## Sheet1
Description | Nominal | Tol - | Tol + | As Found | As Left | Units | Verdict | Comment | % Difference | Increment | Graduation Number
Flow Rate | 14.63 | 14.48 | 14.78 | 14.72 | 14.72 | L/h | P | HPLI = -0.1 | -0.61141 | 1 | -0.4
| 478.5 | 473.72 | 483.29 | 479.75 | 479.75 | L/h | P | HPLI = -0.1 | -0.26055 | 2 | -0.3
| 1117.08 | 1105.9 | 1128.25 | 1118.66 | 1118.66 | L/h | P | HPLI = -0.1 | -0.14124 | 3 | -0.2
| 1303.98 | 1290.94 | 1317.02 | 1311.12 | 1311.12 | L/h | P | HPLI = -0.1 | -0.54457 | 4 | -0.1
Totalized flow for 15 mins | 3.7 | 3.66 | 3.74 | 3.68 | 3.68 | L | P | HPLI = -0.1 | 0.54348 | 5 | 0
| 120 | 118.8 | 121.2 | 119.9 | 119.9 | L | P | HPLI = -0.1 | 0.083403 | 6 | 0.1
| 280 | 277.2 | 282.8 | 279.58 | 279.58 | L | P | HPLI = -0.1 | 0.15023 | 7 | 0.2
| 325.99 | 322.73 | 329.25 | 327.84 | 327.84 | L | P | HPLI = -0.1 | -0.5643 | 8 | 0.3
Totalized flow for 100 mins at 1100 L/h | 1916.99 | 1897.82 | 1936.16 | 1908.49 | 1908.49 | L/h | P | HPLI = -0.1 | 0.44538
Lower limit Verification rate | 1296.6 | 1283.63 | 1309.56 | 1286.49 | 1286.49 | L/h |  | HPLI = -0.4 | 0.78586
Totalized flow | 324.15 | 320.91 | 327.39 | 321.5 | 321.5 | L | L | HPLI = -0.4 | 0.82426 | Total Span Rate | Error Per Division | Total Span Total | Error Per Division
Upper Limit Verification rate | 1311.78 | 1298.66 | 1324.9 | 1323.39 | 1323.39 | L/h |  | HPLI = +0.3 | -0.87729 | 1.6632 | 0.20789 | 1.6918 | 0.21148
Totalized flow | 327.95 | 324.67 | 331.22 | 330.82 | 330.82 | L | L | HPLI = +0.3 | -0.86754
[10 empty] | Flow Rate Avg (Error)-CBRE | Total Avg (Error)-CBRE
[10 empty] | -0.31546 | -0.11022
Flow Rate |  | Measurment Error | As Found Rate | [6 empty] | Flow Rate Avg (Error)-Ritter | Total Avg (Error)-Ritter
| 4 | -0.34% | 3.9864 | [6 empty] | -0.2333% | -0.2333%
| 250 | -0.21% | 249.475
| 460 | -0.13% | 459.402
| 1100 | -0.08% | 1099.12 | [6 empty] | HPLI | % Error |  |  |  |  | HPLI | % Error
| 1300 | -0.49% | 1293.63 | [6 empty] | 0.3 | -0.87242 |  |  | HPLI | -0.1 | 0.3 | -0.87242 | HPLI | -0.1
Totalized Flow | [9 empty] | -0.1 | -0.21284 |  |  | Error | -0.0149 | -0.4 | 0.80506 | Error | 0.08614
| 10 | -0.34% | 9.966 | [6 empty] | -0.4 | 0.80506
| 30 | -0.21% | 29.937
| 850 | -0.13% | 848.895
| 1840 | -0.08% | 1838.528
| 110 | -0.49% | 109.461