## TR_AWP24WS10430_Lab_ID_24WS1595
Voltage (Volts) - Mean | 240.03 | 240.1 | 240.0283 |  | 239.05 | 239.8379 | 239.06 | 240.1469 | 240.11
Voltage (Volts) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.15609 |  | NaN | 0.41922 | NaN | 0.017319 | NaN
Voltage (Volts) - Variance | NaN | NaN | 0.024364 |  | NaN | 0.17575 | NaN | 0.0003 | NaN
Voltage (Volts) - Max | 240.03 | 240.1 | 240.17 |  | 239.05 | 240.23 | 239.06 | 240.17 | 240.11
Voltage (Volts) - Min | 240.03 | 240.1 | 238.94 |  | 239.05 | 238.96 | 239.06 | 240.11 | 240.11
Current (Amps) - Mean | 0.22422 | 0.20896 | 1.0726 |  | 14.864 | 4.3737 | 14.866 | 0.000191 | 0.000192
Current (Amps) - Standard Deviation | NaN | NaN | 2.013 |  | NaN | 5.6327 | NaN | 5e-06 | NaN
Current (Amps) - Variance | NaN | NaN | 4.0522 |  | NaN | 31.7269 | NaN | 0 | NaN
Current (Amps) - Max | 0.22422 | 0.20896 | 14.928 |  | 14.864 | 14.927 | 14.866 | 0.0002 | 0.000192
Current (Amps) - Min | 0.22422 | 0.20896 | 0.12047 |  | 14.864 | 0.15363 | 14.866 | 0.000182 | 0.000192
Power (Watts) - Mean | 12.06 | 11.47 | 154.4223 |  | 3553 | 892.5288 | 3554 | 0.02871 | 0.0285
Power (Watts) - Standard Deviation | NaN | NaN | 475.2055 |  | NaN | 1409.1203 | NaN | 9.3e-05 | NaN
Power (Watts) - Variance | NaN | NaN | 225820.3083 |  | NaN | 1985619.9267 | NaN | 0 | NaN
Power (Watts) - Max | 12.06 | 11.47 | 3567 |  | 3553 | 3567 | 3554 | 0.0289 | 0.0285
Power (Watts) - Min | 12.06 | 11.47 | 10.88 |  | 3553 | 14.87 | 3554 | 0.0286 | 0.0285
WattHours - Max | 558.28 | 558.3 | 606.53 |  | 611.46 | 2269.5 | 2274.9 | 3031.4 | 3031.4
WattHours - Min | 558.28 | 558.3 | 560.44 |  | 611.46 | 2196 | 2274.9 | 3031.4 | 3031.4
TC Tree (AVG) - Mean | 124.5111 | 124.5333 | 95.6392 |  | 68.5333 | 73.3918 | 64.8389 | 71.2093 | 70.9667
TC Tree (AVG) - Standard Deviation | NaN | NaN | 16.0789 |  | NaN | 4.9826 | NaN | 0.047785 | NaN
TC Tree (AVG) - Variance | NaN | NaN | 258.5322 |  | NaN | 24.8263 | NaN | 0.002283 | NaN
TC Tree (AVG) - Max | 124.5111 | 124.5333 | 123.8722 |  | 68.5333 | 81.4944 | 64.8389 | 71.2722 | 70.9667
TC Tree (AVG) - Min | 124.5111 | 124.5333 | 68.8111 |  | 68.5333 | 65.1333 | 64.8389 | 71.0333 | 70.9667
Flow Rate (GPM) - Mean | 0 | 0 | 2.996 |  | 0 | 2.995 | 0 | 2.9281 | 0
Flow Rate (GPM) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.06382 |  | NaN | 0.1176 | NaN | 0.4639 | NaN
Flow Rate (GPM) - Variance | NaN | NaN | 0.004073 |  | NaN | 0.013829 | NaN | 0.2152 | NaN
Flow Rate (GPM) - Max | 0 | 0 | 3.02 |  | 0 | 3.025 | 0 | 3.036 | 0
Flow Rate (GPM) - Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gallons (Gal) - Max | 15.115 | 15.115 | 45.905 |  | 45.905 | 14.224 | 14.224 | 1.736 | 1.736
Gallons (Gal) - Min | 15.115 | 15.115 | 0.827 |  | 45.905 | 0.779 | 14.224 | 0.813 | 1.736
RTD Out (°F) - Mean | 78.4867 | 78.48 | 122.1924 |  | 109.7933 | 118.9048 | 105.53 | 94.6044 | 94.56
RTD Out (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 3.5105 |  | NaN | 3.9283 | NaN | 0.054736 | NaN
RTD Out (°F) - Variance | NaN | NaN | 12.3239 |  | NaN | 15.4314 | NaN | 0.002996 | NaN
RTD Out (°F) - Max | 78.4867 | 78.48 | 125.35 |  | 109.7933 | 122.07 | 105.53 | 94.6633 | 94.56
RTD Out (°F) - Min | 78.4867 | 78.48 | 109.8067 |  | 109.7933 | 105.6367 | 105.53 | 94.4933 | 94.56
RTD In (°F) - Mean | 79.6163 | 79.7984 | 58.0352 |  | 58.1237 | 57.9886 | 58.07 | 58.079 | 58.1743
RTD In (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.079477 |  | NaN | 0.04612 | NaN | 0.013518 | NaN
RTD In (°F) - Variance | NaN | NaN | 0.006317 |  | NaN | 0.002127 | NaN | 0.000183 | NaN
RTD In (°F) - Max | 79.6163 | 79.7984 | 58.1375 |  | 58.1237 | 58.0688 | 58.07 | 58.1422 | 58.1743
RTD In (°F) - Min | 79.6163 | 79.7984 | 57.8171 |  | 58.1237 | 57.8878 | 58.07 | 58.07 | 58.1743
RTD Ambinet (°F) - Mean | 68.2845 | 68.2873 | 67.6965 |  | 67.7782 | 68.1399 | 68.0798 | 68.3194 | 68.3294
RTD Ambient (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.099645 |  | NaN | 0.032867 | NaN | 0.004365 | NaN
RTD Ambinent (°F) - Variance | NaN | NaN | 0.009929 |  | NaN | 0.00108 | NaN | 1.9e-05 | NaN
RTD Ambinent (°F) - Max | 68.2845 | 68.2873 | 67.8588 |  | 67.7782 | 68.2022 | 68.0798 | 68.3269 | 68.3294
RTD Ambinent (°F) - Min | 68.2845 | 68.2873 | 67.5378 |  | 67.7782 | 68.0829 | 68.0798 | 68.3135 | 68.3294
TC Down (°F) - Mean | 71.5565 | 71.5487 | 57.2756 |  | 57.3901 | 57.2875 | 57.4719 | 57.4549 | 57.2738
TC Down (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.084093 |  | NaN | 0.055007 | NaN | 0.085564 | NaN
TC Down (°F) - Variance | NaN | NaN | 0.007072 |  | NaN | 0.003026 | NaN | 0.007321 | NaN
TC Down (°F) - Max | 71.5565 | 71.5487 | 57.4117 |  | 57.3901 | 57.3802 | 57.4719 | 57.5286 | 57.2738
TC Down (°F) - Min | 71.5565 | 71.5487 | 57.0877 |  | 57.3901 | 57.1481 | 57.4719 | 57.2401 | 57.2738
TC1 (°F) - Mean | 124.9 | 124.9667 | 120.8423 |  | 98.1 | 113.7294 | 83.9667 | 93.269 | 93.4
TC1 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 5.0724 |  | NaN | 9.6235 | NaN | 0.051217 | NaN
TC1 (°F) - Variance | NaN | NaN | 25.7292 |  | NaN | 92.6125 | NaN | 0.002623 | NaN
TC1 (°F) - Max | 124.9 | 124.9667 | 125.1 |  | 98.1 | 121.3 | 83.9667 | 93.4 | 93.4
TC1 (°F) - Min | 124.9 | 124.9667 | 99.3333 |  | 98.1 | 85.7333 | 83.9667 | 93.2 | 93.4
TC2 (°F) - Mean | 125.0333 | 125.0333 | 113.6686 |  | 66.4667 | 82.0244 | 62.8 | 90.981 | 89.7333
TC2 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 17.6374 |  | NaN | 20.8791 | NaN | 0.28486 | NaN
TC2 (°F) - Variance | NaN | NaN | 311.0781 |  | NaN | 435.9349 | NaN | 0.081146 | NaN
TC2 (°F) - Max | 125.0333 | 125.0333 | 125.1 |  | 66.4667 | 119.4 | 62.8 | 91.3 | 89.7333
TC2 (°F) - Min | 125.0333 | 125.0333 | 66.7333 |  | 66.4667 | 62.9 | 62.8 | 90 | 89.7333
TC3 (°F) - Mean | 124.8 | 124.8 | 102.3829 |  | 63.3 | 62.375 | 61.5667 | 61.4087 | 61.4
TC3 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 25.8438 |  | NaN | 0.59853 | NaN | 0.018122 | NaN
TC3 (°F) - Variance | NaN | NaN | 667.8995 |  | NaN | 0.35824 | NaN | 0.000328 | NaN
TC3 (°F) - Max | 124.8 | 124.8 | 125.1 |  | 63.3 | 63.2667 | 61.5667 | 61.4667 | 61.4
TC3 (°F) - Min | 124.8 | 124.8 | 63.3 |  | 63.3 | 61.5667 | 61.5667 | 61.4 | 61.4
TC4 (°F) - Mean | 124.9 | 124.9 | 90.1476 |  | 62.1 | 61.278 | 60.8333 | 60.8087 | 60.7667
TC4 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 27.7286 |  | NaN | 0.38944 | NaN | 0.018123 | NaN
TC4 (°F) - Variance | NaN | NaN | 768.8752 |  | NaN | 0.15166 | NaN | 0.000328 | NaN
TC4 (°F) - Max | 124.9 | 124.9 | 125.1 |  | 62.1 | 62.3 | 60.8333 | 60.8667 | 60.7667
TC4 (°F) - Min | 124.9 | 124.9 | 62.2 |  | 62.1 | 60.8667 | 60.8333 | 60.8 | 60.7667
TC5 (°F) - Mean | 124.6 | 124.6 | 78.8635 |  | 60.9333 | 60.7219 | 60.1 | 60.5 | 60.4
TC5 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 24.1973 |  | NaN | 0.42946 | NaN | 0 | NaN
TC5 (°F) - Variance | NaN | NaN | 585.5086 |  | NaN | 0.18444 | NaN | 0 | NaN
TC5 (°F) - Max | 124.6 | 124.6 | 124.7 |  | 60.9333 | 61.6 | 60.1 | 60.5 | 60.4
TC5 (°F) - Min | 124.6 | 124.6 | 60.8333 |  | 60.9333 | 60.1 | 60.1 | 60.5 | 60.4
TC6 (°F) - Mean | 122.8333 | 122.9 | 67.9302 |  | 60.3 | 60.2223 | 59.7667 | 60.2881 | 60.1
TC6 (°F) - Standard Deviation | NaN | NaN | 11.2052 |  | NaN | 0.48675 | NaN | 0.048735 | NaN
TC6 (°F) - Variance | NaN | NaN | 125.5561 |  | NaN | 0.23693 | NaN | 0.002375 | NaN
TC6 (°F) - Max | 122.8333 | 122.9 | 118.1667 |  | 60.3 | 61.4 | 59.7667 | 60.3333 | 60.1
TC6 (°F) - Min | 122.8333 | 122.9 | 60.2667 |  | 60.3 | 59.6 | 59.7667 | 60.1 | 60.1
Total Harmonic Distortion (%V) - Max | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Harmonic Distortion (%V) - Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequency (Hz) - Mean | 59.999 | 60.001 | 60.001 |  | 60.001 | 60.0009 | 60.001 | 60.0009 | 60
Frequency (Hz) - Standard Deviation | NaN | NaN | 0.001718 |  | NaN | 0.001526 | NaN | 0.001783 | NaN
Frequency (Hz) - Variance | NaN | NaN | 3e-06 |  | NaN | 2e-06 | NaN | 3e-06 | NaN
Frequency (Hz) - Max | 59.999 | 60.001 | 60.007 |  | 60.001 | 60.005 | 60.001 | 60.004 | 60
Frequency (Hz) - Min | 59.999 | 60.001 | 59.996 |  | 60.001 | 59.997 | 60.001 | 59.997 | 60
Apparent Power (VA) - Mean | 53.82 | 50.17 | 257.1729 |  | 3553 | 1046.6791 | 3554 | 0.045838 | 0.0461
Apparent Power (VA) - Standard Deviation | NaN | NaN | 481.1758 |  | NaN | 1346.119 | NaN | 0.001241 | NaN
Apparent Power (VA) - Variance | NaN | NaN | 231530.1934 |  | NaN | 1812036.3038 | NaN | 2e-06 | NaN
Apparent Power (VA) - Max | 53.82 | 50.17 | 3567 |  | 3553 | 3567 | 3554 | 0.0481 | 0.0461
Apparent Power (VA) - Min | 53.82 | 50.17 | 28.93 |  | 3553 | 36.9 | 3554 | 0.0437 | 0.0461
Power Factor - Max | 0.2241 | 0.2287 | 1 |  | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.6542 | 0.6188
Power Factor - Min | 0.2241 | 0.2287 | 0.166 |  | 0.9999 | 0.2145 | 0.9999 | 0.5952 | 0.6188
Current Crest Factor - Max | 4.9443 | 4.607 | 5.4768 |  | 1.4678 | 5.4282 | 1.4645 | 4.1548 | 3.5826
Current Crest Factor - Min | 4.9443 | 4.607 | 1.463 |  | 1.4678 | 1.4619 | 1.4645 | 3.2492 | 3.5826
Voltage Crest Factor - Max | 1.4577 | 1.4452 | 1.4681 |  | 1.421 | 1.4697 | 1.4181 | 1.436 | 1.4312
Voltage Crest Factor - Min | 1.4577 | 1.4452 | 1.4077 |  | 1.421 | 1.4092 | 1.4181 | 1.4232 | 1.4312
Elapsed Time (Sec) - Max | 20 | 20 | 920.0214 |  | 20 | 282.527 | 20 | 31.0739 | 20
Elapsed Time (Sec) - Min | 20 | 20 | 15.7994 |  | 20 | 15.0268 | 20 | 15.3406 | 20
Mass Flow Rate()-Mean | 0 | 0 | 24.9911 |  | 0 | 24.9835 | 0 | 24.4515 | 0
Mass Flow Rate()-Standard Deviation | NaN | NaN | 0.53464 |  | NaN | 0.9831 | NaN | 3.8842 | NaN
Mass Flow Rate()-Variance | NaN | NaN | 0.28584 |  | NaN | 0.96649 | NaN | 15.087 | NaN
Mass Flow Rate()-Max | 0 | 0 | 25.255 |  | 0 | 25.2972 | 0 | 25.5253 | 0
Mass Flow Rate()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Density()-Mean | 0 | 0 | 8.3379 |  | 0 | 8.3293 | 0 | 8.1437 | 0
Density()-Standard Deviation | NaN | NaN | 0.17539 |  | NaN | 0.32422 | NaN | 1.2873 | NaN
Density()-Variance | NaN | NaN | 0.030761 |  | NaN | 0.10512 | NaN | 1.657 | NaN
Density()-Max | 0 | 0 | 8.3422 |  | 0 | 8.3427 | 0 | 8.3426 | 0
Density()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flow Meter Inlet Temperature()-Mean | 0 | 0 | 57.9604 |  | 0 | 57.8518 | 0 | 56.6646 | 0
Flow Meter Inlet Temperature()-Standard Deviation | NaN | NaN | 1.2222 |  | NaN | 2.2523 | NaN | 8.9568 | NaN
Flow Meter Inlet Temperature()-Variance | NaN | NaN | 1.4937 |  | NaN | 5.0727 | NaN | 80.2243 | NaN
Flow Meter Inlet Temperature()-Max | 0 | 0 | 58.1504 |  | 0 | 58.044 | 0 | 58.0754 | 0
Flow Meter Inlet Temperature()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Draw Weight()-Max | 0 | 0 | 381.6894 |  | 0 | 117.3977 | 0 | 12.9571 | 0
Draw Weight()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Weight Inventory()-Max | 0 | 0 | 507.6531 |  | 0 | 626.3987 | 0 | 640.7504 | 0
Total Weight Inventory()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gallons Inventory()-Max | 0 | 0 | 60.8739 |  | 0 | 75.1086 | 0 | 76.8299 | 0
Total Gallons Inventory()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drive Gain (%)-Mean | 0 | 0 | 6.7102 |  | 0 | 6.7035 | 0 | 6.5547 | 0
Drive Gain (%)-Standard Deviation | NaN | NaN | 0.14117 |  | NaN | 0.26094 | NaN | 1.0361 | NaN
Drive Gain (%)-Variance | NaN | NaN | 0.01993 |  | NaN | 0.068092 | NaN | 1.0735 | NaN
Drive Gain (%)-Max | 0 | 0 | 6.7203 |  | 0 | 6.7201 | 0 | 6.7221 | 0
Drive Gain (%)-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raw Tube Frequency (Hz)-Mean | 0 | 0 | 151.5676 |  | 0 | 151.4063 | 0 | 148.0227 | 0
Raw Tube Frequency (Hz)-Standard Deviation | NaN | NaN | 3.1882 |  | NaN | 5.8935 | NaN | 23.3975 | NaN
Raw Tube Frequency (Hz)-Variance | NaN | NaN | 10.1649 |  | NaN | 34.7331 | NaN | 547.442 | NaN
Raw Tube Frequency (Hz)-Max | 0 | 0 | 151.6385 |  | 0 | 151.6375 | 0 | 151.6336 | 0
Raw Tube Frequency (Hz)-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Flow Rate-Calculated()-Mean | 0 | 0 | 3.0312 |  | 0 | 3.0278 | 0 | 2.9475 | 0
Hot Flow Rate-Calculated()-Standard Deviation | NaN | NaN | 0.064893 |  | NaN | 0.11913 | NaN | 0.46822 | NaN
Hot Flow Rate-Calculated()-Variance | NaN | NaN | 0.004211 |  | NaN | 0.014192 | NaN | 0.21923 | NaN
Hot Flow Rate-Calculated()-Max | 0 | 0 | 3.065 |  | 0 | 3.066 | 0 | 3.077 | 0
Hot Flow Rate-Calculated()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Gallons-Calculated()-Mean | 0 | 0 | 23.6911 |  | 0 | 7.4402 | 0 | 1.1551 | 0
Hot Gallons-Calculated()-Standard Deviation | NaN | NaN | 13.0759 |  | NaN | 3.8986 | NaN | 0.29558 | NaN
Hot Gallons-Calculated()-Variance | NaN | NaN | 170.9797 |  | NaN | 15.1995 | NaN | 0.08737 | NaN
Hot Gallons-Calculated()-Max | 0 | 0 | 46.162 |  | 0 | 14.187 | 0 | 1.562 | 0
Hot Gallons-Calculated()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Flow Rate-Laurel()-Mean | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Flow Rate-Laurel()-Standard Deviation | NaN | NaN | 0 |  | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN
Hot Flow Rate-Laurel()-Variance | NaN | NaN | 0 |  | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN
Hot Flow Rate-Laurel()-Max | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Flow Rate-Laurel()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Gallons-Laurel()-Mean | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Gallons-Laurel()-Standard Deviation | NaN | NaN | 0 |  | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN
Hot Gallons-Laurel()-Variance | NaN | NaN | 0 |  | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN
Hot Gallons-Laurel()-Max | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hot Gallons-Laurel()-Min | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condition Value #1 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
Draw Count | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
FILENAME: | TR_AWP24WS10430_Lab_ID_24WS1595_Model_PK50S10FNY_Date_11_30_2024_Time_21_581st Hour Rating_
TR NUMBER: | AWP24WS10430
LAB ID: | 24WS1595
TEST TYPE: | 1st Hour Rating
MODEL NUMBER: | PK50S10FNY
SERIAL NUMBER: | DC104 | [9 empty] | Time | T2 | Tc_1 | Tc_2 | Tc_3 | Tc_4 | Tc_5 | Tc_6 | 1st Draw | Gallons | (gal) | 46.211 |  | UE Watts | 3553.7372 | 239.1033
STATION ID: | 5D | [7 empty] | 1st Draw | Start | 0:00 | 124 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3667 |  | Avg Temp | (°F) | 122.2139 |  | LE Watts | NA | NA |  | MIN | Average | MAX
ENGINEER: | CITSAI | [8 empty] | Comp ON | 0:08 | 122.2 | 122.9333 | 122.1667 | 121.5 | 77.9 | 65.6 | 63.3667 |  | Max Temp | (°F) | 125.35 | [5 empty] | 67.5378 | NA | 68.4151 | Dry Bulb All Time (67.5F +/- 5F)
TECHNICIAN: | Chad Thompson | [8 empty] | LE ON | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Min Temp | (°F) | 110.22 | [5 empty] | NA | 67.7608 | NA | Dry Bulb During Heat Source OFF (67.5F +/- 2.5F) AVERAGE
WATER PRESSURE (PSI): | 40 | [8 empty] | UE ON | 0:15 | 99.2 | 104.3 | 67.8 | 63.5 | 62.4333 | 60.9 | 60.3 | 2nd Draw | Gallons | (gal) | 14.237 | [5 empty] | NA | 68.0663 | NA | Dry Bulb During Heat Source Operation (67.5F +/- 1F) AVERAGE
AMBINENT RH (%): | 50 | [8 empty] | Stop | 0:15 | 95.2 | 100.6333 | 66.9333 | 63.3 | 62.2667 | 60.8667 | 60.4 |  | Avg Temp | (°F) | 118.7843
SUPPLY VOLTAGE (V) | 240 | [8 empty] | UE OFF | 0:42 | 119.1 | 120.7 | 119.1 | 63.2333 | 62.2333 | 61.6 | 60.8333 |  | Max Temp | (°F) | 122.07 | [5 empty] | 49.305 | NA | 50.062 | Relative Humidity All Time (50% +/-5%)
FREQUENCY (HZ) | 60 | [7 empty] | 2nd Draw | Start | 0:42 | 119.2 | 120.7667 | 119.1667 | 63.2667 | 62.2667 | 61.6 | 60.8667 |  | Min Temp | (°F) | 106.4833 | [5 empty] | NA | 49.699 | NA | Relative Humidity During Heat Source Operation (50% +/-2%) AVERAGE
BUILD: | DC2 | [8 empty] | UE ON | 0:46 | 98.5 | 106.4 | 64.2333 | 61.7 | 61.1 | 60.4 | 59.8 | 3rd Draw | Gallons | (gal) | 0
LABVIEW SOFTWARE VERSION: | 2.39.21.139 | [8 empty] | UE OFF | 1:00 | 0 | 92.9 | 90.9 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 |  | Avg Temp | (°F) | 0
COMPUTER NAME: | [8 empty] | 3rd Draw | Start | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Max Temp | (°F) | 0
COMPUTER IP ADDRESS: | 10.2.0.186 | [8 empty] | UE ON | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Min Temp | (°F) | 0 |  | MIN | AVG | MAX | Gallons
COMMENTS | [9 empty] | UE OFF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Adj Gallons | (gal) | NA | 1st Draw | 110.22 | 122.2139 | 125.35 | 46.211
LOAD RUN NUMBER | 0 | [8 empty] | Average of TC1 and TC2 at end of 1st draw |  |  |  |  | 83.7833 | 36.1167 | F° |  |  | Adj Ratio | (¦:¦) | NA | 2nd Draw | 106.4833 | 118.7843 | 122.07 | 14.237
AMBIENT TEMPERATURE (F): | 68 | [8 empty] | Average of TC1 and TC2 at UE cut-out |  |  |  |  | 119.9 |  |  |  |  | Start before 1hr | (Y/N) | N | 3rd Draw
HEATING MODE | [9 empty] | Adjustment Ratio = |  | (Tavg)last draw - (Tmin)next to last draw |  |  |  |  | 0:27 | minutes |  | 1st Hr Delivery | (gal) | 60.448
Equipment Description | Manufacturer | Model Number | Calibration ID |  | Accuracy | Last Calibrated | Calibration Due |  |  |  |  | (Tavg)next to last draw - (Tmin)next to last draw |  |  |  |  | 14.237 | gallons
System Date | System Time | Elapsed Time (sec) | Software Elapsed Time (sec) |  | Voltage (V) | RMS Current (Amps) | Power (Watts) | Watt Hours (Wh) | Voltage Total Harmonic Distortion | Frequency (Hz) | Apparent Power (VA) | Power Factor | Current Crest Factor | Voltage Crest Factor | Integration Time (sec) | Intellifaucet Valve (%) | Intellifaucet Temperature (F) | Proportioning Valve (%) | Draw Count | Program Status | TC Tree Average | TC Down | RTD IN | RTD Out | RTD Ambient | Totalized Flow (Gallons) | Flow Rate (GPM) | Pressure - Port 1 | Pressure - Port 2 | Pressure - Port 3 | Pressure - Port 4 | Mass Flow Rate(lb/min) | Density(lb/US Gal) | Flow Meter Inlet Temperature(°F) | Draw Weight(lbs) | Total Weight Inventory(lbs) | Total Gallons Inventory(US Gallon) | Drive Gain (%) | Raw Tube Frequency (Hz) | Hot Flow Rate-Calculated(US GPM) | Hot Gallons-Calculated(US Gallon) | Hot Flow Rate-Laurel(US GPM) | Hot Gallons-Laurel(US Gallon) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | User Setpoint (0x4024) | Tank Setpoint (°F) - (0x4026) | T1 Temp Lower Tank (°F) - (0x405F) | T2 Temp Upper Tank (°F) - (0x4060) | MeasuredCurrent (0x4065) | Line Voltage (0x4066) | User UI Mode (0X4020) | Upper Element (0x4068) | Lower Element (0x4068) | Compressor (0x4068) | Fan (0x4068) | Depletion - (0x40CB) | Personality - (0x0035) | T3A TEMP EVAP IN (°F) - (0x4061) | T3B TEMP EVAP OUT (°F) -(0x4062) | T4 TEMP COMP DISCHARGE (°F) - (0x4063) | T5 TEMP AMBIENT (°F)- (0x4064) | EEV Position - (0X4067) | Condensate Sensor - (0x40BC) | Fan (RPM) - (0xF073) | PWM (%) - (0xF056) | Compressor Speed (RPM) - (0xF093) | Compressor Target (RPM) - (0xF081) | Compressor Power (W) - (0xF092) | Inverter IGBT Temp (°C) - (0xF280) | Inverter Chip Temp (°C) - (0xF284) | Viasala-Temperature Probe 1 (°F) | Viasala-Humidity Probe 1 (%) | Viasala-Temperature Probe 2 (°F) | Viasala-Humidity Probe 2 (%)
2024-11-30 | 21:59 | 0 | 1085.34 |  | 239.93 | 1.5937 | 200.9 | 67.478 | 0 | 60.004 | 382.4 | 0.5253 | 4.0427 | 1.4214 | 1087 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Select Test Sequence to Enable Start Button.... | 103.8611 | 60.7991 | 61.5933 | 113.5633 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3336 | 62.4162 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6812 | 151.5712 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0333 | 104.7 | 84.3 | 75.0667 | 124 | 124 | 92.7 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.7 | 63.4 | 107.6 | 67.7 | 198 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 20.455 | 14.258 | 20.324 | 14.552
2024-11-30 | 21:59 | 0 | 1086.39 |  | 239.93 | 1.5844 | 199.6 | 67.533 | 0 | 60.002 | 380.2 | 0.525 | 4.0171 | 1.4212 | 1088 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Writing Data... Select Test Sequence to Enable Start Button.... | 103.8556 | 60.8003 | 61.6002 | 113.51 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3337 | 62.4028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6805 | 151.5712 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.3 | 75.1 | 124 | 124 | 92.7 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.7 | 63.4 | 107.6 | 67.7 | 198 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 179 | 32 | 234 | 20.512 | 14.298 | 20.381 | 14.592
2024-11-30 | 21:59 | 0 | 0.33 |  | 239.94 | 1.5898 | 200.5 | 67.617 | 0 | 60 | 381.5 | 0.5257 | 4.0432 | 1.4239 | 1089 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Writing Data... | 103.8333 | 60.8025 | 61.6125 | 113.5 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3337 | 62.4038 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6795 | 151.5712 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.3 | 75 | 124 | 124 | 92.7 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.7 | 63.4 | 107.7 | 67.7 | 198 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 32 | 234 | 20.512 | 14.298 | 20.381 | 14.592
2024-11-30 | 21:59 | 2.86 | 2.87 |  | 239.94 | 1.5962 | 201.4 | 0.027912 | 0 | 59.999 | 383 | 0.5259 | 4.0393 | 1.425 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Writing Data... | 103.8667 | 60.8053 | 61.6235 | 113.4867 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.4425 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6803 | 151.571 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0333 | 104.7 | 84.3 | 75.1 | 124 | 124 | 92.7 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.8 | 63.4 | 107.7 | 67.7 | 198 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 179 | 32 | 234 | 20.57 | 14.338 | 20.438 | 14.633
2024-11-30 | 21:59 | 5.86 | 5.87 |  | 239.93 | 1.5918 | 200.9 | 0.19525 | 0 | 60.001 | 381.9 | 0.5261 | 4.1497 | 1.4266 | 3 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8556 | 60.8092 | 61.63 | 113.46 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3336 | 62.4343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6804 | 151.571 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.7 | 84.3 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.8 | 63.4 | 107.7 | 67.7 | 198 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 178 | 32 | 234 | 20.627 | 14.378 | 20.494 | 14.674
2024-11-30 | 21:59 | 8.86 | 8.87 |  | 239.94 | 1.5872 | 200.5 | 0.36242 | 0 | 60 | 380.8 | 0.5264 | 4.0592 | 1.4299 | 6 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8611 | 60.8141 | 61.6353 | 113.42 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.4849 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6798 | 151.5708 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.7 | 84.3 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.7 | 67.7 | 198 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 178 | 32 | 234 | 20.684 | 14.418 | 20.551 | 14.714
2024-11-30 | 21:59 | 11.86 | 11.88 |  | 239.93 | 1.5912 | 200.9 | 0.53103 | 0 | 60 | 381.8 | 0.5264 | 4.0545 | 1.4294 | 9 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8611 | 60.8203 | 61.6402 | 113.3833 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.5115 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6809 | 151.5706 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.3667 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.7 | 67.7 | 197 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 178 | 32 | 234 | 20.741 | 14.458 | 20.608 | 14.755
2024-11-30 | 21:59 | 14.86 | 14.88 |  | 239.94 | 1.5988 | 201.8 | 0.6984 | 0 | 60 | 383.6 | 0.5259 | 4.0719 | 1.4312 | 12 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8889 | 60.8278 | 61.6482 | 113.35 | 68.1012 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.5307 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6808 | 151.5706 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0667 | 104.7 | 84.4 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.8 | 67.7 | 197 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 178 | 32 | 234 | 20.799 | 14.498 | 20.665 | 14.795
2024-11-30 | 21:59 | 17.86 | 17.88 |  | 239.94 | 1.6026 | 202 | 0.86591 | 0 | 60.003 | 384.5 | 0.5254 | 4.0894 | 1.4322 | 15 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8667 | 60.8367 | 61.6557 | 113.2833 | 68.1024 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.5636 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6808 | 151.5705 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.6667 | 84.4 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.8 | 67.7 | 197 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 179 | 32 | 234 | 20.856 | 14.538 | 20.722 | 14.836
2024-11-30 | 21:59 | 20.86 | 20.88 |  | 239.94 | 1.6005 | 201.7 | 1.0334 | 0 | 60 | 384 | 0.5252 | 4.0967 | 1.4332 | 18 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8833 | 60.8457 | 61.6641 | 113.2567 | 68.102 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.558 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6793 | 151.5704 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.5 | 75.1 | 124 | 124 | 92.8 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.9 | 67.7 | 197 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 179 | 32 | 234 | 20.913 | 14.578 | 20.779 | 14.877
2024-11-30 | 21:59 | 23.86 | 23.88 |  | 239.95 | 1.5974 | 201.4 | 1.201 | 0 | 60.003 | 383.3 | 0.5255 | 4.0476 | 1.4314 | 21 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8889 | 60.8543 | 61.6714 | 113.2233 | 68.1008 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3335 | 62.4842 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6803 | 151.5702 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.5 | 75.1333 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.9 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 20.97 | 14.618 | 20.836 | 14.917
2024-11-30 | 21:59 | 26.86 | 26.88 |  | 239.95 | 1.5902 | 200.8 | 1.3687 | 0 | 60 | 381.6 | 0.5264 | 4.0069 | 1.4293 | 24 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.8889 | 60.8633 | 61.6782 | 113.2 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.499 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6807 | 151.5701 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.7 | 84.5333 | 75.1 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.9 | 63.4 | 107.9 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 21.028 | 14.658 | 20.893 | 14.958
2024-11-30 | 21:59 | 29.86 | 29.88 |  | 239.96 | 1.5906 | 201 | 1.5362 | 0 | 60 | 381.7 | 0.5267 | 4.0144 | 1.43 | 27 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9278 | 60.8723 | 61.6829 | 113.1733 | 68.0982 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.021 | -0.001 | 0 | 8.3334 | 62.5001 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6801 | 151.57 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.7 | 84.6 | 75.2 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.4 | 107.9 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 21.085 | 14.698 | 20.95 | 14.999
2024-11-30 | 21:59 | 32.86 | 32.88 |  | 239.96 | 1.6012 | 202.3 | 1.7038 | 0 | 59.999 | 384.2 | 0.5266 | 4.05 | 1.4285 | 30 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9278 | 60.8809 | 61.6853 | 113.14 | 68.0951 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3336 | 62.488 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6802 | 151.57 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119 | 104.7333 | 84.6 | 75.2 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.4 | 108 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 32 | 234 | 21.142 | 14.738 | 21.007 | 15.039
2024-11-30 | 21:59 | 35.86 | 35.88 |  | 239.96 | 1.5997 | 202.1 | 1.8714 | 0 | 60.003 | 383.9 | 0.5264 | 4.0421 | 1.4262 | 33 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9389 | 60.8891 | 61.6894 | 113.1167 | 68.0939 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5103 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6797 | 151.5698 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.6333 | 75.2 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.4 | 108 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 181 | 32 | 234 | 21.199 | 14.778 | 21.064 | 15.08
2024-11-30 | 21:59 | 38.86 | 38.88 |  | 239.96 | 1.5991 | 201.8 | 2.0391 | 0 | 60 | 383.7 | 0.5259 | 4.0268 | 1.4233 | 36 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9444 | 60.897 | 61.6931 | 113.11 | 68.0951 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5198 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6802 | 151.5698 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.6667 | 75.2 | 124 | 124 | 92.9 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.3 | 108 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 182 | 32 | 234 | 21.257 | 14.818 | 21.121 | 15.12
2024-11-30 | 21:59 | 41.86 | 41.88 |  | 239.96 | 1.5966 | 201.3 | 2.2069 | 0 | 60 | 383.1 | 0.5255 | 4.023 | 1.421 | 39 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9611 | 60.905 | 61.6967 | 113.09 | 68.0982 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5254 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6818 | 151.5697 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 84.7 | 75.2 | 124 | 124 | 93 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.3 | 108 | 67.7 | 197 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 181 | 32 | 234 | 21.314 | 14.858 | 21.178 | 15.161
2024-11-30 | 21:59 | 44.86 | 44.88 |  | 239.96 | 1.5961 | 201.2 | 2.3747 | 0 | 60 | 383 | 0.5255 | 4.0324 | 1.421 | 42 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.95 | 60.9132 | 61.7016 | 113.08 | 68.0982 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3334 | 62.5242 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6809 | 151.5694 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.7 | 75.2 | 124 | 124 | 93 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50 | 63.3 | 108 | 67.7 | 197 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 21.371 | 14.898 | 21.235 | 15.202
2024-11-30 | 21:59 | 47.86 | 47.88 |  | 239.95 | 1.5997 | 201.8 | 2.5425 | 0 | 60 | 383.8 | 0.5258 | 4.115 | 1.4192 | 45 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9889 | 60.922 | 61.709 | 113.0733 | 68.0963 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3333 | 62.5432 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6814 | 151.5695 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.7667 | 75.3 | 124 | 124 | 93 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.3 | 108.1 | 67.7 | 197 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 21.428 | 14.938 | 21.292 | 15.242
2024-11-30 | 22:00 | 50.86 | 50.88 |  | 239.94 | 1.6157 | 204.7 | 2.7106 | 0 | 60 | 387.7 | 0.5281 | 4.0454 | 1.4151 | 48 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 103.9833 | 60.9317 | 61.7155 | 113.0533 | 68.0969 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3333 | 62.5529 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6811 | 151.5692 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.8 | 75.3 | 124 | 124 | 93 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.2 | 108.1 | 67.7 | 197 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 21.486 | 14.979 | 21.349 | 15.283
2024-11-30 | 22:00 | 53.86 | 53.88 |  | 239.93 | 1.6002 | 202.4 | 2.8786 | 0 | 60 | 383.9 | 0.5272 | 4.0745 | 1.4126 | 51 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0167 | 60.9417 | 61.7198 | 113.04 | 68.0988 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5413 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6818 | 151.5691 | 0 | 15.243 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7333 | 119.0333 | 104.8333 | 84.8333 | 75.3 | 124 | 124 | 93 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.2 | 108.1 | 67.7 | 196 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 180 | 32 | 234 | 21.543 | 15.019 | 21.406 | 15.324
2024-11-30 | 22:00 | 56.86 | 56.89 |  | 239.93 | 1.5978 | 202 | 3.0466 | 0 | 60.003 | 383.4 | 0.5269 | 3.9908 | 1.4145 | 54 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104 | 60.9519 | 61.7261 | 113.0067 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3336 | 62.5305 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6821 | 151.569 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 84.8333 | 75.3 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.2 | 108.2 | 67.7 | 196 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 21.6 | 15.059 | 21.463 | 15.364
2024-11-30 | 22:00 | 59.86 | 59.89 |  | 239.93 | 1.5972 | 201.6 | 3.2145 | 0 | 60 | 383.2 | 0.5261 | 4.0219 | 1.4173 | 57 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0056 | 60.9617 | 61.7371 | 112.98 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6822 | 151.5689 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 84.9 | 75.3 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.2 | 108.2 | 67.7 | 196 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 179 | 33 | 234 | 21.657 | 15.099 | 21.52 | 15.405
2024-11-30 | 22:00 | 62.86 | 62.89 |  | 239.93 | 1.5979 | 201.6 | 3.3839 | 0 | 60 | 383.4 | 0.5258 | 4.0716 | 1.4196 | 60 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0222 | 60.971 | 61.7476 | 112.9333 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.5651 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.681 | 151.5687 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0667 | 104.8 | 84.9 | 75.3333 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.2 | 108.2 | 67.7 | 197 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 179 | 33 | 234 | 21.657 | 15.099 | 21.52 | 15.405
2024-11-30 | 22:00 | 65.86 | 65.89 |  | 239.93 | 1.6016 | 202 | 3.5519 | 0 | 60.002 | 384.3 | 0.5258 | 4.0567 | 1.4204 | 63 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0167 | 60.979 | 61.7561 | 112.9067 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3332 | 62.6039 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6817 | 151.5687 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119 | 104.8 | 84.9 | 75.3667 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.1 | 108.2 | 67.7 | 197 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 178 | 33 | 234 | 21.714 | 15.139 | 21.577 | 15.446
2024-11-30 | 22:00 | 68.86 | 68.89 |  | 239.93 | 1.6054 | 202.8 | 3.72 | 0 | 60 | 385.2 | 0.5265 | 4.0058 | 1.4227 | 66 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0389 | 60.9857 | 61.7657 | 112.87 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.6131 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6805 | 151.5685 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0667 | 104.7667 | 84.9667 | 75.3667 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63.1 | 108.2 | 67.7 | 197 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 179 | 32 | 234 | 21.772 | 15.179 | 21.634 | 15.486
2024-11-30 | 22:00 | 71.86 | 71.89 |  | 239.94 | 1.6036 | 202.6 | 3.8883 | 0 | 60.002 | 384.8 | 0.5266 | 4.0019 | 1.4263 | 69 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0167 | 60.991 | 61.7743 | 112.8433 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.6057 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6815 | 151.5684 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119 | 104.7333 | 84.9667 | 75.3667 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63 | 108.2 | 67.7 | 197 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 21.829 | 15.219 | 21.691 | 15.527
2024-11-30 | 22:00 | 74.86 | 74.89 |  | 239.93 | 1.599 | 202.1 | 4.0566 | 0 | 60.003 | 383.7 | 0.5267 | 3.9765 | 1.4287 | 72 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.05 | 60.995 | 61.7822 | 112.81 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.333 | 62.6383 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6812 | 151.5683 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 85 | 75.4 | 124 | 124 | 93.1 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63 | 108.3 | 67.7 | 197 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 21.886 | 15.259 | 21.748 | 15.568
2024-11-30 | 22:00 | 77.86 | 77.89 |  | 239.93 | 1.5931 | 201.2 | 4.2249 | 0 | 60 | 382.2 | 0.5265 | 3.9893 | 1.4289 | 75 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0444 | 60.9978 | 61.792 | 112.7767 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.6598 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6824 | 151.5682 | 0 | 15.242 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 85.0333 | 75.3667 | 124 | 124 | 93.2 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 63 | 108.3 | 67.7 | 197 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 21.943 | 15.299 | 21.805 | 15.608
2024-11-30 | 22:00 | 80.86 | 80.9 |  | 239.93 | 1.5913 | 200.9 | 4.3933 | 0 | 59.999 | 381.8 | 0.5262 | 3.9862 | 1.4308 | 78 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0611 | 60.9996 | 61.7986 | 112.7367 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.6366 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.682 | 151.5681 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 85.1 | 75.4 | 124 | 124 | 93.2 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.1 | 62.9 | 108.3 | 67.7 | 197 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.001 | 15.339 | 21.862 | 15.649
2024-11-30 | 22:00 | 83.86 | 83.9 |  | 239.93 | 1.5984 | 201.5 | 4.5618 | 0 | 60 | 383.5 | 0.5255 | 4.0006 | 1.4328 | 81 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0667 | 61.0013 | 61.8041 | 112.7033 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.6461 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6818 | 151.5679 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0333 | 104.8 | 85.1 | 75.4 | 124 | 124 | 93.2 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.9 | 108.4 | 67.7 | 197 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.058 | 15.379 | 21.919 | 15.689
2024-11-30 | 22:00 | 86.86 | 86.9 |  | 239.93 | 1.6058 | 202.4 | 4.7301 | 0 | 60 | 385.3 | 0.5254 | 3.9719 | 1.433 | 84 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0833 | 61.0035 | 61.8114 | 112.6767 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.333 | 62.6656 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6824 | 151.5679 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0667 | 104.8667 | 85.1333 | 75.4 | 124 | 124 | 93.2 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 108.4 | 67.7 | 197 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.115 | 15.419 | 21.976 | 15.73
2024-11-30 | 22:00 | 89.86 | 89.9 |  | 239.94 | 1.6088 | 203.1 | 4.8988 | 0 | 60.003 | 386 | 0.5261 | 4.0428 | 1.4317 | 87 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0889 | 61.0067 | 61.818 | 112.65 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.625 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6827 | 151.5677 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.1667 | 75.4333 | 124 | 124 | 93.3 | 119.3 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 108.4 | 67.7 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.172 | 15.459 | 22.033 | 15.771
2024-11-30 | 22:00 | 92.86 | 92.9 |  | 239.94 | 1.6047 | 202.8 | 5.0681 | 0 | 59.999 | 385 | 0.5267 | 3.9875 | 1.4304 | 90 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.0833 | 61.0111 | 61.8237 | 112.6267 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.6728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6812 | 151.5676 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.2 | 75.4 | 124 | 124 | 93.3 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62.7 | 108.4 | 67.7 | 196 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 32 | 234 | 22.23 | 15.499 | 22.09 | 15.811
2024-11-30 | 22:00 | 95.86 | 95.9 |  | 239.95 | 1.5952 | 201.7 | 5.2367 | 0 | 60.001 | 382.8 | 0.5269 | 3.9876 | 1.429 | 93 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1167 | 61.0169 | 61.829 | 112.6067 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.6646 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6806 | 151.5675 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3667 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.2 | 75.5 | 124 | 124 | 93.4 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62.6 | 108.4 | 67.7 | 196 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 22.287 | 15.539 | 22.147 | 15.852
2024-11-30 | 22:00 | 98.86 | 98.9 |  | 239.95 | 1.5971 | 201.9 | 5.4055 | 0 | 60.001 | 383.2 | 0.5269 | 4.0747 | 1.4283 | 96 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1056 | 61.024 | 61.8327 | 112.58 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.333 | 62.6954 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6818 | 151.5674 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.2333 | 75.5 | 124 | 124 | 93.4 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.5 | 108.4 | 67.7 | 196 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.344 | 15.579 | 22.204 | 15.893
2024-11-30 | 22:00 | 101.86 | 101.9 |  | 239.96 | 1.5996 | 202 | 5.5754 | 0 | 60.007 | 383.8 | 0.5264 | 3.9973 | 1.4256 | 99 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1278 | 61.0324 | 61.8359 | 112.55 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.7397 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6826 | 151.5672 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.3 | 75.5 | 124 | 124 | 93.4 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.4 | 108.5 | 67.7 | 195 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.401 | 15.619 | 22.261 | 15.933
2024-11-30 | 22:00 | 104.86 | 104.9 |  | 239.96 | 1.605 | 202.7 | 5.7441 | 0 | 60.001 | 385.1 | 0.5263 | 4.0023 | 1.4215 | 102 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1389 | 61.0416 | 61.8408 | 112.52 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.7317 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6817 | 151.5671 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.1 | 104.9 | 85.3333 | 75.5 | 124 | 124 | 93.4 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.4 | 108.5 | 67.7 | 195 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.459 | 15.659 | 22.318 | 15.974
2024-11-30 | 22:00 | 107.86 | 107.9 |  | 239.96 | 1.6074 | 203 | 5.913 | 0 | 60.003 | 385.7 | 0.5264 | 4.0353 | 1.4202 | 105 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.15 | 61.0515 | 61.8486 | 112.4933 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.333 | 62.7107 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6817 | 151.567 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.1 | 104.9 | 85.4 | 75.5 | 124 | 124 | 93.5 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.3 | 108.5 | 67.7 | 195 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.516 | 15.699 | 22.375 | 16.014
2024-11-30 | 22:01 | 110.86 | 110.9 |  | 239.95 | 1.6203 | 204.8 | 6.0822 | 0 | 60.001 | 388.8 | 0.5268 | 4.0415 | 1.4192 | 108 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.15 | 61.0612 | 61.8559 | 112.48 | 68.1004 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.6586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6828 | 151.5669 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.4 | 75.5667 | 124 | 124 | 93.5 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.2 | 108.5 | 67.7 | 195 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.573 | 15.739 | 22.432 | 16.055
2024-11-30 | 22:01 | 113.86 | 113.9 |  | 239.95 | 1.6072 | 203.2 | 6.2515 | 0 | 60 | 385.6 | 0.5268 | 4.01 | 1.4164 | 111 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.15 | 61.0706 | 61.8596 | 112.4533 | 68.1016 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.6694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.683 | 151.5667 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.4 | 75.6 | 124 | 124 | 93.5 | 119.3 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.1 | 108.5 | 67.7 | 194 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.63 | 15.779 | 22.489 | 16.096
2024-11-30 | 22:01 | 116.86 | 116.9 |  | 239.94 | 1.6096 | 203.7 | 6.4206 | 0 | 59.998 | 386.2 | 0.5274 | 3.9789 | 1.4124 | 114 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.15 | 61.0785 | 61.8612 | 112.43 | 68.1029 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.7478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6825 | 151.5666 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.8667 | 85.4 | 75.6 | 124 | 124 | 93.6 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.1 | 108.6 | 67.7 | 194 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 22.688 | 15.819 | 22.545 | 16.136
2024-11-30 | 22:01 | 119.86 | 119.9 |  | 239.94 | 1.6074 | 203.4 | 6.5898 | 0 | 60.002 | 385.7 | 0.5275 | 4.0215 | 1.4124 | 117 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1722 | 61.0854 | 61.8641 | 112.41 | 68.1016 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.7529 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6823 | 151.5665 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.4667 | 75.6333 | 124 | 124 | 93.6 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62 | 108.6 | 67.7 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 180 | 33 | 234 | 22.745 | 15.859 | 22.602 | 16.177
2024-11-30 | 22:01 | 122.86 | 122.9 |  | 239.93 | 1.6091 | 203.6 | 6.759 | 0 | 60.002 | 386.1 | 0.5273 | 3.9625 | 1.416 | 120 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1667 | 61.0913 | 61.8682 | 112.38 | 68.1004 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.7675 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6815 | 151.5665 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.5 | 75.6 | 124 | 124 | 93.6 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.9 | 108.6 | 67.8 | 194 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.802 | 15.899 | 22.659 | 16.217
2024-11-30 | 22:01 | 125.86 | 125.9 |  | 239.93 | 1.6131 | 203.7 | 6.9284 | 0 | 60.002 | 387 | 0.5263 | 4.0792 | 1.4188 | 123 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1778 | 61.0963 | 61.8718 | 112.3733 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3326 | 62.7945 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6834 | 151.5663 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.8667 | 85.5 | 75.7 | 124 | 124 | 93.6 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.9 | 108.6 | 67.8 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 22.859 | 15.939 | 22.716 | 16.258
2024-11-30 | 22:01 | 128.86 | 128.9 |  | 239.94 | 1.6148 | 203.8 | 7.0979 | 0 | 60 | 387.5 | 0.526 | 4.0627 | 1.4216 | 126 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.1944 | 61.1007 | 61.8759 | 112.3533 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.7566 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6816 | 151.5662 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.5333 | 75.7 | 124 | 124 | 93.6 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.9 | 108.7 | 67.8 | 194 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.916 | 15.979 | 22.773 | 16.299
2024-11-30 | 22:01 | 131.86 | 131.9 |  | 239.94 | 1.617 | 204.3 | 7.2686 | 0 | 60.001 | 388 | 0.5266 | 4.0367 | 1.4224 | 129 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2 | 61.1052 | 61.881 | 112.3267 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.7625 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6817 | 151.5661 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.6 | 75.7 | 124 | 124 | 93.7 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.7 | 67.8 | 193 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 22.974 | 16.019 | 22.83 | 16.339
2024-11-30 | 22:01 | 134.86 | 134.9 |  | 239.94 | 1.6158 | 204.2 | 7.4382 | 0 | 60.003 | 387.7 | 0.5267 | 4.0647 | 1.4234 | 132 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2056 | 61.1099 | 61.8843 | 112.3 | 68.1012 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.7709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.683 | 151.566 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 104.9 | 85.6 | 75.7 | 124 | 124 | 93.7 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.7 | 67.8 | 193 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 23.031 | 16.059 | 22.887 | 16.38
2024-11-30 | 22:01 | 137.86 | 137.9 |  | 239.94 | 1.6147 | 204.1 | 7.6078 | 0 | 60 | 387.4 | 0.5267 | 4.0434 | 1.4263 | 135 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2167 | 61.1155 | 61.8892 | 112.27 | 68.1024 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.7456 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6832 | 151.5659 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9 | 85.7 | 75.7 | 124 | 124 | 93.7 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.7 | 67.8 | 193 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.088 | 16.099 | 22.944 | 16.421
2024-11-30 | 22:01 | 140.86 | 140.9 |  | 239.94 | 1.6131 | 204 | 7.7773 | 0 | 60 | 387 | 0.527 | 4.0978 | 1.4283 | 138 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2278 | 61.1222 | 61.8984 | 112.2167 | 68.102 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.7457 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6829 | 151.5659 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9667 | 85.7 | 75.7 | 124 | 124 | 93.7 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.7 | 67.8 | 193 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.145 | 16.139 | 23.001 | 16.461
2024-11-30 | 22:01 | 143.86 | 143.9 |  | 239.94 | 1.6136 | 204.2 | 7.9471 | 0 | 60 | 387.1 | 0.5273 | 4.0724 | 1.4296 | 141 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2333 | 61.1302 | 61.9063 | 112.1633 | 68.1008 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.333 | 62.7771 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6829 | 151.5658 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.7 | 75.7 | 124 | 124 | 93.7 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.7 | 67.8 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.203 | 16.179 | 23.058 | 16.502
2024-11-30 | 22:01 | 146.86 | 146.9 |  | 239.93 | 1.6142 | 204.1 | 8.1169 | 0 | 60 | 387.3 | 0.527 | 4.0931 | 1.4305 | 144 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2333 | 61.1389 | 61.9112 | 112.1233 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.333 | 62.7797 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6821 | 151.5657 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.7 | 75.7 | 124 | 124 | 93.8 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 23.26 | 16.219 | 23.115 | 16.542
2024-11-30 | 22:01 | 149.86 | 149.91 |  | 239.93 | 1.6152 | 204 | 8.2867 | 0 | 60.001 | 387.5 | 0.5263 | 4.1082 | 1.433 | 147 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2389 | 61.1481 | 61.9129 | 112.0833 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.7724 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6839 | 151.5655 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.7333 | 75.7 | 124 | 124 | 93.8 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 23.317 | 16.259 | 23.172 | 16.583
2024-11-30 | 22:01 | 152.86 | 152.91 |  | 239.94 | 1.6167 | 204 | 8.4566 | 0 | 59.999 | 387.9 | 0.5259 | 4.1015 | 1.4335 | 150 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2444 | 61.1574 | 61.9161 | 112.0467 | 68.1 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3333 | 62.7491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6834 | 151.5654 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.7667 | 75.7 | 124 | 124 | 93.8 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 108.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 23.374 | 16.299 | 23.229 | 16.624
2024-11-30 | 22:01 | 155.86 | 155.91 |  | 239.94 | 1.6155 | 203.8 | 8.6265 | 0 | 60 | 387.6 | 0.5256 | 4.1049 | 1.4332 | 153 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2556 | 61.1672 | 61.9222 | 111.9967 | 68.1008 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3333 | 62.7527 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6837 | 151.5654 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.8 | 75.7333 | 124 | 124 | 93.9 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 61.8 | 108.8 | 67.8 | 193 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.432 | 16.339 | 23.286 | 16.664
2024-11-30 | 22:01 | 158.86 | 158.91 |  | 239.94 | 1.612 | 203.6 | 8.7964 | 0 | 59.997 | 386.8 | 0.5263 | 4.0833 | 1.4317 | 156 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2667 | 61.176 | 61.9276 | 111.9533 | 68.102 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.7736 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6851 | 151.5653 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105 | 85.8 | 75.7667 | 124 | 124 | 93.9 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 61.9 | 108.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.489 | 16.379 | 23.343 | 16.705
2024-11-30 | 22:01 | 161.86 | 161.91 |  | 239.94 | 1.6087 | 203.4 | 8.9669 | 0 | 60 | 386 | 0.527 | 4.1087 | 1.4306 | 159 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2833 | 61.1837 | 61.93 | 111.9133 | 68.1024 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6848 | 151.5652 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 85.9 | 75.8 | 124 | 124 | 93.9 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 61.9 | 108.8 | 67.8 | 194 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 23.546 | 16.419 | 23.4 | 16.746
2024-11-30 | 22:01 | 164.86 | 164.91 |  | 239.95 | 1.6084 | 203.4 | 9.1367 | 0 | 60.003 | 385.9 | 0.5271 | 4.0509 | 1.429 | 162 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2778 | 61.1904 | 61.93 | 111.8867 | 68.1016 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8153 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6839 | 151.5651 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9667 | 85.9 | 75.8 | 124 | 124 | 93.9 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62 | 108.9 | 67.8 | 194 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 23.603 | 16.459 | 23.457 | 16.786
2024-11-30 | 22:01 | 167.86 | 167.91 |  | 239.95 | 1.6129 | 203.9 | 9.3066 | 0 | 60.002 | 387 | 0.5267 | 4.088 | 1.428 | 165 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2778 | 61.1959 | 61.9324 | 111.86 | 68.1029 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.8254 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6853 | 151.565 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9333 | 85.9333 | 75.8 | 124 | 124 | 93.9 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62 | 108.9 | 67.8 | 194 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 23.661 | 16.499 | 23.514 | 16.827
2024-11-30 | 22:02 | 170.86 | 170.91 |  | 239.95 | 1.6097 | 203.4 | 9.4765 | 0 | 60.003 | 386.2 | 0.5265 | 4.0559 | 1.4254 | 168 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.2889 | 61.2012 | 61.9386 | 111.83 | 68.1082 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8129 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6845 | 151.5649 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9333 | 86 | 75.8 | 124 | 124 | 94 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.1 | 108.9 | 67.8 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 23.718 | 16.539 | 23.571 | 16.867
2024-11-30 | 22:02 | 173.86 | 173.91 |  | 239.95 | 1.6059 | 202.7 | 9.6463 | 0 | 60.001 | 385.3 | 0.5261 | 4.0384 | 1.4223 | 171 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3056 | 61.2065 | 61.9459 | 111.8 | 68.1127 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3334 | 62.7686 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6833 | 151.5649 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9667 | 86 | 75.8667 | 124 | 124 | 94 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.2 | 108.9 | 67.8 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 23.775 | 16.579 | 23.628 | 16.908
2024-11-30 | 22:02 | 176.86 | 176.91 |  | 239.96 | 1.6071 | 202.7 | 9.8162 | 0 | 60.007 | 385.6 | 0.5257 | 4.0319 | 1.4217 | 174 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3056 | 61.2123 | 61.9484 | 111.7867 | 68.1135 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8281 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6847 | 151.5648 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 104.9667 | 86 | 75.8667 | 124 | 124 | 94 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.2 | 108.9 | 67.8 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 23.832 | 16.619 | 23.685 | 16.949
2024-11-30 | 22:02 | 179.86 | 179.91 |  | 239.94 | 1.6049 | 202.6 | 9.986 | 0 | 60.004 | 385.1 | 0.526 | 4.0493 | 1.4209 | 177 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3167 | 61.2186 | 61.9494 | 111.8 | 68.1127 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.8518 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6827 | 151.5647 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86 | 75.9 | 124 | 124 | 94 | 119.3 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.3 | 109 | 67.8 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 23.89 | 16.659 | 23.742 | 16.989
2024-11-30 | 22:02 | 182.86 | 182.91 |  | 239.94 | 1.604 | 202.7 | 10.156 | 0 | 60.002 | 384.9 | 0.5266 | 4.0691 | 1.4167 | 180 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3167 | 61.2244 | 61.9553 | 111.8 | 68.1106 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8311 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6839 | 151.5646 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86 | 75.9 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.4 | 109 | 67.8 | 196 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 181 | 33 | 234 | 23.947 | 16.699 | 23.799 | 17.03
2024-11-30 | 22:02 | 185.86 | 185.91 |  | 239.95 | 1.6033 | 202.8 | 10.326 | 0 | 60.001 | 384.7 | 0.5273 | 3.971 | 1.413 | 183 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.35 | 61.2315 | 61.9651 | 111.83 | 68.1069 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.8299 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.684 | 151.5645 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.1 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.5 | 109 | 67.8 | 196 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.004 | 16.739 | 23.856 | 17.071
2024-11-30 | 22:02 | 188.86 | 188.91 |  | 239.94 | 1.6079 | 203.5 | 10.496 | 0 | 60 | 385.8 | 0.5275 | 3.9845 | 1.4139 | 186 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3444 | 61.2393 | 61.9751 | 111.84 | 68.1073 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3333 | 62.8021 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6841 | 151.5645 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.1 | 75.9667 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.5 | 109 | 67.8 | 196 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.061 | 16.78 | 23.913 | 17.112
2024-11-30 | 22:02 | 191.86 | 191.91 |  | 239.94 | 1.6157 | 204.3 | 10.667 | 0 | 60 | 387.7 | 0.527 | 4.0489 | 1.417 | 189 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3611 | 61.2482 | 61.9794 | 111.87 | 68.1098 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.8325 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6844 | 151.5644 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105 | 86.1333 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.6 | 109.1 | 67.8 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.061 | 16.78 | 23.913 | 17.112
2024-11-30 | 22:02 | 194.86 | 194.91 |  | 239.94 | 1.6196 | 204.8 | 10.837 | 0 | 60.002 | 388.6 | 0.527 | 3.9972 | 1.4193 | 192 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3667 | 61.2575 | 61.98 | 111.88 | 68.109 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.8189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6835 | 151.5643 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.2 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.6 | 109.1 | 67.8 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 24.119 | 16.82 | 23.97 | 17.152
2024-11-30 | 22:02 | 197.86 | 197.91 |  | 239.94 | 1.6191 | 204.6 | 11.007 | 0 | 60 | 388.5 | 0.5266 | 3.9642 | 1.4206 | 195 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3667 | 61.2658 | 61.9824 | 111.86 | 68.1086 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.8408 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6854 | 151.5642 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.2 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.7 | 109.1 | 67.8 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.176 | 16.86 | 24.027 | 17.193
2024-11-30 | 22:02 | 200.86 | 200.91 |  | 239.94 | 1.6146 | 204 | 11.177 | 0 | 60.002 | 387.4 | 0.5266 | 3.9849 | 1.4224 | 198 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3667 | 61.2734 | 61.9898 | 111.85 | 68.111 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.8895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6841 | 151.5641 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.2 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.7 | 109.1 | 67.8 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 24.233 | 16.9 | 24.084 | 17.234
2024-11-30 | 22:02 | 203.86 | 203.91 |  | 239.94 | 1.6131 | 203.9 | 11.347 | 0 | 60 | 387.1 | 0.5268 | 4.021 | 1.4252 | 201 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3833 | 61.2796 | 62.0002 | 111.8133 | 68.1155 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3324 | 62.9321 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.684 | 151.5641 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.3 | 76 | 124 | 124 | 94.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.7 | 109.1 | 67.8 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 24.29 | 16.94 | 24.141 | 17.274
2024-11-30 | 22:02 | 206.86 | 206.91 |  | 239.94 | 1.6106 | 203.6 | 11.517 | 0 | 60 | 386.4 | 0.5268 | 4.0158 | 1.4283 | 204 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.3833 | 61.2852 | 62.0075 | 111.7867 | 68.1188 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.8933 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6843 | 151.564 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105 | 86.3 | 76 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.7 | 109.1 | 67.9 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 24.348 | 16.98 | 24.198 | 17.315
2024-11-30 | 22:02 | 209.86 | 209.91 |  | 239.94 | 1.6059 | 203.2 | 11.687 | 0 | 60.003 | 385.3 | 0.5273 | 4.0465 | 1.4289 | 207 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4 | 61.2904 | 62.0112 | 111.7367 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.8842 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6857 | 151.564 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.0333 | 86.3333 | 76.0333 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 109.2 | 67.9 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.405 | 17.02 | 24.255 | 17.356
2024-11-30 | 22:02 | 212.86 | 212.91 |  | 239.94 | 1.6093 | 203.6 | 11.857 | 0 | 60.003 | 386.1 | 0.5273 | 4.0193 | 1.4296 | 210 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4111 | 61.2948 | 62.0149 | 111.6967 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.8793 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6838 | 151.5639 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.0667 | 86.4 | 76 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 109.2 | 67.9 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.462 | 17.061 | 24.312 | 17.397
2024-11-30 | 22:02 | 215.86 | 215.91 |  | 239.93 | 1.6096 | 203.4 | 12.027 | 0 | 60 | 386.2 | 0.5266 | 4.0192 | 1.4323 | 213 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4222 | 61.2993 | 62.0214 | 111.6367 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8747 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6846 | 151.5639 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.4 | 76.0333 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 109.3 | 67.9 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.519 | 17.101 | 24.369 | 17.437
2024-11-30 | 22:02 | 218.86 | 218.91 |  | 239.93 | 1.6183 | 204.2 | 12.197 | 0 | 60.003 | 388.3 | 0.5259 | 4.0683 | 1.4325 | 216 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4222 | 61.3034 | 62.0267 | 111.57 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.854 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6852 | 151.5638 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.0667 | 86.4 | 76.0667 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 109.2 | 67.9 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.577 | 17.141 | 24.426 | 17.478
2024-11-30 | 22:02 | 221.86 | 221.91 |  | 239.94 | 1.6238 | 205 | 12.367 | 0 | 60 | 389.6 | 0.5261 | 4.0105 | 1.433 | 219 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4444 | 61.3083 | 62.0296 | 111.5133 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3332 | 62.861 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6849 | 151.5638 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.4667 | 76.1 | 124 | 124 | 94.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.8 | 109.3 | 67.9 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.634 | 17.181 | 24.483 | 17.519
2024-11-30 | 22:02 | 224.86 | 224.91 |  | 239.94 | 1.6249 | 205.5 | 12.538 | 0 | 60 | 389.9 | 0.5272 | 4.0279 | 1.4312 | 222 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.45 | 61.3142 | 62.0341 | 111.4533 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.8766 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6844 | 151.5637 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.5 | 76.1 | 124 | 124 | 94.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.9 | 109.3 | 67.9 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.691 | 17.221 | 24.54 | 17.56
2024-11-30 | 22:02 | 227.86 | 227.92 |  | 239.93 | 1.6207 | 205.2 | 12.708 | 0 | 60 | 388.9 | 0.5276 | 3.9942 | 1.43 | 225 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4556 | 61.3213 | 62.0406 | 111.4033 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9293 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.684 | 151.5636 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.1 | 86.5 | 76.1 | 124 | 124 | 94.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 62.9 | 109.3 | 67.9 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.748 | 17.261 | 24.597 | 17.601
2024-11-30 | 22:03 | 230.86 | 230.92 |  | 239.94 | 1.6197 | 205.1 | 12.878 | 0 | 60 | 388.6 | 0.5278 | 3.9867 | 1.4294 | 228 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4833 | 61.33 | 62.0455 | 111.3467 | 68.1192 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.686 | 151.5635 | 0 | 15.237 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0667 | 105.1 | 86.5333 | 76.1667 | 124 | 124 | 94.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62.9 | 109.3 | 67.9 | 197 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.805 | 17.302 | 24.654 | 17.641
2024-11-30 | 22:03 | 233.86 | 233.92 |  | 239.95 | 1.6182 | 204.9 | 13.048 | 0 | 60 | 388.3 | 0.5276 | 4.0522 | 1.4275 | 231 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4611 | 61.3398 | 62.0492 | 111.3 | 68.1171 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.333 | 62.8892 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6866 | 151.5635 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.5 | 76.1667 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62.9 | 109.4 | 67.9 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.863 | 17.342 | 24.711 | 17.682
2024-11-30 | 22:03 | 236.86 | 236.92 |  | 239.95 | 1.6182 | 204.6 | 13.219 | 0 | 60.003 | 388.3 | 0.527 | 4.0522 | 1.4242 | 234 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4833 | 61.35 | 62.0541 | 111.2467 | 68.1147 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3327 | 62.9341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6867 | 151.5635 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.6 | 76.2 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 62.9 | 109.4 | 67.9 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 182 | 33 | 234 | 24.92 | 17.382 | 24.768 | 17.723
2024-11-30 | 22:03 | 239.86 | 239.92 |  | 239.94 | 1.6193 | 204.5 | 13.389 | 0 | 60.002 | 388.5 | 0.5264 | 4.0201 | 1.4219 | 237 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4833 | 61.3601 | 62.0598 | 111.21 | 68.1139 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3326 | 62.9464 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.684 | 151.5634 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.6 | 76.2 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.8 | 109.4 | 67.9 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 24.977 | 17.422 | 24.825 | 17.764
2024-11-30 | 22:03 | 242.86 | 242.92 |  | 239.94 | 1.6154 | 204 | 13.56 | 0 | 60.003 | 387.6 | 0.5264 | 4.0776 | 1.4214 | 240 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.4833 | 61.3694 | 62.0631 | 111.19 | 68.1147 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.923 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.685 | 151.5634 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.6 | 76.2 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.8 | 109.4 | 67.9 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.034 | 17.462 | 24.882 | 17.804
2024-11-30 | 22:03 | 245.86 | 245.92 |  | 239.94 | 1.6139 | 203.8 | 13.73 | 0 | 60 | 387.2 | 0.5264 | 4.0996 | 1.4198 | 243 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5111 | 61.3784 | 62.0671 | 111.17 | 68.1159 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.9132 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6853 | 151.5633 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3333 | 119.7 | 119.0333 | 105.1 | 86.6667 | 76.2333 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.8 | 109.5 | 67.9 | 197 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.092 | 17.502 | 24.939 | 17.845
2024-11-30 | 22:03 | 248.86 | 248.92 |  | 239.93 | 1.6119 | 203.7 | 13.9 | 0 | 59.999 | 386.7 | 0.5268 | 4.0475 | 1.4175 | 246 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5056 | 61.3871 | 62.07 | 111.1833 | 68.1184 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.9186 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6849 | 151.5632 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.7 | 76.2333 | 124 | 124 | 94.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.7 | 109.5 | 67.9 | 197 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 25.149 | 17.543 | 24.996 | 17.886
2024-11-30 | 22:03 | 251.86 | 251.92 |  | 239.93 | 1.6146 | 204.4 | 14.072 | 0 | 60.001 | 387.4 | 0.5277 | 4.0173 | 1.4137 | 249 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5222 | 61.3956 | 62.0729 | 111.1833 | 68.1196 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.9238 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6855 | 151.5632 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1333 | 86.7 | 76.3 | 124 | 124 | 94.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.7 | 109.5 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 25.206 | 17.583 | 25.053 | 17.927
2024-11-30 | 22:03 | 254.86 | 254.92 |  | 239.93 | 1.6199 | 205.1 | 14.242 | 0 | 60.002 | 388.7 | 0.5277 | 4.0563 | 1.4121 | 252 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5222 | 61.404 | 62.079 | 111.1767 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.9403 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6853 | 151.5631 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1 | 86.7333 | 76.3 | 124 | 124 | 94.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.6 | 109.5 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 25.263 | 17.623 | 25.11 | 17.967
2024-11-30 | 22:03 | 257.86 | 257.92 |  | 239.94 | 1.6249 | 205.7 | 14.413 | 0 | 60 | 389.9 | 0.5276 | 4.0652 | 1.4164 | 255 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5389 | 61.4115 | 62.0855 | 111.1833 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3326 | 62.9611 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6856 | 151.5631 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1333 | 86.8 | 76.3 | 124 | 124 | 94.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.6 | 109.5 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 25.321 | 17.663 | 25.167 | 18.008
2024-11-30 | 22:03 | 260.86 | 260.92 |  | 239.94 | 1.6248 | 205.4 | 14.583 | 0 | 59.999 | 389.9 | 0.5269 | 4.0692 | 1.4198 | 258 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5389 | 61.4188 | 62.0892 | 111.17 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3326 | 62.9614 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6844 | 151.5631 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1333 | 86.8 | 76.3 | 124 | 124 | 94.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.5 | 109.6 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 25.378 | 17.703 | 25.224 | 18.049
2024-11-30 | 22:03 | 263.86 | 263.92 |  | 239.94 | 1.6252 | 205.3 | 14.754 | 0 | 60.003 | 390 | 0.5264 | 4.0756 | 1.4216 | 261 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.55 | 61.4265 | 62.0912 | 111.1633 | 68.12 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3326 | 62.9693 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6846 | 151.5631 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 86.8 | 76.3 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.5 | 109.6 | 67.9 | 196 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 25.435 | 17.743 | 25.281 | 18.09
2024-11-30 | 22:03 | 266.86 | 266.92 |  | 239.95 | 1.6255 | 205.4 | 14.925 | 0 | 60.003 | 390 | 0.5267 | 4.0538 | 1.4223 | 264 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5611 | 61.4351 | 62.0949 | 111.15 | 68.1206 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9598 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6864 | 151.5629 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.2 | 86.8333 | 76.3 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.4 | 109.6 | 67.9 | 196 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 25.492 | 17.784 | 25.338 | 18.13
2024-11-30 | 22:03 | 269.86 | 269.92 |  | 239.95 | 1.6252 | 205.5 | 15.096 | 0 | 60.001 | 390 | 0.5268 | 4.1116 | 1.4257 | 267 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5667 | 61.4447 | 62.1029 | 111.15 | 68.1237 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3324 | 62.9937 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6859 | 151.5629 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 86.9 | 76.3 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.3 | 109.6 | 67.9 | 196 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 25.55 | 17.824 | 25.395 | 18.171
2024-11-30 | 22:03 | 272.86 | 272.93 |  | 239.95 | 1.6194 | 204.8 | 15.268 | 0 | 60 | 388.6 | 0.5272 | 4.1049 | 1.4283 | 270 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5667 | 61.4544 | 62.1131 | 111.13 | 68.1286 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.9329 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6869 | 151.5629 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.1667 | 86.9 | 76.3333 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.7 | 241 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.2 | 109.6 | 67.9 | 195 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 25.607 | 17.864 | 25.452 | 18.212
2024-11-30 | 22:03 | 275.86 | 275.93 |  | 239.95 | 1.6184 | 204.8 | 15.439 | 0 | 60.003 | 388.3 | 0.5274 | 4.1779 | 1.4311 | 273 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.5833 | 61.4635 | 62.1198 | 111.11 | 68.1292 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6861 | 151.5628 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 86.9 | 76.4 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.2 | 109.6 | 67.9 | 195 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.664 | 17.904 | 25.509 | 18.253
2024-11-30 | 22:03 | 278.86 | 278.93 |  | 239.95 | 1.6225 | 205.3 | 15.61 | 0 | 60.001 | 389.3 | 0.5274 | 4.029 | 1.4311 | 276 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6056 | 61.4714 | 62.1245 | 111.08 | 68.1267 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3329 | 62.9364 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6864 | 151.5628 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 86.9667 | 76.4667 | 124 | 124 | 94.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.1 | 109.7 | 67.9 | 195 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.721 | 17.944 | 25.566 | 18.294
2024-11-30 | 22:03 | 281.86 | 281.93 |  | 239.94 | 1.6246 | 205.5 | 15.782 | 0 | 60 | 389.8 | 0.5272 | 4.0459 | 1.4317 | 279 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6167 | 61.4783 | 62.1282 | 111.05 | 68.1249 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3331 | 62.9163 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.686 | 151.5628 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87 | 76.5 | 124 | 124 | 94.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62 | 109.7 | 67.9 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.779 | 17.984 | 25.623 | 18.334
2024-11-30 | 22:03 | 284.86 | 284.93 |  | 239.94 | 1.6261 | 205.3 | 15.953 | 0 | 60 | 390.2 | 0.5263 | 4.1415 | 1.434 | 282 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6167 | 61.4843 | 62.1339 | 111.03 | 68.1273 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.9597 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6876 | 151.5627 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87 | 76.5 | 124 | 124 | 94.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.9 | 109.7 | 67.9 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.836 | 18.025 | 25.68 | 18.375
2024-11-30 | 22:03 | 287.86 | 287.93 |  | 239.94 | 1.628 | 205.4 | 16.125 | 0 | 60 | 390.6 | 0.5259 | 4.1055 | 1.4343 | 285 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6222 | 61.4896 | 62.1384 | 111.01 | 68.1322 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.027 | 0 | 0 | 8.333 | 62.9355 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6868 | 151.5627 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.0333 | 76.5 | 124 | 124 | 94.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.8 | 109.7 | 67.9 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.893 | 18.065 | 25.737 | 18.416
2024-11-30 | 22:04 | 290.86 | 290.93 |  | 239.94 | 1.6312 | 206.3 | 16.296 | 0 | 60 | 391.4 | 0.5271 | 4.1562 | 1.4322 | 288 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6333 | 61.4936 | 62.1412 | 110.98 | 68.1359 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | -0.001 | 0 | 8.3328 | 62.9552 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6838 | 151.5626 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.1 | 76.5 | 124 | 124 | 94.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.7 | 109.7 | 67.9 | 194 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 25.951 | 18.105 | 25.794 | 18.456
2024-11-30 | 22:04 | 293.86 | 293.93 |  | 239.94 | 1.6201 | 204.8 | 16.469 | 0 | 60.003 | 388.7 | 0.527 | 4.0309 | 1.4301 | 291 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6333 | 61.4963 | 62.1449 | 110.9533 | 68.1353 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6843 | 151.5626 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.1 | 76.5 | 124 | 124 | 94.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.7 | 109.7 | 67.9 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.008 | 18.145 | 25.851 | 18.497
2024-11-30 | 22:04 | 296.86 | 296.93 |  | 239.95 | 1.6183 | 204.8 | 16.641 | 0 | 60.003 | 388.3 | 0.5275 | 4.0907 | 1.4308 | 294 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6333 | 61.4976 | 62.1506 | 110.9133 | 68.1341 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3328 | 62.9705 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5625 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.1 | 76.5 | 124 | 124 | 94.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.6 | 109.7 | 67.9 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.065 | 18.185 | 25.908 | 18.538
2024-11-30 | 22:04 | 299.86 | 299.93 |  | 239.94 | 1.6193 | 204.9 | 16.812 | 0 | 60 | 388.6 | 0.5273 | 4.1 | 1.4299 | 297 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6444 | 61.4985 | 62.1567 | 110.8533 | 68.1341 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3324 | 63.0177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6851 | 151.5625 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.1 | 76.5667 | 124 | 124 | 94.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.5 | 109.7 | 67.9 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.122 | 18.225 | 25.965 | 18.579
2024-11-30 | 22:04 | 302.86 | 302.93 |  | 239.95 | 1.6223 | 205.3 | 16.985 | 0 | 60.003 | 389.3 | 0.5274 | 4.1282 | 1.4275 | 300 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6667 | 61.499 | 62.1616 | 110.8 | 68.1341 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.0219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6854 | 151.5624 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.2 | 87.1667 | 76.6 | 124 | 124 | 94.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.4 | 109.7 | 67.9 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.18 | 18.265 | 26.022 | 18.619
2024-11-30 | 22:04 | 305.86 | 305.93 |  | 239.94 | 1.6217 | 205.1 | 17.156 | 0 | 60 | 389.1 | 0.5272 | 4.0914 | 1.4265 | 303 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6667 | 61.4994 | 62.1661 | 110.7567 | 68.1371 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.0522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6838 | 151.5625 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.2 | 76.6 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.3 | 109.7 | 67.9 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.18 | 18.265 | 26.022 | 18.619
2024-11-30 | 22:04 | 308.86 | 308.93 |  | 239.94 | 1.6296 | 206.2 | 17.328 | 0 | 60 | 391 | 0.5272 | 4.0001 | 1.4216 | 306 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6722 | 61.4999 | 62.1706 | 110.7233 | 68.1402 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.0383 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6865 | 151.5623 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.2333 | 76.6 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 109.8 | 67.9 | 192 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.237 | 18.306 | 26.079 | 18.66
2024-11-30 | 22:04 | 311.86 | 311.93 |  | 239.94 | 1.6266 | 205.6 | 17.501 | 0 | 59.999 | 390.3 | 0.5269 | 4.0654 | 1.4214 | 309 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6889 | 61.5 | 62.1739 | 110.68 | 68.1396 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3327 | 62.9898 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6869 | 151.5623 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2333 | 87.3 | 76.6 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.1 | 109.8 | 67.9 | 191 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 26.294 | 18.346 | 26.136 | 18.701
2024-11-30 | 22:04 | 314.86 | 314.93 |  | 239.93 | 1.6239 | 205.2 | 17.673 | 0 | 60.001 | 389.6 | 0.5266 | 4.0533 | 1.4201 | 312 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.6833 | 61.5001 | 62.1755 | 110.64 | 68.1396 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3326 | 63.0075 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6848 | 151.5623 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2 | 87.3 | 76.6 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 109.8 | 67.9 | 191 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 26.351 | 18.386 | 26.193 | 18.742
2024-11-30 | 22:04 | 317.86 | 317.93 |  | 239.93 | 1.6282 | 206.1 | 17.845 | 0 | 60.001 | 390.7 | 0.5276 | 4.0824 | 1.4178 | 315 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7 | 61.501 | 62.1802 | 110.6167 | 68.1433 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.0519 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6851 | 151.5622 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.2667 | 87.3 | 76.6333 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 109.8 | 67.9 | 191 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 26.409 | 18.426 | 26.25 | 18.782
2024-11-30 | 22:04 | 320.86 | 320.93 |  | 239.93 | 1.6264 | 206.1 | 18.017 | 0 | 59.999 | 390.2 | 0.5282 | 4.0258 | 1.4147 | 318 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7222 | 61.503 | 62.1876 | 110.6033 | 68.1457 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.0741 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6855 | 151.5623 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.3667 | 76.6667 | 124 | 124 | 94.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 109.8 | 67.9 | 191 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 26.466 | 18.466 | 26.307 | 18.823
2024-11-30 | 22:04 | 323.86 | 323.93 |  | 239.93 | 1.627 | 206.3 | 18.189 | 0 | 60.003 | 390.4 | 0.5285 | 4.0332 | 1.4126 | 321 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7333 | 61.5061 | 62.1978 | 110.59 | 68.1482 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3322 | 63.0588 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6847 | 151.5622 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.4 | 76.7 | 124 | 124 | 95 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61 | 109.9 | 67.9 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 183 | 33 | 234 | 26.523 | 18.506 | 26.364 | 18.864
2024-11-30 | 22:04 | 326.86 | 326.93 |  | 239.93 | 1.631 | 206.5 | 18.361 | 0 | 60.003 | 391.3 | 0.5277 | 4.098 | 1.4145 | 324 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7333 | 61.5105 | 62.2045 | 110.57 | 68.1482 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3325 | 63.0292 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6855 | 151.5621 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.4 | 76.7 | 124 | 124 | 95 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.9 | 109.9 | 67.9 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 26.58 | 18.546 | 26.421 | 18.905
2024-11-30 | 22:04 | 329.86 | 329.93 |  | 239.93 | 1.6341 | 206.7 | 18.533 | 0 | 59.999 | 392.1 | 0.5273 | 4.0344 | 1.4183 | 327 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7333 | 61.5163 | 62.2082 | 110.5567 | 68.1463 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.0399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6841 | 151.5621 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.4 | 76.7 | 124 | 124 | 95.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.9 | 109.9 | 67.9 | 191 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.638 | 18.586 | 26.478 | 18.945
2024-11-30 | 22:04 | 332.86 | 332.93 |  | 239.93 | 1.6349 | 206.8 | 18.705 | 0 | 60.002 | 392.3 | 0.5272 | 4.0837 | 1.4202 | 330 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7389 | 61.5234 | 62.2118 | 110.55 | 68.1469 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.0444 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6878 | 151.5621 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.4 | 76.7333 | 124 | 124 | 95.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.9 | 109.9 | 67.9 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.695 | 18.627 | 26.535 | 18.986
2024-11-30 | 22:04 | 335.86 | 335.93 |  | 239.95 | 1.6369 | 207.1 | 18.877 | 0 | 60.001 | 392.8 | 0.5272 | 3.9876 | 1.4216 | 333 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7556 | 61.5318 | 62.2192 | 110.52 | 68.1488 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.0403 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6874 | 151.562 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.4333 | 76.8 | 124 | 124 | 95.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61 | 109.9 | 67.9 | 191 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.752 | 18.667 | 26.592 | 19.027
2024-11-30 | 22:04 | 338.86 | 338.93 |  | 239.95 | 1.6302 | 206.3 | 19.049 | 0 | 59.999 | 391.2 | 0.5273 | 4.0478 | 1.4241 | 336 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7667 | 61.5416 | 62.2308 | 110.51 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.0542 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6866 | 151.562 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.5 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61 | 109.9 | 67.9 | 191 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.809 | 18.707 | 26.649 | 19.067
2024-11-30 | 22:04 | 341.86 | 341.93 |  | 239.95 | 1.6306 | 206.4 | 19.222 | 0 | 60.002 | 391.3 | 0.5276 | 4.0462 | 1.427 | 339 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7667 | 61.5521 | 62.2382 | 110.5 | 68.1482 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.0666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6875 | 151.5619 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.5 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61 | 109.9 | 67.9 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 26.867 | 18.747 | 26.706 | 19.108
2024-11-30 | 22:04 | 344.86 | 344.93 |  | 239.95 | 1.6295 | 206.5 | 19.394 | 0 | 60 | 391 | 0.5281 | 4.0273 | 1.4295 | 342 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7722 | 61.5618 | 62.2408 | 110.49 | 68.1463 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.0787 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6855 | 151.5619 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.5333 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61 | 109.9 | 67.9 | 192 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.924 | 18.787 | 26.763 | 19.149
2024-11-30 | 22:04 | 347.86 | 347.94 |  | 239.95 | 1.6273 | 206.2 | 19.566 | 0 | 60 | 390.5 | 0.528 | 4.0216 | 1.4306 | 345 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7833 | 61.5712 | 62.2445 | 110.4767 | 68.1469 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.0672 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6877 | 151.5619 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.6 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.1 | 110 | 67.9 | 192 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 26.981 | 18.827 | 26.82 | 19.19
2024-11-30 | 22:05 | 350.86 | 350.94 |  | 239.94 | 1.6329 | 206.8 | 19.739 | 0 | 60 | 391.8 | 0.5278 | 4.1325 | 1.4317 | 348 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7833 | 61.5793 | 62.251 | 110.4767 | 68.1488 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.0826 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6877 | 151.5619 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.6 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.1 | 110 | 67.9 | 192 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.038 | 18.867 | 26.877 | 19.23
2024-11-30 | 22:05 | 353.86 | 353.94 |  | 239.94 | 1.6294 | 206 | 19.912 | 0 | 60 | 391 | 0.5268 | 4.0374 | 1.433 | 351 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.7889 | 61.5868 | 62.2571 | 110.47 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.032 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1083 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6867 | 151.5618 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.6333 | 76.8 | 124 | 124 | 95.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.2 | 110 | 67.9 | 193 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.096 | 18.908 | 26.934 | 19.271
2024-11-30 | 22:05 | 356.86 | 356.94 |  | 239.94 | 1.6336 | 206.4 | 20.085 | 0 | 60.003 | 392 | 0.5265 | 4.0226 | 1.4335 | 354 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8 | 61.5932 | 62.2596 | 110.45 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.1667 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5617 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.7 | 76.8 | 124 | 124 | 95.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.2 | 110 | 67.9 | 193 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 27.153 | 18.948 | 26.991 | 19.312
2024-11-30 | 22:05 | 359.86 | 359.94 |  | 239.94 | 1.6334 | 206.5 | 20.257 | 0 | 60.002 | 391.9 | 0.5268 | 4.0697 | 1.433 | 357 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8111 | 61.599 | 62.2608 | 110.4367 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3317 | 63.1403 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6858 | 151.5617 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.7 | 76.8667 | 124 | 124 | 95.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.3 | 110.1 | 67.9 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 27.21 | 18.988 | 27.048 | 19.353
2024-11-30 | 22:05 | 362.86 | 362.94 |  | 239.94 | 1.6325 | 206.7 | 20.429 | 0 | 60 | 391.7 | 0.5276 | 4.0164 | 1.4309 | 360 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8167 | 61.6047 | 62.2637 | 110.42 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1101 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6849 | 151.5617 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.7 | 76.9 | 124 | 124 | 95.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 61.3 | 110.1 | 67.9 | 193 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 27.267 | 19.028 | 27.105 | 19.393
2024-11-30 | 22:05 | 365.86 | 365.94 |  | 239.95 | 1.6324 | 206.9 | 20.602 | 0 | 60 | 391.7 | 0.5282 | 4.0906 | 1.4295 | 363 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8278 | 61.6105 | 62.269 | 110.3933 | 68.1512 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.332 | 63.111 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5617 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.7667 | 76.9 | 124 | 124 | 95.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 61.3 | 110.1 | 67.9 | 193 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.325 | 19.068 | 27.162 | 19.434
2024-11-30 | 22:05 | 368.86 | 368.94 |  | 239.95 | 1.6315 | 206.8 | 20.774 | 0 | 60 | 391.5 | 0.5283 | 4.0417 | 1.4301 | 366 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8389 | 61.6169 | 62.2747 | 110.3667 | 68.1525 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1126 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6883 | 151.5616 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3 | 87.8 | 76.9333 | 124 | 124 | 95.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 61.3 | 110.1 | 67.9 | 193 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.382 | 19.108 | 27.219 | 19.475
2024-11-30 | 22:05 | 371.86 | 371.94 |  | 239.94 | 1.633 | 206.9 | 20.947 | 0 | 60.002 | 391.8 | 0.528 | 4.0079 | 1.4276 | 369 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8611 | 61.6243 | 62.2808 | 110.34 | 68.152 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.1344 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6845 | 151.5615 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3667 | 87.8 | 77 | 124 | 124 | 95.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 61.4 | 110.1 | 67.9 | 194 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 27.439 | 19.149 | 27.276 | 19.515
2024-11-30 | 22:05 | 374.86 | 374.94 |  | 239.95 | 1.6355 | 206.9 | 21.119 | 0 | 60.003 | 392.4 | 0.5273 | 4.0838 | 1.426 | 372 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8611 | 61.6327 | 62.2873 | 110.2933 | 68.1508 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1236 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5615 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.3667 | 87.8 | 77 | 124 | 124 | 95.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 61.5 | 110.1 | 67.9 | 194 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.497 | 19.189 | 27.333 | 19.556
2024-11-30 | 22:05 | 377.86 | 377.94 |  | 239.94 | 1.6362 | 207 | 21.292 | 0 | 60 | 392.6 | 0.5274 | 4.0542 | 1.4219 | 375 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8722 | 61.6416 | 62.2935 | 110.2667 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.1442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6875 | 151.5615 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 87.8333 | 77 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 61.5 | 110.1 | 67.9 | 194 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 27.554 | 19.229 | 27.39 | 19.597
2024-11-30 | 22:05 | 380.86 | 380.94 |  | 239.95 | 1.6388 | 207.3 | 21.464 | 0 | 60 | 393.2 | 0.5272 | 4.1053 | 1.421 | 378 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.8889 | 61.6509 | 62.2976 | 110.2333 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.1749 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6861 | 151.5614 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 87.9 | 77.0333 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.6 | 110.1 | 67.9 | 194 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 27.611 | 19.269 | 27.447 | 19.638
2024-11-30 | 22:05 | 383.86 | 383.94 |  | 239.93 | 1.6379 | 207.2 | 21.638 | 0 | 60.001 | 393 | 0.5273 | 4.0026 | 1.4191 | 381 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9 | 61.6609 | 62.3004 | 110.2 | 68.1512 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.1642 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6865 | 151.5614 | 0 | 15.233 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 87.9 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.7 | 110.1 | 67.9 | 195 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 184 | 33 | 234 | 27.668 | 19.31 | 27.504 | 19.679
2024-11-30 | 22:05 | 386.86 | 386.94 |  | 239.93 | 1.6316 | 206.7 | 21.81 | 0 | 60.002 | 391.5 | 0.5279 | 4.0256 | 1.416 | 384 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9 | 61.6703 | 62.3049 | 110.1633 | 68.1533 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.1731 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6858 | 151.5613 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 87.9 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.7 | 110.2 | 67.9 | 195 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.726 | 19.35 | 27.561 | 19.719
2024-11-30 | 22:05 | 389.86 | 389.94 |  | 239.93 | 1.6263 | 206.2 | 21.982 | 0 | 60.002 | 390.2 | 0.5284 | 4.0314 | 1.4124 | 387 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9222 | 61.6787 | 62.3106 | 110.14 | 68.1541 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1289 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5613 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.4 | 88 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.8 | 110.2 | 67.9 | 195 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.783 | 19.39 | 27.618 | 19.76
2024-11-30 | 22:05 | 392.86 | 392.94 |  | 239.92 | 1.627 | 206.1 | 22.155 | 0 | 60.001 | 390.4 | 0.528 | 4.0803 | 1.415 | 390 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9167 | 61.6859 | 62.3167 | 110.1067 | 68.1537 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.1462 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6863 | 151.5612 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.9 | 110.2 | 67.9 | 195 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 27.84 | 19.43 | 27.675 | 19.801
2024-11-30 | 22:05 | 395.86 | 395.94 |  | 239.92 | 1.6332 | 206.7 | 22.327 | 0 | 60.002 | 391.8 | 0.5275 | 4.1111 | 1.4186 | 393 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9111 | 61.6925 | 62.3196 | 110.08 | 68.1529 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1369 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6866 | 151.5612 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 119 | 105.4 | 88 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 61.9 | 110.2 | 67.9 | 195 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 27.897 | 19.47 | 27.732 | 19.842
2024-11-30 | 22:05 | 398.86 | 398.94 |  | 239.93 | 1.6337 | 206.6 | 22.5 | 0 | 60.003 | 392 | 0.5272 | 4.1007 | 1.4204 | 396 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9222 | 61.6982 | 62.3218 | 110.05 | 68.1529 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.1043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6876 | 151.5612 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.0333 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62 | 110.2 | 67.9 | 195 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 27.955 | 19.511 | 27.789 | 19.883
2024-11-30 | 22:05 | 401.86 | 401.94 |  | 239.93 | 1.6328 | 206.5 | 22.673 | 0 | 60.003 | 391.8 | 0.5271 | 4.0712 | 1.4222 | 399 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9333 | 61.7037 | 62.3292 | 110.0367 | 68.1516 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3323 | 63.1035 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6888 | 151.5611 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.1 | 77.1 | 124 | 124 | 95.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.1 | 110.2 | 67.9 | 196 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 28.012 | 19.551 | 27.846 | 19.923
2024-11-30 | 22:05 | 404.86 | 404.94 |  | 239.94 | 1.634 | 206.7 | 22.846 | 0 | 60.004 | 392 | 0.5273 | 4.1066 | 1.4234 | 402 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9333 | 61.7098 | 62.3408 | 110.0233 | 68.1504 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.1191 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6882 | 151.5611 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.1 | 77.1 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.1 | 110.3 | 67.9 | 196 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.069 | 19.591 | 27.903 | 19.964
2024-11-30 | 22:05 | 407.86 | 407.94 |  | 239.95 | 1.6335 | 206.8 | 23.018 | 0 | 60 | 392 | 0.5275 | 4.0974 | 1.4273 | 405 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9444 | 61.716 | 62.3482 | 109.9967 | 68.15 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.1117 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6882 | 151.561 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.1333 | 77.1333 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62.1 | 110.3 | 67.9 | 196 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.126 | 19.631 | 27.96 | 20.005
2024-11-30 | 22:06 | 410.86 | 410.95 |  | 239.95 | 1.635 | 207.2 | 23.191 | 0 | 59.999 | 392.3 | 0.5281 | 4.0024 | 1.4298 | 408 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9611 | 61.7228 | 62.3508 | 109.98 | 68.1508 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.332 | 63.14 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6887 | 151.561 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.1667 | 77.2 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.2 | 110.3 | 67.9 | 196 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.184 | 19.672 | 28.017 | 20.046
2024-11-30 | 22:06 | 413.86 | 413.94 |  | 239.95 | 1.6368 | 207.5 | 23.364 | 0 | 60.002 | 392.7 | 0.5283 | 4.0312 | 1.4311 | 411 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9778 | 61.7305 | 62.3533 | 109.95 | 68.152 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.1785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6875 | 151.5609 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.2 | 77.2667 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.2 | 110.3 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.241 | 19.712 | 28.074 | 20.087
2024-11-30 | 22:06 | 416.86 | 416.95 |  | 239.95 | 1.6434 | 208.1 | 23.536 | 0 | 60.002 | 394.3 | 0.5277 | 4.0913 | 1.4314 | 414 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9833 | 61.7389 | 62.3573 | 109.9233 | 68.1533 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.1916 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6888 | 151.5609 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.2 | 77.3 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.2 | 110.3 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.241 | 19.712 | 28.074 | 20.087
2024-11-30 | 22:06 | 419.86 | 419.95 |  | 239.95 | 1.6453 | 208.3 | 23.709 | 0 | 60.002 | 394.8 | 0.5276 | 4.1061 | 1.4327 | 417 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9833 | 61.7481 | 62.3618 | 109.8967 | 68.1533 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.195 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6891 | 151.5608 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4 | 88.2 | 77.3 | 124 | 124 | 95.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.2 | 110.4 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.298 | 19.752 | 28.131 | 20.127
2024-11-30 | 22:06 | 422.86 | 422.95 |  | 239.95 | 1.6482 | 208.4 | 23.882 | 0 | 60 | 395.5 | 0.5269 | 4.0942 | 1.4347 | 420 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 104.9944 | 61.7574 | 62.3667 | 109.86 | 68.1525 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.1472 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6871 | 151.5608 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.4667 | 88.2 | 77.3 | 124 | 124 | 95.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 62.1 | 110.4 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 28.355 | 19.792 | 28.188 | 20.168
2024-11-30 | 22:06 | 425.86 | 425.95 |  | 239.95 | 1.6462 | 208.3 | 24.056 | 0 | 60.004 | 395 | 0.5274 | 4.0475 | 1.4324 | 423 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0111 | 61.7664 | 62.3696 | 109.8333 | 68.1525 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.2204 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6867 | 151.5607 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.2667 | 77.3 | 124 | 124 | 95.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 62 | 110.4 | 67.9 | 196 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 28.413 | 19.833 | 28.245 | 20.209
2024-11-30 | 22:06 | 428.86 | 428.95 |  | 239.95 | 1.6462 | 208.6 | 24.229 | 0 | 59.999 | 395 | 0.5282 | 4.0107 | 1.4311 | 426 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0167 | 61.7754 | 62.3704 | 109.8067 | 68.1529 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.1981 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5607 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.3 | 77.3 | 124 | 124 | 95.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.9 | 110.4 | 67.9 | 196 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 28.47 | 19.873 | 28.302 | 20.25
2024-11-30 | 22:06 | 431.86 | 431.95 |  | 239.95 | 1.6501 | 209.5 | 24.403 | 0 | 60.003 | 396 | 0.529 | 4.0342 | 1.4298 | 429 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0167 | 61.7834 | 62.3741 | 109.7867 | 68.1541 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1717 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6886 | 151.5606 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.3 | 77.3 | 124 | 124 | 95.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.8 | 110.4 | 67.9 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 28.527 | 19.913 | 28.359 | 20.291
2024-11-30 | 22:06 | 434.86 | 434.95 |  | 239.96 | 1.6443 | 208.5 | 24.576 | 0 | 59.999 | 394.6 | 0.5285 | 4.0777 | 1.4282 | 432 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0222 | 61.7902 | 62.3814 | 109.7267 | 68.1569 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.1935 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6877 | 151.5605 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.3333 | 77.3 | 124 | 124 | 95.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.7 | 110.4 | 67.9 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 28.584 | 19.954 | 28.416 | 20.332
2024-11-30 | 22:06 | 437.86 | 437.95 |  | 239.96 | 1.6443 | 208.5 | 24.749 | 0 | 60 | 394.6 | 0.5284 | 3.9744 | 1.4277 | 435 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0389 | 61.7962 | 62.3875 | 109.7067 | 68.1598 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.1515 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6883 | 151.5604 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.4 | 77.3333 | 124 | 124 | 95.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.6 | 110.4 | 67.9 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 185 | 33 | 234 | 28.642 | 19.994 | 28.473 | 20.372
2024-11-30 | 22:06 | 440.86 | 440.95 |  | 239.95 | 1.6463 | 208.6 | 24.923 | 0 | 60 | 395 | 0.528 | 4.0001 | 1.4231 | 438 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.05 | 61.8019 | 62.39 | 109.6733 | 68.1598 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.1888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6884 | 151.5605 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.5 | 88.4 | 77.3667 | 124 | 124 | 95.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.5 | 110.4 | 67.9 | 194 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 28.699 | 20.034 | 28.53 | 20.413
2024-11-30 | 22:06 | 443.86 | 443.95 |  | 239.94 | 1.6465 | 208.5 | 25.097 | 0 | 59.999 | 395.1 | 0.5277 | 4.0056 | 1.4216 | 441 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0556 | 61.8072 | 62.3912 | 109.64 | 68.1582 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6888 | 151.5604 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.4333 | 77.4 | 124 | 124 | 95.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.4 | 110.5 | 67.9 | 193 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 28.756 | 20.074 | 28.587 | 20.454
2024-11-30 | 22:06 | 446.86 | 446.95 |  | 239.94 | 1.6454 | 208.3 | 25.27 | 0 | 59.997 | 394.8 | 0.5277 | 3.9806 | 1.4209 | 444 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0667 | 61.8132 | 62.3943 | 109.6033 | 68.1606 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.2283 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6878 | 151.5603 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5 | 77.4 | 124 | 124 | 95.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.2 | 110.5 | 67.9 | 193 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.813 | 20.115 | 28.644 | 20.495
2024-11-30 | 22:06 | 449.86 | 449.95 |  | 239.93 | 1.6463 | 208.6 | 25.444 | 0 | 60.002 | 395 | 0.5282 | 4.0133 | 1.4183 | 447 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0722 | 61.8195 | 62.3986 | 109.57 | 68.1643 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3315 | 63.2412 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6876 | 151.5603 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5 | 77.4333 | 124 | 124 | 95.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.1 | 110.5 | 67.9 | 193 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.871 | 20.155 | 28.701 | 20.536
2024-11-30 | 22:06 | 452.86 | 452.95 |  | 239.93 | 1.6415 | 208.3 | 25.618 | 0 | 60.002 | 393.8 | 0.5288 | 3.9966 | 1.4147 | 450 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0833 | 61.8263 | 62.4022 | 109.5467 | 68.1651 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.1779 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5602 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5 | 77.5 | 124 | 124 | 96 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 110.5 | 67.9 | 192 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 28.928 | 20.195 | 28.758 | 20.576
2024-11-30 | 22:06 | 455.86 | 455.95 |  | 239.92 | 1.6418 | 208.4 | 25.792 | 0 | 60.002 | 393.9 | 0.5289 | 3.9638 | 1.4117 | 453 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0833 | 61.8333 | 62.4053 | 109.51 | 68.1614 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.1388 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.687 | 151.5601 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5 | 77.5 | 124 | 124 | 96 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.9 | 110.5 | 67.9 | 192 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 28.985 | 20.235 | 28.815 | 20.617
2024-11-30 | 22:06 | 458.86 | 458.95 |  | 239.92 | 1.6436 | 208.5 | 25.965 | 0 | 60 | 394.3 | 0.5288 | 4.0067 | 1.4153 | 456 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.0889 | 61.8413 | 62.4108 | 109.4833 | 68.1582 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.1382 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.69 | 151.5601 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5333 | 77.5 | 124 | 124 | 96 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.8 | 110.5 | 67.9 | 192 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.042 | 20.276 | 28.872 | 20.658
2024-11-30 | 22:06 | 461.86 | 461.95 |  | 239.92 | 1.651 | 209.2 | 26.14 | 0 | 60 | 396.1 | 0.5283 | 4.0719 | 1.4189 | 459 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1 | 61.85 | 62.4169 | 109.4633 | 68.159 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.332 | 63.1963 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6885 | 151.5601 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.5667 | 77.5333 | 124 | 124 | 96.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.7 | 110.5 | 67.9 | 191 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.1 | 20.316 | 28.929 | 20.699
2024-11-30 | 22:06 | 464.86 | 464.95 |  | 239.92 | 1.6505 | 208.9 | 26.314 | 0 | 60.001 | 396 | 0.5276 | 3.9927 | 1.4205 | 462 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1167 | 61.8589 | 62.4212 | 109.43 | 68.1606 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.332 | 63.1936 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6894 | 151.56 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.6 | 77.6 | 124 | 124 | 96.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 110.6 | 67.9 | 191 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 29.157 | 20.356 | 28.987 | 20.74
2024-11-30 | 22:06 | 467.86 | 467.95 |  | 239.93 | 1.65 | 208.9 | 26.488 | 0 | 60 | 395.9 | 0.5276 | 4.0671 | 1.4212 | 465 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1278 | 61.8676 | 62.4273 | 109.4033 | 68.1627 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.212 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6884 | 151.5599 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5333 | 88.6333 | 77.6 | 124 | 124 | 96.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 110.6 | 67.9 | 191 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 29.214 | 20.396 | 29.044 | 20.781
2024-11-30 | 22:07 | 470.86 | 470.95 |  | 239.93 | 1.6495 | 208.9 | 26.662 | 0 | 60.003 | 395.8 | 0.5278 | 3.9964 | 1.423 | 468 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1278 | 61.8756 | 62.4335 | 109.38 | 68.1618 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.195 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6895 | 151.5599 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5 | 88.6667 | 77.6 | 124 | 124 | 96.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.271 | 20.437 | 29.101 | 20.821
2024-11-30 | 22:07 | 473.86 | 473.96 |  | 239.94 | 1.6484 | 208.8 | 26.836 | 0 | 60.002 | 395.5 | 0.5279 | 4.066 | 1.4257 | 471 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1389 | 61.8822 | 62.4341 | 109.3533 | 68.1594 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.1905 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6879 | 151.5598 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5333 | 88.7 | 77.6 | 124 | 124 | 96.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.329 | 20.477 | 29.158 | 20.862
2024-11-30 | 22:07 | 476.86 | 476.96 |  | 239.94 | 1.6458 | 208.6 | 27.01 | 0 | 60.004 | 394.9 | 0.5282 | 4.0665 | 1.4289 | 474 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1389 | 61.888 | 62.4353 | 109.3367 | 68.161 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.332 | 63.2047 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6872 | 151.5598 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5333 | 88.7 | 77.6 | 124 | 124 | 96.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 29.386 | 20.517 | 29.215 | 20.903
2024-11-30 | 22:07 | 479.86 | 479.96 |  | 239.93 | 1.6445 | 208.6 | 27.184 | 0 | 60.001 | 394.6 | 0.5287 | 4.0369 | 1.4287 | 477 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1444 | 61.8935 | 62.4408 | 109.31 | 68.1643 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5597 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.5333 | 88.7333 | 77.6 | 124 | 124 | 96.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 29.443 | 20.557 | 29.272 | 20.944
2024-11-30 | 22:07 | 482.86 | 482.96 |  | 239.94 | 1.6469 | 208.7 | 27.358 | 0 | 59.999 | 395.2 | 0.5281 | 4.0505 | 1.4314 | 480 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1667 | 61.8988 | 62.4469 | 109.2867 | 68.1667 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.1682 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6908 | 151.5597 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.8 | 77.6 | 124 | 124 | 96.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 29.501 | 20.598 | 29.329 | 20.985
2024-11-30 | 22:07 | 485.86 | 485.95 |  | 239.94 | 1.6484 | 208.6 | 27.532 | 0 | 60.004 | 395.5 | 0.5275 | 4.0474 | 1.4327 | 483 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1667 | 61.9041 | 62.4494 | 109.2733 | 68.1663 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3327 | 63.1262 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6899 | 151.5596 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.8 | 77.6 | 124 | 124 | 96.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 29.558 | 20.638 | 29.386 | 21.025
2024-11-30 | 22:07 | 488.86 | 488.96 |  | 239.94 | 1.6513 | 208.9 | 27.706 | 0 | 60.003 | 396.2 | 0.5273 | 4.0739 | 1.4341 | 486 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1778 | 61.9099 | 62.4516 | 109.26 | 68.1651 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3325 | 63.1522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6873 | 151.5595 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.8 | 77.6667 | 124 | 124 | 96.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 29.615 | 20.678 | 29.443 | 21.066
2024-11-30 | 22:07 | 491.86 | 491.96 |  | 239.94 | 1.6497 | 208.8 | 27.88 | 0 | 60.003 | 395.8 | 0.5274 | 4.0524 | 1.4322 | 489 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1833 | 61.9164 | 62.4561 | 109.24 | 68.1643 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2165 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6875 | 151.5594 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.8 | 77.7 | 124 | 124 | 96.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.9 | 191 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 29.672 | 20.718 | 29.5 | 21.107
2024-11-30 | 22:07 | 494.86 | 494.96 |  | 239.96 | 1.6511 | 209.4 | 28.054 | 0 | 59.999 | 396.2 | 0.5284 | 4.0254 | 1.4308 | 492 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.1889 | 61.9237 | 62.4618 | 109.2333 | 68.1639 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2355 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5593 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.8333 | 77.7 | 124 | 124 | 96.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 186 | 33 | 234 | 29.73 | 20.759 | 29.557 | 21.148
2024-11-30 | 22:07 | 497.86 | 497.96 |  | 239.96 | 1.6507 | 209.5 | 28.229 | 0 | 60 | 396.1 | 0.5289 | 4.0967 | 1.4308 | 495 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2111 | 61.9321 | 62.4655 | 109.2067 | 68.1671 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.2803 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6887 | 151.5594 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.6 | 88.9 | 77.7333 | 124 | 124 | 96.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 29.787 | 20.799 | 29.614 | 21.189
2024-11-30 | 22:07 | 500.86 | 500.96 |  | 239.96 | 1.6533 | 209.6 | 28.403 | 0 | 60.002 | 396.7 | 0.5284 | 4.1047 | 1.4292 | 498 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2 | 61.9416 | 62.4684 | 109.1867 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.2615 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6875 | 151.5593 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.9 | 77.7 | 124 | 124 | 96.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.8 | 191 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 29.844 | 20.839 | 29.671 | 21.229
2024-11-30 | 22:07 | 503.86 | 503.96 |  | 239.96 | 1.6547 | 209.8 | 28.577 | 0 | 59.999 | 397.1 | 0.5282 | 4.1169 | 1.4262 | 501 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2222 | 61.9515 | 62.4704 | 109.1533 | 68.1659 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.2593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.69 | 151.5591 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.9333 | 77.8 | 124 | 124 | 96.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.901 | 20.879 | 29.728 | 21.27
2024-11-30 | 22:07 | 506.86 | 506.96 |  | 239.96 | 1.6543 | 209.6 | 28.751 | 0 | 60.002 | 397 | 0.5279 | 4.0681 | 1.423 | 504 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2278 | 61.9615 | 62.472 | 109.1267 | 68.1643 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.2665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5591 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 88.9667 | 77.8 | 124 | 124 | 96.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.5 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 29.959 | 20.92 | 29.785 | 21.311
2024-11-30 | 22:07 | 509.86 | 509.96 |  | 239.95 | 1.6551 | 209.5 | 28.925 | 0 | 60.003 | 397.1 | 0.5275 | 4.0761 | 1.4208 | 507 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2333 | 61.9709 | 62.4725 | 109.09 | 68.1643 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2625 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6916 | 151.559 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89 | 77.8 | 124 | 124 | 96.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.6 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.016 | 20.96 | 29.842 | 21.352
2024-11-30 | 22:07 | 512.86 | 512.96 |  | 239.95 | 1.654 | 209.5 | 29.099 | 0 | 60.001 | 396.9 | 0.5279 | 4.0394 | 1.4192 | 510 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2444 | 61.9788 | 62.4716 | 109.0633 | 68.1647 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2338 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6896 | 151.5589 | 0 | 15.229 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89 | 77.8667 | 124 | 124 | 96.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.6 | 110.6 | 67.8 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.073 | 21 | 29.899 | 21.393
2024-11-30 | 22:07 | 515.86 | 515.96 |  | 239.93 | 1.6503 | 209.3 | 29.274 | 0 | 60 | 396 | 0.5285 | 4.0368 | 1.4175 | 513 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.25 | 61.9855 | 62.4733 | 109.0367 | 68.1667 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2614 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6877 | 151.5589 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89 | 77.9 | 124 | 124 | 96.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.6 | 110.7 | 67.8 | 191 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.13 | 21.04 | 29.956 | 21.433
2024-11-30 | 22:07 | 518.86 | 518.96 |  | 239.93 | 1.6506 | 209.5 | 29.448 | 0 | 60.004 | 396 | 0.5289 | 4.0587 | 1.4132 | 516 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2722 | 61.9911 | 62.4794 | 109.0167 | 68.1684 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.2775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6881 | 151.5589 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.6 | 89.1 | 77.9 | 124 | 124 | 96.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.6 | 110.7 | 67.8 | 191 | 93 | 1042 | 80 | 2198 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 30.188 | 21.08 | 30.013 | 21.474
2024-11-30 | 22:07 | 521.86 | 521.96 |  | 239.92 | 1.657 | 210.5 | 29.623 | 0 | 60 | 397.5 | 0.5295 | 4.0984 | 1.4148 | 519 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2722 | 61.996 | 62.4851 | 108.98 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2465 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6888 | 151.5588 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.6 | 89.1 | 77.9 | 124 | 124 | 96.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.7 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.245 | 21.121 | 30.07 | 21.515
2024-11-30 | 22:07 | 524.86 | 524.96 |  | 239.93 | 1.6549 | 209.8 | 29.797 | 0 | 60 | 397.1 | 0.5285 | 4.1399 | 1.4178 | 522 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2667 | 61.9996 | 62.4888 | 108.97 | 68.1671 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2483 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.5587 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89.1 | 77.9 | 124 | 124 | 96.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.7 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.302 | 21.161 | 30.127 | 21.556
2024-11-30 | 22:08 | 527.86 | 527.97 |  | 239.93 | 1.6582 | 210.1 | 29.971 | 0 | 59.999 | 397.8 | 0.528 | 4.1367 | 1.4209 | 525 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2889 | 62.0022 | 62.49 | 108.9433 | 68.1659 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2851 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6892 | 151.5586 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6333 | 89.1667 | 77.9333 | 124 | 124 | 96.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.7 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.359 | 21.201 | 30.184 | 21.596
2024-11-30 | 22:08 | 530.86 | 530.96 |  | 239.93 | 1.659 | 210.1 | 30.146 | 0 | 60.003 | 398.1 | 0.5279 | 4.1084 | 1.4214 | 528 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2889 | 62.0043 | 62.4912 | 108.9433 | 68.1635 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3318 | 63.296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6876 | 151.5586 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89.2 | 77.9333 | 124 | 124 | 96.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.8 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.417 | 21.241 | 30.241 | 21.637
2024-11-30 | 22:08 | 533.86 | 533.97 |  | 239.93 | 1.6549 | 209.7 | 30.32 | 0 | 60.002 | 397.1 | 0.5281 | 4.0679 | 1.423 | 531 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2889 | 62.0058 | 62.4933 | 108.93 | 68.1627 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2545 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6896 | 151.5585 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6333 | 89.2 | 77.9 | 124 | 124 | 96.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.8 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.474 | 21.282 | 30.298 | 21.678
2024-11-30 | 22:08 | 536.86 | 536.96 |  | 239.94 | 1.6527 | 209.4 | 30.494 | 0 | 60.002 | 396.6 | 0.5281 | 4.1288 | 1.425 | 534 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.2944 | 62.0071 | 62.4965 | 108.9233 | 68.1651 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.2897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6903 | 151.5585 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6 | 89.2 | 77.9667 | 124 | 124 | 96.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.8 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 30.531 | 21.322 | 30.355 | 21.719
2024-11-30 | 22:08 | 539.86 | 539.97 |  | 239.93 | 1.6554 | 209.8 | 30.669 | 0 | 60.004 | 397.2 | 0.5283 | 4.1684 | 1.4289 | 537 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3222 | 62.0093 | 62.5018 | 108.9233 | 68.1667 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2658 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.689 | 151.5583 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6667 | 89.2667 | 78 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.9 | 110.7 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 30.588 | 21.362 | 30.412 | 21.759
2024-11-30 | 22:08 | 542.86 | 542.97 |  | 239.94 | 1.656 | 210.2 | 30.843 | 0 | 60.003 | 397.3 | 0.529 | 4.0486 | 1.4306 | 540 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3167 | 62.0124 | 62.5071 | 108.91 | 68.1684 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6895 | 151.5584 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6333 | 89.2667 | 78 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.9 | 110.8 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 30.646 | 21.402 | 30.469 | 21.8
2024-11-30 | 22:08 | 545.86 | 545.97 |  | 239.96 | 1.6586 | 210.4 | 31.018 | 0 | 60 | 398 | 0.5287 | 4.0944 | 1.4303 | 543 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3389 | 62.0157 | 62.5096 | 108.89 | 68.1696 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3323 | 63.2565 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6908 | 151.5582 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.3 | 78.0333 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61 | 110.8 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 30.646 | 21.402 | 30.469 | 21.8
2024-11-30 | 22:08 | 548.86 | 548.96 |  | 239.96 | 1.6625 | 210.6 | 31.193 | 0 | 60 | 398.9 | 0.5279 | 4.0396 | 1.4329 | 546 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3389 | 62.0195 | 62.5104 | 108.87 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.2849 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6907 | 151.5582 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6667 | 89.3 | 78.0667 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61 | 110.8 | 67.8 | 192 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 30.703 | 21.443 | 30.526 | 21.841
2024-11-30 | 22:08 | 551.86 | 551.96 |  | 239.95 | 1.6746 | 212.2 | 31.369 | 0 | 59.999 | 401.8 | 0.528 | 4.1707 | 1.4342 | 549 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3667 | 62.0244 | 62.5129 | 108.8333 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.2615 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6889 | 151.558 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.4 | 78.1 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.1 | 110.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.76 | 21.483 | 30.583 | 21.882
2024-11-30 | 22:08 | 554.86 | 554.97 |  | 239.96 | 1.6604 | 210.2 | 31.543 | 0 | 60.001 | 398.4 | 0.5277 | 4.0909 | 1.4334 | 552 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3611 | 62.03 | 62.519 | 108.82 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.264 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6888 | 151.5579 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.6667 | 89.4 | 78.1 | 124 | 124 | 96.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.1 | 110.8 | 67.8 | 193 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.817 | 21.523 | 30.64 | 21.923
2024-11-30 | 22:08 | 557.86 | 557.97 |  | 239.98 | 1.6575 | 210.2 | 31.718 | 0 | 59.999 | 397.8 | 0.5284 | 4.0325 | 1.4312 | 555 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3667 | 62.0367 | 62.5255 | 108.7833 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.2733 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6899 | 151.5579 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.4 | 78.1 | 124 | 124 | 96.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.1 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.875 | 21.563 | 30.697 | 21.963
2024-11-30 | 22:08 | 560.86 | 560.97 |  | 239.98 | 1.6524 | 209.7 | 31.893 | 0 | 60 | 396.6 | 0.5289 | 4.0154 | 1.4299 | 558 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3778 | 62.0447 | 62.5292 | 108.76 | 68.1676 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.2817 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6859 | 151.5579 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.4 | 78.1667 | 124 | 124 | 96.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.1 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 30.932 | 21.604 | 30.754 | 22.004
2024-11-30 | 22:08 | 563.86 | 563.97 |  | 239.98 | 1.6522 | 209.6 | 32.068 | 0 | 60.003 | 396.5 | 0.5287 | 4.03 | 1.4291 | 561 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.3778 | 62.0537 | 62.5306 | 108.72 | 68.1688 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.2921 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6896 | 151.5577 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.4333 | 78.1333 | 124 | 124 | 96.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.2 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 30.989 | 21.644 | 30.811 | 22.045
2024-11-30 | 22:08 | 566.86 | 566.97 |  | 239.99 | 1.6506 | 209.2 | 32.243 | 0 | 60.001 | 396.1 | 0.5282 | 4.0678 | 1.4273 | 564 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4 | 62.062 | 62.5355 | 108.6933 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.2762 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6895 | 151.5577 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.5 | 78.2 | 124 | 124 | 96.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.2 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 31.046 | 21.684 | 30.868 | 22.086
2024-11-30 | 22:08 | 569.86 | 569.97 |  | 239.98 | 1.6502 | 209.1 | 32.417 | 0 | 60.003 | 396 | 0.528 | 4.0158 | 1.4229 | 567 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4 | 62.0697 | 62.5447 | 108.6733 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3326 | 63.2474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6905 | 151.5576 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.5 | 78.2 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.2 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 31.104 | 21.725 | 30.925 | 22.127
2024-11-30 | 22:08 | 572.86 | 572.97 |  | 239.99 | 1.6533 | 209.4 | 32.592 | 0 | 60.003 | 396.8 | 0.5277 | 4.0571 | 1.4221 | 570 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4 | 62.0769 | 62.552 | 108.63 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3325 | 63.2604 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.691 | 151.5575 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7 | 89.5 | 78.2 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 61.2 | 110.9 | 67.8 | 193 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 31.161 | 21.765 | 30.982 | 22.167
2024-11-30 | 22:08 | 575.86 | 575.97 |  | 239.98 | 1.6524 | 209.3 | 32.767 | 0 | 60.003 | 396.6 | 0.5279 | 4.0665 | 1.4203 | 573 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4278 | 62.0846 | 62.5576 | 108.5867 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.3078 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6907 | 151.5575 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7333 | 89.5333 | 78.3 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 110.9 | 67.8 | 193 | 92 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 31.218 | 21.805 | 31.039 | 22.208
2024-11-30 | 22:08 | 578.86 | 578.97 |  | 239.98 | 1.6546 | 209.8 | 32.942 | 0 | 60.001 | 397.1 | 0.5283 | 4.0902 | 1.4177 | 576 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4444 | 62.0922 | 62.561 | 108.5667 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.3075 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6883 | 151.5573 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.7333 | 89.5667 | 78.3333 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 111 | 67.8 | 193 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 31.275 | 21.845 | 31.096 | 22.249
2024-11-30 | 22:08 | 581.86 | 581.97 |  | 239.97 | 1.6535 | 209.9 | 33.117 | 0 | 60.002 | 396.8 | 0.5289 | 4.0447 | 1.415 | 579 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4389 | 62.0993 | 62.5657 | 108.5367 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.2988 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6901 | 151.5573 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7333 | 89.6 | 78.3 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 111 | 67.8 | 193 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 31.333 | 21.886 | 31.153 | 22.29
2024-11-30 | 22:08 | 584.86 | 584.97 |  | 239.97 | 1.6507 | 209.6 | 33.292 | 0 | 60 | 396.1 | 0.5292 | 3.9819 | 1.4132 | 582 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4444 | 62.1062 | 62.5714 | 108.49 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.2878 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6892 | 151.5572 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7333 | 89.6 | 78.3333 | 124 | 124 | 96.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 111 | 67.8 | 193 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 31.39 | 21.926 | 31.21 | 22.331
2024-11-30 | 22:09 | 587.86 | 587.97 |  | 239.97 | 1.6527 | 209.7 | 33.467 | 0 | 60.004 | 396.6 | 0.5288 | 4.0005 | 1.4158 | 585 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4778 | 62.1129 | 62.5759 | 108.47 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.332 | 63.342 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6918 | 151.5572 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7667 | 89.7 | 78.4 | 124 | 124 | 97 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.1 | 111 | 67.8 | 193 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 31.447 | 21.966 | 31.267 | 22.372
2024-11-30 | 22:09 | 590.86 | 590.97 |  | 239.96 | 1.6588 | 210.4 | 33.642 | 0 | 59.997 | 398 | 0.5285 | 4.0471 | 1.4177 | 588 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4778 | 62.12 | 62.5788 | 108.43 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.3828 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6913 | 151.5571 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.7667 | 89.7 | 78.4 | 124 | 124 | 97 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.1 | 111 | 67.8 | 193 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.504 | 22.007 | 31.324 | 22.412
2024-11-30 | 22:09 | 593.86 | 593.97 |  | 239.96 | 1.6617 | 210.7 | 33.818 | 0 | 60 | 398.8 | 0.5284 | 4.0091 | 1.421 | 591 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4889 | 62.1281 | 62.58 | 108.4 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.361 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.69 | 151.557 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.7333 | 78.4 | 124 | 124 | 97 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.1 | 111 | 67.8 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.562 | 22.047 | 31.381 | 22.453
2024-11-30 | 22:09 | 596.86 | 596.97 |  | 239.97 | 1.6664 | 211.3 | 33.993 | 0 | 60.002 | 399.9 | 0.5285 | 4.0134 | 1.4214 | 594 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4889 | 62.1374 | 62.5812 | 108.3833 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.3688 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6916 | 151.5569 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.7333 | 78.4 | 124 | 124 | 97 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.1 | 111 | 67.8 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.619 | 22.087 | 31.438 | 22.494
2024-11-30 | 22:09 | 599.86 | 599.97 |  | 239.97 | 1.6648 | 211.1 | 34.168 | 0 | 60.002 | 399.5 | 0.5284 | 4.0225 | 1.4241 | 597 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.4944 | 62.1469 | 62.5849 | 108.3633 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6909 | 151.5569 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.7667 | 78.4 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.1 | 111 | 67.8 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.676 | 22.128 | 31.495 | 22.535
2024-11-30 | 22:09 | 602.86 | 602.97 |  | 239.97 | 1.6607 | 210.6 | 34.343 | 0 | 59.999 | 398.5 | 0.5286 | 4.0384 | 1.4266 | 600 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5 | 62.1549 | 62.5906 | 108.3433 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.3918 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.692 | 151.5569 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.8 | 78.4 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 187 | 33 | 234 | 31.733 | 22.168 | 31.553 | 22.576
2024-11-30 | 22:09 | 605.86 | 605.97 |  | 239.97 | 1.6604 | 210.8 | 34.519 | 0 | 60.003 | 398.4 | 0.5291 | 4.0538 | 1.4292 | 603 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5167 | 62.1638 | 62.5967 | 108.33 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.349 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6917 | 151.5567 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8333 | 89.8 | 78.4667 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.791 | 22.209 | 31.61 | 22.617
2024-11-30 | 22:09 | 608.86 | 608.97 |  | 239.96 | 1.6612 | 211 | 34.694 | 0 | 60 | 398.6 | 0.5292 | 3.9611 | 1.43 | 606 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5278 | 62.1723 | 62.6004 | 108.3167 | 68.1708 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.332 | 63.3662 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6917 | 151.5566 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8333 | 89.8333 | 78.5 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.848 | 22.249 | 31.667 | 22.658
2024-11-30 | 22:09 | 611.86 | 611.97 |  | 239.96 | 1.6659 | 211.4 | 34.87 | 0 | 60 | 399.7 | 0.5289 | 4.0053 | 1.4313 | 609 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5278 | 62.1806 | 62.602 | 108.31 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3318 | 63.4008 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6899 | 151.5566 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8333 | 89.8333 | 78.5 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 31.905 | 22.289 | 31.724 | 22.699
2024-11-30 | 22:09 | 614.86 | 614.97 |  | 239.96 | 1.6696 | 211.7 | 35.045 | 0 | 60 | 400.6 | 0.5285 | 4.0684 | 1.4334 | 612 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5444 | 62.1889 | 62.6029 | 108.29 | 68.1716 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.3595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6917 | 151.5566 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8333 | 89.9 | 78.5333 | 124 | 124 | 97.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 31.962 | 22.33 | 31.781 | 22.739
2024-11-30 | 22:09 | 617.86 | 617.97 |  | 239.96 | 1.6718 | 211.9 | 35.221 | 0 | 60 | 401.2 | 0.5281 | 4.1011 | 1.4334 | 615 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5333 | 62.1969 | 62.6053 | 108.28 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3321 | 63.3665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6893 | 151.5564 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.9 | 78.5 | 124 | 124 | 97.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.02 | 22.37 | 31.838 | 22.78
2024-11-30 | 22:09 | 620.86 | 620.97 |  | 239.96 | 1.6676 | 211.5 | 35.397 | 0 | 60 | 400.2 | 0.5285 | 4.0444 | 1.4326 | 618 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5667 | 62.2046 | 62.6114 | 108.2667 | 68.1667 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.332 | 63.3861 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6911 | 151.5564 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.8333 | 89.9333 | 78.6 | 124 | 124 | 97.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.077 | 22.41 | 31.895 | 22.821
2024-11-30 | 22:09 | 623.86 | 623.97 |  | 239.97 | 1.6631 | 211.1 | 35.572 | 0 | 59.997 | 399.1 | 0.529 | 4.0599 | 1.4313 | 621 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5556 | 62.2123 | 62.6182 | 108.26 | 68.1667 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.3656 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6925 | 151.5563 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8 | 89.9333 | 78.6 | 124 | 124 | 97.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.134 | 22.451 | 31.952 | 22.862
2024-11-30 | 22:09 | 626.86 | 626.97 |  | 239.97 | 1.6614 | 211.1 | 35.748 | 0 | 60.003 | 398.7 | 0.5294 | 4.0052 | 1.4302 | 624 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5889 | 62.2207 | 62.6224 | 108.23 | 68.1676 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.3828 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6912 | 151.5563 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.0333 | 105.8667 | 90 | 78.6333 | 124 | 124 | 97.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.191 | 22.491 | 32.009 | 22.903
2024-11-30 | 22:09 | 629.86 | 629.97 |  | 239.97 | 1.6612 | 210.9 | 35.923 | 0 | 60.001 | 398.6 | 0.5291 | 4.0653 | 1.4294 | 627 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5778 | 62.23 | 62.6243 | 108.19 | 68.1688 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.3425 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6914 | 151.5561 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8667 | 90 | 78.6 | 124 | 124 | 97.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 32.249 | 22.531 | 32.066 | 22.944
2024-11-30 | 22:09 | 632.86 | 632.98 |  | 239.98 | 1.664 | 211.2 | 36.099 | 0 | 60.004 | 399.3 | 0.5289 | 4.1091 | 1.4271 | 630 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5778 | 62.2391 | 62.6249 | 108.1533 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.4091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6892 | 151.5561 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8667 | 90 | 78.6 | 124 | 124 | 97.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 32.306 | 22.572 | 32.123 | 22.985
2024-11-30 | 22:09 | 635.86 | 635.98 |  | 239.97 | 1.6684 | 211.7 | 36.274 | 0 | 60.002 | 400.4 | 0.5289 | 4.0548 | 1.4238 | 633 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.5889 | 62.249 | 62.6304 | 108.1267 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.435 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.691 | 151.556 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.8667 | 90.0333 | 78.6333 | 124 | 124 | 97.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 111.1 | 67.8 | 192 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 32.363 | 22.612 | 32.18 | 23.026
2024-11-30 | 22:09 | 638.86 | 638.98 |  | 239.98 | 1.6704 | 211.9 | 36.45 | 0 | 59.999 | 400.9 | 0.5287 | 4.0314 | 1.4211 | 636 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6167 | 62.2587 | 62.6402 | 108.09 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.4466 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6928 | 151.556 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.1 | 78.7 | 124 | 124 | 97.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.2 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.42 | 22.653 | 32.237 | 23.067
2024-11-30 | 22:09 | 641.86 | 641.98 |  | 239.98 | 1.6731 | 212.1 | 36.626 | 0 | 60.001 | 401.5 | 0.5283 | 4.1769 | 1.4206 | 639 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6167 | 62.2678 | 62.6476 | 108.0567 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.4697 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6903 | 151.5559 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.1 | 78.7 | 124 | 124 | 97.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61 | 111.2 | 67.8 | 192 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.478 | 22.693 | 32.294 | 23.108
2024-11-30 | 22:09 | 644.86 | 644.98 |  | 239.97 | 1.669 | 212 | 36.802 | 0 | 60.001 | 400.5 | 0.5293 | 4.1034 | 1.4186 | 642 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6278 | 62.2762 | 62.65 | 108.0133 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.332 | 63.4124 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6935 | 151.5558 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.1667 | 78.7 | 124 | 124 | 97.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.9 | 111.2 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.535 | 22.733 | 32.351 | 23.148
2024-11-30 | 22:10 | 647.86 | 647.98 |  | 239.97 | 1.6689 | 212.1 | 36.978 | 0 | 60.001 | 400.5 | 0.5296 | 4.0455 | 1.4147 | 645 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6333 | 62.2842 | 62.6518 | 108 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4052 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.691 | 151.5557 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.2 | 78.7 | 124 | 124 | 97.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.8 | 111.2 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.592 | 22.774 | 32.408 | 23.189
2024-11-30 | 22:10 | 650.86 | 650.98 |  | 239.97 | 1.6679 | 212 | 37.153 | 0 | 60.002 | 400.3 | 0.5297 | 4.0436 | 1.4132 | 648 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6333 | 62.2908 | 62.6592 | 108 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4017 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6922 | 151.5557 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.2 | 78.7 | 124 | 124 | 97.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.8 | 111.2 | 67.8 | 192 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.649 | 22.814 | 32.465 | 23.23
2024-11-30 | 22:10 | 653.86 | 653.98 |  | 239.97 | 1.6688 | 212 | 37.33 | 0 | 60.001 | 400.5 | 0.5295 | 4.1203 | 1.416 | 651 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6556 | 62.2966 | 62.6708 | 107.98 | 68.1704 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.332 | 63.4237 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6903 | 151.5556 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.2333 | 78.8 | 124 | 124 | 97.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.7 | 111.2 | 67.8 | 191 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.707 | 22.855 | 32.522 | 23.271
2024-11-30 | 22:10 | 656.86 | 656.98 |  | 239.97 | 1.6698 | 212 | 37.506 | 0 | 60 | 400.7 | 0.529 | 4.1147 | 1.4194 | 654 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6611 | 62.3022 | 62.6782 | 107.96 | 68.1729 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4096 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6916 | 151.5556 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.2667 | 78.8 | 124 | 124 | 97.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 32.764 | 22.895 | 32.579 | 23.312
2024-11-30 | 22:10 | 659.86 | 659.98 |  | 239.96 | 1.6708 | 211.8 | 37.682 | 0 | 60 | 400.9 | 0.5282 | 4.0611 | 1.4212 | 657 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6667 | 62.308 | 62.68 | 107.93 | 68.1716 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.332 | 63.4369 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6927 | 151.5555 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.3 | 78.8 | 124 | 124 | 97.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 188 | 33 | 234 | 32.821 | 22.935 | 32.636 | 23.353
2024-11-30 | 22:10 | 662.86 | 662.98 |  | 239.97 | 1.6695 | 211.6 | 37.858 | 0 | 60 | 400.6 | 0.5281 | 4.0776 | 1.4227 | 660 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6722 | 62.3133 | 62.6812 | 107.91 | 68.1704 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4126 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6916 | 151.5554 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.3 | 78.8333 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.878 | 22.976 | 32.693 | 23.394
2024-11-30 | 22:10 | 665.86 | 665.98 |  | 239.97 | 1.6661 | 211.3 | 38.034 | 0 | 60.003 | 399.8 | 0.5284 | 4.136 | 1.4246 | 663 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6722 | 62.3195 | 62.6865 | 107.9033 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4122 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6915 | 151.5554 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.3 | 78.8333 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 32.936 | 23.016 | 32.75 | 23.435
2024-11-30 | 22:10 | 668.86 | 668.98 |  | 239.97 | 1.6684 | 211.6 | 38.21 | 0 | 60.002 | 400.4 | 0.5284 | 4.0958 | 1.4263 | 666 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6833 | 62.3263 | 62.6955 | 107.87 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4127 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6926 | 151.5553 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.3 | 78.9 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 32.993 | 23.056 | 32.807 | 23.476
2024-11-30 | 22:10 | 671.86 | 671.98 |  | 239.97 | 1.683 | 214 | 38.387 | 0 | 60 | 403.9 | 0.5298 | 4.0754 | 1.4305 | 669 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.6833 | 62.3337 | 62.702 | 107.8433 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.332 | 63.4419 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.693 | 151.5553 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.3 | 78.9 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 111.3 | 67.8 | 191 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.05 | 23.097 | 32.864 | 23.517
2024-11-30 | 22:10 | 674.86 | 674.98 |  | 239.97 | 1.67 | 212.1 | 38.563 | 0 | 59.999 | 400.8 | 0.5293 | 4.05 | 1.4315 | 672 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7 | 62.3422 | 62.7041 | 107.81 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4312 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6912 | 151.5553 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.4 | 78.9 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 111.3 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.05 | 23.097 | 32.864 | 23.517
2024-11-30 | 22:10 | 677.86 | 677.98 |  | 239.97 | 1.6722 | 212.3 | 38.739 | 0 | 60 | 401.3 | 0.529 | 4.0066 | 1.4305 | 675 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7111 | 62.3519 | 62.7065 | 107.8033 | 68.1676 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4411 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6886 | 151.5552 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.4333 | 78.9333 | 124 | 124 | 97.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 111.3 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 33.107 | 23.137 | 32.921 | 23.558
2024-11-30 | 22:10 | 680.86 | 680.98 |  | 239.96 | 1.6731 | 212 | 38.915 | 0 | 60.003 | 401.5 | 0.5281 | 4.0778 | 1.4334 | 678 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7333 | 62.3615 | 62.709 | 107.7833 | 68.1688 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4479 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6917 | 151.5551 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.5 | 79 | 124 | 124 | 97.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 111.3 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 33.165 | 23.178 | 32.978 | 23.598
2024-11-30 | 22:10 | 683.86 | 683.98 |  | 239.96 | 1.6738 | 211.9 | 39.091 | 0 | 60 | 401.6 | 0.5275 | 4.1684 | 1.4339 | 681 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7333 | 62.3704 | 62.7131 | 107.76 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4411 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.555 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.5 | 79 | 124 | 124 | 97.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 111.3 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 33.222 | 23.218 | 33.035 | 23.639
2024-11-30 | 22:10 | 686.86 | 686.98 |  | 239.97 | 1.6691 | 211.4 | 39.268 | 0 | 60.004 | 400.5 | 0.5278 | 4.0674 | 1.4328 | 684 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7333 | 62.3781 | 62.7167 | 107.75 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.332 | 63.4624 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6909 | 151.5549 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.5 | 79 | 124 | 124 | 97.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.3 | 67.8 | 190 | 92 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 33.279 | 23.258 | 33.092 | 23.68
2024-11-30 | 22:10 | 689.86 | 689.98 |  | 239.97 | 1.6627 | 210.9 | 39.444 | 0 | 60.002 | 399 | 0.5285 | 4.0933 | 1.431 | 687 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7333 | 62.3848 | 62.7196 | 107.7267 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4351 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6943 | 151.5549 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9 | 90.5 | 79 | 124 | 124 | 97.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.3 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 33.336 | 23.299 | 33.149 | 23.721
2024-11-30 | 22:10 | 692.86 | 692.98 |  | 239.97 | 1.6623 | 211.1 | 39.621 | 0 | 60 | 398.9 | 0.5291 | 4.0669 | 1.43 | 690 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.75 | 62.3901 | 62.7233 | 107.7067 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.422 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6919 | 151.5549 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 105.9333 | 90.5667 | 79 | 124 | 124 | 97.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 33.394 | 23.339 | 33.206 | 23.762
2024-11-30 | 22:10 | 695.86 | 695.98 |  | 239.98 | 1.6611 | 211 | 39.797 | 0 | 60.001 | 398.6 | 0.5293 | 4.0605 | 1.4291 | 693 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7722 | 62.3944 | 62.7294 | 107.7 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6917 | 151.5548 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.6 | 79.0333 | 124 | 124 | 97.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 33.451 | 23.379 | 33.263 | 23.803
2024-11-30 | 22:10 | 698.86 | 698.98 |  | 239.97 | 1.6635 | 211.2 | 39.973 | 0 | 59.996 | 399.2 | 0.5291 | 4.0783 | 1.4274 | 696 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7722 | 62.3975 | 62.7351 | 107.66 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6918 | 151.5547 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.6 | 79.0333 | 124 | 124 | 97.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.508 | 23.42 | 33.32 | 23.844
2024-11-30 | 22:10 | 701.86 | 701.98 |  | 239.98 | 1.6642 | 211 | 40.15 | 0 | 60.004 | 399.4 | 0.5284 | 4.0109 | 1.4263 | 699 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7833 | 62.3993 | 62.74 | 107.63 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.4464 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6925 | 151.5547 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.6 | 79.1 | 124 | 124 | 97.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.565 | 23.46 | 33.377 | 23.885
2024-11-30 | 22:10 | 704.86 | 704.98 |  | 239.98 | 1.6614 | 210.6 | 40.326 | 0 | 60 | 398.7 | 0.5283 | 4.0355 | 1.4229 | 702 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7833 | 62.3999 | 62.7441 | 107.6067 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.4593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6924 | 151.5546 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.6 | 79.1 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.623 | 23.5 | 33.434 | 23.925
2024-11-30 | 22:11 | 707.86 | 707.98 |  | 239.97 | 1.6649 | 211 | 40.503 | 0 | 60 | 399.5 | 0.5282 | 4.0817 | 1.4209 | 705 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.7833 | 62.4 | 62.7482 | 107.58 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4541 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6921 | 151.5546 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.6 | 79.1 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.68 | 23.541 | 33.491 | 23.966
2024-11-30 | 22:11 | 710.86 | 710.98 |  | 239.98 | 1.6663 | 211.3 | 40.68 | 0 | 60.002 | 399.9 | 0.5284 | 4.1032 | 1.4209 | 708 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8111 | 62.4007 | 62.7518 | 107.5467 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.431 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6912 | 151.5546 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106 | 90.7 | 79.1667 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 33.737 | 23.581 | 33.548 | 24.007
2024-11-30 | 22:11 | 713.86 | 713.98 |  | 239.97 | 1.6675 | 211.7 | 40.856 | 0 | 60.001 | 400.1 | 0.529 | 4.0704 | 1.4181 | 711 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8167 | 62.4019 | 62.7547 | 107.53 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4574 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6941 | 151.5544 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0333 | 90.7333 | 79.1333 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 33.794 | 23.621 | 33.605 | 24.048
2024-11-30 | 22:11 | 716.86 | 716.99 |  | 239.97 | 1.6662 | 211.6 | 41.033 | 0 | 59.999 | 399.8 | 0.5293 | 4.0468 | 1.4155 | 714 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8333 | 62.4038 | 62.7573 | 107.5033 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4617 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5544 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0667 | 90.7333 | 79.2 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 33.852 | 23.662 | 33.662 | 24.089
2024-11-30 | 22:11 | 719.86 | 719.99 |  | 239.97 | 1.6622 | 211.2 | 41.209 | 0 | 60.002 | 398.9 | 0.5295 | 3.9961 | 1.4127 | 717 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8444 | 62.4065 | 62.7604 | 107.47 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3321 | 63.4808 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6924 | 151.5544 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0333 | 90.8 | 79.2333 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.909 | 23.702 | 33.719 | 24.13
2024-11-30 | 22:11 | 722.86 | 722.99 |  | 239.97 | 1.6628 | 211.2 | 41.386 | 0 | 60.001 | 399 | 0.5294 | 3.9844 | 1.415 | 720 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8556 | 62.4102 | 62.7635 | 107.4533 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.504 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6931 | 151.5543 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0333 | 90.8 | 79.3 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 33.966 | 23.742 | 33.776 | 24.171
2024-11-30 | 22:11 | 725.86 | 725.99 |  | 239.97 | 1.6666 | 211.5 | 41.563 | 0 | 60.002 | 399.9 | 0.5287 | 4.0856 | 1.4191 | 723 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8778 | 62.4151 | 62.7643 | 107.44 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.5185 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5542 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0667 | 90.9 | 79.3 | 124 | 124 | 97.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.4 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.023 | 23.783 | 33.833 | 24.211
2024-11-30 | 22:11 | 728.86 | 728.99 |  | 239.97 | 1.6705 | 211.8 | 41.739 | 0 | 60 | 400.9 | 0.5283 | 4.1003 | 1.4201 | 726 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8667 | 62.4213 | 62.7698 | 107.41 | 68.1708 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6932 | 151.5542 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0333 | 90.8667 | 79.3 | 124 | 124 | 98 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 34.081 | 23.823 | 33.89 | 24.252
2024-11-30 | 22:11 | 731.86 | 731.99 |  | 239.97 | 1.6737 | 212.2 | 41.916 | 0 | 60 | 401.6 | 0.5284 | 4.0439 | 1.4217 | 729 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8833 | 62.4288 | 62.7812 | 107.4 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5389 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6934 | 151.5541 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0333 | 90.9 | 79.3667 | 124 | 124 | 98 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 34.138 | 23.863 | 33.947 | 24.293
2024-11-30 | 22:11 | 734.86 | 734.99 |  | 239.97 | 1.6777 | 212.9 | 42.093 | 0 | 60.002 | 402.6 | 0.5287 | 4.0849 | 1.4225 | 732 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9 | 62.4374 | 62.7918 | 107.3633 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.5104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6926 | 151.5541 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 90.9 | 79.4 | 124 | 124 | 98 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 34.195 | 23.904 | 34.004 | 24.334
2024-11-30 | 22:11 | 737.86 | 737.99 |  | 239.97 | 1.6765 | 212.7 | 42.27 | 0 | 60.004 | 402.3 | 0.5287 | 4.0594 | 1.4248 | 735 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.8944 | 62.4459 | 62.7978 | 107.3433 | 68.1696 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.5256 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6947 | 151.554 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.0667 | 90.9 | 79.4 | 124 | 124 | 98 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 34.252 | 23.944 | 34.061 | 24.375
2024-11-30 | 22:11 | 740.86 | 740.99 |  | 239.97 | 1.6751 | 212.6 | 42.447 | 0 | 59.996 | 402 | 0.5289 | 4.1005 | 1.4263 | 738 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9 | 62.4544 | 62.8002 | 107.3233 | 68.1671 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4823 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6918 | 151.554 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 90.9 | 79.4 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 34.31 | 23.984 | 34.119 | 24.416
2024-11-30 | 22:11 | 743.86 | 743.99 |  | 239.97 | 1.6739 | 212.6 | 42.624 | 0 | 60 | 401.7 | 0.5293 | 4.0771 | 1.4284 | 741 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9111 | 62.4633 | 62.8039 | 107.27 | 68.1684 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.4624 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6926 | 151.554 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 90.9333 | 79.4333 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 34.367 | 24.025 | 34.176 | 24.456
2024-11-30 | 22:11 | 746.86 | 746.99 |  | 239.97 | 1.6738 | 212.6 | 42.801 | 0 | 60 | 401.7 | 0.5293 | 4.0733 | 1.4297 | 744 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9333 | 62.4722 | 62.8076 | 107.25 | 68.1696 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3324 | 63.4666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6927 | 151.5539 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 91 | 79.5 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.2 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 34.424 | 24.065 | 34.233 | 24.497
2024-11-30 | 22:11 | 749.86 | 749.99 |  | 239.97 | 1.6736 | 212.6 | 42.978 | 0 | 60 | 401.6 | 0.5295 | 4.0525 | 1.431 | 747 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9222 | 62.4815 | 62.8112 | 107.23 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3323 | 63.4835 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6941 | 151.5539 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.1 | 91 | 79.4667 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 34.481 | 24.105 | 34.29 | 24.538
2024-11-30 | 22:11 | 752.86 | 752.99 |  | 239.96 | 1.6769 | 212.7 | 43.155 | 0 | 60 | 402.4 | 0.5287 | 4.1341 | 1.4324 | 750 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.95 | 62.4899 | 62.8161 | 107.2167 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.4869 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.693 | 151.5538 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1333 | 91.0667 | 79.5 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 34.539 | 24.146 | 34.347 | 24.579
2024-11-30 | 22:11 | 755.86 | 755.99 |  | 239.96 | 1.6808 | 213 | 43.332 | 0 | 60 | 403.3 | 0.5282 | 4.094 | 1.4337 | 753 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9444 | 62.4978 | 62.8231 | 107.19 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.5078 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.5538 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1333 | 91.0333 | 79.5 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.596 | 24.186 | 34.404 | 24.62
2024-11-30 | 22:11 | 758.86 | 758.99 |  | 239.97 | 1.6819 | 213.2 | 43.51 | 0 | 60.003 | 403.6 | 0.5282 | 4.07 | 1.4338 | 756 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9444 | 62.5046 | 62.8267 | 107.1733 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.332 | 63.5195 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5537 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.1 | 91.1 | 79.5 | 124 | 124 | 98.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1050 | 80 | 2201 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.653 | 24.226 | 34.461 | 24.661
2024-11-30 | 22:11 | 761.86 | 761.99 |  | 239.97 | 1.6803 | 213.1 | 43.687 | 0 | 60 | 403.2 | 0.5286 | 4.1041 | 1.4323 | 759 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.95 | 62.5112 | 62.8294 | 107.16 | 68.1712 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3322 | 63.5018 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5537 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 91.1 | 79.5 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.5 | 67.8 | 190 | 93 | 1050 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 34.71 | 24.267 | 34.518 | 24.702
2024-11-30 | 22:11 | 764.86 | 764.99 |  | 239.97 | 1.6769 | 212.9 | 43.864 | 0 | 60.004 | 402.4 | 0.5291 | 4.0819 | 1.43 | 762 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9722 | 62.518 | 62.8325 | 107.1333 | 68.1724 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.5729 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5537 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1 | 91.1667 | 79.5667 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.3 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1050 | 80 | 2200 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.768 | 24.307 | 34.575 | 24.743
2024-11-30 | 22:12 | 767.86 | 767.99 |  | 239.96 | 1.6769 | 213 | 44.042 | 0 | 60 | 402.4 | 0.5294 | 4.1013 | 1.4311 | 765 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9833 | 62.525 | 62.8367 | 107.12 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.581 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6937 | 151.5537 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1667 | 91.1667 | 79.5667 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1050 | 80 | 2200 | 2200 | 189 | 33 | 234 | 34.825 | 24.347 | 34.632 | 24.783
2024-11-30 | 22:12 | 770.86 | 770.99 |  | 239.97 | 1.6745 | 212.6 | 44.219 | 0 | 60 | 401.8 | 0.529 | 4.1493 | 1.431 | 768 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106 | 62.5321 | 62.8441 | 107.1067 | 68.1708 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.332 | 63.5274 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6932 | 151.5536 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.2 | 79.6 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1050 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.882 | 24.388 | 34.689 | 24.824
2024-11-30 | 22:12 | 773.86 | 773.99 |  | 239.98 | 1.6758 | 212.7 | 44.396 | 0 | 60.003 | 402.2 | 0.5289 | 4.2032 | 1.4278 | 771 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0056 | 62.5382 | 62.8539 | 107.0733 | 68.1688 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5659 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6938 | 151.5536 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.2 | 79.6333 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 34.939 | 24.428 | 34.746 | 24.865
2024-11-30 | 22:12 | 776.86 | 776.99 |  | 239.98 | 1.6751 | 212.5 | 44.574 | 0 | 60.004 | 402 | 0.5287 | 4.1543 | 1.426 | 774 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 105.9944 | 62.5444 | 62.8594 | 107.0533 | 68.1676 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.332 | 63.5341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6921 | 151.5535 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1667 | 91.2 | 79.6 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 34.997 | 24.468 | 34.803 | 24.906
2024-11-30 | 22:12 | 779.86 | 779.99 |  | 239.98 | 1.6751 | 212.5 | 44.751 | 0 | 60.002 | 402 | 0.5287 | 4.1085 | 1.4229 | 777 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0278 | 62.5504 | 62.8612 | 107.0267 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.332 | 63.5318 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.5535 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.2667 | 79.7 | 124 | 124 | 98.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.6 | 67.8 | 190 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.054 | 24.509 | 34.86 | 24.947
2024-11-30 | 22:12 | 782.86 | 783 |  | 239.98 | 1.6778 | 212.8 | 44.928 | 0 | 60.001 | 402.6 | 0.5284 | 4.0809 | 1.4216 | 780 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0278 | 62.5568 | 62.8649 | 107 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.565 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5534 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1667 | 91.2667 | 79.7333 | 124 | 124 | 98.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.6 | 67.8 | 190 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.111 | 24.549 | 34.917 | 24.988
2024-11-30 | 22:12 | 785.86 | 786 |  | 239.98 | 1.6796 | 213 | 45.106 | 0 | 60.006 | 403.1 | 0.5284 | 4.1599 | 1.4203 | 783 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0444 | 62.5645 | 62.8706 | 106.98 | 68.1692 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5764 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6925 | 151.5534 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.3 | 79.7667 | 124 | 124 | 98.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.6 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 35.168 | 24.59 | 34.974 | 25.029
2024-11-30 | 22:12 | 788.86 | 789 |  | 239.98 | 1.6771 | 212.9 | 45.283 | 0 | 60.001 | 402.5 | 0.5289 | 4.0882 | 1.419 | 786 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0444 | 62.5729 | 62.8767 | 106.96 | 68.168 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5776 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6937 | 151.5533 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1667 | 91.3333 | 79.7667 | 124 | 124 | 98.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.226 | 24.63 | 35.031 | 25.07
2024-11-30 | 22:12 | 791.86 | 792 |  | 239.97 | 1.676 | 213.1 | 45.46 | 0 | 59.998 | 402.2 | 0.5298 | 4.1205 | 1.415 | 789 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0444 | 62.5808 | 62.8796 | 106.93 | 68.1676 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.6028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.694 | 151.5533 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.1667 | 91.3 | 79.8 | 124 | 124 | 98.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 35.283 | 24.67 | 35.088 | 25.111
2024-11-30 | 22:12 | 794.86 | 795 |  | 239.97 | 1.6755 | 213.1 | 45.638 | 0 | 59.998 | 402.1 | 0.5301 | 4.0658 | 1.415 | 792 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0611 | 62.5883 | 62.8831 | 106.9167 | 68.1688 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5828 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6937 | 151.5533 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.3667 | 79.8 | 124 | 124 | 98.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.34 | 24.711 | 35.145 | 25.152
2024-11-30 | 22:12 | 797.86 | 798 |  | 239.97 | 1.677 | 213 | 45.815 | 0 | 60.001 | 402.4 | 0.5294 | 4.0631 | 1.4165 | 795 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0667 | 62.5959 | 62.8904 | 106.9 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.5399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6935 | 151.5532 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.4 | 79.8 | 124 | 124 | 98.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.397 | 24.751 | 35.202 | 25.192
2024-11-30 | 22:12 | 800.86 | 801 |  | 239.97 | 1.6811 | 213.2 | 45.992 | 0 | 60.001 | 403.4 | 0.5285 | 4.1478 | 1.4194 | 798 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0722 | 62.6034 | 62.8996 | 106.87 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.56 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.694 | 151.5533 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.4333 | 79.8 | 124 | 124 | 98.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.397 | 24.751 | 35.202 | 25.192
2024-11-30 | 22:12 | 803.86 | 804 |  | 239.96 | 1.6805 | 213.1 | 46.17 | 0 | 60.001 | 403.3 | 0.5284 | 4.088 | 1.422 | 801 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0722 | 62.6105 | 62.9069 | 106.8433 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6931 | 151.5531 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.2 | 91.4333 | 79.8333 | 124 | 124 | 98.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.455 | 24.792 | 35.259 | 25.233
2024-11-30 | 22:12 | 806.86 | 807 |  | 239.97 | 1.6812 | 213.3 | 46.348 | 0 | 60.001 | 403.4 | 0.5287 | 4.0406 | 1.4227 | 804 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0889 | 62.6179 | 62.9102 | 106.8233 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6151 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5532 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.5 | 79.8667 | 124 | 124 | 98.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 35.512 | 24.832 | 35.316 | 25.274
2024-11-30 | 22:12 | 809.86 | 810 |  | 239.97 | 1.6817 | 213.4 | 46.525 | 0 | 60.002 | 403.6 | 0.5287 | 4.0388 | 1.424 | 807 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.0944 | 62.6246 | 62.9137 | 106.8033 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.033 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3317 | 63.5977 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6946 | 151.5532 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.5 | 79.8667 | 124 | 124 | 98.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 92 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 35.569 | 24.873 | 35.373 | 25.315
2024-11-30 | 22:12 | 812.86 | 813 |  | 239.97 | 1.6799 | 213.2 | 46.703 | 0 | 60.001 | 403.1 | 0.529 | 4.0592 | 1.4263 | 810 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1 | 62.6305 | 62.919 | 106.7767 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6191 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5531 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.5 | 79.9 | 124 | 124 | 98.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.7 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.626 | 24.913 | 35.43 | 25.356
2024-11-30 | 22:12 | 815.86 | 816 |  | 239.97 | 1.6797 | 213.3 | 46.881 | 0 | 60.002 | 403.1 | 0.5292 | 4.1072 | 1.4294 | 813 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1111 | 62.6358 | 62.9251 | 106.7633 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.6528 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6933 | 151.553 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.5333 | 79.9333 | 124 | 124 | 98.5 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.684 | 24.953 | 35.487 | 25.397
2024-11-30 | 22:12 | 818.86 | 819 |  | 239.97 | 1.6795 | 213.5 | 47.059 | 0 | 60 | 403 | 0.5297 | 4.0546 | 1.4302 | 816 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1278 | 62.642 | 62.93 | 106.72 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.6486 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6935 | 151.5531 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2333 | 91.5667 | 79.9667 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.741 | 24.994 | 35.544 | 25.438
2024-11-30 | 22:12 | 821.86 | 822 |  | 239.96 | 1.6793 | 213.4 | 47.236 | 0 | 60 | 403 | 0.5294 | 4.0693 | 1.4311 | 819 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1222 | 62.6488 | 62.9345 | 106.7 | 68.1712 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.6024 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6924 | 151.553 | 0 | 15.221 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2 | 91.6 | 79.9333 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.798 | 25.034 | 35.601 | 25.479
2024-11-30 | 22:12 | 824.86 | 825 |  | 239.96 | 1.6846 | 213.7 | 47.415 | 0 | 60.003 | 404.2 | 0.5287 | 4.0604 | 1.4331 | 822 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1389 | 62.6555 | 62.9382 | 106.6767 | 68.1724 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.5982 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6929 | 151.5529 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2333 | 91.6 | 80 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 190 | 33 | 234 | 35.855 | 25.075 | 35.658 | 25.52
2024-11-30 | 22:13 | 827.86 | 828 |  | 239.96 | 1.6865 | 213.7 | 47.593 | 0 | 60.001 | 404.7 | 0.528 | 4.091 | 1.4342 | 825 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.15 | 62.663 | 62.9439 | 106.6567 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.6408 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.553 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2667 | 91.6333 | 80 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.913 | 25.115 | 35.715 | 25.561
2024-11-30 | 22:13 | 830.86 | 831 |  | 239.96 | 1.6799 | 212.9 | 47.771 | 0 | 60.003 | 403.1 | 0.5282 | 4.0635 | 1.4334 | 828 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1833 | 62.6716 | 62.9484 | 106.65 | 68.1708 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6271 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6934 | 151.5529 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3 | 91.7 | 80.1 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 35.97 | 25.156 | 35.772 | 25.602
2024-11-30 | 22:13 | 833.86 | 834 |  | 239.96 | 1.6744 | 212.7 | 47.949 | 0 | 60.003 | 401.8 | 0.5295 | 4.0515 | 1.4311 | 831 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1722 | 62.6811 | 62.95 | 106.6133 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.6102 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6928 | 151.5529 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2667 | 91.7 | 80.0667 | 124 | 124 | 98.6 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.027 | 25.196 | 35.829 | 25.643
2024-11-30 | 22:13 | 836.86 | 837 |  | 239.97 | 1.6735 | 212.7 | 48.127 | 0 | 60.003 | 401.6 | 0.5298 | 4.0599 | 1.4294 | 834 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1889 | 62.6907 | 62.9512 | 106.62 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3319 | 63.5821 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5529 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2667 | 91.7667 | 80.1 | 124 | 124 | 98.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.084 | 25.237 | 35.886 | 25.684
2024-11-30 | 22:13 | 839.86 | 840 |  | 239.97 | 1.6751 | 212.9 | 48.305 | 0 | 60.002 | 402 | 0.5297 | 4.0254 | 1.4297 | 837 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1889 | 62.7009 | 62.9561 | 106.5867 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.5814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6938 | 151.5528 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2667 | 91.7667 | 80.1 | 124 | 124 | 98.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.141 | 25.277 | 35.943 | 25.725
2024-11-30 | 22:13 | 842.86 | 843 |  | 239.97 | 1.6845 | 214.2 | 48.483 | 0 | 60.003 | 404.2 | 0.53 | 4.0564 | 1.4268 | 840 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.1889 | 62.7109 | 62.9639 | 106.58 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.583 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5528 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.2667 | 91.7667 | 80.1333 | 124 | 124 | 98.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.199 | 25.317 | 36 | 25.766
2024-11-30 | 22:13 | 845.86 | 846 |  | 239.97 | 1.6862 | 214.2 | 48.661 | 0 | 60.003 | 404.6 | 0.5292 | 4.0812 | 1.4248 | 843 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2056 | 62.7204 | 62.9688 | 106.5533 | 68.17 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.5836 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6937 | 151.5527 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.2667 | 91.8 | 80.1667 | 124 | 124 | 98.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.256 | 25.358 | 36.057 | 25.807
2024-11-30 | 22:13 | 848.86 | 849.01 |  | 239.97 | 1.6862 | 214.1 | 48.839 | 0 | 60.002 | 404.6 | 0.529 | 4.0065 | 1.4225 | 846 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2 | 62.7294 | 62.9712 | 106.54 | 68.1704 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.5911 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.5527 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 106.2667 | 91.8 | 80.2 | 124 | 124 | 98.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.313 | 25.398 | 36.114 | 25.848
2024-11-30 | 22:13 | 851.86 | 852.01 |  | 239.97 | 1.6878 | 214.1 | 49.017 | 0 | 59.998 | 405 | 0.5287 | 4.0574 | 1.4222 | 849 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2111 | 62.7388 | 62.9753 | 106.5 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3321 | 63.5695 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6941 | 151.5527 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.3 | 91.8 | 80.2 | 124 | 124 | 98.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.9 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 36.37 | 25.439 | 36.171 | 25.889
2024-11-30 | 22:13 | 854.86 | 855.01 |  | 239.97 | 1.683 | 213.6 | 49.195 | 0 | 60 | 403.9 | 0.529 | 4.0643 | 1.4204 | 852 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2333 | 62.7478 | 62.9818 | 106.4867 | 68.1745 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.332 | 63.5837 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6923 | 151.5526 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3 | 91.9 | 80.2 | 124 | 124 | 98.8 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.9 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 36.428 | 25.479 | 36.228 | 25.93
2024-11-30 | 22:13 | 857.86 | 858.01 |  | 239.97 | 1.6826 | 213.8 | 49.373 | 0 | 60.004 | 403.8 | 0.5296 | 4.052 | 1.4165 | 855 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2167 | 62.7547 | 62.9863 | 106.4667 | 68.1745 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.6111 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6927 | 151.5527 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.3 | 91.8333 | 80.2 | 124 | 124 | 98.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.4 | 111.9 | 67.8 | 190 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.485 | 25.52 | 36.285 | 25.971
2024-11-30 | 22:13 | 860.86 | 861.01 |  | 239.97 | 1.6808 | 213.9 | 49.552 | 0 | 60.002 | 403.3 | 0.5302 | 4.0431 | 1.414 | 858 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.25 | 62.7612 | 62.9894 | 106.46 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3319 | 63.599 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.5525 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3 | 91.9333 | 80.2667 | 124 | 124 | 98.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.8 | 67.8 | 190 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.542 | 25.56 | 36.343 | 26.012
2024-11-30 | 22:13 | 863.86 | 864.01 |  | 239.97 | 1.68 | 213.7 | 49.73 | 0 | 60.001 | 403.1 | 0.5301 | 4.0259 | 1.4142 | 861 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2444 | 62.767 | 62.9955 | 106.4467 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.6296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6932 | 151.5525 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.3 | 91.9333 | 80.2667 | 124 | 124 | 98.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.9 | 67.8 | 190 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 36.599 | 25.6 | 36.4 | 26.052
2024-11-30 | 22:13 | 866.86 | 867.01 |  | 239.97 | 1.6833 | 213.8 | 49.908 | 0 | 60.002 | 403.9 | 0.5293 | 4.0857 | 1.4186 | 864 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2778 | 62.7723 | 63.0029 | 106.42 | 68.1745 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.656 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5525 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3667 | 92 | 80.3 | 124 | 124 | 98.9 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.9 | 67.8 | 190 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.657 | 25.641 | 36.457 | 26.093
2024-11-30 | 22:13 | 869.86 | 870.01 |  | 239.98 | 1.6855 | 213.9 | 50.086 | 0 | 60 | 404.5 | 0.5289 | 4.1115 | 1.4203 | 867 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2722 | 62.7774 | 63.0084 | 106.4 | 68.1765 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.636 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.5525 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3333 | 92 | 80.3 | 124 | 124 | 99 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.3 | 111.9 | 67.8 | 190 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.714 | 25.681 | 36.514 | 26.134
2024-11-30 | 22:13 | 872.86 | 873.01 |  | 239.97 | 1.6854 | 214 | 50.266 | 0 | 60 | 404.5 | 0.529 | 4.0478 | 1.4217 | 870 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2833 | 62.7821 | 63.0145 | 106.3833 | 68.1753 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.669 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.3667 | 92 | 80.3667 | 124 | 124 | 99 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.2 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 36.771 | 25.722 | 36.571 | 26.175
2024-11-30 | 22:13 | 875.86 | 876.01 |  | 239.97 | 1.6858 | 214 | 50.444 | 0 | 60.003 | 404.5 | 0.5291 | 4.088 | 1.4238 | 873 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.2778 | 62.7874 | 63.0182 | 106.3633 | 68.172 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.6892 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.3333 | 92.0333 | 80.3333 | 124 | 124 | 99 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.2 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 36.828 | 25.762 | 36.628 | 26.216
2024-11-30 | 22:13 | 878.86 | 879.01 |  | 239.97 | 1.6856 | 214.1 | 50.623 | 0 | 60 | 404.5 | 0.5293 | 4.1423 | 1.4268 | 876 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3 | 62.7914 | 63.0224 | 106.34 | 68.1712 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.676 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3667 | 92.0333 | 80.4 | 124 | 124 | 99 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.2 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 36.886 | 25.803 | 36.685 | 26.257
2024-11-30 | 22:13 | 881.86 | 882.01 |  | 239.97 | 1.6829 | 213.9 | 50.801 | 0 | 60.004 | 403.8 | 0.5296 | 4.0427 | 1.4302 | 879 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3167 | 62.7954 | 63.0286 | 106.32 | 68.1724 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.674 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6934 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.3667 | 92.0667 | 80.4667 | 124 | 124 | 99 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60.1 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 191 | 33 | 234 | 36.943 | 25.843 | 36.742 | 26.298
2024-11-30 | 22:13 | 884.86 | 885.01 |  | 239.97 | 1.6852 | 214.3 | 50.98 | 0 | 60 | 404.4 | 0.5299 | 4.0956 | 1.4302 | 882 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3333 | 62.8006 | 63.0359 | 106.2833 | 68.1741 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.6685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4 | 92.1 | 80.5 | 124 | 124 | 99.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60.1 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 37 | 25.883 | 36.799 | 26.339
2024-11-30 | 22:14 | 887.86 | 888.01 |  | 239.97 | 1.6852 | 214.2 | 51.159 | 0 | 60 | 404.4 | 0.5297 | 4.1186 | 1.4315 | 885 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3333 | 62.8065 | 63.0396 | 106.2633 | 68.1741 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6594 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5523 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4 | 92.1 | 80.5 | 124 | 124 | 99.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 37.057 | 25.924 | 36.856 | 26.38
2024-11-30 | 22:14 | 890.86 | 891.01 |  | 239.97 | 1.6911 | 214.7 | 51.337 | 0 | 60 | 405.8 | 0.5291 | 4.1031 | 1.4336 | 888 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3389 | 62.8136 | 63.04 | 106.2433 | 68.1729 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.653 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6949 | 151.5524 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4 | 92.1333 | 80.5 | 124 | 124 | 99.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.115 | 25.964 | 36.913 | 26.421
2024-11-30 | 22:14 | 893.86 | 894.01 |  | 239.97 | 1.6947 | 215 | 51.516 | 0 | 60.003 | 406.7 | 0.5286 | 4.0708 | 1.4336 | 891 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3389 | 62.8207 | 63.04 | 106.2233 | 68.1733 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7184 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5523 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4 | 92.1333 | 80.5 | 124 | 124 | 99.1 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.9 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.172 | 26.005 | 36.97 | 26.462
2024-11-30 | 22:14 | 896.86 | 897.01 |  | 239.97 | 1.6965 | 215.3 | 51.695 | 0 | 60 | 407.1 | 0.5289 | 4.1669 | 1.4338 | 894 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.35 | 62.8287 | 63.0437 | 106.2 | 68.1745 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.7667 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6941 | 151.5523 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4 | 92.2 | 80.5 | 124 | 124 | 99.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 111.9 | 67.8 | 189 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.229 | 26.045 | 37.027 | 26.503
2024-11-30 | 22:14 | 899.86 | 900.01 |  | 239.97 | 1.6976 | 215.7 | 51.873 | 0 | 60 | 407.4 | 0.5296 | 4.0571 | 1.4313 | 897 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3833 | 62.8373 | 63.0529 | 106.1733 | 68.1765 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7261 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5522 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4667 | 92.2667 | 80.5667 | 124 | 124 | 99.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 112 | 67.8 | 189 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 37.286 | 26.085 | 37.084 | 26.543
2024-11-30 | 22:14 | 902.86 | 903.01 |  | 239.97 | 1.6936 | 215.4 | 52.053 | 0 | 60 | 406.4 | 0.53 | 4.1123 | 1.431 | 900 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3611 | 62.8462 | 63.0639 | 106.1467 | 68.1761 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3309 | 63.7485 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6936 | 151.5522 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 106.4333 | 92.2667 | 80.5333 | 124 | 124 | 99.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 37.344 | 26.126 | 37.141 | 26.584
2024-11-30 | 22:14 | 905.86 | 906.02 |  | 239.98 | 1.6892 | 214.8 | 52.232 | 0 | 60 | 405.4 | 0.53 | 4.1046 | 1.4286 | 903 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3889 | 62.8564 | 63.071 | 106.13 | 68.1753 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5522 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4333 | 92.3 | 80.6 | 124 | 124 | 99.2 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 37.401 | 26.166 | 37.198 | 26.625
2024-11-30 | 22:14 | 908.86 | 909.02 |  | 239.97 | 1.6882 | 214.4 | 52.41 | 0 | 60.003 | 405.1 | 0.5293 | 4.1488 | 1.4268 | 906 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4 | 62.8661 | 63.0753 | 106.11 | 68.1741 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6668 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5521 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4667 | 92.3 | 80.6333 | 124 | 124 | 99.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 37.458 | 26.206 | 37.255 | 26.666
2024-11-30 | 22:14 | 911.86 | 912.02 |  | 239.97 | 1.6847 | 213.8 | 52.589 | 0 | 59.997 | 404.3 | 0.5289 | 4.0706 | 1.4233 | 909 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4 | 62.8746 | 63.081 | 106.09 | 68.1745 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.6757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5522 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4333 | 92.3 | 80.6667 | 124 | 124 | 99.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 37.515 | 26.247 | 37.312 | 26.707
2024-11-30 | 22:14 | 914.86 | 915.02 |  | 239.97 | 1.687 | 214.1 | 52.768 | 0 | 60.003 | 404.8 | 0.5288 | 4.0832 | 1.422 | 912 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4167 | 62.8817 | 63.0863 | 106.06 | 68.1761 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.6946 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6951 | 151.5521 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.4667 | 92.3333 | 80.7 | 124 | 124 | 99.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 37.573 | 26.287 | 37.369 | 26.748
2024-11-30 | 22:14 | 917.86 | 918.02 |  | 239.96 | 1.6887 | 214.3 | 52.947 | 0 | 60.003 | 405.2 | 0.5289 | 4.1209 | 1.4217 | 915 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.3833 | 62.8876 | 63.091 | 106.0533 | 68.1769 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.7013 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.5521 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9333 | 106.4333 | 92.3333 | 80.6667 | 124 | 124 | 99.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 37.63 | 26.328 | 37.426 | 26.789
2024-11-30 | 22:14 | 920.86 | 921.02 |  | 239.96 | 1.6887 | 214.5 | 53.125 | 0 | 60 | 405.2 | 0.5293 | 4.1435 | 1.4182 | 918 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4389 | 62.8925 | 63.0967 | 106.0267 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.7113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.694 | 151.552 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.4 | 80.7333 | 124 | 124 | 99.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.7 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.687 | 26.368 | 37.483 | 26.83
2024-11-30 | 22:14 | 923.86 | 924.02 |  | 239.96 | 1.6902 | 215 | 53.304 | 0 | 60 | 405.6 | 0.5302 | 4.0712 | 1.4153 | 921 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4389 | 62.896 | 63.1047 | 106.0067 | 68.1802 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3309 | 63.7535 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5521 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.4 | 80.7333 | 124 | 124 | 99.3 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.7 | 188 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.744 | 26.408 | 37.54 | 26.87
2024-11-30 | 22:14 | 926.86 | 927.02 |  | 239.96 | 1.6922 | 215.4 | 53.483 | 0 | 60 | 406 | 0.5305 | 4.0376 | 1.413 | 924 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.45 | 62.899 | 63.1108 | 105.9933 | 68.1802 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.6927 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.552 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.4667 | 80.7667 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.7 | 188 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.744 | 26.408 | 37.54 | 26.87
2024-11-30 | 22:14 | 929.86 | 930.02 |  | 239.97 | 1.6957 | 215.7 | 53.662 | 0 | 60.002 | 406.9 | 0.53 | 4.0711 | 1.4171 | 927 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4389 | 62.9007 | 63.1167 | 105.97 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.6877 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.552 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 118.9667 | 106.5 | 92.4 | 80.8 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112.1 | 67.7 | 188 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 37.802 | 26.449 | 37.597 | 26.911
2024-11-30 | 22:14 | 932.86 | 933.02 |  | 239.96 | 1.7003 | 216.1 | 53.841 | 0 | 60.003 | 408 | 0.5297 | 4.0921 | 1.4197 | 930 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4611 | 62.9013 | 63.121 | 105.94 | 68.1798 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3318 | 63.6405 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.552 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.5 | 80.8 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112.1 | 67.7 | 188 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 37.859 | 26.489 | 37.654 | 26.952
2024-11-30 | 22:14 | 935.86 | 936.02 |  | 239.97 | 1.7007 | 216 | 54.02 | 0 | 60.003 | 408.1 | 0.5292 | 4.061 | 1.4222 | 933 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4556 | 62.9019 | 63.1249 | 105.9133 | 68.1802 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3317 | 63.6545 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5519 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.5 | 92.5333 | 80.8 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112.1 | 67.8 | 188 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 37.916 | 26.529 | 37.711 | 26.993
2024-11-30 | 22:14 | 938.86 | 939.02 |  | 239.97 | 1.6986 | 215.9 | 54.199 | 0 | 59.999 | 407.6 | 0.5296 | 4.0584 | 1.4235 | 936 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.4778 | 62.9031 | 63.1286 | 105.8933 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6949 | 151.5518 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.5333 | 80.8667 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112.1 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 192 | 33 | 234 | 37.973 | 26.57 | 37.768 | 27.034
2024-11-30 | 22:14 | 941.86 | 942.02 |  | 239.97 | 1.6977 | 215.8 | 54.378 | 0 | 60.001 | 407.4 | 0.5297 | 4.1185 | 1.4268 | 939 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5 | 62.905 | 63.1335 | 105.8733 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.7071 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6951 | 151.5519 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.6 | 80.9 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.031 | 26.61 | 37.826 | 27.075
2024-11-30 | 22:14 | 944.86 | 945.02 |  | 239.98 | 1.6955 | 215.6 | 54.557 | 0 | 60 | 406.9 | 0.5299 | 4.0899 | 1.4289 | 942 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5 | 62.9081 | 63.1388 | 105.86 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3315 | 63.684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6943 | 151.5518 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.6 | 80.9 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 112.1 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.088 | 26.65 | 37.883 | 27.116
2024-11-30 | 22:15 | 947.86 | 948.02 |  | 239.98 | 1.6931 | 215.3 | 54.736 | 0 | 59.999 | 406.3 | 0.5299 | 4.0599 | 1.4299 | 945 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5 | 62.9126 | 63.1437 | 105.8333 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.6775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5519 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.6 | 80.9 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 112.1 | 67.8 | 188 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.145 | 26.691 | 37.94 | 27.156
2024-11-30 | 22:15 | 950.86 | 951.02 |  | 239.97 | 1.6912 | 215 | 54.916 | 0 | 60 | 405.8 | 0.5297 | 4.1236 | 1.4313 | 948 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5 | 62.9178 | 63.1494 | 105.81 | 68.181 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.032 | -0.001 | 0 | 8.3315 | 63.6882 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5519 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.6 | 80.9 | 124 | 124 | 99.4 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 112.1 | 67.8 | 188 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 38.202 | 26.731 | 37.997 | 27.197
2024-11-30 | 22:15 | 953.86 | 954.02 |  | 239.97 | 1.6894 | 214.5 | 55.095 | 0 | 60.003 | 405.4 | 0.5292 | 4.0207 | 1.4331 | 951 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5111 | 62.9235 | 63.1543 | 105.8033 | 68.1843 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.7023 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5518 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.6333 | 80.9333 | 124 | 124 | 99.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 112.1 | 67.8 | 188 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 38.26 | 26.772 | 38.054 | 27.238
2024-11-30 | 22:15 | 956.86 | 957.02 |  | 239.97 | 1.6887 | 214.1 | 55.274 | 0 | 60.003 | 405.2 | 0.5284 | 4.1245 | 1.4341 | 954 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5333 | 62.9306 | 63.1584 | 105.77 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3313 | 63.7081 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5518 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.5 | 92.7 | 81 | 124 | 124 | 99.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.1 | 67.8 | 188 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 38.317 | 26.812 | 38.111 | 27.279
2024-11-30 | 22:15 | 959.86 | 960.02 |  | 239.97 | 1.6919 | 214.6 | 55.454 | 0 | 59.997 | 406 | 0.5285 | 4.0717 | 1.4336 | 957 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5222 | 62.9386 | 63.1612 | 105.7433 | 68.1827 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3316 | 63.6733 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5518 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.7 | 80.9667 | 124 | 124 | 99.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.1 | 67.8 | 188 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 38.374 | 26.852 | 38.168 | 27.32
2024-11-30 | 22:15 | 962.86 | 963.02 |  | 239.97 | 1.6934 | 215.1 | 55.634 | 0 | 60 | 406.4 | 0.5293 | 4.1116 | 1.4328 | 960 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5222 | 62.9473 | 63.1645 | 105.7167 | 68.1782 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3314 | 63.702 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5517 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.7 | 81 | 124 | 124 | 99.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.1 | 67.8 | 187 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 38.431 | 26.893 | 38.225 | 27.361
2024-11-30 | 22:15 | 965.86 | 966.02 |  | 239.97 | 1.6977 | 216 | 55.814 | 0 | 60 | 407.4 | 0.5302 | 4.0328 | 1.431 | 963 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5444 | 62.9559 | 63.1682 | 105.7033 | 68.1765 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.7233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5517 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 106.5 | 92.7667 | 81.0667 | 124 | 124 | 99.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.1 | 67.8 | 187 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 38.489 | 26.933 | 38.282 | 27.401
2024-11-30 | 22:15 | 968.86 | 969.02 |  | 239.98 | 1.6997 | 216.4 | 55.993 | 0 | 60.003 | 407.9 | 0.5304 | 4.0506 | 1.4289 | 966 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5444 | 62.9644 | 63.1743 | 105.6833 | 68.1782 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.7734 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.5517 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.5333 | 92.7667 | 81.0667 | 124 | 124 | 99.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.1 | 67.8 | 187 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 38.546 | 26.973 | 38.339 | 27.442
2024-11-30 | 22:15 | 971.86 | 972.02 |  | 239.98 | 1.6996 | 216.3 | 56.172 | 0 | 60 | 407.9 | 0.5304 | 4.0121 | 1.4297 | 969 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5556 | 62.9714 | 63.1804 | 105.67 | 68.1814 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.8197 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 106.5333 | 92.7667 | 81.1 | 124 | 124 | 99.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.1 | 67.8 | 187 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 38.603 | 27.014 | 38.396 | 27.483
2024-11-30 | 22:15 | 974.86 | 975.02 |  | 239.98 | 1.6979 | 215.9 | 56.352 | 0 | 60.001 | 407.5 | 0.5298 | 4.0619 | 1.4268 | 972 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6 | 62.9772 | 63.1853 | 105.62 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 63.8055 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 92.8667 | 81.1333 | 124 | 124 | 99.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.1 | 67.8 | 187 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 38.66 | 27.054 | 38.453 | 27.524
2024-11-30 | 22:15 | 977.86 | 978.02 |  | 239.97 | 1.6955 | 215.5 | 56.531 | 0 | 60.004 | 406.9 | 0.5297 | 4.0221 | 1.423 | 975 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.5611 | 62.9828 | 63.1882 | 105.6067 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8049 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.694 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 118.9333 | 106.5333 | 92.8333 | 81.1 | 124 | 124 | 99.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 187 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 38.718 | 27.095 | 38.51 | 27.565
2024-11-30 | 22:15 | 980.86 | 981.02 |  | 239.97 | 1.6944 | 215.2 | 56.711 | 0 | 60.001 | 406.6 | 0.5294 | 3.9749 | 1.4217 | 978 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6167 | 62.9877 | 63.191 | 105.5867 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7633 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6932 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 92.9 | 81.2 | 124 | 124 | 99.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 187 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.775 | 27.135 | 38.567 | 27.606
2024-11-30 | 22:15 | 983.86 | 984.02 |  | 239.97 | 1.6909 | 214.7 | 56.891 | 0 | 60.002 | 405.8 | 0.5291 | 4.0444 | 1.4212 | 981 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6167 | 62.992 | 63.1951 | 105.56 | 68.1806 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3312 | 63.7379 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6933 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 92.9 | 81.2 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 187 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.832 | 27.176 | 38.624 | 27.647
2024-11-30 | 22:15 | 986.86 | 987.03 |  | 239.96 | 1.6889 | 214.4 | 57.07 | 0 | 60.001 | 405.3 | 0.5292 | 4.044 | 1.4204 | 984 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6167 | 62.996 | 63.2002 | 105.5433 | 68.1773 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7535 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6943 | 151.5516 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 92.9 | 81.2 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 187 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.889 | 27.216 | 38.681 | 27.688
2024-11-30 | 22:15 | 989.86 | 990.03 |  | 239.95 | 1.6862 | 214.3 | 57.25 | 0 | 60 | 404.6 | 0.5297 | 4.0904 | 1.4174 | 987 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6333 | 63.0001 | 63.2055 | 105.52 | 68.1761 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7465 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.5515 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 92.9 | 81.3 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 187 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 38.947 | 27.256 | 38.738 | 27.729
2024-11-30 | 22:15 | 992.86 | 993.03 |  | 239.95 | 1.6869 | 214.6 | 57.43 | 0 | 59.999 | 404.8 | 0.5302 | 4.0531 | 1.4128 | 990 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.65 | 63.0049 | 63.2104 | 105.51 | 68.1749 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7688 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5515 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 93 | 81.3 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 39.004 | 27.297 | 38.795 | 27.769
2024-11-30 | 22:15 | 995.86 | 996.03 |  | 239.95 | 1.6868 | 214.7 | 57.61 | 0 | 60.002 | 404.7 | 0.5304 | 4.0705 | 1.4141 | 993 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6556 | 63.0107 | 63.2171 | 105.4933 | 68.1757 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.727 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5515 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6333 | 93 | 81.3 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 39.061 | 27.337 | 38.852 | 27.81
2024-11-30 | 22:15 | 998.86 | 999.03 |  | 239.95 | 1.6955 | 215.5 | 57.789 | 0 | 60.002 | 406.8 | 0.5297 | 4.0643 | 1.4172 | 996 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.65 | 63.0178 | 63.2251 | 105.48 | 68.1765 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5515 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6 | 93 | 81.3 | 124 | 124 | 99.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.118 | 27.378 | 38.909 | 27.851
2024-11-30 | 22:15 | 1001.86 | 1002.03 |  | 239.96 | 1.7006 | 215.9 | 57.969 | 0 | 60 | 408.1 | 0.5292 | 4.0552 | 1.4197 | 999 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6667 | 63.026 | 63.2306 | 105.46 | 68.1778 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.7762 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5514 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6333 | 93.0333 | 81.3333 | 124 | 124 | 99.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.176 | 27.418 | 38.966 | 27.892
2024-11-30 | 22:15 | 1004.86 | 1005.03 |  | 239.95 | 1.7028 | 216.1 | 58.149 | 0 | 60.002 | 408.6 | 0.5289 | 4.0685 | 1.4213 | 1002 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6611 | 63.0351 | 63.2349 | 105.44 | 68.1786 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6947 | 151.5515 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.6333 | 93.0333 | 81.3333 | 124 | 124 | 99.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.233 | 27.459 | 39.023 | 27.933
2024-11-30 | 22:16 | 1007.86 | 1008.03 |  | 239.97 | 1.7033 | 216.4 | 58.329 | 0 | 60.002 | 408.7 | 0.5294 | 4.0907 | 1.4227 | 1005 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6556 | 63.0448 | 63.2414 | 105.4267 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8118 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5514 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 106.6333 | 93.0333 | 81.3667 | 124 | 124 | 99.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 39.29 | 27.499 | 39.08 | 27.974
2024-11-30 | 22:16 | 1010.86 | 1011.03 |  | 239.98 | 1.7064 | 216.9 | 58.509 | 0 | 60.002 | 409.5 | 0.5297 | 4.1018 | 1.4263 | 1008 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.6944 | 63.0541 | 63.2467 | 105.4 | 68.1798 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7607 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.5514 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.6667 | 93.1 | 81.4 | 124 | 124 | 99.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 39.347 | 27.539 | 39.138 | 28.015
2024-11-30 | 22:16 | 1013.86 | 1014.03 |  | 239.97 | 1.7062 | 217 | 58.689 | 0 | 60.003 | 409.4 | 0.53 | 4.1439 | 1.4297 | 1011 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7167 | 63.0641 | 63.2492 | 105.37 | 68.1806 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.037 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7803 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5513 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.1667 | 81.4333 | 124 | 124 | 99.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 39.405 | 27.58 | 39.195 | 28.056
2024-11-30 | 22:16 | 1016.86 | 1017.03 |  | 239.98 | 1.7036 | 216.8 | 58.869 | 0 | 60 | 408.8 | 0.5303 | 4.1098 | 1.4304 | 1014 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7278 | 63.0729 | 63.2504 | 105.3467 | 68.181 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8032 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6946 | 151.5513 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.2 | 81.4667 | 124 | 124 | 99.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 39.462 | 27.62 | 39.252 | 28.097
2024-11-30 | 22:16 | 1019.86 | 1020.03 |  | 239.98 | 1.7044 | 216.9 | 59.049 | 0 | 60 | 409 | 0.5303 | 4.1318 | 1.4322 | 1017 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7333 | 63.0806 | 63.2524 | 105.3267 | 68.1778 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3307 | 63.8182 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5513 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.2 | 81.5 | 124 | 124 | 99.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 39.519 | 27.661 | 39.309 | 28.138
2024-11-30 | 22:16 | 1022.86 | 1023.03 |  | 239.97 | 1.7054 | 216.7 | 59.229 | 0 | 59.999 | 409.3 | 0.5296 | 4.1346 | 1.4333 | 1020 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7056 | 63.0879 | 63.2573 | 105.29 | 68.1741 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.7893 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.5514 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.6667 | 93.2 | 81.4667 | 124 | 124 | 99.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 39.576 | 27.701 | 39.366 | 28.179
2024-11-30 | 22:16 | 1025.86 | 1026.03 |  | 239.97 | 1.7049 | 216.5 | 59.409 | 0 | 60.003 | 409.1 | 0.5291 | 4.1303 | 1.4351 | 1023 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7333 | 63.0947 | 63.2633 | 105.2767 | 68.1741 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8159 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.5512 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.7 | 93.2 | 81.5333 | 124 | 124 | 99.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 39.634 | 27.742 | 39.423 | 28.22
2024-11-30 | 22:16 | 1028.86 | 1029.03 |  | 239.97 | 1.7031 | 216.2 | 59.589 | 0 | 60 | 408.7 | 0.5289 | 4.1061 | 1.4341 | 1026 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.75 | 63.1009 | 63.27 | 105.2567 | 68.1753 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.7571 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5513 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.2333 | 81.5667 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 39.691 | 27.782 | 39.48 | 28.261
2024-11-30 | 22:16 | 1031.86 | 1032.03 |  | 239.98 | 1.7006 | 216.3 | 59.77 | 0 | 60.001 | 408.1 | 0.53 | 4.1222 | 1.432 | 1029 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.75 | 63.1072 | 63.2739 | 105.23 | 68.1729 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.7465 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6934 | 151.5513 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.7 | 93.2333 | 81.6 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 39.748 | 27.823 | 39.537 | 28.301
2024-11-30 | 22:16 | 1034.86 | 1035.03 |  | 239.98 | 1.6991 | 216.1 | 59.95 | 0 | 60 | 407.8 | 0.5301 | 4.1112 | 1.431 | 1032 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7667 | 63.1136 | 63.2761 | 105.2033 | 68.1716 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.022 | -0.001 | 0 | 8.331 | 63.7823 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6947 | 151.5512 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.3 | 81.6 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.805 | 27.863 | 39.594 | 28.342
2024-11-30 | 22:16 | 1037.86 | 1038.04 |  | 239.99 | 1.6986 | 216.1 | 60.13 | 0 | 60.002 | 407.6 | 0.53 | 4.1426 | 1.4309 | 1035 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7667 | 63.1207 | 63.2835 | 105.19 | 68.1724 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8209 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6935 | 151.5511 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7 | 93.3 | 81.6 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.2 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.863 | 27.904 | 39.651 | 28.383
2024-11-30 | 22:16 | 1040.86 | 1041.04 |  | 239.98 | 1.6971 | 215.8 | 60.31 | 0 | 59.999 | 407.3 | 0.5299 | 4.0855 | 1.4271 | 1038 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7611 | 63.128 | 63.2943 | 105.1433 | 68.1733 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6947 | 151.5511 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 106.7 | 93.3333 | 81.6 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 39.92 | 27.944 | 39.708 | 28.424
2024-11-30 | 22:16 | 1043.86 | 1044.04 |  | 239.98 | 1.6962 | 215.6 | 60.491 | 0 | 59.999 | 407.1 | 0.5296 | 4.0965 | 1.424 | 1041 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.7944 | 63.1364 | 63.3014 | 105.1233 | 68.1749 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.7534 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5512 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.7333 | 93.4 | 81.6333 | 124 | 124 | 100 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 39.977 | 27.985 | 39.765 | 28.465
2024-11-30 | 22:16 | 1046.86 | 1047.04 |  | 239.98 | 1.6962 | 215.4 | 60.671 | 0 | 60 | 407 | 0.5291 | 4.0855 | 1.4219 | 1044 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8167 | 63.1453 | 63.3069 | 105.1033 | 68.1786 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.7984 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5512 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.4 | 81.7 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 193 | 33 | 234 | 40.034 | 28.025 | 39.822 | 28.506
2024-11-30 | 22:16 | 1049.86 | 1050.04 |  | 239.97 | 1.698 | 215.6 | 60.851 | 0 | 60.001 | 407.5 | 0.529 | 4.1148 | 1.4217 | 1047 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8056 | 63.1537 | 63.3131 | 105.08 | 68.1822 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7917 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5511 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.7667 | 93.4 | 81.7 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 40.092 | 28.066 | 39.879 | 28.547
2024-11-30 | 22:16 | 1052.86 | 1053.04 |  | 239.96 | 1.7033 | 216.5 | 61.031 | 0 | 60.003 | 408.7 | 0.5296 | 4.0825 | 1.4192 | 1050 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8333 | 63.162 | 63.318 | 105.0467 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.824 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5511 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.5 | 81.7 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 40.149 | 28.106 | 39.936 | 28.588
2024-11-30 | 22:16 | 1055.86 | 1056.04 |  | 239.96 | 1.7069 | 217.2 | 61.212 | 0 | 60.002 | 409.6 | 0.5304 | 4.1073 | 1.4148 | 1053 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8444 | 63.1695 | 63.32 | 105.0133 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8191 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.551 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.5 | 81.7667 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 40.149 | 28.106 | 39.936 | 28.588
2024-11-30 | 22:16 | 1058.86 | 1059.04 |  | 239.95 | 1.7064 | 217.4 | 61.392 | 0 | 60 | 409.5 | 0.5309 | 4.0289 | 1.4125 | 1056 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.85 | 63.1763 | 63.3224 | 104.97 | 68.1831 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8125 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5511 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.5 | 81.8 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 40.206 | 28.146 | 39.993 | 28.629
2024-11-30 | 22:16 | 1061.86 | 1062.04 |  | 239.96 | 1.7016 | 216.5 | 61.572 | 0 | 60.001 | 408.3 | 0.5303 | 4.0525 | 1.4161 | 1059 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.85 | 63.1821 | 63.3298 | 104.9267 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7825 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.695 | 151.551 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.5 | 81.8 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 40.263 | 28.187 | 40.05 | 28.67
2024-11-30 | 22:16 | 1064.86 | 1065.04 |  | 239.95 | 1.6997 | 215.9 | 61.752 | 0 | 59.999 | 407.8 | 0.5293 | 4.1051 | 1.4198 | 1062 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8389 | 63.1865 | 63.3406 | 104.88 | 68.1786 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.331 | 63.7952 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5511 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.8 | 93.5 | 81.8333 | 124 | 124 | 100.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 40.321 | 28.227 | 40.107 | 28.711
2024-11-30 | 22:17 | 1067.86 | 1068.04 |  | 239.96 | 1.6972 | 215.5 | 61.933 | 0 | 60 | 407.2 | 0.5291 | 4.11 | 1.4225 | 1065 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.85 | 63.1905 | 63.3492 | 104.8333 | 68.1802 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.8085 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.551 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 118.9667 | 106.7667 | 93.5333 | 81.8667 | 124 | 124 | 100.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 40.378 | 28.268 | 40.164 | 28.752
2024-11-30 | 22:17 | 1070.86 | 1071.04 |  | 239.96 | 1.7006 | 216 | 62.113 | 0 | 59.999 | 408.1 | 0.5293 | 4.0938 | 1.4228 | 1068 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8722 | 63.1932 | 63.3541 | 104.7733 | 68.1802 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8382 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6946 | 151.5511 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.5333 | 81.9 | 124 | 124 | 100.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 40.435 | 28.308 | 40.221 | 28.793
2024-11-30 | 22:17 | 1073.86 | 1074.04 |  | 239.96 | 1.7097 | 217.5 | 62.293 | 0 | 60.001 | 410.3 | 0.5301 | 4.0421 | 1.4246 | 1071 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8667 | 63.1953 | 63.3569 | 104.7167 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8251 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 118.9667 | 106.8 | 93.5667 | 81.9 | 124 | 124 | 100.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.3 | 67.8 | 186 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 40.493 | 28.349 | 40.278 | 28.834
2024-11-30 | 22:17 | 1076.86 | 1077.04 |  | 239.97 | 1.7091 | 217.6 | 62.474 | 0 | 60.004 | 410.1 | 0.5305 | 4.0923 | 1.4279 | 1074 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8833 | 63.1969 | 63.3622 | 104.67 | 68.1806 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.551 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.6 | 81.9 | 124 | 124 | 100.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 40.55 | 28.389 | 40.335 | 28.875
2024-11-30 | 22:17 | 1079.86 | 1080.04 |  | 239.96 | 1.7037 | 216.7 | 62.654 | 0 | 59.997 | 408.8 | 0.5302 | 4.0214 | 1.4295 | 1077 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.8833 | 63.1979 | 63.3663 | 104.65 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8428 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.6 | 81.9 | 124 | 124 | 100.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 40.607 | 28.43 | 40.393 | 28.916
2024-11-30 | 22:17 | 1082.86 | 1083.04 |  | 239.97 | 1.6958 | 215.8 | 62.835 | 0 | 60.004 | 406.9 | 0.5302 | 4.088 | 1.4313 | 1080 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9 | 63.1988 | 63.3696 | 104.62 | 68.1794 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8257 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6948 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.7 | 81.9 | 124 | 124 | 100.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 40.664 | 28.47 | 40.45 | 28.957
2024-11-30 | 22:17 | 1085.86 | 1086.04 |  | 239.96 | 1.6962 | 215.7 | 63.015 | 0 | 60 | 407 | 0.5299 | 4.0676 | 1.4326 | 1083 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9 | 63.1993 | 63.3729 | 104.59 | 68.1827 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.817 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.8 | 93.7 | 81.9333 | 124 | 124 | 100.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 40.722 | 28.511 | 40.507 | 28.998
2024-11-30 | 22:17 | 1088.86 | 1089.04 |  | 239.96 | 1.7112 | 217.4 | 63.196 | 0 | 60 | 410.6 | 0.5294 | 4.1024 | 1.4344 | 1086 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9167 | 63.1999 | 63.3769 | 104.59 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6949 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.7 | 82 | 124 | 124 | 100.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 40.779 | 28.551 | 40.564 | 29.039
2024-11-30 | 22:17 | 1091.86 | 1092.04 |  | 239.96 | 1.7162 | 218 | 63.377 | 0 | 59.999 | 411.8 | 0.5294 | 4.0439 | 1.4342 | 1089 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9167 | 63.2006 | 63.3822 | 104.61 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8368 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5509 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.7 | 82 | 124 | 124 | 100.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 40.836 | 28.592 | 40.621 | 29.08
2024-11-30 | 22:17 | 1094.86 | 1095.04 |  | 239.97 | 1.7094 | 217.1 | 63.558 | 0 | 60 | 410.2 | 0.5294 | 4.0434 | 1.4341 | 1092 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9333 | 63.2015 | 63.3875 | 104.62 | 68.1863 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8469 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5508 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.7667 | 82.0333 | 124 | 124 | 100.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 40.893 | 28.632 | 40.678 | 29.12
2024-11-30 | 22:17 | 1097.86 | 1098.04 |  | 239.98 | 1.7007 | 216.2 | 63.738 | 0 | 59.997 | 408.1 | 0.5297 | 4.0781 | 1.4315 | 1095 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9222 | 63.2033 | 63.3916 | 104.62 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8232 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5508 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.8 | 93.7667 | 82.0667 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 40.951 | 28.672 | 40.735 | 29.161
2024-11-30 | 22:17 | 1100.86 | 1101.04 |  | 239.99 | 1.6955 | 215.8 | 63.919 | 0 | 60.003 | 406.9 | 0.5303 | 4.0585 | 1.4309 | 1098 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9167 | 63.2058 | 63.3969 | 104.62 | 68.1827 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.8171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5508 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9333 | 106.8 | 93.8 | 82.0667 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 41.008 | 28.713 | 40.792 | 29.202
2024-11-30 | 22:17 | 1103.86 | 1104.04 |  | 239.99 | 1.6979 | 216.1 | 64.1 | 0 | 60.003 | 407.5 | 0.5303 | 4.0662 | 1.4304 | 1101 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.95 | 63.2093 | 63.4031 | 104.59 | 68.181 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3313 | 63.773 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5508 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8 | 93.8 | 82.1 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 194 | 33 | 234 | 41.065 | 28.753 | 40.849 | 29.243
2024-11-30 | 22:17 | 1106.86 | 1107.04 |  | 239.99 | 1.7064 | 217.1 | 64.281 | 0 | 60 | 409.5 | 0.5302 | 4.0566 | 1.4283 | 1104 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9278 | 63.2142 | 63.408 | 104.5833 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7988 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5507 | 0 | 15.214 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9333 | 106.8 | 93.8 | 82.1333 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 41.122 | 28.794 | 40.906 | 29.284
2024-11-30 | 22:17 | 1109.86 | 1110.04 |  | 239.99 | 1.7096 | 217.6 | 64.462 | 0 | 60 | 410.3 | 0.5304 | 4.0559 | 1.4249 | 1107 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9778 | 63.2198 | 63.41 | 104.5567 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8377 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5507 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.8667 | 93.8333 | 82.2 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 41.18 | 28.834 | 40.963 | 29.325
2024-11-30 | 22:17 | 1112.86 | 1113.05 |  | 239.98 | 1.7099 | 217.3 | 64.642 | 0 | 60 | 410.3 | 0.5296 | 4.0458 | 1.4222 | 1110 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9944 | 63.2274 | 63.4124 | 104.52 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 63.8992 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5508 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.8667 | 93.9 | 82.2 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.4 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 41.237 | 28.875 | 41.02 | 29.366
2024-11-30 | 22:17 | 1115.86 | 1116.05 |  | 239.98 | 1.7086 | 217.1 | 64.823 | 0 | 60.004 | 410 | 0.5296 | 4.1059 | 1.4211 | 1113 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9889 | 63.2357 | 63.4186 | 104.5 | 68.1835 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.8693 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5507 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 119 | 106.8667 | 93.9 | 82.2 | 124 | 124 | 100.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 41.294 | 28.915 | 41.077 | 29.407
2024-11-30 | 22:17 | 1118.86 | 1119.05 |  | 239.97 | 1.7037 | 216.6 | 65.004 | 0 | 59.999 | 408.8 | 0.5297 | 4.0931 | 1.4199 | 1116 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0167 | 63.2459 | 63.4247 | 104.4733 | 68.1827 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.028 | 0.036 | 0 | 0 | 8.331 | 63.813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5507 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9 | 93.9 | 82.3 | 124 | 124 | 100.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.5 | 67.8 | 186 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 41.351 | 28.955 | 41.134 | 29.448
2024-11-30 | 22:17 | 1121.86 | 1122.05 |  | 239.96 | 1.7073 | 217.2 | 65.185 | 0 | 60 | 409.7 | 0.5302 | 4.1202 | 1.4182 | 1119 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 106.9944 | 63.2564 | 63.4271 | 104.46 | 68.1843 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.7929 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5507 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9333 | 106.8667 | 93.9667 | 82.2667 | 124 | 124 | 100.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 41.409 | 28.996 | 41.191 | 29.489
2024-11-30 | 22:17 | 1124.86 | 1125.05 |  | 239.95 | 1.7097 | 217.8 | 65.366 | 0 | 60.002 | 410.3 | 0.531 | 4.0508 | 1.4138 | 1122 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0333 | 63.2678 | 63.4292 | 104.4333 | 68.1863 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9 | 94 | 82.3 | 124 | 124 | 100.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 41.466 | 29.036 | 41.248 | 29.53
2024-11-30 | 22:18 | 1127.86 | 1128.05 |  | 239.96 | 1.7082 | 217.5 | 65.547 | 0 | 60.001 | 409.9 | 0.5306 | 4.0811 | 1.414 | 1125 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107 | 63.2796 | 63.4341 | 104.4067 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.331 | 63.8063 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9333 | 106.8667 | 94 | 82.3 | 124 | 124 | 100.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 41.523 | 29.077 | 41.305 | 29.571
2024-11-30 | 22:18 | 1130.86 | 1131.05 |  | 239.96 | 1.7061 | 217 | 65.728 | 0 | 60 | 409.4 | 0.53 | 4.1007 | 1.4176 | 1128 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0444 | 63.291 | 63.4429 | 104.38 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8379 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 106.9 | 94.0333 | 82.3667 | 124 | 124 | 100.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 198 | 33 | 234 | 41.58 | 29.117 | 41.362 | 29.611
2024-11-30 | 22:18 | 1133.86 | 1134.05 |  | 239.96 | 1.7041 | 216.5 | 65.909 | 0 | 60.002 | 408.9 | 0.5295 | 4.0262 | 1.4202 | 1131 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0667 | 63.3031 | 63.4531 | 104.36 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8401 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9 | 94.1 | 82.4 | 124 | 124 | 100.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 41.638 | 29.157 | 41.419 | 29.652
2024-11-30 | 22:18 | 1136.86 | 1137.05 |  | 239.96 | 1.7009 | 216.1 | 66.09 | 0 | 60 | 408.1 | 0.5294 | 4.1747 | 1.4217 | 1134 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0667 | 63.3155 | 63.461 | 104.3533 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3312 | 63.7944 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6936 | 151.5505 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9 | 94.1 | 82.4 | 124 | 124 | 100.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 41.695 | 29.198 | 41.476 | 29.693
2024-11-30 | 22:18 | 1139.86 | 1140.05 |  | 239.96 | 1.7039 | 216.5 | 66.272 | 0 | 59.998 | 408.9 | 0.5294 | 4.0844 | 1.4233 | 1137 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.05 | 63.3269 | 63.4686 | 104.3333 | 68.1843 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.022 | -0.001 | 0 | 8.3309 | 63.8258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 106.9 | 94.1 | 82.4 | 124 | 124 | 100.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 41.752 | 29.238 | 41.534 | 29.734
2024-11-30 | 22:18 | 1142.86 | 1143.05 |  | 239.96 | 1.7099 | 217.3 | 66.453 | 0 | 60.003 | 410.3 | 0.5296 | 4.1491 | 1.4267 | 1140 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0889 | 63.3382 | 63.4739 | 104.3333 | 68.1814 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.8312 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6937 | 151.5506 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9333 | 94.1667 | 82.4333 | 124 | 124 | 100.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 41.809 | 29.279 | 41.591 | 29.775
2024-11-30 | 22:18 | 1145.86 | 1146.05 |  | 239.96 | 1.7116 | 217.8 | 66.634 | 0 | 60 | 410.7 | 0.5304 | 4.0935 | 1.4292 | 1143 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.0944 | 63.3478 | 63.4763 | 104.3267 | 68.1782 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.8822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5505 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9 | 94.2 | 82.4667 | 124 | 124 | 100.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 41.867 | 29.319 | 41.648 | 29.816
2024-11-30 | 22:18 | 1148.86 | 1149.05 |  | 239.96 | 1.7084 | 217.5 | 66.815 | 0 | 60 | 409.9 | 0.5305 | 4.076 | 1.4311 | 1146 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1111 | 63.3568 | 63.4784 | 104.3067 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8525 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6935 | 151.5505 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 106.9667 | 94.2 | 82.5 | 124 | 124 | 100.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 41.924 | 29.36 | 41.705 | 29.857
2024-11-30 | 22:18 | 1151.86 | 1152.05 |  | 239.95 | 1.7583 | 224.9 | 66.998 | 0 | 60.003 | 421.9 | 0.533 | 4.1012 | 1.4303 | 1149 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1167 | 63.3644 | 63.482 | 104.3 | 68.1806 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3309 | 63.8343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5505 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.2 | 82.5 | 124 | 124 | 100.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 186 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 41.981 | 29.4 | 41.762 | 29.898
2024-11-30 | 22:18 | 1154.86 | 1155.05 |  | 239.96 | 1.7063 | 217 | 67.179 | 0 | 60 | 409.4 | 0.53 | 4.1093 | 1.4321 | 1152 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1278 | 63.3715 | 63.4882 | 104.29 | 68.181 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.8595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5505 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.2 | 82.5667 | 124 | 124 | 100.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 185 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 33 | 234 | 42.039 | 29.441 | 41.819 | 29.939
2024-11-30 | 22:18 | 1157.86 | 1158.05 |  | 239.97 | 1.7116 | 217.5 | 67.361 | 0 | 60.002 | 410.7 | 0.5295 | 4.0639 | 1.4346 | 1155 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1333 | 63.3783 | 63.4943 | 104.27 | 68.1835 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5504 | 0 | 15.213 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.2 | 82.6 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 185 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 194 | 34 | 234 | 42.096 | 29.481 | 41.876 | 29.98
2024-11-30 | 22:18 | 1160.86 | 1161.05 |  | 239.97 | 1.7197 | 218.3 | 67.542 | 0 | 60 | 412.7 | 0.5291 | 4.1165 | 1.4349 | 1158 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1389 | 63.383 | 63.4955 | 104.25 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8705 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5504 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107 | 94.2667 | 82.6 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.5 | 67.8 | 185 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 42.153 | 29.521 | 41.933 | 30.021
2024-11-30 | 22:18 | 1163.86 | 1164.05 |  | 239.97 | 1.7179 | 218.4 | 67.724 | 0 | 60 | 412.3 | 0.5297 | 4.1199 | 1.4343 | 1161 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1556 | 63.3868 | 63.4978 | 104.25 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5504 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.3 | 82.6333 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.2 | 112.6 | 67.8 | 185 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 42.21 | 29.562 | 41.99 | 30.062
2024-11-30 | 22:18 | 1166.86 | 1167.05 |  | 239.98 | 1.716 | 218.4 | 67.905 | 0 | 60 | 411.8 | 0.5303 | 4.1386 | 1.4325 | 1164 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1611 | 63.3901 | 63.5055 | 104.22 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3311 | 63.809 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5504 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.3 | 82.6667 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.6 | 67.8 | 185 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 42.268 | 29.602 | 42.047 | 30.102
2024-11-30 | 22:18 | 1169.86 | 1170.05 |  | 239.98 | 1.7121 | 218.1 | 68.087 | 0 | 60 | 410.9 | 0.5307 | 4.1248 | 1.4312 | 1167 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1778 | 63.3928 | 63.5169 | 104.21 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8445 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5504 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.3667 | 82.7 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.6 | 67.8 | 185 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 42.325 | 29.643 | 42.104 | 30.143
2024-11-30 | 22:18 | 1172.86 | 1173.06 |  | 239.99 | 1.7109 | 217.8 | 68.268 | 0 | 60.003 | 410.6 | 0.5304 | 4.1043 | 1.4299 | 1170 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1778 | 63.3948 | 63.5245 | 104.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.8853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5503 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107 | 94.3667 | 82.7 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.6 | 67.8 | 185 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 42.382 | 29.683 | 42.161 | 30.184
2024-11-30 | 22:18 | 1175.86 | 1176.06 |  | 239.99 | 1.7107 | 217.7 | 68.45 | 0 | 60 | 410.5 | 0.5303 | 4.1175 | 1.4267 | 1173 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1778 | 63.3966 | 63.5286 | 104.15 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8747 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5504 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107 | 94.4 | 82.7 | 124 | 124 | 100.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.6 | 67.9 | 185 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 42.439 | 29.724 | 42.218 | 30.225
2024-11-30 | 22:18 | 1178.86 | 1179.06 |  | 239.99 | 1.7185 | 218.6 | 68.632 | 0 | 59.999 | 412.4 | 0.5301 | 4.0859 | 1.4229 | 1176 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1611 | 63.3979 | 63.5324 | 104.13 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8847 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5503 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 107 | 94.3667 | 82.7 | 124 | 124 | 101 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 42.497 | 29.764 | 42.275 | 30.266
2024-11-30 | 22:18 | 1181.86 | 1182.06 |  | 239.98 | 1.7216 | 219 | 68.813 | 0 | 60 | 413.1 | 0.53 | 4.0559 | 1.4222 | 1179 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.1722 | 63.3991 | 63.5373 | 104.1167 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.943 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6929 | 151.5502 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 107 | 94.4 | 82.7333 | 124 | 124 | 101 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 42.497 | 29.764 | 42.275 | 30.266
2024-11-30 | 22:18 | 1184.86 | 1185.06 |  | 239.98 | 1.7198 | 218.8 | 68.995 | 0 | 60 | 412.7 | 0.53 | 4.1069 | 1.4201 | 1182 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2 | 63.4 | 63.5427 | 104.09 | 68.1863 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6939 | 151.5503 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107 | 94.4667 | 82.8 | 124 | 124 | 101 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 33 | 234 | 42.554 | 29.805 | 42.332 | 30.307
2024-11-30 | 22:19 | 1187.86 | 1188.06 |  | 239.97 | 1.7131 | 218.1 | 69.176 | 0 | 60 | 411.1 | 0.5305 | 4.0915 | 1.4173 | 1185 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2222 | 63.4015 | 63.5488 | 104.06 | 68.1831 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9079 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5502 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.0333 | 94.5 | 82.8 | 124 | 124 | 101 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.3 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 42.611 | 29.845 | 42.389 | 30.348
2024-11-30 | 22:19 | 1190.86 | 1191.06 |  | 239.97 | 1.7102 | 217.9 | 69.358 | 0 | 60.003 | 410.4 | 0.5309 | 4.0748 | 1.4137 | 1188 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2278 | 63.4041 | 63.5527 | 104.0333 | 68.1831 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.918 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5502 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.0667 | 94.5 | 82.8 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 198 | 33 | 234 | 42.668 | 29.886 | 42.446 | 30.389
2024-11-30 | 22:19 | 1193.86 | 1194.06 |  | 239.96 | 1.7062 | 217.4 | 69.539 | 0 | 59.999 | 409.4 | 0.531 | 4.1092 | 1.414 | 1191 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2444 | 63.4077 | 63.5573 | 104.02 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9142 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6951 | 151.5503 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.5 | 82.8667 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.7 | 67.9 | 185 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 33 | 234 | 42.726 | 29.926 | 42.503 | 30.43
2024-11-30 | 22:19 | 1196.86 | 1197.06 |  | 239.95 | 1.715 | 218.3 | 69.721 | 0 | 60.002 | 411.5 | 0.5305 | 4.0513 | 1.418 | 1194 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2222 | 63.4124 | 63.5647 | 103.9833 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.8986 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5503 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9667 | 107.0667 | 94.5 | 82.8667 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.4 | 112.7 | 67.9 | 185 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 42.783 | 29.967 | 42.561 | 30.471
2024-11-30 | 22:19 | 1199.86 | 1200.06 |  | 239.96 | 1.7204 | 218.7 | 69.903 | 0 | 60 | 412.8 | 0.5298 | 4.088 | 1.4207 | 1197 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2556 | 63.4182 | 63.5739 | 103.95 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.5333 | 82.9 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 42.84 | 30.007 | 42.618 | 30.512
2024-11-30 | 22:19 | 1202.86 | 1203.06 |  | 239.96 | 1.7205 | 218.8 | 70.085 | 0 | 60.004 | 412.9 | 0.5301 | 4.0407 | 1.4223 | 1200 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2722 | 63.4253 | 63.5798 | 103.9267 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.9018 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.6 | 82.9333 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.5 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 42.897 | 30.048 | 42.675 | 30.553
2024-11-30 | 22:19 | 1205.86 | 1206.06 |  | 239.96 | 1.7174 | 218.4 | 70.266 | 0 | 60 | 412.1 | 0.53 | 4.0855 | 1.423 | 1203 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2778 | 63.4334 | 63.5841 | 103.9 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8887 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.6 | 82.9667 | 124 | 124 | 101.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 42.955 | 30.088 | 42.732 | 30.594
2024-11-30 | 22:19 | 1208.86 | 1209.06 |  | 239.97 | 1.7133 | 217.9 | 70.448 | 0 | 60 | 411.1 | 0.5301 | 4.0777 | 1.4261 | 1206 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2889 | 63.4423 | 63.5914 | 103.88 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1333 | 94.6 | 83 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.5 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 43.012 | 30.129 | 42.789 | 30.635
2024-11-30 | 22:19 | 1211.86 | 1212.06 |  | 239.97 | 1.7089 | 217.4 | 70.631 | 0 | 59.999 | 410.1 | 0.5302 | 4.057 | 1.4287 | 1209 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.2889 | 63.4522 | 63.5975 | 103.85 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8552 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.6333 | 83 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.7 | 67.9 | 185 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 195 | 34 | 234 | 43.069 | 30.169 | 42.846 | 30.676
2024-11-30 | 22:19 | 1214.86 | 1215.06 |  | 239.97 | 1.7096 | 217.7 | 70.813 | 0 | 60.003 | 410.3 | 0.5307 | 4.0769 | 1.4305 | 1212 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3056 | 63.462 | 63.6004 | 103.81 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8833 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1333 | 94.7 | 83 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 43.127 | 30.21 | 42.903 | 30.717
2024-11-30 | 22:19 | 1217.86 | 1218.07 |  | 239.96 | 1.7183 | 218.8 | 70.995 | 0 | 60 | 412.3 | 0.5306 | 4.0559 | 1.4321 | 1215 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3 | 63.4704 | 63.6029 | 103.78 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8882 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5501 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1 | 94.7 | 83 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 33 | 234 | 43.184 | 30.25 | 42.96 | 30.758
2024-11-30 | 22:19 | 1220.86 | 1221.07 |  | 239.96 | 1.7253 | 219.4 | 71.177 | 0 | 60 | 414 | 0.53 | 4.0827 | 1.4329 | 1218 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3 | 63.4775 | 63.609 | 103.7667 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.9054 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.55 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107.1333 | 94.7 | 83.0333 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.2 | 112.7 | 67.9 | 185 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 43.241 | 30.291 | 43.017 | 30.799
2024-11-30 | 22:19 | 1223.86 | 1224.07 |  | 239.96 | 1.7277 | 219.7 | 71.36 | 0 | 59.999 | 414.6 | 0.5298 | 4.0915 | 1.4331 | 1221 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3222 | 63.484 | 63.6155 | 103.74 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.8875 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5502 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 107.1667 | 94.7333 | 83.1 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.2 | 112.7 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 43.298 | 30.331 | 43.074 | 30.84
2024-11-30 | 22:19 | 1226.86 | 1227.07 |  | 239.96 | 1.7248 | 219.2 | 71.542 | 0 | 60 | 413.9 | 0.5297 | 4.0328 | 1.4339 | 1224 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3389 | 63.4898 | 63.6196 | 103.7167 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3308 | 63.8621 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.55 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.8 | 83.1 | 124 | 124 | 101.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.1 | 112.8 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 43.356 | 30.372 | 43.131 | 30.881
2024-11-30 | 22:19 | 1229.86 | 1230.07 |  | 239.96 | 1.7205 | 218.9 | 71.725 | 0 | 60 | 412.9 | 0.5303 | 4.0287 | 1.4327 | 1227 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3556 | 63.4942 | 63.6241 | 103.6967 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.9025 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.55 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.1667 | 94.8 | 83.1667 | 124 | 124 | 101.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 112.8 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 43.413 | 30.413 | 43.188 | 30.922
2024-11-30 | 22:19 | 1232.86 | 1233.07 |  | 239.97 | 1.7168 | 218.6 | 71.907 | 0 | 60 | 412 | 0.5306 | 4.0718 | 1.4305 | 1230 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3611 | 63.4979 | 63.6314 | 103.6767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9186 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.55 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.8 | 83.2 | 124 | 124 | 101.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 112.8 | 67.9 | 184 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 43.47 | 30.453 | 43.245 | 30.963
2024-11-30 | 22:19 | 1235.86 | 1236.07 |  | 239.98 | 1.7157 | 218.7 | 72.089 | 0 | 60.003 | 411.7 | 0.5312 | 4.0874 | 1.4305 | 1233 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3611 | 63.5015 | 63.6375 | 103.6633 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9206 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5501 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.8 | 83.2 | 124 | 124 | 101.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.9 | 112.8 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 43.527 | 30.494 | 43.302 | 31.004
2024-11-30 | 22:19 | 1238.86 | 1239.07 |  | 239.98 | 1.7189 | 218.9 | 72.272 | 0 | 60.001 | 412.5 | 0.5306 | 4.0834 | 1.4287 | 1236 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3556 | 63.5049 | 63.64 | 103.65 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9183 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5501 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107.2 | 94.8 | 83.2 | 124 | 124 | 101.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 43.585 | 30.534 | 43.359 | 31.045
2024-11-30 | 22:19 | 1241.86 | 1242.07 |  | 239.98 | 1.7694 | 226.3 | 72.455 | 0 | 60 | 424.6 | 0.5329 | 4.0691 | 1.426 | 1239 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3722 | 63.5089 | 63.6424 | 103.6233 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9371 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.55 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.6667 | 118.9667 | 107.2 | 94.8333 | 83.2667 | 124 | 124 | 101.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 184 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 43.642 | 30.575 | 43.416 | 31.086
2024-11-30 | 22:19 | 1244.86 | 1245.07 |  | 239.99 | 1.7273 | 219.9 | 72.638 | 0 | 60 | 414.5 | 0.5305 | 4.0351 | 1.4236 | 1242 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3944 | 63.5142 | 63.6482 | 103.5833 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9419 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.55 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.9 | 83.3 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 43.699 | 30.615 | 43.473 | 31.127
2024-11-30 | 22:20 | 1247.86 | 1248.07 |  | 239.99 | 1.7243 | 219.4 | 72.82 | 0 | 59.999 | 413.8 | 0.5302 | 4.1015 | 1.4221 | 1245 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3944 | 63.5209 | 63.6543 | 103.5833 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9671 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.9 | 83.3 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 43.757 | 30.656 | 43.531 | 31.168
2024-11-30 | 22:20 | 1250.86 | 1251.07 |  | 239.98 | 1.7234 | 219.2 | 73.003 | 0 | 60.002 | 413.6 | 0.53 | 4.0806 | 1.4222 | 1248 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.3889 | 63.5278 | 63.6567 | 103.57 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9639 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 94.9 | 83.3 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 43.814 | 30.696 | 43.588 | 31.209
2024-11-30 | 22:20 | 1253.86 | 1254.08 |  | 239.97 | 1.7177 | 218.7 | 73.185 | 0 | 60.001 | 412.2 | 0.5305 | 4.1387 | 1.4183 | 1251 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4278 | 63.5358 | 63.659 | 103.5567 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9443 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6931 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.2 | 95 | 83.4 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 43.871 | 30.737 | 43.645 | 31.25
2024-11-30 | 22:20 | 1256.86 | 1257.08 |  | 239.96 | 1.7173 | 218.8 | 73.368 | 0 | 60.001 | 412.1 | 0.531 | 4.1153 | 1.4148 | 1254 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4333 | 63.5451 | 63.6657 | 103.5433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6946 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 119 | 107.2 | 95 | 83.4 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 43.928 | 30.777 | 43.702 | 31.291
2024-11-30 | 22:20 | 1259.86 | 1260.08 |  | 239.96 | 1.722 | 219.5 | 73.55 | 0 | 60.004 | 413.2 | 0.5312 | 4.0294 | 1.4148 | 1257 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4167 | 63.5546 | 63.6771 | 103.52 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9248 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.2 | 95 | 83.4 | 124 | 124 | 101.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 43.986 | 30.818 | 43.759 | 31.332
2024-11-30 | 22:20 | 1262.86 | 1263.08 |  | 239.96 | 1.7219 | 219.4 | 73.732 | 0 | 60.004 | 413.2 | 0.531 | 4.0871 | 1.4174 | 1260 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4333 | 63.5633 | 63.6867 | 103.5 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9324 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6949 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107.2 | 95.0333 | 83.4333 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.043 | 30.859 | 43.816 | 31.373
2024-11-30 | 22:20 | 1265.86 | 1266.08 |  | 239.96 | 1.7208 | 218.8 | 73.915 | 0 | 60.002 | 412.9 | 0.5298 | 4.1087 | 1.42 | 1263 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4278 | 63.5716 | 63.6929 | 103.48 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9502 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5499 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.2 | 95.0667 | 83.5 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 44.1 | 30.899 | 43.873 | 31.414
2024-11-30 | 22:20 | 1268.86 | 1269.08 |  | 239.96 | 1.7166 | 218.1 | 74.097 | 0 | 60.002 | 411.9 | 0.5295 | 4.1318 | 1.4225 | 1266 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4333 | 63.5791 | 63.6965 | 103.45 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.936 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5498 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9333 | 107.2 | 95.1 | 83.5 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 44.157 | 30.94 | 43.93 | 31.455
2024-11-30 | 22:20 | 1271.86 | 1272.08 |  | 239.97 | 1.7349 | 221.1 | 74.28 | 0 | 60.001 | 416.3 | 0.531 | 4.1243 | 1.4225 | 1269 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4389 | 63.5854 | 63.6998 | 103.4233 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 63.9042 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5498 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9 | 107.2 | 95.1 | 83.5 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 44.215 | 30.98 | 43.987 | 31.496
2024-11-30 | 22:20 | 1274.86 | 1275.08 |  | 239.96 | 1.7212 | 218.9 | 74.463 | 0 | 60 | 413 | 0.5301 | 4.1156 | 1.4272 | 1272 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4389 | 63.5902 | 63.7051 | 103.41 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.9233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5498 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9 | 107.2 | 95.1 | 83.5 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 182 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.272 | 31.021 | 44.044 | 31.537
2024-11-30 | 22:20 | 1277.86 | 1278.08 |  | 239.97 | 1.7239 | 219.5 | 74.646 | 0 | 60 | 413.7 | 0.5306 | 4.1401 | 1.4289 | 1275 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.45 | 63.595 | 63.7094 | 103.38 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9592 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6943 | 151.5498 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.2 | 95.1 | 83.5 | 124 | 124 | 101.5 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 182 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 44.329 | 31.061 | 44.101 | 31.578
2024-11-30 | 22:20 | 1280.86 | 1281.08 |  | 239.97 | 1.7211 | 219.2 | 74.829 | 0 | 60.003 | 413 | 0.5306 | 4.1161 | 1.431 | 1278 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4722 | 63.599 | 63.7131 | 103.3533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9502 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6938 | 151.5498 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9333 | 107.2333 | 95.1333 | 83.6 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.7 | 112.8 | 67.9 | 182 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.387 | 31.102 | 44.158 | 31.619
2024-11-30 | 22:20 | 1283.86 | 1284.08 |  | 239.96 | 1.7216 | 219.3 | 75.012 | 0 | 60 | 413.1 | 0.5307 | 4.0572 | 1.4321 | 1281 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4889 | 63.6027 | 63.7204 | 103.3267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.33 | 63.984 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5498 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9 | 107.2667 | 95.2 | 83.6 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 183 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 44.444 | 31.142 | 44.215 | 31.66
2024-11-30 | 22:20 | 1286.86 | 1287.08 |  | 239.96 | 1.7193 | 218.8 | 75.195 | 0 | 60 | 412.6 | 0.5303 | 4.0984 | 1.4321 | 1284 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5 | 63.6071 | 63.7296 | 103.3 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9682 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5498 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9333 | 107.3 | 95.2 | 83.6333 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 44.501 | 31.183 | 44.272 | 31.701
2024-11-30 | 22:20 | 1289.86 | 1290.08 |  | 239.95 | 1.7183 | 218.3 | 75.378 | 0 | 60 | 412.3 | 0.5294 | 4.1545 | 1.4345 | 1287 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.4778 | 63.6121 | 63.7373 | 103.28 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9717 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6951 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6333 | 118.9 | 107.2667 | 95.2 | 83.6333 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.8 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 44.558 | 31.223 | 44.329 | 31.742
2024-11-30 | 22:20 | 1292.86 | 1293.09 |  | 239.96 | 1.7238 | 218.9 | 75.561 | 0 | 60.003 | 413.7 | 0.5292 | 4.162 | 1.4354 | 1290 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5167 | 63.618 | 63.7437 | 103.25 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.032 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 63.9895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9 | 107.3 | 95.2333 | 83.7 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 44.616 | 31.264 | 44.387 | 31.783
2024-11-30 | 22:20 | 1295.86 | 1296.09 |  | 239.96 | 1.7295 | 220.1 | 75.744 | 0 | 60 | 415 | 0.5304 | 4.1012 | 1.4331 | 1293 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5111 | 63.6251 | 63.7498 | 103.2133 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9521 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5498 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.3 | 95.3 | 83.7 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.673 | 31.304 | 44.444 | 31.824
2024-11-30 | 22:20 | 1298.86 | 1299.09 |  | 239.96 | 1.7257 | 219.9 | 75.927 | 0 | 59.997 | 414.1 | 0.531 | 4.067 | 1.4308 | 1296 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5333 | 63.6336 | 63.7547 | 103.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.939 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.3 | 95.3 | 83.7 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.73 | 31.345 | 44.501 | 31.865
2024-11-30 | 22:20 | 1301.86 | 1302.09 |  | 239.97 | 1.7223 | 219.5 | 76.11 | 0 | 59.999 | 413.3 | 0.531 | 4.0901 | 1.4305 | 1299 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5556 | 63.643 | 63.759 | 103.17 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3305 | 63.9187 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107.3 | 95.3 | 83.8 | 124 | 124 | 101.6 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.8 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.788 | 31.385 | 44.558 | 31.906
2024-11-30 | 22:20 | 1304.86 | 1305.09 |  | 239.98 | 1.7187 | 218.7 | 76.293 | 0 | 60 | 412.4 | 0.5304 | 4.1526 | 1.4291 | 1302 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5444 | 63.6521 | 63.7651 | 103.15 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9338 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.3 | 95.3667 | 83.8 | 124 | 124 | 101.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 196 | 34 | 234 | 44.845 | 31.426 | 44.615 | 31.947
2024-11-30 | 22:21 | 1307.86 | 1308.09 |  | 239.97 | 1.7223 | 219.2 | 76.476 | 0 | 60 | 413.3 | 0.5303 | 4.1325 | 1.4251 | 1305 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5722 | 63.6615 | 63.7729 | 103.1367 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9367 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9333 | 107.3 | 95.4 | 83.8 | 124 | 124 | 101.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.902 | 31.466 | 44.672 | 31.988
2024-11-30 | 22:21 | 1310.86 | 1311.09 |  | 239.97 | 1.7311 | 220.3 | 76.659 | 0 | 60.001 | 415.4 | 0.5303 | 4.057 | 1.423 | 1308 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5667 | 63.67 | 63.7765 | 103.11 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9378 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.3333 | 95.4333 | 83.8 | 124 | 124 | 101.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 44.902 | 31.466 | 44.672 | 31.988
2024-11-30 | 22:21 | 1313.86 | 1314.09 |  | 239.97 | 1.7325 | 220.6 | 76.842 | 0 | 60.001 | 415.7 | 0.5305 | 4.0549 | 1.4212 | 1311 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5778 | 63.6774 | 63.78 | 103.11 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5497 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9667 | 107.3333 | 95.4 | 83.8 | 124 | 124 | 101.7 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 44.959 | 31.507 | 44.729 | 32.029
2024-11-30 | 22:21 | 1316.86 | 1317.09 |  | 239.97 | 1.7315 | 220.5 | 77.025 | 0 | 60 | 415.5 | 0.5308 | 4.0983 | 1.4207 | 1314 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5944 | 63.684 | 63.7892 | 103.0967 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 63.9878 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6947 | 151.5496 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.3 | 95.4333 | 83.8667 | 124 | 124 | 101.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.017 | 31.547 | 44.786 | 32.07
2024-11-30 | 22:21 | 1319.86 | 1320.09 |  | 239.97 | 1.7257 | 219.9 | 77.209 | 0 | 60.001 | 414.1 | 0.531 | 4.0752 | 1.4165 | 1317 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.5889 | 63.6893 | 63.8008 | 103.08 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6951 | 151.5496 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.3333 | 95.4667 | 83.9 | 124 | 124 | 101.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.074 | 31.588 | 44.843 | 32.111
2024-11-30 | 22:21 | 1322.86 | 1323.09 |  | 239.96 | 1.716 | 218.8 | 77.392 | 0 | 60.001 | 411.8 | 0.5313 | 4.1036 | 1.415 | 1320 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6111 | 63.6933 | 63.8088 | 103.06 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.975 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5496 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.3667 | 95.5 | 83.9 | 124 | 124 | 101.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 45.131 | 31.628 | 44.9 | 32.152
2024-11-30 | 22:21 | 1325.86 | 1326.09 |  | 239.96 | 1.717 | 218.6 | 77.575 | 0 | 60 | 412 | 0.5307 | 4.0656 | 1.4158 | 1323 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6167 | 63.696 | 63.8149 | 103.05 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0291 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5495 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.4 | 95.5 | 83.9 | 124 | 124 | 101.8 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 45.189 | 31.669 | 44.957 | 32.193
2024-11-30 | 22:21 | 1328.86 | 1329.09 |  | 239.97 | 1.7261 | 219.7 | 77.758 | 0 | 60 | 414.2 | 0.5305 | 4.1108 | 1.4199 | 1326 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.65 | 63.6978 | 63.8206 | 103.0233 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 63.9933 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5496 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.4 | 95.6 | 84 | 124 | 124 | 101.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 45.246 | 31.709 | 45.014 | 32.234
2024-11-30 | 22:21 | 1331.86 | 1332.09 |  | 239.97 | 1.7293 | 220 | 77.941 | 0 | 60.001 | 415 | 0.5302 | 4.061 | 1.4215 | 1329 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6389 | 63.699 | 63.8247 | 102.9967 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0038 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.4 | 95.6 | 84 | 124 | 124 | 101.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 45.303 | 31.75 | 45.071 | 32.275
2024-11-30 | 22:21 | 1334.86 | 1335.09 |  | 239.97 | 1.729 | 219.9 | 78.124 | 0 | 59.998 | 414.9 | 0.53 | 4.0826 | 1.4228 | 1332 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6278 | 63.6994 | 63.8267 | 102.9833 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.4 | 95.6 | 84 | 124 | 124 | 101.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 112.9 | 67.9 | 183 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 45.36 | 31.79 | 45.128 | 32.316
2024-11-30 | 22:21 | 1337.86 | 1338.09 |  | 239.98 | 1.7243 | 219.4 | 78.308 | 0 | 60 | 413.8 | 0.5303 | 4.0402 | 1.4263 | 1335 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6333 | 63.6999 | 63.8312 | 102.96 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.4 | 95.6 | 84 | 124 | 124 | 101.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 112.9 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 45.418 | 31.831 | 45.185 | 32.357
2024-11-30 | 22:21 | 1340.86 | 1341.09 |  | 239.97 | 1.7206 | 219 | 78.491 | 0 | 60.001 | 412.9 | 0.5304 | 4.0468 | 1.4274 | 1338 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6556 | 63.7 | 63.8386 | 102.9267 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3307 | 63.9059 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9333 | 107.4 | 95.6 | 84.1 | 124 | 124 | 101.9 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 45.475 | 31.871 | 45.242 | 32.398
2024-11-30 | 22:21 | 1343.86 | 1344.09 |  | 239.97 | 1.7235 | 219.7 | 78.675 | 0 | 60.003 | 413.6 | 0.5311 | 4.105 | 1.43 | 1341 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6611 | 63.7 | 63.8459 | 102.9067 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 63.9218 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9 | 107.4 | 95.6 | 84.1 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 45.532 | 31.912 | 45.3 | 32.439
2024-11-30 | 22:21 | 1346.86 | 1347.09 |  | 239.97 | 1.7236 | 219.6 | 78.858 | 0 | 60.003 | 413.6 | 0.531 | 4.0434 | 1.4315 | 1344 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6722 | 63.7001 | 63.8512 | 102.8867 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.4 | 95.6333 | 84.1 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 45.59 | 31.952 | 45.357 | 32.48
2024-11-30 | 22:21 | 1349.86 | 1350.09 |  | 239.96 | 1.7327 | 220.6 | 79.042 | 0 | 60.002 | 415.8 | 0.5306 | 4.0626 | 1.4334 | 1347 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6778 | 63.7012 | 63.8553 | 102.84 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9899 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9 | 107.4 | 95.7 | 84.1 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.647 | 31.993 | 45.414 | 32.521
2024-11-30 | 22:21 | 1352.86 | 1353.09 |  | 239.97 | 1.7372 | 220.9 | 79.225 | 0 | 60 | 416.9 | 0.53 | 4.104 | 1.4341 | 1350 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6889 | 63.7034 | 63.861 | 102.8067 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 63.9937 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.5494 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.7 | 118.9333 | 107.4 | 95.7 | 84.1333 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.704 | 32.033 | 45.471 | 32.562
2024-11-30 | 22:21 | 1355.86 | 1356.09 |  | 239.97 | 1.7369 | 220.8 | 79.409 | 0 | 60 | 416.8 | 0.5299 | 4.0644 | 1.4343 | 1353 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.6889 | 63.7065 | 63.8663 | 102.7867 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5495 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.4333 | 95.7 | 84.2 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.761 | 32.074 | 45.528 | 32.603
2024-11-30 | 22:21 | 1358.86 | 1359.09 |  | 239.97 | 1.7331 | 220.5 | 79.593 | 0 | 60.003 | 415.9 | 0.5302 | 4.1092 | 1.4326 | 1356 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7167 | 63.7109 | 63.8698 | 102.76 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5494 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 95.7667 | 84.2 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.819 | 32.114 | 45.585 | 32.644
2024-11-30 | 22:21 | 1361.86 | 1362.09 |  | 239.97 | 1.7291 | 220.4 | 79.776 | 0 | 60.003 | 414.9 | 0.5312 | 4.0459 | 1.4313 | 1359 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7333 | 63.7167 | 63.8749 | 102.7467 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9542 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5494 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9333 | 107.5 | 95.8 | 84.2333 | 124 | 124 | 102 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 197 | 34 | 234 | 45.876 | 32.155 | 45.642 | 32.685
2024-11-30 | 22:21 | 1364.86 | 1365.09 |  | 239.97 | 1.7283 | 220.4 | 79.96 | 0 | 60.004 | 414.7 | 0.5314 | 4.1143 | 1.4305 | 1362 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7333 | 63.7238 | 63.8841 | 102.72 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5494 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9333 | 107.5 | 95.8 | 84.2667 | 124 | 124 | 102.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.933 | 32.195 | 45.699 | 32.726
2024-11-30 | 22:22 | 1367.86 | 1368.09 |  | 239.98 | 1.7329 | 220.8 | 80.144 | 0 | 60 | 415.9 | 0.531 | 4.1075 | 1.4286 | 1365 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7611 | 63.7322 | 63.8927 | 102.6967 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.994 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5494 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.3 | 119.7 | 118.9667 | 107.5 | 95.8 | 84.3 | 124 | 124 | 102.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 45.991 | 32.236 | 45.756 | 32.767
2024-11-30 | 22:22 | 1370.86 | 1371.09 |  | 239.97 | 1.7357 | 221.2 | 80.328 | 0 | 60 | 416.5 | 0.531 | 4.1078 | 1.4246 | 1368 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7444 | 63.742 | 63.899 | 102.69 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.0417 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.5494 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 95.8333 | 84.3 | 124 | 124 | 102.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113 | 67.9 | 183 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 46.048 | 32.277 | 45.813 | 32.808
2024-11-30 | 22:22 | 1373.86 | 1374.1 |  | 239.96 | 1.7372 | 221.3 | 80.512 | 0 | 60 | 416.9 | 0.5309 | 4.0538 | 1.4225 | 1371 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.75 | 63.7522 | 63.9045 | 102.66 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0315 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 95.9 | 84.3 | 124 | 124 | 102.1 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.1 | 67.9 | 182 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 46.105 | 32.317 | 45.87 | 32.849
2024-11-30 | 22:22 | 1376.86 | 1377.1 |  | 239.96 | 1.7364 | 221.1 | 80.696 | 0 | 60 | 416.7 | 0.5307 | 4.0279 | 1.422 | 1374 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7611 | 63.762 | 63.911 | 102.64 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 95.9 | 84.3667 | 124 | 124 | 102.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113 | 67.9 | 182 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 46.162 | 32.358 | 45.927 | 32.89
2024-11-30 | 22:22 | 1379.86 | 1380.1 |  | 239.95 | 1.7386 | 221.4 | 80.88 | 0 | 60.001 | 417.2 | 0.5307 | 4.1134 | 1.421 | 1377 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7722 | 63.7707 | 63.9178 | 102.62 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9997 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 95.9 | 84.4 | 124 | 124 | 102.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.1 | 67.9 | 182 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 46.22 | 32.398 | 45.984 | 32.931
2024-11-30 | 22:22 | 1382.86 | 1383.1 |  | 239.95 | 1.7373 | 221.6 | 81.064 | 0 | 60.005 | 416.9 | 0.5315 | 4.0912 | 1.4169 | 1380 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7667 | 63.7787 | 63.9257 | 102.59 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0243 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6955 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 95.9 | 84.4 | 124 | 124 | 102.2 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113 | 67.9 | 182 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 46.277 | 32.439 | 46.041 | 32.972
2024-11-30 | 22:22 | 1385.86 | 1386.1 |  | 239.95 | 1.7336 | 221.3 | 81.248 | 0 | 60 | 416 | 0.532 | 4.0431 | 1.4133 | 1383 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7722 | 63.7854 | 63.9353 | 102.57 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0061 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2667 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 95.9 | 84.4 | 124 | 124 | 102.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 46.334 | 32.48 | 46.099 | 33.013
2024-11-30 | 22:22 | 1388.86 | 1389.1 |  | 239.95 | 1.7353 | 221.2 | 81.432 | 0 | 60.002 | 416.4 | 0.5313 | 4.058 | 1.4166 | 1386 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7833 | 63.7907 | 63.9427 | 102.55 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9927 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 96 | 84.4 | 124 | 124 | 102.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.1 | 67.9 | 182 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 46.391 | 32.52 | 46.156 | 33.054
2024-11-30 | 22:22 | 1391.86 | 1392.1 |  | 239.96 | 1.7366 | 221.1 | 81.616 | 0 | 60 | 416.7 | 0.5305 | 4.1501 | 1.4197 | 1389 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7944 | 63.7947 | 63.9486 | 102.5367 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 63.9654 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 96 | 84.4667 | 124 | 124 | 102.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.1 | 113 | 67.9 | 182 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 46.449 | 32.561 | 46.213 | 33.095
2024-11-30 | 22:22 | 1394.86 | 1395.1 |  | 239.96 | 1.736 | 220.9 | 81.8 | 0 | 60.003 | 416.6 | 0.5303 | 4.1512 | 1.4215 | 1392 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8111 | 63.7973 | 63.9541 | 102.51 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9815 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5492 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.5 | 96.0333 | 84.5 | 124 | 124 | 102.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.1 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 46.506 | 32.601 | 46.27 | 33.136
2024-11-30 | 22:22 | 1397.86 | 1398.1 |  | 239.97 | 1.7348 | 220.8 | 81.985 | 0 | 60.002 | 416.3 | 0.5303 | 4.1314 | 1.4233 | 1395 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.7889 | 63.7987 | 63.961 | 102.48 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0137 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5492 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.5 | 96.0333 | 84.5 | 124 | 124 | 102.3 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.1 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 46.563 | 32.642 | 46.327 | 33.178
2024-11-30 | 22:22 | 1400.86 | 1401.1 |  | 239.97 | 1.7339 | 220.8 | 82.169 | 0 | 60.002 | 416.1 | 0.5306 | 4.158 | 1.4258 | 1398 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8167 | 63.7999 | 63.9655 | 102.4633 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0376 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5492 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 96.1 | 84.5 | 124 | 124 | 102.4 | 119.2 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.1 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 46.621 | 32.683 | 46.384 | 33.219
2024-11-30 | 22:22 | 1403.86 | 1404.1 |  | 239.98 | 1.7325 | 220.7 | 82.353 | 0 | 60.002 | 415.8 | 0.5309 | 4.1363 | 1.4281 | 1401 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8278 | 63.8016 | 63.968 | 102.45 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5492 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 96.1 | 84.6 | 124 | 124 | 102.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 46.678 | 32.723 | 46.441 | 33.26
2024-11-30 | 22:22 | 1406.86 | 1407.1 |  | 239.97 | 1.7354 | 221.2 | 82.537 | 0 | 60 | 416.4 | 0.5312 | 4.1414 | 1.4313 | 1404 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8278 | 63.8044 | 63.972 | 102.45 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 63.9955 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5491 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.5 | 96.1 | 84.6 | 124 | 124 | 102.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 46.735 | 32.764 | 46.498 | 33.301
2024-11-30 | 22:22 | 1409.86 | 1410.11 |  | 239.97 | 1.7376 | 221.6 | 82.721 | 0 | 60.003 | 417 | 0.5315 | 4.0386 | 1.4315 | 1407 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8333 | 63.8084 | 63.9798 | 102.43 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.0097 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5492 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.5333 | 96.1333 | 84.6 | 124 | 124 | 102.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 113.1 | 67.9 | 182 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 46.792 | 32.804 | 46.555 | 33.342
2024-11-30 | 22:22 | 1412.86 | 1413.11 |  | 239.98 | 1.7426 | 222.1 | 82.907 | 0 | 60 | 418.2 | 0.5312 | 4.0969 | 1.433 | 1410 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8444 | 63.8138 | 63.9871 | 102.4233 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0122 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5493 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.5333 | 96.1667 | 84.6667 | 124 | 124 | 102.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 113.1 | 67.9 | 183 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 46.85 | 32.845 | 46.612 | 33.383
2024-11-30 | 22:22 | 1415.86 | 1416.11 |  | 239.97 | 1.7482 | 222.6 | 83.091 | 0 | 60 | 419.5 | 0.5307 | 4.0962 | 1.4351 | 1413 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8667 | 63.8204 | 63.9902 | 102.41 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.035 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.0054 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5491 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.5667 | 96.2 | 84.7 | 124 | 124 | 102.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 113.1 | 67.9 | 183 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 46.907 | 32.886 | 46.669 | 33.424
2024-11-30 | 22:22 | 1418.86 | 1419.11 |  | 239.97 | 1.7469 | 222.4 | 83.276 | 0 | 60 | 419.2 | 0.5304 | 4.0785 | 1.4344 | 1416 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8778 | 63.8284 | 63.9943 | 102.41 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 63.9726 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6944 | 151.5491 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.2 | 84.7 | 124 | 124 | 102.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 113.1 | 67.9 | 183 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 198 | 34 | 234 | 46.964 | 32.926 | 46.726 | 33.465
2024-11-30 | 22:22 | 1421.86 | 1422.11 |  | 239.97 | 1.7431 | 222 | 83.46 | 0 | 59.999 | 418.3 | 0.5306 | 4.1067 | 1.4333 | 1419 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8889 | 63.8377 | 64.0035 | 102.38 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0067 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5492 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.2 | 84.7333 | 124 | 124 | 102.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 113.1 | 67.9 | 183 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 47.022 | 32.967 | 46.783 | 33.506
2024-11-30 | 22:22 | 1424.86 | 1425.11 |  | 239.97 | 1.7375 | 221.5 | 83.645 | 0 | 60 | 417 | 0.5313 | 4.0966 | 1.431 | 1422 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.8889 | 63.8481 | 64.0137 | 102.38 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0509 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5491 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.2 | 84.7667 | 124 | 124 | 102.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 113.1 | 67.9 | 183 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.079 | 33.008 | 46.84 | 33.547
2024-11-30 | 22:23 | 1427.86 | 1428.11 |  | 239.98 | 1.7366 | 221.4 | 83.83 | 0 | 60 | 416.8 | 0.5312 | 4.1755 | 1.4307 | 1425 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9 | 63.8589 | 64.0208 | 102.36 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5491 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.2333 | 84.8 | 124 | 124 | 102.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.4 | 113.2 | 67.9 | 183 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.136 | 33.048 | 46.898 | 33.588
2024-11-30 | 22:23 | 1430.86 | 1431.11 |  | 239.98 | 1.7356 | 221.2 | 84.014 | 0 | 60 | 416.5 | 0.531 | 4.1065 | 1.4291 | 1428 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9 | 63.8686 | 64.0261 | 102.3333 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0496 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5491 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6 | 96.2667 | 84.8 | 124 | 124 | 102.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 113.2 | 67.9 | 183 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.193 | 33.089 | 46.955 | 33.63
2024-11-30 | 22:23 | 1433.86 | 1434.11 |  | 239.97 | 1.7344 | 220.8 | 84.199 | 0 | 60.002 | 416.2 | 0.5305 | 4.1357 | 1.4271 | 1431 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9333 | 63.8771 | 64.031 | 102.3133 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.0654 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5491 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.7 | 118.9 | 107.6 | 96.3 | 84.8667 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.3 | 113.2 | 67.9 | 183 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 47.251 | 33.129 | 47.012 | 33.671
2024-11-30 | 22:23 | 1436.86 | 1437.11 |  | 239.97 | 1.7325 | 220.5 | 84.383 | 0 | 59.999 | 415.8 | 0.5304 | 4.0735 | 1.423 | 1434 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9222 | 63.8842 | 64.038 | 102.2933 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6 | 96.3 | 84.9 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 113.2 | 67.9 | 183 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 47.308 | 33.17 | 47.069 | 33.712
2024-11-30 | 22:23 | 1439.86 | 1440.11 |  | 239.96 | 1.7336 | 220.5 | 84.568 | 0 | 59.999 | 416 | 0.5301 | 4.1274 | 1.4217 | 1437 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9278 | 63.8899 | 64.0473 | 102.2467 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0254 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5491 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.3 | 84.9 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.2 | 113.2 | 67.9 | 183 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 47.308 | 33.17 | 47.069 | 33.712
2024-11-30 | 22:23 | 1442.86 | 1443.11 |  | 239.96 | 1.7353 | 220.9 | 84.753 | 0 | 60.003 | 416.4 | 0.5305 | 4.1266 | 1.4202 | 1440 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9389 | 63.8945 | 64.0559 | 102.2267 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0539 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6 | 96.4 | 84.9 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.1 | 113.2 | 67.9 | 182 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 47.365 | 33.211 | 47.126 | 33.753
2024-11-30 | 22:23 | 1445.86 | 1446.11 |  | 239.95 | 1.7362 | 221.3 | 84.938 | 0 | 60 | 416.6 | 0.5312 | 4.0968 | 1.4169 | 1443 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9444 | 63.8985 | 64.06 | 102.2067 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0534 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.4 | 84.9 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.2 | 67.9 | 182 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 47.423 | 33.251 | 47.183 | 33.794
2024-11-30 | 22:23 | 1448.86 | 1449.11 |  | 239.95 | 1.7388 | 221.9 | 85.122 | 0 | 60.001 | 417.2 | 0.5319 | 4.0703 | 1.4138 | 1446 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9444 | 63.9019 | 64.0641 | 102.18 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0147 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6 | 96.4 | 84.9333 | 124 | 124 | 102.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59 | 113.2 | 67.9 | 182 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 47.48 | 33.292 | 47.24 | 33.835
2024-11-30 | 22:23 | 1451.86 | 1452.11 |  | 239.94 | 1.7648 | 225.7 | 85.308 | 0 | 60.005 | 423.4 | 0.533 | 4.1425 | 1.4167 | 1449 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9667 | 63.9052 | 64.071 | 102.15 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.0048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2333 | 119.6667 | 118.9 | 107.6 | 96.4 | 85 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.9 | 113.2 | 67.9 | 182 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 47.537 | 33.333 | 47.297 | 33.876
2024-11-30 | 22:23 | 1454.86 | 1455.11 |  | 239.95 | 1.7421 | 222 | 85.493 | 0 | 60.003 | 418 | 0.531 | 4.1147 | 1.4195 | 1452 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9611 | 63.9087 | 64.0767 | 102.1367 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0141 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.6 | 96.4667 | 85 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.8 | 113.2 | 67.9 | 181 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 47.594 | 33.373 | 47.354 | 33.917
2024-11-30 | 22:23 | 1457.86 | 1458.11 |  | 239.96 | 1.7444 | 222 | 85.678 | 0 | 60.002 | 418.6 | 0.5304 | 4.1262 | 1.4228 | 1455 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9944 | 63.9136 | 64.0804 | 102.1167 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6954 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9 | 107.6 | 96.5 | 85.0667 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.7 | 113.2 | 67.9 | 181 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 47.652 | 33.414 | 47.411 | 33.958
2024-11-30 | 22:23 | 1460.86 | 1461.11 |  | 239.96 | 1.7441 | 221.9 | 85.863 | 0 | 60.004 | 418.5 | 0.5303 | 4.0642 | 1.4226 | 1458 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9944 | 63.9198 | 64.0861 | 102.1 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 63.9992 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.549 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6333 | 96.5 | 85.1 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.6 | 113.2 | 67.9 | 181 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.709 | 33.454 | 47.468 | 34
2024-11-30 | 22:23 | 1463.86 | 1464.11 |  | 239.96 | 1.7465 | 222.5 | 86.049 | 0 | 60.002 | 419.1 | 0.5308 | 4.1666 | 1.4256 | 1461 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9944 | 63.9274 | 64.0914 | 102.07 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0145 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5489 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6333 | 96.5 | 85.1 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.5 | 113.2 | 67.9 | 180 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.766 | 33.495 | 47.525 | 34.041
2024-11-30 | 22:23 | 1466.86 | 1467.11 |  | 239.96 | 1.7404 | 221.8 | 86.234 | 0 | 60.003 | 417.6 | 0.5311 | 4.1366 | 1.4282 | 1464 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 107.9944 | 63.9362 | 64.0939 | 102.05 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5489 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.6333 | 96.5 | 85.1 | 124 | 124 | 102.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.2 | 67.9 | 180 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.823 | 33.536 | 47.582 | 34.082
2024-11-30 | 22:23 | 1469.86 | 1470.11 |  | 239.97 | 1.7395 | 221.7 | 86.419 | 0 | 59.999 | 417.4 | 0.5311 | 4.1357 | 1.4292 | 1467 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108 | 63.9459 | 64.0998 | 102.0233 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0516 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.6333 | 96.5 | 85.1667 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.2 | 67.9 | 180 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 47.881 | 33.576 | 47.639 | 34.123
2024-11-30 | 22:23 | 1472.86 | 1473.11 |  | 239.96 | 1.7491 | 223.4 | 86.605 | 0 | 60.003 | 419.7 | 0.5322 | 4.0882 | 1.4316 | 1470 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0333 | 63.955 | 64.1096 | 102.01 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.0957 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5489 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.7 | 96.6 | 85.2 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.3 | 67.9 | 168 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 47.938 | 33.617 | 47.697 | 34.164
2024-11-30 | 22:23 | 1475.86 | 1476.11 |  | 239.96 | 1.7362 | 221.2 | 86.79 | 0 | 60.003 | 416.6 | 0.531 | 4.0308 | 1.4331 | 1473 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0389 | 63.9641 | 64.1208 | 101.99 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.0941 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5489 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.7 | 96.6 | 85.2 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.3 | 67.9 | 166 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 47.995 | 33.658 | 47.754 | 34.205
2024-11-30 | 22:23 | 1478.86 | 1479.11 |  | 239.97 | 1.7412 | 221.5 | 86.976 | 0 | 60 | 417.8 | 0.5301 | 4.1293 | 1.4359 | 1476 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0278 | 63.9726 | 64.1298 | 101.97 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.6667 | 96.6 | 85.2 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.3 | 67.9 | 166 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 48.053 | 33.698 | 47.811 | 34.246
2024-11-30 | 22:23 | 1481.86 | 1482.11 |  | 239.96 | 1.7715 | 226 | 87.162 | 0 | 59.999 | 425.1 | 0.5315 | 4.111 | 1.4347 | 1479 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0333 | 63.9802 | 64.1347 | 101.95 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5489 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.7 | 96.6 | 85.2 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.4 | 113.3 | 67.9 | 166 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 48.11 | 33.739 | 47.868 | 34.287
2024-11-30 | 22:23 | 1484.86 | 1485.12 |  | 239.98 | 1.741 | 221.7 | 87.348 | 0 | 60 | 417.8 | 0.5306 | 4.075 | 1.433 | 1482 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0556 | 63.9864 | 64.1402 | 101.92 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0198 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.7 | 96.7 | 85.2333 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.3 | 113.3 | 67.9 | 165 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 48.167 | 33.779 | 47.925 | 34.328
2024-11-30 | 22:24 | 1487.86 | 1488.12 |  | 239.97 | 1.7419 | 222.1 | 87.533 | 0 | 60 | 418 | 0.5312 | 4.0474 | 1.4315 | 1485 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0778 | 63.9913 | 64.1469 | 101.9 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.026 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.7 | 96.7 | 85.3 | 124 | 124 | 102.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.3 | 113.3 | 67.9 | 165 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 48.224 | 33.82 | 47.982 | 34.369
2024-11-30 | 22:24 | 1490.86 | 1491.12 |  | 239.98 | 1.7431 | 222.2 | 87.718 | 0 | 60.003 | 418.3 | 0.5312 | 4.0805 | 1.4312 | 1488 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0833 | 63.9948 | 64.1543 | 101.8767 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0452 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.7333 | 96.7333 | 85.3 | 124 | 124 | 102.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.4 | 113.3 | 67.9 | 165 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.282 | 33.86 | 48.039 | 34.41
2024-11-30 | 22:24 | 1493.86 | 1494.12 |  | 239.99 | 1.7484 | 223.1 | 87.905 | 0 | 60.002 | 419.6 | 0.5316 | 4.0483 | 1.4299 | 1491 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.0722 | 63.9975 | 64.1622 | 101.85 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.7 | 96.7333 | 85.3 | 124 | 124 | 102.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.4 | 113.4 | 67.9 | 173 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.339 | 33.901 | 48.096 | 34.451
2024-11-30 | 22:24 | 1496.86 | 1497.12 |  | 239.99 | 1.7481 | 222.9 | 88.09 | 0 | 60.002 | 419.5 | 0.5314 | 4.1029 | 1.427 | 1494 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1056 | 63.9999 | 64.1724 | 101.82 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0467 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.7333 | 96.7667 | 85.4 | 124 | 124 | 102.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 58.5 | 113.4 | 67.9 | 173 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.396 | 33.942 | 48.153 | 34.493
2024-11-30 | 22:24 | 1499.86 | 1500.12 |  | 239.98 | 1.7458 | 222.4 | 88.275 | 0 | 60.002 | 418.9 | 0.5307 | 4.0876 | 1.4237 | 1497 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1222 | 64.0027 | 64.1802 | 101.8133 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0312 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5487 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.7 | 118.9 | 107.7333 | 96.8 | 85.4 | 124 | 124 | 102.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 58.6 | 113.4 | 67.9 | 173 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.454 | 33.982 | 48.21 | 34.534
2024-11-30 | 22:24 | 1502.86 | 1503.12 |  | 239.98 | 1.742 | 221.7 | 88.461 | 0 | 60.004 | 418 | 0.5304 | 4.1107 | 1.4224 | 1500 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1111 | 64.0059 | 64.1869 | 101.8 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.0028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6953 | 151.5487 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.7333 | 96.8 | 85.4 | 124 | 124 | 102.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 58.7 | 113.3 | 67.9 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 48.511 | 34.023 | 48.267 | 34.575
2024-11-30 | 22:24 | 1505.86 | 1506.12 |  | 239.97 | 1.7408 | 221.5 | 88.646 | 0 | 60 | 417.7 | 0.5303 | 4.1314 | 1.4217 | 1503 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1222 | 64.0099 | 64.1931 | 101.7867 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0292 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5488 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 96.8 | 85.4333 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 58.9 | 113.3 | 67.9 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.568 | 34.063 | 48.324 | 34.616
2024-11-30 | 22:24 | 1508.86 | 1509.12 |  | 239.96 | 1.7398 | 221.7 | 88.831 | 0 | 60 | 417.5 | 0.5311 | 4.1577 | 1.4212 | 1506 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1444 | 64.0152 | 64.1992 | 101.78 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.0381 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5488 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.8 | 96.8333 | 85.5 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 59 | 113.3 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 48.625 | 34.104 | 48.381 | 34.657
2024-11-30 | 22:24 | 1511.86 | 1512.12 |  | 239.96 | 1.754 | 224 | 89.016 | 0 | 60.001 | 420.9 | 0.5322 | 4.075 | 1.4169 | 1509 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1556 | 64.0219 | 64.2053 | 101.76 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0489 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6667 | 118.9 | 107.8 | 96.8667 | 85.5 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.2 | 113.3 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 48.683 | 34.144 | 48.438 | 34.698
2024-11-30 | 22:24 | 1514.86 | 1515.12 |  | 239.95 | 1.7464 | 222.9 | 89.202 | 0 | 59.999 | 419.1 | 0.5318 | 4.12 | 1.4135 | 1512 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.15 | 64.0299 | 64.2118 | 101.7533 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0263 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 96.9 | 85.5 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.3 | 113.4 | 67.9 | 176 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 48.74 | 34.185 | 48.495 | 34.739
2024-11-30 | 22:24 | 1517.86 | 1518.12 |  | 239.94 | 1.7489 | 223.2 | 89.387 | 0 | 59.999 | 419.6 | 0.5318 | 4.0895 | 1.4175 | 1515 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1556 | 64.0392 | 64.2163 | 101.7533 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0594 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.8 | 96.9 | 85.5 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.5 | 113.4 | 67.9 | 176 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 48.797 | 34.226 | 48.553 | 34.78
2024-11-30 | 22:24 | 1520.86 | 1521.12 |  | 239.95 | 1.7489 | 222.7 | 89.572 | 0 | 60.002 | 419.7 | 0.5306 | 4.1218 | 1.4198 | 1518 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1556 | 64.0484 | 64.22 | 101.73 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.8 | 96.9 | 85.5 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.6 | 113.4 | 67.9 | 176 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 48.855 | 34.266 | 48.61 | 34.821
2024-11-30 | 22:24 | 1523.86 | 1524.12 |  | 239.95 | 1.7455 | 222.3 | 89.758 | 0 | 59.999 | 418.8 | 0.5306 | 4.1117 | 1.4221 | 1521 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1667 | 64.0583 | 64.2255 | 101.72 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.049 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5488 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 96.9 | 85.6 | 124 | 124 | 103 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.8 | 113.4 | 67.9 | 177 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 48.912 | 34.307 | 48.667 | 34.862
2024-11-30 | 22:24 | 1526.86 | 1527.12 |  | 239.96 | 1.7453 | 222.3 | 89.943 | 0 | 60 | 418.8 | 0.5308 | 4.127 | 1.4233 | 1524 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1889 | 64.0672 | 64.2335 | 101.69 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.1327 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.8 | 97 | 85.6 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 59.9 | 113.4 | 67.9 | 177 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 199 | 34 | 234 | 48.969 | 34.347 | 48.724 | 34.903
2024-11-30 | 22:24 | 1529.86 | 1530.12 |  | 239.96 | 1.745 | 222.3 | 90.129 | 0 | 60 | 418.7 | 0.5309 | 4.1875 | 1.4262 | 1527 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.1833 | 64.0756 | 64.2429 | 101.6733 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1124 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 97 | 85.6 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60 | 113.4 | 67.9 | 177 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 49.026 | 34.388 | 48.781 | 34.944
2024-11-30 | 22:24 | 1532.86 | 1533.12 |  | 239.96 | 1.7494 | 222.9 | 90.315 | 0 | 59.999 | 419.8 | 0.5311 | 4.11 | 1.4287 | 1530 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2056 | 64.0827 | 64.2508 | 101.64 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.0888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8333 | 97.0333 | 85.6667 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 60.2 | 113.4 | 67.9 | 178 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 49.084 | 34.428 | 48.838 | 34.985
2024-11-30 | 22:24 | 1535.86 | 1536.12 |  | 239.96 | 1.7527 | 223.6 | 90.5 | 0 | 60.003 | 420.6 | 0.5316 | 4.1214 | 1.4295 | 1533 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2 | 64.0885 | 64.2586 | 101.61 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0786 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 97 | 85.7 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.3 | 113.4 | 67.9 | 178 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.141 | 34.469 | 48.895 | 35.026
2024-11-30 | 22:24 | 1538.86 | 1539.12 |  | 239.96 | 1.7514 | 223.3 | 90.686 | 0 | 60.003 | 420.3 | 0.5314 | 4.1381 | 1.4316 | 1536 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2111 | 64.0929 | 64.2655 | 101.5833 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0669 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8 | 97.0667 | 85.7 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.3 | 113.5 | 67.9 | 178 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.198 | 34.509 | 48.952 | 35.067
2024-11-30 | 22:24 | 1541.86 | 1542.12 |  | 239.96 | 1.7516 | 223.2 | 90.871 | 0 | 59.999 | 420.3 | 0.5311 | 4.0738 | 1.4321 | 1539 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2333 | 64.096 | 64.272 | 101.5633 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0687 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.8667 | 97.1 | 85.7333 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.4 | 113.5 | 67.9 | 178 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.256 | 34.55 | 49.009 | 35.108
2024-11-30 | 22:24 | 1544.86 | 1545.12 |  | 239.96 | 1.7498 | 222.7 | 91.057 | 0 | 59.999 | 419.9 | 0.5305 | 4.173 | 1.4344 | 1542 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.25 | 64.0979 | 64.2794 | 101.5367 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0467 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.1 | 85.8 | 124 | 124 | 103.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 113.5 | 67.9 | 178 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 49.313 | 34.591 | 49.066 | 35.149
2024-11-30 | 22:25 | 1547.86 | 1548.12 |  | 239.96 | 1.7506 | 222.7 | 91.243 | 0 | 60 | 420.1 | 0.5301 | 4.1927 | 1.4354 | 1545 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.25 | 64.0999 | 64.2855 | 101.5033 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0544 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5486 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.1 | 85.8 | 124 | 124 | 103.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 113.5 | 67.9 | 178 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 49.37 | 34.631 | 49.123 | 35.19
2024-11-30 | 22:25 | 1550.86 | 1551.12 |  | 239.97 | 1.7515 | 223.1 | 91.428 | 0 | 60 | 420.3 | 0.5308 | 4.1257 | 1.4333 | 1548 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.25 | 64.1018 | 64.2929 | 101.4767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0727 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5487 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.1 | 85.8 | 124 | 124 | 103.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 113.6 | 67.9 | 178 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 49.427 | 34.672 | 49.18 | 35.231
2024-11-30 | 22:25 | 1553.86 | 1554.12 |  | 239.97 | 1.7537 | 223.7 | 91.615 | 0 | 60.002 | 420.8 | 0.5317 | 4.0547 | 1.432 | 1551 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2667 | 64.1047 | 64.3014 | 101.4567 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.0396 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5486 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.1333 | 85.8667 | 124 | 124 | 103.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.6 | 113.6 | 67.9 | 179 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 49.485 | 34.712 | 49.237 | 35.272
2024-11-30 | 22:25 | 1556.86 | 1557.12 |  | 239.98 | 1.7553 | 224.1 | 91.801 | 0 | 60 | 421.2 | 0.532 | 4.064 | 1.4315 | 1554 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2778 | 64.1087 | 64.3075 | 101.43 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1068 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6945 | 151.5486 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.1667 | 85.9 | 124 | 124 | 103.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.6 | 113.6 | 67.9 | 179 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 49.542 | 34.753 | 49.294 | 35.314
2024-11-30 | 22:25 | 1559.86 | 1560.13 |  | 239.98 | 1.7566 | 224.3 | 91.987 | 0 | 60 | 421.6 | 0.5321 | 4.158 | 1.431 | 1557 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2889 | 64.1141 | 64.31 | 101.4233 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.0996 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5486 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.9 | 97.2 | 85.9 | 124 | 124 | 103.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 60.6 | 113.6 | 67.9 | 179 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 49.599 | 34.793 | 49.352 | 35.355
2024-11-30 | 22:25 | 1562.86 | 1563.13 |  | 239.99 | 1.7569 | 224.2 | 92.173 | 0 | 60.004 | 421.6 | 0.5317 | 4.0747 | 1.4283 | 1560 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2833 | 64.1207 | 64.3124 | 101.39 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0818 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5486 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.2 | 85.9 | 124 | 124 | 103.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.7 | 113.6 | 67.9 | 179 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 49.657 | 34.834 | 49.409 | 35.396
2024-11-30 | 22:25 | 1565.86 | 1566.13 |  | 239.98 | 1.7552 | 223.7 | 92.359 | 0 | 60.002 | 421.2 | 0.5312 | 4.1032 | 1.4237 | 1563 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.2889 | 64.1287 | 64.3192 | 101.38 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0738 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6958 | 151.5485 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.2333 | 85.9 | 124 | 124 | 103.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.7 | 113.6 | 67.9 | 179 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 49.714 | 34.875 | 49.466 | 35.437
2024-11-30 | 22:25 | 1568.86 | 1569.13 |  | 239.98 | 1.7551 | 223.7 | 92.545 | 0 | 60 | 421.2 | 0.5311 | 4.0677 | 1.4222 | 1566 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3 | 64.138 | 64.329 | 101.3467 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.042 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5485 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.2667 | 85.9333 | 124 | 124 | 103.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.7 | 113.6 | 67.9 | 179 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 49.714 | 34.875 | 49.466 | 35.437
2024-11-30 | 22:25 | 1571.86 | 1572.13 |  | 239.97 | 1.7505 | 223 | 92.731 | 0 | 60.002 | 420.1 | 0.5309 | 4.1035 | 1.4209 | 1569 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3222 | 64.1484 | 64.34 | 101.34 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0582 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5485 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.9 | 97.3 | 86 | 124 | 124 | 103.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 60.7 | 113.7 | 67.9 | 179 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.771 | 34.915 | 49.523 | 35.478
2024-11-30 | 22:25 | 1574.86 | 1575.13 |  | 239.97 | 1.7487 | 223 | 92.917 | 0 | 60 | 419.6 | 0.5314 | 4.1033 | 1.4196 | 1572 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3222 | 64.1586 | 64.3496 | 101.32 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0496 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5485 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.9 | 97.3 | 86 | 124 | 124 | 103.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60.6 | 113.7 | 67.9 | 179 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.828 | 34.956 | 49.58 | 35.519
2024-11-30 | 22:25 | 1577.86 | 1578.13 |  | 239.96 | 1.7494 | 223.4 | 93.103 | 0 | 60 | 419.8 | 0.5321 | 4.0759 | 1.4145 | 1575 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3222 | 64.1683 | 64.3569 | 101.28 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0896 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.3333 | 86 | 124 | 124 | 103.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60.6 | 113.7 | 67.9 | 179 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.886 | 34.996 | 49.637 | 35.56
2024-11-30 | 22:25 | 1580.86 | 1581.13 |  | 239.95 | 1.7499 | 223.4 | 93.29 | 0 | 60.001 | 419.9 | 0.5321 | 4.0676 | 1.4161 | 1578 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3222 | 64.1768 | 64.3624 | 101.2667 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6942 | 151.5485 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.3333 | 86 | 124 | 124 | 103.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 60.5 | 113.7 | 67.8 | 179 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 49.943 | 35.037 | 49.694 | 35.601
2024-11-30 | 22:25 | 1583.86 | 1584.13 |  | 239.95 | 1.7527 | 223.6 | 93.477 | 0 | 60.003 | 420.6 | 0.5316 | 4.1005 | 1.4182 | 1581 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.35 | 64.1839 | 64.3698 | 101.2533 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.059 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9 | 97.4 | 86.1 | 124 | 124 | 103.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.5 | 113.7 | 67.8 | 178 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 200 | 34 | 234 | 50 | 35.077 | 49.751 | 35.642
2024-11-30 | 22:25 | 1586.86 | 1587.13 |  | 239.96 | 1.7569 | 223.9 | 93.663 | 0 | 60 | 421.6 | 0.531 | 4.1018 | 1.4205 | 1584 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3611 | 64.1896 | 64.3802 | 101.2267 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9667 | 97.4 | 86.1 | 124 | 124 | 103.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.4 | 113.8 | 67.8 | 178 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 50.057 | 35.118 | 49.808 | 35.683
2024-11-30 | 22:25 | 1589.86 | 1590.13 |  | 239.95 | 1.7598 | 224.1 | 93.849 | 0 | 60.002 | 422.2 | 0.5308 | 4.0868 | 1.4231 | 1587 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3667 | 64.1941 | 64.3888 | 101.2133 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0779 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9667 | 97.4333 | 86.1 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.3 | 113.8 | 67.8 | 178 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.115 | 35.159 | 49.865 | 35.724
2024-11-30 | 22:25 | 1592.86 | 1593.13 |  | 239.96 | 1.761 | 224.4 | 94.037 | 0 | 60 | 422.6 | 0.5312 | 4.0643 | 1.423 | 1590 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3667 | 64.1972 | 64.3961 | 101.2 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0506 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 107.9333 | 97.4 | 86.1667 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.3 | 113.8 | 67.8 | 177 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.172 | 35.199 | 49.922 | 35.765
2024-11-30 | 22:25 | 1595.86 | 1596.13 |  | 239.96 | 1.7636 | 224.9 | 94.224 | 0 | 60.004 | 423.2 | 0.5315 | 4.069 | 1.4262 | 1593 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3889 | 64.199 | 64.4039 | 101.18 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0391 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5483 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 107.9667 | 97.4333 | 86.2 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.2 | 113.8 | 67.8 | 177 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.229 | 35.24 | 49.979 | 35.806
2024-11-30 | 22:25 | 1598.86 | 1599.13 |  | 239.96 | 1.763 | 225 | 94.41 | 0 | 60.002 | 423.1 | 0.5318 | 4.1074 | 1.429 | 1596 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.3889 | 64.1997 | 64.4092 | 101.16 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0588 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5484 | 0 | 15.203 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.4333 | 86.2 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.2 | 113.9 | 67.8 | 177 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 50.287 | 35.28 | 50.036 | 35.847
2024-11-30 | 22:25 | 1601.86 | 1602.13 |  | 239.96 | 1.7616 | 225 | 94.597 | 0 | 60.004 | 422.7 | 0.5322 | 4.0262 | 1.4311 | 1599 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4 | 64.2 | 64.4141 | 101.14 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.061 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.5 | 86.2 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 60.1 | 113.9 | 67.8 | 177 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.344 | 35.321 | 50.093 | 35.888
2024-11-30 | 22:25 | 1604.86 | 1605.13 |  | 239.97 | 1.7615 | 225 | 94.784 | 0 | 60.003 | 422.7 | 0.5322 | 4.0433 | 1.4318 | 1602 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4111 | 64.2 | 64.4214 | 101.12 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0794 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5484 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.5 | 86.2667 | 124 | 124 | 103.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 113.9 | 67.8 | 177 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.401 | 35.362 | 50.15 | 35.929
2024-11-30 | 22:26 | 1607.86 | 1608.13 |  | 239.96 | 1.7614 | 224.7 | 94.971 | 0 | 60.004 | 422.7 | 0.5316 | 4.0502 | 1.4326 | 1605 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4167 | 64.2 | 64.4282 | 101.12 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1065 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.5 | 86.3 | 124 | 124 | 103.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 113.9 | 67.8 | 177 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.458 | 35.402 | 50.207 | 35.971
2024-11-30 | 22:26 | 1610.86 | 1611.13 |  | 239.96 | 1.7631 | 224.5 | 95.157 | 0 | 59.999 | 423.1 | 0.5307 | 4.1074 | 1.4352 | 1608 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4278 | 64.2 | 64.4324 | 101.1 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.086 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5484 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.5667 | 86.3 | 124 | 124 | 103.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 113.9 | 67.8 | 177 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.516 | 35.443 | 50.265 | 36.012
2024-11-30 | 22:26 | 1613.86 | 1614.13 |  | 239.96 | 1.7623 | 224.4 | 95.345 | 0 | 60.002 | 422.9 | 0.5307 | 4.0831 | 1.4354 | 1611 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4389 | 64.2001 | 64.438 | 101.0933 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0631 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.0333 | 97.6 | 86.3 | 124 | 124 | 103.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 113.9 | 67.8 | 176 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.573 | 35.483 | 50.322 | 36.053
2024-11-30 | 22:26 | 1616.86 | 1617.13 |  | 239.96 | 1.758 | 224.1 | 95.532 | 0 | 60 | 421.8 | 0.5312 | 4.0474 | 1.4331 | 1614 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.45 | 64.2006 | 64.4453 | 101.08 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.0548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.0667 | 97.6333 | 86.3 | 124 | 124 | 103.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 113.9 | 67.8 | 176 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.63 | 35.524 | 50.379 | 36.094
2024-11-30 | 22:26 | 1619.86 | 1620.14 |  | 239.96 | 1.7562 | 224.1 | 95.719 | 0 | 60.006 | 421.4 | 0.5317 | 4.0864 | 1.4311 | 1617 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4778 | 64.2018 | 64.4569 | 101.07 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 108.0667 | 97.6667 | 86.4 | 124 | 124 | 103.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 113.9 | 67.8 | 176 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 50.688 | 35.565 | 50.436 | 36.135
2024-11-30 | 22:26 | 1622.86 | 1623.14 |  | 239.97 | 1.7541 | 223.8 | 95.907 | 0 | 60.001 | 420.9 | 0.5317 | 4.0951 | 1.4323 | 1620 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.45 | 64.2037 | 64.4676 | 101.0433 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.0974 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5483 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108 | 97.6 | 86.4 | 124 | 124 | 103.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 50.745 | 35.605 | 50.493 | 36.176
2024-11-30 | 22:26 | 1625.86 | 1626.14 |  | 239.98 | 1.7537 | 223.8 | 96.094 | 0 | 59.996 | 420.8 | 0.5317 | 4.055 | 1.4297 | 1623 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4722 | 64.2064 | 64.4751 | 101.0367 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6956 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.0333 | 97.7 | 86.4 | 124 | 124 | 103.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114 | 67.8 | 175 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.802 | 35.646 | 50.55 | 36.217
2024-11-30 | 22:26 | 1628.86 | 1629.14 |  | 239.97 | 1.7552 | 223.8 | 96.281 | 0 | 60.002 | 421.2 | 0.5313 | 4.0855 | 1.4274 | 1626 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4889 | 64.2104 | 64.48 | 101.01 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1003 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1 | 97.7 | 86.4333 | 124 | 124 | 103.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.7 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.859 | 35.687 | 50.607 | 36.258
2024-11-30 | 22:26 | 1631.86 | 1632.14 |  | 239.97 | 1.7622 | 224.8 | 96.468 | 0 | 60 | 422.9 | 0.5316 | 4.088 | 1.4235 | 1629 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.4944 | 64.2157 | 64.4869 | 101.0033 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.12 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.0667 | 97.7 | 86.5 | 124 | 124 | 103.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.7 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 50.917 | 35.727 | 50.664 | 36.299
2024-11-30 | 22:26 | 1634.86 | 1635.14 |  | 239.97 | 1.7548 | 223.7 | 96.655 | 0 | 60 | 421.1 | 0.5312 | 4.0267 | 1.4227 | 1632 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5 | 64.2223 | 64.4947 | 100.9767 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.1109 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1 | 97.7 | 86.5 | 124 | 124 | 103.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 176 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 50.974 | 35.768 | 50.721 | 36.34
2024-11-30 | 22:26 | 1637.86 | 1638.14 |  | 239.97 | 1.7556 | 223.7 | 96.842 | 0 | 60 | 421.3 | 0.5309 | 4.1164 | 1.423 | 1635 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5056 | 64.2303 | 64.4988 | 100.95 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0817 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1 | 97.7333 | 86.5 | 124 | 124 | 103.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 176 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 51.031 | 35.808 | 50.778 | 36.381
2024-11-30 | 22:26 | 1640.86 | 1641.14 |  | 239.97 | 1.7543 | 223.6 | 97.029 | 0 | 60.002 | 421 | 0.5312 | 4.1446 | 1.4199 | 1638 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5167 | 64.2391 | 64.5 | 100.92 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1124 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.0667 | 97.7667 | 86.5667 | 124 | 124 | 103.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 176 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 201 | 34 | 234 | 51.089 | 35.849 | 50.835 | 36.423
2024-11-30 | 22:26 | 1643.86 | 1644.14 |  | 239.97 | 1.754 | 223.9 | 97.218 | 0 | 60.002 | 420.9 | 0.532 | 4.1175 | 1.4158 | 1641 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5333 | 64.2485 | 64.5024 | 100.8833 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0855 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5481 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1 | 97.8 | 86.6 | 124 | 124 | 103.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 51.146 | 35.89 | 50.892 | 36.464
2024-11-30 | 22:26 | 1646.86 | 1647.14 |  | 239.96 | 1.7582 | 224.5 | 97.405 | 0 | 60.002 | 421.9 | 0.5322 | 4.1085 | 1.4145 | 1644 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5444 | 64.2575 | 64.5094 | 100.8567 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0705 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1667 | 97.8 | 86.6 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.203 | 35.93 | 50.949 | 36.505
2024-11-30 | 22:26 | 1649.86 | 1650.15 |  | 239.96 | 1.7629 | 225 | 97.592 | 0 | 60.001 | 423 | 0.5319 | 4.0997 | 1.4174 | 1647 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.55 | 64.2667 | 64.5188 | 100.84 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0722 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5482 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1333 | 97.8667 | 86.6 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.26 | 35.971 | 51.006 | 36.546
2024-11-30 | 22:26 | 1652.86 | 1653.14 |  | 239.96 | 1.7657 | 225.3 | 97.779 | 0 | 60.001 | 423.7 | 0.5316 | 4.1524 | 1.4207 | 1650 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5444 | 64.2751 | 64.5253 | 100.8 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0528 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5482 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6333 | 118.9 | 108.1 | 97.8333 | 86.6 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.318 | 36.011 | 51.063 | 36.587
2024-11-30 | 22:26 | 1655.86 | 1656.15 |  | 239.96 | 1.7667 | 225.2 | 97.965 | 0 | 60.003 | 423.9 | 0.5312 | 4.0958 | 1.422 | 1653 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5611 | 64.2823 | 64.5298 | 100.78 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0664 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5482 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1333 | 97.9 | 86.6333 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.375 | 36.052 | 51.12 | 36.628
2024-11-30 | 22:26 | 1658.86 | 1659.15 |  | 239.97 | 1.7658 | 225 | 98.152 | 0 | 60.002 | 423.7 | 0.531 | 4.1355 | 1.4235 | 1656 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5833 | 64.288 | 64.5351 | 100.7467 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0917 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5482 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1667 | 97.9333 | 86.7 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 114 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.432 | 36.092 | 51.177 | 36.669
2024-11-30 | 22:26 | 1661.86 | 1662.15 |  | 239.97 | 1.7719 | 226 | 98.34 | 0 | 60 | 425.2 | 0.5316 | 4.1665 | 1.4251 | 1659 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5889 | 64.2925 | 64.5424 | 100.7267 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0945 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5482 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 97.9333 | 86.7 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 114.1 | 67.8 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.49 | 36.133 | 51.234 | 36.71
2024-11-30 | 22:26 | 1664.86 | 1665.15 |  | 239.97 | 1.7682 | 225.6 | 98.527 | 0 | 59.999 | 424.3 | 0.5317 | 4.1401 | 1.4274 | 1662 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.5833 | 64.296 | 64.5545 | 100.7067 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1131 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5482 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.1333 | 97.9333 | 86.7333 | 124 | 124 | 103.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.6 | 114.1 | 67.8 | 176 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 51.547 | 36.174 | 51.292 | 36.751
2024-11-30 | 22:27 | 1667.86 | 1668.15 |  | 239.97 | 1.7643 | 225.1 | 98.715 | 0 | 60.002 | 423.4 | 0.5317 | 4.1833 | 1.43 | 1665 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6167 | 64.2987 | 64.5692 | 100.6867 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0587 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98 | 86.8 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 114.1 | 67.8 | 176 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 51.604 | 36.214 | 51.349 | 36.792
2024-11-30 | 22:27 | 1670.86 | 1671.15 |  | 239.97 | 1.7591 | 224.6 | 98.902 | 0 | 60 | 422.1 | 0.532 | 4.1159 | 1.4315 | 1668 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6167 | 64.3004 | 64.5804 | 100.68 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98 | 86.8 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 114.1 | 67.8 | 176 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.661 | 36.255 | 51.406 | 36.833
2024-11-30 | 22:27 | 1673.86 | 1674.15 |  | 239.96 | 1.7585 | 224.3 | 99.089 | 0 | 60.004 | 422 | 0.5316 | 4.1299 | 1.4324 | 1671 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6278 | 64.3016 | 64.5863 | 100.6533 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1137 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6957 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98.0667 | 86.8 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.7 | 114.1 | 67.8 | 176 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.719 | 36.295 | 51.463 | 36.874
2024-11-30 | 22:27 | 1676.86 | 1677.15 |  | 239.95 | 1.7581 | 224.1 | 99.277 | 0 | 59.999 | 421.8 | 0.5313 | 4.1274 | 1.4337 | 1674 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6278 | 64.303 | 64.5898 | 100.64 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1368 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6952 | 151.548 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98 | 86.8667 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 114.1 | 67.8 | 176 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.776 | 36.336 | 51.52 | 36.915
2024-11-30 | 22:27 | 1679.86 | 1680.15 |  | 239.96 | 1.7639 | 224.6 | 99.464 | 0 | 60 | 423.3 | 0.5307 | 4.176 | 1.4347 | 1677 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6444 | 64.3052 | 64.5961 | 100.61 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98.0667 | 86.9 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 114.1 | 67.8 | 176 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 51.833 | 36.376 | 51.577 | 36.956
2024-11-30 | 22:27 | 1682.86 | 1683.15 |  | 239.96 | 1.7669 | 225 | 99.653 | 0 | 60.004 | 424 | 0.5308 | 4.1684 | 1.4357 | 1680 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6556 | 64.3087 | 64.6071 | 100.59 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.1616 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.548 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2333 | 98.1 | 86.9 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.8 | 114.2 | 67.8 | 175 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.89 | 36.417 | 51.634 | 36.998
2024-11-30 | 22:27 | 1685.86 | 1686.15 |  | 239.97 | 1.7641 | 224.9 | 99.841 | 0 | 60.002 | 423.3 | 0.5313 | 4.1741 | 1.432 | 1683 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.65 | 64.3136 | 64.6176 | 100.5767 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1376 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2 | 98.1 | 86.9 | 124 | 124 | 104 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.9 | 114.2 | 67.8 | 175 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.948 | 36.457 | 51.691 | 37.039
2024-11-30 | 22:27 | 1688.86 | 1689.15 |  | 239.96 | 1.7634 | 225.1 | 100.03 | 0 | 60.003 | 423.1 | 0.5319 | 4.0996 | 1.4313 | 1686 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6556 | 64.3195 | 64.6237 | 100.56 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1372 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.548 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2333 | 98.1 | 86.9 | 124 | 124 | 104.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.9 | 114.2 | 67.8 | 175 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 51.948 | 36.457 | 51.691 | 37.039
2024-11-30 | 22:27 | 1691.86 | 1692.15 |  | 239.97 | 1.765 | 225.4 | 100.22 | 0 | 60 | 423.5 | 0.5322 | 4.125 | 1.4307 | 1689 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6833 | 64.3262 | 64.629 | 100.54 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1084 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5481 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.1333 | 86.9667 | 124 | 124 | 104.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.9 | 114.2 | 67.8 | 175 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 52.005 | 36.498 | 51.748 | 37.08
2024-11-30 | 22:27 | 1694.86 | 1695.15 |  | 239.97 | 1.7672 | 225.8 | 100.4 | 0 | 59.999 | 424.1 | 0.5324 | 4.1099 | 1.4292 | 1692 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6889 | 64.3342 | 64.638 | 100.52 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.0989 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.548 | 0 | 15.201 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2667 | 98.1667 | 87 | 124 | 124 | 104.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.8 | 114.3 | 67.8 | 175 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 52.062 | 36.538 | 51.805 | 37.121
2024-11-30 | 22:27 | 1697.86 | 1698.15 |  | 239.97 | 1.7689 | 225.7 | 100.59 | 0 | 60 | 424.5 | 0.5318 | 4.1144 | 1.4279 | 1695 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.6944 | 64.3435 | 64.6473 | 100.49 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1016 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.2667 | 98.2 | 87 | 124 | 124 | 104.1 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.8 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 202 | 34 | 234 | 52.12 | 36.579 | 51.862 | 37.162
2024-11-30 | 22:27 | 1700.86 | 1701.15 |  | 239.97 | 1.7703 | 225.9 | 100.78 | 0 | 60.002 | 424.8 | 0.5318 | 4.1469 | 1.4246 | 1698 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7 | 64.3538 | 64.6551 | 100.49 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.103 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.2 | 87 | 124 | 124 | 104.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.8 | 114.3 | 67.8 | 175 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 52.177 | 36.619 | 51.919 | 37.203
2024-11-30 | 22:27 | 1703.86 | 1704.16 |  | 239.97 | 1.7691 | 225.5 | 100.97 | 0 | 60.003 | 424.5 | 0.5313 | 4.0765 | 1.4235 | 1701 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7278 | 64.3638 | 64.66 | 100.47 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1456 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.2667 | 87.1 | 124 | 124 | 104.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.8 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 52.234 | 36.66 | 51.976 | 37.244
2024-11-30 | 22:27 | 1706.86 | 1707.16 |  | 239.97 | 1.767 | 225.1 | 101.15 | 0 | 60.002 | 424 | 0.5309 | 4.0787 | 1.4214 | 1704 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7278 | 64.3726 | 64.6667 | 100.47 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1269 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.2667 | 87.1 | 124 | 124 | 104.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.8 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 52.291 | 36.7 | 52.033 | 37.285
2024-11-30 | 22:27 | 1709.86 | 1710.16 |  | 239.97 | 1.7637 | 224.8 | 101.34 | 0 | 60.001 | 423.2 | 0.5311 | 4.0852 | 1.4194 | 1707 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7333 | 64.3802 | 64.6765 | 100.45 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.0853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.3 | 87.1 | 124 | 124 | 104.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.7 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 52.349 | 36.741 | 52.09 | 37.326
2024-11-30 | 22:27 | 1712.86 | 1713.16 |  | 239.97 | 1.7588 | 224.6 | 101.53 | 0 | 60 | 422 | 0.5322 | 4.0689 | 1.4165 | 1710 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7444 | 64.3864 | 64.6857 | 100.45 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0765 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.3 | 87.1667 | 124 | 124 | 104.2 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.7 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.406 | 36.781 | 52.147 | 37.367
2024-11-30 | 22:27 | 1715.86 | 1716.16 |  | 239.97 | 1.758 | 224.6 | 101.72 | 0 | 59.998 | 421.9 | 0.5323 | 4.117 | 1.4147 | 1713 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.75 | 64.3919 | 64.691 | 100.4367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0801 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.3333 | 87.1667 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.463 | 36.822 | 52.204 | 37.408
2024-11-30 | 22:27 | 1718.86 | 1719.16 |  | 239.96 | 1.7561 | 224.2 | 101.91 | 0 | 60.002 | 421.4 | 0.532 | 4.0772 | 1.4158 | 1716 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7556 | 64.397 | 64.6965 | 100.43 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.108 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.3333 | 87.2 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.52 | 36.862 | 52.262 | 37.449
2024-11-30 | 22:27 | 1721.86 | 1722.16 |  | 239.96 | 1.7641 | 225.1 | 102.09 | 0 | 59.997 | 423.3 | 0.5318 | 4.0828 | 1.4192 | 1719 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7667 | 64.4015 | 64.7039 | 100.4167 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.1017 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.4 | 87.2 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114.3 | 67.8 | 175 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 52.578 | 36.903 | 52.319 | 37.49
2024-11-30 | 22:27 | 1724.86 | 1725.16 |  | 239.96 | 1.7664 | 225.1 | 102.28 | 0 | 59.999 | 423.9 | 0.5312 | 4.0974 | 1.4213 | 1722 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7778 | 64.4056 | 64.7124 | 100.4 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.1104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.548 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.4 | 87.2667 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 59.6 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 52.635 | 36.944 | 52.376 | 37.531
2024-11-30 | 22:28 | 1727.86 | 1728.16 |  | 239.96 | 1.7684 | 225.4 | 102.47 | 0 | 60.002 | 424.3 | 0.5312 | 4.081 | 1.4233 | 1725 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7833 | 64.4101 | 64.7222 | 100.38 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0751 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3 | 98.4 | 87.3 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.6 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.692 | 36.984 | 52.433 | 37.572
2024-11-30 | 22:28 | 1730.86 | 1731.16 |  | 239.97 | 1.7727 | 226.2 | 102.66 | 0 | 60 | 425.4 | 0.5316 | 4.1164 | 1.4235 | 1728 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7889 | 64.4154 | 64.7296 | 100.35 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3333 | 98.4 | 87.3 | 124 | 124 | 104.3 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.75 | 37.025 | 52.49 | 37.613
2024-11-30 | 22:28 | 1733.86 | 1734.16 |  | 239.97 | 1.7755 | 226.7 | 102.85 | 0 | 60 | 426.1 | 0.5321 | 4.0303 | 1.4261 | 1731 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8056 | 64.422 | 64.7341 | 100.3167 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1162 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3667 | 98.4667 | 87.3 | 124 | 124 | 104.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 52.807 | 37.065 | 52.547 | 37.654
2024-11-30 | 22:28 | 1736.86 | 1737.16 |  | 239.96 | 1.7753 | 226.8 | 103.03 | 0 | 60.001 | 426 | 0.5323 | 4.0546 | 1.429 | 1734 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.7944 | 64.43 | 64.7378 | 100.31 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1087 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3333 | 98.4333 | 87.3 | 124 | 124 | 104.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 52.864 | 37.106 | 52.604 | 37.695
2024-11-30 | 22:28 | 1739.86 | 1740.16 |  | 239.97 | 1.7727 | 226.5 | 103.22 | 0 | 59.999 | 425.4 | 0.5324 | 4.0767 | 1.431 | 1737 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8278 | 64.4394 | 64.7439 | 100.29 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5478 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4 | 98.5 | 87.3667 | 124 | 124 | 104.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 52.921 | 37.146 | 52.661 | 37.736
2024-11-30 | 22:28 | 1742.86 | 1743.16 |  | 239.96 | 1.7721 | 226.4 | 103.41 | 0 | 60 | 425.2 | 0.5324 | 4.0863 | 1.4316 | 1740 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8278 | 64.4488 | 64.7524 | 100.26 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1269 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5478 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3667 | 98.5 | 87.4 | 124 | 124 | 104.4 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.4 | 67.8 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 52.979 | 37.187 | 52.718 | 37.777
2024-11-30 | 22:28 | 1745.86 | 1746.16 |  | 239.96 | 1.772 | 226.2 | 103.6 | 0 | 60.002 | 425.2 | 0.532 | 4.0561 | 1.4334 | 1743 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8278 | 64.4581 | 64.762 | 100.24 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.1122 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5478 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3667 | 98.5 | 87.4 | 124 | 124 | 104.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 53.036 | 37.227 | 52.775 | 37.818
2024-11-30 | 22:28 | 1748.86 | 1749.16 |  | 239.95 | 1.7767 | 226.4 | 103.79 | 0 | 60 | 426.3 | 0.531 | 4.1069 | 1.4345 | 1746 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8556 | 64.467 | 64.7706 | 100.22 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.1295 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5478 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4 | 98.5667 | 87.4667 | 124 | 124 | 104.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 53.093 | 37.268 | 52.832 | 37.859
2024-11-30 | 22:28 | 1751.86 | 1752.16 |  | 239.96 | 1.7774 | 226.5 | 103.98 | 0 | 60.003 | 426.5 | 0.531 | 4.0898 | 1.4352 | 1749 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8667 | 64.4754 | 64.7792 | 100.2067 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5479 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4 | 98.6 | 87.5 | 124 | 124 | 104.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 53.15 | 37.308 | 52.889 | 37.9
2024-11-30 | 22:28 | 1754.86 | 1755.16 |  | 239.97 | 1.7748 | 226.3 | 104.17 | 0 | 60 | 425.9 | 0.5313 | 4.078 | 1.4331 | 1752 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8611 | 64.4825 | 64.7871 | 100.18 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5478 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.3667 | 98.6 | 87.5 | 124 | 124 | 104.5 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 203 | 34 | 234 | 53.208 | 37.349 | 52.946 | 37.941
2024-11-30 | 22:28 | 1757.86 | 1758.16 |  | 239.97 | 1.7694 | 226.1 | 104.35 | 0 | 60.003 | 424.6 | 0.5325 | 4.0834 | 1.432 | 1755 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8667 | 64.4883 | 64.7957 | 100.1533 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0681 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5478 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4 | 98.6 | 87.5 | 124 | 124 | 104.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 53.265 | 37.389 | 53.003 | 37.982
2024-11-30 | 22:28 | 1760.86 | 1761.16 |  | 239.97 | 1.767 | 225.7 | 104.54 | 0 | 60 | 424 | 0.5322 | 4.1312 | 1.4318 | 1758 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.8889 | 64.4928 | 64.8061 | 100.1333 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.0841 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6961 | 151.5478 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4 | 98.6667 | 87.5667 | 124 | 124 | 104.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.5 | 114.5 | 67.8 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 53.322 | 37.43 | 53.06 | 38.023
2024-11-30 | 22:28 | 1763.86 | 1764.16 |  | 239.97 | 1.7655 | 225.5 | 104.73 | 0 | 60 | 423.7 | 0.5323 | 4.1074 | 1.4313 | 1761 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9 | 64.4959 | 64.8153 | 100.1067 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1054 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4333 | 98.6667 | 87.6 | 124 | 124 | 104.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.6 | 114.5 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 53.38 | 37.47 | 53.117 | 38.064
2024-11-30 | 22:28 | 1766.86 | 1767.16 |  | 239.97 | 1.7701 | 226 | 104.92 | 0 | 60 | 424.8 | 0.532 | 4.0991 | 1.4281 | 1764 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9111 | 64.4978 | 64.8253 | 100.0867 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.04 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.098 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.7 | 87.6 | 124 | 124 | 104.6 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.6 | 114.5 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 53.437 | 37.511 | 53.174 | 38.105
2024-11-30 | 22:28 | 1769.86 | 1770.16 |  | 239.97 | 1.7712 | 225.9 | 105.11 | 0 | 60 | 425 | 0.5314 | 4.1167 | 1.4258 | 1767 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9111 | 64.4991 | 64.8327 | 100.08 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1058 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.7 | 87.6 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114.6 | 67.8 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 53.494 | 37.552 | 53.232 | 38.146
2024-11-30 | 22:28 | 1772.86 | 1773.17 |  | 239.96 | 1.7749 | 226.5 | 105.3 | 0 | 60 | 425.9 | 0.5317 | 4.1049 | 1.4233 | 1770 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9278 | 64.4999 | 64.8386 | 100.0433 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.1189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5478 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.7 | 87.7 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114.6 | 67.9 | 174 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 53.551 | 37.592 | 53.289 | 38.187
2024-11-30 | 22:28 | 1775.86 | 1776.17 |  | 239.96 | 1.7771 | 226.6 | 105.48 | 0 | 60.002 | 426.4 | 0.5315 | 4.0841 | 1.4223 | 1773 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9333 | 64.5009 | 64.8455 | 100.0367 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.123 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5478 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5 | 98.7 | 87.7 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114.6 | 67.9 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 53.609 | 37.633 | 53.346 | 38.228
2024-11-30 | 22:28 | 1778.86 | 1779.17 |  | 239.96 | 1.7721 | 226.3 | 105.67 | 0 | 60 | 425.2 | 0.5322 | 4.102 | 1.4197 | 1776 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9389 | 64.5024 | 64.8529 | 100.0167 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1333 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.7667 | 87.7 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 114.6 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 53.666 | 37.673 | 53.403 | 38.269
2024-11-30 | 22:28 | 1781.86 | 1782.17 |  | 239.96 | 1.7776 | 227.1 | 105.86 | 0 | 60.002 | 426.6 | 0.5324 | 4.1544 | 1.4161 | 1779 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9389 | 64.505 | 64.8614 | 99.99 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.1921 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.7667 | 87.7 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 114.6 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 53.723 | 37.714 | 53.46 | 38.31
2024-11-30 | 22:28 | 1784.86 | 1785.17 |  | 239.96 | 1.7691 | 225.9 | 106.05 | 0 | 59.999 | 424.5 | 0.5322 | 4.0835 | 1.4148 | 1782 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.95 | 64.509 | 64.8694 | 99.98 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5 | 98.8 | 87.7 | 124 | 124 | 104.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 114.6 | 67.9 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 53.78 | 37.754 | 53.517 | 38.351
2024-11-30 | 22:29 | 1787.86 | 1788.17 |  | 239.96 | 1.7694 | 225.9 | 106.24 | 0 | 60 | 424.6 | 0.532 | 4.1095 | 1.4166 | 1785 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9556 | 64.5143 | 64.878 | 99.94 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.15 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.4667 | 98.8 | 87.7667 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 114.6 | 67.9 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 53.838 | 37.795 | 53.574 | 38.393
2024-11-30 | 22:29 | 1790.86 | 1791.17 |  | 239.97 | 1.7726 | 226 | 106.43 | 0 | 60 | 425.4 | 0.5314 | 4.1351 | 1.4199 | 1788 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9833 | 64.521 | 64.8882 | 99.93 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1058 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5 | 98.9 | 87.8 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 53.895 | 37.836 | 53.631 | 38.434
2024-11-30 | 22:29 | 1793.86 | 1794.17 |  | 239.97 | 1.7727 | 226 | 106.62 | 0 | 60.002 | 425.4 | 0.5313 | 4.1553 | 1.422 | 1791 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9778 | 64.529 | 64.8978 | 99.9167 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1384 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5 | 98.8667 | 87.8 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 53.952 | 37.876 | 53.688 | 38.475
2024-11-30 | 22:29 | 1796.86 | 1797.17 |  | 239.97 | 1.772 | 226.1 | 106.81 | 0 | 60.002 | 425.2 | 0.5317 | 4.1458 | 1.423 | 1794 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 108.9833 | 64.5383 | 64.9063 | 99.89 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.086 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6962 | 151.5477 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5 | 98.9 | 87.8 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.7 | 67.9 | 175 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.01 | 37.917 | 53.745 | 38.516
2024-11-30 | 22:29 | 1799.86 | 1800.17 |  | 239.97 | 1.7739 | 226.3 | 106.99 | 0 | 59.998 | 425.7 | 0.5317 | 4.1563 | 1.4258 | 1797 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0111 | 64.5484 | 64.9131 | 99.8767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1165 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5476 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5333 | 98.9333 | 87.9 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.067 | 37.957 | 53.802 | 38.557
2024-11-30 | 22:29 | 1802.86 | 1803.17 |  | 239.97 | 1.7745 | 226.6 | 107.18 | 0 | 60.002 | 425.8 | 0.532 | 4.1432 | 1.4307 | 1800 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0167 | 64.5583 | 64.9196 | 99.87 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1074 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5476 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5667 | 98.9333 | 87.9 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.124 | 37.998 | 53.859 | 38.598
2024-11-30 | 22:29 | 1805.86 | 1806.17 |  | 239.96 | 1.7765 | 226.9 | 107.37 | 0 | 60 | 426.3 | 0.5322 | 4.1307 | 1.4316 | 1803 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0389 | 64.568 | 64.9282 | 99.85 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1741 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5476 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99 | 87.9333 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.181 | 38.039 | 53.916 | 38.639
2024-11-30 | 22:29 | 1808.86 | 1809.17 |  | 239.97 | 1.7798 | 227.3 | 107.56 | 0 | 60 | 427.1 | 0.5322 | 4.1501 | 1.4326 | 1806 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0333 | 64.5765 | 64.9367 | 99.83 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.1502 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5476 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5667 | 99 | 87.9333 | 124 | 124 | 104.8 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.239 | 38.079 | 53.973 | 38.68
2024-11-30 | 22:29 | 1811.86 | 1812.17 |  | 239.97 | 1.7837 | 227.7 | 107.75 | 0 | 59.999 | 428 | 0.5319 | 4.1314 | 1.4331 | 1809 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0444 | 64.5836 | 64.9441 | 99.8133 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.153 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5476 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.5667 | 99 | 88 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 54.296 | 38.12 | 54.03 | 38.721
2024-11-30 | 22:29 | 1814.86 | 1815.17 |  | 239.96 | 1.7865 | 227.8 | 107.94 | 0 | 59.999 | 428.7 | 0.5314 | 4.1568 | 1.4357 | 1812 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.05 | 64.5893 | 64.9514 | 99.8 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1386 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5476 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99 | 88 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.7 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 54.353 | 38.161 | 54.087 | 38.762
2024-11-30 | 22:29 | 1817.86 | 1818.18 |  | 239.96 | 1.7865 | 227.8 | 108.13 | 0 | 59.999 | 428.7 | 0.5315 | 4.1629 | 1.4349 | 1815 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.05 | 64.5938 | 64.9567 | 99.78 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1287 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5477 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99 | 88 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 54.41 | 38.201 | 54.144 | 38.804
2024-11-30 | 22:29 | 1820.86 | 1821.18 |  | 239.96 | 1.7828 | 227.6 | 108.32 | 0 | 60 | 427.8 | 0.5321 | 4.0614 | 1.4334 | 1818 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0667 | 64.5969 | 64.9604 | 99.75 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1357 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.1 | 88 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 54.468 | 38.242 | 54.201 | 38.845
2024-11-30 | 22:29 | 1823.86 | 1824.17 |  | 239.97 | 1.7791 | 227.3 | 108.51 | 0 | 59.999 | 426.9 | 0.5325 | 4.1378 | 1.4315 | 1821 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0611 | 64.5987 | 64.9661 | 99.75 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1446 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.0667 | 88 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 54.468 | 38.242 | 54.201 | 38.845
2024-11-30 | 22:29 | 1826.86 | 1827.18 |  | 239.97 | 1.7799 | 227.3 | 108.7 | 0 | 60 | 427.1 | 0.5322 | 4.1717 | 1.4318 | 1824 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0778 | 64.5997 | 64.9755 | 99.72 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0877 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.0667 | 88.1 | 124 | 124 | 104.9 | 119.1 | 1.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 54.525 | 38.282 | 54.258 | 38.886
2024-11-30 | 22:29 | 1829.86 | 1830.18 |  | 239.97 | 1.7814 | 227.5 | 108.89 | 0 | 60.002 | 427.5 | 0.5321 | 4.1353 | 1.4289 | 1827 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0833 | 64.6 | 64.9853 | 99.7067 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1096 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5476 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.1 | 88.1 | 124 | 124 | 105 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 54.582 | 38.323 | 54.316 | 38.927
2024-11-30 | 22:29 | 1832.86 | 1833.18 |  | 239.97 | 1.7814 | 227.6 | 109.08 | 0 | 60.003 | 427.5 | 0.5323 | 4.1292 | 1.4251 | 1830 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.0944 | 64.6 | 64.9959 | 99.6933 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1203 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.1333 | 88.1333 | 124 | 124 | 105 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.8 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 54.64 | 38.364 | 54.373 | 38.968
2024-11-30 | 22:29 | 1835.86 | 1836.18 |  | 239.96 | 1.7793 | 227.1 | 109.26 | 0 | 60.002 | 427 | 0.5318 | 4.0886 | 1.4241 | 1833 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1056 | 64.6 | 65.0057 | 99.6733 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1308 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.2 | 88.1333 | 124 | 124 | 105 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.9 | 67.9 | 175 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 54.697 | 38.404 | 54.43 | 39.009
2024-11-30 | 22:29 | 1838.86 | 1839.18 |  | 239.96 | 1.7762 | 226.6 | 109.45 | 0 | 60.003 | 426.2 | 0.5317 | 4.0917 | 1.4213 | 1836 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1167 | 64.6004 | 65.0163 | 99.6533 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.2 | 88.2 | 124 | 124 | 105 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60.1 | 114.9 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 54.754 | 38.445 | 54.487 | 39.05
2024-11-30 | 22:29 | 1841.86 | 1842.18 |  | 239.95 | 1.7752 | 226.6 | 109.64 | 0 | 59.999 | 426 | 0.5319 | 4.092 | 1.4203 | 1839 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1167 | 64.601 | 65.0294 | 99.63 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1587 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.2 | 88.2 | 124 | 124 | 105 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.9 | 67.9 | 175 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 54.811 | 38.486 | 54.544 | 39.091
2024-11-30 | 22:29 | 1844.86 | 1845.18 |  | 239.95 | 1.7757 | 226.8 | 109.83 | 0 | 59.998 | 426.1 | 0.5323 | 4.0876 | 1.4166 | 1842 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1278 | 64.6021 | 65.04 | 99.6033 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1647 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6 | 99.2333 | 88.2333 | 124 | 124 | 105.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.9 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 54.869 | 38.526 | 54.601 | 39.132
2024-11-30 | 22:30 | 1847.86 | 1848.18 |  | 239.95 | 1.7754 | 227 | 110.02 | 0 | 60.002 | 426 | 0.5328 | 4.0448 | 1.4141 | 1845 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1444 | 64.6041 | 65.0486 | 99.59 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1517 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5474 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6333 | 99.2667 | 88.2667 | 124 | 124 | 105.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 60 | 114.9 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 54.926 | 38.567 | 54.658 | 39.174
2024-11-30 | 22:30 | 1850.86 | 1851.18 |  | 239.95 | 1.7687 | 225.9 | 110.21 | 0 | 60.001 | 424.4 | 0.5323 | 4.1178 | 1.4164 | 1848 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.15 | 64.6065 | 65.0584 | 99.57 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.1819 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5475 | 0 | 15.198 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6333 | 99.2667 | 88.3 | 124 | 124 | 105.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 54.983 | 38.607 | 54.715 | 39.215
2024-11-30 | 22:30 | 1853.86 | 1854.18 |  | 239.96 | 1.7717 | 226.1 | 110.4 | 0 | 59.999 | 425.1 | 0.5318 | 4.1223 | 1.4204 | 1851 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1611 | 64.6101 | 65.0669 | 99.54 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1675 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5474 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6667 | 99.3 | 88.3 | 124 | 124 | 105.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 55.04 | 38.648 | 54.772 | 39.256
2024-11-30 | 22:30 | 1856.86 | 1857.18 |  | 239.96 | 1.7772 | 226.6 | 110.59 | 0 | 60.001 | 426.4 | 0.5314 | 4.0672 | 1.4228 | 1854 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1611 | 64.6149 | 65.0735 | 99.52 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.1243 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5475 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6667 | 99.3 | 88.3 | 124 | 124 | 105.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 55.098 | 38.689 | 54.829 | 39.297
2024-11-30 | 22:30 | 1859.86 | 1860.18 |  | 239.96 | 1.7801 | 227.1 | 110.78 | 0 | 59.997 | 427.2 | 0.5317 | 4.0754 | 1.4233 | 1857 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1667 | 64.6212 | 65.0788 | 99.5 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5475 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6667 | 99.3 | 88.3333 | 124 | 124 | 105.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.9 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 55.155 | 38.729 | 54.886 | 39.338
2024-11-30 | 22:30 | 1862.86 | 1863.18 |  | 239.97 | 1.7801 | 227.3 | 110.97 | 0 | 60.003 | 427.2 | 0.5322 | 4.0871 | 1.4248 | 1860 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1889 | 64.6284 | 65.0853 | 99.4767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.112 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5474 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7 | 99.3333 | 88.4 | 124 | 124 | 105.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 55.212 | 38.77 | 54.943 | 39.379
2024-11-30 | 22:30 | 1865.86 | 1866.18 |  | 239.97 | 1.7839 | 227.8 | 111.16 | 0 | 60.005 | 428.1 | 0.5322 | 4.1339 | 1.4284 | 1863 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1833 | 64.6359 | 65.0963 | 99.4633 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1546 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5474 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.6667 | 99.3333 | 88.4 | 124 | 124 | 105.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 55.27 | 38.81 | 55 | 39.42
2024-11-30 | 22:30 | 1868.86 | 1869.19 |  | 239.97 | 1.7832 | 228 | 111.35 | 0 | 60.001 | 427.9 | 0.5329 | 4.085 | 1.431 | 1866 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.1944 | 64.6442 | 65.1067 | 99.45 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.166 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5474 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7 | 99.3667 | 88.4 | 124 | 124 | 105.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 55.327 | 38.851 | 55.057 | 39.461
2024-11-30 | 22:30 | 1871.86 | 1872.19 |  | 239.98 | 1.786 | 228.5 | 111.54 | 0 | 60.003 | 428.6 | 0.5331 | 4.0609 | 1.432 | 1869 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2 | 64.6527 | 65.1169 | 99.43 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1445 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7 | 99.4 | 88.4 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 55.384 | 38.892 | 55.114 | 39.502
2024-11-30 | 22:30 | 1874.9 | 1875.21 |  | 239.97 | 1.7866 | 228.3 | 111.73 | 0 | 60.001 | 428.7 | 0.5325 | 4.02 | 1.4326 | 1872 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2167 | 64.6606 | 65.1273 | 99.41 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1856 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7 | 99.4 | 88.5 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 55.441 | 38.932 | 55.171 | 39.543
2024-11-30 | 22:30 | 1877.86 | 1878.21 |  | 239.97 | 1.7883 | 228.1 | 111.92 | 0 | 60 | 429.1 | 0.5316 | 4.1243 | 1.4346 | 1875 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2278 | 64.6691 | 65.1378 | 99.37 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1205 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7 | 99.4667 | 88.5 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 204 | 34 | 234 | 55.499 | 38.973 | 55.228 | 39.584
2024-11-30 | 22:30 | 1880.86 | 1881.21 |  | 239.97 | 1.7896 | 228.3 | 112.11 | 0 | 60 | 429.5 | 0.5316 | 4.1424 | 1.4349 | 1878 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2444 | 64.6762 | 65.1455 | 99.35 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.0649 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7333 | 99.5 | 88.5333 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 55.556 | 39.013 | 55.286 | 39.626
2024-11-30 | 22:30 | 1883.86 | 1884.21 |  | 239.98 | 1.7886 | 228.5 | 112.3 | 0 | 60 | 429.2 | 0.5323 | 4.041 | 1.4338 | 1881 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2556 | 64.682 | 65.1504 | 99.33 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.1171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7667 | 99.5 | 88.5667 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 55.613 | 39.054 | 55.343 | 39.667
2024-11-30 | 22:30 | 1886.86 | 1887.21 |  | 239.97 | 1.7839 | 228.1 | 112.49 | 0 | 60 | 428.1 | 0.5328 | 4.0589 | 1.432 | 1884 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2611 | 64.6864 | 65.1561 | 99.3167 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1282 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5472 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7667 | 99.5 | 88.6 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115 | 67.9 | 174 | 92 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 55.671 | 39.094 | 55.4 | 39.708
2024-11-30 | 22:30 | 1889.86 | 1890.21 |  | 239.97 | 1.7841 | 228.1 | 112.68 | 0 | 60.003 | 428.1 | 0.5328 | 4.1102 | 1.4305 | 1887 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2722 | 64.6901 | 65.1643 | 99.3033 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8 | 99.5333 | 88.6 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115.1 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 55.728 | 39.135 | 55.457 | 39.749
2024-11-30 | 22:30 | 1892.86 | 1893.21 |  | 239.98 | 1.786 | 228.2 | 112.87 | 0 | 60.003 | 428.6 | 0.5324 | 4.1169 | 1.4297 | 1890 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.2833 | 64.6932 | 65.1716 | 99.28 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.0985 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5472 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.7667 | 99.5667 | 88.6667 | 124 | 124 | 105.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115.1 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 55.785 | 39.176 | 55.514 | 39.79
2024-11-30 | 22:30 | 1895.86 | 1896.21 |  | 239.98 | 1.7879 | 228.4 | 113.06 | 0 | 60 | 429.1 | 0.5322 | 4.1692 | 1.4263 | 1893 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3 | 64.6959 | 65.179 | 99.2533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.1059 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8 | 99.6 | 88.7 | 124 | 124 | 105.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.8 | 115.1 | 67.9 | 174 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 55.842 | 39.216 | 55.571 | 39.831
2024-11-30 | 22:30 | 1898.86 | 1899.21 |  | 239.97 | 1.7903 | 228.6 | 113.25 | 0 | 60.001 | 429.6 | 0.5321 | 4.1419 | 1.424 | 1896 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3 | 64.6987 | 65.1867 | 99.24 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.1181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5472 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8 | 99.6 | 88.7 | 124 | 124 | 105.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 115.1 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 55.9 | 39.257 | 55.628 | 39.872
2024-11-30 | 22:30 | 1901.86 | 1902.21 |  | 239.96 | 1.7921 | 228.8 | 113.44 | 0 | 60 | 430 | 0.532 | 4.1042 | 1.423 | 1899 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3 | 64.7018 | 65.1953 | 99.2333 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1943 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5473 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8 | 99.6 | 88.7 | 124 | 124 | 105.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 115.1 | 67.9 | 174 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 55.957 | 39.297 | 55.685 | 39.913
2024-11-30 | 22:30 | 1904.86 | 1905.21 |  | 239.95 | 1.7912 | 228.8 | 113.63 | 0 | 60.001 | 429.8 | 0.5323 | 4.1173 | 1.4226 | 1902 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3 | 64.7058 | 65.2045 | 99.22 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1944 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8 | 99.6 | 88.7 | 124 | 124 | 105.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.7 | 115.1 | 67.9 | 173 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 56.014 | 39.338 | 55.742 | 39.954
2024-11-30 | 22:31 | 1907.86 | 1908.21 |  | 239.95 | 1.7899 | 228.7 | 113.82 | 0 | 60 | 429.5 | 0.5325 | 4.1252 | 1.4179 | 1905 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3278 | 64.7111 | 65.2131 | 99.2 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1927 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8667 | 99.6667 | 88.7333 | 124 | 124 | 105.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 59.6 | 115.1 | 67.9 | 173 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 56.072 | 39.378 | 55.799 | 39.995
2024-11-30 | 22:31 | 1910.86 | 1911.21 |  | 239.95 | 1.7898 | 228.9 | 114.01 | 0 | 60.001 | 429.5 | 0.5331 | 4.0872 | 1.4141 | 1908 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3444 | 64.7177 | 65.2235 | 99.2 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1261 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6968 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8667 | 99.7 | 88.8 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.1 | 67.9 | 173 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 56.129 | 39.419 | 55.856 | 40.036
2024-11-30 | 22:31 | 1913.86 | 1914.21 |  | 239.95 | 1.79 | 228.9 | 114.2 | 0 | 60 | 429.5 | 0.533 | 4.0845 | 1.4166 | 1911 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.35 | 64.7257 | 65.2339 | 99.1733 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.1029 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6963 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.7 | 88.8 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.2 | 67.9 | 173 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 56.186 | 39.459 | 55.913 | 40.077
2024-11-30 | 22:31 | 1916.86 | 1917.22 |  | 239.95 | 1.7909 | 228.6 | 114.39 | 0 | 60.001 | 429.7 | 0.532 | 4.1163 | 1.42 | 1914 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.35 | 64.7348 | 65.2449 | 99.1533 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1506 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8667 | 99.7 | 88.8333 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.2 | 67.9 | 173 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 56.243 | 39.5 | 55.97 | 40.118
2024-11-30 | 22:31 | 1919.86 | 1920.22 |  | 239.95 | 1.7898 | 228.4 | 114.58 | 0 | 60.003 | 429.5 | 0.5317 | 4.1837 | 1.4226 | 1917 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3611 | 64.7447 | 65.2571 | 99.1333 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.8667 | 99.7333 | 88.8667 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.2 | 67.9 | 173 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 56.301 | 39.54 | 56.027 | 40.159
2024-11-30 | 22:31 | 1922.86 | 1923.22 |  | 239.96 | 1.7889 | 228.3 | 114.77 | 0 | 60.002 | 429.3 | 0.5318 | 4.0835 | 1.4238 | 1920 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3778 | 64.755 | 65.2688 | 99.12 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.1998 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.7667 | 88.9 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.2 | 67.9 | 173 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 56.358 | 39.581 | 56.084 | 40.2
2024-11-30 | 22:31 | 1925.86 | 1926.22 |  | 239.96 | 1.7883 | 228.3 | 114.96 | 0 | 59.999 | 429.1 | 0.5321 | 4.1553 | 1.4277 | 1923 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3833 | 64.7652 | 65.2778 | 99.1067 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1656 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5473 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.8 | 88.9 | 124 | 124 | 105.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.2 | 67.9 | 173 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 56.415 | 39.621 | 56.141 | 40.241
2024-11-30 | 22:31 | 1928.86 | 1929.22 |  | 239.96 | 1.7873 | 228.2 | 115.15 | 0 | 60 | 428.9 | 0.5321 | 4.1443 | 1.43 | 1926 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.3833 | 64.7741 | 65.2847 | 99.0933 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.1877 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6959 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.8 | 88.9 | 124 | 124 | 105.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.2 | 67.9 | 173 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 56.472 | 39.662 | 56.199 | 40.282
2024-11-30 | 22:31 | 1931.86 | 1932.22 |  | 239.96 | 1.7909 | 228.9 | 115.34 | 0 | 60 | 429.8 | 0.5326 | 4.1866 | 1.4305 | 1929 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4 | 64.7817 | 65.2904 | 99.07 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2096 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.8 | 89 | 124 | 124 | 105.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.2 | 67.9 | 173 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 56.53 | 39.702 | 56.256 | 40.323
2024-11-30 | 22:31 | 1934.86 | 1935.22 |  | 239.96 | 1.7916 | 229 | 115.54 | 0 | 60 | 429.9 | 0.5328 | 4.1141 | 1.4329 | 1932 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4167 | 64.7879 | 65.2973 | 99.0367 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.194 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89 | 124 | 124 | 105.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 56.587 | 39.743 | 56.313 | 40.364
2024-11-30 | 22:31 | 1937.86 | 1938.22 |  | 239.96 | 1.7907 | 228.6 | 115.73 | 0 | 60.003 | 429.7 | 0.5319 | 4.1523 | 1.4339 | 1935 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4167 | 64.7928 | 65.3055 | 99.03 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1865 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5472 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89 | 124 | 124 | 105.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 56.644 | 39.783 | 56.37 | 40.405
2024-11-30 | 22:31 | 1940.86 | 1941.22 |  | 239.97 | 1.7926 | 228.8 | 115.92 | 0 | 60.003 | 430.2 | 0.5318 | 4.1265 | 1.4359 | 1938 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4167 | 64.7963 | 65.3129 | 99.01 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89 | 124 | 124 | 105.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 56.702 | 39.824 | 56.427 | 40.446
2024-11-30 | 22:31 | 1943.86 | 1944.22 |  | 239.97 | 1.7957 | 229.1 | 116.11 | 0 | 60.001 | 430.9 | 0.5317 | 4.1448 | 1.4364 | 1941 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4222 | 64.7985 | 65.3227 | 98.98 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89.0333 | 124 | 124 | 105.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 56.759 | 39.865 | 56.484 | 40.487
2024-11-30 | 22:31 | 1946.86 | 1947.22 |  | 239.97 | 1.795 | 229.3 | 116.3 | 0 | 60 | 430.8 | 0.5322 | 4.0993 | 1.4328 | 1944 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4333 | 64.7997 | 65.3343 | 98.9667 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 64.2216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89.1 | 124 | 124 | 105.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 56.816 | 39.905 | 56.541 | 40.528
2024-11-30 | 22:31 | 1949.86 | 1950.22 |  | 239.98 | 1.7908 | 229.1 | 116.49 | 0 | 60.001 | 429.8 | 0.5331 | 4.1243 | 1.4315 | 1947 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4333 | 64.8002 | 65.3465 | 98.94 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 99.9 | 89.1 | 124 | 124 | 105.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 56.873 | 39.946 | 56.598 | 40.569
2024-11-30 | 22:31 | 1952.86 | 1953.22 |  | 239.99 | 1.7911 | 229.1 | 116.68 | 0 | 59.999 | 429.8 | 0.5329 | 4.1459 | 1.4309 | 1950 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.45 | 64.8013 | 65.3561 | 98.9233 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.547 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 100 | 89.1 | 124 | 124 | 105.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 56.931 | 39.986 | 56.655 | 40.61
2024-11-30 | 22:31 | 1955.86 | 1956.22 |  | 239.99 | 1.7905 | 228.7 | 116.87 | 0 | 60 | 429.7 | 0.5323 | 4.16 | 1.4288 | 1953 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4556 | 64.8036 | 65.3635 | 98.91 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.547 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9 | 100 | 89.1333 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 56.988 | 40.027 | 56.712 | 40.651
2024-11-30 | 22:31 | 1958.86 | 1959.22 |  | 239.98 | 1.7895 | 228.5 | 117.06 | 0 | 60 | 429.5 | 0.5322 | 4.1085 | 1.4255 | 1956 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4778 | 64.8071 | 65.3727 | 98.9033 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1931 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5471 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9667 | 100 | 89.2 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 56.988 | 40.027 | 56.712 | 40.651
2024-11-30 | 22:31 | 1961.86 | 1962.23 |  | 239.97 | 1.7908 | 228.7 | 117.25 | 0 | 60 | 429.7 | 0.5322 | 4.0899 | 1.4238 | 1959 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4833 | 64.812 | 65.3837 | 98.89 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1675 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 108.9667 | 100.0333 | 89.2 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 115.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 57.045 | 40.067 | 56.769 | 40.692
2024-11-30 | 22:31 | 1964.86 | 1965.23 |  | 239.97 | 1.7914 | 228.6 | 117.44 | 0 | 59.999 | 429.9 | 0.5319 | 4.0897 | 1.4209 | 1962 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.4944 | 64.8182 | 65.3939 | 98.8567 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.035 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.1796 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5471 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.0667 | 89.2 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.103 | 40.108 | 56.826 | 40.733
2024-11-30 | 22:32 | 1967.86 | 1968.23 |  | 239.96 | 1.7862 | 228.1 | 117.64 | 0 | 60.002 | 428.6 | 0.5323 | 4.0651 | 1.4189 | 1965 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5111 | 64.8257 | 65.3988 | 98.84 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.128 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.1 | 89.2667 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 57.16 | 40.148 | 56.883 | 40.774
2024-11-30 | 22:32 | 1970.86 | 1971.23 |  | 239.96 | 1.783 | 228.1 | 117.83 | 0 | 59.999 | 427.9 | 0.5332 | 4.1293 | 1.4153 | 1968 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5167 | 64.8346 | 65.4025 | 98.82 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.1 | 89.3 | 124 | 124 | 105.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 205 | 34 | 234 | 57.217 | 40.189 | 56.94 | 40.815
2024-11-30 | 22:32 | 1973.86 | 1974.23 |  | 239.96 | 1.7843 | 228.3 | 118.02 | 0 | 59.999 | 428.2 | 0.5332 | 4.0995 | 1.4156 | 1971 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5167 | 64.8448 | 65.4098 | 98.79 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1721 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.1 | 89.3 | 124 | 124 | 105.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.5 | 67.9 | 173 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 57.274 | 40.229 | 56.997 | 40.856
2024-11-30 | 22:32 | 1976.86 | 1977.23 |  | 239.95 | 1.79 | 228.7 | 118.21 | 0 | 59.999 | 429.5 | 0.5325 | 4.0946 | 1.4198 | 1974 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5278 | 64.8555 | 65.422 | 98.77 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1712 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.1667 | 89.3 | 124 | 124 | 105.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.5 | 67.9 | 173 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 57.332 | 40.27 | 57.055 | 40.897
2024-11-30 | 22:32 | 1979.86 | 1980.23 |  | 239.95 | 1.7961 | 229.4 | 118.4 | 0 | 60 | 431 | 0.5322 | 4.0651 | 1.421 | 1977 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5333 | 64.8654 | 65.4335 | 98.7567 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1792 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.2 | 89.3 | 124 | 124 | 105.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.5 | 67.9 | 173 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 57.389 | 40.311 | 57.112 | 40.939
2024-11-30 | 22:32 | 1982.86 | 1983.23 |  | 239.95 | 1.8005 | 230 | 118.59 | 0 | 60.003 | 432 | 0.5323 | 4.1061 | 1.4231 | 1980 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.55 | 64.8743 | 65.4396 | 98.7433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2206 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.2 | 89.4 | 124 | 124 | 105.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.5 | 67.9 | 172 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 57.446 | 40.351 | 57.169 | 40.98
2024-11-30 | 22:32 | 1985.86 | 1986.23 |  | 239.96 | 1.798 | 229.7 | 118.78 | 0 | 60 | 431.4 | 0.5324 | 4.0717 | 1.4233 | 1983 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.55 | 64.8818 | 65.4482 | 98.73 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.229 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109 | 100.2 | 89.4 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 57.504 | 40.392 | 57.226 | 41.021
2024-11-30 | 22:32 | 1988.86 | 1989.23 |  | 239.96 | 1.7988 | 229.9 | 118.97 | 0 | 59.999 | 431.6 | 0.5325 | 4.0893 | 1.4269 | 1986 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5556 | 64.888 | 65.4633 | 98.7 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1767 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.0333 | 100.2 | 89.4 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 206 | 34 | 234 | 57.561 | 40.432 | 57.283 | 41.062
2024-11-30 | 22:32 | 1991.86 | 1992.23 |  | 239.96 | 1.7983 | 229.9 | 119.16 | 0 | 60 | 431.5 | 0.5329 | 4.0881 | 1.43 | 1989 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5611 | 64.8929 | 65.4792 | 98.6933 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.0333 | 100.2 | 89.4333 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.618 | 40.473 | 57.34 | 41.103
2024-11-30 | 22:32 | 1994.86 | 1995.23 |  | 239.96 | 1.7968 | 229.8 | 119.36 | 0 | 60 | 431.2 | 0.533 | 4.1033 | 1.4316 | 1992 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5944 | 64.8965 | 65.4914 | 98.68 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1797 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.2667 | 89.5 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.5 | 67.9 | 172 | 92 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 57.675 | 40.514 | 57.397 | 41.144
2024-11-30 | 22:32 | 1997.86 | 1998.23 |  | 239.95 | 1.7954 | 229.5 | 119.55 | 0 | 60 | 430.8 | 0.5326 | 4.0722 | 1.4319 | 1995 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.5944 | 64.8987 | 65.4988 | 98.6733 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.1882 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.547 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.3 | 89.5 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.733 | 40.554 | 57.454 | 41.185
2024-11-30 | 22:32 | 2000.86 | 2001.23 |  | 239.95 | 1.7954 | 229.2 | 119.74 | 0 | 60 | 430.8 | 0.5321 | 4.0861 | 1.4345 | 1998 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6 | 64.8996 | 65.5069 | 98.66 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.1972 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.3 | 89.5 | 124 | 124 | 106 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 57.79 | 40.595 | 57.511 | 41.226
2024-11-30 | 22:32 | 2003.86 | 2004.23 |  | 239.95 | 1.7955 | 229 | 119.93 | 0 | 60 | 430.8 | 0.5316 | 4.1219 | 1.4353 | 2001 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6111 | 64.9 | 65.5171 | 98.64 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2149 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.3 | 89.5667 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.847 | 40.635 | 57.568 | 41.267
2024-11-30 | 22:32 | 2006.86 | 2007.23 |  | 239.96 | 1.7956 | 229.1 | 120.12 | 0 | 60.003 | 430.9 | 0.5318 | 4.1211 | 1.4342 | 2004 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6278 | 64.9 | 65.5273 | 98.6333 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.2395 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5468 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.3667 | 89.6 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.5 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.904 | 40.676 | 57.625 | 41.308
2024-11-30 | 22:32 | 2009.86 | 2010.23 |  | 239.96 | 1.7927 | 229.2 | 120.31 | 0 | 60 | 430.2 | 0.5327 | 4.1159 | 1.4318 | 2007 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6278 | 64.9 | 65.5369 | 98.6267 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.3667 | 89.6 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.6 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 57.962 | 40.717 | 57.682 | 41.349
2024-11-30 | 22:32 | 2012.86 | 2013.23 |  | 239.97 | 1.7935 | 229.5 | 120.5 | 0 | 60.002 | 430.4 | 0.5332 | 4.1088 | 1.4313 | 2010 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6389 | 64.9 | 65.548 | 98.6067 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2037 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5468 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1 | 100.4 | 89.6333 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.6 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 58.019 | 40.757 | 57.739 | 41.39
2024-11-30 | 22:32 | 2015.86 | 2016.24 |  | 239.97 | 1.7906 | 228.9 | 120.7 | 0 | 60.001 | 429.7 | 0.5327 | 4.1971 | 1.431 | 2013 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6556 | 64.9 | 65.5608 | 98.5733 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1788 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5469 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1333 | 100.4 | 89.7 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.6 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.076 | 40.798 | 57.796 | 41.432
2024-11-30 | 22:32 | 2018.86 | 2019.24 |  | 239.97 | 1.7905 | 228.8 | 120.89 | 0 | 60 | 429.7 | 0.5324 | 4.1377 | 1.4289 | 2016 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.65 | 64.9 | 65.5706 | 98.5533 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.8667 | 109.1 | 100.4333 | 89.7 | 124 | 124 | 106.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 115.6 | 67.9 | 172 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.134 | 40.838 | 57.853 | 41.473
2024-11-30 | 22:32 | 2021.86 | 2022.24 |  | 239.98 | 1.7916 | 228.9 | 121.08 | 0 | 60 | 429.9 | 0.5323 | 4.1115 | 1.425 | 2019 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6722 | 64.9 | 65.5786 | 98.54 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1941 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1333 | 100.5 | 89.7 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 115.6 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.191 | 40.879 | 57.91 | 41.514
2024-11-30 | 22:32 | 2024.86 | 2025.24 |  | 239.98 | 1.7925 | 228.8 | 121.27 | 0 | 60 | 430.1 | 0.532 | 4.1415 | 1.424 | 2022 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6833 | 64.9 | 65.5871 | 98.51 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.1667 | 100.5 | 89.7333 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 115.6 | 67.9 | 173 | 92 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.248 | 40.92 | 57.968 | 41.555
2024-11-30 | 22:33 | 2027.86 | 2028.24 |  | 239.98 | 1.7968 | 229.4 | 121.46 | 0 | 59.998 | 431.2 | 0.532 | 4.1576 | 1.424 | 2025 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.6889 | 64.9 | 65.5957 | 98.49 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.2 | 100.5 | 89.8 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 115.6 | 67.9 | 173 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.305 | 40.96 | 58.025 | 41.596
2024-11-30 | 22:33 | 2030.86 | 2031.24 |  | 239.98 | 1.7945 | 229.3 | 121.65 | 0 | 60 | 430.6 | 0.5324 | 4.1224 | 1.4196 | 2028 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7056 | 64.9009 | 65.6043 | 98.4767 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1631 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.5333 | 89.8 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 115.6 | 67.9 | 173 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.363 | 41.001 | 58.082 | 41.637
2024-11-30 | 22:33 | 2033.86 | 2034.24 |  | 239.96 | 1.7944 | 229.4 | 121.85 | 0 | 60 | 430.6 | 0.5327 | 4.093 | 1.4163 | 2031 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7167 | 64.903 | 65.6129 | 98.4567 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.1883 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.8 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.6 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 58.42 | 41.042 | 58.139 | 41.678
2024-11-30 | 22:33 | 2036.86 | 2037.24 |  | 239.96 | 1.7959 | 229.6 | 122.04 | 0 | 60.002 | 431 | 0.5329 | 4.0849 | 1.4148 | 2034 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7167 | 64.9061 | 65.6218 | 98.4367 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1602 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.8 | 124 | 124 | 106.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 115.7 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 58.477 | 41.082 | 58.196 | 41.719
2024-11-30 | 22:33 | 2039.86 | 2040.24 |  | 239.96 | 1.8003 | 230.1 | 122.23 | 0 | 60.001 | 432 | 0.5327 | 4.1112 | 1.4187 | 2037 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7111 | 64.9104 | 65.6316 | 98.42 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.5667 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.8 | 124 | 124 | 106.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.7 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 58.535 | 41.123 | 58.253 | 41.76
2024-11-30 | 22:33 | 2042.86 | 2043.24 |  | 239.96 | 1.8024 | 230.2 | 122.42 | 0 | 60.003 | 432.5 | 0.5323 | 4.1411 | 1.4225 | 2040 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7278 | 64.9157 | 65.6414 | 98.39 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2052 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.5667 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.9 | 124 | 124 | 106.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.7 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 58.592 | 41.163 | 58.31 | 41.801
2024-11-30 | 22:33 | 2045.86 | 2046.24 |  | 239.96 | 1.8031 | 230.4 | 122.61 | 0 | 60.003 | 432.7 | 0.5324 | 4.1393 | 1.4238 | 2043 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7278 | 64.9223 | 65.6476 | 98.3633 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.2626 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5468 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.9 | 124 | 124 | 106.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.7 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 58.649 | 41.204 | 58.367 | 41.843
2024-11-30 | 22:33 | 2048.86 | 2049.24 |  | 239.96 | 1.804 | 230.4 | 122.81 | 0 | 60 | 432.9 | 0.5323 | 4.1168 | 1.4264 | 2046 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7333 | 64.9303 | 65.6549 | 98.3567 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3292 | 64.2445 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.6 | 89.9 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.7 | 67.9 | 172 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 58.706 | 41.245 | 58.424 | 41.884
2024-11-30 | 22:33 | 2051.86 | 2052.24 |  | 239.96 | 1.8047 | 230.7 | 123 | 0 | 60 | 433.1 | 0.5328 | 4.1861 | 1.4295 | 2049 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7444 | 64.9396 | 65.6671 | 98.33 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2317 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.6667 | 89.9333 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.7 | 67.9 | 172 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 58.764 | 41.285 | 58.481 | 41.925
2024-11-30 | 22:33 | 2054.86 | 2055.24 |  | 239.96 | 1.8006 | 230.3 | 123.19 | 0 | 60.001 | 432.1 | 0.533 | 4.1824 | 1.4311 | 2052 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7667 | 64.9503 | 65.6831 | 98.31 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.7 | 90 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.7 | 67.9 | 172 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 58.821 | 41.326 | 58.538 | 41.966
2024-11-30 | 22:33 | 2057.86 | 2058.24 |  | 239.96 | 1.8002 | 230.3 | 123.38 | 0 | 60 | 432 | 0.533 | 4.1057 | 1.4331 | 2055 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7667 | 64.9607 | 65.6953 | 98.2967 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.7 | 90 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.7 | 67.9 | 172 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 58.878 | 41.366 | 58.595 | 42.007
2024-11-30 | 22:33 | 2060.86 | 2061.24 |  | 239.95 | 1.8022 | 230.2 | 123.57 | 0 | 60 | 432.4 | 0.5322 | 4.1451 | 1.434 | 2058 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7778 | 64.9715 | 65.7055 | 98.28 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1769 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6967 | 151.5467 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.7 | 90.0667 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.7 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 58.936 | 41.407 | 58.652 | 42.048
2024-11-30 | 22:33 | 2063.86 | 2064.24 |  | 239.96 | 1.8088 | 230.9 | 123.76 | 0 | 60 | 434 | 0.5319 | 4.1116 | 1.4359 | 2061 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7778 | 64.9825 | 65.7141 | 98.2467 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5466 | 0 | 15.194 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.2333 | 100.7333 | 90.0333 | 124 | 124 | 106.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 58.993 | 41.448 | 58.709 | 42.089
2024-11-30 | 22:33 | 2066.86 | 2067.24 |  | 239.96 | 1.8095 | 231.1 | 123.96 | 0 | 60.003 | 434.2 | 0.5323 | 4.1862 | 1.4344 | 2064 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.7944 | 64.9942 | 65.7214 | 98.23 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2382 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.2 | 100.8 | 90.1 | 124 | 124 | 106.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.05 | 41.488 | 58.766 | 42.13
2024-11-30 | 22:33 | 2069.86 | 2070.25 |  | 239.97 | 1.8059 | 231 | 124.15 | 0 | 60.004 | 433.4 | 0.5331 | 4.1082 | 1.4313 | 2067 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8056 | 65.0062 | 65.7292 | 98.2033 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5467 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.2333 | 100.8 | 90.1 | 124 | 124 | 106.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.107 | 41.529 | 58.824 | 42.171
2024-11-30 | 22:33 | 2072.86 | 2073.25 |  | 239.97 | 1.8044 | 230.9 | 124.34 | 0 | 60 | 433 | 0.5334 | 4.1302 | 1.4313 | 2070 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8167 | 65.0182 | 65.7382 | 98.17 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2062 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.8 | 90.1 | 124 | 124 | 106.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 59.165 | 41.569 | 58.881 | 42.212
2024-11-30 | 22:33 | 2075.86 | 2076.25 |  | 239.96 | 1.8052 | 230.9 | 124.53 | 0 | 60 | 433.2 | 0.533 | 4.1729 | 1.4303 | 2073 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8278 | 65.0302 | 65.748 | 98.16 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.212 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5467 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.8667 | 90.1 | 124 | 124 | 106.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 59.222 | 41.61 | 58.938 | 42.253
2024-11-30 | 22:33 | 2078.86 | 2079.25 |  | 239.96 | 1.8038 | 230.5 | 124.73 | 0 | 60 | 432.8 | 0.5326 | 4.0785 | 1.4267 | 2076 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8389 | 65.0422 | 65.7578 | 98.14 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1889 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.1667 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.8 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 59.279 | 41.651 | 58.995 | 42.294
2024-11-30 | 22:33 | 2081.86 | 2082.25 |  | 239.96 | 1.8009 | 230 | 124.92 | 0 | 60 | 432.1 | 0.5322 | 4.0992 | 1.4233 | 2079 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8333 | 65.0534 | 65.7665 | 98.12 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2059 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5467 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.2 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 207 | 34 | 234 | 59.337 | 41.691 | 59.052 | 42.336
2024-11-30 | 22:33 | 2084.86 | 2085.25 |  | 239.96 | 1.8008 | 230 | 125.11 | 0 | 60 | 432.1 | 0.5322 | 4.1213 | 1.4236 | 2082 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.85 | 65.0645 | 65.7757 | 98.1067 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.2593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.2 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 59.394 | 41.732 | 59.109 | 42.377
2024-11-30 | 22:34 | 2087.86 | 2088.25 |  | 239.96 | 1.8013 | 230.1 | 125.3 | 0 | 60 | 432.2 | 0.5324 | 4.1371 | 1.4204 | 2085 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8556 | 65.0738 | 65.7884 | 98.0933 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.2555 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.2667 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 59.394 | 41.732 | 59.109 | 42.377
2024-11-30 | 22:34 | 2090.86 | 2091.25 |  | 239.95 | 1.7975 | 229.9 | 125.49 | 0 | 60.002 | 431.3 | 0.5331 | 4.0911 | 1.4169 | 2088 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.85 | 65.0818 | 65.8012 | 98.0933 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2418 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.3 | 100.9 | 90.2667 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.451 | 41.772 | 59.166 | 42.418
2024-11-30 | 22:34 | 2093.86 | 2094.25 |  | 239.95 | 1.7959 | 229.8 | 125.69 | 0 | 60.003 | 430.9 | 0.5332 | 4.0459 | 1.4141 | 2091 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8667 | 65.088 | 65.8106 | 98.08 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.3 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.508 | 41.813 | 59.223 | 42.459
2024-11-30 | 22:34 | 2096.86 | 2097.25 |  | 239.96 | 1.8008 | 230.3 | 125.88 | 0 | 60.001 | 432.1 | 0.5331 | 4.1204 | 1.4176 | 2094 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8667 | 65.0929 | 65.818 | 98.05 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2019 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 100.9 | 90.3 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.566 | 41.853 | 59.28 | 42.5
2024-11-30 | 22:34 | 2099.86 | 2100.25 |  | 239.95 | 1.8114 | 231.6 | 126.07 | 0 | 60 | 434.7 | 0.5328 | 4.1234 | 1.421 | 2097 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8944 | 65.0964 | 65.8257 | 98.05 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2377 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.9 | 109.3 | 101 | 90.4 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59.7 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 59.623 | 41.894 | 59.337 | 42.541
2024-11-30 | 22:34 | 2102.86 | 2103.25 |  | 239.96 | 1.8139 | 231.8 | 126.26 | 0 | 60.002 | 435.3 | 0.5326 | 4.0755 | 1.4236 | 2100 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8833 | 65.0987 | 65.8351 | 98.03 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5466 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8667 | 109.3 | 101 | 90.4 | 124 | 124 | 106.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59.6 | 115.9 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 59.68 | 41.934 | 59.394 | 42.582
2024-11-30 | 22:34 | 2105.86 | 2106.25 |  | 239.97 | 1.8134 | 231.9 | 126.46 | 0 | 60.001 | 435.2 | 0.5328 | 4.0333 | 1.4248 | 2103 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8833 | 65.0997 | 65.8449 | 98.01 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2045 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.9 | 109.3 | 101 | 90.4 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59.6 | 116 | 67.9 | 172 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 59.738 | 41.975 | 59.451 | 42.623
2024-11-30 | 22:34 | 2108.86 | 2109.25 |  | 239.97 | 1.8135 | 231.9 | 126.65 | 0 | 60.002 | 435.2 | 0.533 | 4.0893 | 1.4268 | 2106 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8944 | 65.1 | 65.8539 | 98 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.2044 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.8667 | 109.3 | 101 | 90.4 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59.5 | 116 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 59.795 | 42.015 | 59.508 | 42.664
2024-11-30 | 22:34 | 2111.86 | 2112.25 |  | 239.97 | 1.8123 | 232 | 126.84 | 0 | 60.003 | 434.9 | 0.5335 | 4.1054 | 1.431 | 2109 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.8944 | 65.1 | 65.8612 | 97.9867 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.2535 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8333 | 109.3333 | 101.0667 | 90.4 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 116 | 67.9 | 172 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 59.852 | 42.056 | 59.565 | 42.705
2024-11-30 | 22:34 | 2114.86 | 2115.25 |  | 239.97 | 1.8083 | 231.4 | 127.04 | 0 | 60.003 | 434 | 0.5332 | 4.0549 | 1.4323 | 2112 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9444 | 65.1001 | 65.8686 | 97.9667 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.1919 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.4 | 101.1 | 90.4667 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 116 | 67.9 | 171 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 59.91 | 42.097 | 59.623 | 42.746
2024-11-30 | 22:34 | 2117.86 | 2118.25 |  | 239.97 | 1.8115 | 231.7 | 127.23 | 0 | 60.001 | 434.7 | 0.5331 | 4.1192 | 1.4326 | 2115 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9167 | 65.1006 | 65.8808 | 97.94 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1835 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.3667 | 101.1 | 90.5 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.3 | 116 | 67.9 | 171 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 59.967 | 42.137 | 59.68 | 42.787
2024-11-30 | 22:34 | 2120.86 | 2121.26 |  | 239.97 | 1.8097 | 231.1 | 127.42 | 0 | 60 | 434.3 | 0.5322 | 4.0855 | 1.4349 | 2118 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.95 | 65.101 | 65.8967 | 97.9233 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2019 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5465 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.4 | 101.1 | 90.5 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.2 | 116 | 67.9 | 171 | 92 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 60.024 | 42.178 | 59.737 | 42.828
2024-11-30 | 22:34 | 2123.86 | 2124.25 |  | 239.97 | 1.8093 | 231.1 | 127.62 | 0 | 60 | 434.2 | 0.5322 | 4.1429 | 1.4356 | 2121 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9556 | 65.1015 | 65.9122 | 97.9033 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.1879 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 109.4333 | 101.1667 | 90.5333 | 124 | 124 | 106.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.1 | 116 | 67.9 | 169 | 92 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 60.081 | 42.218 | 59.794 | 42.869
2024-11-30 | 22:34 | 2126.86 | 2127.25 |  | 239.97 | 1.8088 | 231.2 | 127.81 | 0 | 60.003 | 434.1 | 0.5325 | 4.0985 | 1.4331 | 2124 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9889 | 65.1019 | 65.9233 | 97.8967 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.1923 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5465 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.8333 | 109.5 | 101.2 | 90.6 | 124 | 124 | 106.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.1 | 116 | 67.9 | 169 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.139 | 42.259 | 59.851 | 42.91
2024-11-30 | 22:34 | 2129.86 | 2130.26 |  | 239.97 | 1.8072 | 231.2 | 128 | 0 | 60 | 433.7 | 0.5331 | 4.0846 | 1.4326 | 2127 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110 | 65.1024 | 65.9318 | 97.8767 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1898 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5465 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.5 | 101.2 | 90.6 | 124 | 124 | 106.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.196 | 42.299 | 59.908 | 42.951
2024-11-30 | 22:34 | 2132.86 | 2133.25 |  | 239.97 | 1.8045 | 231 | 128.19 | 0 | 60 | 433 | 0.5335 | 4.1269 | 1.432 | 2130 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9722 | 65.1028 | 65.9404 | 97.8633 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1875 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5465 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8333 | 109.4667 | 101.2 | 90.6 | 124 | 124 | 106.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.253 | 42.34 | 59.965 | 42.992
2024-11-30 | 22:34 | 2135.86 | 2136.26 |  | 239.98 | 1.8022 | 230.6 | 128.39 | 0 | 60 | 432.5 | 0.5332 | 4.0936 | 1.4294 | 2133 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9944 | 65.1037 | 65.949 | 97.85 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1799 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.5 | 101.2 | 90.6333 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 60.311 | 42.38 | 60.022 | 43.033
2024-11-30 | 22:34 | 2138.86 | 2139.26 |  | 239.97 | 1.8065 | 231 | 128.58 | 0 | 60.002 | 433.5 | 0.5327 | 4.1034 | 1.4279 | 2136 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 109.9833 | 65.105 | 65.9567 | 97.83 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.1638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.696 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5333 | 118.8 | 109.5 | 101.2 | 90.7 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 60.368 | 42.421 | 60.079 | 43.074
2024-11-30 | 22:34 | 2141.86 | 2142.26 |  | 239.97 | 1.812 | 231.7 | 128.77 | 0 | 60.003 | 434.8 | 0.5328 | 4.0838 | 1.4243 | 2139 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0056 | 65.1059 | 65.9653 | 97.82 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2086 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6965 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8667 | 109.5 | 101.2333 | 90.7 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 208 | 34 | 234 | 60.425 | 42.461 | 60.136 | 43.115
2024-11-30 | 22:34 | 2144.86 | 2145.26 |  | 239.96 | 1.8136 | 231.8 | 128.97 | 0 | 60 | 435.2 | 0.5326 | 4.1242 | 1.4238 | 2142 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0056 | 65.1077 | 65.9751 | 97.79 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2205 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8 | 109.5 | 101.2667 | 90.7 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.482 | 42.502 | 60.193 | 43.156
2024-11-30 | 22:35 | 2147.86 | 2148.26 |  | 239.96 | 1.8098 | 231.2 | 129.16 | 0 | 60.001 | 434.3 | 0.5323 | 4.1054 | 1.4225 | 2145 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0278 | 65.1108 | 65.9849 | 97.7767 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2337 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.8667 | 109.5 | 101.3 | 90.7 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 60.54 | 42.542 | 60.25 | 43.197
2024-11-30 | 22:35 | 2150.86 | 2151.26 |  | 239.94 | 1.8055 | 230.9 | 129.35 | 0 | 60 | 433.2 | 0.533 | 4.1292 | 1.4193 | 2148 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0111 | 65.1148 | 65.9951 | 97.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 64.2476 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.5 | 101.3 | 90.7333 | 124 | 124 | 106.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 60.597 | 42.583 | 60.307 | 43.238
2024-11-30 | 22:35 | 2153.86 | 2154.26 |  | 239.94 | 1.8062 | 231.1 | 129.54 | 0 | 60 | 433.4 | 0.5332 | 4.1511 | 1.4162 | 2151 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0333 | 65.1201 | 66.0037 | 97.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8 | 109.5 | 101.3333 | 90.8 | 124 | 124 | 107 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 59.1 | 116.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 60.654 | 42.624 | 60.364 | 43.279
2024-11-30 | 22:35 | 2156.86 | 2157.26 |  | 239.94 | 1.8135 | 232.3 | 129.74 | 0 | 60.001 | 435.1 | 0.5339 | 4.1116 | 1.4154 | 2154 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.05 | 65.1268 | 66.0133 | 97.73 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2313 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.5 | 101.3667 | 90.8 | 124 | 124 | 107 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.1 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 60.712 | 42.664 | 60.422 | 43.32
2024-11-30 | 22:35 | 2159.86 | 2160.26 |  | 239.95 | 1.8172 | 232.6 | 129.93 | 0 | 60 | 436 | 0.5334 | 4.1037 | 1.4187 | 2157 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0444 | 65.1349 | 66.0259 | 97.7 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.2201 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5464 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.5333 | 101.4 | 90.8333 | 124 | 124 | 107 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.2 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 60.769 | 42.705 | 60.479 | 43.361
2024-11-30 | 22:35 | 2162.86 | 2163.27 |  | 239.95 | 1.8285 | 234.1 | 130.12 | 0 | 60.002 | 438.7 | 0.5335 | 4.0877 | 1.4213 | 2160 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0611 | 65.1432 | 66.0376 | 97.6867 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2191 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8333 | 109.5 | 101.4 | 90.8667 | 124 | 124 | 107 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.2 | 116.1 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 60.826 | 42.745 | 60.536 | 43.402
2024-11-30 | 22:35 | 2165.86 | 2166.27 |  | 239.95 | 1.8144 | 232 | 130.32 | 0 | 60.003 | 435.4 | 0.5328 | 4.1695 | 1.4234 | 2163 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0722 | 65.1525 | 66.0467 | 97.6667 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6972 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 109.5 | 101.4333 | 90.9 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.3 | 116.2 | 67.9 | 170 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.883 | 42.786 | 60.593 | 43.443
2024-11-30 | 22:35 | 2168.86 | 2169.27 |  | 239.96 | 1.8111 | 231.4 | 130.51 | 0 | 59.997 | 434.6 | 0.5325 | 4.1639 | 1.4259 | 2166 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0778 | 65.1627 | 66.0553 | 97.65 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2307 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 109.5333 | 101.4667 | 90.9 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 116.2 | 67.9 | 170 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.941 | 42.826 | 60.65 | 43.484
2024-11-30 | 22:35 | 2171.86 | 2172.27 |  | 239.97 | 1.8103 | 231.4 | 130.7 | 0 | 60.003 | 434.4 | 0.5327 | 4.1426 | 1.4279 | 2169 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1056 | 65.1716 | 66.0639 | 97.63 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1764 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8333 | 109.5667 | 101.5 | 90.9667 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.4 | 116.2 | 67.9 | 170 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 60.998 | 42.867 | 60.707 | 43.525
2024-11-30 | 22:35 | 2174.86 | 2175.27 |  | 239.97 | 1.8145 | 232.1 | 130.9 | 0 | 60.001 | 435.4 | 0.533 | 4.1361 | 1.4313 | 2172 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.0833 | 65.1794 | 66.0704 | 97.6 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.1683 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5463 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 109.6 | 101.5 | 90.9667 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 116.2 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 61.055 | 42.908 | 60.764 | 43.567
2024-11-30 | 22:35 | 2177.86 | 2178.27 |  | 239.97 | 1.8189 | 232.8 | 131.09 | 0 | 59.999 | 436.5 | 0.5334 | 4.1816 | 1.4326 | 2175 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1111 | 65.1865 | 66.0773 | 97.5867 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5462 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 109.6 | 101.5 | 91 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.5 | 116.2 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 61.113 | 42.948 | 60.821 | 43.608
2024-11-30 | 22:35 | 2180.86 | 2181.27 |  | 239.97 | 1.8208 | 233 | 131.28 | 0 | 60.003 | 436.9 | 0.5332 | 4.1383 | 1.4333 | 2178 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1056 | 65.1923 | 66.0871 | 97.5733 | 68.2178 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2467 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8 | 109.6 | 101.5 | 91 | 124 | 124 | 107.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.6 | 116.2 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 61.17 | 42.989 | 60.878 | 43.649
2024-11-30 | 22:35 | 2183.86 | 2184.27 |  | 239.97 | 1.8217 | 233 | 131.48 | 0 | 59.999 | 437.2 | 0.5329 | 4.1622 | 1.4351 | 2181 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1167 | 65.1967 | 66.0994 | 97.56 | 68.2184 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5463 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8667 | 109.6 | 101.5333 | 91 | 124 | 124 | 107.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.7 | 116.2 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.227 | 43.029 | 60.935 | 43.69
2024-11-30 | 22:35 | 2186.86 | 2187.27 |  | 239.98 | 1.8199 | 232.5 | 131.67 | 0 | 60 | 436.7 | 0.5324 | 4.1332 | 1.4356 | 2184 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1389 | 65.2001 | 66.1084 | 97.5467 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2507 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5463 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.6 | 101.6 | 91 | 124 | 124 | 107.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.8 | 116.2 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.284 | 43.07 | 60.992 | 43.731
2024-11-30 | 22:35 | 2189.86 | 2190.27 |  | 239.98 | 1.8141 | 231.7 | 131.86 | 0 | 60.006 | 435.3 | 0.5322 | 4.1293 | 1.4351 | 2187 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1444 | 65.2033 | 66.1186 | 97.54 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2587 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5463 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 109.6 | 101.6 | 91.1 | 124 | 124 | 107.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 116.3 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.342 | 43.111 | 61.049 | 43.772
2024-11-30 | 22:35 | 2192.86 | 2193.27 |  | 239.98 | 1.8223 | 233.4 | 132.06 | 0 | 60 | 437.3 | 0.5337 | 4.1284 | 1.4338 | 2190 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1444 | 65.2058 | 66.1345 | 97.5267 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5463 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 109.6 | 101.6 | 91.1 | 124 | 124 | 107.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 59.9 | 116.3 | 67.9 | 171 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 61.399 | 43.151 | 61.106 | 43.813
2024-11-30 | 22:35 | 2195.86 | 2196.27 |  | 239.98 | 1.811 | 231.8 | 132.25 | 0 | 60.002 | 434.6 | 0.5333 | 4.1916 | 1.4332 | 2193 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1389 | 65.2089 | 66.1504 | 97.52 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2462 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5463 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8 | 109.6 | 101.6 | 91.1 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60 | 116.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 61.456 | 43.192 | 61.163 | 43.854
2024-11-30 | 22:35 | 2198.86 | 2199.27 |  | 239.98 | 1.8141 | 232.2 | 132.44 | 0 | 60.003 | 435.3 | 0.5334 | 4.137 | 1.4307 | 2196 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1722 | 65.2133 | 66.1602 | 97.49 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.245 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.6667 | 101.6333 | 91.2 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60 | 116.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 61.514 | 43.233 | 61.221 | 43.895
2024-11-30 | 22:35 | 2201.86 | 2202.27 |  | 239.98 | 1.816 | 232.3 | 132.64 | 0 | 60.003 | 435.8 | 0.533 | 4.167 | 1.4297 | 2199 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2 | 65.2188 | 66.168 | 97.4833 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2068 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 109.6667 | 101.7 | 91.2 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.3 | 67.9 | 172 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.571 | 43.273 | 61.278 | 43.937
2024-11-30 | 22:35 | 2204.86 | 2205.27 |  | 239.98 | 1.8135 | 231.9 | 132.83 | 0 | 60.001 | 435.2 | 0.5328 | 4.1301 | 1.4247 | 2202 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1833 | 65.2254 | 66.1761 | 97.47 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.1873 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7 | 101.7 | 91.2 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.3 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 61.628 | 43.314 | 61.335 | 43.978
2024-11-30 | 22:36 | 2207.86 | 2208.27 |  | 239.96 | 1.8148 | 231.9 | 133.02 | 0 | 60 | 435.5 | 0.5326 | 4.1369 | 1.4228 | 2205 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.1889 | 65.2334 | 66.1859 | 97.4567 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.2312 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8 | 109.7 | 101.7 | 91.2333 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.3 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.685 | 43.355 | 61.392 | 44.019
2024-11-30 | 22:36 | 2210.86 | 2211.27 |  | 239.96 | 1.8129 | 231.4 | 133.22 | 0 | 60.001 | 435 | 0.532 | 4.1364 | 1.4215 | 2208 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2 | 65.2425 | 66.1969 | 97.44 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1941 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.7 | 101.7333 | 91.2667 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.3 | 67.9 | 172 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 61.743 | 43.395 | 61.449 | 44.06
2024-11-30 | 22:36 | 2213.86 | 2214.27 |  | 239.95 | 1.8078 | 231.2 | 133.41 | 0 | 60.001 | 433.8 | 0.533 | 4.1348 | 1.4192 | 2211 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2333 | 65.2519 | 66.2065 | 97.42 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8667 | 109.7 | 101.8 | 91.3 | 124 | 124 | 107.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.3 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 61.8 | 43.436 | 61.506 | 44.101
2024-11-30 | 22:36 | 2216.86 | 2217.27 |  | 239.95 | 1.8089 | 231.5 | 133.6 | 0 | 60.001 | 434.1 | 0.5334 | 4.0819 | 1.4161 | 2214 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2167 | 65.2615 | 66.2139 | 97.39 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2132 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7 | 101.8 | 91.3 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 60.1 | 116.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 61.857 | 43.477 | 61.563 | 44.142
2024-11-30 | 22:36 | 2219.86 | 2220.27 |  | 239.94 | 1.8084 | 231.7 | 133.8 | 0 | 59.998 | 433.9 | 0.534 | 4.0621 | 1.4144 | 2217 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2389 | 65.2715 | 66.2239 | 97.37 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.1663 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 109.7 | 101.8 | 91.3333 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 60.1 | 116.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.857 | 43.477 | 61.563 | 44.142
2024-11-30 | 22:36 | 2222.86 | 2223.28 |  | 239.95 | 1.8159 | 232.4 | 133.99 | 0 | 60 | 435.7 | 0.5333 | 4.1327 | 1.4175 | 2220 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2167 | 65.2808 | 66.2361 | 97.35 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.1995 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6964 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7 | 101.8 | 91.3 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 60.1 | 116.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 61.915 | 43.517 | 61.62 | 44.183
2024-11-30 | 22:36 | 2225.86 | 2226.28 |  | 239.95 | 1.821 | 232.9 | 134.18 | 0 | 60.003 | 436.9 | 0.5331 | 4.0679 | 1.4218 | 2223 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2167 | 65.2888 | 66.249 | 97.3433 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2209 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 109.7 | 101.8 | 91.3333 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 60.1 | 116.4 | 67.9 | 172 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 61.972 | 43.558 | 61.677 | 44.225
2024-11-30 | 22:36 | 2228.86 | 2229.28 |  | 239.95 | 1.8244 | 233.3 | 134.38 | 0 | 59.999 | 437.8 | 0.5329 | 4.0981 | 1.4229 | 2226 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2278 | 65.2954 | 66.2596 | 97.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2089 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6982 | 151.5461 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 109.7 | 101.8333 | 91.4 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 60.1 | 116.4 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.029 | 43.599 | 61.734 | 44.266
2024-11-30 | 22:36 | 2231.86 | 2232.28 |  | 239.95 | 1.8247 | 233.4 | 134.57 | 0 | 60 | 437.8 | 0.5331 | 4.0681 | 1.4239 | 2229 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2611 | 65.3009 | 66.2686 | 97.2967 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2164 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5461 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7 | 101.9 | 91.4333 | 124 | 124 | 107.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60.1 | 116.5 | 67.9 | 172 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 209 | 34 | 234 | 62.086 | 43.639 | 61.791 | 44.307
2024-11-30 | 22:36 | 2234.86 | 2235.28 |  | 239.95 | 1.8224 | 233 | 134.77 | 0 | 59.999 | 437.3 | 0.5329 | 4.119 | 1.4275 | 2232 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2556 | 65.3053 | 66.2747 | 97.27 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2347 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5462 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 109.7 | 101.9 | 91.5 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60 | 116.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.144 | 43.68 | 61.848 | 44.348
2024-11-30 | 22:36 | 2237.86 | 2238.28 |  | 239.96 | 1.8178 | 232.6 | 134.96 | 0 | 59.997 | 436.2 | 0.5332 | 4.1067 | 1.4293 | 2235 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2556 | 65.3093 | 66.282 | 97.26 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5461 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 109.7 | 101.9 | 91.5 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60 | 116.5 | 67.9 | 172 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.201 | 43.721 | 61.905 | 44.389
2024-11-30 | 22:36 | 2240.86 | 2241.28 |  | 239.96 | 1.815 | 232.5 | 135.15 | 0 | 60.003 | 435.5 | 0.5337 | 4.1347 | 1.4311 | 2238 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.2833 | 65.3126 | 66.2914 | 97.2467 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2231 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5461 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7333 | 101.9333 | 91.5 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60 | 116.6 | 67.9 | 172 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.258 | 43.761 | 61.962 | 44.43
2024-11-30 | 22:36 | 2243.86 | 2244.28 |  | 239.96 | 1.8246 | 233.6 | 135.35 | 0 | 60.001 | 437.8 | 0.5336 | 4.0914 | 1.4321 | 2241 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3 | 65.3158 | 66.3 | 97.22 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5461 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7333 | 101.9667 | 91.5333 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60 | 116.6 | 67.9 | 171 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 62.316 | 43.802 | 62.02 | 44.471
2024-11-30 | 22:36 | 2246.86 | 2247.28 |  | 239.96 | 1.8289 | 234.1 | 135.54 | 0 | 60 | 438.9 | 0.5335 | 4.0942 | 1.4342 | 2244 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3 | 65.3178 | 66.3086 | 97.2033 | 68.2249 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2621 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5461 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.7667 | 101.9667 | 91.5333 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 60 | 116.6 | 67.9 | 171 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.373 | 43.843 | 62.077 | 44.513
2024-11-30 | 22:36 | 2249.86 | 2250.28 |  | 239.96 | 1.8311 | 234.1 | 135.74 | 0 | 60 | 439.4 | 0.5329 | 4.1312 | 1.4362 | 2247 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3 | 65.32 | 66.3208 | 97.19 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2481 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5461 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8 | 109.7667 | 102 | 91.5667 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.9 | 116.6 | 67.9 | 171 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 62.43 | 43.883 | 62.134 | 44.554
2024-11-30 | 22:36 | 2252.86 | 2253.28 |  | 239.97 | 1.8422 | 235.9 | 135.93 | 0 | 60.001 | 442.1 | 0.5335 | 4.0739 | 1.4357 | 2250 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3333 | 65.3235 | 66.3367 | 97.17 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2409 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6969 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8667 | 109.8 | 102.0333 | 91.6 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.9 | 116.6 | 67.9 | 171 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 62.487 | 43.924 | 62.191 | 44.595
2024-11-30 | 22:36 | 2255.86 | 2256.28 |  | 239.98 | 1.8225 | 233.3 | 136.13 | 0 | 60 | 437.4 | 0.5335 | 4.05 | 1.4322 | 2253 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.35 | 65.3284 | 66.3543 | 97.15 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2083 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5461 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 109.8333 | 102.0667 | 91.6 | 124 | 124 | 107.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.9 | 116.6 | 67.9 | 170 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 62.545 | 43.965 | 62.248 | 44.636
2024-11-30 | 22:36 | 2258.86 | 2259.28 |  | 239.98 | 1.8183 | 232.9 | 136.32 | 0 | 60.002 | 436.3 | 0.5337 | 4.1169 | 1.4322 | 2256 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3278 | 65.334 | 66.3678 | 97.1267 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2331 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 109.8 | 102.1 | 91.6 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.9 | 116.6 | 67.9 | 170 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 62.602 | 44.005 | 62.305 | 44.677
2024-11-30 | 22:36 | 2261.86 | 2262.28 |  | 239.99 | 1.8153 | 232.4 | 136.51 | 0 | 60 | 435.6 | 0.5333 | 4.0855 | 1.4306 | 2259 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3444 | 65.3407 | 66.3775 | 97.1133 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2235 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.8 | 102.1 | 91.6667 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.8 | 116.7 | 67.9 | 170 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 62.659 | 44.046 | 62.362 | 44.718
2024-11-30 | 22:36 | 2264.86 | 2265.28 |  | 239.99 | 1.8129 | 232.1 | 136.71 | 0 | 60 | 435.1 | 0.5334 | 4.1406 | 1.4291 | 2262 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3333 | 65.3472 | 66.3861 | 97.0933 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2329 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 109.8 | 102.1 | 91.6667 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 116.7 | 67.9 | 170 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 62.717 | 44.087 | 62.419 | 44.76
2024-11-30 | 22:37 | 2267.86 | 2268.28 |  | 239.98 | 1.8151 | 232.2 | 136.9 | 0 | 60 | 435.6 | 0.5331 | 4.1419 | 1.4263 | 2265 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3722 | 65.3546 | 66.3939 | 97.08 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.218 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 109.8667 | 102.1 | 91.7667 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 116.7 | 67.9 | 170 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 62.774 | 44.127 | 62.476 | 44.801
2024-11-30 | 22:37 | 2270.86 | 2271.28 |  | 239.97 | 1.8197 | 232.7 | 137.1 | 0 | 60.002 | 436.7 | 0.5329 | 4.101 | 1.4238 | 2268 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3833 | 65.3617 | 66.402 | 97.06 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2435 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.8333 | 102.1333 | 91.8 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 170 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 62.831 | 44.168 | 62.533 | 44.842
2024-11-30 | 22:37 | 2273.86 | 2274.28 |  | 239.97 | 1.8246 | 233.3 | 137.29 | 0 | 60.003 | 437.9 | 0.5327 | 4.1183 | 1.4227 | 2271 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3944 | 65.3697 | 66.4098 | 97.0467 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.226 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6966 | 151.5459 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 109.8667 | 102.1667 | 91.8 | 124 | 124 | 107.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 62.888 | 44.209 | 62.59 | 44.883
2024-11-30 | 22:37 | 2276.86 | 2277.28 |  | 239.96 | 1.8286 | 233.9 | 137.49 | 0 | 59.997 | 438.8 | 0.5331 | 4.1153 | 1.4197 | 2274 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4389 | 65.3772 | 66.4159 | 97.02 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2504 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.697 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 109.9 | 102.2 | 91.8333 | 124 | 124 | 107.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 62.946 | 44.249 | 62.647 | 44.924
2024-11-30 | 22:37 | 2279.86 | 2280.28 |  | 239.95 | 1.8268 | 234 | 137.68 | 0 | 60 | 438.3 | 0.5338 | 4.0997 | 1.42 | 2277 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3833 | 65.3834 | 66.4251 | 97.0067 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.277 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5 | 118.8 | 109.9 | 102.2 | 91.8 | 124 | 124 | 107.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.003 | 44.29 | 62.704 | 44.965
2024-11-30 | 22:37 | 2282.86 | 2283.28 |  | 239.95 | 1.8253 | 233.9 | 137.88 | 0 | 60 | 438 | 0.5341 | 4.0895 | 1.4151 | 2280 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3889 | 65.3883 | 66.4378 | 97 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2622 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5 | 118.8 | 109.9 | 102.2 | 91.8333 | 124 | 124 | 107.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 63.06 | 44.331 | 62.762 | 45.006
2024-11-30 | 22:37 | 2285.86 | 2286.28 |  | 239.95 | 1.8251 | 233.7 | 138.07 | 0 | 60.002 | 437.9 | 0.5337 | 4.1194 | 1.4164 | 2283 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.3944 | 65.3923 | 66.4522 | 96.98 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2352 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5 | 118.8 | 109.9 | 102.2 | 91.8667 | 124 | 124 | 107.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 63.118 | 44.371 | 62.819 | 45.048
2024-11-30 | 22:37 | 2288.86 | 2289.28 |  | 239.95 | 1.8237 | 233.3 | 138.26 | 0 | 59.999 | 437.6 | 0.5332 | 4.1365 | 1.4205 | 2286 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4056 | 65.3951 | 66.4641 | 96.9667 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2317 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6971 | 151.546 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5 | 118.8 | 109.9 | 102.2667 | 91.9 | 124 | 124 | 107.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 210 | 34 | 234 | 63.175 | 44.412 | 62.876 | 45.089
2024-11-30 | 22:37 | 2291.86 | 2292.28 |  | 239.95 | 1.825 | 233.2 | 138.46 | 0 | 60.001 | 437.9 | 0.5326 | 4.0981 | 1.4221 | 2289 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4167 | 65.3973 | 66.4733 | 96.96 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5459 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5 | 118.8 | 109.9 | 102.3 | 91.9 | 124 | 124 | 107.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 116.7 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.232 | 44.452 | 62.933 | 45.13
2024-11-30 | 22:37 | 2294.86 | 2295.28 |  | 239.95 | 1.8228 | 233 | 138.65 | 0 | 60 | 437.4 | 0.5327 | 4.1261 | 1.4236 | 2292 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4556 | 65.3993 | 66.4814 | 96.95 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2609 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5459 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.9333 | 102.3 | 92 | 124 | 124 | 107.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.7 | 67.9 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.289 | 44.493 | 62.99 | 45.171
2024-11-30 | 22:37 | 2297.86 | 2298.29 |  | 239.96 | 1.8207 | 232.8 | 138.85 | 0 | 60.002 | 436.9 | 0.5329 | 4.1576 | 1.4238 | 2295 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4556 | 65.4012 | 66.4904 | 96.9233 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2718 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5458 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.9333 | 102.3 | 92 | 124 | 124 | 107.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.347 | 44.534 | 63.047 | 45.212
2024-11-30 | 22:37 | 2300.86 | 2301.29 |  | 239.95 | 1.8199 | 232.6 | 139.04 | 0 | 60 | 436.7 | 0.5327 | 4.2218 | 1.4283 | 2298 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5278 | 65.4031 | 66.499 | 96.91 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.2923 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5459 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.9 | 110 | 102.4 | 92.0667 | 124 | 124 | 107.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.404 | 44.574 | 63.104 | 45.253
2024-11-30 | 22:37 | 2303.86 | 2304.29 |  | 239.95 | 1.8223 | 233.1 | 139.24 | 0 | 60.001 | 437.3 | 0.533 | 4.1889 | 1.4303 | 2301 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4889 | 65.4056 | 66.5059 | 96.9033 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.289 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5459 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 109.9667 | 102.4 | 92.0667 | 124 | 124 | 107.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 63.461 | 44.615 | 63.161 | 45.294
2024-11-30 | 22:37 | 2306.86 | 2307.29 |  | 239.96 | 1.8284 | 234.2 | 139.43 | 0 | 60.003 | 438.7 | 0.5338 | 4.182 | 1.4313 | 2304 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4611 | 65.4083 | 66.5133 | 96.8833 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2068 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 109.9667 | 102.4 | 92.0667 | 124 | 124 | 107.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.519 | 44.656 | 63.218 | 45.335
2024-11-30 | 22:37 | 2309.86 | 2310.29 |  | 239.96 | 1.8355 | 235 | 139.63 | 0 | 60 | 440.4 | 0.5336 | 4.1737 | 1.4331 | 2307 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.4667 | 65.4109 | 66.521 | 96.86 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.1853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5459 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 110 | 102.4 | 92.1 | 124 | 124 | 107.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 63.576 | 44.696 | 63.275 | 45.376
2024-11-30 | 22:37 | 2312.86 | 2313.29 |  | 239.96 | 1.8341 | 234.8 | 139.82 | 0 | 59.997 | 440.1 | 0.5336 | 4.1402 | 1.4344 | 2310 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5 | 65.4138 | 66.532 | 96.85 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2444 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5459 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 110 | 102.4 | 92.1 | 124 | 124 | 107.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 63.633 | 44.737 | 63.332 | 45.417
2024-11-30 | 22:37 | 2315.86 | 2316.29 |  | 239.96 | 1.835 | 234.6 | 140.02 | 0 | 59.996 | 440.3 | 0.5328 | 4.1879 | 1.4362 | 2313 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5 | 65.4172 | 66.5467 | 96.83 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8333 | 110 | 102.4333 | 92.1333 | 124 | 124 | 107.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 63.691 | 44.777 | 63.389 | 45.459
2024-11-30 | 22:37 | 2318.86 | 2319.29 |  | 239.96 | 1.8319 | 234.1 | 140.21 | 0 | 60.001 | 439.6 | 0.5326 | 4.133 | 1.4347 | 2316 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5333 | 65.422 | 66.5643 | 96.8033 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5459 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8667 | 110 | 102.5 | 92.1667 | 124 | 124 | 108 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 63.748 | 44.818 | 63.446 | 45.5
2024-11-30 | 22:37 | 2321.86 | 2322.29 |  | 239.96 | 1.8242 | 233.5 | 140.41 | 0 | 60 | 437.8 | 0.5333 | 4.1599 | 1.4331 | 2319 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5389 | 65.4268 | 66.5782 | 96.79 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | -0.001 | 0 | 8.3299 | 64.2015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8667 | 110 | 102.5 | 92.2 | 124 | 124 | 108 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 63.805 | 44.859 | 63.504 | 45.541
2024-11-30 | 22:37 | 2324.86 | 2325.29 |  | 239.98 | 1.8202 | 233 | 140.6 | 0 | 60 | 436.8 | 0.5334 | 4.142 | 1.4332 | 2322 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5444 | 65.4328 | 66.59 | 96.77 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2008 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8667 | 110 | 102.5 | 92.2 | 124 | 124 | 108 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 63.862 | 44.899 | 63.561 | 45.582
2024-11-30 | 22:38 | 2327.86 | 2328.29 |  | 239.98 | 1.8203 | 233 | 140.8 | 0 | 60.004 | 436.8 | 0.5335 | 4.1941 | 1.4325 | 2325 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5333 | 65.4388 | 66.6022 | 96.7567 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2646 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8333 | 110 | 102.5 | 92.2333 | 124 | 124 | 108 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 63.92 | 44.94 | 63.618 | 45.623
2024-11-30 | 22:38 | 2330.86 | 2331.29 |  | 239.98 | 1.8267 | 233.9 | 140.99 | 0 | 60.002 | 438.4 | 0.5336 | 4.1768 | 1.4307 | 2328 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5056 | 65.445 | 66.6137 | 96.7433 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2573 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5457 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 110 | 102.5 | 92.2 | 124 | 124 | 108 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 63.977 | 44.98 | 63.675 | 45.664
2024-11-30 | 22:38 | 2333.86 | 2334.29 |  | 239.98 | 1.8292 | 234.3 | 141.19 | 0 | 60.001 | 439 | 0.5337 | 4.1255 | 1.4294 | 2331 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5944 | 65.4531 | 66.6243 | 96.73 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.2349 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.9 | 110.0333 | 102.6 | 92.3 | 124 | 124 | 108.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 64.034 | 45.021 | 63.732 | 45.705
2024-11-30 | 22:38 | 2336.86 | 2337.29 |  | 239.97 | 1.8301 | 234.2 | 141.38 | 0 | 60 | 439.2 | 0.5332 | 4.0465 | 1.4248 | 2334 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5722 | 65.463 | 66.6316 | 96.7 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2321 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8333 | 110.0333 | 102.6 | 92.3333 | 124 | 124 | 108.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 64.092 | 45.062 | 63.789 | 45.746
2024-11-30 | 22:38 | 2339.86 | 2340.29 |  | 239.98 | 1.8315 | 234.2 | 141.58 | 0 | 60 | 439.5 | 0.533 | 4.1153 | 1.4232 | 2337 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6111 | 65.4744 | 66.639 | 96.6733 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 110.0667 | 102.6333 | 92.3667 | 124 | 124 | 108.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.9 | 67.9 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 64.149 | 45.102 | 63.846 | 45.787
2024-11-30 | 22:38 | 2342.86 | 2343.29 |  | 239.96 | 1.8286 | 233.9 | 141.77 | 0 | 59.999 | 438.8 | 0.5331 | 4.0818 | 1.421 | 2340 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.5944 | 65.4857 | 66.6467 | 96.6667 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2591 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5457 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 110.0667 | 102.6333 | 92.3333 | 124 | 124 | 108.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 116.9 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 64.206 | 45.143 | 63.903 | 45.828
2024-11-30 | 22:38 | 2345.86 | 2346.29 |  | 239.96 | 1.8251 | 233.6 | 141.97 | 0 | 60.002 | 437.9 | 0.5334 | 4.1337 | 1.4189 | 2343 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6167 | 65.497 | 66.6553 | 96.65 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2537 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5457 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 110.0667 | 102.7 | 92.4 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 64.263 | 45.184 | 63.96 | 45.87
2024-11-30 | 22:38 | 2348.86 | 2349.29 |  | 239.95 | 1.8188 | 232.9 | 142.16 | 0 | 60 | 436.4 | 0.5337 | 4.1577 | 1.4153 | 2346 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6111 | 65.5089 | 66.6657 | 96.62 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2468 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5457 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8667 | 110.0667 | 102.6667 | 92.4 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 64.321 | 45.224 | 64.017 | 45.911
2024-11-30 | 22:38 | 2351.86 | 2352.29 |  | 239.95 | 1.8187 | 233 | 142.36 | 0 | 60.001 | 436.4 | 0.5338 | 4.1117 | 1.4161 | 2349 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6333 | 65.5198 | 66.6743 | 96.6 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.2455 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5458 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8333 | 110.1 | 102.7 | 92.4333 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 64.321 | 45.224 | 64.017 | 45.911
2024-11-30 | 22:38 | 2354.86 | 2355.3 |  | 239.95 | 1.8285 | 234 | 142.55 | 0 | 60.003 | 438.8 | 0.5334 | 4.09 | 1.4205 | 2352 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6444 | 65.5306 | 66.6831 | 96.5733 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2501 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5458 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 110.1333 | 102.7 | 92.4333 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 64.378 | 45.265 | 64.074 | 45.952
2024-11-30 | 22:38 | 2357.86 | 2358.3 |  | 239.95 | 1.8319 | 234.3 | 142.78 | 0 | 60.002 | 439.6 | 0.533 | 4.0244 | 1.4234 | 2356 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6444 | 65.5414 | 66.6965 | 96.56 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2415 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 110.1 | 102.7 | 92.4667 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 64.493 | 45.346 | 64.189 | 46.034
2024-11-30 | 22:38 | 2360.86 | 2361.3 |  | 239.96 | 1.8316 | 234.3 | 142.98 | 0 | 60 | 439.5 | 0.5331 | 4.1043 | 1.423 | 2359 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.65 | 65.551 | 66.7096 | 96.5467 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2557 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8333 | 110.1 | 102.7333 | 92.5 | 124 | 124 | 108.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117 | 67.9 | 169 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 211 | 34 | 234 | 64.55 | 45.387 | 64.246 | 46.075
2024-11-30 | 22:38 | 2363.86 | 2364.3 |  | 239.96 | 1.8313 | 234.2 | 143.17 | 0 | 60.003 | 439.4 | 0.533 | 4.0798 | 1.4257 | 2362 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6278 | 65.5598 | 66.7204 | 96.5333 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2537 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.1 | 102.7 | 92.5 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 64.607 | 45.427 | 64.303 | 46.116
2024-11-30 | 22:38 | 2366.86 | 2367.3 |  | 239.96 | 1.8276 | 233.8 | 143.37 | 0 | 60 | 438.5 | 0.5332 | 4.1371 | 1.4295 | 2365 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6611 | 65.5672 | 66.729 | 96.52 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2325 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 110.1333 | 102.8 | 92.5333 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 64.607 | 45.427 | 64.303 | 46.116
2024-11-30 | 22:38 | 2369.86 | 2370.3 |  | 239.96 | 1.8289 | 234.3 | 143.56 | 0 | 60 | 438.9 | 0.5339 | 4.1067 | 1.4303 | 2368 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6833 | 65.575 | 66.7363 | 96.5033 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2915 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 110.1667 | 102.8 | 92.6 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.1 | 67.9 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 64.665 | 45.468 | 64.36 | 46.157
2024-11-30 | 22:38 | 2372.86 | 2373.3 |  | 239.97 | 1.8279 | 234.2 | 143.76 | 0 | 60 | 438.6 | 0.5339 | 4.1163 | 1.432 | 2371 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6778 | 65.5809 | 66.7455 | 96.4767 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2584 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8333 | 110.1333 | 102.8333 | 92.6333 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 64.722 | 45.509 | 64.417 | 46.198
2024-11-30 | 22:38 | 2375.86 | 2376.3 |  | 239.96 | 1.8324 | 234.6 | 143.95 | 0 | 60 | 439.7 | 0.5335 | 4.0434 | 1.4334 | 2374 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6944 | 65.5861 | 66.7571 | 96.47 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2385 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5333 | 118.8333 | 110.2 | 102.8333 | 92.6333 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 64.779 | 45.549 | 64.474 | 46.24
2024-11-30 | 22:38 | 2378.86 | 2379.3 |  | 239.96 | 1.841 | 235.6 | 144.15 | 0 | 59.999 | 441.8 | 0.5333 | 4.188 | 1.4352 | 2377 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7167 | 65.5907 | 66.7718 | 96.44 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2521 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8667 | 110.2 | 102.8667 | 92.6667 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 64.836 | 45.59 | 64.531 | 46.281
2024-11-30 | 22:38 | 2381.86 | 2382.3 |  | 239.96 | 1.8438 | 235.8 | 144.35 | 0 | 60.003 | 442.4 | 0.5331 | 4.0869 | 1.4362 | 2380 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7333 | 65.5942 | 66.7869 | 96.4333 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 110.2 | 102.9 | 92.7 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 64.894 | 45.631 | 64.588 | 46.322
2024-11-30 | 22:38 | 2384.86 | 2385.3 |  | 239.96 | 1.8428 | 236 | 144.54 | 0 | 60 | 442.2 | 0.5337 | 4.092 | 1.4342 | 2383 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7 | 65.5967 | 66.8004 | 96.42 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2878 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5 | 118.8 | 110.2 | 102.9 | 92.7 | 124 | 124 | 108.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 64.951 | 45.672 | 64.645 | 46.363
2024-11-30 | 22:39 | 2387.86 | 2388.3 |  | 239.96 | 1.8396 | 235.9 | 144.74 | 0 | 60.003 | 441.5 | 0.5343 | 4.1062 | 1.4329 | 2386 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.6944 | 65.5985 | 66.8114 | 96.4067 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.2843 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5457 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5 | 118.8 | 110.2 | 102.9 | 92.7 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.008 | 45.712 | 64.702 | 46.404
2024-11-30 | 22:39 | 2390.86 | 2391.3 |  | 239.97 | 1.8371 | 235.5 | 144.93 | 0 | 60 | 440.8 | 0.5341 | 4.1044 | 1.4331 | 2389 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7333 | 65.5996 | 66.82 | 96.4 | 68.2371 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 64.2923 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8 | 110.2333 | 102.9667 | 92.7 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.066 | 45.753 | 64.759 | 46.445
2024-11-30 | 22:39 | 2393.86 | 2394.3 |  | 239.97 | 1.8335 | 234.8 | 145.13 | 0 | 60 | 440 | 0.5337 | 4.0839 | 1.4307 | 2392 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7333 | 65.6 | 66.8286 | 96.37 | 68.2371 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.314 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8333 | 110.2333 | 102.9667 | 92.7333 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.1 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.123 | 45.794 | 64.817 | 46.487
2024-11-30 | 22:39 | 2396.86 | 2397.3 |  | 239.97 | 1.8285 | 234 | 145.32 | 0 | 60.001 | 438.8 | 0.5333 | 4.1671 | 1.4284 | 2395 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7611 | 65.6 | 66.8375 | 96.3567 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.2831 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 110.2667 | 103 | 92.7667 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 65.18 | 45.834 | 64.874 | 46.528
2024-11-30 | 22:39 | 2399.86 | 2400.3 |  | 239.98 | 1.8288 | 234 | 145.52 | 0 | 60.003 | 438.9 | 0.5332 | 4.1156 | 1.4245 | 2398 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7778 | 65.6004 | 66.8461 | 96.35 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2674 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.5667 | 118.8667 | 110.2667 | 103 | 92.8 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 65.238 | 45.875 | 64.931 | 46.569
2024-11-30 | 22:39 | 2402.86 | 2403.31 |  | 239.97 | 1.8332 | 234.6 | 145.72 | 0 | 59.996 | 439.9 | 0.5333 | 4.1222 | 1.4246 | 2401 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7722 | 65.6013 | 66.8539 | 96.33 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2817 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.3 | 103 | 92.8667 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 65.295 | 45.916 | 64.988 | 46.61
2024-11-30 | 22:39 | 2405.86 | 2406.31 |  | 239.97 | 1.8361 | 234.9 | 145.91 | 0 | 60.002 | 440.6 | 0.5332 | 4.1747 | 1.422 | 2404 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7722 | 65.6028 | 66.8624 | 96.3167 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2543 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.3 | 103 | 92.8667 | 124 | 124 | 108.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 65.352 | 45.957 | 65.045 | 46.651
2024-11-30 | 22:39 | 2408.86 | 2409.31 |  | 239.96 | 1.8385 | 235.6 | 146.11 | 0 | 59.998 | 441.2 | 0.534 | 4.0804 | 1.4189 | 2407 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8167 | 65.6055 | 66.872 | 96.3033 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2347 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5456 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1667 | 119.6 | 118.8667 | 110.3 | 103.0667 | 92.9 | 124 | 124 | 108.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.4 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 65.409 | 45.997 | 65.102 | 46.692
2024-11-30 | 22:39 | 2411.86 | 2412.31 |  | 239.96 | 1.8374 | 235.7 | 146.3 | 0 | 59.999 | 440.9 | 0.5345 | 4.0953 | 1.4153 | 2410 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.7556 | 65.6086 | 66.8837 | 96.29 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2626 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 110.3 | 103 | 92.9 | 124 | 124 | 108.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 65.467 | 46.038 | 65.159 | 46.734
2024-11-30 | 22:39 | 2414.86 | 2415.31 |  | 239.96 | 1.8365 | 235.4 | 146.5 | 0 | 60 | 440.7 | 0.5342 | 4.1069 | 1.4169 | 2413 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8167 | 65.6121 | 66.8984 | 96.27 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2558 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5454 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8333 | 110.3 | 103.1 | 92.9667 | 124 | 124 | 108.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 65.524 | 46.079 | 65.216 | 46.775
2024-11-30 | 22:39 | 2417.86 | 2418.31 |  | 239.96 | 1.841 | 235.6 | 146.7 | 0 | 59.998 | 441.8 | 0.5333 | 4.1073 | 1.4212 | 2416 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8 | 65.6164 | 66.9125 | 96.25 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2894 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5455 | 0 | 15.188 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 110.3 | 103.1 | 92.9667 | 124 | 124 | 108.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.5 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 65.581 | 46.12 | 65.273 | 46.816
2024-11-30 | 22:39 | 2420.86 | 2421.31 |  | 239.95 | 1.8387 | 235.1 | 146.89 | 0 | 60 | 441.2 | 0.5329 | 4.1499 | 1.4234 | 2419 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8444 | 65.6213 | 66.9251 | 96.2233 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2741 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5455 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8667 | 110.3 | 103.1667 | 93 | 124 | 124 | 108.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 212 | 34 | 234 | 65.639 | 46.16 | 65.33 | 46.857
2024-11-30 | 22:39 | 2423.86 | 2424.31 |  | 239.96 | 1.8392 | 235.3 | 147.09 | 0 | 60.002 | 441.3 | 0.5331 | 4.1769 | 1.4241 | 2422 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8278 | 65.6268 | 66.9337 | 96.21 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2804 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5455 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 110.3 | 103.1667 | 93 | 124 | 124 | 108.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 65.696 | 46.201 | 65.387 | 46.898
2024-11-30 | 22:39 | 2426.86 | 2427.31 |  | 239.96 | 1.8366 | 235.2 | 147.28 | 0 | 60.002 | 440.7 | 0.5336 | 4.1546 | 1.4269 | 2425 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8333 | 65.6325 | 66.9406 | 96.1967 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8333 | 110.3 | 103.2 | 93.0333 | 124 | 124 | 108.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.2 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 65.753 | 46.242 | 65.445 | 46.94
2024-11-30 | 22:39 | 2429.86 | 2430.31 |  | 239.97 | 1.8363 | 235.2 | 147.48 | 0 | 59.999 | 440.7 | 0.5337 | 4.2357 | 1.4313 | 2428 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8278 | 65.6382 | 66.948 | 96.1833 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.2971 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5455 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.3333 | 103.2 | 93.0333 | 124 | 124 | 108.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 65.811 | 46.283 | 65.502 | 46.981
2024-11-30 | 22:39 | 2432.86 | 2433.31 |  | 239.96 | 1.837 | 235.3 | 147.68 | 0 | 60 | 440.8 | 0.5339 | 4.2132 | 1.4316 | 2431 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8944 | 65.6439 | 66.9557 | 96.16 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2928 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5455 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8667 | 110.4 | 103.2667 | 93.1 | 124 | 124 | 108.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.2 | 67.9 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.868 | 46.323 | 65.559 | 47.022
2024-11-30 | 22:39 | 2435.86 | 2436.31 |  | 239.97 | 1.8388 | 235.5 | 147.87 | 0 | 60.004 | 441.3 | 0.5338 | 4.1719 | 1.4336 | 2434 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8722 | 65.6487 | 66.9639 | 96.1333 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2555 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8333 | 110.3667 | 103.2667 | 93.1 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.925 | 46.364 | 65.616 | 47.063
2024-11-30 | 22:39 | 2438.86 | 2439.31 |  | 239.96 | 1.8394 | 235.4 | 148.07 | 0 | 60 | 441.4 | 0.5332 | 4.1303 | 1.4349 | 2437 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8444 | 65.654 | 66.9724 | 96.12 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2347 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.3333 | 103.2667 | 93.1 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 65.982 | 46.405 | 65.673 | 47.104
2024-11-30 | 22:39 | 2441.86 | 2442.31 |  | 239.96 | 1.8439 | 235.8 | 148.27 | 0 | 59.999 | 442.5 | 0.5328 | 4.1727 | 1.4359 | 2440 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9056 | 65.6592 | 66.9865 | 96.1133 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2353 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8333 | 110.4 | 103.3 | 93.2 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 66.04 | 46.446 | 65.73 | 47.146
2024-11-30 | 22:39 | 2444.86 | 2445.31 |  | 239.96 | 1.8444 | 236 | 148.46 | 0 | 60.003 | 442.6 | 0.5333 | 4.116 | 1.4349 | 2443 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.8611 | 65.6645 | 67.0071 | 96.1 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2579 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 110.4 | 103.3 | 93.1333 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 66.097 | 46.486 | 65.787 | 47.187
2024-11-30 | 22:40 | 2447.86 | 2448.31 |  | 239.97 | 1.8418 | 236 | 148.66 | 0 | 60.003 | 442 | 0.5339 | 4.1353 | 1.4328 | 2446 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9278 | 65.67 | 67.0265 | 96.0867 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8333 | 110.4 | 103.3667 | 93.2333 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 66.154 | 46.527 | 65.844 | 47.228
2024-11-30 | 22:40 | 2450.86 | 2451.32 |  | 239.97 | 1.8393 | 235.7 | 148.85 | 0 | 60.004 | 441.4 | 0.534 | 4.1854 | 1.432 | 2449 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9278 | 65.6754 | 67.0388 | 96.0533 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.2924 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8 | 110.4 | 103.4 | 93.2667 | 124 | 124 | 108.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.6 | 117.3 | 68 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 66.212 | 46.568 | 65.901 | 47.269
2024-11-30 | 22:40 | 2453.86 | 2454.32 |  | 239.97 | 1.8392 | 235.6 | 149.05 | 0 | 60 | 441.4 | 0.5338 | 4.211 | 1.4318 | 2452 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9222 | 65.6809 | 67.0455 | 96.0333 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.4 | 103.4 | 93.2667 | 124 | 124 | 108.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 66.269 | 46.608 | 65.958 | 47.31
2024-11-30 | 22:40 | 2456.86 | 2457.32 |  | 239.97 | 1.8402 | 235.7 | 149.25 | 0 | 60.002 | 441.6 | 0.5338 | 4.1141 | 1.4279 | 2455 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9389 | 65.6864 | 67.0529 | 96.0067 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2587 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8333 | 110.4 | 103.4 | 93.3 | 124 | 124 | 108.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 168 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 66.326 | 46.649 | 66.015 | 47.352
2024-11-30 | 22:40 | 2459.86 | 2460.32 |  | 239.96 | 1.8423 | 235.9 | 149.44 | 0 | 60.002 | 442.1 | 0.5336 | 4.1412 | 1.4249 | 2458 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9056 | 65.6917 | 67.0618 | 96 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2581 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 110.4 | 103.4 | 93.3 | 124 | 124 | 108.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 66.384 | 46.69 | 66.073 | 47.393
2024-11-30 | 22:40 | 2462.86 | 2463.32 |  | 239.96 | 1.8383 | 235.2 | 149.64 | 0 | 60.003 | 441.1 | 0.5331 | 4.1043 | 1.4225 | 2461 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9333 | 65.6976 | 67.0716 | 95.98 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2851 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.4667 | 103.4 | 93.3 | 124 | 124 | 108.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 66.441 | 46.731 | 66.13 | 47.434
2024-11-30 | 22:40 | 2465.86 | 2466.32 |  | 239.96 | 1.8328 | 234.7 | 149.84 | 0 | 59.999 | 439.8 | 0.5337 | 4.0756 | 1.4225 | 2464 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111 | 65.704 | 67.0818 | 95.96 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.265 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.2 | 119.6 | 118.8667 | 110.5 | 103.5 | 93.3333 | 124 | 124 | 108.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 169 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 66.498 | 46.771 | 66.187 | 47.475
2024-11-30 | 22:40 | 2468.86 | 2469.32 |  | 239.95 | 1.8372 | 235.3 | 150.03 | 0 | 60.002 | 440.8 | 0.5337 | 4.1129 | 1.419 | 2467 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9611 | 65.7112 | 67.0916 | 95.95 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2664 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.4667 | 103.4667 | 93.3667 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.4 | 68 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 66.556 | 46.812 | 66.244 | 47.516
2024-11-30 | 22:40 | 2471.86 | 2472.32 |  | 239.95 | 1.84 | 235.9 | 150.23 | 0 | 60.004 | 441.5 | 0.5343 | 4.0478 | 1.4146 | 2470 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9611 | 65.7185 | 67.1014 | 95.9233 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.272 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5454 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.4667 | 103.4667 | 93.3667 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.5 | 68 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 66.613 | 46.853 | 66.301 | 47.558
2024-11-30 | 22:40 | 2474.86 | 2475.32 |  | 239.96 | 1.8431 | 236.4 | 150.43 | 0 | 60.005 | 442.3 | 0.5345 | 4.066 | 1.4169 | 2473 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9722 | 65.7253 | 67.1082 | 95.91 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3032 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5453 | 0 | 15.187 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.4667 | 103.4667 | 93.4333 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.5 | 68 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 66.67 | 46.893 | 66.358 | 47.599
2024-11-30 | 22:40 | 2477.86 | 2478.32 |  | 239.96 | 1.847 | 236.6 | 150.62 | 0 | 60.002 | 443.2 | 0.5339 | 4.1206 | 1.4207 | 2476 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9944 | 65.7322 | 67.1161 | 95.9033 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3143 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5453 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8333 | 110.5 | 103.5333 | 93.4667 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 59.7 | 117.5 | 68 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 66.728 | 46.934 | 66.415 | 47.64
2024-11-30 | 22:40 | 2480.86 | 2481.32 |  | 239.96 | 1.8499 | 236.8 | 150.82 | 0 | 60.002 | 443.9 | 0.5335 | 4.0796 | 1.4236 | 2479 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0278 | 65.7395 | 67.1276 | 95.88 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3159 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5453 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.6 | 118.8 | 110.5333 | 103.6 | 93.5 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.5 | 68 | 169 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 66.785 | 46.975 | 66.472 | 47.681
2024-11-30 | 22:40 | 2483.86 | 2484.32 |  | 239.97 | 1.8484 | 236.6 | 151.02 | 0 | 60.003 | 443.6 | 0.5334 | 4.0619 | 1.4243 | 2482 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 110.9667 | 65.7464 | 67.1404 | 95.87 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2748 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5453 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 110.5 | 103.5 | 93.4667 | 124 | 124 | 108.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.5 | 68 | 168 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 66.842 | 47.015 | 66.529 | 47.722
2024-11-30 | 22:40 | 2486.86 | 2487.32 |  | 239.98 | 1.8443 | 236.3 | 151.22 | 0 | 59.997 | 442.6 | 0.5338 | 4.1019 | 1.4265 | 2485 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0333 | 65.7541 | 67.1514 | 95.8533 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2664 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5453 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.5667 | 103.6 | 93.5667 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.5 | 68 | 168 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 66.899 | 47.056 | 66.586 | 47.763
2024-11-30 | 22:40 | 2489.86 | 2490.32 |  | 239.97 | 1.8411 | 235.9 | 151.41 | 0 | 59.999 | 441.8 | 0.534 | 4.0716 | 1.4297 | 2488 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0444 | 65.7611 | 67.16 | 95.8467 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2781 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8 | 110.5667 | 103.6333 | 93.5667 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.6 | 117.5 | 68 | 168 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 66.957 | 47.097 | 66.644 | 47.805
2024-11-30 | 22:40 | 2492.86 | 2493.32 |  | 239.97 | 1.841 | 236.1 | 151.61 | 0 | 60 | 441.8 | 0.5344 | 4.1019 | 1.4326 | 2491 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0611 | 65.7673 | 67.1704 | 95.83 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.3225 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.6 | 103.7 | 93.6 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.6 | 117.5 | 68 | 167 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.014 | 47.137 | 66.701 | 47.846
2024-11-30 | 22:40 | 2495.86 | 2496.32 |  | 239.97 | 1.848 | 236.9 | 151.81 | 0 | 60.003 | 443.5 | 0.5341 | 4.1119 | 1.4328 | 2494 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0389 | 65.7729 | 67.1851 | 95.81 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3073 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.5667 | 103.6667 | 93.6 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.6 | 117.5 | 68 | 167 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.071 | 47.178 | 66.758 | 47.887
2024-11-30 | 22:40 | 2498.86 | 2499.32 |  | 239.96 | 1.8543 | 237.4 | 152 | 0 | 60 | 445 | 0.5336 | 4.0557 | 1.4354 | 2497 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0778 | 65.7788 | 67.2022 | 95.8033 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2833 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6985 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.6 | 103.7 | 93.7 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.5 | 68 | 167 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 67.071 | 47.178 | 66.758 | 47.887
2024-11-30 | 22:40 | 2501.86 | 2502.32 |  | 239.97 | 1.8574 | 237.8 | 152.2 | 0 | 60.002 | 445.7 | 0.5336 | 4.1321 | 1.4354 | 2500 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0722 | 65.7855 | 67.2161 | 95.7833 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2735 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5453 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 110.6 | 103.7 | 93.7 | 124 | 124 | 109 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.6 | 68 | 167 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 67.129 | 47.219 | 66.815 | 47.928
2024-11-30 | 22:40 | 2504.86 | 2505.32 |  | 239.97 | 1.8545 | 237.8 | 152.4 | 0 | 60 | 445 | 0.5343 | 4.1165 | 1.4338 | 2503 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0611 | 65.7922 | 67.2278 | 95.77 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.6 | 103.7 | 93.7 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.186 | 47.26 | 66.872 | 47.969
2024-11-30 | 22:41 | 2507.86 | 2508.32 |  | 239.97 | 1.8501 | 237.3 | 152.6 | 0 | 59.999 | 444 | 0.5345 | 4.0888 | 1.432 | 2506 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0833 | 65.7994 | 67.2357 | 95.7567 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3013 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8 | 110.6 | 103.7 | 93.7 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.243 | 47.3 | 66.929 | 48.01
2024-11-30 | 22:41 | 2510.86 | 2511.32 |  | 239.97 | 1.8471 | 236.8 | 152.79 | 0 | 59.999 | 443.3 | 0.5341 | 4.0589 | 1.4305 | 2509 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0833 | 65.8077 | 67.2443 | 95.7367 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6974 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8333 | 110.6 | 103.7333 | 93.7 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.301 | 47.341 | 66.986 | 48.051
2024-11-30 | 22:41 | 2513.86 | 2514.33 |  | 239.97 | 1.8447 | 236.4 | 152.99 | 0 | 60.003 | 442.7 | 0.5339 | 4.1218 | 1.4289 | 2512 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1111 | 65.8161 | 67.2555 | 95.73 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.03 | -0.001 | 0 | 8.3298 | 64.2519 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8 | 110.6 | 103.8 | 93.7667 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 67.358 | 47.382 | 67.043 | 48.093
2024-11-30 | 22:41 | 2516.86 | 2517.33 |  | 239.97 | 1.8405 | 235.7 | 153.19 | 0 | 60 | 441.6 | 0.5337 | 4.0746 | 1.4253 | 2515 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1111 | 65.8254 | 67.2653 | 95.7 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2255 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.6 | 118.8 | 110.6 | 103.8 | 93.8 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.415 | 47.422 | 67.1 | 48.134
2024-11-30 | 22:41 | 2519.86 | 2520.33 |  | 239.96 | 1.8408 | 235.6 | 153.38 | 0 | 60.003 | 441.7 | 0.5333 | 4.0973 | 1.4243 | 2518 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.0722 | 65.8337 | 67.2751 | 95.6867 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2348 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 110.6 | 103.8 | 93.7333 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.473 | 47.463 | 67.157 | 48.175
2024-11-30 | 22:41 | 2522.86 | 2523.33 |  | 239.95 | 1.842 | 235.8 | 153.58 | 0 | 59.999 | 442 | 0.5335 | 4.1686 | 1.4236 | 2521 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1333 | 65.842 | 67.2849 | 95.65 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2336 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8 | 110.6333 | 103.8667 | 93.8 | 124 | 124 | 109.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 68 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.53 | 47.504 | 67.215 | 48.216
2024-11-30 | 22:41 | 2525.86 | 2526.33 |  | 239.95 | 1.8404 | 235.8 | 153.78 | 0 | 59.999 | 441.6 | 0.534 | 4.1461 | 1.4198 | 2524 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1111 | 65.8497 | 67.2947 | 95.6433 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2843 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5 | 118.8 | 110.6333 | 103.8333 | 93.8333 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 67.9 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 213 | 34 | 234 | 67.587 | 47.544 | 67.272 | 48.257
2024-11-30 | 22:41 | 2528.86 | 2529.33 |  | 239.94 | 1.8428 | 236.2 | 153.98 | 0 | 60.001 | 442.2 | 0.5343 | 4.1269 | 1.4157 | 2527 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1556 | 65.8568 | 67.3045 | 95.62 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2598 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 110.7 | 103.9 | 93.9 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.4 | 117.6 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.645 | 47.585 | 67.329 | 48.298
2024-11-30 | 22:41 | 2531.86 | 2532.33 |  | 239.94 | 1.8464 | 236.6 | 154.17 | 0 | 60.002 | 443 | 0.5342 | 4.1612 | 1.4183 | 2530 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1333 | 65.8639 | 67.3151 | 95.6 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2774 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.545 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.6333 | 103.9 | 93.9 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.6 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.702 | 47.626 | 67.386 | 48.34
2024-11-30 | 22:41 | 2534.86 | 2535.33 |  | 239.94 | 1.8522 | 237.4 | 154.37 | 0 | 60 | 444.4 | 0.5341 | 4.1473 | 1.4216 | 2533 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1667 | 65.8694 | 67.3237 | 95.58 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5452 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.7 | 103.9 | 93.9333 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.6 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 67.759 | 47.666 | 67.443 | 48.381
2024-11-30 | 22:41 | 2537.86 | 2538.33 |  | 239.94 | 1.8569 | 237.8 | 154.57 | 0 | 59.997 | 445.5 | 0.5338 | 4.1045 | 1.4234 | 2536 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1778 | 65.874 | 67.3341 | 95.5667 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2879 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 110.7 | 103.9333 | 94 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.5 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 67.817 | 47.707 | 67.5 | 48.422
2024-11-30 | 22:41 | 2540.86 | 2541.33 |  | 239.95 | 1.8582 | 238.1 | 154.76 | 0 | 60.003 | 445.9 | 0.5339 | 4.1085 | 1.4236 | 2539 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1944 | 65.8775 | 67.3488 | 95.5667 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2801 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5451 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.6 | 118.8 | 110.7 | 104 | 94 | 124 | 124 | 109.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.6 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 67.874 | 47.748 | 67.557 | 48.463
2024-11-30 | 22:41 | 2543.86 | 2544.33 |  | 239.95 | 1.8576 | 237.9 | 154.96 | 0 | 60 | 445.7 | 0.5338 | 4.1656 | 1.4278 | 2542 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1889 | 65.8802 | 67.3624 | 95.54 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2869 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.5451 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8 | 110.7 | 104 | 94 | 124 | 124 | 109.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 67.931 | 47.789 | 67.614 | 48.504
2024-11-30 | 22:41 | 2546.86 | 2547.33 |  | 239.96 | 1.8564 | 237.9 | 155.16 | 0 | 60.002 | 445.5 | 0.5341 | 4.1792 | 1.4305 | 2545 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1833 | 65.8843 | 67.3729 | 95.52 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3159 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5451 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.7 | 104 | 94 | 124 | 124 | 109.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 67.989 | 47.829 | 67.671 | 48.545
2024-11-30 | 22:41 | 2549.86 | 2550.33 |  | 239.95 | 1.8557 | 237.8 | 155.36 | 0 | 60 | 445.3 | 0.5341 | 4.1772 | 1.4342 | 2548 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.1944 | 65.8877 | 67.382 | 95.5067 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.3334 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.6 | 118.8 | 110.7333 | 104 | 94 | 124 | 124 | 109.3 | 119 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.046 | 47.87 | 67.728 | 48.586
2024-11-30 | 22:41 | 2552.86 | 2553.33 |  | 239.96 | 1.8552 | 237.9 | 155.56 | 0 | 60 | 445.2 | 0.5343 | 4.1529 | 1.4334 | 2551 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2167 | 65.8907 | 67.3918 | 95.4867 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.329 | 64.3531 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5451 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.6 | 118.8 | 110.7333 | 104 | 94.1 | 124 | 124 | 109.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.7 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.103 | 47.911 | 67.786 | 48.628
2024-11-30 | 22:41 | 2555.86 | 2556.33 |  | 239.96 | 1.8583 | 237.8 | 155.75 | 0 | 60.002 | 445.9 | 0.5333 | 4.2422 | 1.4362 | 2554 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2389 | 65.8932 | 67.4035 | 95.46 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3129 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.1333 | 119.5667 | 118.8333 | 110.8 | 104 | 94.1 | 124 | 124 | 109.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.8 | 117.7 | 67.9 | 167 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.16 | 47.952 | 67.843 | 48.669
2024-11-30 | 22:41 | 2558.86 | 2559.33 |  | 239.96 | 1.8561 | 237.3 | 155.95 | 0 | 60 | 445.4 | 0.5329 | 4.2103 | 1.4372 | 2557 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2056 | 65.8954 | 67.4157 | 95.4467 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3031 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.7333 | 104.0333 | 94.1 | 124 | 124 | 109.3 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.8 | 117.7 | 67.9 | 167 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.218 | 47.992 | 67.9 | 48.71
2024-11-30 | 22:41 | 2561.86 | 2562.33 |  | 239.96 | 1.8523 | 237.1 | 156.15 | 0 | 60.002 | 444.5 | 0.5333 | 4.1891 | 1.4362 | 2560 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2222 | 65.8976 | 67.4273 | 95.4333 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.34 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 110.8 | 104.1 | 94.1 | 124 | 124 | 109.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.8 | 117.8 | 67.9 | 167 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.275 | 48.033 | 67.957 | 48.751
2024-11-30 | 22:41 | 2564.86 | 2565.34 |  | 239.97 | 1.846 | 236.5 | 156.35 | 0 | 60.001 | 443 | 0.5339 | 4.1495 | 1.4336 | 2563 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2667 | 65.8994 | 67.4384 | 95.42 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.3391 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.1 | 119.6 | 118.8 | 110.8 | 104.1 | 94.2 | 124 | 124 | 109.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 117.8 | 67.9 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.332 | 48.074 | 68.014 | 48.792
2024-11-30 | 22:42 | 2567.86 | 2568.34 |  | 239.97 | 1.849 | 237.1 | 156.54 | 0 | 60 | 443.7 | 0.5344 | 4.1489 | 1.4333 | 2566 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2556 | 65.9012 | 67.4498 | 95.4067 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.284 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.6 | 118.8 | 110.8 | 104.1 | 94.2 | 124 | 124 | 109.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 117.8 | 67.9 | 168 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.39 | 48.115 | 68.071 | 48.834
2024-11-30 | 22:42 | 2570.86 | 2571.34 |  | 239.98 | 1.8539 | 237.6 | 156.74 | 0 | 60.004 | 444.9 | 0.5342 | 4.146 | 1.4322 | 2569 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2444 | 65.9027 | 67.4643 | 95.39 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2907 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.8 | 104.1 | 94.2 | 124 | 124 | 109.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 117.8 | 67.9 | 168 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.447 | 48.155 | 68.128 | 48.875
2024-11-30 | 22:42 | 2573.86 | 2574.34 |  | 239.98 | 1.852 | 237.4 | 156.94 | 0 | 60.002 | 444.4 | 0.5341 | 4.1925 | 1.4299 | 2572 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.25 | 65.9041 | 67.479 | 95.37 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 110.8 | 104.1 | 94.2667 | 124 | 124 | 109.4 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 117.8 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.504 | 48.196 | 68.185 | 48.916
2024-11-30 | 22:42 | 2576.86 | 2577.33 |  | 239.98 | 1.8542 | 237.7 | 157.14 | 0 | 60.002 | 445 | 0.5341 | 4.0895 | 1.425 | 2575 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2722 | 65.9059 | 67.49 | 95.3633 | 68.2449 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2714 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.8 | 104.1333 | 94.3 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.8 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 68.562 | 48.237 | 68.242 | 48.957
2024-11-30 | 22:42 | 2579.86 | 2580.34 |  | 239.97 | 1.8549 | 237.4 | 157.34 | 0 | 60.001 | 445.1 | 0.5334 | 4.0899 | 1.4235 | 2578 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2944 | 65.9086 | 67.499 | 95.35 | 68.2441 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3044 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.8333 | 104.2 | 94.3 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.9 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 68.619 | 48.278 | 68.299 | 48.998
2024-11-30 | 22:42 | 2582.86 | 2583.34 |  | 239.97 | 1.8517 | 237 | 157.53 | 0 | 60 | 444.3 | 0.5333 | 4.1098 | 1.423 | 2581 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.2833 | 65.9117 | 67.5088 | 95.3433 | 68.2416 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.2982 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5 | 118.8 | 110.8333 | 104.2 | 94.3 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.9 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 214 | 34 | 234 | 68.676 | 48.318 | 68.357 | 49.04
2024-11-30 | 22:42 | 2585.86 | 2586.34 |  | 239.96 | 1.8475 | 236.6 | 157.73 | 0 | 59.997 | 443.3 | 0.5337 | 4.1419 | 1.4199 | 2584 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3167 | 65.9161 | 67.5173 | 95.33 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2654 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.3 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.9 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.734 | 48.359 | 68.414 | 49.081
2024-11-30 | 22:42 | 2588.86 | 2589.34 |  | 239.95 | 1.8411 | 236 | 157.93 | 0 | 59.998 | 441.8 | 0.5343 | 4.1388 | 1.4161 | 2587 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3333 | 65.9219 | 67.5235 | 95.3167 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.2527 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.3667 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.9 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.791 | 48.4 | 68.471 | 49.122
2024-11-30 | 22:42 | 2591.86 | 2592.34 |  | 239.95 | 1.8496 | 237.2 | 158.13 | 0 | 60.002 | 443.8 | 0.5345 | 4.0994 | 1.4153 | 2590 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3333 | 65.929 | 67.5312 | 95.31 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.4 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 117.9 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.848 | 48.441 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2594.86 | 2595.34 |  | 239.95 | 1.8557 | 238 | 158.32 | 0 | 60.002 | 445.3 | 0.5345 | 4.0906 | 1.4193 | 2593 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3333 | 65.9374 | 67.5406 | 95.29 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.268 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.545 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.4 | 124 | 124 | 109.5 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.848 | 48.441 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2597.86 | 2598.34 |  | 239.95 | 1.8565 | 237.8 | 158.52 | 0 | 59.999 | 445.5 | 0.5337 | 4.1402 | 1.4228 | 2596 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3389 | 65.9463 | 67.5494 | 95.29 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3022 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.4 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.848 | 48.442 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2600.86 | 2601.34 |  | 239.94 | 1.8547 | 237.4 | 158.72 | 0 | 60.002 | 445 | 0.5335 | 4.1174 | 1.4242 | 2599 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3556 | 65.955 | 67.5592 | 95.2767 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3355 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3 | 94.4667 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.848 | 48.442 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2603.86 | 2604.34 |  | 239.96 | 1.8508 | 237 | 158.92 | 0 | 60.004 | 444.1 | 0.5337 | 4.1079 | 1.4256 | 2602 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3667 | 65.9645 | 67.5712 | 95.2433 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.357 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5448 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.3667 | 94.5 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.9 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.847 | 48.442 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2606.86 | 2607.34 |  | 239.96 | 1.8433 | 236.2 | 159.12 | 0 | 60 | 442.3 | 0.5339 | 4.0904 | 1.4287 | 2605 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3333 | 65.9731 | 67.5822 | 95.23 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.2997 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5449 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 110.9 | 104.3667 | 94.4667 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 59.8 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.847 | 48.443 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2609.86 | 2610.34 |  | 239.96 | 1.8489 | 237 | 159.31 | 0 | 60.003 | 443.7 | 0.5343 | 4.0972 | 1.4313 | 2608 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3667 | 65.9806 | 67.5927 | 95.21 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2837 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.9 | 104.4 | 94.5333 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.8 | 118 | 67.9 | 168 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.847 | 48.443 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2612.86 | 2613.34 |  | 239.96 | 1.858 | 238.4 | 159.51 | 0 | 60.003 | 445.8 | 0.5347 | 4.087 | 1.4321 | 2611 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3833 | 65.9868 | 67.6037 | 95.2033 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3366 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.9 | 104.4 | 94.5667 | 124 | 124 | 109.6 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.8 | 118 | 67.9 | 166 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.847 | 48.444 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2615.86 | 2616.34 |  | 239.96 | 1.8585 | 238.4 | 159.71 | 0 | 60.004 | 445.9 | 0.5347 | 4.0588 | 1.4337 | 2614 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3889 | 65.9917 | 67.6157 | 95.19 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.282 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 110.9 | 104.4333 | 94.6 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.7 | 118.1 | 67.9 | 166 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.846 | 48.444 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2618.86 | 2619.34 |  | 239.95 | 1.862 | 238.5 | 159.91 | 0 | 60.006 | 446.8 | 0.5337 | 4.1358 | 1.435 | 2617 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.3833 | 65.9953 | 67.628 | 95.17 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2874 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 110.9 | 104.4333 | 94.6 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.6 | 118.1 | 67.9 | 166 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.846 | 48.445 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2621.86 | 2622.34 |  | 239.95 | 1.8633 | 238.5 | 160.11 | 0 | 60.001 | 447.1 | 0.5335 | 4.2386 | 1.4363 | 2620 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4111 | 65.9975 | 67.6433 | 95.15 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2554 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 110.9333 | 104.5 | 94.6 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.4 | 118.1 | 67.9 | 166 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.846 | 48.445 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:42 | 2624.86 | 2625.34 |  | 239.95 | 1.8524 | 237.3 | 160.31 | 0 | 60 | 444.5 | 0.5338 | 4.0848 | 1.4345 | 2623 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4 | 65.9991 | 67.6567 | 95.1333 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2507 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111 | 104.5 | 94.6 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.2 | 118.1 | 67.9 | 165 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.846 | 48.446 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2627.86 | 2628.34 |  | 239.96 | 1.8485 | 237 | 160.51 | 0 | 60 | 443.6 | 0.5343 | 4.1318 | 1.4319 | 2626 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4167 | 66.0009 | 67.6665 | 95.12 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.2466 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111 | 104.5 | 94.6333 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.1 | 118.1 | 67.9 | 165 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.846 | 48.446 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2630.86 | 2631.34 |  | 239.96 | 1.8506 | 237.2 | 160.71 | 0 | 60 | 444.1 | 0.5342 | 4.0832 | 1.4321 | 2629 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4167 | 66.0028 | 67.6757 | 95.1 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3145 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111 | 104.5 | 94.7 | 124 | 124 | 109.7 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.9 | 118.1 | 67.9 | 165 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.845 | 48.446 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2633.86 | 2634.35 |  | 239.97 | 1.8561 | 238.1 | 160.91 | 0 | 60 | 445.4 | 0.5345 | 4.0657 | 1.4297 | 2632 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4167 | 66.0053 | 67.6896 | 95.08 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2566 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 110.9667 | 104.5667 | 94.6667 | 124 | 124 | 109.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.8 | 118.1 | 67.9 | 155 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.845 | 48.447 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2636.86 | 2637.35 |  | 239.96 | 1.8635 | 238.9 | 161.1 | 0 | 60 | 447.2 | 0.5342 | 4.0913 | 1.4257 | 2635 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.45 | 66.0089 | 67.7049 | 95.06 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.282 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5667 | 118.8 | 111 | 104.6 | 94.7 | 124 | 124 | 109.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.7 | 118.1 | 67.9 | 155 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.845 | 48.447 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2639.86 | 2640.35 |  | 239.96 | 1.8683 | 239.4 | 161.3 | 0 | 60 | 448.3 | 0.5339 | 4.0709 | 1.4241 | 2638 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4556 | 66.0138 | 67.7163 | 95.04 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3014 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 111 | 104.6 | 94.7333 | 124 | 124 | 109.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.7 | 118.1 | 67.9 | 155 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.845 | 48.448 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2642.86 | 2643.35 |  | 239.97 | 1.868 | 239.4 | 161.5 | 0 | 60 | 448.3 | 0.534 | 4.1325 | 1.4248 | 2641 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.45 | 66.02 | 67.7224 | 95.0267 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3262 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111 | 104.6 | 94.8 | 124 | 124 | 109.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.845 | 48.448 | 68.528 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2645.86 | 2646.35 |  | 239.95 | 1.8616 | 238.5 | 161.7 | 0 | 60 | 446.7 | 0.534 | 4.0849 | 1.4203 | 2644 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4611 | 66.0275 | 67.7298 | 95 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3229 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5448 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111 | 104.6 | 94.8 | 124 | 124 | 109.8 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.844 | 48.449 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2648.86 | 2649.35 |  | 239.95 | 1.8536 | 237.9 | 161.9 | 0 | 60.003 | 444.8 | 0.5349 | 4.1135 | 1.4164 | 2647 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4833 | 66.0364 | 67.74 | 94.9933 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.325 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 111 | 104.6333 | 94.8333 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.844 | 48.449 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2651.86 | 2652.35 |  | 239.96 | 1.8545 | 238 | 162.1 | 0 | 60.001 | 445 | 0.5349 | 4.0432 | 1.4156 | 2650 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.4944 | 66.0463 | 67.7502 | 94.98 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3164 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.1 | 104.6667 | 94.8667 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.844 | 48.45 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2654.86 | 2655.35 |  | 239.96 | 1.8654 | 239.4 | 162.3 | 0 | 59.999 | 447.6 | 0.5348 | 4.1063 | 1.4187 | 2653 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5111 | 66.0552 | 67.7588 | 94.9667 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3067 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.1 | 104.7 | 94.9 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.844 | 48.45 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2657.86 | 2658.35 |  | 239.96 | 1.8687 | 239.6 | 162.5 | 0 | 60.004 | 448.4 | 0.5343 | 4.1054 | 1.4223 | 2656 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5 | 66.0639 | 67.768 | 94.96 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3042 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.1 | 104.7 | 94.9 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.843 | 48.45 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2660.86 | 2661.35 |  | 239.96 | 1.8713 | 239.7 | 162.69 | 0 | 60 | 449 | 0.5339 | 4.1692 | 1.4238 | 2659 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5222 | 66.0725 | 67.7827 | 94.93 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.2867 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6973 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5 | 118.8 | 111.1 | 104.7 | 94.9667 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 58.6 | 118.2 | 67.9 | 152 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.843 | 48.451 | 68.527 | 49.163
2024-11-30 | 22:43 | 2663.86 | 2664.35 |  | 239.97 | 1.867 | 239.3 | 162.89 | 0 | 60.004 | 448 | 0.534 | 4.0953 | 1.4246 | 2662 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5389 | 66.08 | 67.7992 | 94.9167 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3037 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5333 | 118.8 | 111.1 | 104.7333 | 95 | 124 | 124 | 109.9 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 58.7 | 118.2 | 67.9 | 160 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.843 | 48.451 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2666.86 | 2667.35 |  | 239.97 | 1.8619 | 238.6 | 163.09 | 0 | 60 | 446.8 | 0.534 | 4.1343 | 1.4284 | 2665 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.55 | 66.0862 | 67.8106 | 94.9033 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.311 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5447 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5667 | 118.8 | 111.1 | 104.8 | 95 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 58.8 | 118.2 | 67.9 | 160 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.843 | 48.452 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2669.86 | 2670.35 |  | 239.97 | 1.859 | 238.3 | 163.29 | 0 | 60.007 | 446.1 | 0.5342 | 4.1703 | 1.4313 | 2668 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5722 | 66.0914 | 67.8186 | 94.8867 | 68.2437 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.3094 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5446 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 120.1 | 119.5333 | 118.8333 | 111.1333 | 104.8 | 95.0333 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 118.2 | 67.9 | 160 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.843 | 48.452 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2672.86 | 2673.35 |  | 239.96 | 1.856 | 237.9 | 163.49 | 0 | 60.003 | 445.4 | 0.5342 | 4.2245 | 1.4331 | 2671 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5778 | 66.0959 | 67.8296 | 94.87 | 68.2453 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6975 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 111.1333 | 104.8 | 95.1 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.1 | 118.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.842 | 48.452 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2675.86 | 2676.35 |  | 239.96 | 1.8542 | 237.7 | 163.69 | 0 | 60 | 444.9 | 0.5342 | 4.1557 | 1.4344 | 2674 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5667 | 66.0996 | 67.8429 | 94.8533 | 68.2429 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2744 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 111.1667 | 104.8 | 95.1 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 59.2 | 118.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.842 | 48.453 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2678.86 | 2679.35 |  | 239.96 | 1.861 | 238.2 | 163.89 | 0 | 60 | 446.6 | 0.5334 | 4.1917 | 1.4367 | 2677 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5667 | 66.1033 | 67.8571 | 94.84 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2764 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 111.1667 | 104.8 | 95.1 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 59.4 | 118.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.842 | 48.453 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2681.86 | 2682.35 |  | 239.96 | 1.8666 | 238.9 | 164.09 | 0 | 60 | 447.9 | 0.5335 | 4.1781 | 1.4359 | 2680 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5778 | 66.108 | 67.87 | 94.81 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5447 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.2 | 104.8 | 95.1 | 124 | 124 | 110 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 59.5 | 118.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.842 | 48.454 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:43 | 2684.86 | 2685.35 |  | 239.96 | 1.8611 | 238.4 | 164.29 | 0 | 60 | 446.6 | 0.5338 | 4.1856 | 1.4339 | 2683 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5667 | 66.1135 | 67.8818 | 94.7967 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2699 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 104.8 | 95.1 | 124 | 124 | 110.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 59.7 | 118.2 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.841 | 48.454 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:44 | 2687.86 | 2688.35 |  | 239.96 | 1.8591 | 238.3 | 164.48 | 0 | 60.001 | 446.1 | 0.5341 | 4.1344 | 1.4329 | 2686 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.5944 | 66.1192 | 67.8957 | 94.79 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2695 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5447 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.7667 | 111.2 | 104.8667 | 95.1667 | 124 | 124 | 110.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 59.9 | 118.2 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.841 | 48.454 | 68.527 | 49.162
2024-11-30 | 22:44 | 2690.86 | 2691.35 |  | 239.96 | 1.8517 | 237.5 | 164.68 | 0 | 60.003 | 444.3 | 0.5345 | 4.1859 | 1.4313 | 2689 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6111 | 66.1263 | 67.9078 | 94.77 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.2 | 104.9 | 95.2 | 124 | 124 | 110.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60 | 118.2 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.841 | 48.455 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2693.86 | 2694.36 |  | 239.97 | 1.8538 | 237.6 | 164.88 | 0 | 60.003 | 444.8 | 0.534 | 4.2421 | 1.431 | 2692 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6 | 66.1348 | 67.9163 | 94.77 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 104.9 | 95.2 | 124 | 124 | 110.1 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.2 | 118.2 | 67.9 | 166 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 215 | 34 | 234 | 68.841 | 48.455 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2696.86 | 2697.36 |  | 239.96 | 1.8641 | 238.9 | 165.08 | 0 | 60 | 447.3 | 0.5341 | 4.1428 | 1.4254 | 2695 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6167 | 66.1436 | 67.9243 | 94.7567 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3071 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 104.9333 | 95.2333 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.4 | 118.3 | 67.9 | 166 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.84 | 48.455 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2699.86 | 2700.36 |  | 239.96 | 1.8685 | 239.4 | 165.28 | 0 | 60.002 | 448.4 | 0.534 | 4.1297 | 1.423 | 2698 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6333 | 66.1524 | 67.9349 | 94.7433 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2927 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 105 | 95.3 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.6 | 118.3 | 67.9 | 166 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.84 | 48.456 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2702.86 | 2703.36 |  | 239.96 | 1.8693 | 239.5 | 165.48 | 0 | 60.003 | 448.6 | 0.534 | 4.1939 | 1.4233 | 2701 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6333 | 66.1612 | 67.9484 | 94.73 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3077 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6983 | 151.5447 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 105 | 95.3 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.8 | 118.3 | 67.9 | 167 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.84 | 48.456 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2705.86 | 2706.36 |  | 239.95 | 1.8643 | 239 | 165.68 | 0 | 60 | 447.3 | 0.5342 | 4.136 | 1.4198 | 2704 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6333 | 66.1697 | 67.9602 | 94.71 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2992 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2 | 105 | 95.3 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 60.9 | 118.3 | 67.9 | 167 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.84 | 48.456 | 68.527 | 49.161
2024-11-30 | 22:44 | 2708.86 | 2709.36 |  | 239.95 | 1.8534 | 237.8 | 165.88 | 0 | 60.002 | 444.7 | 0.5347 | 4.108 | 1.4159 | 2707 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6389 | 66.1768 | 67.9696 | 94.69 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3011 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.2 | 105 | 95.3 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61 | 118.3 | 67.9 | 167 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.84 | 48.457 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2711.86 | 2712.36 |  | 239.94 | 1.8573 | 238.3 | 166.08 | 0 | 60.001 | 445.6 | 0.5348 | 4.1412 | 1.4157 | 2710 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6611 | 66.1828 | 67.9769 | 94.67 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5445 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2333 | 105.0333 | 95.4 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.2 | 118.4 | 67.9 | 167 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.839 | 48.457 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2714.86 | 2715.36 |  | 239.94 | 1.8656 | 239.3 | 166.28 | 0 | 60.001 | 447.6 | 0.5345 | 4.1359 | 1.4188 | 2713 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6667 | 66.1885 | 67.9845 | 94.6567 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2823 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2333 | 105.0667 | 95.4 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 61.3 | 118.4 | 67.9 | 169 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.839 | 48.458 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2717.86 | 2718.36 |  | 239.95 | 1.8683 | 239.5 | 166.47 | 0 | 59.999 | 448.3 | 0.5342 | 4.1485 | 1.4218 | 2716 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6833 | 66.1932 | 67.9967 | 94.65 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3318 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5445 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3 | 105.1 | 95.4 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.4 | 118.4 | 67.9 | 169 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.839 | 48.458 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2720.86 | 2721.36 |  | 239.95 | 1.8678 | 239.3 | 166.67 | 0 | 60.001 | 448.2 | 0.5339 | 4.121 | 1.4244 | 2719 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6778 | 66.1973 | 68.0124 | 94.63 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.2667 | 105.1 | 95.4 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.5 | 118.4 | 67.9 | 169 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.839 | 48.458 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2723.86 | 2724.36 |  | 239.96 | 1.862 | 238.4 | 166.87 | 0 | 60.003 | 446.8 | 0.5335 | 4.0929 | 1.4246 | 2722 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.6889 | 66.2019 | 68.0251 | 94.61 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3483 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5446 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.3 | 105.1 | 95.4 | 124 | 124 | 110.2 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.6 | 118.4 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.838 | 48.459 | 68.527 | 49.16
2024-11-30 | 22:44 | 2726.86 | 2727.36 |  | 239.97 | 1.8562 | 237.8 | 167.07 | 0 | 60.003 | 445.4 | 0.5339 | 4.1077 | 1.4266 | 2725 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7111 | 66.2072 | 68.0343 | 94.59 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.3577 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5445 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5667 | 118.8 | 111.3 | 105.1 | 95.4667 | 124 | 124 | 110.3 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 61.7 | 118.5 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.838 | 48.459 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2729.86 | 2730.36 |  | 239.97 | 1.8538 | 237.8 | 167.27 | 0 | 59.999 | 444.9 | 0.5345 | 4.1482 | 1.4305 | 2728 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7056 | 66.2133 | 68.0447 | 94.58 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3337 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5445 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.3 | 105.1 | 95.4667 | 124 | 124 | 110.3 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.7 | 118.5 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.838 | 48.459 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2732.86 | 2733.36 |  | 239.97 | 1.8593 | 238.5 | 167.47 | 0 | 59.999 | 446.2 | 0.5346 | 4.1822 | 1.432 | 2731 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7111 | 66.22 | 68.0565 | 94.56 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3232 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5445 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3 | 105.1667 | 95.5 | 124 | 124 | 110.3 | 119.1 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.8 | 118.6 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.838 | 48.46 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2735.86 | 2736.37 |  | 239.96 | 1.8691 | 239.9 | 167.67 | 0 | 60.006 | 448.5 | 0.5348 | 4.0854 | 1.4342 | 2734 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7167 | 66.228 | 68.0686 | 94.5467 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3254 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5444 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3 | 105.2 | 95.5 | 124 | 124 | 110.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 61.8 | 118.6 | 67.9 | 169 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.838 | 48.46 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2738.86 | 2739.37 |  | 239.97 | 1.8744 | 240.4 | 167.87 | 0 | 60.002 | 449.8 | 0.5345 | 4.1023 | 1.4356 | 2737 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7222 | 66.237 | 68.0784 | 94.54 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3316 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5444 | 0 | 15.183 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3333 | 105.2 | 95.5 | 124 | 124 | 110.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.8 | 118.7 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.837 | 48.46 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2741.86 | 2742.37 |  | 239.97 | 1.8721 | 239.8 | 168.07 | 0 | 60 | 449.2 | 0.5338 | 4.0817 | 1.4362 | 2740 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7278 | 66.2463 | 68.0867 | 94.52 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3135 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5445 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3 | 105.2 | 95.5667 | 124 | 124 | 110.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.8 | 118.7 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.837 | 48.461 | 68.527 | 49.159
2024-11-30 | 22:44 | 2744.86 | 2745.37 |  | 239.97 | 1.868 | 239.2 | 168.27 | 0 | 60.003 | 448.3 | 0.5337 | 4.119 | 1.4354 | 2743 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7389 | 66.2561 | 68.0953 | 94.4933 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3009 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3 | 105.2333 | 95.6 | 124 | 124 | 110.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 118.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 216 | 34 | 234 | 68.837 | 48.461 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2747.86 | 2748.37 |  | 239.97 | 1.8584 | 238.3 | 168.47 | 0 | 59.996 | 446 | 0.5344 | 4.0722 | 1.4336 | 2746 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.75 | 66.2654 | 68.1057 | 94.4667 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2988 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5445 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.3333 | 105.2667 | 95.6 | 124 | 124 | 110.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.8 | 118.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.837 | 48.462 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2750.86 | 2751.37 |  | 239.98 | 1.8578 | 238.4 | 168.67 | 0 | 60 | 445.8 | 0.5347 | 4.1022 | 1.4317 | 2749 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7667 | 66.2734 | 68.1161 | 94.4533 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2844 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.3 | 95.6 | 124 | 124 | 110.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.7 | 118.8 | 67.9 | 169 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.836 | 48.462 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2753.86 | 2754.37 |  | 239.97 | 1.8683 | 239.7 | 168.87 | 0 | 60 | 448.3 | 0.5347 | 4.1182 | 1.4323 | 2752 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7778 | 66.28 | 68.1259 | 94.44 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2968 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5445 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.3 | 95.6667 | 124 | 124 | 110.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.6 | 118.8 | 67.9 | 168 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.836 | 48.462 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2756.86 | 2757.37 |  | 239.98 | 1.8721 | 240.3 | 169.07 | 0 | 59.999 | 449.3 | 0.5348 | 4.1007 | 1.4289 | 2755 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7833 | 66.2857 | 68.1367 | 94.4267 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3224 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5445 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.3 | 95.7 | 124 | 124 | 110.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.4 | 118.9 | 67.9 | 168 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.836 | 48.462 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2759.86 | 2760.37 |  | 239.97 | 1.874 | 240.5 | 169.27 | 0 | 60.003 | 449.7 | 0.5348 | 4.0336 | 1.4253 | 2758 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7944 | 66.2905 | 68.1459 | 94.4067 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2872 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.3667 | 95.7 | 124 | 124 | 110.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.2 | 118.9 | 67.9 | 168 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.836 | 48.463 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2762.86 | 2763.37 |  | 239.96 | 1.8862 | 242 | 169.47 | 0 | 60.004 | 452.6 | 0.5347 | 4.0811 | 1.4233 | 2761 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.7944 | 66.2941 | 68.1543 | 94.39 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2988 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.3667 | 95.7 | 124 | 124 | 110.5 | 119 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.9 | 118.9 | 67.9 | 165 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.836 | 48.463 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2765.86 | 2766.37 |  | 239.96 | 1.8683 | 239.3 | 169.67 | 0 | 60 | 448.3 | 0.5338 | 4.1216 | 1.4243 | 2764 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8 | 66.2965 | 68.1629 | 94.37 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3036 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.4 | 95.7 | 124 | 124 | 110.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.5 | 118.9 | 67.9 | 165 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 34 | 234 | 68.836 | 48.464 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2768.86 | 2769.37 |  | 239.95 | 1.8679 | 239.5 | 169.87 | 0 | 60.001 | 448.2 | 0.5344 | 4.0938 | 1.4208 | 2767 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8111 | 66.2979 | 68.1714 | 94.35 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.2996 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.4 | 95.7667 | 124 | 124 | 110.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.1 | 118.9 | 67.9 | 165 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 220 | 34 | 234 | 68.835 | 48.464 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2771.86 | 2772.37 |  | 239.95 | 1.8712 | 240.2 | 170.07 | 0 | 60.002 | 449 | 0.535 | 4.0985 | 1.4179 | 2770 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8333 | 66.2985 | 68.18 | 94.3433 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5443 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.4333 | 105.4 | 95.8 | 124 | 124 | 110.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 59.7 | 118.9 | 67.9 | 165 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.835 | 48.464 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2774.86 | 2775.37 |  | 239.94 | 1.869 | 240.1 | 170.27 | 0 | 60.002 | 448.5 | 0.5354 | 4.0599 | 1.4157 | 2773 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8389 | 66.2993 | 68.1886 | 94.3233 | 68.2363 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3281 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5443 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.4333 | 105.4 | 95.8333 | 124 | 124 | 110.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 59.3 | 119 | 67.9 | 162 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.835 | 48.465 | 68.527 | 49.158
2024-11-30 | 22:45 | 2777.86 | 2778.37 |  | 239.94 | 1.8652 | 239.2 | 170.47 | 0 | 59.999 | 447.5 | 0.5345 | 4.0903 | 1.418 | 2776 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8167 | 66.3002 | 68.1959 | 94.31 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3605 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.4 | 95.8 | 124 | 124 | 110.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 59 | 119 | 67.9 | 162 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.835 | 48.465 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2780.86 | 2781.38 |  | 239.95 | 1.8654 | 239 | 170.67 | 0 | 60.003 | 447.6 | 0.534 | 4.1421 | 1.4221 | 2779 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8278 | 66.301 | 68.2033 | 94.29 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3412 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.5443 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.4 | 105.4333 | 95.8333 | 124 | 124 | 110.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 58.8 | 119 | 67.9 | 162 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 217 | 35 | 234 | 68.834 | 48.466 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2783.86 | 2784.38 |  | 239.94 | 1.8763 | 240.4 | 170.87 | 0 | 60.003 | 450.2 | 0.5341 | 4.1523 | 1.4237 | 2782 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8889 | 66.3022 | 68.2139 | 94.28 | 68.2322 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120.0667 | 119.5667 | 118.8 | 111.5 | 105.5 | 95.9 | 124 | 124 | 110.6 | 119 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 58.7 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 35 | 234 | 68.834 | 48.466 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2786.86 | 2787.38 |  | 239.95 | 1.8819 | 241.5 | 171.07 | 0 | 60.002 | 451.6 | 0.5347 | 4.1512 | 1.4241 | 2785 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8667 | 66.304 | 68.2273 | 94.25 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.2986 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5444 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.4333 | 105.5 | 95.9 | 124 | 124 | 110.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 58.6 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 35 | 234 | 68.834 | 48.467 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2789.86 | 2790.38 |  | 239.95 | 1.875 | 240.5 | 171.27 | 0 | 60 | 449.9 | 0.5345 | 4.1237 | 1.4283 | 2788 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8722 | 66.3058 | 68.241 | 94.25 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2846 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.698 | 151.5443 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.5 | 105.5 | 95.9333 | 124 | 124 | 110.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 58.6 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.834 | 48.467 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2792.86 | 2793.38 |  | 239.96 | 1.8729 | 240.2 | 171.47 | 0 | 60.003 | 449.4 | 0.5345 | 4.2301 | 1.4318 | 2791 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.8889 | 66.3078 | 68.252 | 94.2233 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3114 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5443 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.5 | 105.5 | 95.9667 | 124 | 124 | 110.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58.6 | 119 | 67.9 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.833 | 48.468 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2795.86 | 2796.38 |  | 239.95 | 1.8652 | 239.3 | 171.67 | 0 | 60.003 | 447.6 | 0.5346 | 4.2212 | 1.4317 | 2794 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9 | 66.3104 | 68.2616 | 94.21 | 68.2322 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3192 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5442 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.5 | 105.5667 | 96 | 124 | 124 | 110.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 58.6 | 119 | 67.9 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.833 | 48.468 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2798.86 | 2799.38 |  | 239.96 | 1.8735 | 240.4 | 171.87 | 0 | 60.003 | 449.6 | 0.5348 | 4.088 | 1.4337 | 2797 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9 | 66.3132 | 68.2733 | 94.1967 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5442 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.5 | 105.6 | 96 | 124 | 124 | 110.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 58.6 | 119 | 67.9 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.833 | 48.469 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2801.86 | 2802.38 |  | 239.96 | 1.8738 | 240.1 | 172.07 | 0 | 60.002 | 449.6 | 0.5341 | 4.1863 | 1.4349 | 2800 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9 | 66.3157 | 68.2892 | 94.19 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3094 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5443 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.5 | 105.6 | 96 | 124 | 124 | 110.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 58.6 | 119 | 67.9 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.833 | 48.469 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:45 | 2804.86 | 2805.38 |  | 239.96 | 1.8675 | 239.1 | 172.27 | 0 | 59.998 | 448.1 | 0.5335 | 4.1799 | 1.437 | 2803 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9333 | 66.3188 | 68.3049 | 94.1833 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5444 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.5333 | 105.6333 | 96.0667 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 58.7 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.833 | 48.47 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2807.86 | 2808.38 |  | 239.96 | 1.8679 | 239.1 | 172.47 | 0 | 60.003 | 448.2 | 0.5333 | 4.2287 | 1.4367 | 2806 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9389 | 66.3229 | 68.3163 | 94.17 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3012 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5443 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.5667 | 105.6667 | 96.0333 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 58.8 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.832 | 48.47 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2810.86 | 2811.38 |  | 239.97 | 1.8744 | 240.4 | 172.67 | 0 | 59.999 | 449.8 | 0.5345 | 4.1842 | 1.4351 | 2809 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9389 | 66.3269 | 68.3237 | 94.14 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.5333 | 105.7 | 96.1 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 58.9 | 119 | 67.9 | 148 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.832 | 48.471 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2813.86 | 2814.38 |  | 239.97 | 1.8731 | 240.5 | 172.87 | 0 | 60.002 | 449.5 | 0.535 | 4.1392 | 1.4331 | 2812 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.95 | 66.3314 | 68.3351 | 94.1267 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3303 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5443 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6 | 105.7 | 96.1 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 59.1 | 119 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 34 | 234 | 68.832 | 48.471 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2816.86 | 2817.38 |  | 239.97 | 1.8675 | 239.6 | 173.07 | 0 | 60.003 | 448.1 | 0.5347 | 4.1777 | 1.4331 | 2815 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.95 | 66.3371 | 68.3504 | 94.11 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3554 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6 | 105.7 | 96.1 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 59.2 | 119 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 220 | 34 | 234 | 68.832 | 48.472 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2819.86 | 2820.38 |  | 239.99 | 1.8648 | 239.3 | 173.27 | 0 | 60.002 | 447.5 | 0.5346 | 4.1718 | 1.4314 | 2818 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9556 | 66.3433 | 68.3643 | 94.09 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.3472 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6 | 105.7 | 96.1333 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 59.4 | 119 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.831 | 48.472 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2822.86 | 2823.38 |  | 239.98 | 1.8814 | 241.3 | 173.47 | 0 | 60.002 | 451.5 | 0.5346 | 4.2333 | 1.4297 | 2821 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9833 | 66.3503 | 68.3735 | 94.0767 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.6333 | 105.7 | 96.2 | 124 | 124 | 110.8 | 119 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 59.6 | 119 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.831 | 48.473 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2825.86 | 2826.38 |  | 239.97 | 1.8771 | 240.7 | 173.67 | 0 | 60.003 | 450.5 | 0.5344 | 4.1235 | 1.4256 | 2824 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9667 | 66.3583 | 68.3839 | 94.07 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3167 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5443 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6 | 105.7 | 96.2 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 59.8 | 119 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.831 | 48.473 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2828.86 | 2829.38 |  | 239.97 | 1.8769 | 240.5 | 173.87 | 0 | 60.002 | 450.4 | 0.534 | 4.1609 | 1.424 | 2827 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 111.9778 | 66.3667 | 68.3961 | 94.04 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3072 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6 | 105.7667 | 96.2 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 59.9 | 119 | 67.9 | 159 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.831 | 48.473 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2831.86 | 2832.38 |  | 239.96 | 1.8718 | 239.7 | 174.07 | 0 | 59.999 | 449.2 | 0.5338 | 4.1853 | 1.4228 | 2830 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0111 | 66.375 | 68.4084 | 94.0267 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2967 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.6333 | 105.8 | 96.2667 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.1 | 119.1 | 67.9 | 159 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 34 | 234 | 68.83 | 48.474 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2834.86 | 2835.38 |  | 239.97 | 1.8704 | 239.8 | 174.28 | 0 | 60 | 448.8 | 0.5343 | 4.1565 | 1.4199 | 2833 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0167 | 66.3828 | 68.4182 | 94.0133 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3034 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.6333 | 105.8 | 96.3 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.3 | 119.1 | 67.9 | 161 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.83 | 48.474 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2837.86 | 2838.38 |  | 239.95 | 1.875 | 240.8 | 174.48 | 0 | 59.998 | 449.9 | 0.5351 | 4.0902 | 1.4179 | 2836 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0111 | 66.3902 | 68.4271 | 94 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.297 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.6667 | 105.8 | 96.3 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.5 | 119.1 | 67.9 | 161 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 217 | 35 | 234 | 68.83 | 48.475 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2840.86 | 2841.39 |  | 239.95 | 1.8789 | 241.4 | 174.68 | 0 | 60.001 | 450.8 | 0.5354 | 4.1267 | 1.4161 | 2839 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0111 | 66.3965 | 68.4357 | 93.9933 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3187 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6987 | 151.5443 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.6667 | 105.8333 | 96.3 | 124 | 124 | 110.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.6 | 119.1 | 67.9 | 161 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 217 | 35 | 234 | 68.83 | 48.475 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2843.86 | 2844.39 |  | 239.94 | 1.8812 | 241.5 | 174.88 | 0 | 60 | 451.4 | 0.535 | 4.142 | 1.4196 | 2842 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0333 | 66.4019 | 68.4457 | 93.9733 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.022 | -0.001 | 0 | 8.3298 | 64.306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.7 | 105.9 | 96.3 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.8 | 119.1 | 67.9 | 162 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.829 | 48.476 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2846.86 | 2847.39 |  | 239.95 | 1.8803 | 241 | 175.08 | 0 | 60.002 | 451.2 | 0.5343 | 4.1137 | 1.4228 | 2845 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0556 | 66.4078 | 68.4561 | 93.96 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3052 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.7 | 105.9 | 96.3667 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 60.9 | 119.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 218 | 34 | 234 | 68.829 | 48.476 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2849.86 | 2850.39 |  | 239.95 | 1.8762 | 240.4 | 175.28 | 0 | 60.001 | 450.2 | 0.534 | 4.171 | 1.4244 | 2848 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0611 | 66.4132 | 68.4684 | 93.9467 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3531 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5442 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.8 | 111.7 | 105.9 | 96.4 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.1 | 119.2 | 67.9 | 162 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.829 | 48.477 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2852.86 | 2853.39 |  | 239.95 | 1.8834 | 241.7 | 175.48 | 0 | 60 | 451.9 | 0.5348 | 4.1229 | 1.4252 | 2851 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0444 | 66.4191 | 68.4818 | 93.93 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3087 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5441 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.7 | 105.9 | 96.4 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.2 | 119.2 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.829 | 48.477 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2855.86 | 2856.39 |  | 239.95 | 1.8767 | 240.6 | 175.68 | 0 | 60 | 450.3 | 0.5342 | 4.147 | 1.428 | 2854 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0667 | 66.4254 | 68.4957 | 93.91 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3492 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5441 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.7 | 106 | 96.4 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.3 | 119.2 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.829 | 48.477 | 68.527 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2858.86 | 2859.39 |  | 239.96 | 1.8701 | 240 | 175.88 | 0 | 59.997 | 448.8 | 0.5348 | 4.163 | 1.4311 | 2857 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0778 | 66.4318 | 68.5078 | 93.88 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3275 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5441 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 111.7 | 106 | 96.4667 | 124 | 124 | 111 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.4 | 119.3 | 67.9 | 163 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.828 | 48.478 | 68.526 | 49.157
2024-11-30 | 22:46 | 2861.86 | 2862.39 |  | 239.95 | 1.8728 | 240.4 | 176.08 | 0 | 60.003 | 449.4 | 0.535 | 4.0981 | 1.4321 | 2860 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0778 | 66.4389 | 68.5163 | 93.86 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3402 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.544 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.7 | 106 | 96.5 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.5 | 119.3 | 67.9 | 163 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.828 | 48.478 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:46 | 2864.86 | 2865.39 |  | 239.95 | 1.8823 | 241.7 | 176.28 | 0 | 60.001 | 451.7 | 0.5352 | 4.1066 | 1.4332 | 2863 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1 | 66.4476 | 68.5243 | 93.8533 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3489 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5441 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 120.0333 | 119.5333 | 118.7667 | 111.7333 | 106 | 96.5333 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.6 | 119.3 | 67.9 | 164 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.828 | 48.479 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2867.86 | 2868.39 |  | 239.95 | 1.8825 | 241.5 | 176.48 | 0 | 60 | 451.7 | 0.5346 | 4.0847 | 1.435 | 2866 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0778 | 66.4578 | 68.5329 | 93.84 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3363 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.7 | 106 | 96.5 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 61.7 | 119.3 | 67.9 | 164 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.828 | 48.479 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2870.86 | 2871.39 |  | 239.95 | 1.8824 | 241.1 | 176.68 | 0 | 60 | 451.7 | 0.5338 | 4.168 | 1.4363 | 2869 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.0944 | 66.4676 | 68.5412 | 93.81 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.2957 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.7 | 106 | 96.5667 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 61.7 | 119.4 | 67.9 | 164 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.827 | 48.479 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2873.86 | 2874.39 |  | 239.95 | 1.875 | 240.3 | 176.89 | 0 | 60.001 | 449.9 | 0.534 | 4.1085 | 1.4347 | 2872 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1222 | 66.4762 | 68.5529 | 93.79 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.8 | 106.0333 | 96.6 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.8 | 119.4 | 67.9 | 165 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.827 | 48.48 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2876.86 | 2877.39 |  | 239.96 | 1.8758 | 240.6 | 177.09 | 0 | 60.002 | 450.1 | 0.5345 | 4.1327 | 1.4334 | 2875 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1389 | 66.4839 | 68.5667 | 93.7833 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.8 | 106.1 | 96.6 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.8 | 119.5 | 67.9 | 165 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.827 | 48.48 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2879.86 | 2880.39 |  | 239.96 | 1.8814 | 241.6 | 177.29 | 0 | 60.003 | 451.5 | 0.5351 | 4.0942 | 1.4331 | 2878 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1333 | 66.4907 | 68.5776 | 93.77 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.325 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.8 | 106.0667 | 96.6 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.9 | 119.5 | 67.9 | 165 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.827 | 48.48 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2882.86 | 2883.39 |  | 239.96 | 1.8847 | 242.1 | 177.49 | 0 | 60.002 | 452.3 | 0.5353 | 4.0794 | 1.4305 | 2881 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1333 | 66.4967 | 68.5861 | 93.7567 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3384 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 111.8 | 106.1 | 96.6 | 124 | 124 | 111.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.9 | 119.5 | 67.9 | 165 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.827 | 48.48 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2885.86 | 2886.39 |  | 239.97 | 1.8872 | 242.2 | 177.69 | 0 | 59.999 | 452.9 | 0.5348 | 4.0861 | 1.4294 | 2884 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1389 | 66.5025 | 68.5939 | 93.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.3701 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 111.8 | 106.1 | 96.6333 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 61.9 | 119.6 | 67.9 | 165 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.826 | 48.481 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2888.86 | 2889.39 |  | 239.97 | 1.8841 | 241.8 | 177.89 | 0 | 60 | 452.1 | 0.5348 | 4.0986 | 1.4261 | 2887 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1556 | 66.5075 | 68.6 | 93.73 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.8 | 106.1667 | 96.6333 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 61.9 | 119.6 | 67.9 | 165 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.826 | 48.481 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2891.86 | 2892.39 |  | 239.97 | 1.8797 | 241 | 178.09 | 0 | 60.003 | 451.1 | 0.5343 | 4.0991 | 1.4233 | 2890 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1778 | 66.5109 | 68.6065 | 93.7167 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.8333 | 106.2 | 96.7 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 61.9 | 119.6 | 67.9 | 165 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.826 | 48.481 | 68.526 | 49.156
2024-11-30 | 22:47 | 2894.86 | 2895.39 |  | 239.96 | 1.8752 | 240.5 | 178.29 | 0 | 60.002 | 450 | 0.5344 | 4.1594 | 1.423 | 2893 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1722 | 66.5139 | 68.618 | 93.69 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.4023 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.8333 | 106.2 | 96.7 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 61.9 | 119.6 | 67.9 | 164 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.826 | 48.482 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2897.86 | 2898.39 |  | 239.96 | 1.8801 | 241.3 | 178.49 | 0 | 60.002 | 451.2 | 0.5348 | 4.0871 | 1.4207 | 2896 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1944 | 66.5179 | 68.6302 | 93.6833 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3616 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5667 | 118.8 | 111.8667 | 106.2 | 96.7333 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.9 | 119.6 | 67.9 | 164 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 218 | 35 | 234 | 68.825 | 48.482 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2900.86 | 2901.39 |  | 239.95 | 1.8845 | 242.2 | 178.7 | 0 | 60.001 | 452.2 | 0.5356 | 4.0498 | 1.4164 | 2899 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.1833 | 66.5229 | 68.64 | 93.67 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3211 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7333 | 111.8333 | 106.2333 | 96.7667 | 124 | 124 | 111.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.9 | 119.7 | 67.9 | 164 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 219 | 34 | 234 | 68.825 | 48.482 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2903.86 | 2904.39 |  | 239.95 | 1.8805 | 241.6 | 178.9 | 0 | 60 | 451.2 | 0.5355 | 4.1174 | 1.4161 | 2902 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2222 | 66.5285 | 68.6486 | 93.65 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.3313 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5441 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 111.9 | 106.3 | 96.8 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.9 | 119.7 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.825 | 48.483 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2906.86 | 2907.39 |  | 239.96 | 1.8807 | 241.4 | 179.1 | 0 | 60.003 | 451.3 | 0.5348 | 4.1228 | 1.4192 | 2905 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2111 | 66.5346 | 68.6596 | 93.6433 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3409 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.9 | 106.3 | 96.8 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.9 | 119.7 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.825 | 48.483 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2909.86 | 2910.39 |  | 239.95 | 1.8772 | 240.5 | 179.3 | 0 | 59.998 | 450.4 | 0.534 | 4.1901 | 1.4215 | 2908 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2167 | 66.5411 | 68.6725 | 93.63 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 111.8667 | 106.3 | 96.8333 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 61.9 | 119.8 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.824 | 48.483 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2912.86 | 2913.39 |  | 239.96 | 1.8791 | 241 | 179.5 | 0 | 60.004 | 450.9 | 0.5344 | 4.1478 | 1.4241 | 2911 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2278 | 66.5481 | 68.6845 | 93.6167 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3475 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.9 | 106.3 | 96.8667 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 119.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.824 | 48.484 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2915.86 | 2916.39 |  | 239.96 | 1.8905 | 242.3 | 179.7 | 0 | 60 | 453.7 | 0.5342 | 4.1472 | 1.4254 | 2914 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2333 | 66.5556 | 68.6955 | 93.6 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3554 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 111.9 | 106.3 | 96.9 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 119.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.824 | 48.484 | 68.526 | 49.155
2024-11-30 | 22:47 | 2918.86 | 2919.39 |  | 239.96 | 1.8927 | 243 | 179.9 | 0 | 60.004 | 454.2 | 0.535 | 4.1472 | 1.429 | 2917 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2556 | 66.5642 | 68.7071 | 93.59 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3358 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5667 | 118.8 | 111.9667 | 106.3 | 96.9 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 119.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.824 | 48.484 | 68.526 | 49.154
2024-11-30 | 22:47 | 2921.86 | 2922.39 |  | 239.96 | 1.8897 | 242.6 | 180.11 | 0 | 60 | 453.5 | 0.5349 | 4.1914 | 1.4316 | 2920 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2222 | 66.5731 | 68.7188 | 93.5733 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3064 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 111.9 | 106.3 | 96.9 | 124 | 124 | 111.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 119.9 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.823 | 48.485 | 68.526 | 49.154
2024-11-30 | 22:47 | 2924.86 | 2925.39 |  | 239.96 | 1.883 | 241.7 | 180.31 | 0 | 60.003 | 451.8 | 0.5349 | 4.2215 | 1.4331 | 2923 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2444 | 66.5806 | 68.7298 | 93.56 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3163 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5439 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 111.9 | 106.4 | 96.9 | 124 | 124 | 111.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.9 | 120 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.823 | 48.485 | 68.526 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2927.86 | 2928.4 |  | 239.96 | 1.8843 | 241.9 | 180.51 | 0 | 60 | 452.2 | 0.5351 | 4.1751 | 1.4329 | 2926 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2611 | 66.5882 | 68.7408 | 93.5467 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.2988 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5439 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 111.9333 | 106.4 | 96.9333 | 124 | 124 | 111.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.9 | 120 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.823 | 48.485 | 68.525 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2930.86 | 2931.4 |  | 239.96 | 1.895 | 243 | 180.71 | 0 | 60 | 454.7 | 0.5345 | 4.1892 | 1.4372 | 2929 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2722 | 66.5948 | 68.7502 | 93.54 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3027 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6986 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112 | 106.4 | 96.9667 | 124 | 124 | 111.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.9 | 120 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.823 | 48.486 | 68.525 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2933.86 | 2934.4 |  | 239.96 | 1.8968 | 243.1 | 180.91 | 0 | 60 | 455.2 | 0.5342 | 4.2544 | 1.4365 | 2932 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.2667 | 66.6006 | 68.7571 | 93.52 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.2798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5439 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 111.9667 | 106.4 | 97 | 124 | 124 | 111.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 120 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.822 | 48.486 | 68.525 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2936.86 | 2937.4 |  | 239.95 | 1.8901 | 242.2 | 181.12 | 0 | 60 | 453.5 | 0.5341 | 4.1952 | 1.436 | 2935 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3 | 66.6058 | 68.7637 | 93.5067 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.544 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112 | 106.4667 | 97.0333 | 124 | 124 | 111.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 120 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.822 | 48.486 | 68.525 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2939.86 | 2940.4 |  | 239.96 | 1.88 | 241.1 | 181.32 | 0 | 60 | 451.1 | 0.5345 | 4.1328 | 1.4344 | 2938 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3056 | 66.6108 | 68.7727 | 93.4933 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112 | 106.5 | 97.0333 | 124 | 124 | 111.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 120 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.822 | 48.487 | 68.525 | 49.154
2024-11-30 | 22:48 | 2942.86 | 2943.4 |  | 239.96 | 1.8795 | 241.3 | 181.52 | 0 | 60 | 451 | 0.535 | 4.2632 | 1.4337 | 2941 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3222 | 66.616 | 68.7843 | 93.4733 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3457 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5667 | 118.7667 | 112 | 106.5 | 97.1 | 124 | 124 | 111.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 120.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.822 | 48.487 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2945.86 | 2946.4 |  | 239.97 | 1.8898 | 242.6 | 181.72 | 0 | 60.003 | 453.5 | 0.535 | 4.1783 | 1.4328 | 2944 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3 | 66.6197 | 68.7978 | 93.46 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3636 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112 | 106.5 | 97.1 | 124 | 124 | 111.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.7 | 120.1 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.821 | 48.487 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2948.86 | 2949.4 |  | 239.96 | 1.8937 | 243.2 | 181.92 | 0 | 60 | 454.4 | 0.5352 | 4.164 | 1.4303 | 2947 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3111 | 66.6241 | 68.8118 | 93.4533 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3257 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112 | 106.5 | 97.1 | 124 | 124 | 111.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.7 | 120.1 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.821 | 48.488 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2951.86 | 2952.4 |  | 239.96 | 1.8933 | 243 | 182.13 | 0 | 60.003 | 454.3 | 0.5348 | 4.1823 | 1.4272 | 2950 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3444 | 66.6294 | 68.8241 | 93.44 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.034 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.3098 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.544 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112 | 106.6 | 97.1667 | 124 | 124 | 111.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.7 | 120.1 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.821 | 48.488 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2954.86 | 2955.4 |  | 239.96 | 1.8846 | 241.6 | 182.33 | 0 | 59.998 | 452.2 | 0.5343 | 4.1238 | 1.4256 | 2953 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3444 | 66.6352 | 68.8333 | 93.4267 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3414 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.0333 | 106.6 | 97.1667 | 124 | 124 | 111.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.2 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.821 | 48.489 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2957.86 | 2958.4 |  | 239.96 | 1.8813 | 241.1 | 182.53 | 0 | 60 | 451.4 | 0.5341 | 4.1369 | 1.4233 | 2956 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3333 | 66.6423 | 68.841 | 93.4067 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3277 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112 | 106.6 | 97.2 | 124 | 124 | 111.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.2 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.82 | 48.489 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2960.86 | 2961.4 |  | 239.96 | 1.8904 | 242.4 | 182.73 | 0 | 60.001 | 453.6 | 0.5344 | 4.1268 | 1.4225 | 2959 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3444 | 66.6507 | 68.8484 | 93.4 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3174 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.0333 | 106.6 | 97.2 | 124 | 124 | 111.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.2 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.82 | 48.489 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2963.86 | 2964.4 |  | 239.96 | 1.8898 | 242.6 | 182.93 | 0 | 60 | 453.5 | 0.535 | 4.1292 | 1.4189 | 2962 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3556 | 66.6595 | 68.8557 | 93.37 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3116 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.0667 | 106.6 | 97.2 | 124 | 124 | 111.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.2 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.82 | 48.49 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2966.86 | 2967.4 |  | 239.95 | 1.888 | 242.5 | 183.13 | 0 | 60 | 453 | 0.5353 | 4.1293 | 1.4153 | 2965 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3667 | 66.6683 | 68.8663 | 93.3567 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.3256 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6979 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.1 | 106.6 | 97.2333 | 124 | 124 | 111.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.82 | 48.49 | 68.525 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2969.86 | 2970.4 |  | 239.95 | 1.881 | 241.6 | 183.34 | 0 | 60.001 | 451.4 | 0.5352 | 4.1419 | 1.4185 | 2968 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3833 | 66.6771 | 68.8773 | 93.3433 | 68.2065 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3308 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.1 | 106.6 | 97.3 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.819 | 48.491 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2972.86 | 2973.4 |  | 239.96 | 1.8855 | 241.9 | 183.54 | 0 | 60.004 | 452.5 | 0.5346 | 4.1444 | 1.4223 | 2971 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.3778 | 66.6855 | 68.8878 | 93.3367 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.3651 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.1 | 106.7 | 97.2667 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.819 | 48.491 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2975.86 | 2976.4 |  | 239.96 | 1.8948 | 243.1 | 183.74 | 0 | 60.003 | 454.7 | 0.5346 | 4.1129 | 1.4241 | 2974 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4111 | 66.6935 | 68.8988 | 93.3167 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3299 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5439 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 112.1333 | 106.7 | 97.3 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.819 | 48.492 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2978.86 | 2979.4 |  | 239.97 | 1.8954 | 243.2 | 183.94 | 0 | 60.004 | 454.8 | 0.5348 | 4.0769 | 1.4261 | 2977 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4167 | 66.7013 | 68.912 | 93.31 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112.1333 | 106.7 | 97.3667 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.818 | 48.492 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2981.86 | 2982.4 |  | 239.96 | 1.8927 | 242.9 | 184.15 | 0 | 60.003 | 454.2 | 0.5348 | 4.1065 | 1.4277 | 2980 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4333 | 66.7093 | 68.9249 | 93.28 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.2834 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5667 | 118.8 | 112.1667 | 106.7 | 97.3667 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.818 | 48.493 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:48 | 2984.86 | 2985.4 |  | 239.97 | 1.8854 | 242 | 184.35 | 0 | 60 | 452.5 | 0.535 | 4.1375 | 1.4297 | 2983 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4167 | 66.7169 | 68.9365 | 93.26 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3071 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.1333 | 106.7667 | 97.3667 | 124 | 124 | 111.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.818 | 48.493 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:49 | 2987.86 | 2988.4 |  | 239.96 | 1.8836 | 242 | 184.55 | 0 | 60 | 452 | 0.5355 | 4.1197 | 1.4321 | 2986 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4333 | 66.7244 | 68.9469 | 93.25 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.3219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.1667 | 106.7667 | 97.4 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.818 | 48.493 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:49 | 2990.86 | 2991.4 |  | 239.96 | 1.8915 | 243.1 | 184.75 | 0 | 60.002 | 453.9 | 0.5355 | 4.1099 | 1.4329 | 2989 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4389 | 66.7317 | 68.9563 | 93.23 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3332 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5437 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.1667 | 106.8 | 97.4 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.818 | 48.494 | 68.524 | 49.153
2024-11-30 | 22:49 | 2993.86 | 2994.4 |  | 239.96 | 1.8976 | 243.7 | 184.95 | 0 | 60 | 455.4 | 0.5353 | 4.0893 | 1.4342 | 2992 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4556 | 66.7393 | 68.9684 | 93.2233 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3514 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.2 | 106.8 | 97.4667 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.817 | 48.494 | 68.524 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 2996.86 | 2997.4 |  | 239.96 | 1.8973 | 243.3 | 185.16 | 0 | 59.999 | 455.3 | 0.5345 | 4.1555 | 1.4362 | 2995 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4778 | 66.7469 | 68.9798 | 93.21 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3029 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 112.2 | 106.8333 | 97.5 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.817 | 48.495 | 68.524 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 2999.86 | 3000.4 |  | 239.96 | 1.8893 | 242.2 | 185.36 | 0 | 60 | 453.3 | 0.5342 | 4.1772 | 1.437 | 2998 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4833 | 66.7555 | 68.9888 | 93.19 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.323 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.2 | 106.9 | 97.5 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.4 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.817 | 48.495 | 68.524 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3002.86 | 3003.4 |  | 239.96 | 1.891 | 242.4 | 185.56 | 0 | 60 | 453.8 | 0.5342 | 4.1299 | 1.4357 | 3001 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4778 | 66.7633 | 68.9967 | 93.19 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3268 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.2 | 106.9 | 97.5333 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.817 | 48.496 | 68.524 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3005.86 | 3006.4 |  | 239.96 | 1.8966 | 243.5 | 185.76 | 0 | 60.004 | 455.1 | 0.535 | 4.1319 | 1.4342 | 3004 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.4889 | 66.7704 | 69.0084 | 93.17 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3403 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5438 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.2333 | 106.9 | 97.5667 | 124 | 124 | 111.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 219 | 35 | 234 | 68.816 | 48.496 | 68.523 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3008.86 | 3009.4 |  | 239.96 | 1.8977 | 244 | 185.97 | 0 | 60 | 455.4 | 0.5357 | 4.0949 | 1.4321 | 3007 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5 | 66.7765 | 69.0212 | 93.15 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.3799 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5437 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.2333 | 106.9 | 97.6 | 124 | 124 | 111.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.816 | 48.497 | 68.523 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3011.86 | 3012.4 |  | 239.96 | 1.8959 | 243.6 | 186.17 | 0 | 60.001 | 455 | 0.5354 | 4.1269 | 1.4318 | 3010 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5056 | 66.7818 | 69.03 | 93.1333 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.4147 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.2667 | 106.9 | 97.6 | 124 | 124 | 111.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2203 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.816 | 48.497 | 68.523 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3014.86 | 3015.4 |  | 239.97 | 1.891 | 242.7 | 186.37 | 0 | 60.001 | 453.8 | 0.5348 | 4.1192 | 1.4302 | 3013 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5056 | 66.7864 | 69.0386 | 93.12 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5438 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.2667 | 106.9 | 97.6 | 124 | 124 | 111.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.815 | 48.498 | 68.523 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3017.86 | 3018.4 |  | 239.97 | 1.8882 | 242.5 | 186.58 | 0 | 60.003 | 453.1 | 0.5352 | 4.1248 | 1.4268 | 3016 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5056 | 66.7904 | 69.05 | 93.09 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.334 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5438 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.2667 | 106.9333 | 97.6 | 124 | 124 | 111.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.6 | 67.9 | 163 | 94 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.815 | 48.498 | 68.523 | 49.154
2024-11-30 | 22:49 | 3020.86 | 3021.4 |  | 239.96 | 1.8979 | 243.6 | 186.78 | 0 | 60.003 | 455.4 | 0.5349 | 4.0963 | 1.4246 | 3019 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5222 | 66.7935 | 69.0616 | 93.0767 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3143 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.3 | 106.9667 | 97.6333 | 124 | 124 | 111.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.6 | 67.9 | 163 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.815 | 48.499 | 68.523 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3023.86 | 3024.4 |  | 239.96 | 1.9044 | 244.4 | 186.98 | 0 | 60.001 | 457 | 0.5347 | 4.1177 | 1.4238 | 3022 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5389 | 66.7957 | 69.0718 | 93.07 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3601 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7333 | 112.3 | 107 | 97.6667 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.6 | 67.9 | 163 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.815 | 48.499 | 68.523 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3026.86 | 3027.4 |  | 239.95 | 1.8977 | 243.5 | 187.18 | 0 | 60 | 455.3 | 0.5349 | 4.1172 | 1.4234 | 3025 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5444 | 66.797 | 69.0804 | 93.05 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.3145 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.3 | 107 | 97.7 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.6 | 67.9 | 163 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.814 | 48.5 | 68.523 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3029.86 | 3030.4 |  | 239.94 | 1.8866 | 242.4 | 187.39 | 0 | 60.002 | 452.7 | 0.5354 | 4.1343 | 1.418 | 3028 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5611 | 66.7981 | 69.089 | 93.03 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.3189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 112.3 | 107 | 97.7333 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 61.7 | 120.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.814 | 48.5 | 68.523 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3032.86 | 3033.4 |  | 239.94 | 1.8855 | 242.3 | 187.59 | 0 | 60 | 452.4 | 0.5356 | 4.1095 | 1.4154 | 3031 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5444 | 66.799 | 69.098 | 93.0133 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3646 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.3 | 107 | 97.7333 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.7 | 120.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.814 | 48.501 | 68.523 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3035.86 | 3036.41 |  | 239.94 | 1.8946 | 243.3 | 187.79 | 0 | 60 | 454.6 | 0.5351 | 4.1026 | 1.4177 | 3034 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5778 | 66.7996 | 69.1086 | 93.0067 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3768 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.3 | 107.0667 | 97.8 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.7 | 120.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.814 | 48.501 | 68.522 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3038.86 | 3039.41 |  | 239.94 | 1.9059 | 244.8 | 187.99 | 0 | 60 | 457.3 | 0.5354 | 4.1631 | 1.4216 | 3037 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5833 | 66.8002 | 69.12 | 92.9867 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3462 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112.3 | 107.1 | 97.8 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.7 | 120.7 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.813 | 48.502 | 68.522 | 49.155
2024-11-30 | 22:49 | 3041.86 | 3042.41 |  | 239.94 | 1.9052 | 244.5 | 188.2 | 0 | 60 | 457.1 | 0.5347 | 4.1462 | 1.4234 | 3040 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5889 | 66.8006 | 69.1335 | 92.98 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.8 | 112.3 | 107.1 | 97.8 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.7 | 120.8 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.813 | 48.503 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:49 | 3044.86 | 3045.41 |  | 239.96 | 1.9018 | 244 | 188.4 | 0 | 60.001 | 456.4 | 0.5347 | 4.1696 | 1.4243 | 3043 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.5944 | 66.8016 | 69.1469 | 92.9667 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3466 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.3667 | 107.1 | 97.8333 | 124 | 124 | 112 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.7 | 120.8 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.813 | 48.503 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3047.86 | 3048.41 |  | 239.96 | 1.8915 | 242.7 | 188.6 | 0 | 60 | 453.9 | 0.5348 | 4.2162 | 1.4267 | 3046 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6222 | 66.8031 | 69.1604 | 92.9467 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3482 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112.3667 | 107.1667 | 97.9 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.8 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.812 | 48.504 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3050.86 | 3051.41 |  | 239.97 | 1.8963 | 243.5 | 188.81 | 0 | 60.003 | 455.1 | 0.5351 | 4.1867 | 1.4315 | 3049 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6333 | 66.8058 | 69.171 | 92.94 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3702 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.4 | 107.2 | 97.9 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.8 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.812 | 48.504 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3053.86 | 3054.41 |  | 239.97 | 1.9007 | 244.1 | 189.01 | 0 | 60.003 | 456.1 | 0.5352 | 4.16 | 1.4323 | 3052 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6222 | 66.8093 | 69.1776 | 92.91 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3718 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5437 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.3667 | 107.2 | 97.9 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.8 | 67.9 | 164 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.812 | 48.505 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3056.86 | 3057.41 |  | 239.97 | 1.8981 | 243.9 | 189.21 | 0 | 60.003 | 455.5 | 0.5354 | 4.1308 | 1.4338 | 3055 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6278 | 66.8139 | 69.1837 | 92.9 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.4 | 107.2 | 97.9 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.8 | 67.9 | 164 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.812 | 48.505 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3059.86 | 3060.41 |  | 239.96 | 1.8964 | 243.4 | 189.42 | 0 | 60 | 455 | 0.5349 | 4.2143 | 1.4344 | 3058 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6333 | 66.8195 | 69.1927 | 92.88 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.2897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.4 | 107.2 | 97.9333 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.811 | 48.506 | 68.522 | 49.156
2024-11-30 | 22:50 | 3062.86 | 3063.41 |  | 239.96 | 1.8932 | 242.7 | 189.62 | 0 | 60 | 454.3 | 0.5342 | 4.1897 | 1.4362 | 3061 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6444 | 66.8254 | 69.2037 | 92.86 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.2708 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.4 | 107.3 | 97.9333 | 124 | 124 | 112.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.8 | 120.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 220 | 35 | 234 | 68.811 | 48.506 | 68.522 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3065.86 | 3066.41 |  | 239.97 | 1.902 | 243.8 | 189.82 | 0 | 60.003 | 456.4 | 0.5342 | 4.2251 | 1.4372 | 3064 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6667 | 66.832 | 69.2157 | 92.8533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.2821 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.4 | 107.3 | 98 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 120.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.811 | 48.507 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3068.86 | 3069.41 |  | 239.97 | 1.9069 | 244.9 | 190.03 | 0 | 60 | 457.6 | 0.5352 | 4.1131 | 1.4362 | 3067 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6722 | 66.8392 | 69.228 | 92.84 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.2879 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.4667 | 107.3 | 98 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 120.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.811 | 48.507 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3071.86 | 3072.41 |  | 239.97 | 1.9034 | 244.6 | 190.23 | 0 | 60.004 | 456.8 | 0.5355 | 4.1528 | 1.4323 | 3070 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6722 | 66.8466 | 69.2424 | 92.82 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3246 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5435 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.4667 | 107.3 | 98 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 120.9 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.81 | 48.508 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3074.86 | 3075.41 |  | 239.97 | 1.9018 | 244.3 | 190.43 | 0 | 60 | 456.4 | 0.5354 | 4.1509 | 1.4333 | 3073 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.6833 | 66.8541 | 69.2547 | 92.7967 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3195 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5436 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.4667 | 107.3 | 98.0667 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 61.9 | 121 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.81 | 48.508 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3077.86 | 3078.41 |  | 239.97 | 1.8962 | 243.5 | 190.64 | 0 | 60 | 455 | 0.5351 | 4.2189 | 1.431 | 3076 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7 | 66.8607 | 69.2647 | 92.79 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3209 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6993 | 151.5436 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.5 | 107.3 | 98.1 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 62 | 121 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.81 | 48.509 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3080.86 | 3081.41 |  | 239.97 | 1.8996 | 244 | 190.84 | 0 | 60.001 | 455.8 | 0.5353 | 4.172 | 1.4281 | 3079 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7 | 66.8664 | 69.2745 | 92.77 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3135 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.5 | 107.3 | 98.1 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 62 | 121.1 | 67.9 | 164 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.809 | 48.509 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3083.86 | 3084.41 |  | 239.97 | 1.9113 | 245.4 | 191.04 | 0 | 60.005 | 458.6 | 0.5351 | 4.1158 | 1.4251 | 3082 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7222 | 66.8717 | 69.2843 | 92.7567 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.309 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.5 | 107.4 | 98.1333 | 124 | 124 | 112.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 62 | 121.1 | 67.9 | 164 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.809 | 48.51 | 68.521 | 49.157
2024-11-30 | 22:50 | 3086.86 | 3087.41 |  | 239.96 | 1.9076 | 244.9 | 191.25 | 0 | 60.001 | 457.7 | 0.5349 | 4.1247 | 1.4238 | 3085 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7222 | 66.8768 | 69.2916 | 92.7367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3075 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6992 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.5 | 107.4 | 98.1667 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 62 | 121.1 | 67.9 | 164 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.809 | 48.51 | 68.521 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3089.86 | 3090.41 |  | 239.96 | 1.9019 | 244 | 191.45 | 0 | 60.001 | 456.4 | 0.5347 | 4.1613 | 1.4233 | 3088 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7333 | 66.883 | 69.299 | 92.73 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.3384 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6991 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.5 | 107.4 | 98.2 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 62 | 121.1 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.809 | 48.511 | 68.521 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3092.86 | 3093.41 |  | 239.95 | 1.8946 | 243.3 | 191.65 | 0 | 60 | 454.6 | 0.5351 | 4.1481 | 1.4203 | 3091 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7389 | 66.8888 | 69.3084 | 92.7167 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.5333 | 107.4 | 98.2 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 62 | 121.2 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.808 | 48.511 | 68.52 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3095.86 | 3096.41 |  | 239.94 | 1.8951 | 243.5 | 191.86 | 0 | 60.001 | 454.7 | 0.5355 | 4.119 | 1.4159 | 3094 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.75 | 66.8944 | 69.321 | 92.6833 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3637 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.6 | 107.4333 | 98.2 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 62 | 121.2 | 67.9 | 164 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.808 | 48.512 | 68.52 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3098.86 | 3099.41 |  | 239.94 | 1.9046 | 244.9 | 192.06 | 0 | 60 | 457 | 0.536 | 4.1083 | 1.4164 | 3097 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7667 | 66.9006 | 69.3292 | 92.67 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3416 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5436 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.6 | 107.5 | 98.2 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 62 | 121.2 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.808 | 48.512 | 68.52 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3101.86 | 3102.41 |  | 239.94 | 1.9103 | 245.5 | 192.26 | 0 | 60 | 458.3 | 0.5356 | 4.1134 | 1.4211 | 3100 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7778 | 66.9077 | 69.3382 | 92.6567 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3162 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.6 | 107.5 | 98.2667 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 62 | 121.3 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.807 | 48.513 | 68.52 | 49.158
2024-11-30 | 22:50 | 3104.86 | 3105.41 |  | 239.95 | 1.9118 | 245.5 | 192.47 | 0 | 60 | 458.7 | 0.5351 | 4.108 | 1.4223 | 3103 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7667 | 66.9158 | 69.3529 | 92.6433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3231 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.6 | 107.5 | 98.3 | 124 | 124 | 112.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.9 | 121.3 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.807 | 48.513 | 68.52 | 49.158
2024-11-30 | 22:51 | 3107.86 | 3108.41 |  | 239.94 | 1.9053 | 244.6 | 192.67 | 0 | 60 | 457.2 | 0.5349 | 4.1574 | 1.4244 | 3106 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7722 | 66.925 | 69.3663 | 92.63 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3244 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.6 | 107.5333 | 98.2667 | 124 | 124 | 112.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.9 | 121.3 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.807 | 48.514 | 68.52 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3110.86 | 3111.42 |  | 239.96 | 1.8995 | 243.7 | 192.88 | 0 | 60.003 | 455.8 | 0.5346 | 4.131 | 1.4256 | 3109 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8 | 66.9348 | 69.3761 | 92.6233 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.3316 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7667 | 112.6 | 107.6 | 98.3 | 124 | 124 | 112.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.9 | 121.3 | 67.9 | 164 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.807 | 48.514 | 68.52 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3113.86 | 3114.42 |  | 239.95 | 1.9045 | 244.6 | 193.08 | 0 | 60 | 457 | 0.5352 | 4.1254 | 1.4285 | 3112 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7944 | 66.9444 | 69.3843 | 92.61 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3499 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.6 | 107.6 | 98.3333 | 124 | 124 | 112.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.9 | 121.3 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.806 | 48.515 | 68.52 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3116.86 | 3117.42 |  | 239.96 | 1.9131 | 246 | 193.28 | 0 | 60 | 459.1 | 0.5358 | 4.158 | 1.4313 | 3115 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.7944 | 66.9527 | 69.3929 | 92.6 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3359 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.6 | 107.6 | 98.3333 | 124 | 124 | 112.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.9 | 121.3 | 67.9 | 163 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.806 | 48.515 | 68.52 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3119.86 | 3120.42 |  | 239.96 | 1.912 | 245.9 | 193.49 | 0 | 60 | 458.8 | 0.536 | 4.1005 | 1.4326 | 3118 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8167 | 66.9617 | 69.4039 | 92.58 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3525 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.6 | 107.6 | 98.4 | 124 | 124 | 112.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.3 | 67.9 | 163 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 221 | 35 | 234 | 68.806 | 48.515 | 68.52 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3122.86 | 3123.42 |  | 239.96 | 1.9113 | 245.7 | 193.69 | 0 | 60.002 | 458.6 | 0.5357 | 4.0923 | 1.4334 | 3121 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8111 | 66.9697 | 69.4161 | 92.5667 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3159 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.6 | 107.6 | 98.4 | 124 | 124 | 112.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.4 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.806 | 48.516 | 68.519 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3125.86 | 3126.42 |  | 239.97 | 1.9067 | 244.7 | 193.9 | 0 | 60.003 | 457.5 | 0.5349 | 4.1089 | 1.4359 | 3124 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8056 | 66.9763 | 69.4263 | 92.56 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.3461 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.6 | 107.6 | 98.4 | 124 | 124 | 112.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.4 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.806 | 48.517 | 68.519 | 49.159
2024-11-30 | 22:51 | 3128.86 | 3129.42 |  | 239.96 | 1.9068 | 244.7 | 194.1 | 0 | 59.999 | 457.6 | 0.5347 | 4.1419 | 1.4365 | 3127 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8333 | 66.9817 | 69.4337 | 92.54 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.8 | 112.6 | 107.6 | 98.5 | 124 | 124 | 112.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.4 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.805 | 48.517 | 68.519 | 49.16
2024-11-30 | 22:51 | 3131.86 | 3132.42 |  | 239.96 | 1.9095 | 245.1 | 194.31 | 0 | 60 | 458.2 | 0.5349 | 4.1284 | 1.4355 | 3130 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.85 | 66.9861 | 69.442 | 92.5267 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3333 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.6667 | 107.6667 | 98.5 | 124 | 124 | 112.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.4 | 67.9 | 163 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.805 | 48.518 | 68.519 | 49.16
2024-11-30 | 22:51 | 3134.86 | 3135.42 |  | 239.97 | 1.9128 | 245.8 | 194.51 | 0 | 60 | 459 | 0.5354 | 4.0715 | 1.4343 | 3133 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8444 | 66.9898 | 69.4537 | 92.5067 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3397 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.6333 | 107.7 | 98.5 | 124 | 124 | 112.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.805 | 48.518 | 68.519 | 49.16
2024-11-30 | 22:51 | 3137.86 | 3138.42 |  | 239.97 | 1.9113 | 245.8 | 194.71 | 0 | 60 | 458.7 | 0.536 | 4.0605 | 1.4331 | 3136 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8389 | 66.9933 | 69.4671 | 92.48 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5433 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.6333 | 107.7 | 98.5 | 124 | 124 | 112.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.804 | 48.519 | 68.519 | 49.16
2024-11-30 | 22:51 | 3140.86 | 3141.42 |  | 239.97 | 1.9087 | 245.4 | 194.92 | 0 | 60 | 458 | 0.5358 | 4.1366 | 1.4313 | 3139 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.85 | 66.9969 | 69.4767 | 92.4667 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3338 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5435 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7 | 107.7 | 98.5 | 124 | 124 | 112.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.804 | 48.52 | 68.519 | 49.161
2024-11-30 | 22:51 | 3143.86 | 3144.42 |  | 239.98 | 1.9045 | 244.7 | 195.12 | 0 | 60 | 457 | 0.5354 | 4.0927 | 1.4284 | 3142 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8667 | 67.0013 | 69.4841 | 92.4533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.7 | 107.7 | 98.5333 | 124 | 124 | 112.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.804 | 48.52 | 68.519 | 49.161
2024-11-30 | 22:51 | 3146.86 | 3147.42 |  | 239.97 | 1.9063 | 244.7 | 195.33 | 0 | 60 | 457.5 | 0.5349 | 4.0963 | 1.4251 | 3145 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8722 | 67.0062 | 69.4918 | 92.44 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3331 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.7 | 107.7 | 98.5667 | 124 | 124 | 112.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.804 | 48.521 | 68.518 | 49.161
2024-11-30 | 22:51 | 3149.86 | 3150.42 |  | 239.97 | 1.9107 | 245.3 | 195.53 | 0 | 60 | 458.5 | 0.535 | 4.0686 | 1.4243 | 3148 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8667 | 67.0124 | 69.5016 | 92.44 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3363 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5434 | 0 | 15.177 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7 | 107.7 | 98.6 | 124 | 124 | 112.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.5 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.803 | 48.521 | 68.518 | 49.161
2024-11-30 | 22:51 | 3152.86 | 3153.42 |  | 239.96 | 1.9151 | 245.9 | 195.74 | 0 | 59.999 | 459.5 | 0.5351 | 4.1572 | 1.4225 | 3151 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.8722 | 67.02 | 69.5122 | 92.4133 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3906 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5434 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7 | 107.7333 | 98.6 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.6 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.803 | 48.522 | 68.518 | 49.162
2024-11-30 | 22:51 | 3155.86 | 3156.42 |  | 239.95 | 1.9109 | 245.5 | 195.94 | 0 | 60.003 | 458.5 | 0.5355 | 4.1121 | 1.4213 | 3154 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9056 | 67.0285 | 69.522 | 92.4 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.4146 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5434 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.7667 | 107.8 | 98.6 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.6 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.803 | 48.523 | 68.518 | 49.162
2024-11-30 | 22:51 | 3158.86 | 3159.42 |  | 239.94 | 1.9105 | 245.8 | 196.14 | 0 | 60.001 | 458.4 | 0.5361 | 4.1 | 1.4162 | 3157 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9111 | 67.0379 | 69.531 | 92.38 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.3883 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.5434 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.7667 | 107.8 | 98.6667 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.6 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.803 | 48.523 | 68.518 | 49.162
2024-11-30 | 22:51 | 3161.86 | 3162.42 |  | 239.94 | 1.911 | 245.7 | 196.35 | 0 | 59.999 | 458.5 | 0.5359 | 4.1518 | 1.4172 | 3160 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9056 | 67.0467 | 69.5396 | 92.37 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3393 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6981 | 151.5434 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7667 | 107.8 | 98.6667 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.6 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.802 | 48.524 | 68.518 | 49.163
2024-11-30 | 22:51 | 3164.86 | 3165.42 |  | 239.94 | 1.909 | 245.3 | 196.55 | 0 | 60.001 | 458.1 | 0.5355 | 4.1697 | 1.4203 | 3163 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9056 | 67.0559 | 69.5482 | 92.3567 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3264 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7333 | 107.8 | 98.7 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.6 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.802 | 48.525 | 68.518 | 49.163
2024-11-30 | 22:52 | 3167.86 | 3168.42 |  | 239.94 | 1.9093 | 245.2 | 196.76 | 0 | 60.001 | 458.1 | 0.5352 | 4.1231 | 1.4234 | 3166 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9222 | 67.0643 | 69.5584 | 92.35 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.3211 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5434 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.7667 | 107.8667 | 98.7 | 124 | 124 | 112.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.8 | 121.7 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.802 | 48.526 | 68.518 | 49.163
2024-11-30 | 22:52 | 3170.86 | 3171.42 |  | 239.94 | 1.9175 | 246 | 196.96 | 0 | 59.999 | 460.1 | 0.5348 | 4.1904 | 1.425 | 3169 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9444 | 67.0719 | 69.5722 | 92.3367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3513 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.8 | 107.9 | 98.7667 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 222 | 35 | 234 | 68.802 | 48.526 | 68.518 | 49.164
2024-11-30 | 22:52 | 3173.86 | 3174.43 |  | 239.96 | 1.9211 | 246.8 | 197.17 | 0 | 60.003 | 461 | 0.5353 | 4.1046 | 1.4259 | 3172 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9556 | 67.0781 | 69.5914 | 92.32 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3517 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.8 | 107.9 | 98.8 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.801 | 48.527 | 68.518 | 49.164
2024-11-30 | 22:52 | 3176.86 | 3177.43 |  | 239.96 | 1.9162 | 246.3 | 197.37 | 0 | 60.003 | 459.8 | 0.5357 | 4.1673 | 1.4279 | 3175 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9556 | 67.083 | 69.6073 | 92.31 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3693 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.8333 | 107.9 | 98.8 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.801 | 48.528 | 68.517 | 49.165
2024-11-30 | 22:52 | 3179.86 | 3180.43 |  | 239.95 | 1.9138 | 246 | 197.58 | 0 | 60.001 | 459.2 | 0.5356 | 4.1871 | 1.4311 | 3178 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9778 | 67.0865 | 69.6151 | 92.2867 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3452 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 112.8667 | 107.9333 | 98.8 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.801 | 48.529 | 68.517 | 49.165
2024-11-30 | 22:52 | 3182.86 | 3183.43 |  | 239.95 | 1.9111 | 245.6 | 197.78 | 0 | 60.003 | 458.6 | 0.5356 | 4.2253 | 1.4334 | 3181 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9833 | 67.0891 | 69.6225 | 92.28 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4016 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.8667 | 108 | 98.8 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.801 | 48.529 | 68.517 | 49.166
2024-11-30 | 22:52 | 3185.86 | 3186.43 |  | 239.95 | 1.9087 | 245.1 | 197.99 | 0 | 60 | 458 | 0.5352 | 4.1407 | 1.4345 | 3184 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9778 | 67.0905 | 69.631 | 92.25 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3795 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.8667 | 108 | 98.8 | 124 | 124 | 112.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.801 | 48.53 | 68.517 | 49.166
2024-11-30 | 22:52 | 3188.86 | 3189.43 |  | 239.95 | 1.9081 | 245 | 198.19 | 0 | 60 | 457.9 | 0.5351 | 4.2229 | 1.4353 | 3187 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 112.9944 | 67.0922 | 69.64 | 92.2433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3672 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108 | 98.8667 | 124 | 124 | 112.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.7 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.8 | 48.531 | 68.517 | 49.167
2024-11-30 | 22:52 | 3191.86 | 3192.43 |  | 239.96 | 1.9091 | 245 | 198.4 | 0 | 60 | 458.1 | 0.5349 | 4.1632 | 1.4375 | 3190 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0056 | 67.0933 | 69.6492 | 92.23 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3816 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.9 | 108 | 98.9 | 124 | 124 | 112.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.8 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.8 | 48.532 | 68.517 | 49.167
2024-11-30 | 22:52 | 3194.86 | 3195.43 |  | 239.96 | 1.9211 | 246.6 | 198.6 | 0 | 60 | 461 | 0.5349 | 4.1955 | 1.437 | 3193 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113 | 67.0944 | 69.662 | 92.2233 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3321 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6988 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108 | 98.9 | 124 | 124 | 112.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.8 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.8 | 48.533 | 68.517 | 49.167
2024-11-30 | 22:52 | 3197.86 | 3198.43 |  | 239.97 | 1.9233 | 247.3 | 198.81 | 0 | 59.999 | 461.5 | 0.5358 | 4.112 | 1.4351 | 3196 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0111 | 67.0953 | 69.6767 | 92.2033 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3455 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.9 | 108 | 98.9333 | 124 | 124 | 112.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.8 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.8 | 48.534 | 68.517 | 49.168
2024-11-30 | 22:52 | 3200.86 | 3201.43 |  | 239.97 | 1.9166 | 246.5 | 199.01 | 0 | 60 | 459.9 | 0.536 | 4.1648 | 1.4333 | 3199 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0167 | 67.0962 | 69.6867 | 92.1967 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3845 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108 | 99 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.8 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.799 | 48.534 | 68.517 | 49.169
2024-11-30 | 22:52 | 3203.86 | 3204.43 |  | 239.98 | 1.9146 | 246.1 | 199.22 | 0 | 59.999 | 459.5 | 0.5357 | 4.1705 | 1.4335 | 3202 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0389 | 67.097 | 69.6941 | 92.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3563 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.9 | 108.1 | 99 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.799 | 48.535 | 68.517 | 49.169
2024-11-30 | 22:52 | 3206.86 | 3207.43 |  | 239.97 | 1.9106 | 245.5 | 199.42 | 0 | 60 | 458.5 | 0.5354 | 4.1781 | 1.43 | 3205 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0389 | 67.0981 | 69.7039 | 92.17 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.358 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 112.9 | 108.1 | 99 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.799 | 48.536 | 68.517 | 49.17
2024-11-30 | 22:52 | 3209.86 | 3210.43 |  | 239.97 | 1.9113 | 245.6 | 199.63 | 0 | 60 | 458.7 | 0.5355 | 4.1541 | 1.4268 | 3208 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0389 | 67.0999 | 69.7161 | 92.17 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.4299 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108.1 | 99.0333 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.799 | 48.537 | 68.516 | 49.17
2024-11-30 | 22:52 | 3212.86 | 3213.43 |  | 239.97 | 1.9175 | 246.2 | 199.83 | 0 | 60.001 | 460.2 | 0.5351 | 4.1925 | 1.424 | 3211 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.05 | 67.1015 | 69.7259 | 92.14 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 64.4186 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5433 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108.1 | 99.1 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.799 | 48.538 | 68.516 | 49.171
2024-11-30 | 22:52 | 3215.86 | 3216.43 |  | 239.97 | 1.9209 | 246.7 | 200.04 | 0 | 60.001 | 461 | 0.5352 | 4.1153 | 1.423 | 3214 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0611 | 67.1031 | 69.732 | 92.1333 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.402 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9 | 108.2 | 99.0667 | 124 | 124 | 113 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.798 | 48.539 | 68.516 | 49.171
2024-11-30 | 22:52 | 3218.86 | 3219.43 |  | 239.96 | 1.9243 | 247.3 | 200.24 | 0 | 60.001 | 461.7 | 0.5356 | 4.1034 | 1.4207 | 3217 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0778 | 67.1053 | 69.7386 | 92.1267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3714 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9667 | 108.2 | 99.1 | 124 | 124 | 113.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 121.9 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.798 | 48.54 | 68.516 | 49.172
2024-11-30 | 22:52 | 3221.86 | 3222.43 |  | 239.95 | 1.9216 | 247.2 | 200.45 | 0 | 60 | 461.1 | 0.5361 | 4.0757 | 1.4192 | 3220 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0778 | 67.1089 | 69.7484 | 92.1 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4037 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 112.9667 | 108.2 | 99.1 | 124 | 124 | 113.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.798 | 48.54 | 68.516 | 49.172
2024-11-30 | 22:52 | 3224.86 | 3225.43 |  | 239.95 | 1.9154 | 246.4 | 200.65 | 0 | 60 | 459.6 | 0.5362 | 4.0854 | 1.4153 | 3223 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0833 | 67.1138 | 69.759 | 92.09 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3902 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.699 | 151.5432 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.2 | 99.1 | 124 | 124 | 113.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.798 | 48.541 | 68.516 | 49.173
2024-11-30 | 22:53 | 3227.86 | 3228.43 |  | 239.95 | 1.9143 | 246.2 | 200.86 | 0 | 60.001 | 459.3 | 0.5359 | 4.091 | 1.4182 | 3226 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.0944 | 67.12 | 69.77 | 92.0767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.3703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5432 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.2333 | 99.1333 | 124 | 124 | 113.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.798 | 48.542 | 68.516 | 49.173
2024-11-30 | 22:53 | 3230.86 | 3231.43 |  | 239.95 | 1.9129 | 245.8 | 201.06 | 0 | 60 | 459 | 0.5355 | 4.2015 | 1.4221 | 3229 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1167 | 67.1275 | 69.7839 | 92.07 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3484 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5432 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.3 | 99.2 | 124 | 124 | 113.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.797 | 48.543 | 68.516 | 49.174
2024-11-30 | 22:53 | 3233.86 | 3234.43 |  | 239.95 | 1.9214 | 246.7 | 201.27 | 0 | 60.005 | 461 | 0.5351 | 4.1544 | 1.4241 | 3232 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1167 | 67.1355 | 69.7986 | 92.05 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.4084 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.3 | 99.2 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.797 | 48.544 | 68.516 | 49.175
2024-11-30 | 22:53 | 3236.86 | 3237.43 |  | 239.95 | 1.9279 | 247.8 | 201.47 | 0 | 60 | 462.6 | 0.5357 | 4.1108 | 1.4252 | 3235 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1167 | 67.1439 | 69.8133 | 92.03 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.3895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5432 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.3 | 99.2 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.797 | 48.544 | 68.516 | 49.175
2024-11-30 | 22:53 | 3239.86 | 3240.44 |  | 239.95 | 1.9266 | 247.7 | 201.68 | 0 | 59.998 | 462.3 | 0.5358 | 4.1257 | 1.4273 | 3238 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1222 | 67.1537 | 69.8239 | 92.02 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3799 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113 | 108.3 | 99.2333 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.797 | 48.545 | 68.516 | 49.175
2024-11-30 | 22:53 | 3242.86 | 3243.44 |  | 239.95 | 1.9244 | 247.4 | 201.89 | 0 | 60 | 461.8 | 0.5358 | 4.118 | 1.4296 | 3241 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1389 | 67.1636 | 69.8337 | 92 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3735 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.0667 | 108.3 | 99.2667 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.797 | 48.546 | 68.516 | 49.176
2024-11-30 | 22:53 | 3245.86 | 3246.44 |  | 239.96 | 1.9195 | 246.8 | 202.09 | 0 | 60.004 | 460.6 | 0.5357 | 4.1366 | 1.4327 | 3244 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1556 | 67.1725 | 69.8447 | 91.9867 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3692 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5432 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.0333 | 108.4 | 99.3 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.797 | 48.546 | 68.516 | 49.176
2024-11-30 | 22:53 | 3248.86 | 3249.44 |  | 239.95 | 1.9119 | 245.9 | 202.3 | 0 | 60 | 458.8 | 0.5361 | 4.1105 | 1.4329 | 3247 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1833 | 67.18 | 69.8537 | 91.98 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5432 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7333 | 113.1 | 108.4 | 99.3333 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.796 | 48.547 | 68.516 | 49.177
2024-11-30 | 22:53 | 3251.86 | 3252.44 |  | 239.95 | 1.9201 | 246.7 | 202.5 | 0 | 60.001 | 460.7 | 0.5356 | 4.1806 | 1.4342 | 3250 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1722 | 67.1862 | 69.8606 | 91.96 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3285 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7005 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.4 | 99.3333 | 124 | 124 | 113.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.796 | 48.548 | 68.516 | 49.178
2024-11-30 | 22:53 | 3254.86 | 3255.44 |  | 239.95 | 1.931 | 248.1 | 202.71 | 0 | 60.001 | 463.3 | 0.5354 | 4.0975 | 1.436 | 3253 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1778 | 67.1911 | 69.8692 | 91.96 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3644 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.4 | 99.3667 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 61.7 | 122.1 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.796 | 48.549 | 68.516 | 49.178
2024-11-30 | 22:53 | 3257.86 | 3258.44 |  | 239.95 | 1.9312 | 248.1 | 202.91 | 0 | 60 | 463.4 | 0.5355 | 4.1303 | 1.4363 | 3256 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.1833 | 67.1947 | 69.8788 | 91.94 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.384 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.4 | 99.4 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.2 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.796 | 48.55 | 68.516 | 49.179
2024-11-30 | 22:53 | 3260.86 | 3261.44 |  | 239.95 | 1.9303 | 248 | 203.12 | 0 | 60 | 463.2 | 0.5355 | 4.0896 | 1.435 | 3259 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2 | 67.1981 | 69.8902 | 91.9267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4079 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7333 | 113.1 | 108.4333 | 99.4 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.2 | 67.9 | 163 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.796 | 48.551 | 68.516 | 49.179
2024-11-30 | 22:53 | 3263.86 | 3264.44 |  | 239.96 | 1.923 | 247.3 | 203.33 | 0 | 60 | 461.4 | 0.5359 | 4.1186 | 1.4334 | 3262 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2222 | 67.2016 | 69.9031 | 91.8933 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5667 | 118.7667 | 113.1 | 108.5 | 99.4 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.2 | 67.9 | 162 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.796 | 48.552 | 68.516 | 49.18
2024-11-30 | 22:53 | 3266.86 | 3267.44 |  | 239.96 | 1.9186 | 246.9 | 203.53 | 0 | 60.003 | 460.4 | 0.5362 | 4.141 | 1.4344 | 3265 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2 | 67.2053 | 69.9137 | 91.8867 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3804 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.5 | 99.4 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.2 | 67.9 | 162 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 223 | 35 | 234 | 68.795 | 48.552 | 68.516 | 49.18
2024-11-30 | 22:53 | 3269.86 | 3270.44 |  | 239.97 | 1.9147 | 246.3 | 203.74 | 0 | 60.003 | 459.5 | 0.536 | 4.1145 | 1.4318 | 3268 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2111 | 67.2098 | 69.9229 | 91.8667 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.3471 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.5 | 99.4667 | 124 | 124 | 113.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.2 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.795 | 48.553 | 68.516 | 49.181
2024-11-30 | 22:53 | 3272.86 | 3273.44 |  | 239.97 | 1.9208 | 246.9 | 203.94 | 0 | 60 | 460.9 | 0.5356 | 4.0993 | 1.4284 | 3271 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2111 | 67.2155 | 69.9314 | 91.8533 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3812 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.5 | 99.4667 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.6 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 224 | 35 | 234 | 68.795 | 48.554 | 68.516 | 49.182
2024-11-30 | 22:53 | 3275.86 | 3276.44 |  | 239.97 | 1.9246 | 247.2 | 204.15 | 0 | 60.001 | 461.8 | 0.5353 | 4.1117 | 1.4258 | 3274 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2167 | 67.2226 | 69.94 | 91.8467 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.421 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6998 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1 | 108.5 | 99.5 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.795 | 48.555 | 68.516 | 49.182
2024-11-30 | 22:53 | 3278.86 | 3279.44 |  | 239.97 | 1.9286 | 247.9 | 204.36 | 0 | 59.999 | 462.8 | 0.5357 | 4.0977 | 1.4251 | 3277 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2333 | 67.2311 | 69.9486 | 91.82 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3316 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1667 | 108.5333 | 99.5 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.795 | 48.556 | 68.516 | 49.183
2024-11-30 | 22:53 | 3281.86 | 3282.44 |  | 239.97 | 1.9315 | 248.3 | 204.56 | 0 | 60.001 | 463.5 | 0.5356 | 4.1093 | 1.424 | 3280 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2444 | 67.2408 | 69.9571 | 91.8033 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3275 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.1333 | 108.6 | 99.5333 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.795 | 48.557 | 68.515 | 49.183
2024-11-30 | 22:53 | 3284.86 | 3285.44 |  | 239.96 | 1.9258 | 247.7 | 204.77 | 0 | 60 | 462.1 | 0.5359 | 4.129 | 1.4223 | 3283 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2667 | 67.2519 | 69.9663 | 91.7967 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3414 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2 | 108.6 | 99.6 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.795 | 48.557 | 68.515 | 49.184
2024-11-30 | 22:54 | 3287.86 | 3288.44 |  | 239.96 | 1.9234 | 247.6 | 204.97 | 0 | 60.002 | 461.5 | 0.5365 | 4.0964 | 1.4174 | 3286 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2667 | 67.2626 | 69.9763 | 91.7833 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3514 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5431 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2 | 108.6 | 99.6 | 124 | 124 | 113.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.794 | 48.558 | 68.515 | 49.185
2024-11-30 | 22:54 | 3290.86 | 3291.44 |  | 239.95 | 1.925 | 247.9 | 205.18 | 0 | 59.998 | 461.9 | 0.5367 | 4.0769 | 1.4162 | 3289 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2667 | 67.2719 | 69.9867 | 91.77 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3619 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2 | 108.6 | 99.6 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.794 | 48.559 | 68.515 | 49.185
2024-11-30 | 22:54 | 3293.86 | 3294.44 |  | 239.95 | 1.9276 | 248 | 205.39 | 0 | 60 | 462.5 | 0.5361 | 4.1192 | 1.4195 | 3292 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.2944 | 67.2799 | 69.9971 | 91.7633 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3818 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6989 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2 | 108.6667 | 99.7 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.794 | 48.56 | 68.515 | 49.186
2024-11-30 | 22:54 | 3296.86 | 3297.44 |  | 239.95 | 1.9264 | 247.4 | 205.59 | 0 | 60.001 | 462.2 | 0.5353 | 4.1646 | 1.4218 | 3295 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3 | 67.2865 | 70.0141 | 91.75 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2 | 108.7 | 99.7 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.5 | 122.3 | 67.9 | 162 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.794 | 48.561 | 68.515 | 49.186
2024-11-30 | 22:54 | 3299.86 | 3300.44 |  | 239.95 | 1.9243 | 247.3 | 205.8 | 0 | 60 | 461.7 | 0.5355 | 4.0676 | 1.4252 | 3298 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3056 | 67.2919 | 70.0331 | 91.7367 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.4099 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6977 | 151.543 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2333 | 108.7 | 99.7 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.4 | 122.4 | 67.9 | 162 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.794 | 48.562 | 68.515 | 49.187
2024-11-30 | 22:54 | 3302.86 | 3303.44 |  | 239.96 | 1.9256 | 247.3 | 206.01 | 0 | 60 | 462.1 | 0.5353 | 4.1819 | 1.4254 | 3301 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3111 | 67.2959 | 70.0471 | 91.7167 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4168 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2667 | 108.7 | 99.7 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 61.4 | 122.4 | 67.9 | 162 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.794 | 48.562 | 68.515 | 49.187
2024-11-30 | 22:54 | 3305.86 | 3306.44 |  | 239.96 | 1.9239 | 247.3 | 206.21 | 0 | 60.001 | 461.7 | 0.5356 | 4.1937 | 1.43 | 3304 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3111 | 67.2985 | 70.0559 | 91.69 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.3854 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.2667 | 108.7 | 99.7 | 124 | 124 | 113.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.4 | 122.4 | 67.9 | 162 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.794 | 48.563 | 68.515 | 49.188
2024-11-30 | 22:54 | 3308.86 | 3309.44 |  | 239.96 | 1.9233 | 247.4 | 206.42 | 0 | 60 | 461.5 | 0.536 | 4.2208 | 1.4321 | 3307 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3278 | 67.3003 | 70.062 | 91.6767 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 113.3 | 108.7 | 99.7333 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.3 | 122.4 | 67.9 | 162 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.793 | 48.564 | 68.515 | 49.189
2024-11-30 | 22:54 | 3311.86 | 3312.45 |  | 239.96 | 1.9254 | 247.6 | 206.62 | 0 | 59.999 | 462 | 0.5359 | 4.1619 | 1.4337 | 3310 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3278 | 67.3009 | 70.069 | 91.6567 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3756 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3 | 108.7 | 99.7667 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.3 | 122.4 | 67.9 | 162 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.565 | 68.515 | 49.189
2024-11-30 | 22:54 | 3314.86 | 3315.44 |  | 239.95 | 1.9284 | 247.9 | 206.83 | 0 | 60 | 462.7 | 0.5357 | 4.2341 | 1.434 | 3313 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3389 | 67.3013 | 70.0776 | 91.6433 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3602 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3 | 108.7333 | 99.8 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.2 | 122.5 | 67.9 | 161 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.566 | 68.515 | 49.19
2024-11-30 | 22:54 | 3317.86 | 3318.45 |  | 239.96 | 1.9348 | 248.5 | 207.04 | 0 | 60.003 | 464.3 | 0.5352 | 4.1698 | 1.4378 | 3316 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3444 | 67.3027 | 70.0861 | 91.6433 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3 | 108.7667 | 99.8 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.2 | 122.5 | 67.9 | 161 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.567 | 68.515 | 49.191
2024-11-30 | 22:54 | 3320.86 | 3321.45 |  | 239.95 | 1.9353 | 248.5 | 207.25 | 0 | 60 | 464.4 | 0.5351 | 4.185 | 1.4373 | 3319 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.35 | 67.3052 | 70.0935 | 91.6233 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4026 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3 | 108.8 | 99.8 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.2 | 122.5 | 67.9 | 161 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.568 | 68.515 | 49.191
2024-11-30 | 22:54 | 3323.86 | 3324.45 |  | 239.96 | 1.9363 | 248.8 | 207.45 | 0 | 60 | 464.6 | 0.5354 | 4.1609 | 1.4354 | 3322 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3556 | 67.3087 | 70.102 | 91.61 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.374 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3 | 108.8 | 99.8333 | 124 | 124 | 113.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.2 | 122.5 | 67.9 | 161 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.568 | 68.515 | 49.192
2024-11-30 | 22:54 | 3326.86 | 3327.45 |  | 239.96 | 1.9331 | 248.6 | 207.66 | 0 | 60 | 463.9 | 0.536 | 4.1413 | 1.4339 | 3325 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.3833 | 67.3136 | 70.1129 | 91.6 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4065 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.543 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.3667 | 108.8333 | 99.9 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.1 | 122.5 | 67.9 | 161 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.793 | 48.569 | 68.515 | 49.192
2024-11-30 | 22:54 | 3329.86 | 3330.45 |  | 239.97 | 1.9338 | 248.8 | 207.87 | 0 | 60 | 464 | 0.5362 | 4.1475 | 1.4331 | 3328 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4 | 67.3198 | 70.1249 | 91.58 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3892 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 113.3667 | 108.8667 | 99.9333 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61.1 | 122.5 | 67.9 | 161 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.793 | 48.57 | 68.515 | 49.193
2024-11-30 | 22:54 | 3332.86 | 3333.45 |  | 239.96 | 1.9542 | 251.8 | 208.07 | 0 | 60.003 | 468.9 | 0.537 | 4.1724 | 1.4305 | 3331 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4 | 67.3271 | 70.1367 | 91.5667 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.369 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 108.9 | 99.9 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61 | 122.5 | 67.9 | 160 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.793 | 48.571 | 68.515 | 49.194
2024-11-30 | 22:54 | 3335.86 | 3336.45 |  | 239.96 | 1.9386 | 249.3 | 208.28 | 0 | 59.998 | 465.2 | 0.5359 | 4.1378 | 1.4282 | 3334 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4056 | 67.3351 | 70.1496 | 91.5533 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3336 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 108.9 | 99.9333 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 61 | 122.5 | 67.9 | 160 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.792 | 48.572 | 68.515 | 49.194
2024-11-30 | 22:54 | 3338.86 | 3339.45 |  | 239.95 | 1.9392 | 249.4 | 208.49 | 0 | 60.001 | 465.3 | 0.5359 | 4.1282 | 1.4249 | 3337 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4056 | 67.3444 | 70.1604 | 91.5467 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4059 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 108.9 | 99.9333 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 122.6 | 67.9 | 160 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.792 | 48.573 | 68.515 | 49.195
2024-11-30 | 22:54 | 3341.86 | 3342.45 |  | 239.95 | 1.9361 | 248.8 | 208.7 | 0 | 60 | 464.6 | 0.5355 | 4.133 | 1.4249 | 3340 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4222 | 67.3547 | 70.168 | 91.52 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6995 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 108.9333 | 100 | 124 | 124 | 113.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 122.6 | 67.9 | 160 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.574 | 68.515 | 49.196
2024-11-30 | 22:54 | 3344.86 | 3345.45 |  | 239.95 | 1.9328 | 248.4 | 208.9 | 0 | 60.002 | 463.8 | 0.5356 | 4.169 | 1.4223 | 3343 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4278 | 67.3641 | 70.1741 | 91.51 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.3754 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 108.9667 | 100 | 124 | 124 | 113.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 122.6 | 67.9 | 160 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.575 | 68.515 | 49.197
2024-11-30 | 22:55 | 3347.86 | 3348.45 |  | 239.95 | 1.9323 | 248.7 | 209.11 | 0 | 60.001 | 463.6 | 0.5364 | 4.0955 | 1.4179 | 3346 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4333 | 67.3726 | 70.1835 | 91.4967 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3734 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 109 | 100 | 124 | 124 | 113.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.6 | 67.9 | 160 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.576 | 68.515 | 49.197
2024-11-30 | 22:55 | 3350.86 | 3351.45 |  | 239.95 | 1.9301 | 248.5 | 209.32 | 0 | 59.999 | 463.1 | 0.5366 | 4.0449 | 1.4153 | 3349 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4667 | 67.3803 | 70.1969 | 91.48 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.3684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5333 | 118.7333 | 113.4333 | 109 | 100.1 | 124 | 124 | 113.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.577 | 68.515 | 49.198
2024-11-30 | 22:55 | 3353.86 | 3354.45 |  | 239.95 | 1.9348 | 248.8 | 209.52 | 0 | 60.001 | 464.3 | 0.5359 | 4.1047 | 1.4198 | 3352 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.45 | 67.387 | 70.2104 | 91.46 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.395 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 109 | 100.1 | 124 | 124 | 113.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.578 | 68.515 | 49.199
2024-11-30 | 22:55 | 3356.86 | 3357.45 |  | 239.95 | 1.9383 | 249.2 | 209.73 | 0 | 60.004 | 465.1 | 0.5358 | 4.1125 | 1.4234 | 3355 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.45 | 67.3923 | 70.2237 | 91.4467 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4318 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 109 | 100.1 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.7 | 67.9 | 160 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.579 | 68.515 | 49.199
2024-11-30 | 22:55 | 3359.86 | 3360.45 |  | 239.96 | 1.9365 | 248.8 | 209.94 | 0 | 60 | 464.7 | 0.5354 | 4.1661 | 1.4249 | 3358 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.45 | 67.3966 | 70.2376 | 91.44 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.4471 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 109 | 100.1 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.579 | 68.515 | 49.199
2024-11-30 | 22:55 | 3362.86 | 3363.45 |  | 239.96 | 1.9442 | 250 | 210.14 | 0 | 60.001 | 466.5 | 0.5359 | 4.0937 | 1.4272 | 3361 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4611 | 67.3997 | 70.2504 | 91.4267 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4277 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4333 | 109 | 100.1333 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.8 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.58 | 68.515 | 49.2
2024-11-30 | 22:55 | 3365.86 | 3366.45 |  | 239.97 | 1.9403 | 249.5 | 210.35 | 0 | 60 | 465.6 | 0.5358 | 4.1462 | 1.43 | 3364 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.4667 | 67.4015 | 70.2614 | 91.4133 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4006 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5429 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.4 | 109.0333 | 100.1667 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.792 | 48.581 | 68.515 | 49.201
2024-11-30 | 22:55 | 3368.86 | 3369.45 |  | 239.97 | 1.9367 | 249.3 | 210.56 | 0 | 60.002 | 464.7 | 0.5364 | 4.1603 | 1.4315 | 3367 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5056 | 67.4025 | 70.268 | 91.4 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4351 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 113.5 | 109.1 | 100.2 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.7 | 67.9 | 160 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.792 | 48.582 | 68.515 | 49.202
2024-11-30 | 22:55 | 3371.86 | 3372.45 |  | 239.97 | 1.9342 | 249 | 210.77 | 0 | 60.002 | 464.1 | 0.5364 | 4.1188 | 1.4336 | 3370 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5 | 67.404 | 70.2741 | 91.3867 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3681 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.5 | 109.1 | 100.2 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.7 | 67.9 | 160 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.792 | 48.583 | 68.515 | 49.203
2024-11-30 | 22:55 | 3374.86 | 3375.45 |  | 239.96 | 1.931 | 248.5 | 210.97 | 0 | 59.997 | 463.4 | 0.5362 | 4.112 | 1.4339 | 3373 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5167 | 67.4058 | 70.2818 | 91.38 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3435 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5428 | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7333 | 113.5 | 109.1333 | 100.2333 | 124 | 124 | 113.9 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.584 | 68.515 | 49.203
2024-11-30 | 22:55 | 3377.86 | 3378.45 |  | 239.97 | 1.9328 | 248.4 | 211.18 | 0 | 60 | 463.8 | 0.5356 | 4.1424 | 1.4356 | 3376 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5167 | 67.4083 | 70.2916 | 91.35 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.5 | 109.1 | 100.3 | 124 | 124 | 114 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 225 | 35 | 234 | 68.791 | 48.585 | 68.515 | 49.204
2024-11-30 | 22:55 | 3380.86 | 3381.46 |  | 239.96 | 1.9335 | 248.5 | 211.39 | 0 | 60 | 464 | 0.5356 | 4.2039 | 1.437 | 3379 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5278 | 67.4118 | 70.3022 | 91.3433 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3758 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.5 | 109.2 | 100.3 | 124 | 124 | 114 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.586 | 68.515 | 49.205
2024-11-30 | 22:55 | 3383.86 | 3384.46 |  | 239.96 | 1.9314 | 248.2 | 211.6 | 0 | 60 | 463.5 | 0.5356 | 4.1218 | 1.4359 | 3382 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5389 | 67.4167 | 70.312 | 91.33 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.5333 | 109.2 | 100.3 | 124 | 124 | 114 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.587 | 68.516 | 49.206
2024-11-30 | 22:55 | 3386.86 | 3387.46 |  | 239.96 | 1.9282 | 248 | 211.8 | 0 | 59.999 | 462.7 | 0.536 | 4.1472 | 1.4337 | 3385 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5278 | 67.4229 | 70.3229 | 91.32 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3824 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6978 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.5 | 109.2 | 100.3 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.588 | 68.516 | 49.207
2024-11-30 | 22:55 | 3389.86 | 3390.46 |  | 239.97 | 1.9313 | 248.6 | 212.01 | 0 | 60.003 | 463.5 | 0.5364 | 4.0818 | 1.4333 | 3388 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5444 | 67.4305 | 70.3363 | 91.3 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3498 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.5333 | 109.2 | 100.3667 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.589 | 68.516 | 49.207
2024-11-30 | 22:55 | 3392.86 | 3393.46 |  | 239.97 | 1.9358 | 249.1 | 212.22 | 0 | 60 | 464.5 | 0.5362 | 4.1095 | 1.4323 | 3391 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5611 | 67.4394 | 70.3508 | 91.28 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.5667 | 109.2 | 100.4 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.59 | 68.516 | 49.208
2024-11-30 | 22:55 | 3395.86 | 3396.46 |  | 239.97 | 1.9395 | 249.6 | 212.43 | 0 | 60.004 | 465.4 | 0.5363 | 4.0926 | 1.4305 | 3394 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5833 | 67.449 | 70.361 | 91.28 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.3296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.6 | 109.3 | 100.4 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.591 | 68.516 | 49.209
2024-11-30 | 22:55 | 3398.86 | 3399.46 |  | 239.96 | 1.939 | 249.4 | 212.63 | 0 | 60.003 | 465.3 | 0.5361 | 4.1132 | 1.4272 | 3397 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5833 | 67.459 | 70.369 | 91.25 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3681 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.6 | 109.3 | 100.4 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.592 | 68.516 | 49.21
2024-11-30 | 22:55 | 3401.86 | 3402.46 |  | 239.96 | 1.9382 | 249.2 | 212.84 | 0 | 60 | 465.1 | 0.5359 | 4.0614 | 1.4254 | 3400 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5778 | 67.4683 | 70.3775 | 91.2433 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.6 | 109.3 | 100.4 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.593 | 68.516 | 49.211
2024-11-30 | 22:55 | 3404.86 | 3405.46 |  | 239.95 | 1.9427 | 249.6 | 213.05 | 0 | 59.997 | 466.2 | 0.5355 | 4.1301 | 1.4254 | 3403 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.5833 | 67.4768 | 70.3861 | 91.23 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.6 | 109.3 | 100.4333 | 124 | 124 | 114.1 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.594 | 68.516 | 49.212
2024-11-30 | 22:56 | 3407.86 | 3408.46 |  | 239.95 | 1.9406 | 249.5 | 213.26 | 0 | 60.002 | 465.6 | 0.5358 | 4.1253 | 1.4228 | 3406 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6056 | 67.4843 | 70.3967 | 91.2167 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3715 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5333 | 118.7333 | 113.6333 | 109.3 | 100.4667 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.7 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.595 | 68.516 | 49.213
2024-11-30 | 22:56 | 3410.86 | 3411.46 |  | 239.94 | 1.9381 | 249.3 | 213.46 | 0 | 59.999 | 465 | 0.5361 | 4.0918 | 1.4198 | 3409 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6222 | 67.4917 | 70.4108 | 91.2033 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3601 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.6667 | 109.3667 | 100.5 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 122.8 | 67.9 | 159 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.596 | 68.516 | 49.213
2024-11-30 | 22:56 | 3413.86 | 3414.46 |  | 239.94 | 1.9373 | 249.4 | 213.67 | 0 | 59.998 | 464.8 | 0.5365 | 4.0756 | 1.4172 | 3412 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6278 | 67.4984 | 70.4243 | 91.19 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.339 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.6667 | 109.3667 | 100.5333 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 122.9 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.598 | 68.516 | 49.214
2024-11-30 | 22:56 | 3416.86 | 3417.46 |  | 239.94 | 1.935 | 249.1 | 213.88 | 0 | 60.001 | 464.3 | 0.5366 | 4.0997 | 1.4167 | 3415 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6333 | 67.5046 | 70.4327 | 91.1767 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.363 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5428 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.4 | 100.5333 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 122.9 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.599 | 68.516 | 49.215
2024-11-30 | 22:56 | 3419.86 | 3420.46 |  | 239.94 | 1.9382 | 249.1 | 214.09 | 0 | 60 | 465 | 0.5357 | 4.1469 | 1.4204 | 3418 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6444 | 67.5099 | 70.4392 | 91.17 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3837 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.4 | 100.6 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 122.9 | 67.9 | 159 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.6 | 68.516 | 49.216
2024-11-30 | 22:56 | 3422.86 | 3423.46 |  | 239.94 | 1.9425 | 249.6 | 214.3 | 0 | 59.999 | 466.1 | 0.5356 | 4.0884 | 1.4219 | 3421 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6389 | 67.5152 | 70.4512 | 91.15 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3847 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.4 | 100.6 | 124 | 124 | 114.2 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 122.9 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.601 | 68.516 | 49.217
2024-11-30 | 22:56 | 3425.86 | 3426.46 |  | 239.94 | 1.9429 | 249.6 | 214.5 | 0 | 60.002 | 466.2 | 0.5354 | 4.1665 | 1.425 | 3424 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6444 | 67.5212 | 70.4659 | 91.13 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.4196 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.4 | 100.6 | 124 | 124 | 114.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.5 | 122.9 | 67.9 | 159 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.602 | 68.516 | 49.218
2024-11-30 | 22:56 | 3428.86 | 3429.46 |  | 239.96 | 1.9445 | 250.1 | 214.71 | 0 | 60.001 | 466.6 | 0.536 | 4.1455 | 1.4257 | 3427 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6833 | 67.5283 | 70.4767 | 91.11 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.3977 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7667 | 113.7 | 109.4333 | 100.7 | 124 | 124 | 114.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.4 | 122.9 | 67.9 | 159 | 92 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.603 | 68.516 | 49.219
2024-11-30 | 22:56 | 3431.86 | 3432.46 |  | 239.97 | 1.9459 | 250.2 | 214.92 | 0 | 60 | 467 | 0.5358 | 4.1662 | 1.4289 | 3430 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6722 | 67.5367 | 70.4841 | 91.0967 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4012 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.5 | 100.6667 | 124 | 124 | 114.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.4 | 122.9 | 67.9 | 159 | 92 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.604 | 68.516 | 49.219
2024-11-30 | 22:56 | 3434.86 | 3435.46 |  | 239.97 | 1.9409 | 249.7 | 215.13 | 0 | 60 | 465.8 | 0.5362 | 4.1759 | 1.432 | 3433 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6889 | 67.5447 | 70.4918 | 91.09 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.416 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.5333 | 100.7 | 124 | 124 | 114.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.3 | 122.9 | 67.9 | 158 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 226 | 35 | 234 | 68.791 | 48.605 | 68.516 | 49.22
2024-11-30 | 22:56 | 3437.86 | 3438.46 |  | 239.96 | 1.9386 | 249.6 | 215.34 | 0 | 60 | 465.2 | 0.5365 | 4.1712 | 1.4334 | 3436 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6667 | 67.5522 | 70.5004 | 91.0767 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3921 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.7 | 109.4667 | 100.7 | 124 | 124 | 114.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.3 | 122.9 | 67.9 | 158 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.606 | 68.516 | 49.221
2024-11-30 | 22:56 | 3440.86 | 3441.46 |  | 239.96 | 1.9359 | 249.1 | 215.55 | 0 | 59.999 | 464.6 | 0.5362 | 4.1759 | 1.4342 | 3439 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.6944 | 67.5593 | 70.509 | 91.0633 | 68.2065 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4032 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.7333 | 109.5333 | 100.7 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.2 | 122.9 | 67.9 | 158 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.607 | 68.516 | 49.222
2024-11-30 | 22:56 | 3443.86 | 3444.46 |  | 239.96 | 1.937 | 249 | 215.75 | 0 | 60 | 464.8 | 0.5358 | 4.1915 | 1.4362 | 3442 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7167 | 67.5669 | 70.518 | 91.05 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5427 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7667 | 109.6 | 100.7667 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.2 | 122.9 | 67.9 | 158 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.608 | 68.516 | 49.223
2024-11-30 | 22:56 | 3446.86 | 3447.46 |  | 239.97 | 1.9402 | 249.2 | 215.96 | 0 | 60.002 | 465.6 | 0.5352 | 4.2198 | 1.4393 | 3445 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7333 | 67.5743 | 70.5278 | 91.03 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3551 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.8 | 109.6 | 100.8 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.1 | 122.9 | 67.9 | 158 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.609 | 68.517 | 49.224
2024-11-30 | 22:56 | 3449.86 | 3450.46 |  | 239.97 | 1.9387 | 249.2 | 216.17 | 0 | 60 | 465.2 | 0.5356 | 4.1972 | 1.4364 | 3448 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7056 | 67.5809 | 70.5384 | 91.02 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6996 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.7333 | 109.6 | 100.7667 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123 | 67.9 | 158 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.79 | 48.61 | 68.517 | 49.224
2024-11-30 | 22:56 | 3452.86 | 3453.46 |  | 239.97 | 1.9822 | 255.9 | 216.38 | 0 | 60.003 | 475.7 | 0.538 | 4.2099 | 1.4356 | 3451 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7167 | 67.5862 | 70.5482 | 91.0133 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.385 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5426 | 0 | 15.173 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6667 | 113.8 | 109.6 | 100.8 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123 | 67.9 | 157 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.79 | 48.611 | 68.517 | 49.225
2024-11-30 | 22:56 | 3455.86 | 3456.46 |  | 239.98 | 1.9359 | 249.2 | 216.59 | 0 | 60 | 464.6 | 0.5364 | 4.1503 | 1.4345 | 3454 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7278 | 67.5902 | 70.5565 | 91 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3758 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.7667 | 109.6 | 100.8333 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123 | 67.9 | 157 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.79 | 48.612 | 68.517 | 49.226
2024-11-30 | 22:56 | 3458.86 | 3459.46 |  | 239.97 | 1.9352 | 249 | 216.8 | 0 | 60.002 | 464.4 | 0.5362 | 4.1849 | 1.4331 | 3457 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7333 | 67.593 | 70.5665 | 90.9867 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3851 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.8 | 109.6 | 100.8667 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123 | 67.9 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.79 | 48.613 | 68.517 | 49.227
2024-11-30 | 22:56 | 3461.86 | 3462.46 |  | 239.97 | 1.9365 | 249.1 | 217 | 0 | 59.999 | 464.7 | 0.5361 | 4.1495 | 1.4313 | 3460 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7222 | 67.5957 | 70.5816 | 90.98 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.3868 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 113.8 | 109.6 | 100.8667 | 124 | 124 | 114.4 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123 | 67.9 | 157 | 92 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.79 | 48.614 | 68.517 | 49.227
2024-11-30 | 22:56 | 3464.86 | 3465.46 |  | 239.97 | 1.9412 | 249.7 | 217.21 | 0 | 59.995 | 465.8 | 0.5361 | 4.1742 | 1.4294 | 3463 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7389 | 67.5976 | 70.5986 | 90.9667 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3834 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.7 | 113.8 | 109.6667 | 100.9 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.8 | 123 | 67.9 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.79 | 48.615 | 68.517 | 49.228
2024-11-30 | 22:57 | 3467.86 | 3468.46 |  | 239.96 | 1.9447 | 250.2 | 217.42 | 0 | 60.003 | 466.6 | 0.5362 | 4.1089 | 1.4254 | 3466 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7667 | 67.5993 | 70.6139 | 90.9467 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3574 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.8333 | 109.7 | 100.9333 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.8 | 123 | 67.9 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.79 | 48.616 | 68.517 | 49.229
2024-11-30 | 22:57 | 3470.86 | 3471.46 |  | 239.96 | 1.9488 | 250.7 | 217.63 | 0 | 59.999 | 467.6 | 0.5361 | 4.0935 | 1.4251 | 3469 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7889 | 67.5999 | 70.6261 | 90.94 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.8667 | 109.7 | 101 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.8 | 123 | 67.9 | 157 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.79 | 48.617 | 68.517 | 49.23
2024-11-30 | 22:57 | 3473.86 | 3474.46 |  | 239.95 | 1.9506 | 250.8 | 217.84 | 0 | 60.001 | 468 | 0.5358 | 4.1309 | 1.4228 | 3472 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7778 | 67.6 | 70.6382 | 90.9 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.4204 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5427 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.8 | 109.7 | 101 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.8 | 123.1 | 67.9 | 157 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.79 | 48.618 | 68.517 | 49.23
2024-11-30 | 22:57 | 3476.86 | 3477.46 |  | 239.95 | 1.9449 | 250.3 | 218.05 | 0 | 60.004 | 466.7 | 0.5363 | 4.1151 | 1.421 | 3475 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7722 | 67.6 | 70.648 | 90.9 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.4562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.7 | 113.8667 | 109.7 | 101 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.79 | 48.618 | 68.517 | 49.231
2024-11-30 | 22:57 | 3479.86 | 3480.46 |  | 239.95 | 1.9455 | 250.5 | 218.25 | 0 | 59.999 | 466.8 | 0.5365 | 4.1346 | 1.4174 | 3478 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.7778 | 67.6 | 70.6563 | 90.88 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.4558 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 113.8 | 109.7333 | 101 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.79 | 48.618 | 68.517 | 49.231
2024-11-30 | 22:57 | 3482.86 | 3483.46 |  | 239.94 | 1.9417 | 250.1 | 218.46 | 0 | 60 | 465.9 | 0.5368 | 4.0575 | 1.4162 | 3481 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8167 | 67.6007 | 70.6637 | 90.8733 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4382 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 113.9 | 109.8 | 101.0333 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.79 | 48.619 | 68.517 | 49.232
2024-11-30 | 22:57 | 3485.86 | 3486.46 |  | 239.94 | 1.9457 | 250.5 | 218.67 | 0 | 60.005 | 466.8 | 0.5365 | 4.1201 | 1.4193 | 3484 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8333 | 67.6025 | 70.672 | 90.86 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3797 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.9 | 109.8 | 101.1 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.79 | 48.62 | 68.517 | 49.233
2024-11-30 | 22:57 | 3488.86 | 3489.46 |  | 239.94 | 1.9509 | 250.9 | 218.88 | 0 | 60.001 | 468.1 | 0.536 | 4.0926 | 1.4237 | 3487 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8056 | 67.6049 | 70.6837 | 90.8533 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3759 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4333 | 118.7 | 113.9 | 109.8 | 101.0667 | 124 | 124 | 114.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.621 | 68.518 | 49.233
2024-11-30 | 22:57 | 3491.86 | 3492.46 |  | 239.94 | 1.9481 | 250.3 | 219.09 | 0 | 60.002 | 467.4 | 0.5356 | 4.128 | 1.4242 | 3490 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8389 | 67.6084 | 70.6976 | 90.83 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.423 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 113.9333 | 109.8 | 101.1 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.1 | 67.9 | 157 | 93 | 1049 | 80 | 2196 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.622 | 68.518 | 49.234
2024-11-30 | 22:57 | 3494.86 | 3495.46 |  | 239.95 | 1.9474 | 250.4 | 219.3 | 0 | 60 | 467.3 | 0.5359 | 4.1212 | 1.4252 | 3493 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.85 | 67.613 | 70.7104 | 90.82 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4281 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.6667 | 113.9667 | 109.8333 | 101.1667 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.623 | 68.518 | 49.235
2024-11-30 | 22:57 | 3497.86 | 3498.46 |  | 239.95 | 1.9444 | 250.1 | 219.51 | 0 | 59.999 | 466.6 | 0.536 | 4.0945 | 1.4273 | 3496 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8833 | 67.6188 | 70.7214 | 90.81 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3756 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114 | 109.9 | 101.2 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.9 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.624 | 68.518 | 49.235
2024-11-30 | 22:57 | 3500.86 | 3501.46 |  | 239.95 | 1.9396 | 249.5 | 219.72 | 0 | 60.001 | 465.4 | 0.5362 | 4.1613 | 1.4316 | 3499 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8722 | 67.6259 | 70.7288 | 90.79 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3789 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5424 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114 | 109.8667 | 101.2 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.624 | 68.518 | 49.236
2024-11-30 | 22:57 | 3503.86 | 3504.46 |  | 239.96 | 1.9409 | 250 | 219.92 | 0 | 60.001 | 465.7 | 0.5369 | 4.1412 | 1.4334 | 3502 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8778 | 67.6343 | 70.7361 | 90.79 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3808 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114 | 109.9 | 101.2 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.625 | 68.518 | 49.236
2024-11-30 | 22:57 | 3506.86 | 3507.46 |  | 239.96 | 1.9432 | 250.2 | 220.13 | 0 | 60.002 | 466.3 | 0.5366 | 4.1254 | 1.4337 | 3505 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8778 | 67.6438 | 70.7443 | 90.7767 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4064 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114 | 109.9 | 101.2333 | 124 | 124 | 114.6 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.626 | 68.518 | 49.237
2024-11-30 | 22:57 | 3509.86 | 3510.47 |  | 239.95 | 1.946 | 250.4 | 220.34 | 0 | 60.003 | 467 | 0.5363 | 4.0742 | 1.436 | 3508 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9167 | 67.6528 | 70.7529 | 90.7567 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.396 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6994 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114 | 110 | 101.3 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.627 | 68.518 | 49.238
2024-11-30 | 22:57 | 3512.86 | 3513.46 |  | 239.96 | 1.9522 | 250.9 | 220.55 | 0 | 59.999 | 468.5 | 0.5355 | 4.1889 | 1.4367 | 3511 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.8889 | 67.6611 | 70.7614 | 90.75 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4058 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6667 | 114 | 109.9333 | 101.3 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.628 | 68.518 | 49.238
2024-11-30 | 22:57 | 3515.86 | 3516.47 |  | 239.96 | 1.9499 | 250.6 | 220.76 | 0 | 59.999 | 467.9 | 0.5356 | 4.1561 | 1.4365 | 3514 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9111 | 67.6695 | 70.77 | 90.73 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3803 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114 | 110 | 101.3 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.628 | 68.518 | 49.239
2024-11-30 | 22:57 | 3518.86 | 3519.47 |  | 239.97 | 1.9495 | 250.8 | 220.97 | 0 | 59.999 | 467.8 | 0.5362 | 4.1046 | 1.4351 | 3517 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9167 | 67.6772 | 70.7786 | 90.72 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3772 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5426 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114 | 110 | 101.3 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60 | 123.2 | 67.9 | 156 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.629 | 68.518 | 49.24
2024-11-30 | 22:57 | 3521.86 | 3522.47 |  | 239.97 | 1.9477 | 250.9 | 221.18 | 0 | 60.003 | 467.4 | 0.5369 | 4.0719 | 1.4331 | 3520 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9056 | 67.6848 | 70.7878 | 90.7 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.6667 | 114 | 110 | 101.3 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.1 | 123.2 | 67.9 | 156 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.63 | 68.518 | 49.24
2024-11-30 | 22:57 | 3524.86 | 3525.47 |  | 239.98 | 1.9478 | 250.9 | 221.39 | 0 | 60 | 467.4 | 0.5367 | 4.1124 | 1.4343 | 3523 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9222 | 67.691 | 70.7988 | 90.69 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.3394 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.6667 | 114.0333 | 110 | 101.3667 | 124 | 124 | 114.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.1 | 123.2 | 67.9 | 157 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.631 | 68.519 | 49.241
2024-11-30 | 22:58 | 3527.86 | 3528.47 |  | 239.98 | 1.9484 | 251 | 221.6 | 0 | 59.996 | 467.6 | 0.5368 | 4.122 | 1.4327 | 3526 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9556 | 67.6963 | 70.812 | 90.67 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3448 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114.0667 | 110.1 | 101.4 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.1 | 123.2 | 67.9 | 157 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.632 | 68.519 | 49.241
2024-11-30 | 22:58 | 3530.86 | 3531.47 |  | 239.97 | 1.9467 | 250.6 | 221.8 | 0 | 59.999 | 467.2 | 0.5363 | 4.1381 | 1.4284 | 3529 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9611 | 67.7012 | 70.8243 | 90.6633 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.3405 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114.1 | 110.1 | 101.4 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.1 | 123.2 | 67.9 | 157 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.632 | 68.519 | 49.242
2024-11-30 | 22:58 | 3533.86 | 3534.47 |  | 239.97 | 1.9537 | 251.4 | 222.01 | 0 | 60.002 | 468.8 | 0.5362 | 4.0788 | 1.4276 | 3532 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9333 | 67.7061 | 70.8357 | 90.65 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.3702 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5425 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6667 | 114.0333 | 110.0667 | 101.4 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.2 | 123.2 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.633 | 68.519 | 49.243
2024-11-30 | 22:58 | 3536.86 | 3537.47 |  | 239.97 | 1.9537 | 251.3 | 222.22 | 0 | 60.003 | 468.8 | 0.536 | 4.1058 | 1.4253 | 3535 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9389 | 67.7106 | 70.8465 | 90.6433 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3835 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5424 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6667 | 114.0333 | 110.1 | 101.4333 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.3 | 123.3 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.634 | 68.519 | 49.243
2024-11-30 | 22:58 | 3539.86 | 3540.47 |  | 239.96 | 1.952 | 251 | 222.43 | 0 | 60.003 | 468.4 | 0.5359 | 4.1426 | 1.4243 | 3538 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.95 | 67.7154 | 70.858 | 90.63 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3418 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6667 | 114.0667 | 110.1 | 101.4333 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.3 | 123.3 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.635 | 68.519 | 49.244
2024-11-30 | 22:58 | 3542.86 | 3543.47 |  | 239.95 | 1.9805 | 255.6 | 222.64 | 0 | 60.002 | 475.2 | 0.5379 | 4.0822 | 1.421 | 3541 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9833 | 67.7204 | 70.8708 | 90.6233 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.391 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.1 | 110.1 | 101.5 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.4 | 123.3 | 67.9 | 158 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 227 | 35 | 234 | 68.791 | 48.635 | 68.519 | 49.244
2024-11-30 | 22:58 | 3545.86 | 3546.47 |  | 239.95 | 1.9495 | 251.1 | 222.85 | 0 | 60.002 | 467.8 | 0.5369 | 4.1314 | 1.4174 | 3544 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 113.9944 | 67.7254 | 70.8812 | 90.61 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4431 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.1333 | 110.1333 | 101.5 | 124 | 124 | 114.8 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.5 | 123.3 | 67.9 | 158 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.636 | 68.519 | 49.245
2024-11-30 | 22:58 | 3548.86 | 3549.47 |  | 239.94 | 1.9499 | 251.3 | 223.06 | 0 | 60.002 | 467.9 | 0.5371 | 4.1351 | 1.4164 | 3547 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0167 | 67.7312 | 70.8927 | 90.59 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4175 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.2 | 101.5 | 124 | 124 | 114.9 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.5 | 123.3 | 67.9 | 158 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.637 | 68.519 | 49.246
2024-11-30 | 22:58 | 3551.86 | 3552.47 |  | 239.94 | 1.9522 | 251.2 | 223.27 | 0 | 60 | 468.4 | 0.5363 | 4.1623 | 1.4196 | 3550 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0333 | 67.7383 | 70.9065 | 90.58 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4153 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.2 | 101.6 | 124 | 124 | 114.9 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.6 | 123.3 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.791 | 48.638 | 68.519 | 49.246
2024-11-30 | 22:58 | 3554.86 | 3555.47 |  | 239.94 | 1.9512 | 251.1 | 223.48 | 0 | 60.005 | 468.2 | 0.5363 | 4.1278 | 1.4229 | 3553 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0333 | 67.7453 | 70.9178 | 90.5667 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.375 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.2 | 101.6 | 124 | 124 | 114.9 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 60.7 | 123.3 | 67.9 | 159 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.791 | 48.639 | 68.52 | 49.247
2024-11-30 | 22:58 | 3557.86 | 3558.47 |  | 239.94 | 1.9503 | 250.8 | 223.69 | 0 | 60.002 | 467.9 | 0.536 | 4.2025 | 1.424 | 3556 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0333 | 67.7515 | 70.9243 | 90.5533 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4161 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.2 | 101.6 | 124 | 124 | 114.9 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.7 | 123.3 | 67.9 | 159 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.639 | 68.52 | 49.248
2024-11-30 | 22:58 | 3560.86 | 3561.47 |  | 239.95 | 1.9443 | 249.9 | 223.9 | 0 | 60.002 | 466.5 | 0.5357 | 4.2168 | 1.4247 | 3559 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0444 | 67.7581 | 70.9298 | 90.5533 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3641 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5425 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 120 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.2667 | 101.6 | 124 | 124 | 114.9 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.7 | 123.3 | 67.9 | 159 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.64 | 68.52 | 49.248
2024-11-30 | 22:58 | 3563.86 | 3564.47 |  | 239.95 | 1.9469 | 250.3 | 224.11 | 0 | 60 | 467.2 | 0.5359 | 4.1777 | 1.427 | 3562 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0111 | 67.7655 | 70.9376 | 90.53 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3855 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6667 | 114.1667 | 110.2333 | 101.6 | 124 | 124 | 115 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.8 | 123.3 | 67.9 | 159 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.641 | 68.52 | 49.249
2024-11-30 | 22:58 | 3566.86 | 3567.47 |  | 239.95 | 1.9445 | 250.2 | 224.32 | 0 | 60.002 | 466.6 | 0.5361 | 4.2332 | 1.4295 | 3565 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0389 | 67.7728 | 70.9461 | 90.53 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.4667 | 118.6667 | 114.2 | 110.2667 | 101.6667 | 124 | 124 | 115 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.8 | 123.4 | 67.9 | 159 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.642 | 68.52 | 49.249
2024-11-30 | 22:58 | 3569.86 | 3570.47 |  | 239.95 | 1.9419 | 250 | 224.52 | 0 | 60 | 466 | 0.5365 | 4.2295 | 1.4324 | 3568 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0444 | 67.7794 | 70.9547 | 90.5033 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.7 | 114.2 | 110.3 | 101.6667 | 124 | 124 | 115 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.8 | 123.4 | 67.9 | 159 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.643 | 68.52 | 49.25
2024-11-30 | 22:58 | 3572.86 | 3573.47 |  | 239.96 | 1.9456 | 250.4 | 224.73 | 0 | 60.003 | 466.8 | 0.5364 | 4.1749 | 1.4339 | 3571 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0611 | 67.7858 | 70.9645 | 90.49 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.3352 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.3 | 101.7 | 124 | 124 | 115 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.9 | 123.4 | 67.9 | 159 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.791 | 48.643 | 68.52 | 49.251
2024-11-30 | 22:58 | 3575.86 | 3576.47 |  | 239.96 | 1.9485 | 250.8 | 224.94 | 0 | 59.999 | 467.6 | 0.5365 | 4.1444 | 1.4352 | 3574 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0667 | 67.7913 | 70.9751 | 90.48 | 68.2065 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3838 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114.2 | 110.3333 | 101.7333 | 124 | 124 | 115 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.9 | 123.4 | 67.9 | 159 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.791 | 48.644 | 68.52 | 49.251
2024-11-30 | 22:58 | 3578.86 | 3579.47 |  | 239.94 | 1.9543 | 251.4 | 225.15 | 0 | 59.999 | 468.9 | 0.536 | 4.2432 | 1.4364 | 3577 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0611 | 67.7963 | 70.9849 | 90.46 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4435 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.7 | 114.2 | 110.3333 | 101.7333 | 124 | 124 | 115.1 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 60.9 | 123.4 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.645 | 68.52 | 49.252
2024-11-30 | 22:58 | 3581.86 | 3582.47 |  | 239.95 | 1.9609 | 252.1 | 225.36 | 0 | 60 | 470.5 | 0.5357 | 4.1808 | 1.4376 | 3580 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.05 | 67.8012 | 70.9939 | 90.4467 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4333 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4333 | 118.6667 | 114.2 | 110.3333 | 101.7333 | 124 | 124 | 115.1 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.646 | 68.52 | 49.253
2024-11-30 | 22:58 | 3584.86 | 3585.47 |  | 239.95 | 1.9598 | 252 | 225.57 | 0 | 59.999 | 470.3 | 0.536 | 4.2025 | 1.4381 | 3583 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0722 | 67.8062 | 71.0024 | 90.4467 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4285 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.2 | 110.4 | 101.8 | 124 | 124 | 115.1 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.791 | 48.647 | 68.521 | 49.253
2024-11-30 | 22:59 | 3587.86 | 3588.47 |  | 239.96 | 1.9613 | 252.5 | 225.78 | 0 | 60 | 470.6 | 0.5365 | 4.1399 | 1.4352 | 3586 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1111 | 67.8111 | 71.0129 | 90.42 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3879 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.7 | 114.2667 | 110.4 | 101.8333 | 124 | 124 | 115.1 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.791 | 48.647 | 68.521 | 49.254
2024-11-30 | 22:59 | 3590.86 | 3591.47 |  | 239.96 | 1.9588 | 252.3 | 225.99 | 0 | 60 | 470 | 0.5367 | 4.1197 | 1.4342 | 3589 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1111 | 67.8163 | 71.0263 | 90.4133 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4158 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6984 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9667 | 119.5 | 118.6667 | 114.2667 | 110.4 | 101.8667 | 124 | 124 | 115.1 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.648 | 68.521 | 49.254
2024-11-30 | 22:59 | 3593.86 | 3594.47 |  | 239.97 | 1.9556 | 251.8 | 226.2 | 0 | 59.999 | 469.3 | 0.5367 | 4.1688 | 1.4341 | 3592 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.0722 | 67.8216 | 71.038 | 90.4 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3913 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6333 | 114.2333 | 110.4 | 101.8333 | 124 | 124 | 115.2 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.649 | 68.521 | 49.255
2024-11-30 | 22:59 | 3596.86 | 3597.48 |  | 239.97 | 1.9549 | 251.7 | 226.41 | 0 | 60.004 | 469.1 | 0.5365 | 4.1399 | 1.4326 | 3595 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1 | 67.8265 | 71.0478 | 90.4 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3864 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6667 | 114.2333 | 110.4 | 101.9 | 124 | 124 | 115.2 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.65 | 68.521 | 49.256
2024-11-30 | 22:59 | 3599.86 | 3600.48 |  | 239.97 | 1.9516 | 251.3 | 226.62 | 0 | 59.997 | 468.3 | 0.5366 | 4.1801 | 1.431 | 3598 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1167 | 67.8309 | 71.0588 | 90.3867 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4021 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6333 | 114.3 | 110.4333 | 101.9 | 124 | 124 | 115.2 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.9 | 123.5 | 67.9 | 159 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.651 | 68.521 | 49.256
2024-11-30 | 22:59 | 3602.86 | 3603.48 |  | 239.97 | 1.9781 | 255.3 | 226.83 | 0 | 59.999 | 474.7 | 0.5378 | 4.0662 | 1.4253 | 3601 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1278 | 67.8354 | 71.0712 | 90.36 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4057 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.3 | 110.4667 | 101.9 | 124 | 124 | 115.2 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.8 | 123.5 | 67.9 | 158 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 228 | 35 | 234 | 68.792 | 48.652 | 68.521 | 49.257
2024-11-30 | 22:59 | 3605.86 | 3606.48 |  | 239.97 | 1.9533 | 251.3 | 227.04 | 0 | 59.999 | 468.7 | 0.5362 | 4.1268 | 1.424 | 3604 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.15 | 67.8402 | 71.0802 | 90.35 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114.3 | 110.5 | 101.9667 | 124 | 124 | 115.2 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.8 | 123.5 | 67.9 | 158 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.652 | 68.521 | 49.258
2024-11-30 | 22:59 | 3608.86 | 3609.48 |  | 239.97 | 1.9547 | 251.3 | 227.25 | 0 | 60.001 | 469.1 | 0.5358 | 4.1313 | 1.4238 | 3607 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.15 | 67.8456 | 71.0869 | 90.33 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4126 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114.3333 | 110.5 | 101.9333 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.8 | 123.5 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.792 | 48.653 | 68.521 | 49.258
2024-11-30 | 22:59 | 3611.86 | 3612.48 |  | 239.96 | 1.9585 | 252.1 | 227.46 | 0 | 60.001 | 470 | 0.5364 | 4.1532 | 1.4215 | 3610 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1278 | 67.8506 | 71.0955 | 90.33 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4191 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 114.3333 | 110.5 | 101.9333 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.7 | 123.5 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.792 | 48.653 | 68.521 | 49.258
2024-11-30 | 22:59 | 3614.86 | 3615.48 |  | 239.96 | 1.9583 | 252.4 | 227.67 | 0 | 60.001 | 469.9 | 0.5371 | 4.0903 | 1.4184 | 3613 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1778 | 67.8546 | 71.1053 | 90.31 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.3877 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.4 | 110.5667 | 102 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 123.6 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.792 | 48.654 | 68.521 | 49.259
2024-11-30 | 22:59 | 3617.86 | 3618.48 |  | 239.95 | 1.9551 | 252 | 227.88 | 0 | 60 | 469.1 | 0.5371 | 4.0994 | 1.4174 | 3616 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1667 | 67.8581 | 71.1141 | 90.2933 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3677 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5423 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.3667 | 110.5667 | 102 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 123.6 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.792 | 48.655 | 68.522 | 49.26
2024-11-30 | 22:59 | 3620.86 | 3621.48 |  | 239.95 | 1.9578 | 252.2 | 228.09 | 0 | 60 | 469.8 | 0.5368 | 4.0854 | 1.4185 | 3619 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1944 | 67.8621 | 71.1237 | 90.28 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7001 | 151.5424 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.4 | 110.6 | 102.0667 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.5 | 123.6 | 67.9 | 158 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.792 | 48.656 | 68.522 | 49.26
2024-11-30 | 22:59 | 3623.86 | 3624.48 |  | 239.95 | 1.9581 | 251.9 | 228.3 | 0 | 60 | 469.8 | 0.5362 | 4.1347 | 1.4226 | 3622 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1722 | 67.8673 | 71.1367 | 90.26 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4268 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6333 | 114.3667 | 110.6 | 102.0333 | 124 | 124 | 115.3 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.4 | 123.6 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.792 | 48.657 | 68.522 | 49.261
2024-11-30 | 22:59 | 3626.86 | 3627.48 |  | 239.95 | 1.9575 | 251.7 | 228.51 | 0 | 60.002 | 469.7 | 0.5358 | 4.1368 | 1.4241 | 3625 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2 | 67.8731 | 71.1492 | 90.25 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4257 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.4 | 110.6 | 102.1 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.2 | 123.7 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.792 | 48.657 | 68.522 | 49.262
2024-11-30 | 22:59 | 3629.86 | 3630.48 |  | 239.95 | 1.9577 | 251.7 | 228.72 | 0 | 60 | 469.8 | 0.5357 | 4.1078 | 1.4257 | 3628 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.1944 | 67.8787 | 71.159 | 90.2367 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.3667 | 110.6667 | 102.1 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 123.7 | 67.9 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.792 | 48.658 | 68.522 | 49.262
2024-11-30 | 22:59 | 3632.86 | 3633.48 |  | 239.95 | 1.9776 | 255.2 | 228.93 | 0 | 60 | 474.5 | 0.5377 | 4.0856 | 1.4278 | 3631 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2056 | 67.8833 | 71.1659 | 90.23 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4024 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.4 | 110.6667 | 102.1333 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 123.7 | 67.9 | 156 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.792 | 48.659 | 68.522 | 49.263
2024-11-30 | 22:59 | 3635.86 | 3636.48 |  | 239.95 | 1.9501 | 251.1 | 229.14 | 0 | 59.999 | 467.9 | 0.5366 | 4.1456 | 1.4303 | 3634 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2222 | 67.8873 | 71.1724 | 90.21 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4158 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.4333 | 110.7 | 102.1667 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 123.7 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.792 | 48.66 | 68.522 | 49.264
2024-11-30 | 22:59 | 3638.86 | 3639.48 |  | 239.95 | 1.9502 | 251 | 229.35 | 0 | 59.999 | 468 | 0.5363 | 4.1012 | 1.4324 | 3637 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2278 | 67.8913 | 71.1798 | 90.21 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4349 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.4333 | 110.7 | 102.2 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.8 | 123.7 | 67.9 | 156 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.792 | 48.66 | 68.522 | 49.264
2024-11-30 | 22:59 | 3641.86 | 3642.48 |  | 239.95 | 1.9549 | 251.8 | 229.56 | 0 | 60 | 469.1 | 0.5368 | 4.1327 | 1.4345 | 3640 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.25 | 67.8956 | 71.1892 | 90.19 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4445 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.7 | 102.2 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.8 | 123.7 | 67.9 | 156 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.792 | 48.661 | 68.522 | 49.265
2024-11-30 | 22:59 | 3644.86 | 3645.48 |  | 239.95 | 1.9611 | 252.6 | 229.77 | 0 | 60.002 | 470.6 | 0.5369 | 4.1019 | 1.4353 | 3643 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.25 | 67.9007 | 71.2002 | 90.1767 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.7 | 102.2 | 124 | 124 | 115.4 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.8 | 123.7 | 67.9 | 155 | 94 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.792 | 48.662 | 68.523 | 49.265
2024-11-30 | 23:00 | 3647.86 | 3648.48 |  | 239.95 | 1.9631 | 252.6 | 229.98 | 0 | 59.999 | 471 | 0.5363 | 4.1817 | 1.4368 | 3646 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2444 | 67.9059 | 71.2084 | 90.17 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.5 | 110.7 | 102.2 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 155 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.792 | 48.663 | 68.523 | 49.266
2024-11-30 | 23:00 | 3650.86 | 3651.48 |  | 239.95 | 1.9626 | 252.4 | 230.2 | 0 | 60 | 470.9 | 0.5359 | 4.1559 | 1.4365 | 3649 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2778 | 67.9112 | 71.2145 | 90.15 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4138 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5423 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.7667 | 102.2667 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 155 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.792 | 48.663 | 68.523 | 49.267
2024-11-30 | 23:00 | 3653.86 | 3654.48 |  | 239.95 | 1.9617 | 252.3 | 230.41 | 0 | 60.003 | 470.7 | 0.5359 | 4.1686 | 1.4373 | 3652 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2833 | 67.9172 | 71.2222 | 90.14 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.409 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.8 | 102.3 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.793 | 48.664 | 68.523 | 49.267
2024-11-30 | 23:00 | 3656.86 | 3657.48 |  | 239.95 | 1.9599 | 252.3 | 230.62 | 0 | 60.003 | 470.3 | 0.5365 | 4.1077 | 1.435 | 3655 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2833 | 67.9238 | 71.2339 | 90.11 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.422 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.8 | 102.3 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.793 | 48.665 | 68.523 | 49.268
2024-11-30 | 23:00 | 3659.86 | 3660.48 |  | 239.96 | 1.958 | 252.2 | 230.83 | 0 | 60 | 469.8 | 0.5368 | 4.1537 | 1.4344 | 3658 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2944 | 67.9318 | 71.2461 | 90.09 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.4094 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6976 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.8 | 102.3667 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 229 | 35 | 234 | 68.793 | 48.666 | 68.523 | 49.268
2024-11-30 | 23:00 | 3662.86 | 3663.48 |  | 239.96 | 2.0083 | 259.8 | 231.04 | 0 | 60 | 481.9 | 0.5391 | 4.1147 | 1.4329 | 3661 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.2833 | 67.9408 | 71.2594 | 90.09 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4355 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.5 | 110.8 | 102.3667 | 124 | 124 | 115.5 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 59.7 | 123.7 | 67.9 | 155 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.793 | 48.666 | 68.523 | 49.269
2024-11-30 | 23:00 | 3665.86 | 3666.48 |  | 239.97 | 1.9552 | 251.7 | 231.25 | 0 | 60.002 | 469.2 | 0.5366 | 4.1512 | 1.4323 | 3664 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3222 | 67.951 | 71.2727 | 90.0767 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.41 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5333 | 110.9 | 102.4 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 59.8 | 123.7 | 67.9 | 155 | 92 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.793 | 48.667 | 68.523 | 49.269
2024-11-30 | 23:00 | 3668.86 | 3669.49 |  | 239.97 | 1.9544 | 251.6 | 231.46 | 0 | 60.004 | 469 | 0.5364 | 4.1642 | 1.4294 | 3667 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3056 | 67.9608 | 71.288 | 90.07 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.5333 | 110.8667 | 102.4 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 59.9 | 123.7 | 67.9 | 155 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.793 | 48.668 | 68.523 | 49.27
2024-11-30 | 23:00 | 3671.86 | 3672.49 |  | 239.96 | 1.9579 | 251.9 | 231.67 | 0 | 60.002 | 469.8 | 0.5362 | 4.174 | 1.4274 | 3670 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3222 | 67.9692 | 71.3008 | 90.0567 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4514 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5421 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.5 | 110.9 | 102.4333 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60 | 123.8 | 67.9 | 155 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.793 | 48.668 | 68.524 | 49.271
2024-11-30 | 23:00 | 3674.86 | 3675.49 |  | 239.96 | 1.9554 | 251.6 | 231.88 | 0 | 59.996 | 469.2 | 0.5362 | 4.1245 | 1.4259 | 3673 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3444 | 67.9771 | 71.31 | 90.05 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4419 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.6 | 110.9 | 102.5 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60 | 123.8 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.669 | 68.524 | 49.271
2024-11-30 | 23:00 | 3677.86 | 3678.49 |  | 239.96 | 1.9562 | 251.7 | 232.09 | 0 | 60 | 469.4 | 0.5362 | 4.1824 | 1.4249 | 3676 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3611 | 67.9843 | 71.3186 | 90.03 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4115 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 114.6 | 110.9333 | 102.5 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.1 | 123.7 | 67.9 | 156 | 92 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.67 | 68.524 | 49.272
2024-11-30 | 23:00 | 3680.86 | 3681.49 |  | 239.96 | 1.9551 | 251.8 | 232.3 | 0 | 60 | 469.1 | 0.5366 | 4.1768 | 1.422 | 3679 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3611 | 67.9911 | 71.3296 | 90.0133 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4257 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6999 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.6 | 110.9667 | 102.5 | 124 | 124 | 115.6 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.2 | 123.8 | 67.9 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.67 | 68.524 | 49.272
2024-11-30 | 23:00 | 3683.86 | 3684.49 |  | 239.96 | 1.9548 | 251.9 | 232.51 | 0 | 60 | 469.1 | 0.5371 | 4.1306 | 1.4176 | 3682 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3611 | 67.9976 | 71.3424 | 90.0067 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4234 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5421 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.6 | 111 | 102.5 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.3 | 123.8 | 67.9 | 156 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.793 | 48.671 | 68.524 | 49.273
2024-11-30 | 23:00 | 3686.86 | 3687.49 |  | 239.95 | 1.96 | 252.6 | 232.72 | 0 | 60.001 | 470.3 | 0.5371 | 4.1207 | 1.4161 | 3685 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3667 | 68.0034 | 71.3555 | 89.9933 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3633 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5421 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.6 | 111 | 102.5 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.3 | 123.8 | 67.9 | 156 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.793 | 48.671 | 68.524 | 49.273
2024-11-30 | 23:00 | 3689.86 | 3690.49 |  | 239.95 | 1.9648 | 253 | 232.93 | 0 | 60.002 | 471.5 | 0.5366 | 4.1414 | 1.4205 | 3688 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3722 | 68.0087 | 71.3659 | 89.98 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.3488 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.6 | 111 | 102.5667 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.4 | 123.8 | 67.9 | 156 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.672 | 68.524 | 49.273
2024-11-30 | 23:00 | 3692.86 | 3693.49 |  | 239.95 | 2.0174 | 260.8 | 233.14 | 0 | 60.002 | 484.1 | 0.5388 | 4.2096 | 1.4223 | 3691 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.3944 | 68.0142 | 71.3739 | 89.9733 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.394 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.6667 | 111 | 102.6 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.4 | 123.8 | 67.9 | 157 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.672 | 68.524 | 49.274
2024-11-30 | 23:00 | 3695.86 | 3696.49 |  | 239.95 | 1.9683 | 253.3 | 233.35 | 0 | 60.001 | 472.3 | 0.5363 | 4.2038 | 1.4257 | 3694 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4 | 68.0209 | 71.3824 | 89.96 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4279 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5421 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.7 | 111 | 102.6 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.5 | 123.8 | 67.9 | 157 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.793 | 48.673 | 68.524 | 49.274
2024-11-30 | 23:00 | 3698.86 | 3699.5 |  | 239.95 | 1.9684 | 253.1 | 233.57 | 0 | 60.003 | 472.3 | 0.536 | 4.137 | 1.4254 | 3697 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4 | 68.0288 | 71.3914 | 89.9467 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4256 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.7 | 111 | 102.6 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.5 | 123.8 | 67.9 | 157 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.794 | 48.674 | 68.525 | 49.275
2024-11-30 | 23:00 | 3701.86 | 3702.5 |  | 239.96 | 1.9678 | 253.3 | 233.78 | 0 | 60 | 472.2 | 0.5363 | 4.1928 | 1.4274 | 3700 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4 | 68.0371 | 71.4 | 89.94 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.413 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5421 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.7 | 111.0333 | 102.6 | 124 | 124 | 115.7 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 123.9 | 67.9 | 157 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.794 | 48.674 | 68.525 | 49.275
2024-11-30 | 23:00 | 3704.86 | 3705.5 |  | 239.95 | 1.9718 | 254 | 233.99 | 0 | 60.002 | 473.1 | 0.5368 | 4.2008 | 1.4308 | 3703 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4278 | 68.0459 | 71.4086 | 89.9133 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4033 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5422 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.7 | 111.1 | 102.7 | 124 | 124 | 115.8 | 119 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 123.9 | 68 | 157 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.794 | 48.675 | 68.525 | 49.276
2024-11-30 | 23:01 | 3707.86 | 3708.5 |  | 239.95 | 1.9734 | 254.3 | 234.2 | 0 | 60.002 | 473.5 | 0.537 | 4.183 | 1.4321 | 3706 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4333 | 68.0544 | 71.4171 | 89.9 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.418 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.7 | 111.1 | 102.7 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 60.6 | 123.9 | 68 | 157 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.794 | 48.675 | 68.525 | 49.276
2024-11-30 | 23:01 | 3710.86 | 3711.5 |  | 239.95 | 1.9691 | 253.8 | 234.41 | 0 | 59.996 | 472.5 | 0.5372 | 4.1729 | 1.4342 | 3709 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4278 | 68.0629 | 71.4245 | 89.88 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.4269 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.7 | 111.1 | 102.7 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.6 | 123.9 | 68 | 157 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.794 | 48.676 | 68.525 | 49.276
2024-11-30 | 23:01 | 3713.86 | 3714.5 |  | 239.95 | 1.9707 | 254 | 234.62 | 0 | 60 | 472.9 | 0.5372 | 4.1369 | 1.4347 | 3712 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4167 | 68.0712 | 71.4298 | 89.88 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4455 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 114.7 | 111.1 | 102.7 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 60.7 | 123.9 | 68 | 157 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 230 | 35 | 234 | 68.794 | 48.676 | 68.525 | 49.277
2024-11-30 | 23:01 | 3716.86 | 3717.5 |  | 239.95 | 1.972 | 253.9 | 234.83 | 0 | 60 | 473.2 | 0.5366 | 4.1797 | 1.4363 | 3715 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4778 | 68.0787 | 71.4359 | 89.86 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.7667 | 111.2 | 102.8 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.7 | 123.9 | 68 | 157 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.794 | 48.677 | 68.525 | 49.277
2024-11-30 | 23:01 | 3719.86 | 3720.5 |  | 239.95 | 1.972 | 253.7 | 235.04 | 0 | 60 | 473.2 | 0.5362 | 4.1657 | 1.4381 | 3718 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4778 | 68.0849 | 71.4429 | 89.8533 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3656 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7007 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.7667 | 111.2 | 102.8 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 124 | 68 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.794 | 48.677 | 68.525 | 49.278
2024-11-30 | 23:01 | 3722.86 | 3723.5 |  | 239.95 | 1.9724 | 253.8 | 235.25 | 0 | 60 | 473.3 | 0.5363 | 4.1426 | 1.4376 | 3721 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4778 | 68.0898 | 71.45 | 89.84 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.8 | 111.2 | 102.8 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 124 | 68 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.794 | 48.678 | 68.526 | 49.278
2024-11-30 | 23:01 | 3725.86 | 3726.5 |  | 239.95 | 1.971 | 253.7 | 235.46 | 0 | 60.002 | 473 | 0.5365 | 4.1944 | 1.4347 | 3724 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4722 | 68.0933 | 71.4624 | 89.84 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3686 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 114.8 | 111.2 | 102.8 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.5 | 124 | 68 | 157 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.794 | 48.678 | 68.526 | 49.278
2024-11-30 | 23:01 | 3728.86 | 3729.5 |  | 239.96 | 1.9697 | 253.8 | 235.68 | 0 | 60 | 472.6 | 0.537 | 4.1659 | 1.4344 | 3727 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4833 | 68.096 | 71.4767 | 89.8333 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4303 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.8 | 111.2 | 102.8667 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.4 | 124 | 68 | 157 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.794 | 48.679 | 68.526 | 49.279
2024-11-30 | 23:01 | 3731.86 | 3732.5 |  | 239.96 | 1.9691 | 253.7 | 235.89 | 0 | 60.003 | 472.5 | 0.5369 | 4.1903 | 1.4344 | 3730 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.4944 | 68.0979 | 71.4869 | 89.81 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3797 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 114.8 | 111.2333 | 102.9 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.3 | 124 | 68 | 157 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.794 | 48.679 | 68.526 | 49.279
2024-11-30 | 23:01 | 3734.86 | 3735.5 |  | 239.97 | 1.9704 | 253.8 | 236.1 | 0 | 60.001 | 472.8 | 0.5369 | 4.1199 | 1.4338 | 3733 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5056 | 68.0993 | 71.4961 | 89.79 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3659 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.8 | 111.2667 | 102.9 | 124 | 124 | 115.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.2 | 124 | 68 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.794 | 48.68 | 68.526 | 49.28
2024-11-30 | 23:01 | 3737.86 | 3738.5 |  | 239.97 | 1.9696 | 253.8 | 236.31 | 0 | 60.002 | 472.6 | 0.5369 | 4.1392 | 1.4297 | 3736 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5167 | 68.0999 | 71.5096 | 89.79 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.3925 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7014 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.8 | 111.3 | 102.9 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.2 | 124 | 68 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.794 | 48.68 | 68.526 | 49.28
2024-11-30 | 23:01 | 3740.86 | 3741.5 |  | 239.96 | 1.9731 | 254.1 | 236.52 | 0 | 59.999 | 473.5 | 0.5367 | 4.1193 | 1.4264 | 3739 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5167 | 68.1 | 71.5249 | 89.7767 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4112 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 114.8 | 111.3 | 102.9 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124 | 68 | 156 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.794 | 48.68 | 68.526 | 49.28
2024-11-30 | 23:01 | 3743.86 | 3744.5 |  | 239.96 | 1.972 | 253.9 | 236.73 | 0 | 60.002 | 473.2 | 0.5365 | 4.1155 | 1.4246 | 3742 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5222 | 68.1 | 71.5384 | 89.77 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4317 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.8 | 111.3 | 102.9667 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.795 | 48.681 | 68.526 | 49.28
2024-11-30 | 23:01 | 3746.86 | 3747.5 |  | 239.97 | 1.971 | 253.7 | 236.95 | 0 | 60.004 | 473 | 0.5363 | 4.0869 | 1.4235 | 3745 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5278 | 68.1 | 71.5482 | 89.75 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4211 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.8 | 111.3 | 103 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.795 | 48.681 | 68.526 | 49.281
2024-11-30 | 23:01 | 3749.86 | 3750.5 |  | 239.95 | 1.9692 | 253.5 | 237.16 | 0 | 60.004 | 472.5 | 0.5364 | 4.1046 | 1.4218 | 3748 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5222 | 68.1 | 71.5565 | 89.75 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.423 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 114.8 | 111.3 | 103 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.795 | 48.682 | 68.526 | 49.281
2024-11-30 | 23:01 | 3752.86 | 3753.5 |  | 239.95 | 1.9646 | 253.1 | 237.37 | 0 | 60 | 471.4 | 0.5368 | 4.0788 | 1.4203 | 3751 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5278 | 68.1 | 71.5657 | 89.73 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3865 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 114.8333 | 111.3 | 103 | 124 | 124 | 115.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.795 | 48.682 | 68.527 | 49.282
2024-11-30 | 23:01 | 3755.86 | 3756.51 |  | 239.95 | 1.9618 | 252.9 | 237.58 | 0 | 60.001 | 470.7 | 0.5371 | 4.0622 | 1.4174 | 3754 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.55 | 68.1 | 71.5771 | 89.71 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3819 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.9 | 111.3 | 103.0333 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.795 | 48.683 | 68.527 | 49.282
2024-11-30 | 23:01 | 3758.86 | 3759.51 |  | 239.95 | 1.964 | 253.1 | 237.79 | 0 | 60 | 471.3 | 0.5372 | 4.0946 | 1.4174 | 3757 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5722 | 68.1 | 71.5888 | 89.69 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.3662 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5419 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 114.8667 | 111.4 | 103.1 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.795 | 48.683 | 68.527 | 49.282
2024-11-30 | 23:01 | 3761.86 | 3762.51 |  | 239.95 | 1.9637 | 253 | 238 | 0 | 60.001 | 471.2 | 0.5369 | 4.1422 | 1.4218 | 3760 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5667 | 68.1 | 71.5986 | 89.69 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3894 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7009 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 114.9 | 111.4 | 103.1 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.795 | 48.684 | 68.527 | 49.283
2024-11-30 | 23:01 | 3764.86 | 3765.51 |  | 239.95 | 1.9691 | 253.4 | 238.21 | 0 | 60.001 | 472.5 | 0.5364 | 4.1598 | 1.4231 | 3763 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5611 | 68.1006 | 71.6067 | 89.67 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4056 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6333 | 114.9 | 111.4 | 103.1 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.795 | 48.685 | 68.527 | 49.283
2024-11-30 | 23:02 | 3767.86 | 3768.51 |  | 239.94 | 1.9714 | 253.6 | 238.43 | 0 | 59.998 | 473 | 0.5362 | 4.1042 | 1.4244 | 3766 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5778 | 68.1024 | 71.6141 | 89.67 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3876 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5421 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 114.9 | 111.4 | 103.1667 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.795 | 48.685 | 68.527 | 49.284
2024-11-30 | 23:02 | 3770.86 | 3771.51 |  | 239.95 | 1.9706 | 253.7 | 238.64 | 0 | 60.002 | 472.8 | 0.5366 | 4.1116 | 1.4257 | 3769 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.5889 | 68.1055 | 71.621 | 89.6567 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.41 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 114.9 | 111.4333 | 103.2 | 124 | 124 | 116 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.1 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.795 | 48.686 | 68.527 | 49.284
2024-11-30 | 23:02 | 3773.86 | 3774.51 |  | 239.94 | 1.971 | 253.7 | 238.85 | 0 | 60.003 | 472.9 | 0.5365 | 4.1547 | 1.427 | 3772 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6 | 68.1099 | 71.6284 | 89.65 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 114.9 | 111.5 | 103.2 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.1 | 68 | 155 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.795 | 48.686 | 68.527 | 49.284
2024-11-30 | 23:02 | 3776.86 | 3777.51 |  | 239.95 | 1.9651 | 253.1 | 239.06 | 0 | 60 | 471.5 | 0.5367 | 4.1466 | 1.4293 | 3775 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6 | 68.1157 | 71.6357 | 89.63 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 114.9 | 111.5 | 103.2 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.1 | 68 | 155 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.795 | 48.687 | 68.527 | 49.285
2024-11-30 | 23:02 | 3779.86 | 3780.51 |  | 239.96 | 1.9673 | 253.5 | 239.27 | 0 | 60 | 472.1 | 0.5369 | 4.1349 | 1.4321 | 3778 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6111 | 68.1228 | 71.6451 | 89.63 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4719 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 114.9333 | 111.5 | 103.2 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.1 | 68 | 155 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.795 | 48.687 | 68.528 | 49.285
2024-11-30 | 23:02 | 3782.86 | 3783.51 |  | 239.95 | 1.9862 | 256.5 | 239.49 | 0 | 59.999 | 476.6 | 0.5382 | 4.082 | 1.4332 | 3781 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6222 | 68.1312 | 71.6549 | 89.61 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4614 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.6997 | 151.5419 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 114.9667 | 111.5 | 103.2333 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.1 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.796 | 48.688 | 68.528 | 49.286
2024-11-30 | 23:02 | 3785.86 | 3786.51 |  | 239.95 | 1.9665 | 253.3 | 239.7 | 0 | 60.003 | 471.9 | 0.5368 | 4.1729 | 1.435 | 3784 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6389 | 68.141 | 71.6645 | 89.6 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4388 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115 | 111.5 | 103.3 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.689 | 68.528 | 49.286
2024-11-30 | 23:02 | 3788.86 | 3789.51 |  | 239.95 | 1.9678 | 253.3 | 239.91 | 0 | 59.999 | 472.2 | 0.5364 | 4.1356 | 1.4376 | 3787 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6389 | 68.1518 | 71.6737 | 89.58 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.4296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115 | 111.5 | 103.3 | 124 | 124 | 116.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.689 | 68.528 | 49.287
2024-11-30 | 23:02 | 3791.86 | 3792.51 |  | 239.95 | 1.976 | 254 | 240.12 | 0 | 59.999 | 474.1 | 0.5358 | 4.2032 | 1.4376 | 3790 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6278 | 68.1624 | 71.6841 | 89.56 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.028 | -0.001 | 0 | 8.3297 | 64.4439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5419 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115 | 111.5 | 103.3 | 124 | 124 | 116.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.69 | 68.528 | 49.287
2024-11-30 | 23:02 | 3794.86 | 3795.51 |  | 239.95 | 1.9827 | 255.1 | 240.33 | 0 | 59.999 | 475.7 | 0.5361 | 4.1796 | 1.437 | 3793 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.65 | 68.1717 | 71.6963 | 89.56 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4316 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.542 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115 | 111.5667 | 103.3 | 124 | 124 | 116.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.796 | 48.69 | 68.528 | 49.288
2024-11-30 | 23:02 | 3797.86 | 3798.51 |  | 239.96 | 1.9836 | 255.6 | 240.55 | 0 | 60.004 | 476 | 0.537 | 4.1106 | 1.437 | 3796 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6778 | 68.1797 | 71.711 | 89.5467 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3865 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5419 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 115 | 111.6 | 103.4 | 124 | 124 | 116.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.796 | 48.691 | 68.528 | 49.288
2024-11-30 | 23:02 | 3800.86 | 3801.51 |  | 239.96 | 1.9808 | 255.3 | 240.76 | 0 | 60.004 | 475.3 | 0.5372 | 4.1354 | 1.4344 | 3799 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6722 | 68.1864 | 71.7255 | 89.54 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.3502 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5419 | 0 | 15.169 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115 | 111.6 | 103.4 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.692 | 68.528 | 49.289
2024-11-30 | 23:02 | 3803.86 | 3804.51 |  | 239.96 | 1.981 | 255.5 | 240.97 | 0 | 60.002 | 475.4 | 0.5375 | 4.1554 | 1.4339 | 3802 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6778 | 68.1917 | 71.7359 | 89.51 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4008 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.0333 | 111.6 | 103.4 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.692 | 68.528 | 49.289
2024-11-30 | 23:02 | 3806.86 | 3807.51 |  | 239.96 | 1.979 | 255.2 | 241.18 | 0 | 60 | 474.9 | 0.5374 | 4.1609 | 1.4331 | 3805 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.6944 | 68.1957 | 71.7447 | 89.51 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.3583 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.0667 | 111.6 | 103.4667 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.796 | 48.693 | 68.529 | 49.29
2024-11-30 | 23:02 | 3809.86 | 3810.51 |  | 239.96 | 1.9795 | 255.2 | 241.39 | 0 | 60.003 | 475 | 0.5372 | 4.1353 | 1.43 | 3808 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7333 | 68.1985 | 71.7545 | 89.49 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.3757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.7 | 115.1 | 111.6667 | 103.5 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.2 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.796 | 48.693 | 68.529 | 49.29
2024-11-30 | 23:02 | 3812.86 | 3813.51 |  | 239.96 | 1.9808 | 255.1 | 241.61 | 0 | 60.003 | 475.3 | 0.5367 | 4.0873 | 1.4277 | 3811 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7111 | 68.2003 | 71.7639 | 89.48 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3896 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.1 | 111.6667 | 103.5 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.796 | 48.694 | 68.529 | 49.291
2024-11-30 | 23:02 | 3815.86 | 3816.51 |  | 239.97 | 1.9793 | 254.8 | 241.82 | 0 | 60 | 475 | 0.5365 | 4.1601 | 1.4261 | 3814 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7167 | 68.201 | 71.7712 | 89.46 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.3951 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.1 | 111.7 | 103.5 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.796 | 48.695 | 68.529 | 49.291
2024-11-30 | 23:02 | 3818.86 | 3819.51 |  | 239.97 | 1.9839 | 255.4 | 242.03 | 0 | 60.002 | 476.1 | 0.5366 | 4.1538 | 1.4253 | 3817 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7333 | 68.2019 | 71.7786 | 89.44 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6667 | 115.1 | 111.7333 | 103.5 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.797 | 48.695 | 68.529 | 49.292
2024-11-30 | 23:02 | 3821.86 | 3822.51 |  | 239.95 | 1.9801 | 255 | 242.24 | 0 | 60.002 | 475.1 | 0.5367 | 4.1981 | 1.4236 | 3820 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7389 | 68.2034 | 71.7865 | 89.44 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.5 | 118.6333 | 115.1 | 111.7333 | 103.5333 | 124 | 124 | 116.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.797 | 48.696 | 68.529 | 49.292
2024-11-30 | 23:02 | 3824.86 | 3825.52 |  | 239.96 | 1.98 | 255.2 | 242.45 | 0 | 59.999 | 475.1 | 0.537 | 4.1347 | 1.421 | 3823 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7389 | 68.2058 | 71.7939 | 89.42 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4179 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 115.1 | 111.7333 | 103.5333 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.797 | 48.696 | 68.529 | 49.293
2024-11-30 | 23:03 | 3827.86 | 3828.52 |  | 239.95 | 1.977 | 254.9 | 242.67 | 0 | 60.002 | 474.4 | 0.5374 | 4.1326 | 1.4166 | 3826 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7556 | 68.209 | 71.8035 | 89.42 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4247 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.1 | 111.8 | 103.6 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.797 | 48.697 | 68.529 | 49.293
2024-11-30 | 23:03 | 3830.86 | 3831.52 |  | 239.95 | 1.973 | 254.3 | 242.88 | 0 | 59.999 | 473.4 | 0.5371 | 4.1625 | 1.4182 | 3829 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.75 | 68.213 | 71.8145 | 89.4 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.4145 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.1 | 111.8 | 103.6 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.797 | 48.698 | 68.529 | 49.294
2024-11-30 | 23:03 | 3833.86 | 3834.52 |  | 239.95 | 1.9786 | 254.8 | 243.09 | 0 | 60.002 | 474.8 | 0.5367 | 4.16 | 1.4218 | 3832 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7556 | 68.2175 | 71.8249 | 89.4 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4543 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.1 | 111.8 | 103.6 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.797 | 48.698 | 68.529 | 49.294
2024-11-30 | 23:03 | 3836.86 | 3837.52 |  | 239.95 | 1.9771 | 254.4 | 243.3 | 0 | 60.001 | 474.4 | 0.5364 | 4.2163 | 1.4241 | 3835 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7556 | 68.2225 | 71.8351 | 89.38 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.024 | -0.001 | 0 | 8.3297 | 64.4487 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.1333 | 111.8 | 103.6 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.797 | 48.699 | 68.53 | 49.294
2024-11-30 | 23:03 | 3839.86 | 3840.52 |  | 239.95 | 1.9755 | 254.2 | 243.51 | 0 | 60.001 | 474 | 0.5363 | 4.1819 | 1.4249 | 3838 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7667 | 68.2283 | 71.8449 | 89.35 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4894 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.1333 | 111.8 | 103.6333 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.797 | 48.699 | 68.53 | 49.295
2024-11-30 | 23:03 | 3842.86 | 3843.52 |  | 239.95 | 1.9721 | 253.7 | 243.73 | 0 | 60.003 | 473.2 | 0.5361 | 4.1219 | 1.4265 | 3841 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7667 | 68.2351 | 71.8543 | 89.3433 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4772 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.2 | 111.8 | 103.6333 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.797 | 48.7 | 68.53 | 49.295
2024-11-30 | 23:03 | 3845.86 | 3846.52 |  | 239.96 | 1.972 | 254 | 243.94 | 0 | 60.003 | 473.2 | 0.5368 | 4.1817 | 1.4298 | 3844 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7833 | 68.2419 | 71.8616 | 89.3433 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4536 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5419 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.1667 | 111.8333 | 103.7 | 124 | 124 | 116.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.3 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.797 | 48.7 | 68.53 | 49.296
2024-11-30 | 23:03 | 3848.86 | 3849.52 |  | 239.96 | 1.9738 | 254.4 | 244.15 | 0 | 60.003 | 473.6 | 0.5372 | 4.2186 | 1.4326 | 3847 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.7667 | 68.2485 | 71.869 | 89.33 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.411 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 115.1667 | 111.8333 | 103.7 | 124 | 124 | 116.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.797 | 48.701 | 68.53 | 49.296
2024-11-30 | 23:03 | 3851.86 | 3852.52 |  | 239.96 | 1.9717 | 254.2 | 244.36 | 0 | 60.004 | 473.1 | 0.5374 | 4.1569 | 1.4331 | 3850 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8167 | 68.2547 | 71.878 | 89.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4615 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.2 | 111.9 | 103.8 | 124 | 124 | 116.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.797 | 48.702 | 68.53 | 49.297
2024-11-30 | 23:03 | 3854.86 | 3855.52 |  | 239.95 | 1.972 | 254.3 | 244.58 | 0 | 60.002 | 473.2 | 0.5373 | 4.1261 | 1.4347 | 3853 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8056 | 68.2605 | 71.8878 | 89.28 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4387 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.2 | 111.9 | 103.8 | 124 | 124 | 116.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.798 | 48.702 | 68.53 | 49.297
2024-11-30 | 23:03 | 3857.86 | 3858.52 |  | 239.95 | 1.9769 | 254.6 | 244.79 | 0 | 60.004 | 474.3 | 0.5368 | 4.1667 | 1.4365 | 3856 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8167 | 68.2667 | 71.8984 | 89.28 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4524 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.2 | 111.9 | 103.8 | 124 | 124 | 116.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.798 | 48.703 | 68.53 | 49.298
2024-11-30 | 23:03 | 3860.86 | 3861.52 |  | 239.95 | 1.9818 | 255 | 245 | 0 | 60.007 | 475.5 | 0.5361 | 4.1901 | 1.437 | 3859 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8333 | 68.2726 | 71.9118 | 89.27 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.462 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.2333 | 111.9333 | 103.8 | 124 | 124 | 116.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.798 | 48.703 | 68.531 | 49.298
2024-11-30 | 23:03 | 3863.86 | 3864.52 |  | 239.95 | 1.9852 | 255.6 | 245.21 | 0 | 59.999 | 476.3 | 0.5366 | 4.132 | 1.437 | 3862 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8333 | 68.2786 | 71.9278 | 89.25 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 64.4814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.2 | 112 | 103.8 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.798 | 48.704 | 68.531 | 49.298
2024-11-30 | 23:03 | 3866.86 | 3867.52 |  | 239.95 | 1.9871 | 255.9 | 245.43 | 0 | 59.999 | 476.8 | 0.5367 | 4.1106 | 1.4368 | 3865 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8222 | 68.2834 | 71.9388 | 89.2367 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4295 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7003 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.2 | 112 | 103.8 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 59.9 | 124.4 | 68 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.798 | 48.704 | 68.531 | 49.298
2024-11-30 | 23:03 | 3869.86 | 3870.52 |  | 239.95 | 1.9854 | 255.9 | 245.64 | 0 | 60 | 476.4 | 0.5371 | 4.1133 | 1.4363 | 3868 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8778 | 68.288 | 71.9461 | 89.2167 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4577 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6667 | 115.3 | 112 | 103.9 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.798 | 48.704 | 68.531 | 49.299
2024-11-30 | 23:03 | 3872.86 | 3873.52 |  | 239.96 | 1.9876 | 256.4 | 245.85 | 0 | 59.999 | 476.9 | 0.5377 | 4.0992 | 1.4339 | 3871 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8722 | 68.2932 | 71.9539 | 89.2167 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4346 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.3 | 112 | 103.9 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 94 | 1046 | 80 | 2195 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.798 | 48.704 | 68.531 | 49.299
2024-11-30 | 23:03 | 3875.86 | 3876.52 |  | 239.96 | 1.983 | 255.7 | 246.06 | 0 | 60 | 475.8 | 0.5373 | 4.1147 | 1.4337 | 3874 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8667 | 68.2984 | 71.9612 | 89.21 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.3 | 112 | 103.9 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.798 | 48.705 | 68.531 | 49.3
2024-11-30 | 23:03 | 3878.86 | 3879.52 |  | 239.96 | 1.9779 | 254.8 | 246.28 | 0 | 60 | 474.6 | 0.5369 | 4.1504 | 1.4313 | 3877 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8556 | 68.3036 | 71.9698 | 89.19 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.5008 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.3 | 112 | 103.9 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.798 | 48.705 | 68.531 | 49.3
2024-11-30 | 23:03 | 3881.86 | 3882.52 |  | 239.96 | 1.9722 | 254.1 | 246.49 | 0 | 60 | 473.2 | 0.5369 | 4.0736 | 1.4274 | 3880 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8944 | 68.309 | 71.982 | 89.1833 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.4836 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.3 | 112.1 | 103.9667 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.798 | 48.706 | 68.531 | 49.3
2024-11-30 | 23:03 | 3884.86 | 3885.52 |  | 239.96 | 1.974 | 254.2 | 246.7 | 0 | 60.003 | 473.7 | 0.5366 | 4.0901 | 1.4249 | 3883 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9167 | 68.3141 | 71.9935 | 89.17 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4336 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5417 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.3333 | 112.1 | 104.0333 | 124 | 124 | 116.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.798 | 48.706 | 68.531 | 49.301
2024-11-30 | 23:04 | 3887.86 | 3888.52 |  | 239.96 | 1.9856 | 255.7 | 246.91 | 0 | 60 | 476.5 | 0.5366 | 4.084 | 1.4244 | 3886 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8889 | 68.3192 | 71.9994 | 89.17 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4218 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5418 | 0 | 15.168 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.3 | 112.1 | 104 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.798 | 48.707 | 68.531 | 49.301
2024-11-30 | 23:04 | 3890.86 | 3891.52 |  | 239.96 | 1.9862 | 255.9 | 247.13 | 0 | 60.002 | 476.6 | 0.5368 | 4.154 | 1.4238 | 3889 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.8944 | 68.3247 | 72.0049 | 89.15 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4341 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.3333 | 112.1 | 104 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.4 | 68 | 154 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.798 | 48.707 | 68.532 | 49.301
2024-11-30 | 23:04 | 3893.86 | 3894.52 |  | 239.95 | 1.9824 | 255.7 | 247.34 | 0 | 60 | 475.7 | 0.5376 | 4.0869 | 1.42 | 3892 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9111 | 68.3314 | 72.0149 | 89.1233 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.3667 | 112.1 | 104.0667 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.799 | 48.707 | 68.532 | 49.301
2024-11-30 | 23:04 | 3896.86 | 3897.53 |  | 239.96 | 1.9822 | 255.8 | 247.55 | 0 | 60.004 | 475.7 | 0.5378 | 4.0332 | 1.4163 | 3895 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9278 | 68.3373 | 72.0263 | 89.11 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4592 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7006 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.4 | 112.1 | 104.1 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.799 | 48.708 | 68.532 | 49.302
2024-11-30 | 23:04 | 3899.86 | 3900.53 |  | 239.95 | 1.9779 | 255 | 247.77 | 0 | 60.001 | 474.6 | 0.5374 | 4.1153 | 1.419 | 3898 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9389 | 68.3435 | 72.0371 | 89.0967 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4471 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5418 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.4 | 112.1333 | 104.1 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60 | 124.5 | 68 | 153 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.799 | 48.708 | 68.532 | 49.302
2024-11-30 | 23:04 | 3902.86 | 3903.53 |  | 239.95 | 1.9764 | 254.7 | 247.98 | 0 | 60.002 | 474.2 | 0.537 | 4.0956 | 1.4218 | 3901 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9333 | 68.3496 | 72.0459 | 89.09 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4706 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.4 | 112.1333 | 104.1 | 124 | 124 | 116.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60 | 124.5 | 68 | 153 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.799 | 48.709 | 68.532 | 49.302
2024-11-30 | 23:04 | 3905.86 | 3906.53 |  | 239.95 | 1.9783 | 254.8 | 248.19 | 0 | 60.001 | 474.7 | 0.5367 | 4.1305 | 1.4247 | 3904 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9444 | 68.3564 | 72.0545 | 89.07 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4596 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.4 | 112.2 | 104.1 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.1 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.799 | 48.709 | 68.532 | 49.303
2024-11-30 | 23:04 | 3908.86 | 3909.53 |  | 239.95 | 1.9856 | 255.7 | 248.4 | 0 | 60.001 | 476.4 | 0.5366 | 4.157 | 1.4252 | 3907 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9556 | 68.363 | 72.0651 | 89.0567 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4291 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.4 | 112.2 | 104.1333 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.1 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.799 | 48.709 | 68.532 | 49.303
2024-11-30 | 23:04 | 3911.86 | 3912.53 |  | 239.96 | 1.9868 | 256 | 248.62 | 0 | 60 | 476.7 | 0.5369 | 4.1031 | 1.4262 | 3910 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9722 | 68.3695 | 72.0737 | 89.05 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.441 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7021 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.4 | 112.2 | 104.2 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.1 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.799 | 48.71 | 68.532 | 49.303
2024-11-30 | 23:04 | 3914.86 | 3915.53 |  | 239.96 | 1.9833 | 255.4 | 248.83 | 0 | 59.997 | 475.9 | 0.5367 | 4.172 | 1.4298 | 3913 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9944 | 68.3757 | 72.0806 | 89.03 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4488 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.4667 | 112.2667 | 104.2 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.2 | 124.5 | 68 | 153 | 94 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.799 | 48.71 | 68.532 | 49.303
2024-11-30 | 23:04 | 3917.86 | 3918.53 |  | 239.96 | 1.9797 | 255.1 | 249.04 | 0 | 60.003 | 475.1 | 0.537 | 4.1734 | 1.4313 | 3916 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9833 | 68.3815 | 72.0867 | 89.0133 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4433 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.4333 | 112.2333 | 104.2333 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.2 | 124.6 | 68 | 153 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.799 | 48.71 | 68.532 | 49.304
2024-11-30 | 23:04 | 3920.86 | 3921.53 |  | 239.96 | 1.976 | 254.7 | 249.25 | 0 | 60.003 | 474.2 | 0.5372 | 4.1628 | 1.4337 | 3919 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 114.9611 | 68.3861 | 72.0916 | 89.0067 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7004 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.4 | 112.2333 | 104.2 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.3 | 124.6 | 68 | 153 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.799 | 48.711 | 68.533 | 49.304
2024-11-30 | 23:04 | 3923.86 | 3924.53 |  | 239.95 | 1.9732 | 254.4 | 249.47 | 0 | 60.003 | 473.5 | 0.5373 | 4.1485 | 1.435 | 3922 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0167 | 68.3904 | 72.0969 | 88.9867 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.4694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.4667 | 112.3 | 104.3 | 124 | 124 | 116.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.3 | 124.6 | 68 | 154 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.799 | 48.711 | 68.533 | 49.304
2024-11-30 | 23:04 | 3926.86 | 3927.53 |  | 239.96 | 1.9817 | 255.3 | 249.68 | 0 | 60.003 | 475.5 | 0.5369 | 4.1446 | 1.4365 | 3925 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0278 | 68.3936 | 72.108 | 88.9867 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4362 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.4667 | 112.3667 | 104.3 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.4 | 124.6 | 68 | 154 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.799 | 48.712 | 68.533 | 49.305
2024-11-30 | 23:04 | 3929.86 | 3930.53 |  | 239.96 | 1.9907 | 256.3 | 249.89 | 0 | 60.003 | 477.7 | 0.5366 | 4.1177 | 1.4355 | 3928 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0167 | 68.3963 | 72.1251 | 88.9733 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4556 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.4667 | 112.3333 | 104.3 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.4 | 124.6 | 68 | 154 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.8 | 48.712 | 68.533 | 49.305
2024-11-30 | 23:04 | 3932.86 | 3933.53 |  | 239.95 | 1.9949 | 256.8 | 250.11 | 0 | 59.996 | 478.7 | 0.5365 | 4.2052 | 1.4373 | 3931 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115 | 68.3981 | 72.1431 | 88.96 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4823 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 115.5 | 112.3 | 104.3 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.5 | 124.6 | 68 | 154 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.8 | 48.712 | 68.533 | 49.305
2024-11-30 | 23:04 | 3935.86 | 3936.53 |  | 239.95 | 1.9943 | 256.9 | 250.32 | 0 | 60.001 | 478.5 | 0.5368 | 4.1584 | 1.4373 | 3934 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0167 | 68.3991 | 72.1557 | 88.96 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.4002 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.5 | 112.3333 | 104.3 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.5 | 124.7 | 68 | 154 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.8 | 48.713 | 68.533 | 49.305
2024-11-30 | 23:04 | 3938.86 | 3939.53 |  | 239.96 | 1.9969 | 257.5 | 250.53 | 0 | 60 | 479.2 | 0.5373 | 4.1506 | 1.4347 | 3937 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.05 | 68.3999 | 72.1635 | 88.9467 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4394 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.5 | 112.4 | 104.3667 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 124.7 | 68 | 154 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.8 | 48.713 | 68.533 | 49.306
2024-11-30 | 23:04 | 3941.86 | 3942.53 |  | 239.96 | 1.9931 | 257.1 | 250.75 | 0 | 59.999 | 478.3 | 0.5375 | 4.2035 | 1.4347 | 3940 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0611 | 68.4007 | 72.1696 | 88.9267 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.452 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5417 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.5333 | 112.4 | 104.4 | 124 | 124 | 116.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.6 | 124.7 | 68 | 154 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.8 | 48.714 | 68.533 | 49.306
2024-11-30 | 23:04 | 3944.86 | 3945.53 |  | 239.96 | 1.9905 | 256.8 | 250.96 | 0 | 60.002 | 477.6 | 0.5376 | 4.1567 | 1.4344 | 3943 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0722 | 68.4024 | 72.1761 | 88.9 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4576 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9333 | 119.4667 | 118.6333 | 115.5667 | 112.4 | 104.4333 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.7 | 124.7 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.8 | 48.714 | 68.533 | 49.306
2024-11-30 | 23:05 | 3947.86 | 3948.53 |  | 239.96 | 1.9909 | 256.6 | 251.17 | 0 | 60 | 477.7 | 0.5372 | 4.1905 | 1.4318 | 3946 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0611 | 68.4043 | 72.1843 | 88.9 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.4728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5415 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.5333 | 112.4 | 104.4333 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.7 | 124.7 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.8 | 48.715 | 68.533 | 49.307
2024-11-30 | 23:05 | 3950.86 | 3951.53 |  | 239.95 | 1.9925 | 256.8 | 251.39 | 0 | 60 | 478.1 | 0.5371 | 4.1216 | 1.4295 | 3949 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0444 | 68.4065 | 72.1929 | 88.8867 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.5138 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.5333 | 112.4 | 104.4 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.8 | 124.7 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.8 | 48.715 | 68.534 | 49.307
2024-11-30 | 23:05 | 3953.86 | 3954.53 |  | 239.95 | 1.9915 | 256.6 | 251.6 | 0 | 60.004 | 477.9 | 0.5369 | 4.1744 | 1.427 | 3952 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0944 | 68.4093 | 72.2027 | 88.8733 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.5033 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.5667 | 112.4667 | 104.5 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.8 | 124.7 | 68 | 155 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.8 | 48.716 | 68.534 | 49.307
2024-11-30 | 23:05 | 3956.86 | 3957.53 |  | 239.95 | 1.9906 | 256.3 | 251.81 | 0 | 59.997 | 477.6 | 0.5367 | 4.1185 | 1.4254 | 3955 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1 | 68.413 | 72.2108 | 88.86 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4786 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.6 | 112.4667 | 104.5 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.7 | 68 | 155 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.8 | 48.716 | 68.534 | 49.308
2024-11-30 | 23:05 | 3959.86 | 3960.53 |  | 239.95 | 1.9911 | 256.3 | 252.03 | 0 | 60.003 | 477.8 | 0.5364 | 4.1692 | 1.4262 | 3958 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1 | 68.4176 | 72.2165 | 88.8533 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4543 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.5667 | 112.5 | 104.5333 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.8 | 48.717 | 68.534 | 49.308
2024-11-30 | 23:05 | 3962.86 | 3963.53 |  | 239.95 | 1.9891 | 256.2 | 252.24 | 0 | 60.002 | 477.3 | 0.5369 | 4.1729 | 1.4231 | 3961 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.0889 | 68.4229 | 72.2255 | 88.84 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4388 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.6 | 112.5 | 104.5 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.8 | 48.717 | 68.534 | 49.308
2024-11-30 | 23:05 | 3965.86 | 3966.53 |  | 239.95 | 1.988 | 256.4 | 252.46 | 0 | 59.998 | 477 | 0.5376 | 4.1108 | 1.419 | 3964 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1 | 68.4278 | 72.24 | 88.8333 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4041 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.6 | 112.5333 | 104.5333 | 124 | 124 | 117 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.8 | 48.718 | 68.534 | 49.309
2024-11-30 | 23:05 | 3968.86 | 3969.53 |  | 239.95 | 1.9875 | 256.5 | 252.67 | 0 | 60 | 476.9 | 0.5378 | 4.1301 | 1.4169 | 3967 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1278 | 68.4327 | 72.2547 | 88.82 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4466 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5416 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.6 | 112.5667 | 104.6 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.8 | 48.718 | 68.534 | 49.309
2024-11-30 | 23:05 | 3971.86 | 3972.53 |  | 239.95 | 1.9887 | 256.5 | 252.88 | 0 | 59.999 | 477.2 | 0.5376 | 4.1214 | 1.4198 | 3970 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1111 | 68.4365 | 72.2655 | 88.81 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4749 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7008 | 151.5415 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.6 | 112.5333 | 104.6 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.801 | 48.719 | 68.534 | 49.31
2024-11-30 | 23:05 | 3974.86 | 3975.53 |  | 239.95 | 1.986 | 256 | 253.1 | 0 | 60.002 | 476.5 | 0.5372 | 4.1898 | 1.4215 | 3973 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1333 | 68.4405 | 72.2739 | 88.79 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4776 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5415 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6333 | 115.6333 | 112.6 | 104.6 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.801 | 48.719 | 68.534 | 49.31
2024-11-30 | 23:05 | 3977.86 | 3978.53 |  | 239.95 | 1.9847 | 255.6 | 253.31 | 0 | 60 | 476.2 | 0.5367 | 4.1691 | 1.4239 | 3976 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1556 | 68.4451 | 72.2796 | 88.79 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5415 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.6333 | 112.6 | 104.6667 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.801 | 48.72 | 68.534 | 49.31
2024-11-30 | 23:05 | 3980.86 | 3981.54 |  | 239.95 | 1.9867 | 256 | 253.52 | 0 | 59.999 | 476.7 | 0.537 | 4.1813 | 1.426 | 3979 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1333 | 68.4496 | 72.2845 | 88.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4787 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.6333 | 112.6 | 104.6333 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 60.9 | 124.8 | 68 | 155 | 92 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.801 | 48.72 | 68.534 | 49.311
2024-11-30 | 23:05 | 3983.86 | 3984.54 |  | 239.96 | 1.988 | 256.2 | 253.74 | 0 | 60 | 477 | 0.537 | 4.2026 | 1.4264 | 3982 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.15 | 68.4531 | 72.291 | 88.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.5003 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.6333 | 112.6333 | 104.6667 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 60.8 | 124.9 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.801 | 48.721 | 68.535 | 49.311
2024-11-30 | 23:05 | 3986.86 | 3987.54 |  | 239.96 | 1.9922 | 256.7 | 253.95 | 0 | 60 | 478 | 0.5371 | 4.1313 | 1.429 | 3985 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2056 | 68.4567 | 72.2992 | 88.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.7 | 115.7 | 112.7 | 104.7333 | 124 | 124 | 117.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 60.6 | 124.9 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2203 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.801 | 48.722 | 68.535 | 49.312
2024-11-30 | 23:05 | 3989.86 | 3990.54 |  | 239.95 | 1.995 | 257.2 | 254.17 | 0 | 60 | 478.7 | 0.5373 | 4.1634 | 1.4319 | 3988 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1889 | 68.4607 | 72.3053 | 88.73 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4581 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.6667 | 112.6667 | 104.7667 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 60.4 | 124.9 | 68 | 155 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.801 | 48.722 | 68.535 | 49.312
2024-11-30 | 23:05 | 3992.86 | 3993.54 |  | 239.96 | 2.0233 | 261.6 | 254.38 | 0 | 59.998 | 485.5 | 0.5389 | 4.1241 | 1.4337 | 3991 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1944 | 68.4655 | 72.3112 | 88.73 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4648 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.7 | 112.7 | 104.7667 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 60.2 | 124.9 | 68 | 155 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.801 | 48.723 | 68.535 | 49.312
2024-11-30 | 23:05 | 3995.86 | 3996.54 |  | 239.95 | 1.9954 | 257.4 | 254.6 | 0 | 60.001 | 478.8 | 0.5375 | 4.1236 | 1.4345 | 3994 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2 | 68.4703 | 72.3208 | 88.7 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4679 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.7 | 112.7 | 104.8 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 59.8 | 125 | 68 | 153 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.801 | 48.723 | 68.535 | 49.312
2024-11-30 | 23:05 | 3998.86 | 3999.54 |  | 239.95 | 1.9962 | 257.4 | 254.81 | 0 | 60 | 479 | 0.5373 | 4.1435 | 1.4376 | 3997 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1889 | 68.4753 | 72.3329 | 88.69 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4705 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.7 | 112.7 | 104.8 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 59.5 | 125 | 68 | 153 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.801 | 48.723 | 68.535 | 49.313
2024-11-30 | 23:05 | 4001.86 | 4002.54 |  | 239.95 | 2.0005 | 257.8 | 255.02 | 0 | 60.003 | 480 | 0.5371 | 4.1162 | 1.4373 | 4000 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2 | 68.4806 | 72.3433 | 88.67 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4633 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.7333 | 112.7 | 104.8333 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 59.1 | 125 | 68 | 153 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.801 | 48.724 | 68.535 | 49.313
2024-11-30 | 23:05 | 4004.86 | 4005.54 |  | 239.95 | 2.0032 | 258.2 | 255.24 | 0 | 59.999 | 480.7 | 0.5372 | 4.1588 | 1.4373 | 4003 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.1944 | 68.4849 | 72.3524 | 88.67 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4827 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.7 | 112.7 | 104.8333 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 58.8 | 125 | 68 | 135 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.801 | 48.724 | 68.535 | 49.314
2024-11-30 | 23:06 | 4007.86 | 4008.54 |  | 239.96 | 1.9986 | 257.6 | 255.46 | 0 | 60.003 | 479.6 | 0.5371 | 4.1258 | 1.4365 | 4006 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2167 | 68.4891 | 72.3643 | 88.6567 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.7333 | 112.7333 | 104.9 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 58.5 | 125 | 68 | 135 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.801 | 48.725 | 68.535 | 49.314
2024-11-30 | 23:06 | 4010.86 | 4011.54 |  | 239.96 | 1.9986 | 257.9 | 255.67 | 0 | 60 | 479.6 | 0.5377 | 4.0722 | 1.4347 | 4009 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2444 | 68.4936 | 72.3765 | 88.65 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.039 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.434 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.7667 | 112.7667 | 104.9 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 58.3 | 125 | 68 | 135 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.801 | 48.726 | 68.535 | 49.315
2024-11-30 | 23:06 | 4013.86 | 4014.54 |  | 239.95 | 1.9946 | 257.4 | 255.88 | 0 | 60.002 | 478.6 | 0.5378 | 4.1136 | 1.4327 | 4012 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2333 | 68.4979 | 72.3882 | 88.6367 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4334 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.7667 | 112.7667 | 104.9 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 58 | 125 | 68 | 128 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.801 | 48.726 | 68.535 | 49.315
2024-11-30 | 23:06 | 4016.86 | 4017.54 |  | 239.95 | 1.9945 | 257.3 | 256.1 | 0 | 59.999 | 478.6 | 0.5376 | 4.1083 | 1.4321 | 4015 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2556 | 68.5019 | 72.3984 | 88.6233 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.44 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.8 | 112.8 | 104.9 | 124 | 124 | 117.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 57.9 | 125 | 68 | 128 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.801 | 48.727 | 68.535 | 49.316
2024-11-30 | 23:06 | 4019.86 | 4020.54 |  | 239.96 | 1.9971 | 257.5 | 256.31 | 0 | 60.003 | 479.2 | 0.5374 | 4.1546 | 1.4318 | 4018 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2611 | 68.5067 | 72.4073 | 88.6233 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4321 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6333 | 115.8 | 112.8 | 104.9667 | 124 | 124 | 117.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 57.8 | 125 | 68 | 128 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.801 | 48.727 | 68.535 | 49.316
2024-11-30 | 23:06 | 4022.86 | 4023.54 |  | 239.95 | 2.0225 | 261.4 | 256.53 | 0 | 60.002 | 485.3 | 0.5385 | 4.1529 | 1.4262 | 4021 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2389 | 68.5117 | 72.4163 | 88.61 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4352 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5415 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.8 | 112.8 | 104.9 | 124 | 124 | 117.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 57.8 | 125 | 68 | 128 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.801 | 48.728 | 68.536 | 49.317
2024-11-30 | 23:06 | 4025.86 | 4026.54 |  | 239.95 | 1.9949 | 257 | 256.74 | 0 | 60.002 | 478.7 | 0.5369 | 4.1156 | 1.4252 | 4024 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2889 | 68.5164 | 72.4249 | 88.59 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.4468 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6667 | 115.8333 | 112.8667 | 105 | 124 | 124 | 117.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 57.8 | 125 | 68 | 127 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.802 | 48.729 | 68.536 | 49.317
2024-11-30 | 23:06 | 4028.86 | 4029.54 |  | 239.95 | 1.9879 | 255.9 | 256.96 | 0 | 59.998 | 477 | 0.5365 | 4.128 | 1.4244 | 4027 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3056 | 68.5222 | 72.4351 | 88.58 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4874 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.9 | 112.9 | 105 | 124 | 124 | 117.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 57.9 | 125 | 68 | 127 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.802 | 48.729 | 68.536 | 49.317
2024-11-30 | 23:06 | 4031.86 | 4032.54 |  | 239.95 | 1.9824 | 255.5 | 257.17 | 0 | 60.001 | 475.7 | 0.5371 | 4.0937 | 1.4231 | 4030 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3111 | 68.5293 | 72.4461 | 88.56 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.538 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.9 | 112.9 | 105.0667 | 124 | 124 | 117.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 58 | 125 | 68 | 127 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.802 | 48.73 | 68.536 | 49.318
2024-11-30 | 23:06 | 4034.86 | 4035.54 |  | 239.94 | 1.9755 | 254.6 | 257.38 | 0 | 59.999 | 474 | 0.537 | 4.1518 | 1.4193 | 4033 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.2944 | 68.5367 | 72.4606 | 88.56 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.329 | 64.5665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.8667 | 112.9 | 105.0333 | 124 | 124 | 117.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 58.2 | 125 | 68 | 130 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.802 | 48.73 | 68.536 | 49.318
2024-11-30 | 23:06 | 4037.86 | 4038.54 |  | 239.95 | 1.9744 | 254.6 | 257.59 | 0 | 60.002 | 473.7 | 0.5375 | 4.1008 | 1.4166 | 4036 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3167 | 68.5441 | 72.4753 | 88.54 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.5526 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.9 | 112.9 | 105.1 | 124 | 124 | 117.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 58.4 | 125 | 68 | 130 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.802 | 48.731 | 68.536 | 49.319
2024-11-30 | 23:06 | 4040.86 | 4041.54 |  | 239.95 | 1.9755 | 254.6 | 257.81 | 0 | 60 | 474 | 0.537 | 4.1195 | 1.4179 | 4039 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3111 | 68.5518 | 72.4882 | 88.54 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3293 | 64.5274 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7019 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6333 | 115.8667 | 112.9333 | 105.1 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.2 | 58.6 | 125 | 68 | 130 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.802 | 48.731 | 68.536 | 49.319
2024-11-30 | 23:06 | 4043.86 | 4044.54 |  | 239.95 | 1.9927 | 256.8 | 258.02 | 0 | 60.002 | 478.2 | 0.5371 | 4.1945 | 1.4229 | 4042 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3444 | 68.5584 | 72.498 | 88.51 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.502 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 115.9 | 113 | 105.1333 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 58.9 | 125 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 231 | 35 | 234 | 68.802 | 48.732 | 68.536 | 49.32
2024-11-30 | 23:06 | 4046.86 | 4047.54 |  | 239.96 | 1.9797 | 254.9 | 258.23 | 0 | 60.001 | 475 | 0.5365 | 4.1676 | 1.4249 | 4045 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3222 | 68.5642 | 72.5071 | 88.5033 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4434 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.9 | 112.9667 | 105.1333 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 59.1 | 124.9 | 68 | 143 | 92 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.802 | 48.732 | 68.536 | 49.32
2024-11-30 | 23:06 | 4049.86 | 4050.55 |  | 239.95 | 1.9824 | 255 | 258.45 | 0 | 60.001 | 475.7 | 0.536 | 4.1629 | 1.4252 | 4048 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3444 | 68.5704 | 72.5178 | 88.4967 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5041 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9 | 113 | 105.2 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 59.3 | 124.9 | 68 | 143 | 92 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 232 | 35 | 234 | 68.802 | 48.733 | 68.536 | 49.32
2024-11-30 | 23:06 | 4052.86 | 4053.55 |  | 239.96 | 2.0119 | 259.5 | 258.66 | 0 | 60 | 482.8 | 0.5375 | 4.1238 | 1.4279 | 4051 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3389 | 68.5762 | 72.5308 | 88.47 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 115.9 | 113 | 105.2 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 59.6 | 125 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.802 | 48.733 | 68.536 | 49.321
2024-11-30 | 23:06 | 4055.86 | 4056.55 |  | 239.96 | 1.9917 | 256.6 | 258.87 | 0 | 60.001 | 477.9 | 0.5369 | 4.1776 | 1.429 | 4054 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3444 | 68.5806 | 72.5459 | 88.46 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4372 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9 | 113 | 105.2 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 59.9 | 125 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 233 | 35 | 234 | 68.802 | 48.734 | 68.536 | 49.321
2024-11-30 | 23:06 | 4058.86 | 4059.55 |  | 239.96 | 1.9905 | 256.6 | 259.09 | 0 | 60 | 477.6 | 0.5371 | 4.1695 | 1.4329 | 4057 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.35 | 68.5842 | 72.5618 | 88.4533 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4819 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7002 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.9 | 113 | 105.2 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 60.1 | 125 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.802 | 48.734 | 68.537 | 49.322
2024-11-30 | 23:06 | 4061.86 | 4062.55 |  | 239.96 | 1.99 | 256.7 | 259.3 | 0 | 59.997 | 477.5 | 0.5376 | 4.1648 | 1.4342 | 4060 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3722 | 68.5883 | 72.5757 | 88.44 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 115.9 | 113.0333 | 105.3 | 124 | 124 | 117.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 60.4 | 124.9 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.802 | 48.735 | 68.537 | 49.322
2024-11-30 | 23:06 | 4064.86 | 4065.55 |  | 239.96 | 1.9885 | 256.3 | 259.51 | 0 | 60.003 | 477.2 | 0.5372 | 4.1783 | 1.4357 | 4063 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3667 | 68.5922 | 72.5871 | 88.4267 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.492 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5413 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9 | 113.0667 | 105.2667 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 60.6 | 125 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.802 | 48.735 | 68.537 | 49.322
2024-11-30 | 23:07 | 4067.86 | 4068.55 |  | 239.95 | 1.9897 | 256.3 | 259.73 | 0 | 60 | 477.4 | 0.5368 | 4.1995 | 1.4358 | 4066 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3722 | 68.596 | 72.5953 | 88.42 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.4944 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5414 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9333 | 113.0667 | 105.2667 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 60.9 | 125 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.802 | 48.736 | 68.537 | 49.323
2024-11-30 | 23:07 | 4070.86 | 4071.55 |  | 239.95 | 1.9929 | 256.6 | 259.94 | 0 | 59.999 | 478.2 | 0.5365 | 4.2037 | 1.4376 | 4069 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3778 | 68.6001 | 72.6039 | 88.4133 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4843 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9333 | 113.0667 | 105.3 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 61.1 | 125 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.802 | 48.736 | 68.537 | 49.323
2024-11-30 | 23:07 | 4073.86 | 4074.55 |  | 239.95 | 1.9974 | 257 | 260.15 | 0 | 60 | 479.3 | 0.5362 | 4.1929 | 1.4381 | 4072 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.3944 | 68.6055 | 72.61 | 88.4 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116 | 113.1 | 105.3 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.2 | 61.4 | 125.1 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.803 | 48.736 | 68.537 | 49.323
2024-11-30 | 23:07 | 4076.86 | 4077.55 |  | 239.95 | 1.9956 | 256.9 | 260.37 | 0 | 60 | 478.9 | 0.5364 | 4.2297 | 1.4365 | 4075 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4056 | 68.6109 | 72.6161 | 88.3933 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4314 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 115.9667 | 113.1333 | 105.3667 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 61.6 | 125.1 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.803 | 48.737 | 68.537 | 49.324
2024-11-30 | 23:07 | 4079.86 | 4080.55 |  | 239.95 | 1.9866 | 255.9 | 260.58 | 0 | 60 | 476.7 | 0.5368 | 4.2144 | 1.436 | 4078 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4389 | 68.6176 | 72.6239 | 88.38 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5414 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6333 | 116 | 113.2 | 105.4 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 61.8 | 125.1 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.803 | 48.737 | 68.537 | 49.324
2024-11-30 | 23:07 | 4082.86 | 4083.55 |  | 239.96 | 2.0052 | 259 | 260.8 | 0 | 60 | 481.2 | 0.5384 | 4.1787 | 1.4352 | 4081 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4056 | 68.625 | 72.6296 | 88.35 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4322 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116 | 113.1333 | 105.3667 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.4 | 62 | 125.1 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.803 | 48.738 | 68.537 | 49.324
2024-11-30 | 23:07 | 4085.86 | 4086.55 |  | 239.96 | 1.9811 | 255.3 | 261.01 | 0 | 60.001 | 475.4 | 0.5371 | 4.1696 | 1.4344 | 4084 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4056 | 68.6317 | 72.6333 | 88.35 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.4221 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116 | 113.1333 | 105.4 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.5 | 62.2 | 125.2 | 68 | 153 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.803 | 48.738 | 68.537 | 49.325
2024-11-30 | 23:07 | 4088.86 | 4089.55 |  | 239.96 | 1.9864 | 256.1 | 261.22 | 0 | 60 | 476.6 | 0.5374 | 4.2135 | 1.4321 | 4087 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4222 | 68.637 | 72.6386 | 88.35 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4115 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116 | 113.1667 | 105.4 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.6 | 62.4 | 125.2 | 68 | 153 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.803 | 48.738 | 68.537 | 49.325
2024-11-30 | 23:07 | 4091.86 | 4092.55 |  | 239.96 | 1.9899 | 256.4 | 261.44 | 0 | 60.001 | 477.5 | 0.5369 | 4.1697 | 1.4295 | 4090 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4556 | 68.6433 | 72.6451 | 88.33 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4716 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.0667 | 113.2 | 105.4667 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.7 | 62.5 | 125.2 | 68 | 153 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.803 | 48.739 | 68.537 | 49.325
2024-11-30 | 23:07 | 4094.86 | 4095.55 |  | 239.95 | 1.9965 | 257.2 | 261.65 | 0 | 60 | 479.1 | 0.5368 | 4.1452 | 1.4273 | 4093 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4667 | 68.6496 | 72.65 | 88.3133 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4419 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.1 | 113.2 | 105.5 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.8 | 62.6 | 125.3 | 68 | 153 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.803 | 48.739 | 68.538 | 49.326
2024-11-30 | 23:07 | 4097.86 | 4098.55 |  | 239.95 | 2.001 | 257.7 | 261.87 | 0 | 60.002 | 480.1 | 0.5368 | 4.1887 | 1.4262 | 4096 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4611 | 68.6562 | 72.6541 | 88.3 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4513 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.0667 | 113.2 | 105.5 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.9 | 62.8 | 125.3 | 68 | 153 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.803 | 48.739 | 68.538 | 49.326
2024-11-30 | 23:07 | 4100.86 | 4101.55 |  | 239.95 | 2.0011 | 257.7 | 262.08 | 0 | 60 | 480.2 | 0.5367 | 4.1297 | 1.4249 | 4099 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4444 | 68.6611 | 72.6582 | 88.2867 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4958 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.0667 | 113.2 | 105.5 | 124 | 124 | 117.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51 | 62.8 | 125.4 | 68 | 153 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.803 | 48.74 | 68.538 | 49.326
2024-11-30 | 23:07 | 4103.86 | 4104.55 |  | 239.94 | 2.0051 | 258.4 | 262.3 | 0 | 60 | 481.1 | 0.5371 | 4.1623 | 1.4237 | 4102 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4556 | 68.6651 | 72.6618 | 88.28 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.4924 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.0667 | 113.2333 | 105.5 | 124 | 124 | 117.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.1 | 62.9 | 125.5 | 68 | 153 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.803 | 48.74 | 68.538 | 49.326
2024-11-30 | 23:07 | 4106.86 | 4107.55 |  | 239.94 | 2.0019 | 258.4 | 262.51 | 0 | 60.003 | 480.3 | 0.5379 | 4.1736 | 1.4196 | 4105 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4833 | 68.668 | 72.6659 | 88.2667 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5413 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.1 | 113.3 | 105.5 | 124 | 124 | 117.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.3 | 63 | 125.5 | 68 | 153 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.803 | 48.74 | 68.538 | 49.327
2024-11-30 | 23:07 | 4109.86 | 4110.55 |  | 239.94 | 1.9984 | 258.1 | 262.72 | 0 | 60.003 | 479.5 | 0.5383 | 4.1366 | 1.417 | 4108 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4833 | 68.6712 | 72.6729 | 88.26 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7018 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.1 | 113.3 | 105.5 | 124 | 124 | 117.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.4 | 63 | 125.5 | 68 | 153 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.803 | 48.741 | 68.538 | 49.327
2024-11-30 | 23:07 | 4112.86 | 4113.56 |  | 239.94 | 2.0158 | 260.4 | 262.94 | 0 | 60.003 | 483.7 | 0.5384 | 4.0958 | 1.4193 | 4111 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4722 | 68.6756 | 72.6829 | 88.25 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4621 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 116.1 | 113.2667 | 105.5333 | 124 | 124 | 117.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 63 | 125.6 | 68 | 153 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.803 | 48.741 | 68.538 | 49.327
2024-11-30 | 23:07 | 4115.86 | 4116.56 |  | 239.95 | 2.0055 | 258.6 | 263.15 | 0 | 59.999 | 481.2 | 0.5374 | 4.1155 | 1.4221 | 4114 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.4889 | 68.68 | 72.6939 | 88.23 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.025 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.5079 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.1 | 113.3 | 105.5667 | 124 | 124 | 117.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 63 | 125.6 | 68 | 152 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.803 | 48.742 | 68.538 | 49.327
2024-11-30 | 23:07 | 4118.86 | 4119.56 |  | 239.95 | 2.0064 | 258.6 | 263.37 | 0 | 60.002 | 481.4 | 0.5372 | 4.1273 | 1.4241 | 4117 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5 | 68.6836 | 72.7002 | 88.23 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5125 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.1 | 113.3 | 105.6 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.6 | 63 | 125.6 | 68 | 152 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.803 | 48.742 | 68.538 | 49.328
2024-11-30 | 23:07 | 4121.86 | 4122.56 |  | 239.96 | 2.0028 | 258.1 | 263.58 | 0 | 60.002 | 480.6 | 0.5371 | 4.157 | 1.4257 | 4120 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5167 | 68.6862 | 72.7045 | 88.21 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.3333 | 105.6 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.7 | 63 | 125.7 | 68 | 152 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.804 | 48.742 | 68.538 | 49.328
2024-11-30 | 23:07 | 4124.86 | 4125.56 |  | 239.96 | 2 | 257.9 | 263.8 | 0 | 60.002 | 479.9 | 0.5373 | 4.1895 | 1.4272 | 4123 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5389 | 68.6885 | 72.7114 | 88.2033 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.2 | 113.4 | 105.6333 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 63 | 125.7 | 68 | 152 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.804 | 48.742 | 68.538 | 49.328
2024-11-30 | 23:08 | 4127.86 | 4128.56 |  | 239.96 | 2.002 | 258.1 | 264.01 | 0 | 59.999 | 480.4 | 0.5372 | 4.1651 | 1.43 | 4126 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5444 | 68.6913 | 72.7188 | 88.19 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5022 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.4 | 105.7 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.8 | 62.9 | 125.7 | 68 | 152 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.804 | 48.743 | 68.538 | 49.328
2024-11-30 | 23:08 | 4130.86 | 4131.56 |  | 239.97 | 1.9968 | 257.7 | 264.23 | 0 | 60 | 479.2 | 0.5377 | 4.1698 | 1.4318 | 4129 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5444 | 68.6939 | 72.7249 | 88.1767 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.5101 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5411 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.4 | 105.7 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.9 | 125.7 | 68 | 152 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.804 | 48.743 | 68.538 | 49.328
2024-11-30 | 23:08 | 4133.86 | 4134.56 |  | 239.96 | 1.9958 | 257.4 | 264.44 | 0 | 60 | 478.9 | 0.5376 | 4.1742 | 1.4349 | 4132 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5333 | 68.6963 | 72.7314 | 88.17 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5058 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5411 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.2 | 113.4 | 105.7 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.8 | 125.8 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 234 | 35 | 234 | 68.804 | 48.743 | 68.538 | 49.329
2024-11-30 | 23:08 | 4136.86 | 4137.56 |  | 239.96 | 2.0003 | 257.9 | 264.66 | 0 | 59.999 | 480 | 0.5374 | 4.1329 | 1.4334 | 4135 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5444 | 68.6979 | 72.7404 | 88.17 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4861 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.4 | 105.7 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.8 | 125.8 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.804 | 48.744 | 68.539 | 49.329
2024-11-30 | 23:08 | 4139.86 | 4140.56 |  | 239.95 | 1.9999 | 257.8 | 264.88 | 0 | 60.001 | 479.9 | 0.5372 | 4.1695 | 1.4381 | 4138 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5778 | 68.6993 | 72.7494 | 88.1567 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4613 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5411 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.2 | 113.4667 | 105.8 | 124 | 124 | 117.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.8 | 125.8 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.804 | 48.744 | 68.539 | 49.329
2024-11-30 | 23:08 | 4142.86 | 4143.56 |  | 239.95 | 2.0059 | 258.3 | 265.09 | 0 | 59.997 | 481.3 | 0.5367 | 4.1413 | 1.4373 | 4141 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5833 | 68.7015 | 72.7592 | 88.1367 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4441 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5412 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.2 | 113.5 | 105.8 | 124 | 124 | 117.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.7 | 125.8 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.804 | 48.744 | 68.539 | 49.329
2024-11-30 | 23:08 | 4145.86 | 4146.56 |  | 239.96 | 2.008 | 258.6 | 265.31 | 0 | 60 | 481.8 | 0.5367 | 4.1354 | 1.437 | 4144 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5833 | 68.705 | 72.7712 | 88.11 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5072 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5411 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.2 | 113.5 | 105.8 | 124 | 124 | 117.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.7 | 125.9 | 68 | 151 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.804 | 48.745 | 68.539 | 49.33
2024-11-30 | 23:08 | 4148.86 | 4149.56 |  | 239.96 | 2.0071 | 258.9 | 265.52 | 0 | 60.002 | 481.6 | 0.5375 | 4.099 | 1.4367 | 4147 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5667 | 68.7095 | 72.7833 | 88.1033 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4235 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7032 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.4667 | 105.8 | 124 | 124 | 117.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.7 | 125.9 | 68 | 151 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.804 | 48.745 | 68.539 | 49.33
2024-11-30 | 23:08 | 4151.86 | 4152.56 |  | 239.96 | 2.0066 | 258.9 | 265.74 | 0 | 60 | 481.5 | 0.5377 | 4.0941 | 1.4339 | 4150 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5722 | 68.7151 | 72.7943 | 88.09 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.3707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.2 | 113.5 | 105.8 | 124 | 124 | 117.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.6 | 125.9 | 68 | 151 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.804 | 48.745 | 68.539 | 49.33
2024-11-30 | 23:08 | 4154.86 | 4155.56 |  | 239.96 | 2.0041 | 258.7 | 265.95 | 0 | 60 | 480.9 | 0.5379 | 4.1233 | 1.4334 | 4153 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.5778 | 68.7217 | 72.8071 | 88.09 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4124 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7015 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2 | 113.5 | 105.8 | 124 | 124 | 117.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.6 | 126 | 68 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.804 | 48.746 | 68.539 | 49.331
2024-11-30 | 23:08 | 4157.86 | 4158.56 |  | 239.96 | 2.007 | 259.1 | 266.17 | 0 | 60.003 | 481.6 | 0.5379 | 4.1548 | 1.4316 | 4156 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6 | 68.7297 | 72.8167 | 88.07 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4179 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.2667 | 113.5 | 105.9 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.9 | 62.6 | 126 | 68 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.804 | 48.746 | 68.539 | 49.331
2024-11-30 | 23:08 | 4160.86 | 4161.56 |  | 239.96 | 2.0086 | 259.1 | 266.38 | 0 | 60.003 | 482 | 0.5376 | 4.1154 | 1.4292 | 4159 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6 | 68.7389 | 72.8241 | 88.0633 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.113 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4301 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.2667 | 113.5 | 105.8667 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 62.6 | 126 | 68 | 150 | 92 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.804 | 48.746 | 68.539 | 49.331
2024-11-30 | 23:08 | 4163.86 | 4164.56 |  | 239.95 | 2.0114 | 259.4 | 266.6 | 0 | 60 | 482.6 | 0.5375 | 4.0684 | 1.4257 | 4162 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6111 | 68.7484 | 72.8318 | 88.0567 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 116.2667 | 113.5667 | 105.9 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 62.6 | 126 | 68 | 150 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.804 | 48.747 | 68.539 | 49.331
2024-11-30 | 23:08 | 4166.86 | 4167.56 |  | 239.94 | 2.0148 | 259.8 | 266.81 | 0 | 60.001 | 483.4 | 0.5374 | 4.1029 | 1.4252 | 4165 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6111 | 68.7571 | 72.8404 | 88.05 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.541 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 116.2667 | 113.5667 | 105.9 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52 | 62.6 | 126 | 68 | 150 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.805 | 48.747 | 68.539 | 49.332
2024-11-30 | 23:08 | 4169.86 | 4170.56 |  | 239.94 | 2.0134 | 259.7 | 267.03 | 0 | 59.998 | 483.1 | 0.5375 | 4.1411 | 1.4237 | 4168 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6444 | 68.7646 | 72.849 | 88.03 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.454 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.3 | 113.6 | 105.9667 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62.5 | 126.1 | 68 | 150 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.805 | 48.748 | 68.539 | 49.332
2024-11-30 | 23:08 | 4172.86 | 4173.56 |  | 239.94 | 2.0119 | 259.7 | 267.25 | 0 | 60.002 | 482.7 | 0.5381 | 4.0617 | 1.4216 | 4171 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6444 | 68.7712 | 72.8559 | 88.02 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4457 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.3 | 113.6 | 106 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62.5 | 126.1 | 68 | 150 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.805 | 48.748 | 68.54 | 49.332
2024-11-30 | 23:08 | 4175.86 | 4176.57 |  | 239.93 | 2.0103 | 259.6 | 267.46 | 0 | 60 | 482.3 | 0.5382 | 4.0843 | 1.4183 | 4174 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6444 | 68.7769 | 72.8633 | 88.0067 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.413 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.3 | 113.6 | 106 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62.4 | 126.1 | 68 | 150 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.805 | 48.748 | 68.54 | 49.333
2024-11-30 | 23:08 | 4178.86 | 4179.57 |  | 239.94 | 2.0096 | 259.5 | 267.68 | 0 | 60.001 | 482.2 | 0.5381 | 4.0661 | 1.4167 | 4177 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6444 | 68.7814 | 72.8714 | 88 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4619 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.3 | 113.6333 | 106 | 124 | 124 | 118 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62.4 | 126.1 | 68 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.805 | 48.749 | 68.54 | 49.333
2024-11-30 | 23:08 | 4181.86 | 4182.57 |  | 239.94 | 2.0097 | 259.5 | 267.89 | 0 | 60.001 | 482.2 | 0.5381 | 4.109 | 1.4196 | 4180 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6556 | 68.7845 | 72.878 | 87.9867 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4907 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.3333 | 113.6667 | 106.0333 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.4 | 126.1 | 68 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.805 | 48.749 | 68.54 | 49.333
2024-11-30 | 23:08 | 4184.86 | 4185.57 |  | 239.94 | 2.0095 | 259.1 | 268.11 | 0 | 60.003 | 482.2 | 0.5374 | 4.1083 | 1.4229 | 4183 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6833 | 68.7862 | 72.8841 | 87.98 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.3667 | 113.7 | 106.0667 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.4 | 126.1 | 68 | 149 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.805 | 48.749 | 68.54 | 49.334
2024-11-30 | 23:09 | 4187.86 | 4188.57 |  | 239.95 | 2.0123 | 259.4 | 268.32 | 0 | 60 | 482.9 | 0.5371 | 4.1708 | 1.4262 | 4186 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6944 | 68.7873 | 72.8914 | 87.9667 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4533 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.4 | 113.7 | 106.1 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.3 | 126.2 | 68 | 149 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.805 | 48.75 | 68.54 | 49.334
2024-11-30 | 23:09 | 4190.86 | 4191.57 |  | 239.96 | 2.0122 | 259.4 | 268.54 | 0 | 60.003 | 482.8 | 0.5372 | 4.1956 | 1.4269 | 4189 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7 | 68.7885 | 72.8982 | 87.9533 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4509 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.4 | 113.7 | 106.1 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.2 | 126.2 | 68 | 149 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.805 | 48.75 | 68.54 | 49.334
2024-11-30 | 23:09 | 4193.86 | 4194.57 |  | 239.96 | 2.0096 | 258.9 | 268.76 | 0 | 60.001 | 482.2 | 0.5369 | 4.1906 | 1.4279 | 4192 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.6889 | 68.7902 | 72.9055 | 87.9467 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4394 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5409 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.3667 | 113.7 | 106.1 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.2 | 126.2 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 235 | 35 | 234 | 68.805 | 48.751 | 68.54 | 49.335
2024-11-30 | 23:09 | 4196.86 | 4197.57 |  | 239.96 | 2.0116 | 259.5 | 268.97 | 0 | 60.004 | 482.7 | 0.5375 | 4.1698 | 1.4311 | 4195 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7167 | 68.792 | 72.9147 | 87.94 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.114 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.488 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5409 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.4 | 113.8 | 106.1 | 124 | 124 | 118.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.2 | 126.2 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.805 | 48.751 | 68.54 | 49.335
2024-11-30 | 23:09 | 4199.86 | 4200.57 |  | 239.96 | 2.0075 | 259 | 269.19 | 0 | 60 | 481.7 | 0.5376 | 4.2152 | 1.4337 | 4198 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7167 | 68.7935 | 72.9233 | 87.9267 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4744 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.541 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.4 | 113.8 | 106.1 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 126.3 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.805 | 48.752 | 68.54 | 49.335
2024-11-30 | 23:09 | 4202.86 | 4203.57 |  | 239.96 | 2.0164 | 260.5 | 269.41 | 0 | 59.999 | 483.9 | 0.5383 | 4.1693 | 1.4357 | 4201 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7333 | 68.7948 | 72.9337 | 87.9 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7013 | 151.5409 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.4 | 113.8 | 106.2 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 126.3 | 68 | 149 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.805 | 48.752 | 68.54 | 49.336
2024-11-30 | 23:09 | 4205.86 | 4206.57 |  | 239.97 | 2.0115 | 259.4 | 269.62 | 0 | 60 | 482.7 | 0.5375 | 4.2029 | 1.4362 | 4204 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7278 | 68.7962 | 72.9437 | 87.8933 | 68.2363 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4662 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5409 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.4333 | 113.8 | 106.2 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 126.3 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.805 | 48.752 | 68.541 | 49.336
2024-11-30 | 23:09 | 4208.86 | 4209.58 |  | 239.96 | 2.0123 | 259.4 | 269.84 | 0 | 60.003 | 482.9 | 0.5372 | 4.2031 | 1.4375 | 4207 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7333 | 68.7975 | 72.9529 | 87.88 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4528 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5409 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116.5 | 113.8 | 106.2 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 126.3 | 68 | 148 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.753 | 68.541 | 49.336
2024-11-30 | 23:09 | 4211.86 | 4212.58 |  | 239.96 | 2.0079 | 258.6 | 270.05 | 0 | 60.003 | 481.8 | 0.5367 | 4.2014 | 1.4373 | 4210 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.75 | 68.7988 | 72.9606 | 87.8667 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4421 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 116.5 | 113.8 | 106.2 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.9 | 126.3 | 68 | 148 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.753 | 68.541 | 49.337
2024-11-30 | 23:09 | 4214.86 | 4215.58 |  | 239.96 | 2.0057 | 258.4 | 270.27 | 0 | 60 | 481.3 | 0.5368 | 4.2417 | 1.4388 | 4213 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.75 | 68.7997 | 72.9661 | 87.86 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4489 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.8 | 106.2667 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 126.3 | 68 | 147 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.754 | 68.541 | 49.337
2024-11-30 | 23:09 | 4217.86 | 4218.58 |  | 239.96 | 2.005 | 258.5 | 270.49 | 0 | 60 | 481.1 | 0.5373 | 4.1636 | 1.4357 | 4216 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7556 | 68.8003 | 72.9737 | 87.8533 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.4834 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.8 | 106.3 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 126.3 | 68 | 147 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.754 | 68.541 | 49.337
2024-11-30 | 23:09 | 4220.86 | 4221.58 |  | 239.96 | 2.0098 | 259.4 | 270.7 | 0 | 60 | 482.3 | 0.5378 | 4.1714 | 1.4339 | 4219 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7667 | 68.8007 | 72.9859 | 87.84 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.4963 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.8667 | 106.3 | 124 | 124 | 118.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 126.3 | 68 | 147 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.754 | 68.541 | 49.338
2024-11-30 | 23:09 | 4223.86 | 4224.58 |  | 239.96 | 2.0153 | 260.1 | 270.92 | 0 | 60 | 483.6 | 0.5379 | 4.1737 | 1.4344 | 4222 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7722 | 68.8012 | 72.9976 | 87.8333 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5054 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7016 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.9 | 106.3 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 126.3 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.806 | 48.755 | 68.541 | 49.338
2024-11-30 | 23:09 | 4226.86 | 4227.58 |  | 239.96 | 2.0151 | 260 | 271.14 | 0 | 60.001 | 483.5 | 0.5377 | 4.1576 | 1.4324 | 4225 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7889 | 68.8016 | 73.0061 | 87.81 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.4843 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 116.5 | 113.9 | 106.3667 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 126.4 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.755 | 68.541 | 49.338
2024-11-30 | 23:09 | 4229.86 | 4230.58 |  | 239.96 | 2.0166 | 260.1 | 271.35 | 0 | 60 | 483.9 | 0.5375 | 4.1481 | 1.429 | 4228 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7889 | 68.8025 | 73.0157 | 87.82 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.4932 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.9 | 106.4 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 126.4 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.755 | 68.541 | 49.339
2024-11-30 | 23:09 | 4232.86 | 4233.58 |  | 239.95 | 2.0226 | 260.9 | 271.57 | 0 | 60.001 | 485.3 | 0.5377 | 4.1242 | 1.4265 | 4231 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7889 | 68.8034 | 73.0267 | 87.79 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.483 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 113.9 | 106.4 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.806 | 48.756 | 68.541 | 49.339
2024-11-30 | 23:09 | 4235.86 | 4236.58 |  | 239.95 | 2.0181 | 260.2 | 271.79 | 0 | 60 | 484.2 | 0.5373 | 4.0793 | 1.426 | 4234 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.7833 | 68.8052 | 73.0386 | 87.7833 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5259 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116.5 | 113.9 | 106.4 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 95 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.806 | 48.756 | 68.541 | 49.339
2024-11-30 | 23:09 | 4238.86 | 4239.58 |  | 239.94 | 2.019 | 260.4 | 272 | 0 | 60 | 484.4 | 0.5375 | 4.1417 | 1.4244 | 4237 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8056 | 68.808 | 73.0482 | 87.7767 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5298 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.5 | 114 | 106.4 | 124 | 124 | 118.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.806 | 48.757 | 68.542 | 49.34
2024-11-30 | 23:09 | 4241.86 | 4242.58 |  | 239.94 | 2.0154 | 260.1 | 272.22 | 0 | 60.001 | 483.6 | 0.5379 | 4.1413 | 1.4214 | 4240 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8056 | 68.8117 | 73.0571 | 87.7633 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.503 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.5333 | 113.9667 | 106.4333 | 124 | 124 | 118.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.806 | 48.757 | 68.542 | 49.34
2024-11-30 | 23:09 | 4244.86 | 4245.58 |  | 239.93 | 2.0154 | 260.2 | 272.44 | 0 | 60 | 483.6 | 0.5381 | 4.1176 | 1.4162 | 4243 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8111 | 68.8157 | 73.0655 | 87.75 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116.5333 | 114 | 106.4333 | 124 | 124 | 118.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 92 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.807 | 48.757 | 68.542 | 49.34
2024-11-30 | 23:10 | 4247.86 | 4248.58 |  | 239.93 | 2.0134 | 259.9 | 272.65 | 0 | 60.002 | 483.1 | 0.5381 | 4.1534 | 1.4186 | 4246 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8389 | 68.821 | 73.0729 | 87.7433 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5029 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5408 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 116.6 | 114 | 106.5 | 124 | 124 | 118.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.807 | 48.757 | 68.542 | 49.34
2024-11-30 | 23:10 | 4250.86 | 4251.58 |  | 239.94 | 2.0132 | 259.6 | 272.87 | 0 | 60.001 | 483 | 0.5375 | 4.1227 | 1.4226 | 4249 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8389 | 68.8277 | 73.081 | 87.7367 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5147 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.6 | 114 | 106.5 | 124 | 124 | 118.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.4 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.807 | 48.757 | 68.542 | 49.34
2024-11-30 | 23:10 | 4253.86 | 4254.58 |  | 239.94 | 2.0138 | 259.5 | 273.09 | 0 | 60.003 | 483.2 | 0.5371 | 4.1876 | 1.4242 | 4252 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8611 | 68.8354 | 73.0884 | 87.7033 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.4995 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6333 | 116.6 | 114.0667 | 106.5333 | 124 | 124 | 118.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.807 | 48.758 | 68.542 | 49.341
2024-11-30 | 23:10 | 4256.86 | 4257.58 |  | 239.95 | 2.0081 | 258.8 | 273.3 | 0 | 60.003 | 481.8 | 0.537 | 4.1437 | 1.4252 | 4255 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.85 | 68.8438 | 73.0945 | 87.69 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4737 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4667 | 118.6 | 116.6 | 114.0667 | 106.5333 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.807 | 48.758 | 68.542 | 49.341
2024-11-30 | 23:10 | 4259.86 | 4260.58 |  | 239.96 | 2.0074 | 258.8 | 273.52 | 0 | 59.999 | 481.7 | 0.5372 | 4.1261 | 1.4272 | 4258 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8611 | 68.8533 | 73.101 | 87.69 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5081 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.6 | 114.1 | 106.5667 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.807 | 48.758 | 68.542 | 49.341
2024-11-30 | 23:10 | 4262.86 | 4263.58 |  | 239.96 | 2.0024 | 258.2 | 273.73 | 0 | 60 | 480.5 | 0.5374 | 4.1793 | 1.4311 | 4261 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8722 | 68.8617 | 73.11 | 87.6767 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5232 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5406 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.6 | 114.1 | 106.6 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.807 | 48.759 | 68.542 | 49.341
2024-11-30 | 23:10 | 4265.86 | 4266.58 |  | 239.96 | 2.0063 | 258.8 | 273.95 | 0 | 60.003 | 481.4 | 0.5376 | 4.1493 | 1.4324 | 4264 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8833 | 68.87 | 73.119 | 87.67 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.113 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.5434 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5407 | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6333 | 116.6 | 114.1 | 106.6333 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.807 | 48.759 | 68.542 | 49.342
2024-11-30 | 23:10 | 4268.86 | 4269.58 |  | 239.96 | 2.0096 | 259.4 | 274.17 | 0 | 60 | 482.2 | 0.5379 | 4.1301 | 1.4347 | 4267 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8667 | 68.8781 | 73.1269 | 87.65 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3292 | 64.5752 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5407 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.6333 | 114.1 | 106.6 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.807 | 48.759 | 68.542 | 49.342
2024-11-30 | 23:10 | 4271.86 | 4272.59 |  | 239.96 | 2.0151 | 260 | 274.39 | 0 | 60 | 483.5 | 0.5377 | 4.0956 | 1.4349 | 4270 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9 | 68.8852 | 73.1373 | 87.6433 | 68.2433 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5373 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5407 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.7 | 114.1 | 106.6667 | 124 | 124 | 118.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.5 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.807 | 48.759 | 68.543 | 49.342
2024-11-30 | 23:10 | 4274.86 | 4275.59 |  | 239.96 | 2.02 | 260.7 | 274.6 | 0 | 60 | 484.7 | 0.5378 | 4.1193 | 1.437 | 4273 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8944 | 68.891 | 73.1484 | 87.63 | 68.2433 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5238 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5407 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.7 | 114.1333 | 106.7 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.6 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.807 | 48.759 | 68.543 | 49.342
2024-11-30 | 23:10 | 4277.86 | 4278.59 |  | 239.95 | 2.0185 | 260.2 | 274.82 | 0 | 60 | 484.3 | 0.5373 | 4.1465 | 1.4378 | 4276 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.8889 | 68.8954 | 73.1543 | 87.63 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.497 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.7 | 114.1 | 106.7 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.6 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.807 | 48.76 | 68.543 | 49.342
2024-11-30 | 23:10 | 4280.86 | 4281.59 |  | 239.96 | 2.0205 | 260.5 | 275.04 | 0 | 59.997 | 484.8 | 0.5372 | 4.1301 | 1.4362 | 4279 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9222 | 68.8988 | 73.1616 | 87.61 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5305 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5407 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.7 | 114.2 | 106.7333 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 126.6 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.808 | 48.76 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4283.86 | 4284.59 |  | 239.97 | 2.018 | 260.4 | 275.25 | 0 | 60.003 | 484.3 | 0.5377 | 4.1403 | 1.4354 | 4282 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9222 | 68.901 | 73.1714 | 87.61 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5405 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.7 | 114.2 | 106.7667 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.4 | 126.7 | 68 | 147 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.808 | 48.76 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4286.86 | 4287.59 |  | 239.96 | 2.0158 | 260.3 | 275.47 | 0 | 60 | 483.7 | 0.5382 | 4.0834 | 1.4339 | 4285 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9278 | 68.9024 | 73.1806 | 87.59 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5407 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 116.7 | 114.2 | 106.8 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.4 | 126.7 | 68 | 147 | 93 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.808 | 48.76 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4289.86 | 4290.59 |  | 239.97 | 2.0198 | 260.8 | 275.69 | 0 | 60.003 | 484.7 | 0.538 | 4.1415 | 1.4341 | 4288 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9333 | 68.9037 | 73.1904 | 87.5733 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.7 | 114.2 | 106.8 | 124 | 124 | 118.6 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.5 | 126.7 | 68 | 147 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.808 | 48.76 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4292.86 | 4293.59 |  | 239.96 | 2.0151 | 260.1 | 275.9 | 0 | 60.001 | 483.6 | 0.5379 | 4.1154 | 1.4319 | 4291 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9222 | 68.904 | 73.2 | 87.5667 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4726 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.7 | 114.2 | 106.8 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.5 | 126.7 | 68 | 147 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4295.86 | 4296.59 |  | 239.96 | 2.0167 | 260.3 | 276.12 | 0 | 60 | 483.9 | 0.5378 | 4.1304 | 1.4298 | 4294 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9333 | 68.9049 | 73.211 | 87.56 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5206 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 118.6 | 116.7 | 114.2667 | 106.8 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.5 | 126.7 | 68 | 147 | 94 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4298.86 | 4299.59 |  | 239.96 | 2.0171 | 260.2 | 276.34 | 0 | 60 | 484 | 0.5375 | 4.0906 | 1.4264 | 4297 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9611 | 68.9068 | 73.2214 | 87.54 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.5292 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.7333 | 114.3 | 106.8333 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.5 | 126.7 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.543 | 49.343
2024-11-30 | 23:10 | 4301.86 | 4302.59 |  | 239.95 | 2.0164 | 260 | 276.55 | 0 | 60 | 483.8 | 0.5374 | 4.1634 | 1.4265 | 4300 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9389 | 68.9092 | 73.2288 | 87.54 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5144 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.7 | 114.3 | 106.8 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.6 | 126.8 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 236 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.543 | 49.344
2024-11-30 | 23:10 | 4304.86 | 4305.59 |  | 239.95 | 2.018 | 260.2 | 276.77 | 0 | 60.003 | 484.2 | 0.5374 | 4.1545 | 1.4239 | 4303 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9667 | 68.9126 | 73.2367 | 87.51 | 68.2449 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4814 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 118.6 | 116.7667 | 114.3 | 106.9 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.6 | 126.8 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4307.86 | 4308.59 |  | 239.94 | 2.0148 | 259.9 | 276.99 | 0 | 59.999 | 483.4 | 0.5377 | 4.0785 | 1.4206 | 4306 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9667 | 68.9167 | 73.2465 | 87.5033 | 68.2441 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4675 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 116.8 | 114.3 | 106.9 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.7 | 126.8 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.808 | 48.761 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4310.86 | 4311.59 |  | 239.94 | 2.0118 | 259.7 | 277.2 | 0 | 60.003 | 482.7 | 0.538 | 4.1843 | 1.4188 | 4309 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9778 | 68.922 | 73.2582 | 87.49 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.4455 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 116.8 | 114.3 | 106.9 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.7 | 126.8 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.809 | 48.761 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4313.86 | 4314.59 |  | 239.93 | 2.0099 | 259.6 | 277.42 | 0 | 60.001 | 482.2 | 0.5383 | 4.1225 | 1.418 | 4312 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9833 | 68.9287 | 73.268 | 87.49 | 68.2429 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4436 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7017 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.8 | 114.3 | 106.9333 | 124 | 124 | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.7 | 126.8 | 68 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4316.86 | 4317.59 |  | 239.93 | 2.0075 | 259.1 | 277.64 | 0 | 60 | 481.7 | 0.5379 | 4.1832 | 1.4206 | 4315 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 115.9944 | 68.9362 | 73.2763 | 87.46 | 68.2473 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5406 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 116.8 | 114.3333 | 106.9333 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.7 | 126.8 | 68 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4319.86 | 4320.59 |  | 239.94 | 2.0145 | 259.6 | 277.86 | 0 | 60.003 | 483.3 | 0.5371 | 4.1555 | 1.4247 | 4318 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116 | 68.9448 | 73.2837 | 87.4467 | 68.249 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5075 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.8 | 114.3333 | 107 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.8 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4322.86 | 4323.59 |  | 239.94 | 2.0196 | 260.4 | 278.07 | 0 | 60.002 | 484.6 | 0.5373 | 4.1601 | 1.4268 | 4321 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116 | 68.9524 | 73.2914 | 87.4467 | 68.2469 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4834 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.8 | 114.3667 | 107 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.8 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4325.86 | 4326.59 |  | 239.95 | 2.0191 | 260.4 | 278.29 | 0 | 60 | 484.5 | 0.5375 | 4.1617 | 1.426 | 4324 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0333 | 68.9598 | 73.2988 | 87.44 | 68.2441 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4383 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.8 | 114.4333 | 107.0333 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.9 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.344
2024-11-30 | 23:11 | 4328.86 | 4329.59 |  | 239.95 | 2.0244 | 261.1 | 278.51 | 0 | 59.997 | 485.8 | 0.5376 | 4.1575 | 1.4288 | 4327 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0556 | 68.9673 | 73.3049 | 87.42 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.4177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.8667 | 114.4333 | 107.1 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.9 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4331.86 | 4332.6 |  | 239.97 | 2.0262 | 261.6 | 278.72 | 0 | 60 | 486.2 | 0.538 | 4.1753 | 1.4323 | 4330 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0556 | 68.9741 | 73.3122 | 87.4133 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.44 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.4333 | 107.1 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 61.9 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.544 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4334.86 | 4335.6 |  | 239.96 | 2.0266 | 261.7 | 278.94 | 0 | 60.003 | 486.3 | 0.538 | 4.1736 | 1.4357 | 4333 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0556 | 68.9808 | 73.32 | 87.4067 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4436 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.4333 | 107.1 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62 | 126.9 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.809 | 48.762 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4337.86 | 4338.6 |  | 239.96 | 2.03 | 262.2 | 279.16 | 0 | 60.003 | 487.1 | 0.5382 | 4.1585 | 1.4347 | 4336 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0611 | 68.9861 | 73.3278 | 87.4 | 68.2437 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4554 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7011 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.5 | 107.1 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62 | 127 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.809 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4340.86 | 4341.6 |  | 239.96 | 2.0262 | 261.5 | 279.38 | 0 | 60 | 486.2 | 0.5379 | 4.1425 | 1.4365 | 4339 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0611 | 68.9901 | 73.3363 | 87.38 | 68.2469 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4746 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.702 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.5 | 107.1 | 124 | 124 | 118.8 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62 | 127 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.81 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4343.86 | 4344.6 |  | 239.96 | 2.03 | 261.8 | 279.59 | 0 | 60 | 487.1 | 0.5374 | 4.1511 | 1.4385 | 4342 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0611 | 68.9932 | 73.3437 | 87.38 | 68.251 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.5 | 107.1 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.1 | 62 | 127 | 68 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.81 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4346.86 | 4347.6 |  | 239.96 | 2.0318 | 261.9 | 279.81 | 0 | 60.001 | 487.5 | 0.5372 | 4.216 | 1.4385 | 4345 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0556 | 68.9954 | 73.3529 | 87.36 | 68.2531 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4778 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5404 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.5 | 107.1 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 127 | 68 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.81 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4349.86 | 4350.6 |  | 239.97 | 2.0286 | 261.5 | 280.03 | 0 | 60 | 486.8 | 0.5371 | 4.1813 | 1.4382 | 4348 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0944 | 68.9979 | 73.3631 | 87.35 | 68.2522 | 15.115 | 0 | 0.113 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5004 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 116.9 | 114.5333 | 107.2 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.81 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4352.86 | 4353.6 |  | 239.96 | 2.0236 | 261 | 280.25 | 0 | 60.003 | 485.6 | 0.5376 | 4.187 | 1.4359 | 4351 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0722 | 68.9997 | 73.3722 | 87.3367 | 68.2506 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5208 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.9 | 114.5333 | 107.1667 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.81 | 48.763 | 68.545 | 49.345
2024-11-30 | 23:11 | 4355.86 | 4356.6 |  | 239.96 | 2.0202 | 260.8 | 280.46 | 0 | 60.002 | 484.8 | 0.5379 | 4.1689 | 1.4357 | 4354 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.0944 | 69.001 | 73.3814 | 87.33 | 68.2522 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.51 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 116.9333 | 114.6 | 107.2 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 237 | 35 | 234 | 68.81 | 48.764 | 68.545 | 49.346
2024-11-30 | 23:11 | 4358.86 | 4359.6 |  | 239.97 | 2.0252 | 261.5 | 280.68 | 0 | 60.003 | 486 | 0.5381 | 4.2146 | 1.4351 | 4357 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1167 | 69.0018 | 73.3894 | 87.32 | 68.2543 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5404 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.2 | 124 | 124 | 118.9 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.81 | 48.764 | 68.545 | 49.346
2024-11-30 | 23:11 | 4361.86 | 4362.6 |  | 239.96 | 2.0239 | 261.3 | 280.9 | 0 | 60.001 | 485.7 | 0.5381 | 4.1715 | 1.4318 | 4360 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1056 | 69.0024 | 73.3992 | 87.31 | 68.2543 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.4796 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5404 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.2 | 124 | 124 | 119 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.81 | 48.764 | 68.545 | 49.346
2024-11-30 | 23:11 | 4364.86 | 4365.6 |  | 239.97 | 2.0167 | 260.3 | 281.12 | 0 | 60 | 483.9 | 0.5378 | 4.1469 | 1.4313 | 4363 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1111 | 69.0038 | 73.4108 | 87.3 | 68.2527 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4472 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5404 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.2 | 124 | 124 | 119 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 238 | 35 | 234 | 68.81 | 48.764 | 68.545 | 49.346
2024-11-30 | 23:12 | 4367.86 | 4368.6 |  | 239.96 | 2.0178 | 260.4 | 281.33 | 0 | 60.003 | 484.2 | 0.5378 | 4.1341 | 1.4267 | 4366 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1222 | 69.0061 | 73.4186 | 87.28 | 68.2502 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4635 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5405 | 0 | 15.163 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.2667 | 124 | 124 | 119 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.811 | 48.764 | 68.546 | 49.346
2024-11-30 | 23:12 | 4370.86 | 4371.6 |  | 239.94 | 2.0159 | 260 | 281.55 | 0 | 60.003 | 483.7 | 0.5375 | 4.1054 | 1.4265 | 4369 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1278 | 69.0089 | 73.4224 | 87.2667 | 68.2494 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4584 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.3 | 124 | 124 | 119 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.811 | 48.764 | 68.546 | 49.346
2024-11-30 | 23:12 | 4373.86 | 4374.6 |  | 239.95 | 2.022 | 260.8 | 281.77 | 0 | 60.002 | 485.2 | 0.5375 | 4.1245 | 1.4252 | 4372 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1222 | 69.012 | 73.4273 | 87.2667 | 68.2531 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.484 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.6 | 107.3 | 124 | 124 | 119 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.1 | 68 | 148 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 36 | 234 | 68.811 | 48.765 | 68.546 | 49.346
2024-11-30 | 23:12 | 4376.86 | 4377.6 |  | 239.94 | 2.0215 | 260.9 | 281.99 | 0 | 60.002 | 485 | 0.5379 | 4.1714 | 1.4219 | 4375 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1389 | 69.0152 | 73.4327 | 87.25 | 68.2567 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4701 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117 | 114.6333 | 107.3333 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.2 | 68 | 148 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.811 | 48.765 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4379.86 | 4380.6 |  | 239.93 | 2.0194 | 260.7 | 282.21 | 0 | 60.001 | 484.5 | 0.5381 | 4.109 | 1.4178 | 4378 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1333 | 69.0192 | 73.438 | 87.24 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.6333 | 107.3333 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.2 | 68 | 148 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.811 | 48.765 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4382.86 | 4383.6 |  | 239.93 | 2.0186 | 260.7 | 282.42 | 0 | 60.003 | 484.3 | 0.5383 | 4.1252 | 1.4173 | 4381 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1556 | 69.0246 | 73.4437 | 87.23 | 68.2584 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5049 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.7 | 107.4 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.2 | 68 | 148 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.811 | 48.765 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4385.86 | 4386.6 |  | 239.93 | 2.0139 | 260 | 282.64 | 0 | 60 | 483.2 | 0.5381 | 4.1192 | 1.4204 | 4384 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1722 | 69.0312 | 73.452 | 87.21 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5221 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 117 | 114.7 | 107.4 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.2 | 68 | 148 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.811 | 48.765 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4388.86 | 4389.6 |  | 239.93 | 2.0204 | 260.7 | 282.86 | 0 | 59.999 | 484.8 | 0.5378 | 4.1662 | 1.4222 | 4387 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1556 | 69.0383 | 73.4624 | 87.2033 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117 | 114.7 | 107.4 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 127.2 | 68 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 242 | 35 | 234 | 68.811 | 48.766 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4391.86 | 4392.61 |  | 239.94 | 2.0212 | 260.7 | 283.08 | 0 | 60.002 | 485 | 0.5376 | 4.0831 | 1.4253 | 4390 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1722 | 69.0445 | 73.4741 | 87.2033 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4672 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117 | 114.7333 | 107.4333 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 127.3 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 242 | 35 | 234 | 68.811 | 48.766 | 68.546 | 49.347
2024-11-30 | 23:12 | 4394.86 | 4395.61 |  | 239.94 | 2.0202 | 260.5 | 283.3 | 0 | 60 | 484.7 | 0.5375 | 4.1445 | 1.4255 | 4393 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.1889 | 69.0509 | 73.4851 | 87.1833 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4679 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.0333 | 114.7333 | 107.4667 | 124 | 124 | 119.1 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 127.3 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.811 | 48.766 | 68.546 | 49.348
2024-11-30 | 23:12 | 4397.86 | 4398.61 |  | 239.95 | 2.0252 | 261.1 | 283.51 | 0 | 60.003 | 485.9 | 0.5373 | 4.2067 | 1.4278 | 4396 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2111 | 69.0574 | 73.4967 | 87.1833 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5161 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5404 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.1 | 114.7667 | 107.5 | 124 | 124 | 119.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 127.3 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.812 | 48.766 | 68.546 | 49.348
2024-11-30 | 23:12 | 4400.86 | 4401.61 |  | 239.95 | 2.0266 | 261.7 | 283.73 | 0 | 60.004 | 486.3 | 0.5381 | 4.1056 | 1.4293 | 4399 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2 | 69.0643 | 73.5059 | 87.17 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5213 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.1 | 114.7333 | 107.5 | 124 | 124 | 119.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.3 | 68 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.812 | 48.767 | 68.547 | 49.348
2024-11-30 | 23:12 | 4403.86 | 4404.61 |  | 239.95 | 2.0259 | 261.7 | 283.95 | 0 | 60 | 486.1 | 0.5383 | 4.1224 | 1.4332 | 4402 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2111 | 69.0717 | 73.512 | 87.1633 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4622 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.1 | 114.8 | 107.5 | 124 | 124 | 119.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.3 | 68 | 147 | 92 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.812 | 48.767 | 68.547 | 49.348
2024-11-30 | 23:12 | 4406.86 | 4407.61 |  | 239.96 | 2.0328 | 262.7 | 284.17 | 0 | 60.003 | 487.8 | 0.5385 | 4.0937 | 1.4344 | 4405 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2111 | 69.0784 | 73.5173 | 87.15 | 68.2567 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.433 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7012 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.1 | 114.8 | 107.5 | 124 | 124 | 119.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.3 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.812 | 48.767 | 68.547 | 49.348
2024-11-30 | 23:12 | 4409.86 | 4410.61 |  | 239.96 | 2.0326 | 262.8 | 284.39 | 0 | 60 | 487.7 | 0.5387 | 4.133 | 1.4344 | 4408 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2389 | 69.0837 | 73.5235 | 87.1367 | 68.2555 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.4399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.1 | 114.8333 | 107.5667 | 124 | 124 | 119.2 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.4 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.812 | 48.767 | 68.547 | 49.349
2024-11-30 | 23:12 | 4412.86 | 4413.61 |  | 239.96 | 2.0401 | 263.5 | 284.61 | 0 | 60 | 489.5 | 0.5383 | 4.1064 | 1.4373 | 4411 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2111 | 69.0877 | 73.5288 | 87.11 | 68.2531 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4901 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5403 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.1 | 114.8 | 107.5667 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.4 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.812 | 48.768 | 68.547 | 49.349
2024-11-30 | 23:12 | 4415.86 | 4416.61 |  | 239.96 | 2.0371 | 262.8 | 284.82 | 0 | 60.002 | 488.8 | 0.5376 | 4.1659 | 1.4378 | 4414 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2667 | 69.0923 | 73.5353 | 87.11 | 68.2514 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5316 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 117.1 | 114.9 | 107.6 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.4 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.812 | 48.768 | 68.547 | 49.349
2024-11-30 | 23:12 | 4418.86 | 4419.61 |  | 239.96 | 2.0363 | 262.6 | 285.04 | 0 | 60 | 488.6 | 0.5375 | 4.1263 | 1.438 | 4417 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2444 | 69.0975 | 73.5439 | 87.09 | 68.2543 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.1 | 114.9 | 107.6 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 127.4 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.812 | 48.768 | 68.547 | 49.349
2024-11-30 | 23:12 | 4421.86 | 4422.61 |  | 239.96 | 2.0337 | 262.5 | 285.26 | 0 | 60 | 488 | 0.538 | 4.0969 | 1.4375 | 4420 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.25 | 69.1018 | 73.5512 | 87.09 | 68.2567 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.1333 | 114.9 | 107.6 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 127.4 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.812 | 48.768 | 68.547 | 49.35
2024-11-30 | 23:12 | 4424.86 | 4425.61 |  | 239.97 | 2.0267 | 261.7 | 285.48 | 0 | 60.003 | 486.4 | 0.538 | 4.131 | 1.4349 | 4423 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2667 | 69.1058 | 73.5573 | 87.07 | 68.2567 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.4945 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.1667 | 114.9 | 107.6667 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.813 | 48.768 | 68.547 | 49.35
2024-11-30 | 23:13 | 4427.86 | 4428.61 |  | 239.97 | 2.0289 | 262 | 285.7 | 0 | 60.004 | 486.9 | 0.5381 | 4.2011 | 1.4343 | 4426 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2778 | 69.1087 | 73.5641 | 87.07 | 68.2567 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4747 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7024 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.1667 | 114.9 | 107.6667 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 127.4 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.813 | 48.769 | 68.548 | 49.35
2024-11-30 | 23:13 | 4430.86 | 4431.61 |  | 239.97 | 2.0276 | 261.7 | 285.92 | 0 | 60.002 | 486.6 | 0.5379 | 4.2046 | 1.4351 | 4429 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2944 | 69.1123 | 73.5737 | 87.0633 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.2 | 114.9 | 107.7333 | 124 | 124 | 119.3 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.813 | 48.769 | 68.548 | 49.35
2024-11-30 | 23:13 | 4433.86 | 4434.61 |  | 239.97 | 2.0304 | 262.1 | 286.13 | 0 | 60 | 487.2 | 0.538 | 4.123 | 1.4305 | 4432 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2833 | 69.116 | 73.5863 | 87.04 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5032 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.2 | 114.9 | 107.7333 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.813 | 48.769 | 68.548 | 49.35
2024-11-30 | 23:13 | 4436.86 | 4437.61 |  | 239.96 | 2.025 | 261.1 | 286.35 | 0 | 60 | 485.9 | 0.5373 | 4.1063 | 1.4277 | 4435 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2944 | 69.1203 | 73.5975 | 87.02 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5579 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.2 | 114.9333 | 107.7333 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 35 | 234 | 68.813 | 48.769 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4439.86 | 4440.61 |  | 239.95 | 2.0226 | 260.9 | 286.57 | 0 | 60.002 | 485.3 | 0.5376 | 4.1573 | 1.4254 | 4438 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3167 | 69.1253 | 73.6073 | 87.02 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4859 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.2 | 114.9667 | 107.8 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 35 | 234 | 68.813 | 48.77 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4442.86 | 4443.61 |  | 239.95 | 2.0239 | 261 | 286.79 | 0 | 59.999 | 485.6 | 0.5375 | 4.1488 | 1.4267 | 4441 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.2889 | 69.1287 | 73.6188 | 87.0133 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5109 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.2 | 114.9667 | 107.7667 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 127.5 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 35 | 234 | 68.813 | 48.77 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4445.86 | 4446.61 |  | 239.94 | 2.0218 | 260.8 | 287.01 | 0 | 60.001 | 485.1 | 0.5376 | 4.1738 | 1.4237 | 4444 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3167 | 69.1322 | 73.632 | 87 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.537 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.2 | 115 | 107.8333 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.5 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.813 | 48.77 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4448.86 | 4449.61 |  | 239.93 | 2.0289 | 262 | 287.23 | 0 | 60.001 | 486.8 | 0.5382 | 4.2238 | 1.4196 | 4447 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3111 | 69.1367 | 73.6455 | 86.9933 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5387 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.2 | 115 | 107.8333 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.5 | 68 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 243 | 35 | 234 | 68.814 | 48.77 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4451.86 | 4452.61 |  | 239.94 | 2.0241 | 261.5 | 287.45 | 0 | 60 | 485.7 | 0.5384 | 4.177 | 1.418 | 4450 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3444 | 69.1414 | 73.6571 | 86.98 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5085 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.3 | 115.0333 | 107.8667 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.6 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.814 | 48.77 | 68.548 | 49.351
2024-11-30 | 23:13 | 4454.86 | 4455.61 |  | 239.93 | 2.0297 | 262.1 | 287.66 | 0 | 60.005 | 487 | 0.5382 | 4.1315 | 1.4191 | 4453 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3833 | 69.1459 | 73.6655 | 86.9733 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4774 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 117.3 | 115.1 | 107.9 | 124 | 124 | 119.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.6 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.814 | 48.77 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4457.86 | 4458.61 |  | 239.94 | 2.0323 | 262.2 | 287.88 | 0 | 60.003 | 487.6 | 0.5377 | 4.1377 | 1.4231 | 4456 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3333 | 69.1499 | 73.6692 | 86.96 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.4443 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.3 | 115 | 107.9 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.6 | 68 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.814 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4460.86 | 4461.61 |  | 239.93 | 2.033 | 262.2 | 288.1 | 0 | 60.004 | 487.8 | 0.5375 | 4.1723 | 1.4256 | 4459 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3556 | 69.1546 | 73.6718 | 86.9533 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.4575 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.3 | 115.0667 | 107.9 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 127.6 | 68 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.814 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4463.86 | 4464.61 |  | 239.94 | 2.0393 | 263.1 | 288.32 | 0 | 60 | 489.3 | 0.5378 | 4.1588 | 1.4265 | 4462 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3389 | 69.1592 | 73.6792 | 86.94 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5406 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.701 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.3 | 115.0333 | 107.9 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 127.6 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.814 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4466.86 | 4467.62 |  | 239.95 | 2.0349 | 262.7 | 288.54 | 0 | 60.003 | 488.3 | 0.5381 | 4.1971 | 1.4283 | 4465 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.35 | 69.1635 | 73.6916 | 86.9267 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5298 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.3 | 115.1 | 107.9 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 127.6 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 36 | 234 | 68.814 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4469.86 | 4470.62 |  | 239.95 | 2.0382 | 263.1 | 288.76 | 0 | 60.004 | 489.1 | 0.5379 | 4.2035 | 1.4319 | 4468 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3444 | 69.1688 | 73.7014 | 86.9133 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5253 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5402 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.5667 | 117.3 | 115.1 | 107.9 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 127.6 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.814 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4472.86 | 4473.62 |  | 239.96 | 2.0329 | 262.5 | 288.98 | 0 | 59.999 | 487.8 | 0.538 | 4.1549 | 1.4339 | 4471 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3722 | 69.1743 | 73.7086 | 86.9 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.534 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5401 | 0 | 15.162 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.3 | 115.1333 | 107.9333 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 127.6 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.815 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4475.86 | 4476.62 |  | 239.96 | 2.0309 | 262.2 | 289.2 | 0 | 60 | 487.3 | 0.5381 | 4.2184 | 1.4354 | 4474 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4 | 69.1793 | 73.7159 | 86.8867 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.3 | 115.2 | 108 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.815 | 48.771 | 68.549 | 49.352
2024-11-30 | 23:13 | 4478.86 | 4479.62 |  | 239.96 | 2.0338 | 262.6 | 289.41 | 0 | 60 | 488 | 0.5381 | 4.1843 | 1.4359 | 4477 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3944 | 69.1848 | 73.7233 | 86.88 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.4773 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7023 | 151.5401 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.3333 | 115.1667 | 108 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.815 | 48.771 | 68.549 | 49.353
2024-11-30 | 23:13 | 4481.86 | 4482.62 |  | 239.96 | 2.0319 | 262 | 289.63 | 0 | 60 | 487.6 | 0.5374 | 4.1467 | 1.4385 | 4480 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4056 | 69.1905 | 73.7314 | 86.86 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.4971 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.3333 | 115.2 | 108.0333 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.549 | 49.353
2024-11-30 | 23:13 | 4484.86 | 4485.62 |  | 239.97 | 2.0307 | 261.8 | 289.85 | 0 | 60.003 | 487.3 | 0.5372 | 4.1573 | 1.4385 | 4483 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.3944 | 69.1957 | 73.7412 | 86.8533 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.5333 | 117.3333 | 115.2 | 108.0333 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4487.86 | 4488.62 |  | 239.96 | 2.0256 | 261.2 | 290.07 | 0 | 60.002 | 486.1 | 0.5374 | 4.1934 | 1.4383 | 4486 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4389 | 69.2007 | 73.751 | 86.84 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5027 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5401 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.4 | 115.2 | 108.1 | 124 | 124 | 119.5 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4490.86 | 4491.62 |  | 239.96 | 2.0218 | 261 | 290.29 | 0 | 60.002 | 485.2 | 0.538 | 4.1728 | 1.4359 | 4489 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4556 | 69.2061 | 73.76 | 86.84 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.4962 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5401 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 117.4 | 115.2333 | 108.1333 | 124 | 124 | 119.6 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 242 | 35 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4493.86 | 4494.62 |  | 239.97 | 2.0276 | 261.8 | 290.51 | 0 | 59.999 | 486.5 | 0.538 | 4.1246 | 1.4359 | 4492 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4667 | 69.2124 | 73.7686 | 86.82 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5133 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 117.4 | 115.3 | 108.1333 | 124 | 124 | 119.6 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4496.86 | 4497.62 |  | 239.97 | 2.0313 | 262.3 | 290.73 | 0 | 60 | 487.5 | 0.5382 | 4.164 | 1.4346 | 4495 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.45 | 69.2188 | 73.7765 | 86.82 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.02 | -0.001 | 0 | 8.33 | 64.5135 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.4 | 115.2333 | 108.1667 | 124 | 124 | 119.6 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.815 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4499.86 | 4500.62 |  | 239.97 | 2.0388 | 263.4 | 290.95 | 0 | 59.996 | 489.2 | 0.5384 | 4.1444 | 1.432 | 4498 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4611 | 69.2249 | 73.7839 | 86.8 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.5667 | 117.4 | 115.2667 | 108.2 | 124 | 124 | 119.6 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 243 | 35 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4502.86 | 4503.62 |  | 239.96 | 2.0411 | 263.7 | 291.16 | 0 | 60 | 489.8 | 0.5383 | 4.1095 | 1.4292 | 4501 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4333 | 69.2306 | 73.7916 | 86.79 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5292 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5401 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.5 | 117.4 | 115.3 | 108.2 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4505.86 | 4506.62 |  | 239.95 | 2.0443 | 264 | 291.38 | 0 | 60.002 | 490.5 | 0.5382 | 4.0851 | 1.4267 | 4504 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4611 | 69.2357 | 73.799 | 86.77 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5392 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.5667 | 117.4 | 115.3 | 108.2 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 243 | 35 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4508.86 | 4509.62 |  | 239.96 | 2.0423 | 263.5 | 291.6 | 0 | 60.002 | 490.1 | 0.5377 | 4.1088 | 1.4254 | 4507 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4944 | 69.2411 | 73.81 | 86.77 | 68.2608 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.6 | 117.5 | 115.3333 | 108.2 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4511.86 | 4512.62 |  | 239.95 | 2.0357 | 262.7 | 291.82 | 0 | 60 | 488.5 | 0.5378 | 4.1196 | 1.4241 | 4510 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5056 | 69.2466 | 73.8229 | 86.7567 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5328 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.5667 | 117.5 | 115.3667 | 108.2667 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4514.86 | 4515.62 |  | 239.94 | 2.0365 | 263 | 292.04 | 0 | 60.003 | 488.6 | 0.5383 | 4.119 | 1.4211 | 4513 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5056 | 69.2525 | 73.8333 | 86.75 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.5667 | 117.5 | 115.3667 | 108.2667 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 127.7 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.55 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4517.86 | 4518.62 |  | 239.94 | 2.03 | 262.4 | 292.26 | 0 | 60.002 | 487.1 | 0.5387 | 4.1057 | 1.4175 | 4516 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.4944 | 69.2571 | 73.84 | 86.73 | 68.2612 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.5343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.5 | 115.3667 | 108.2667 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 127.8 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.551 | 49.353
2024-11-30 | 23:14 | 4520.86 | 4521.62 |  | 239.94 | 2.0237 | 261.6 | 292.48 | 0 | 60.003 | 485.6 | 0.5387 | 4.0898 | 1.4175 | 4519 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5333 | 69.2605 | 73.8449 | 86.73 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5416 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.5 | 118.6 | 117.5 | 115.4 | 108.3 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.5 | 127.8 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.816 | 48.772 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4523.86 | 4524.62 |  | 239.94 | 2.0319 | 262.3 | 292.7 | 0 | 60.001 | 487.5 | 0.5381 | 4.1008 | 1.4221 | 4522 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5389 | 69.2633 | 73.8518 | 86.71 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7029 | 151.54 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 117.5 | 115.4 | 108.3667 | 124 | 124 | 119.7 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.5 | 127.8 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 239 | 35 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4526.86 | 4527.62 |  | 239.94 | 2.0354 | 262.7 | 292.92 | 0 | 60.001 | 488.4 | 0.5379 | 4.1119 | 1.4229 | 4525 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5056 | 69.2663 | 73.8596 | 86.7 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5507 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5667 | 117.5 | 115.4 | 108.3333 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.5 | 127.8 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 239 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4529.86 | 4530.62 |  | 239.94 | 2.0452 | 264.1 | 293.14 | 0 | 60.004 | 490.7 | 0.5382 | 4.0688 | 1.4263 | 4528 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5278 | 69.2706 | 73.8682 | 86.7 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.5 | 115.4 | 108.4 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.5 | 127.8 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4532.86 | 4533.62 |  | 239.95 | 2.0409 | 263.6 | 293.35 | 0 | 60 | 489.7 | 0.5382 | 4.1457 | 1.4262 | 4531 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5111 | 69.2749 | 73.8755 | 86.67 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.5493 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5333 | 117.5 | 115.4 | 108.4 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.6 | 127.8 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4535.86 | 4536.62 |  | 239.95 | 2.0398 | 263.4 | 293.57 | 0 | 59.999 | 489.4 | 0.5381 | 4.118 | 1.4288 | 4534 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5444 | 69.279 | 73.8796 | 86.67 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.5333 | 115.4667 | 108.4 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.6 | 127.8 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4538.86 | 4539.62 |  | 239.95 | 2.0368 | 263 | 293.79 | 0 | 60.002 | 488.7 | 0.5382 | 4.1734 | 1.4337 | 4537 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5611 | 69.2824 | 73.8841 | 86.6567 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5237 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.5667 | 117.6 | 115.4667 | 108.4333 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4541.86 | 4542.62 |  | 239.95 | 2.0345 | 262.8 | 294.01 | 0 | 60.003 | 488.2 | 0.5383 | 4.1475 | 1.434 | 4540 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5833 | 69.2851 | 73.892 | 86.65 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5244 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.6 | 115.5 | 108.5 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:14 | 4544.86 | 4545.62 |  | 239.96 | 2.0314 | 262.5 | 294.23 | 0 | 59.996 | 487.5 | 0.5386 | 4.1327 | 1.4352 | 4543 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5667 | 69.2886 | 73.901 | 86.63 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5237 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.5667 | 117.6 | 115.5 | 108.4667 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.551 | 49.354
2024-11-30 | 23:15 | 4547.86 | 4548.63 |  | 239.96 | 2.0324 | 262.5 | 294.45 | 0 | 60.002 | 487.7 | 0.5382 | 4.1564 | 1.4367 | 4546 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5778 | 69.2919 | 73.9084 | 86.63 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5683 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.6 | 115.5 | 108.5 | 124 | 124 | 119.8 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.2 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.817 | 48.773 | 68.552 | 49.354
2024-11-30 | 23:15 | 4550.86 | 4551.63 |  | 239.95 | 2.0414 | 263.2 | 294.67 | 0 | 60.004 | 489.8 | 0.5374 | 4.1969 | 1.4383 | 4549 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5833 | 69.2948 | 73.9159 | 86.6167 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.5735 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.6 | 115.5 | 108.5 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.818 | 48.774 | 68.552 | 49.354
2024-11-30 | 23:15 | 4553.86 | 4554.63 |  | 239.96 | 2.0466 | 264 | 294.89 | 0 | 59.999 | 491.1 | 0.5375 | 4.1445 | 1.4383 | 4552 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5667 | 69.297 | 73.9263 | 86.61 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5523 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7026 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5667 | 117.6 | 115.5 | 108.5 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.7 | 127.9 | 68 | 147 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 35 | 234 | 68.818 | 48.774 | 68.552 | 49.355
2024-11-30 | 23:15 | 4556.86 | 4557.63 |  | 239.96 | 2.0473 | 264.5 | 295.11 | 0 | 60 | 491.3 | 0.5384 | 4.1481 | 1.4367 | 4555 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.5722 | 69.2981 | 73.9355 | 86.6033 | 68.2608 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5695 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.5333 | 117.6 | 115.5333 | 108.5 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.7 | 128 | 68 | 147 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.818 | 48.774 | 68.552 | 49.355
2024-11-30 | 23:15 | 4559.86 | 4560.63 |  | 239.97 | 2.0474 | 264.6 | 295.33 | 0 | 60.003 | 491.3 | 0.5386 | 4.1161 | 1.4354 | 4558 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6056 | 69.2988 | 73.9439 | 86.59 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.5888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7022 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.5667 | 117.6 | 115.5667 | 108.5667 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 128 | 68 | 147 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.818 | 48.774 | 68.552 | 49.355
2024-11-30 | 23:15 | 4562.86 | 4563.63 |  | 239.97 | 2.0448 | 264.2 | 295.55 | 0 | 59.999 | 490.7 | 0.5385 | 4.1649 | 1.4351 | 4561 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6 | 69.2993 | 73.9512 | 86.58 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.5667 | 117.6 | 115.5667 | 108.5667 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 128 | 68 | 147 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.818 | 48.774 | 68.552 | 49.355
2024-11-30 | 23:15 | 4565.86 | 4566.63 |  | 239.97 | 2.0456 | 264.3 | 295.77 | 0 | 60 | 490.9 | 0.5383 | 4.1496 | 1.4333 | 4564 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6111 | 69.2997 | 73.9586 | 86.5533 | 68.2612 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.5858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4667 | 118.5667 | 117.6 | 115.5667 | 108.6 | 124 | 124 | 119.9 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128 | 68 | 147 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.818 | 48.775 | 68.552 | 49.355
2024-11-30 | 23:15 | 4568.86 | 4569.63 |  | 239.97 | 2.0459 | 264.2 | 295.99 | 0 | 60 | 491 | 0.5381 | 4.2708 | 1.4318 | 4567 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6 | 69.3 | 73.9659 | 86.56 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5444 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.5667 | 117.6 | 115.5667 | 108.6 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.818 | 48.775 | 68.552 | 49.356
2024-11-30 | 23:15 | 4571.86 | 4572.63 |  | 239.97 | 2.0398 | 263.3 | 296.21 | 0 | 60.004 | 489.5 | 0.5379 | 4.185 | 1.4281 | 4570 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6278 | 69.3004 | 73.9716 | 86.54 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5298 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5399 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.6 | 115.6 | 108.6667 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128 | 68 | 147 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 35 | 234 | 68.818 | 48.775 | 68.552 | 49.356
2024-11-30 | 23:15 | 4574.86 | 4575.63 |  | 239.97 | 2.037 | 262.9 | 296.43 | 0 | 60.002 | 488.8 | 0.5379 | 4.0837 | 1.4261 | 4573 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6556 | 69.3009 | 73.9769 | 86.53 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.521 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.6667 | 115.6667 | 108.7 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128.1 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.819 | 48.775 | 68.552 | 49.356
2024-11-30 | 23:15 | 4577.86 | 4578.63 |  | 239.95 | 2.0345 | 262.5 | 296.65 | 0 | 60.003 | 488.2 | 0.5377 | 4.1946 | 1.4252 | 4576 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6278 | 69.3018 | 73.9831 | 86.51 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5307 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5333 | 117.7 | 115.6333 | 108.6667 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128.1 | 68 | 147 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 240 | 35 | 234 | 68.819 | 48.776 | 68.553 | 49.356
2024-11-30 | 23:15 | 4580.86 | 4581.63 |  | 239.96 | 2.0398 | 263.2 | 296.87 | 0 | 60 | 489.5 | 0.5377 | 4.1802 | 1.4236 | 4579 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6444 | 69.3027 | 73.9904 | 86.51 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5398 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5667 | 117.7 | 115.6667 | 108.7 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.8 | 128.1 | 68 | 147 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.819 | 48.776 | 68.553 | 49.356
2024-11-30 | 23:15 | 4583.86 | 4584.63 |  | 239.94 | 2.0409 | 263.6 | 297.09 | 0 | 59.999 | 489.7 | 0.5383 | 4.1388 | 1.4211 | 4582 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6667 | 69.3036 | 73.9982 | 86.4967 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4864 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5398 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.7 | 115.7 | 108.7333 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.9 | 128.1 | 68 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.819 | 48.776 | 68.553 | 49.357
2024-11-30 | 23:15 | 4586.86 | 4587.63 |  | 239.94 | 2.044 | 264.2 | 297.31 | 0 | 60 | 490.4 | 0.5388 | 4.1006 | 1.4175 | 4585 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6444 | 69.3049 | 74.0059 | 86.49 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5273 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5398 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5333 | 117.7 | 115.6667 | 108.7333 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.9 | 128.1 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.819 | 48.776 | 68.553 | 49.357
2024-11-30 | 23:15 | 4589.86 | 4590.63 |  | 239.94 | 2.0498 | 264.9 | 297.53 | 0 | 60.003 | 491.8 | 0.5387 | 4.1517 | 1.4198 | 4588 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6833 | 69.3062 | 74.0114 | 86.47 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5018 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.7 | 115.7 | 108.8 | 124 | 124 | 120 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.9 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.819 | 48.777 | 68.553 | 49.357
2024-11-30 | 23:15 | 4592.86 | 4593.64 |  | 239.93 | 2.0519 | 265.1 | 297.75 | 0 | 60.001 | 492.3 | 0.5384 | 4.0984 | 1.4227 | 4591 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6889 | 69.3084 | 74.0192 | 86.4533 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4882 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4333 | 118.6 | 117.7 | 115.7 | 108.8 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.9 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.819 | 48.777 | 68.553 | 49.357
2024-11-30 | 23:15 | 4595.86 | 4596.64 |  | 239.94 | 2.051 | 264.8 | 297.97 | 0 | 59.998 | 492.1 | 0.5381 | 4.1733 | 1.425 | 4594 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6833 | 69.3115 | 74.0308 | 86.4467 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.4816 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5398 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.7 | 115.7 | 108.8 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.819 | 48.777 | 68.553 | 49.358
2024-11-30 | 23:15 | 4598.86 | 4599.64 |  | 239.94 | 2.0532 | 264.9 | 298.19 | 0 | 60.002 | 492.6 | 0.5377 | 4.1993 | 1.427 | 4597 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6778 | 69.3144 | 74.04 | 86.44 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5257 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.7 | 115.7 | 108.8 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.819 | 48.778 | 68.553 | 49.358
2024-11-30 | 23:15 | 4601.86 | 4602.64 |  | 239.95 | 2.0487 | 264.4 | 298.41 | 0 | 60.002 | 491.6 | 0.5378 | 4.1542 | 1.4283 | 4600 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.6778 | 69.3175 | 74.0492 | 86.4333 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.114 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5238 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7028 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.5333 | 117.8 | 115.7333 | 108.8 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.82 | 48.778 | 68.553 | 49.358
2024-11-30 | 23:15 | 4604.86 | 4605.64 |  | 239.95 | 2.0499 | 264.7 | 298.63 | 0 | 60.003 | 491.9 | 0.5382 | 4.1841 | 1.4321 | 4603 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7278 | 69.321 | 74.0608 | 86.42 | 68.2616 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5671 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4667 | 118.6 | 117.8 | 115.7667 | 108.8333 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.82 | 48.778 | 68.553 | 49.359
2024-11-30 | 23:16 | 4607.86 | 4608.64 |  | 239.95 | 2.0474 | 264.5 | 298.85 | 0 | 60 | 491.3 | 0.5385 | 4.1831 | 1.434 | 4606 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7333 | 69.3259 | 74.0694 | 86.42 | 68.2629 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.4906 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 117.8 | 115.8 | 108.9 | 124 | 124 | 120.1 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.2 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.82 | 48.779 | 68.553 | 49.359
2024-11-30 | 23:16 | 4610.86 | 4611.64 |  | 239.95 | 2.0377 | 263.3 | 299.07 | 0 | 60.004 | 488.9 | 0.5384 | 4.1934 | 1.4353 | 4609 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7333 | 69.3318 | 74.0761 | 86.4 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.4538 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.9 | 119.4 | 118.6 | 117.8 | 115.8 | 108.9 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.3 | 68 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.82 | 48.779 | 68.553 | 49.359
2024-11-30 | 23:16 | 4613.86 | 4614.64 |  | 239.95 | 2.0364 | 263.1 | 299.29 | 0 | 60.004 | 488.6 | 0.5384 | 4.1592 | 1.436 | 4612 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7278 | 69.3385 | 74.0839 | 86.4 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.8 | 115.8 | 108.9 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.3 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.82 | 48.779 | 68.553 | 49.359
2024-11-30 | 23:16 | 4616.86 | 4617.64 |  | 239.95 | 2.0435 | 263.7 | 299.51 | 0 | 60.002 | 490.3 | 0.5378 | 4.1807 | 1.4373 | 4615 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7167 | 69.3457 | 74.0912 | 86.38 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.5302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5667 | 117.8 | 115.8 | 108.9 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.3 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.82 | 48.779 | 68.554 | 49.359
2024-11-30 | 23:16 | 4619.86 | 4620.64 |  | 239.95 | 2.0466 | 264.2 | 299.73 | 0 | 60.002 | 491.1 | 0.538 | 4.1772 | 1.4383 | 4618 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7167 | 69.3519 | 74.0986 | 86.38 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.8 | 115.8 | 108.9 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 128.3 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.82 | 48.779 | 68.554 | 49.36
2024-11-30 | 23:16 | 4622.86 | 4623.64 |  | 239.94 | 2.052 | 264.8 | 299.95 | 0 | 60 | 492.4 | 0.5379 | 4.2159 | 1.4371 | 4621 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7278 | 69.358 | 74.1071 | 86.35 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5253 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.5667 | 117.8 | 115.8667 | 108.9 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 128.3 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.82 | 48.78 | 68.554 | 49.36
2024-11-30 | 23:16 | 4625.86 | 4626.64 |  | 239.96 | 2.0442 | 264 | 300.17 | 0 | 60.002 | 490.5 | 0.5382 | 4.1489 | 1.4365 | 4624 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7556 | 69.3649 | 74.1157 | 86.35 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4911 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 118.6 | 117.8 | 115.9 | 109 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 128.3 | 68 | 147 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.82 | 48.78 | 68.554 | 49.36
2024-11-30 | 23:16 | 4628.86 | 4629.64 |  | 239.96 | 2.0443 | 264.2 | 300.39 | 0 | 59.999 | 490.5 | 0.5385 | 4.158 | 1.4344 | 4627 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7611 | 69.372 | 74.1239 | 86.3367 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.4379 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.6 | 117.8 | 115.9 | 109 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 128.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.82 | 48.78 | 68.554 | 49.361
2024-11-30 | 23:16 | 4631.86 | 4632.64 |  | 239.96 | 2.0387 | 263.4 | 300.61 | 0 | 60.002 | 489.2 | 0.5384 | 4.1626 | 1.4349 | 4630 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7667 | 69.3783 | 74.1306 | 86.33 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.4485 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.5667 | 117.8 | 115.9 | 109.0667 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 128.4 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.821 | 48.781 | 68.554 | 49.361
2024-11-30 | 23:16 | 4634.86 | 4635.64 |  | 239.96 | 2.033 | 262.5 | 300.83 | 0 | 60.003 | 487.8 | 0.5381 | 4.1914 | 1.4316 | 4633 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7667 | 69.383 | 74.1392 | 86.32 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5397 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.5667 | 117.8 | 115.9 | 109.0667 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 240 | 36 | 234 | 68.821 | 48.781 | 68.554 | 49.361
2024-11-30 | 23:16 | 4637.86 | 4638.65 |  | 239.97 | 2.0384 | 263.3 | 301.05 | 0 | 60.003 | 489.1 | 0.5382 | 4.0849 | 1.4276 | 4636 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7833 | 69.3864 | 74.1516 | 86.3 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5401 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.8333 | 115.9333 | 109.1 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.4 | 68 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.821 | 48.781 | 68.554 | 49.362
2024-11-30 | 23:16 | 4640.86 | 4641.65 |  | 239.97 | 2.0471 | 264.2 | 301.27 | 0 | 60.001 | 491.2 | 0.5378 | 4.1445 | 1.4261 | 4639 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.7833 | 69.3889 | 74.1606 | 86.2867 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.497 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.5667 | 117.9 | 115.9333 | 109.1 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.821 | 48.781 | 68.554 | 49.362
2024-11-30 | 23:16 | 4643.86 | 4644.65 |  | 239.96 | 2.0562 | 265.7 | 301.49 | 0 | 60.003 | 493.4 | 0.5384 | 4.0891 | 1.4251 | 4642 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8 | 69.3911 | 74.1665 | 86.28 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5139 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.9 | 116 | 109.1 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.4 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.821 | 48.782 | 68.554 | 49.362
2024-11-30 | 23:16 | 4646.86 | 4647.65 |  | 239.95 | 2.0538 | 265.5 | 301.71 | 0 | 59.999 | 492.8 | 0.5388 | 4.1202 | 1.4215 | 4645 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8 | 69.3933 | 74.1735 | 86.28 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.549 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.9 | 116 | 109.1 | 124 | 124 | 120.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.4 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.821 | 48.782 | 68.554 | 49.362
2024-11-30 | 23:16 | 4649.86 | 4650.65 |  | 239.94 | 2.0477 | 264.7 | 301.93 | 0 | 60.001 | 491.3 | 0.5388 | 4.0699 | 1.4172 | 4648 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8111 | 69.3948 | 74.182 | 86.2733 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5612 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.9 | 116 | 109.1333 | 124 | 124 | 120.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.5 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.821 | 48.782 | 68.555 | 49.363
2024-11-30 | 23:16 | 4652.86 | 4653.65 |  | 239.95 | 2.0518 | 265.4 | 302.15 | 0 | 60 | 492.3 | 0.5391 | 4.0918 | 1.4185 | 4651 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8222 | 69.3959 | 74.191 | 86.26 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.5885 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5396 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.9 | 116 | 109.2 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.5 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.821 | 48.782 | 68.555 | 49.363
2024-11-30 | 23:16 | 4655.86 | 4656.65 |  | 239.94 | 2.0499 | 264.9 | 302.37 | 0 | 59.999 | 491.9 | 0.5385 | 4.1017 | 1.4227 | 4654 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8222 | 69.3963 | 74.1984 | 86.24 | 68.2612 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5589 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.9 | 116 | 109.2 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.5 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.822 | 48.783 | 68.555 | 49.363
2024-11-30 | 23:16 | 4658.86 | 4659.65 |  | 239.94 | 2.0529 | 265 | 302.59 | 0 | 59.999 | 492.6 | 0.5379 | 4.0939 | 1.4252 | 4657 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8333 | 69.3967 | 74.2024 | 86.23 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4976 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4 | 118.6 | 117.9333 | 116 | 109.2 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.6 | 128.5 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.822 | 48.783 | 68.555 | 49.364
2024-11-30 | 23:16 | 4661.86 | 4662.65 |  | 239.94 | 2.0476 | 264.3 | 302.81 | 0 | 60.002 | 491.3 | 0.538 | 4.1104 | 1.4258 | 4660 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8278 | 69.3978 | 74.2061 | 86.2167 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.4813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 117.9333 | 116 | 109.2 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.5 | 128.5 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.822 | 48.783 | 68.555 | 49.364
2024-11-30 | 23:16 | 4664.86 | 4665.65 |  | 239.95 | 2.0475 | 264.7 | 303.03 | 0 | 59.999 | 491.3 | 0.5387 | 4.1156 | 1.4275 | 4663 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8278 | 69.3994 | 74.2135 | 86.21 | 68.2608 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5055 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.9333 | 116 | 109.2333 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.5 | 128.6 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.822 | 48.783 | 68.555 | 49.364
2024-11-30 | 23:17 | 4667.86 | 4668.65 |  | 239.95 | 2.0472 | 264.5 | 303.25 | 0 | 60.002 | 491.2 | 0.5385 | 4.1653 | 1.4329 | 4666 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.85 | 69.4018 | 74.2224 | 86.19 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5123 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 117.9667 | 116.0333 | 109.3 | 124 | 124 | 120.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.5 | 128.6 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.822 | 48.784 | 68.555 | 49.364
2024-11-30 | 23:17 | 4670.86 | 4671.65 |  | 239.95 | 2.044 | 264.2 | 303.47 | 0 | 60.003 | 490.5 | 0.5388 | 4.164 | 1.4334 | 4669 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8667 | 69.4046 | 74.2314 | 86.1967 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.1 | 109.3 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.5 | 128.6 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.822 | 48.784 | 68.555 | 49.365
2024-11-30 | 23:17 | 4673.86 | 4674.65 |  | 239.94 | 2.0467 | 264.8 | 303.69 | 0 | 60.003 | 491.1 | 0.5391 | 4.1542 | 1.4348 | 4672 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8667 | 69.4083 | 74.2367 | 86.19 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.4954 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5394 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.1 | 109.3 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.5 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.822 | 48.784 | 68.555 | 49.365
2024-11-30 | 23:17 | 4676.86 | 4677.65 |  | 239.95 | 2.0461 | 264.2 | 303.92 | 0 | 60.003 | 491 | 0.5382 | 4.1278 | 1.437 | 4675 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8833 | 69.4121 | 74.2441 | 86.1767 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5394 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8667 | 119.4333 | 118.6 | 118 | 116.1 | 109.3 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.822 | 48.784 | 68.555 | 49.365
2024-11-30 | 23:17 | 4679.86 | 4680.66 |  | 239.95 | 2.0524 | 264.7 | 304.14 | 0 | 60.003 | 492.5 | 0.5376 | 4.2148 | 1.4373 | 4678 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8722 | 69.417 | 74.2571 | 86.17 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5394 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.1 | 109.3 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.822 | 48.784 | 68.555 | 49.365
2024-11-30 | 23:17 | 4682.86 | 4683.66 |  | 239.95 | 2.0508 | 264.5 | 304.36 | 0 | 60 | 492.1 | 0.5376 | 4.1712 | 1.4386 | 4681 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8667 | 69.4232 | 74.2718 | 86.1567 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.498 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.1 | 109.3 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.823 | 48.785 | 68.555 | 49.365
2024-11-30 | 23:17 | 4685.86 | 4686.66 |  | 239.95 | 2.0479 | 264.4 | 304.58 | 0 | 60.002 | 491.4 | 0.5381 | 4.173 | 1.4358 | 4684 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.8944 | 69.4308 | 74.2816 | 86.15 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5387 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5395 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.2 | 109.3667 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.823 | 48.785 | 68.555 | 49.366
2024-11-30 | 23:17 | 4688.86 | 4689.66 |  | 239.95 | 2.0536 | 265.4 | 304.8 | 0 | 60.003 | 492.8 | 0.5387 | 4.1501 | 1.4353 | 4687 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9 | 69.4392 | 74.2886 | 86.12 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5364 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5394 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118 | 116.2 | 109.4 | 124 | 124 | 120.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.823 | 48.785 | 68.556 | 49.366
2024-11-30 | 23:17 | 4691.86 | 4692.66 |  | 239.96 | 2.05 | 265.1 | 305.02 | 0 | 60.004 | 491.9 | 0.5389 | 4.1551 | 1.4339 | 4690 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9167 | 69.4478 | 74.2959 | 86.12 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5276 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5394 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 109.4 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.823 | 48.785 | 68.556 | 49.366
2024-11-30 | 23:17 | 4694.86 | 4695.66 |  | 239.95 | 2.0566 | 265.7 | 305.24 | 0 | 60.002 | 493.5 | 0.5384 | 4.2168 | 1.4332 | 4693 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9111 | 69.4556 | 74.3 | 86.11 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5263 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5395 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.0667 | 116.2 | 109.4 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.823 | 48.785 | 68.556 | 49.366
2024-11-30 | 23:17 | 4697.86 | 4698.66 |  | 239.95 | 2.0587 | 265.9 | 305.46 | 0 | 60 | 494 | 0.5383 | 4.1204 | 1.4285 | 4696 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9333 | 69.4636 | 74.3033 | 86.09 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.543 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 109.4667 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.6 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.823 | 48.786 | 68.556 | 49.366
2024-11-30 | 23:17 | 4700.86 | 4701.66 |  | 239.95 | 2.0598 | 266 | 305.68 | 0 | 60 | 494.2 | 0.5382 | 4.1434 | 1.4267 | 4699 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9333 | 69.4715 | 74.3094 | 86.09 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5359 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 109.5 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.823 | 48.786 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4703.86 | 4704.66 |  | 239.95 | 2.0605 | 265.9 | 305.9 | 0 | 60 | 494.4 | 0.5378 | 4.143 | 1.4252 | 4702 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9333 | 69.479 | 74.3163 | 86.0767 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5163 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7033 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.2 | 109.5 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.823 | 48.786 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4706.86 | 4707.66 |  | 239.94 | 2.0559 | 265.4 | 306.12 | 0 | 59.999 | 493.3 | 0.538 | 4.1736 | 1.4234 | 4705 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.95 | 69.4852 | 74.3237 | 86.07 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.5 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.823 | 48.786 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4709.86 | 4710.66 |  | 239.94 | 2.0503 | 264.9 | 306.35 | 0 | 60.001 | 492 | 0.5385 | 4.1421 | 1.4198 | 4708 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9556 | 69.4901 | 74.3314 | 86.05 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.4885 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.5333 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.823 | 48.786 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4712.86 | 4713.66 |  | 239.94 | 2.0457 | 264.3 | 306.57 | 0 | 60.003 | 490.9 | 0.5385 | 4.1643 | 1.4193 | 4711 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9611 | 69.4936 | 74.3386 | 86.05 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5143 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.5667 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.824 | 48.786 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4715.86 | 4716.66 |  | 239.95 | 2.049 | 264.6 | 306.79 | 0 | 59.999 | 491.6 | 0.5381 | 4.1541 | 1.4218 | 4714 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9667 | 69.496 | 74.3484 | 86.04 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.561 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.6 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.556 | 49.367
2024-11-30 | 23:17 | 4718.86 | 4719.66 |  | 239.95 | 2.0515 | 264.6 | 307.01 | 0 | 60 | 492.3 | 0.5375 | 4.1578 | 1.4244 | 4717 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9667 | 69.4978 | 74.3633 | 86.02 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5768 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.703 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.6 | 124 | 124 | 120.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 128.7 | 68 | 145 | 92 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.556 | 49.368
2024-11-30 | 23:17 | 4721.86 | 4722.66 |  | 239.95 | 2.0526 | 264.8 | 307.23 | 0 | 60.001 | 492.5 | 0.5376 | 4.1988 | 1.4267 | 4720 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9722 | 69.4991 | 74.3767 | 86.0133 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5287 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.6 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.556 | 49.368
2024-11-30 | 23:17 | 4724.86 | 4725.66 |  | 239.96 | 2.0541 | 265.1 | 307.45 | 0 | 60 | 492.9 | 0.5379 | 4.2149 | 1.4282 | 4723 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9667 | 69.4999 | 74.3871 | 86 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5385 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.6 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.557 | 49.368
2024-11-30 | 23:18 | 4727.86 | 4728.66 |  | 239.96 | 2.0481 | 264.4 | 307.67 | 0 | 60 | 491.5 | 0.538 | 4.1539 | 1.4311 | 4726 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9667 | 69.5 | 74.3957 | 85.9867 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5356 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1 | 116.3 | 109.6 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.557 | 49.368
2024-11-30 | 23:18 | 4730.86 | 4731.66 |  | 239.96 | 2.0492 | 264.8 | 307.89 | 0 | 60.003 | 491.7 | 0.5384 | 4.2158 | 1.4339 | 4729 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117 | 69.5004 | 74.4051 | 85.98 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.4942 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6333 | 118.1333 | 116.3333 | 109.7 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.824 | 48.787 | 68.557 | 49.368
2024-11-30 | 23:18 | 4733.86 | 4734.66 |  | 239.96 | 2.0481 | 264.8 | 308.11 | 0 | 60.002 | 491.5 | 0.5388 | 4.1683 | 1.4352 | 4732 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 116.9944 | 69.5012 | 74.4141 | 85.98 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5374 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1333 | 116.3333 | 109.7 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.824 | 48.788 | 68.557 | 49.368
2024-11-30 | 23:18 | 4736.86 | 4737.66 |  | 239.96 | 2.0524 | 265.2 | 308.33 | 0 | 60 | 492.5 | 0.5384 | 4.1697 | 1.4357 | 4735 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0111 | 69.5022 | 74.4218 | 85.9667 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.568 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5394 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.1667 | 116.4 | 109.7 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.824 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4739.86 | 4740.66 |  | 239.96 | 2.0577 | 265.7 | 308.55 | 0 | 60.004 | 493.7 | 0.5381 | 4.1803 | 1.4383 | 4738 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0278 | 69.5036 | 74.4263 | 85.9533 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5583 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6333 | 118.2 | 116.4 | 109.7333 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.824 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4742.86 | 4743.66 |  | 239.95 | 2.0564 | 265.3 | 308.78 | 0 | 60.003 | 493.4 | 0.5376 | 4.2094 | 1.4399 | 4741 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0278 | 69.5052 | 74.43 | 85.9533 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6333 | 118.2 | 116.4 | 109.7333 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.825 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4745.86 | 4746.66 |  | 239.96 | 2.0607 | 266.1 | 309 | 0 | 60.003 | 494.5 | 0.5381 | 4.1664 | 1.4375 | 4744 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0444 | 69.5078 | 74.4361 | 85.94 | 68.2584 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5723 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7027 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.2 | 116.4 | 109.7667 | 124 | 124 | 120.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 241 | 36 | 234 | 68.825 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4748.86 | 4749.66 |  | 239.96 | 2.0597 | 266.2 | 309.22 | 0 | 60 | 494.3 | 0.5387 | 4.0859 | 1.4372 | 4747 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0444 | 69.5111 | 74.4439 | 85.9333 | 68.2596 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5222 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.6667 | 118.2 | 116.4 | 109.8 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 128.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.825 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4751.86 | 4752.66 |  | 239.96 | 2.0606 | 266.7 | 309.44 | 0 | 60 | 494.4 | 0.5393 | 4.1116 | 1.4339 | 4750 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0556 | 69.5155 | 74.4496 | 85.92 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.2 | 116.4333 | 109.8 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 128.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.825 | 48.788 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4754.86 | 4755.66 |  | 239.96 | 2.0605 | 266.6 | 309.66 | 0 | 60.003 | 494.4 | 0.5391 | 4.1439 | 1.4342 | 4753 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0556 | 69.521 | 74.4582 | 85.92 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.531 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.2 | 116.4333 | 109.8 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 128.9 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.825 | 48.789 | 68.557 | 49.369
2024-11-30 | 23:18 | 4757.86 | 4758.66 |  | 239.96 | 2.0568 | 265.9 | 309.88 | 0 | 60.004 | 493.5 | 0.5387 | 4.1577 | 1.4318 | 4756 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0944 | 69.5268 | 74.4729 | 85.8933 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5697 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.2667 | 116.5 | 109.9 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 128.9 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.825 | 48.789 | 68.557 | 49.37
2024-11-30 | 23:18 | 4760.86 | 4761.66 |  | 239.96 | 2.0595 | 266.1 | 310.1 | 0 | 60 | 494.2 | 0.5386 | 4.0839 | 1.4274 | 4759 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.0944 | 69.533 | 74.4855 | 85.88 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5476 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7036 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.2667 | 116.5 | 109.9 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 128.9 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.825 | 48.789 | 68.557 | 49.37
2024-11-30 | 23:18 | 4763.86 | 4764.66 |  | 239.95 | 2.0551 | 265.2 | 310.32 | 0 | 60.002 | 493.1 | 0.5378 | 4.1369 | 1.427 | 4762 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1 | 69.5399 | 74.4933 | 85.86 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.4846 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.5 | 109.9 | 124 | 124 | 120.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 128.9 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.825 | 48.789 | 68.557 | 49.37
2024-11-30 | 23:18 | 4766.86 | 4767.66 |  | 239.94 | 2.0526 | 264.9 | 310.54 | 0 | 60.002 | 492.5 | 0.5379 | 4.1304 | 1.426 | 4765 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1 | 69.5479 | 74.4994 | 85.8667 | 68.2612 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.515 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.5 | 109.9 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 128.9 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.825 | 48.79 | 68.558 | 49.37
2024-11-30 | 23:18 | 4769.86 | 4770.67 |  | 239.93 | 2.0489 | 264.7 | 310.77 | 0 | 60.001 | 491.6 | 0.5384 | 4.177 | 1.4222 | 4768 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1 | 69.5559 | 74.5055 | 85.8467 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.537 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.5 | 109.9 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 129 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.825 | 48.79 | 68.558 | 49.37
2024-11-30 | 23:18 | 4772.86 | 4773.67 |  | 239.93 | 2.0492 | 265 | 310.99 | 0 | 59.999 | 491.7 | 0.5391 | 4.1003 | 1.4178 | 4771 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1167 | 69.5629 | 74.512 | 85.84 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5581 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.6 | 109.9 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.7 | 129 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.825 | 48.79 | 68.558 | 49.371
2024-11-30 | 23:18 | 4775.86 | 4776.67 |  | 239.93 | 2.0504 | 265.1 | 311.21 | 0 | 60 | 492 | 0.5389 | 4.1649 | 1.4186 | 4774 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1167 | 69.57 | 74.5194 | 85.8267 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5412 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.6 | 109.9 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 129 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.826 | 48.79 | 68.558 | 49.371
2024-11-30 | 23:18 | 4778.86 | 4779.67 |  | 239.93 | 2.0546 | 265.4 | 311.43 | 0 | 59.996 | 493 | 0.5383 | 4.1569 | 1.4227 | 4777 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1278 | 69.5757 | 74.5259 | 85.82 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5604 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3 | 116.6 | 109.9667 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 129 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.826 | 48.791 | 68.558 | 49.371
2024-11-30 | 23:18 | 4781.86 | 4782.66 |  | 239.95 | 2.0603 | 266.1 | 311.65 | 0 | 59.999 | 494.4 | 0.5384 | 4.1041 | 1.4255 | 4780 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1389 | 69.5808 | 74.5333 | 85.82 | 68.2555 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5755 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3333 | 116.6 | 110 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 129 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.826 | 48.791 | 68.558 | 49.371
2024-11-30 | 23:18 | 4784.86 | 4785.67 |  | 239.95 | 2.0623 | 266.4 | 311.87 | 0 | 60.004 | 494.9 | 0.5384 | 4.123 | 1.4262 | 4783 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1389 | 69.5854 | 74.541 | 85.8 | 68.2563 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5734 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5393 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.3333 | 116.6 | 110 | 124 | 124 | 120.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 129 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.826 | 48.791 | 68.558 | 49.371
2024-11-30 | 23:19 | 4787.86 | 4788.67 |  | 239.95 | 2.0671 | 267.2 | 312.09 | 0 | 60.002 | 496 | 0.5387 | 4.1175 | 1.4293 | 4786 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.15 | 69.5889 | 74.5471 | 85.79 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5672 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.4 | 116.6 | 110 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.6 | 129.1 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.826 | 48.791 | 68.558 | 49.372
2024-11-30 | 23:19 | 4790.86 | 4791.67 |  | 239.96 | 2.0623 | 266.5 | 312.32 | 0 | 60.003 | 494.9 | 0.5385 | 4.1582 | 1.4324 | 4789 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1556 | 69.5916 | 74.5508 | 85.7767 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5713 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7035 | 151.5391 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.4 | 116.6 | 110.0333 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.826 | 48.792 | 68.558 | 49.372
2024-11-30 | 23:19 | 4793.86 | 4794.67 |  | 239.96 | 2.0871 | 270.4 | 312.54 | 0 | 60 | 500.8 | 0.5398 | 4.2078 | 1.4344 | 4792 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1722 | 69.593 | 74.5561 | 85.77 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5409 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5391 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7333 | 118.4 | 116.6 | 110.1 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.826 | 48.792 | 68.558 | 49.372
2024-11-30 | 23:19 | 4796.86 | 4797.67 |  | 239.95 | 2.0609 | 266.4 | 312.76 | 0 | 60.003 | 494.5 | 0.5387 | 4.1532 | 1.4355 | 4795 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1667 | 69.5945 | 74.5639 | 85.7633 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7 | 118.4 | 116.6 | 110.1 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.826 | 48.792 | 68.558 | 49.372
2024-11-30 | 23:19 | 4799.86 | 4800.67 |  | 239.96 | 2.0622 | 266.6 | 312.98 | 0 | 59.999 | 494.9 | 0.5386 | 4.1122 | 1.438 | 4798 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1833 | 69.5959 | 74.5724 | 85.75 | 68.2559 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.4594 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5391 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.6 | 110.1 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.826 | 48.792 | 68.558 | 49.372
2024-11-30 | 23:19 | 4802.86 | 4803.67 |  | 239.96 | 2.066 | 266.7 | 313.2 | 0 | 60.002 | 495.7 | 0.538 | 4.1803 | 1.438 | 4801 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.1944 | 69.5967 | 74.5829 | 85.7367 | 68.2539 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.4903 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5391 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7667 | 118.4 | 116.7 | 110.1 | 124 | 124 | 120.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.826 | 48.793 | 68.558 | 49.373
2024-11-30 | 23:19 | 4805.86 | 4806.67 |  | 239.96 | 2.0632 | 266.3 | 313.42 | 0 | 59.999 | 495.1 | 0.5379 | 4.1376 | 1.4383 | 4804 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2167 | 69.5976 | 74.5951 | 85.73 | 68.2527 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5135 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5391 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.7 | 110.2 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 242 | 36 | 234 | 68.826 | 48.793 | 68.558 | 49.373
2024-11-30 | 23:19 | 4808.86 | 4809.67 |  | 239.96 | 2.0638 | 266.7 | 313.65 | 0 | 60.003 | 495.2 | 0.5384 | 4.112 | 1.437 | 4807 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2167 | 69.5982 | 74.6055 | 85.73 | 68.2527 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.4953 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5392 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.7 | 110.2 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129 | 68 | 145 | 92 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.827 | 48.793 | 68.559 | 49.373
2024-11-30 | 23:19 | 4811.86 | 4812.68 |  | 239.97 | 2.0589 | 266.1 | 313.87 | 0 | 59.999 | 494.1 | 0.5385 | 4.1716 | 1.4354 | 4810 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2111 | 69.5987 | 74.6139 | 85.7 | 68.2514 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5281 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5392 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.7667 | 118.4 | 116.7 | 110.2 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.827 | 48.793 | 68.559 | 49.373
2024-11-30 | 23:19 | 4814.86 | 4815.68 |  | 239.97 | 2.0589 | 266.2 | 314.09 | 0 | 60 | 494.1 | 0.5387 | 4.1701 | 1.4351 | 4813 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2167 | 69.5991 | 74.6188 | 85.7 | 68.2494 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5716 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.7 | 110.2 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.827 | 48.794 | 68.559 | 49.374
2024-11-30 | 23:19 | 4817.86 | 4818.68 |  | 239.97 | 2.0604 | 266.4 | 314.31 | 0 | 60.004 | 494.4 | 0.5388 | 4.2171 | 1.4331 | 4816 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2167 | 69.5996 | 74.6212 | 85.68 | 68.2478 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5751 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.7 | 110.2 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.827 | 48.794 | 68.559 | 49.374
2024-11-30 | 23:19 | 4820.86 | 4821.68 |  | 239.97 | 2.0607 | 266.4 | 314.53 | 0 | 60 | 494.5 | 0.5387 | 4.1936 | 1.4305 | 4819 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2389 | 69.6 | 74.6261 | 85.68 | 68.2498 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.578 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5392 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4333 | 116.7667 | 110.2333 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.827 | 48.794 | 68.559 | 49.374
2024-11-30 | 23:19 | 4823.86 | 4824.68 |  | 239.96 | 2.0668 | 267 | 314.76 | 0 | 60.004 | 496 | 0.5384 | 4.0867 | 1.4274 | 4822 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.25 | 69.6 | 74.6339 | 85.67 | 68.2514 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.5852 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.8 | 110.3 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.827 | 48.794 | 68.559 | 49.374
2024-11-30 | 23:19 | 4826.86 | 4827.68 |  | 239.95 | 2.0646 | 266.5 | 314.98 | 0 | 60 | 495.4 | 0.538 | 4.1292 | 1.4265 | 4825 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.25 | 69.6 | 74.6388 | 85.6567 | 68.2506 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5684 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4 | 116.8 | 110.3 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.827 | 48.794 | 68.559 | 49.374
2024-11-30 | 23:19 | 4829.86 | 4830.68 |  | 239.95 | 2.0678 | 267 | 315.2 | 0 | 60.003 | 496.2 | 0.5381 | 4.1777 | 1.4244 | 4828 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2611 | 69.6 | 74.6412 | 85.6433 | 68.2473 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.4667 | 116.8 | 110.3 | 124 | 124 | 121 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.1 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.827 | 48.795 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:19 | 4832.86 | 4833.68 |  | 239.94 | 2.064 | 266.7 | 315.42 | 0 | 60.003 | 495.2 | 0.5385 | 4.1467 | 1.4226 | 4831 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2667 | 69.6 | 74.6461 | 85.6433 | 68.2445 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5511 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.5 | 116.8 | 110.3 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.2 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.827 | 48.795 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:19 | 4835.86 | 4836.68 |  | 239.93 | 2.0625 | 266.7 | 315.64 | 0 | 60.002 | 494.8 | 0.539 | 4.155 | 1.418 | 4834 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2778 | 69.6001 | 74.6539 | 85.63 | 68.2429 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5589 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8333 | 118.5 | 116.8 | 110.3333 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.2 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.827 | 48.795 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:19 | 4838.86 | 4839.68 |  | 239.93 | 2.0569 | 265.9 | 315.87 | 0 | 60.002 | 493.5 | 0.5388 | 4.1829 | 1.4201 | 4837 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2833 | 69.6006 | 74.6606 | 85.6167 | 68.2441 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5481 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8 | 118.5 | 116.8 | 110.4 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.827 | 48.795 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:19 | 4841.86 | 4842.68 |  | 239.93 | 2.0577 | 265.8 | 316.09 | 0 | 60.004 | 493.7 | 0.5383 | 4.2362 | 1.4245 | 4840 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2778 | 69.601 | 74.6661 | 85.61 | 68.2453 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5612 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 118.8333 | 118.5 | 116.8 | 110.3667 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.5 | 129.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.828 | 48.795 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:19 | 4844.86 | 4845.68 |  | 239.93 | 2.0586 | 265.7 | 316.31 | 0 | 60.001 | 493.9 | 0.5379 | 4.2052 | 1.4268 | 4843 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3111 | 69.6016 | 74.6741 | 85.6033 | 68.2457 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5424 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 118.8333 | 118.5333 | 116.8333 | 110.4333 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.2 | 68 | 145 | 92 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.559 | 49.375
2024-11-30 | 23:20 | 4847.86 | 4848.68 |  | 239.94 | 2.0562 | 265.5 | 316.53 | 0 | 60.001 | 493.4 | 0.5382 | 4.1635 | 1.4281 | 4846 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.2889 | 69.6025 | 74.6814 | 85.5967 | 68.2429 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5801 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5391 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.8333 | 118.5 | 116.8 | 110.4 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.559 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4850.86 | 4851.68 |  | 239.95 | 2.059 | 266 | 316.75 | 0 | 59.999 | 494.1 | 0.5384 | 4.2192 | 1.4288 | 4849 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.35 | 69.6038 | 74.6888 | 85.59 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5818 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.4333 | 118.9 | 118.5333 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.56 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4853.86 | 4854.68 |  | 239.95 | 2.0572 | 265.9 | 316.98 | 0 | 59.999 | 493.6 | 0.5387 | 4.169 | 1.4316 | 4852 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3333 | 69.6052 | 74.7 | 85.57 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.5971 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.5 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.3 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.56 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4856.86 | 4857.68 |  | 239.95 | 2.06 | 266.3 | 317.2 | 0 | 59.999 | 494.3 | 0.5388 | 4.1907 | 1.4347 | 4855 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3389 | 69.6068 | 74.7133 | 85.56 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.5927 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.5333 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.56 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4859.86 | 4860.69 |  | 239.95 | 2.0581 | 266.2 | 317.42 | 0 | 60.004 | 493.9 | 0.5389 | 4.1871 | 1.436 | 4858 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3389 | 69.6086 | 74.7247 | 85.54 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.564 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.5333 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.4 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.828 | 48.796 | 68.56 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4862.86 | 4863.69 |  | 239.95 | 2.0577 | 265.8 | 317.64 | 0 | 59.996 | 493.7 | 0.5384 | 4.2392 | 1.4381 | 4861 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3444 | 69.6105 | 74.7327 | 85.54 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.5667 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 243 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.376
2024-11-30 | 23:20 | 4865.86 | 4866.69 |  | 239.94 | 2.0686 | 267 | 317.87 | 0 | 60 | 496.3 | 0.5379 | 4.2001 | 1.4399 | 4864 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.35 | 69.6129 | 74.74 | 85.5333 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5457 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 116.9 | 110.5 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4868.86 | 4869.69 |  | 239.95 | 2.0689 | 267.2 | 318.09 | 0 | 60 | 496.4 | 0.5382 | 4.187 | 1.4391 | 4867 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3611 | 69.6164 | 74.7486 | 85.52 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.5242 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 116.9333 | 110.5333 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4871.86 | 4872.69 |  | 239.96 | 2.0721 | 267.9 | 318.31 | 0 | 60 | 497.2 | 0.5388 | 4.1445 | 1.4362 | 4870 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3611 | 69.6206 | 74.7563 | 85.52 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5593 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 116.9667 | 110.5 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.3 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4874.86 | 4875.69 |  | 239.96 | 2.0611 | 266.5 | 318.53 | 0 | 60 | 494.6 | 0.5389 | 4.1676 | 1.4354 | 4873 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3833 | 69.6251 | 74.7629 | 85.49 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.546 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117 | 110.6 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4877.86 | 4878.69 |  | 239.97 | 2.0585 | 266.4 | 318.75 | 0 | 60 | 494 | 0.5393 | 4.1364 | 1.4354 | 4876 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3833 | 69.6305 | 74.7694 | 85.49 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5357 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117 | 110.6 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4880.86 | 4881.69 |  | 239.97 | 2.0641 | 266.8 | 318.98 | 0 | 60 | 495.3 | 0.5387 | 4.1483 | 1.4323 | 4879 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3833 | 69.6371 | 74.7751 | 85.46 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5434 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117 | 110.6 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.828 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4883.86 | 4884.69 |  | 239.96 | 2.0799 | 269.1 | 319.2 | 0 | 60 | 499.1 | 0.5393 | 4.112 | 1.4298 | 4882 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.3944 | 69.6445 | 74.78 | 85.46 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5388 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117 | 110.6667 | 124 | 124 | 121.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4886.86 | 4887.69 |  | 239.96 | 2.0705 | 267.5 | 319.42 | 0 | 59.999 | 496.8 | 0.5385 | 4.1205 | 1.4274 | 4885 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4 | 69.6531 | 74.7861 | 85.4467 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117 | 110.7 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.829 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4889.86 | 4890.69 |  | 239.96 | 2.0743 | 268.1 | 319.65 | 0 | 59.999 | 497.8 | 0.5386 | 4.1136 | 1.4259 | 4888 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4111 | 69.6617 | 74.7939 | 85.44 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6 | 117.0667 | 110.7 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.797 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4892.86 | 4893.69 |  | 239.95 | 2.0723 | 267.9 | 319.87 | 0 | 60 | 497.2 | 0.5387 | 4.0981 | 1.4252 | 4891 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4222 | 69.6706 | 74.7994 | 85.4333 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5819 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6667 | 117.0667 | 110.7 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.56 | 49.377
2024-11-30 | 23:20 | 4895.86 | 4896.69 |  | 239.95 | 2.0714 | 267.9 | 320.09 | 0 | 60.002 | 497 | 0.5389 | 4.1135 | 1.4198 | 4894 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4333 | 69.6785 | 74.8049 | 85.42 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5623 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.7 | 117.1 | 110.7 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.56 | 49.378
2024-11-30 | 23:20 | 4898.86 | 4899.69 |  | 239.94 | 2.0651 | 267.2 | 320.31 | 0 | 60.001 | 495.5 | 0.5391 | 4.0923 | 1.4183 | 4897 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4333 | 69.6864 | 74.8135 | 85.4133 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5529 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.539 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.6667 | 117.1 | 110.7333 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.56 | 49.378
2024-11-30 | 23:20 | 4901.86 | 4902.69 |  | 239.94 | 2.0674 | 267.3 | 320.54 | 0 | 60.004 | 496 | 0.5388 | 4.0991 | 1.4204 | 4900 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4444 | 69.6941 | 74.8202 | 85.4133 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5449 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.7 | 117.1 | 110.7667 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.56 | 49.378
2024-11-30 | 23:20 | 4904.86 | 4905.69 |  | 239.94 | 2.0708 | 267.6 | 320.76 | 0 | 60.003 | 496.9 | 0.5386 | 4.1033 | 1.4234 | 4903 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.45 | 69.7016 | 74.8259 | 85.4 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5372 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.7 | 117.1 | 110.8 | 124 | 124 | 121.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.56 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4907.86 | 4908.69 |  | 239.94 | 2.0718 | 267.7 | 320.98 | 0 | 60.003 | 497.1 | 0.5385 | 4.1106 | 1.4247 | 4906 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4556 | 69.7093 | 74.8345 | 85.4 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.56 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9333 | 118.7 | 117.1 | 110.8 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.4 | 68 | 144 | 94 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4910.86 | 4911.69 |  | 239.94 | 2.0767 | 268.4 | 321.2 | 0 | 60.003 | 498.3 | 0.5387 | 4.1096 | 1.426 | 4909 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.45 | 69.7164 | 74.8424 | 85.38 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.5152 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5388 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9 | 118.7 | 117.1 | 110.8 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.5 | 68 | 144 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4913.86 | 4914.69 |  | 239.95 | 2.0727 | 268 | 321.43 | 0 | 60 | 497.3 | 0.5388 | 4.1006 | 1.4283 | 4912 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4611 | 69.724 | 74.8484 | 85.38 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.4959 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9667 | 118.7 | 117.1 | 110.8 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.2 | 129.5 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4916.86 | 4917.69 |  | 239.95 | 2.0726 | 268 | 321.65 | 0 | 60 | 497.3 | 0.5389 | 4.1935 | 1.4327 | 4915 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4667 | 69.732 | 74.852 | 85.36 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5267 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.7 | 117.1 | 110.8 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.2 | 129.5 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4919.86 | 4920.69 |  | 239.94 | 2.0722 | 268.1 | 321.87 | 0 | 60 | 497.2 | 0.5393 | 4.1321 | 1.4343 | 4918 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.4667 | 69.7401 | 74.8573 | 85.35 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5388 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9667 | 118.7 | 117.1 | 110.8333 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.5 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4922.86 | 4923.69 |  | 239.95 | 2.0671 | 267.4 | 322.09 | 0 | 60.002 | 496 | 0.5392 | 4.1793 | 1.4345 | 4921 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5 | 69.749 | 74.8627 | 85.3367 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5425 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.7 | 117.2 | 110.9 | 124 | 124 | 121.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 61.3 | 129.5 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4925.86 | 4926.69 |  | 239.95 | 2.0719 | 267.9 | 322.32 | 0 | 60.003 | 497.2 | 0.5389 | 4.1062 | 1.437 | 4924 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5 | 69.7581 | 74.8712 | 85.3367 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5659 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5388 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 118.9667 | 118.7333 | 117.2 | 110.9 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.3 | 129.6 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4928.86 | 4929.7 |  | 239.94 | 2.0701 | 267.4 | 322.54 | 0 | 60 | 496.7 | 0.5384 | 4.1638 | 1.4379 | 4927 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5056 | 69.7672 | 74.8825 | 85.33 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7025 | 151.5388 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.7333 | 117.2 | 110.9 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 129.6 | 68 | 145 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4931.86 | 4932.7 |  | 239.95 | 2.0738 | 267.8 | 322.76 | 0 | 60 | 497.6 | 0.5382 | 4.1858 | 1.4386 | 4930 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5278 | 69.7751 | 74.8951 | 85.33 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5792 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5389 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.7667 | 117.2 | 111 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.4 | 129.6 | 68 | 145 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4934.86 | 4935.7 |  | 239.95 | 2.0709 | 267.7 | 322.99 | 0 | 60 | 496.9 | 0.5387 | 4.1089 | 1.437 | 4933 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5222 | 69.782 | 74.9049 | 85.3167 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6083 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.7667 | 117.2 | 110.9667 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.5 | 129.6 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.829 | 48.798 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4937.86 | 4938.7 |  | 239.95 | 2.0706 | 268 | 323.21 | 0 | 60.003 | 496.8 | 0.5394 | 4.1548 | 1.4347 | 4936 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5333 | 69.7877 | 74.9135 | 85.3 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.582 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.2 | 111 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.5 | 129.6 | 68 | 146 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.378
2024-11-30 | 23:21 | 4940.86 | 4941.7 |  | 239.96 | 2.0671 | 267.3 | 323.43 | 0 | 60.003 | 496 | 0.539 | 4.229 | 1.4344 | 4939 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5444 | 69.7922 | 74.9229 | 85.3 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5847 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.2667 | 111 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.6 | 129.6 | 68 | 146 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4943.86 | 4944.7 |  | 239.95 | 2.0964 | 271.7 | 323.66 | 0 | 60.004 | 503 | 0.54 | 4.2645 | 1.4324 | 4942 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.55 | 69.7956 | 74.9316 | 85.28 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5542 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.3 | 111 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.6 | 129.7 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4946.86 | 4947.7 |  | 239.96 | 2.0649 | 266.8 | 323.88 | 0 | 59.999 | 495.5 | 0.5386 | 4.1439 | 1.4292 | 4945 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.55 | 69.7981 | 74.9394 | 85.2733 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5701 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.3 | 111 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.7 | 129.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4949.86 | 4950.7 |  | 239.96 | 2.0615 | 266.3 | 324.1 | 0 | 60 | 494.7 | 0.5383 | 4.1417 | 1.4264 | 4948 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5611 | 69.7994 | 74.9447 | 85.2667 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7031 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.3 | 111.0667 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.7 | 129.7 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4952.86 | 4953.7 |  | 239.96 | 2.0663 | 266.9 | 324.32 | 0 | 60.003 | 495.8 | 0.5382 | 4.2008 | 1.4259 | 4951 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5833 | 69.8 | 74.952 | 85.26 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5693 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 119.0333 | 118.8333 | 117.3333 | 111.0667 | 124 | 124 | 121.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 129.7 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4955.86 | 4956.7 |  | 239.95 | 2.0697 | 267.4 | 324.55 | 0 | 60.003 | 496.6 | 0.5384 | 4.1348 | 1.4236 | 4954 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5889 | 69.8 | 74.9618 | 85.25 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 119.0333 | 118.8333 | 117.3333 | 111.1 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.8 | 129.7 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4958.86 | 4959.7 |  | 239.95 | 2.0709 | 267.9 | 324.77 | 0 | 60.001 | 496.9 | 0.5391 | 4.1777 | 1.4203 | 4957 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5889 | 69.8 | 74.9708 | 85.23 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5576 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8333 | 117.4 | 111.1 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 129.7 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4961.86 | 4962.71 |  | 239.94 | 2.0693 | 267.8 | 324.99 | 0 | 60.003 | 496.5 | 0.5393 | 4.1341 | 1.4185 | 4960 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6 | 69.8 | 74.9773 | 85.2233 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.0333 | 118.9 | 117.3667 | 111.1 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 129.7 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.83 | 48.799 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:21 | 4964.86 | 4965.71 |  | 239.94 | 2.071 | 267.7 | 325.22 | 0 | 60 | 496.9 | 0.5386 | 4.1282 | 1.4206 | 4963 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.5833 | 69.8 | 74.9827 | 85.2167 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119 | 118.8 | 117.4 | 111.1 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 129.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:22 | 4967.86 | 4968.71 |  | 239.95 | 2.0724 | 267.8 | 325.44 | 0 | 60.003 | 497.3 | 0.5386 | 4.2024 | 1.4247 | 4966 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6278 | 69.8 | 74.9867 | 85.21 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5898 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.0667 | 118.9 | 117.4 | 111.2 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 61.9 | 129.7 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.379
2024-11-30 | 23:22 | 4970.86 | 4971.71 |  | 239.94 | 2.0732 | 267.8 | 325.66 | 0 | 60 | 497.4 | 0.5384 | 4.1651 | 1.4268 | 4969 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6222 | 69.8 | 74.9896 | 85.1967 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7034 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.1 | 118.8667 | 117.4 | 111.2 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4973.86 | 4974.71 |  | 239.95 | 2.076 | 268.1 | 325.88 | 0 | 60 | 498.1 | 0.5383 | 4.2106 | 1.4285 | 4972 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6333 | 69.8 | 74.9941 | 85.19 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5926 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4 | 111.2 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4976.86 | 4977.71 |  | 239.95 | 2.0713 | 267.5 | 326.11 | 0 | 60 | 497 | 0.5382 | 4.2091 | 1.4303 | 4975 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6278 | 69.8 | 75.0014 | 85.1833 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.5965 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4 | 111.2 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4979.86 | 4980.71 |  | 239.96 | 2.073 | 267.9 | 326.33 | 0 | 60 | 497.4 | 0.5386 | 4.2387 | 1.4334 | 4978 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6222 | 69.8 | 75.0076 | 85.17 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5388 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4 | 111.2 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.83 | 48.8 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4982.86 | 4983.71 |  | 239.96 | 2.0698 | 267.5 | 326.55 | 0 | 60.002 | 496.7 | 0.5386 | 4.1874 | 1.4344 | 4981 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6389 | 69.8 | 75.0112 | 85.1633 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6234 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4 | 111.3 | 124 | 124 | 121.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4985.86 | 4986.71 |  | 239.95 | 2.0731 | 268.1 | 326.78 | 0 | 60.003 | 497.4 | 0.539 | 4.143 | 1.4358 | 4984 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6556 | 69.8 | 75.0161 | 85.15 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4333 | 111.3 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4988.86 | 4989.71 |  | 239.95 | 2.0713 | 267.8 | 327 | 0 | 60 | 497 | 0.5387 | 4.1917 | 1.4373 | 4987 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.65 | 69.8002 | 75.0241 | 85.15 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.5353 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4333 | 111.3 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.38
2024-11-30 | 23:22 | 4991.86 | 4992.71 |  | 239.95 | 2.0722 | 267.6 | 327.22 | 0 | 60.003 | 497.2 | 0.5382 | 4.2021 | 1.4376 | 4990 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6611 | 69.8006 | 75.0314 | 85.14 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5472 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7037 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4667 | 111.3 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 4994.86 | 4995.71 |  | 239.95 | 2.0761 | 268 | 327.45 | 0 | 60 | 498.1 | 0.5379 | 4.2087 | 1.4389 | 4993 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6556 | 69.801 | 75.0382 | 85.13 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5466 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.4667 | 111.3 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 4997.86 | 4998.71 |  | 239.95 | 2.0721 | 267.8 | 327.67 | 0 | 60 | 497.2 | 0.5386 | 4.2441 | 1.4378 | 4996 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6667 | 69.8015 | 75.0455 | 85.12 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | -0.001 | 0 | 8.3302 | 64.5556 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.5 | 111.3 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.801 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 5000.86 | 5001.71 |  | 239.95 | 2.0712 | 267.7 | 327.89 | 0 | 60.003 | 497 | 0.5386 | 4.1898 | 1.4363 | 4999 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7167 | 69.8028 | 75.0539 | 85.09 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6047 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.2 | 118.9667 | 117.5333 | 111.4 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.802 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 5003.86 | 5004.71 |  | 239.95 | 2.0727 | 268 | 328.12 | 0 | 60 | 497.4 | 0.5389 | 4.1643 | 1.4368 | 5002 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6833 | 69.805 | 75.06 | 85.09 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6039 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.1333 | 118.9333 | 117.5333 | 111.3667 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.83 | 48.802 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 5006.86 | 5007.72 |  | 239.95 | 2.0741 | 268.2 | 328.34 | 0 | 60 | 497.7 | 0.539 | 4.1345 | 1.4345 | 5005 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6667 | 69.8073 | 75.0661 | 85.09 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5734 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5387 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4 | 119.1 | 118.9 | 117.5 | 111.4 | 124 | 124 | 121.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.802 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 5009.86 | 5010.72 |  | 239.95 | 2.0785 | 268.8 | 328.57 | 0 | 60.002 | 498.7 | 0.539 | 4.1365 | 1.4314 | 5008 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7056 | 69.8098 | 75.0739 | 85.0767 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 118.9333 | 117.5667 | 111.4 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.83 | 48.802 | 68.561 | 49.381
2024-11-30 | 23:22 | 5012.86 | 5013.72 |  | 239.95 | 2.0777 | 268.7 | 328.79 | 0 | 60 | 498.5 | 0.539 | 4.1244 | 1.428 | 5011 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6944 | 69.8127 | 75.08 | 85.07 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5738 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.1667 | 118.9 | 117.5333 | 111.4 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 129.9 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.83 | 48.802 | 68.561 | 49.382
2024-11-30 | 23:22 | 5015.86 | 5016.72 |  | 239.95 | 2.0785 | 268.7 | 329.01 | 0 | 60.002 | 498.7 | 0.5388 | 4.1185 | 1.4267 | 5014 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.6889 | 69.8152 | 75.0849 | 85.07 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5243 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4 | 119.2 | 118.9 | 117.5333 | 111.4 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.802 | 68.561 | 49.382
2024-11-30 | 23:22 | 5018.86 | 5019.72 |  | 239.95 | 2.0817 | 269.1 | 329.24 | 0 | 60.001 | 499.5 | 0.5388 | 4.0986 | 1.4244 | 5017 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7222 | 69.8179 | 75.0929 | 85.05 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5842 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 118.9333 | 117.6 | 111.4667 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.802 | 68.562 | 49.382
2024-11-30 | 23:22 | 5021.86 | 5022.72 |  | 239.94 | 2.0774 | 268.6 | 329.46 | 0 | 60.001 | 498.4 | 0.5389 | 4.1197 | 1.4214 | 5020 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7333 | 69.8207 | 75.1031 | 85.05 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5692 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 118.9667 | 117.6 | 111.5 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 130 | 68 | 146 | 92 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 244 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.382
2024-11-30 | 23:22 | 5024.86 | 5025.73 |  | 239.94 | 2.0739 | 268.3 | 329.68 | 0 | 60.003 | 497.6 | 0.5393 | 4.1069 | 1.419 | 5023 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.75 | 69.824 | 75.1114 | 85.0367 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.5925 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2 | 119 | 117.6333 | 111.5 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.382
2024-11-30 | 23:23 | 5027.86 | 5028.73 |  | 239.94 | 2.0691 | 267.7 | 329.91 | 0 | 60.001 | 496.5 | 0.5392 | 4.1037 | 1.4193 | 5026 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7333 | 69.8259 | 75.1194 | 85.03 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5811 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4 | 119.2 | 119 | 117.6 | 111.5 | 124 | 124 | 121.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.382
2024-11-30 | 23:23 | 5030.86 | 5031.73 |  | 239.95 | 2.0669 | 267.2 | 330.13 | 0 | 60 | 496 | 0.5388 | 4.1436 | 1.4236 | 5029 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7722 | 69.8278 | 75.1251 | 85.03 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.5713 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2 | 119 | 117.6667 | 111.6 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5033.86 | 5034.73 |  | 239.95 | 2.0705 | 267.5 | 330.35 | 0 | 60.003 | 496.8 | 0.5385 | 4.1107 | 1.4252 | 5032 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7611 | 69.8306 | 75.1306 | 85.01 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5385 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 119 | 117.6333 | 111.6 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5036.86 | 5037.73 |  | 239.95 | 2.0732 | 267.8 | 330.58 | 0 | 60 | 497.5 | 0.5384 | 4.1186 | 1.4265 | 5035 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7778 | 69.8337 | 75.1373 | 85 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5385 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 119.0333 | 117.7 | 111.6 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5039.86 | 5040.73 |  | 239.95 | 2.0837 | 269.3 | 330.8 | 0 | 60.001 | 500 | 0.5387 | 4.1426 | 1.4298 | 5038 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7722 | 69.8373 | 75.1459 | 85 | 68.2249 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5636 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 119 | 117.7 | 111.6 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5042.86 | 5043.73 |  | 239.96 | 2.0843 | 269.6 | 331.02 | 0 | 60 | 500.2 | 0.5391 | 4.1667 | 1.4316 | 5041 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7944 | 69.8423 | 75.1555 | 84.9867 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5706 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2 | 119.0667 | 117.7 | 111.6333 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5045.86 | 5046.73 |  | 239.97 | 2.0825 | 269.6 | 331.25 | 0 | 60.003 | 499.7 | 0.5396 | 4.1589 | 1.4349 | 5044 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7611 | 69.8481 | 75.1622 | 84.9733 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6168 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.3333 | 119.2 | 119 | 117.7 | 111.6 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5048.86 | 5049.73 |  | 239.96 | 2.0813 | 269.3 | 331.47 | 0 | 60.002 | 499.4 | 0.5393 | 4.1157 | 1.4342 | 5047 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8 | 69.8546 | 75.1678 | 84.9667 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5794 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2 | 119.0667 | 117.7 | 111.7 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2196 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.831 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5051.86 | 5052.73 |  | 239.95 | 2.0802 | 269.1 | 331.7 | 0 | 60 | 499.2 | 0.5391 | 4.0915 | 1.437 | 5050 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7833 | 69.8608 | 75.1722 | 84.96 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5744 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7 | 119.3667 | 119.2 | 119.0333 | 117.7 | 111.7 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 130.1 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5054.86 | 5055.73 |  | 239.95 | 2.0813 | 268.9 | 331.92 | 0 | 60 | 499.4 | 0.5385 | 4.1461 | 1.4378 | 5053 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.7944 | 69.8678 | 75.178 | 84.9533 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5881 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7 | 119.3667 | 119.2 | 119.1 | 117.7 | 111.7 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 130.2 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5057.86 | 5058.73 |  | 239.95 | 2.0773 | 268.5 | 332.14 | 0 | 60.001 | 498.4 | 0.5386 | 4.1558 | 1.4389 | 5056 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8056 | 69.8744 | 75.1841 | 84.9533 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5916 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.3333 | 119.2 | 119.1 | 117.7333 | 111.7333 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5060.86 | 5061.73 |  | 239.95 | 2.077 | 268.5 | 332.37 | 0 | 60 | 498.4 | 0.5388 | 4.2064 | 1.4368 | 5059 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8444 | 69.8808 | 75.191 | 84.94 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.6374 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5386 | 0 | 15.157 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2 | 119.1 | 117.8 | 111.8 | 124 | 124 | 121.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:23 | 5063.86 | 5064.73 |  | 239.96 | 2.1225 | 275.5 | 332.59 | 0 | 60.004 | 509.3 | 0.5408 | 4.1725 | 1.4344 | 5062 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8278 | 69.8862 | 75.1971 | 84.9267 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6299 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.3667 | 119.2 | 119.1 | 117.7667 | 111.8 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5066.86 | 5067.73 |  | 239.96 | 2.0815 | 269.4 | 332.82 | 0 | 60 | 499.5 | 0.5393 | 4.1532 | 1.4342 | 5065 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8444 | 69.891 | 75.2012 | 84.92 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6167 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.3667 | 119.2333 | 119.1 | 117.7667 | 111.8333 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5069.86 | 5070.73 |  | 239.96 | 2.0863 | 269.9 | 333.04 | 0 | 60 | 500.6 | 0.5391 | 4.1694 | 1.4331 | 5068 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8611 | 69.895 | 75.2065 | 84.9067 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6117 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4 | 119.2333 | 119.1 | 117.8 | 111.8333 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5072.86 | 5073.73 |  | 239.95 | 2.0855 | 269.7 | 333.26 | 0 | 60 | 500.4 | 0.539 | 4.1119 | 1.4285 | 5071 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8556 | 69.8982 | 75.2135 | 84.9067 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6026 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2333 | 119.1333 | 117.8 | 111.8333 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5075.86 | 5076.73 |  | 239.94 | 2.088 | 270 | 333.49 | 0 | 60 | 501 | 0.5389 | 4.0874 | 1.4265 | 5074 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8833 | 69.9016 | 75.2184 | 84.88 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.5741 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2667 | 119.1667 | 117.8333 | 111.8667 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5078.86 | 5079.73 |  | 239.94 | 2.0853 | 269.5 | 333.71 | 0 | 60 | 500.4 | 0.5387 | 4.17 | 1.426 | 5077 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8722 | 69.9055 | 75.2208 | 84.88 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5651 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4 | 119.2333 | 119.1333 | 117.8333 | 111.9 | 124 | 124 | 122 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.2 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 245 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5081.86 | 5082.73 |  | 239.94 | 2.0834 | 269.4 | 333.94 | 0 | 60.002 | 499.9 | 0.5388 | 4.1611 | 1.4229 | 5080 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8944 | 69.9093 | 75.2245 | 84.8667 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.022 | -0.001 | 0 | 8.33 | 64.5888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2667 | 119.1667 | 117.8667 | 111.9 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:23 | 5084.86 | 5085.73 |  | 239.93 | 2.0786 | 269 | 334.16 | 0 | 60.001 | 498.7 | 0.5394 | 4.1876 | 1.4206 | 5083 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9 | 69.9138 | 75.231 | 84.86 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6101 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4333 | 119.2667 | 119.1667 | 117.8667 | 111.9 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5087.86 | 5088.73 |  | 239.93 | 2.0752 | 268.5 | 334.39 | 0 | 60.001 | 497.9 | 0.5392 | 4.2105 | 1.4188 | 5086 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9222 | 69.9191 | 75.2378 | 84.8467 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.623 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.4333 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 111.9 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5090.86 | 5091.73 |  | 239.93 | 2.0756 | 268.3 | 334.61 | 0 | 60.001 | 498 | 0.5387 | 4.1288 | 1.4217 | 5089 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.8833 | 69.9249 | 75.2457 | 84.8467 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5937 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4 | 119.2667 | 119.1333 | 117.9 | 111.9 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5093.86 | 5094.73 |  | 239.94 | 2.07 | 267.3 | 334.83 | 0 | 60 | 496.7 | 0.5382 | 4.2411 | 1.4252 | 5092 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9056 | 69.9305 | 75.258 | 84.8333 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4 | 119.2667 | 119.2 | 117.9 | 111.9 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1050 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5096.86 | 5097.73 |  | 239.94 | 2.0717 | 267.5 | 335.06 | 0 | 60 | 497.1 | 0.5382 | 4.2081 | 1.427 | 5095 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9333 | 69.9365 | 75.2692 | 84.82 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6062 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.4667 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 111.9667 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.3 | 68 | 145 | 93 | 1050 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5099.86 | 5100.73 |  | 239.95 | 2.0764 | 268.2 | 335.28 | 0 | 60 | 498.2 | 0.5384 | 4.21 | 1.429 | 5098 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9222 | 69.9423 | 75.2769 | 84.82 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5649 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5386 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4333 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 111.9667 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 93 | 1050 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.831 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5102.86 | 5103.73 |  | 239.96 | 2.0855 | 269.6 | 335.51 | 0 | 60 | 500.4 | 0.5388 | 4.2503 | 1.4321 | 5101 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9278 | 69.9467 | 75.2822 | 84.82 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.5527 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4333 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 112 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 93 | 1050 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5105.86 | 5106.73 |  | 239.96 | 2.0857 | 269.7 | 335.73 | 0 | 60.003 | 500.5 | 0.5389 | 4.1818 | 1.4344 | 5104 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.95 | 69.9516 | 75.2871 | 84.79 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6094 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 112 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 94 | 1050 | 80 | 2198 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5108.86 | 5109.73 |  | 239.96 | 2.0823 | 269.5 | 335.95 | 0 | 60.002 | 499.7 | 0.5393 | 4.2111 | 1.4362 | 5107 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9222 | 69.9561 | 75.2908 | 84.7767 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5806 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4333 | 119.3 | 119.2 | 117.9 | 112 | 124 | 124 | 122.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5111.86 | 5112.74 |  | 239.96 | 2.0842 | 269.6 | 336.18 | 0 | 60.001 | 500.1 | 0.5391 | 4.1468 | 1.4357 | 5110 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9333 | 69.9598 | 75.2967 | 84.7833 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7 | 119.4333 | 119.3 | 119.2 | 117.9333 | 112.0333 | 124 | 124 | 122.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5114.86 | 5115.74 |  | 239.95 | 2.0834 | 269.2 | 336.4 | 0 | 60 | 499.9 | 0.5385 | 4.1735 | 1.4396 | 5113 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.95 | 69.9623 | 75.3065 | 84.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.5869 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5385 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4667 | 119.3 | 119.2 | 117.9333 | 112.0667 | 124 | 124 | 122.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5117.86 | 5118.74 |  | 239.96 | 2.0861 | 269.5 | 336.63 | 0 | 60 | 500.6 | 0.5384 | 4.1977 | 1.4396 | 5116 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9556 | 69.9657 | 75.3165 | 84.77 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4667 | 119.3 | 119.2 | 117.9333 | 112.1 | 124 | 124 | 122.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5120.86 | 5121.74 |  | 239.96 | 2.0783 | 268.6 | 336.85 | 0 | 60.001 | 498.7 | 0.5386 | 4.2077 | 1.438 | 5119 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9611 | 69.9689 | 75.3227 | 84.7633 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5581 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.4667 | 119.3 | 119.2 | 117.9667 | 112.1 | 124 | 124 | 122.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5123.86 | 5124.74 |  | 239.96 | 2.0798 | 269 | 337.08 | 0 | 59.999 | 499.1 | 0.5391 | 4.1628 | 1.4362 | 5122 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9833 | 69.9716 | 75.3286 | 84.75 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.5822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5 | 119.3 | 119.2 | 118 | 112.1333 | 124 | 124 | 122.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5126.86 | 5127.74 |  | 239.96 | 2.0795 | 269.2 | 337.3 | 0 | 60.003 | 499 | 0.5394 | 4.1933 | 1.4349 | 5125 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118 | 69.9754 | 75.3351 | 84.7367 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5899 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5 | 119.3 | 119.2 | 118 | 112.2 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5129.86 | 5130.74 |  | 239.96 | 2.0899 | 270.5 | 337.53 | 0 | 60.001 | 501.5 | 0.5394 | 4.1005 | 1.4331 | 5128 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 117.9889 | 69.9797 | 75.3388 | 84.73 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.5968 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.5 | 119.3 | 119.2 | 118 | 112.2 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:24 | 5132.86 | 5133.74 |  | 239.96 | 2.0925 | 270.8 | 337.75 | 0 | 60.003 | 502.1 | 0.5393 | 4.1425 | 1.4318 | 5131 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0167 | 69.983 | 75.3437 | 84.73 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6086 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5 | 119.3 | 119.2 | 118.1 | 112.2 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:24 | 5135.86 | 5136.74 |  | 239.95 | 2.0921 | 270.6 | 337.98 | 0 | 60 | 502 | 0.539 | 4.0834 | 1.4288 | 5134 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118 | 69.9859 | 75.3529 | 84.7167 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6334 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.5 | 119.3 | 119.2333 | 118.0333 | 112.2 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.383
2024-11-30 | 23:24 | 5138.86 | 5139.74 |  | 239.94 | 2.0902 | 270.2 | 338.2 | 0 | 60.003 | 501.5 | 0.5387 | 4.1319 | 1.4265 | 5137 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0111 | 69.9895 | 75.3639 | 84.6967 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6361 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.5 | 119.3 | 119.2333 | 118.1 | 112.2 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5141.86 | 5142.74 |  | 239.94 | 2.0875 | 269.8 | 338.43 | 0 | 60 | 500.9 | 0.5386 | 4.0914 | 1.4252 | 5140 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0278 | 69.9926 | 75.3718 | 84.6833 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6122 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5 | 119.3 | 119.2667 | 118.1 | 112.2333 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 130.5 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:24 | 5144.86 | 5145.74 |  | 239.93 | 2.09 | 270.5 | 338.65 | 0 | 60.002 | 501.4 | 0.5394 | 4.091 | 1.4214 | 5143 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0389 | 69.9948 | 75.3786 | 84.67 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.6326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5333 | 119.3 | 119.2667 | 118.1 | 112.2667 | 124 | 124 | 122.3 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5147.86 | 5148.74 |  | 239.93 | 2.0847 | 269.9 | 338.88 | 0 | 60.001 | 500.2 | 0.5395 | 4.1125 | 1.4175 | 5146 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0722 | 69.9966 | 75.3859 | 84.67 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.563 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5667 | 119.3667 | 119.3 | 118.1 | 112.3 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5150.86 | 5151.74 |  | 239.93 | 2.0861 | 270.1 | 339.1 | 0 | 60 | 500.5 | 0.5396 | 4.1088 | 1.4207 | 5149 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0667 | 69.999 | 75.392 | 84.6633 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5479 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5667 | 119.3333 | 119.3 | 118.1333 | 112.3 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.832 | 48.803 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5153.86 | 5154.75 |  | 239.93 | 2.0806 | 269 | 339.33 | 0 | 60 | 499.2 | 0.5388 | 4.15 | 1.4232 | 5152 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1 | 70.0013 | 75.3986 | 84.65 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6046 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5667 | 119.4 | 119.3 | 118.1667 | 112.3667 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 92 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5156.86 | 5157.75 |  | 239.94 | 2.0793 | 268.8 | 339.55 | 0 | 60.003 | 498.9 | 0.5388 | 4.1314 | 1.4268 | 5155 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0778 | 70.0044 | 75.4059 | 84.65 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5836 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5384 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5333 | 119.3667 | 119.2667 | 118.1667 | 112.3667 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 92 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5159.86 | 5160.75 |  | 239.94 | 2.0792 | 268.8 | 339.78 | 0 | 60.001 | 498.9 | 0.5388 | 4.1523 | 1.4266 | 5158 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1111 | 70.0086 | 75.4108 | 84.63 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5726 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7038 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.5667 | 119.4 | 119.3 | 118.2 | 112.4 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.6 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5162.86 | 5163.75 |  | 239.95 | 2.0846 | 269.4 | 340 | 0 | 60 | 500.2 | 0.5387 | 4.1065 | 1.4293 | 5161 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.0944 | 70.0135 | 75.4161 | 84.6367 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5652 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5667 | 119.3667 | 119.3 | 118.1667 | 112.4 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.7 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.562 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5165.86 | 5166.75 |  | 239.95 | 2.0909 | 270.5 | 340.23 | 0 | 60.003 | 501.7 | 0.5392 | 4.166 | 1.4337 | 5164 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1167 | 70.0192 | 75.4239 | 84.63 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5706 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6 | 119.4 | 119.3 | 118.2 | 112.4 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.7 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5168.86 | 5169.75 |  | 239.95 | 2.088 | 270.2 | 340.45 | 0 | 59.999 | 501 | 0.5393 | 4.1311 | 1.4347 | 5167 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1111 | 70.026 | 75.4292 | 84.61 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5817 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.5667 | 119.3667 | 119.3333 | 118.2 | 112.4333 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.7 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5171.86 | 5172.75 |  | 239.94 | 2.0872 | 270.1 | 340.68 | 0 | 60 | 500.8 | 0.5393 | 4.1384 | 1.4356 | 5170 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1167 | 70.0339 | 75.4329 | 84.61 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.576 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.5667 | 119.3667 | 119.3333 | 118.2 | 112.5 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 130.7 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5174.86 | 5175.75 |  | 239.95 | 2.0869 | 269.8 | 340.9 | 0 | 60 | 500.8 | 0.5388 | 4.1382 | 1.4381 | 5173 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1444 | 70.0425 | 75.439 | 84.6033 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6415 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6 | 119.4 | 119.3667 | 118.2 | 112.5 | 124 | 124 | 122.4 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5177.86 | 5178.75 |  | 239.95 | 2.0824 | 269 | 341.13 | 0 | 60 | 499.7 | 0.5383 | 4.1658 | 1.4389 | 5176 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1389 | 70.0506 | 75.4455 | 84.59 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.617 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6 | 119.4 | 119.3333 | 118.2 | 112.5 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 246 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5180.86 | 5181.75 |  | 239.95 | 2.0817 | 268.8 | 341.35 | 0 | 59.997 | 499.5 | 0.5382 | 4.1516 | 1.4384 | 5179 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1278 | 70.0575 | 75.4512 | 84.59 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6274 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.6 | 119.4 | 119.3333 | 118.2 | 112.5 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5183.86 | 5184.75 |  | 239.96 | 2.0764 | 268.6 | 341.58 | 0 | 60.003 | 498.2 | 0.5391 | 4.1631 | 1.4362 | 5182 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.15 | 70.0638 | 75.4569 | 84.57 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6411 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6 | 119.4 | 119.4 | 118.2333 | 112.5 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.804 | 68.563 | 49.384
2024-11-30 | 23:25 | 5186.86 | 5187.75 |  | 239.96 | 2.0748 | 268.6 | 341.8 | 0 | 60.003 | 497.9 | 0.5394 | 4.1489 | 1.4347 | 5185 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.15 | 70.0695 | 75.4667 | 84.57 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6173 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6 | 119.4 | 119.4 | 118.2333 | 112.5 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.832 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5189.86 | 5190.75 |  | 239.97 | 2.0862 | 270 | 342.03 | 0 | 60 | 500.6 | 0.5393 | 4.2034 | 1.4349 | 5188 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1556 | 70.0746 | 75.4808 | 84.5533 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.6765 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6 | 119.4 | 119.3667 | 118.2667 | 112.5333 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5192.86 | 5193.75 |  | 239.97 | 2.0913 | 270.5 | 342.25 | 0 | 60 | 501.8 | 0.5391 | 4.1045 | 1.431 | 5191 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1833 | 70.0781 | 75.4935 | 84.5467 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.6573 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6 | 119.4333 | 119.4 | 118.3 | 112.6 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5195.86 | 5196.75 |  | 239.96 | 2.0974 | 271.3 | 342.48 | 0 | 60 | 503.3 | 0.5391 | 4.1627 | 1.4277 | 5194 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1611 | 70.0812 | 75.5006 | 84.5333 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6418 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5382 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.6 | 119.4333 | 119.3667 | 118.2667 | 112.5667 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.832 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5198.86 | 5199.75 |  | 239.96 | 2.0938 | 270.8 | 342.7 | 0 | 60.003 | 502.4 | 0.5389 | 4.1082 | 1.4259 | 5197 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1778 | 70.0836 | 75.5049 | 84.54 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5967 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5383 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6 | 119.4333 | 119.3667 | 118.3 | 112.6 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.832 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5201.86 | 5202.75 |  | 239.95 | 2.094 | 270.9 | 342.93 | 0 | 59.999 | 502.5 | 0.5391 | 4.1546 | 1.4252 | 5200 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1944 | 70.0854 | 75.5129 | 84.52 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5939 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6 | 119.4667 | 119.4 | 118.3 | 112.6 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:25 | 5204.86 | 5205.75 |  | 239.94 | 2.0918 | 270.7 | 343.15 | 0 | 60 | 501.9 | 0.5392 | 4.1241 | 1.4224 | 5203 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2222 | 70.087 | 75.5227 | 84.51 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5891 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5383 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6333 | 119.5 | 119.4 | 118.3333 | 112.6667 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.7 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:26 | 5207.86 | 5208.75 |  | 239.94 | 2.084 | 269.7 | 343.38 | 0 | 60 | 500 | 0.5394 | 4.1074 | 1.4183 | 5206 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2389 | 70.0889 | 75.5286 | 84.49 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6163 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.8 | 119.6667 | 119.5 | 119.4 | 118.3667 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.7 | 68 | 145 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:26 | 5210.86 | 5211.75 |  | 239.93 | 2.0832 | 269.6 | 343.6 | 0 | 60.003 | 499.8 | 0.5395 | 4.1744 | 1.4201 | 5209 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2333 | 70.0905 | 75.5341 | 84.49 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6005 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.6333 | 119.5 | 119.4 | 118.4 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 130.8 | 68 | 145 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.805 | 68.563 | 49.385
2024-11-30 | 23:26 | 5213.86 | 5214.75 |  | 239.93 | 2.0841 | 269.7 | 343.83 | 0 | 60 | 500 | 0.5393 | 4.1778 | 1.4227 | 5212 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2222 | 70.0917 | 75.5414 | 84.48 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.5914 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.6 | 119.5 | 119.4 | 118.4 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5216.86 | 5217.76 |  | 239.93 | 2.0949 | 270.7 | 344.05 | 0 | 59.999 | 502.6 | 0.5386 | 4.1956 | 1.4268 | 5215 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.1889 | 70.0935 | 75.5476 | 84.47 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6419 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.6 | 119.4 | 119.4 | 118.3333 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5219.86 | 5220.76 |  | 239.94 | 2.1016 | 271.8 | 344.28 | 0 | 59.999 | 504.3 | 0.5389 | 4.1842 | 1.4283 | 5218 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2222 | 70.0951 | 75.55 | 84.46 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6234 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.6333 | 119.4667 | 119.4333 | 118.4 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5222.86 | 5223.76 |  | 239.95 | 2.1005 | 271.7 | 344.5 | 0 | 60.003 | 504 | 0.5391 | 4.1817 | 1.4298 | 5221 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.25 | 70.0964 | 75.55 | 84.4467 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.6434 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.4 | 112.7 | 124 | 124 | 122.5 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5225.86 | 5226.76 |  | 239.94 | 2.0989 | 271.7 | 344.73 | 0 | 60.001 | 503.6 | 0.5395 | 4.1926 | 1.4332 | 5224 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2667 | 70.0973 | 75.5504 | 84.44 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.6631 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.4 | 112.7333 | 124 | 124 | 122.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5228.86 | 5229.76 |  | 239.95 | 2.0906 | 270.5 | 344.95 | 0 | 60 | 501.6 | 0.5393 | 4.1904 | 1.435 | 5227 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2722 | 70.0982 | 75.5541 | 84.4333 | 68.2322 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.633 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.4 | 112.8 | 124 | 124 | 122.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 130.9 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5231.86 | 5232.76 |  | 239.94 | 2.0905 | 270.4 | 345.18 | 0 | 60.003 | 501.6 | 0.5391 | 4.2181 | 1.4351 | 5230 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2833 | 70.0988 | 75.5614 | 84.42 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6246 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.4667 | 112.8 | 124 | 124 | 122.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5234.86 | 5235.76 |  | 239.93 | 2.0877 | 270 | 345.4 | 0 | 59.999 | 500.9 | 0.5391 | 4.1689 | 1.438 | 5233 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2611 | 70.0993 | 75.5688 | 84.42 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5884 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.6667 | 119.4667 | 119.5 | 118.4667 | 112.7667 | 124 | 124 | 122.6 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5237.86 | 5238.76 |  | 239.94 | 2.0888 | 269.9 | 345.63 | 0 | 60 | 501.2 | 0.5386 | 4.2349 | 1.4394 | 5236 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2889 | 70.0997 | 75.5737 | 84.4 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.6322 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5382 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.8 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 130.9 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5240.86 | 5241.76 |  | 239.95 | 2.0926 | 270.3 | 345.85 | 0 | 60 | 502.1 | 0.5384 | 4.2109 | 1.4399 | 5239 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3 | 70.1 | 75.5798 | 84.4 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6471 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.8667 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 130.9 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5243.86 | 5244.76 |  | 239.95 | 2.0958 | 271 | 346.08 | 0 | 60 | 502.9 | 0.5389 | 4.1926 | 1.4381 | 5242 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3 | 70.1 | 75.589 | 84.4 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.6623 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.9 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5246.86 | 5247.76 |  | 239.95 | 2.0998 | 271.8 | 346.31 | 0 | 60 | 503.8 | 0.5395 | 4.1836 | 1.4358 | 5245 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3 | 70.1 | 75.5967 | 84.3933 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6254 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.9 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5249.86 | 5250.76 |  | 239.95 | 2.103 | 272.3 | 346.53 | 0 | 60 | 504.6 | 0.5397 | 4.1568 | 1.4365 | 5248 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.2778 | 70.1 | 75.6024 | 84.38 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5669 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.6667 | 119.4333 | 119.5 | 118.5 | 112.8667 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5252.86 | 5253.76 |  | 239.95 | 2.0975 | 271.6 | 346.76 | 0 | 60.003 | 503.3 | 0.5396 | 4.1815 | 1.4321 | 5251 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3111 | 70.1 | 75.6065 | 84.37 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5642 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.9333 | 124 | 124 | 122.7 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5255.86 | 5256.76 |  | 239.96 | 2.097 | 271.5 | 346.98 | 0 | 60.003 | 503.2 | 0.5396 | 4.0797 | 1.429 | 5254 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3056 | 70.1 | 75.6106 | 84.36 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5769 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.704 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 112.9333 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5258.86 | 5259.77 |  | 239.96 | 2.0925 | 270.6 | 347.21 | 0 | 60 | 502.1 | 0.5389 | 4.1202 | 1.4269 | 5257 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3056 | 70.1 | 75.6155 | 84.35 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.5873 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.4667 | 119.5 | 118.5 | 112.9667 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5261.86 | 5262.77 |  | 239.96 | 2.0951 | 270.8 | 347.43 | 0 | 60.001 | 502.7 | 0.5386 | 4.1863 | 1.4272 | 5260 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3167 | 70.1 | 75.6212 | 84.3433 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6149 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5 | 113 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:26 | 5264.86 | 5265.77 |  | 239.95 | 2.0879 | 270.1 | 347.66 | 0 | 60 | 501 | 0.5392 | 4.175 | 1.4252 | 5263 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3278 | 70.1 | 75.629 | 84.3367 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5926 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.5667 | 113 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5267.86 | 5268.77 |  | 239.95 | 2.0872 | 270.2 | 347.89 | 0 | 60 | 500.8 | 0.5395 | 4.0791 | 1.42 | 5266 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3222 | 70.1 | 75.6367 | 84.3233 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.4667 | 119.5 | 118.5667 | 113 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.563 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5270.86 | 5271.77 |  | 239.95 | 2.0904 | 270.8 | 348.11 | 0 | 60 | 501.6 | 0.5398 | 4.0958 | 1.4172 | 5269 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3333 | 70.1 | 75.6453 | 84.3167 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6184 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.6 | 113 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.833 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5273.86 | 5274.77 |  | 239.94 | 2.0946 | 271.2 | 348.34 | 0 | 60.002 | 502.6 | 0.5396 | 4.0753 | 1.4204 | 5272 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3389 | 70.1004 | 75.6539 | 84.31 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5955 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5 | 118.6 | 113.0333 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5276.86 | 5277.77 |  | 239.94 | 2.1025 | 272 | 348.56 | 0 | 60 | 504.5 | 0.5392 | 4.1364 | 1.4242 | 5275 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3556 | 70.1021 | 75.6588 | 84.31 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6005 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5667 | 118.6 | 113.0667 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5279.86 | 5280.77 |  | 239.95 | 2.0979 | 271.3 | 348.79 | 0 | 60 | 503.4 | 0.5389 | 4.0815 | 1.426 | 5278 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3611 | 70.1044 | 75.66 | 84.28 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6155 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5381 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5667 | 118.6 | 113.1 | 124 | 124 | 122.8 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5282.86 | 5283.77 |  | 239.95 | 2.0983 | 271.5 | 349.01 | 0 | 60 | 503.5 | 0.5391 | 4.0952 | 1.427 | 5281 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3611 | 70.1075 | 75.6616 | 84.28 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6242 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.5667 | 118.6 | 113.1 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 247 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5285.86 | 5286.77 |  | 239.95 | 2.0958 | 271.1 | 349.24 | 0 | 60.001 | 502.9 | 0.5392 | 4.1326 | 1.4295 | 5284 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3889 | 70.1118 | 75.6653 | 84.2733 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6003 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.6 | 118.7 | 113.1333 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5288.86 | 5289.77 |  | 239.95 | 2.094 | 271 | 349.47 | 0 | 60 | 502.5 | 0.5393 | 4.1333 | 1.4316 | 5287 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.3778 | 70.1172 | 75.6716 | 84.2667 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.6 | 118.6667 | 113.1 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5291.86 | 5292.77 |  | 239.95 | 2.0961 | 271.3 | 349.69 | 0 | 60 | 503 | 0.5395 | 4.149 | 1.4345 | 5290 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4 | 70.1238 | 75.6794 | 84.26 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.6822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.6 | 118.7 | 113.2 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5294.86 | 5295.77 |  | 239.95 | 2.0917 | 270.8 | 349.92 | 0 | 60.003 | 501.9 | 0.5396 | 4.1391 | 1.4355 | 5293 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4056 | 70.1318 | 75.6896 | 84.24 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.6707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.5333 | 119.6 | 118.7 | 113.2 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 131.1 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5297.86 | 5298.77 |  | 239.95 | 2.0948 | 271.1 | 350.14 | 0 | 60.003 | 502.6 | 0.5393 | 4.1171 | 1.4366 | 5296 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4111 | 70.1411 | 75.6996 | 84.23 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6092 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7333 | 119.5333 | 119.6 | 118.7 | 113.2 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 131.2 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5300.86 | 5301.77 |  | 239.95 | 2.0972 | 271.1 | 350.37 | 0 | 60 | 503.2 | 0.5388 | 4.1569 | 1.4386 | 5299 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4222 | 70.15 | 75.7082 | 84.23 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6157 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.5333 | 119.6 | 118.7 | 113.2 | 124 | 124 | 122.9 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 131.2 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5303.86 | 5304.77 |  | 239.94 | 2.1256 | 275.4 | 350.6 | 0 | 60.001 | 510 | 0.5401 | 4.1353 | 1.4384 | 5302 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4278 | 70.1581 | 75.7155 | 84.21 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6304 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.5667 | 119.6 | 118.7 | 113.2 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 131.2 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5306.86 | 5307.77 |  | 239.95 | 2.1053 | 272.4 | 350.82 | 0 | 60.003 | 505.2 | 0.5391 | 4.1131 | 1.4371 | 5305 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4444 | 70.1664 | 75.7235 | 84.21 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6255 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.7 | 113.2667 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5309.86 | 5310.77 |  | 239.95 | 2.1017 | 272.1 | 351.05 | 0 | 60 | 504.3 | 0.5395 | 4.1278 | 1.4347 | 5308 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4556 | 70.174 | 75.732 | 84.2033 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6231 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.7333 | 113.3 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.7 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5312.86 | 5313.77 |  | 239.95 | 2.1059 | 272.8 | 351.28 | 0 | 60.003 | 505.3 | 0.5399 | 4.1422 | 1.435 | 5311 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4611 | 70.1808 | 75.738 | 84.19 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.7667 | 113.3 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.7 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5315.86 | 5316.77 |  | 239.95 | 2.1058 | 272.9 | 351.5 | 0 | 60 | 505.3 | 0.5401 | 4.1498 | 1.4329 | 5314 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4611 | 70.1865 | 75.7441 | 84.19 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6232 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.7667 | 113.3 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.7 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5318.86 | 5319.77 |  | 239.95 | 2.1058 | 272.5 | 351.73 | 0 | 60.001 | 505.3 | 0.5393 | 4.1316 | 1.4314 | 5317 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4778 | 70.1914 | 75.7502 | 84.1833 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.634 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.8 | 119.6 | 119.6333 | 118.8 | 113.3 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.6 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.834 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5321.86 | 5322.77 |  | 239.94 | 2.1075 | 272.7 | 351.96 | 0 | 60.001 | 505.7 | 0.5393 | 4.0985 | 1.427 | 5320 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4556 | 70.1945 | 75.7559 | 84.17 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6479 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.7667 | 119.5667 | 119.6 | 118.7667 | 113.3 | 124 | 124 | 123 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.6 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.834 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:27 | 5324.86 | 5325.77 |  | 239.94 | 2.1017 | 271.9 | 352.18 | 0 | 60.001 | 504.3 | 0.5391 | 4.1692 | 1.426 | 5323 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4667 | 70.1964 | 75.762 | 84.17 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.6129 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.8 | 113.3 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.6 | 131.2 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.834 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5327.86 | 5328.77 |  | 239.94 | 2.1001 | 271.6 | 352.41 | 0 | 60 | 503.9 | 0.539 | 4.1302 | 1.4244 | 5326 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4833 | 70.1982 | 75.7698 | 84.1633 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6172 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5379 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.8 | 113.3667 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.6 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5330.86 | 5331.77 |  | 239.94 | 2.0953 | 271 | 352.63 | 0 | 59.999 | 502.7 | 0.5391 | 4.1573 | 1.4214 | 5329 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5 | 70.1994 | 75.778 | 84.15 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.66 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.538 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.6 | 119.6333 | 118.8 | 113.4 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.6 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5333.86 | 5334.77 |  | 239.93 | 2.0948 | 271.2 | 352.86 | 0 | 60.001 | 502.6 | 0.5396 | 4.1204 | 1.4183 | 5332 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4889 | 70.2 | 75.7845 | 84.15 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.6491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5378 | 0 | 15.155 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.8 | 119.6 | 119.6 | 118.8 | 113.4 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.6 | 131.3 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.834 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5336.86 | 5337.77 |  | 239.94 | 2.0921 | 270.8 | 353.09 | 0 | 60.004 | 502 | 0.5394 | 4.2062 | 1.4211 | 5335 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.4944 | 70.2004 | 75.7886 | 84.12 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5726 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.8 | 119.6 | 119.6333 | 118.8 | 113.4 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.6 | 131.3 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.835 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5339.86 | 5340.77 |  | 239.95 | 2.0871 | 269.7 | 353.31 | 0 | 60.003 | 500.8 | 0.5385 | 4.183 | 1.4247 | 5338 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5111 | 70.2004 | 75.7943 | 84.12 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6344 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.6333 | 119.6333 | 118.8 | 113.4333 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.7 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.835 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5342.86 | 5343.77 |  | 239.94 | 2.0898 | 270.1 | 353.54 | 0 | 60.001 | 501.4 | 0.5387 | 4.1781 | 1.4265 | 5341 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5333 | 70.2001 | 75.7994 | 84.1133 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.538 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.6 | 119.7 | 118.8 | 113.5 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.805 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5345.86 | 5346.77 |  | 239.95 | 2.0927 | 270.4 | 353.77 | 0 | 60 | 502.1 | 0.5384 | 4.2226 | 1.4285 | 5344 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5333 | 70.1996 | 75.8061 | 84.1133 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6451 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.6333 | 119.7 | 118.8 | 113.5 | 124 | 124 | 123.1 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5348.86 | 5349.78 |  | 239.96 | 2.0999 | 271.6 | 353.99 | 0 | 60 | 503.9 | 0.539 | 4.1338 | 1.429 | 5347 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5444 | 70.1996 | 75.8171 | 84.1 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.6526 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.6667 | 119.7 | 118.8333 | 113.5 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.7 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5351.86 | 5352.78 |  | 239.95 | 2.104 | 272.4 | 354.22 | 0 | 59.996 | 504.9 | 0.5395 | 4.1841 | 1.4334 | 5350 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.55 | 70.1996 | 75.8263 | 84.08 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.626 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7333 | 119.8 | 119.6667 | 119.7 | 118.9 | 113.5 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5354.86 | 5355.77 |  | 239.96 | 2.1048 | 272.5 | 354.44 | 0 | 59.997 | 505.1 | 0.5396 | 4.2071 | 1.4357 | 5353 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5667 | 70.1996 | 75.83 | 84.07 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6227 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.5333 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.8 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5357.86 | 5358.78 |  | 239.95 | 2.107 | 272.8 | 354.67 | 0 | 60 | 505.6 | 0.5396 | 4.1902 | 1.4353 | 5356 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5833 | 70.1998 | 75.8304 | 84.07 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8333 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 131.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5360.86 | 5361.78 |  | 239.95 | 2.0998 | 271.7 | 354.9 | 0 | 60 | 503.9 | 0.5393 | 4.1518 | 1.4373 | 5359 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5833 | 70.2003 | 75.8316 | 84.0567 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6424 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 61.9 | 131.3 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5363.86 | 5364.78 |  | 239.95 | 2.1447 | 278.2 | 355.12 | 0 | 59.997 | 514.6 | 0.5406 | 4.2195 | 1.4376 | 5362 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5833 | 70.2016 | 75.8353 | 84.05 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6027 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 131.4 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5366.86 | 5367.78 |  | 239.95 | 2.1023 | 271.7 | 355.35 | 0 | 59.999 | 504.4 | 0.5385 | 4.2171 | 1.4412 | 5365 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5778 | 70.2034 | 75.8402 | 84.05 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5994 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 131.4 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5369.86 | 5370.78 |  | 239.95 | 2.1006 | 271.5 | 355.58 | 0 | 60.003 | 504.1 | 0.5386 | 4.1714 | 1.4389 | 5368 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5778 | 70.2059 | 75.8463 | 84.0433 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.5984 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62 | 131.3 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5372.86 | 5373.78 |  | 239.96 | 2.1012 | 271.9 | 355.8 | 0 | 60.004 | 504.2 | 0.5393 | 4.1717 | 1.4362 | 5371 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5833 | 70.2084 | 75.852 | 84.03 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5904 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9 | 113.6 | 124 | 124 | 123.2 | 118.8 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 131.3 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5375.86 | 5376.78 |  | 239.95 | 2.0946 | 271.3 | 356.03 | 0 | 60.001 | 502.6 | 0.5398 | 4.1364 | 1.4365 | 5374 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.5944 | 70.2115 | 75.8578 | 84.0267 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5846 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.538 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7333 | 118.9 | 113.6333 | 124 | 124 | 123.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 131.4 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5378.86 | 5379.78 |  | 239.95 | 2.1 | 271.9 | 356.26 | 0 | 60.001 | 503.9 | 0.5395 | 4.1768 | 1.436 | 5377 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6111 | 70.216 | 75.8647 | 84.01 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.039 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6009 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 118.9667 | 113.7 | 124 | 124 | 123.2 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.1 | 131.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.835 | 48.806 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5381.86 | 5382.78 |  | 239.95 | 2.1068 | 272.7 | 356.48 | 0 | 60 | 505.5 | 0.5394 | 4.138 | 1.4319 | 5380 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6167 | 70.2217 | 75.8692 | 84 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8333 | 119.7 | 119.7 | 118.9667 | 113.7 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.2 | 131.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:28 | 5384.86 | 5385.78 |  | 239.95 | 2.1051 | 272.4 | 356.71 | 0 | 60.002 | 505.1 | 0.5392 | 4.1549 | 1.4295 | 5383 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6167 | 70.2278 | 75.8737 | 83.9867 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.5945 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.7 | 119.7 | 119 | 113.7 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.2 | 131.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:29 | 5387.86 | 5388.78 |  | 239.94 | 2.107 | 272.4 | 356.94 | 0 | 60 | 505.6 | 0.5389 | 4.1125 | 1.4268 | 5386 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6333 | 70.2346 | 75.8798 | 83.9867 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5954 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.8667 | 119.7 | 119.7667 | 119 | 113.7 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.3 | 62.3 | 131.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.386
2024-11-30 | 23:29 | 5390.86 | 5391.78 |  | 239.94 | 2.0997 | 271.4 | 357.16 | 0 | 59.998 | 503.8 | 0.5387 | 4.1814 | 1.4276 | 5389 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6444 | 70.2407 | 75.8859 | 83.98 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.635 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5379 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8667 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.7 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.3 | 131.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 248 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5393.86 | 5394.78 |  | 239.94 | 2.0964 | 271.2 | 357.39 | 0 | 60 | 503 | 0.5392 | 4.1713 | 1.4234 | 5392 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6611 | 70.2475 | 75.8896 | 83.9733 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7043 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.7667 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.3 | 131.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5396.86 | 5397.78 |  | 239.93 | 2.0908 | 270.6 | 357.62 | 0 | 60.001 | 501.6 | 0.5395 | 4.1464 | 1.4201 | 5395 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6667 | 70.255 | 75.8912 | 83.96 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5729 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.3 | 131.5 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5399.86 | 5400.78 |  | 239.93 | 2.0909 | 270.8 | 357.84 | 0 | 60.001 | 501.7 | 0.5398 | 4.1499 | 1.4186 | 5398 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6667 | 70.2633 | 75.8961 | 83.96 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6023 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.3 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.3 | 131.5 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.835 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5402.86 | 5403.78 |  | 239.93 | 2.0932 | 271 | 358.07 | 0 | 60 | 502.2 | 0.5397 | 4.1022 | 1.4202 | 5401 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6611 | 70.2709 | 75.9039 | 83.9533 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6066 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.7667 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 131.5 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5405.86 | 5406.78 |  | 239.93 | 2.0976 | 271.4 | 358.3 | 0 | 60.002 | 503.3 | 0.5392 | 4.145 | 1.4235 | 5404 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6667 | 70.2771 | 75.9088 | 83.94 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5966 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 131.5 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.807 | 68.564 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5408.86 | 5409.78 |  | 239.93 | 2.1071 | 272.5 | 358.52 | 0 | 59.999 | 505.6 | 0.539 | 4.1396 | 1.4245 | 5407 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6667 | 70.2821 | 75.9108 | 83.94 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6297 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7039 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.836 | 48.807 | 68.565 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5411.86 | 5412.78 |  | 239.94 | 2.1089 | 272.8 | 358.75 | 0 | 60.002 | 506 | 0.5391 | 4.127 | 1.4268 | 5410 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6667 | 70.2867 | 75.9182 | 83.9267 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6049 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119 | 113.8 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5414.86 | 5415.78 |  | 239.95 | 2.1131 | 273.6 | 358.98 | 0 | 60.001 | 507 | 0.5396 | 4.0943 | 1.4278 | 5413 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6944 | 70.2907 | 75.9329 | 83.92 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5688 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7667 | 119.8 | 119.0333 | 113.8667 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5417.86 | 5418.78 |  | 239.96 | 2.1087 | 273 | 359.2 | 0 | 60 | 506 | 0.5395 | 4.1355 | 1.4305 | 5416 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6833 | 70.2942 | 75.9451 | 83.91 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5829 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119.0333 | 113.8667 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.387
2024-11-30 | 23:29 | 5420.86 | 5421.78 |  | 239.96 | 2.1144 | 273.8 | 359.43 | 0 | 60 | 507.4 | 0.5396 | 4.1253 | 1.4334 | 5419 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6944 | 70.2967 | 75.9524 | 83.91 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.5965 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7333 | 119.8 | 119.0333 | 113.9 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5423.86 | 5424.78 |  | 239.96 | 2.1097 | 273.1 | 359.66 | 0 | 60.001 | 506.2 | 0.5395 | 4.1158 | 1.4359 | 5422 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.6889 | 70.2981 | 75.9586 | 83.89 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5975 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7044 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119.0333 | 113.9 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.2 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5426.86 | 5427.78 |  | 239.95 | 2.1063 | 272.7 | 359.88 | 0 | 60 | 505.4 | 0.5395 | 4.1658 | 1.4368 | 5425 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7 | 70.2987 | 75.9667 | 83.89 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6303 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7 | 119.8 | 119.1 | 113.9 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.2 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5429.86 | 5430.78 |  | 239.95 | 2.1053 | 272.4 | 360.11 | 0 | 60.002 | 505.2 | 0.5392 | 4.1363 | 1.4381 | 5428 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7167 | 70.2991 | 75.9741 | 83.88 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6301 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5378 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7333 | 119.8 | 119.1 | 113.9667 | 124 | 124 | 123.4 | 118.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.2 | 131.6 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5432.86 | 5433.79 |  | 239.95 | 2.1082 | 272.6 | 360.34 | 0 | 60.003 | 505.9 | 0.5388 | 4.1797 | 1.4394 | 5431 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7278 | 70.2996 | 75.981 | 83.86 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6065 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7667 | 119.8 | 119.1 | 114 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.2 | 131.7 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5435.86 | 5436.79 |  | 239.96 | 2.1109 | 272.9 | 360.57 | 0 | 60.007 | 506.5 | 0.5388 | 4.1815 | 1.4383 | 5434 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7278 | 70.3 | 75.9871 | 83.8533 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5663 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7667 | 119.8 | 119.1 | 114 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.2 | 131.7 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5438.86 | 5439.79 |  | 239.96 | 2.1056 | 272.3 | 360.79 | 0 | 60.003 | 505.3 | 0.539 | 4.1937 | 1.4372 | 5437 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7611 | 70.3004 | 75.99 | 83.84 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6314 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.9333 | 119.7667 | 119.8667 | 119.1333 | 114.0333 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.1 | 131.7 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5441.86 | 5442.79 |  | 239.96 | 2.1045 | 272.4 | 361.02 | 0 | 60.003 | 505 | 0.5395 | 4.1085 | 1.4357 | 5440 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7278 | 70.3009 | 75.9937 | 83.84 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6226 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9 | 119.7667 | 119.8 | 119.1 | 114 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 131.7 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:29 | 5444.86 | 5445.79 |  | 239.96 | 2.0986 | 271.7 | 361.25 | 0 | 60.003 | 503.6 | 0.5395 | 4.1462 | 1.4347 | 5443 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7611 | 70.3013 | 75.9986 | 83.8267 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6087 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9333 | 119.8 | 119.8333 | 119.1 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 131.7 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5447.86 | 5448.79 |  | 239.96 | 2.0997 | 271.7 | 361.48 | 0 | 60 | 503.8 | 0.5393 | 4.248 | 1.4342 | 5446 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7722 | 70.3018 | 76.0022 | 83.82 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6167 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9333 | 119.8 | 119.9 | 119.1 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5450.86 | 5451.79 |  | 239.95 | 2.0976 | 271.3 | 361.7 | 0 | 60 | 503.3 | 0.5389 | 4.2211 | 1.4314 | 5449 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7889 | 70.3027 | 76.0076 | 83.82 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5766 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8333 | 119.9667 | 119.8 | 119.8667 | 119.1667 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 131.8 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5453.86 | 5454.79 |  | 239.95 | 2.0944 | 271 | 361.93 | 0 | 60 | 502.5 | 0.5393 | 4.1333 | 1.4283 | 5452 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.7722 | 70.3041 | 76.0155 | 83.8 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5918 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8 | 119.9333 | 119.8 | 119.8667 | 119.1333 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.836 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5456.86 | 5457.79 |  | 239.95 | 2.1004 | 271.5 | 362.16 | 0 | 60.002 | 504 | 0.5387 | 4.2046 | 1.4267 | 5455 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8167 | 70.3067 | 76.0265 | 83.79 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6192 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5459.86 | 5460.79 |  | 239.94 | 2.1027 | 271.9 | 362.38 | 0 | 60.004 | 504.5 | 0.5389 | 4.1631 | 1.4244 | 5458 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8056 | 70.3102 | 76.0357 | 83.7833 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8333 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.1 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5462.86 | 5463.79 |  | 239.93 | 2.1062 | 272.6 | 362.61 | 0 | 60.001 | 505.3 | 0.5394 | 4.1665 | 1.423 | 5461 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8167 | 70.3148 | 76.0394 | 83.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.8667 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.1333 | 124 | 124 | 123.5 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5465.86 | 5466.79 |  | 239.92 | 2.1095 | 273.3 | 362.84 | 0 | 60.001 | 506.1 | 0.54 | 4.1629 | 1.4191 | 5464 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8222 | 70.3197 | 76.0412 | 83.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6038 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.1333 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5468.86 | 5469.79 |  | 239.93 | 2.11 | 273.5 | 363.07 | 0 | 60 | 506.2 | 0.5402 | 4.1315 | 1.4188 | 5467 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8333 | 70.3257 | 76.0461 | 83.77 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6363 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.2 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5471.86 | 5472.79 |  | 239.93 | 2.1118 | 273.3 | 363.29 | 0 | 59.997 | 506.7 | 0.5395 | 4.1689 | 1.4222 | 5470 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8333 | 70.3328 | 76.0543 | 83.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6342 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2 | 114.2 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5475.86 | 5475.79 |  | 239.93 | 2.1101 | 272.9 | 363.52 | 0 | 60 | 506.3 | 0.5391 | 4.186 | 1.4274 | 5473 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.85 | 70.3408 | 76.0629 | 83.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5981 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5376 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8333 | 119.9 | 119.2333 | 114.2333 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5478.86 | 5478.79 |  | 239.93 | 2.11 | 272.8 | 363.75 | 0 | 60.002 | 506.3 | 0.5389 | 4.1776 | 1.4271 | 5476 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8389 | 70.3487 | 76.0702 | 83.75 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6275 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2333 | 114.2 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 131.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5481.86 | 5481.79 |  | 239.94 | 2.1081 | 272.6 | 363.97 | 0 | 59.999 | 505.8 | 0.5389 | 4.1489 | 1.4286 | 5479 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8611 | 70.3567 | 76.0751 | 83.73 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6765 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5377 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.2667 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62 | 131.9 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5484.86 | 5484.79 |  | 239.95 | 2.1106 | 273.1 | 364.2 | 0 | 60.002 | 506.4 | 0.5394 | 4.1953 | 1.4316 | 5482 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8611 | 70.3639 | 76.078 | 83.7233 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6681 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5376 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.2667 | 114.3 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 131.9 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5487.86 | 5487.8 |  | 239.95 | 2.1073 | 272.9 | 364.43 | 0 | 60.003 | 505.6 | 0.5397 | 4.2297 | 1.4345 | 5485 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8667 | 70.3701 | 76.0816 | 83.71 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.7189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.3 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 131.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5490.86 | 5490.8 |  | 239.95 | 2.1064 | 272.6 | 364.66 | 0 | 60 | 505.4 | 0.5393 | 4.1592 | 1.4358 | 5488 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8889 | 70.3756 | 76.0869 | 83.71 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.7037 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9333 | 120 | 119.8333 | 119.9333 | 119.3 | 114.3333 | 124 | 124 | 123.6 | 119 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 131.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5493.86 | 5493.8 |  | 239.96 | 2.1051 | 272.4 | 364.88 | 0 | 60.003 | 505.1 | 0.5393 | 4.1748 | 1.4378 | 5491 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8778 | 70.3805 | 76.0918 | 83.7 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.6996 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7046 | 151.5377 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.3667 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 131.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5496.86 | 5496.8 |  | 239.96 | 2.103 | 272.1 | 365.11 | 0 | 60 | 504.6 | 0.5391 | 4.1659 | 1.4383 | 5494 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8833 | 70.3846 | 76.0947 | 83.68 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.7138 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 131.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5499.86 | 5499.8 |  | 239.95 | 2.1049 | 272 | 365.34 | 0 | 59.996 | 505.1 | 0.5385 | 4.2278 | 1.4389 | 5497 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9056 | 70.388 | 76.0975 | 83.68 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.7093 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9333 | 120.0333 | 119.8333 | 119.9333 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 131.9 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5502.86 | 5502.8 |  | 239.96 | 2.1065 | 272.3 | 365.57 | 0 | 60.002 | 505.5 | 0.5386 | 4.1998 | 1.4404 | 5500 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8833 | 70.3908 | 76.1004 | 83.68 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6321 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.1 | 131.9 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:30 | 5505.86 | 5505.8 |  | 239.96 | 2.1026 | 272 | 365.79 | 0 | 60.004 | 504.5 | 0.5392 | 4.1655 | 1.4385 | 5503 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8944 | 70.393 | 76.1033 | 83.65 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6027 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9667 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.2 | 131.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 249 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5508.86 | 5508.8 |  | 239.97 | 2.106 | 272.8 | 366.02 | 0 | 60 | 505.4 | 0.5397 | 4.1659 | 1.4364 | 5506 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9056 | 70.3948 | 76.1086 | 83.65 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6158 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120 | 119.8 | 119.9333 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.2 | 131.9 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5511.86 | 5511.8 |  | 239.97 | 2.1032 | 272.4 | 366.25 | 0 | 60 | 504.7 | 0.5397 | 4.1463 | 1.4356 | 5509 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.8944 | 70.3962 | 76.1139 | 83.6367 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9667 | 120 | 119.8 | 119.9 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.2 | 131.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5514.86 | 5514.8 |  | 239.97 | 2.1054 | 272.6 | 366.48 | 0 | 60.002 | 505.2 | 0.5395 | 4.1853 | 1.4351 | 5512 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9222 | 70.3975 | 76.1163 | 83.6233 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6187 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.0333 | 119.8 | 120 | 119.3 | 114.4 | 124 | 124 | 123.7 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 131.9 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.837 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5517.86 | 5517.8 |  | 239.96 | 2.1079 | 272.8 | 366.7 | 0 | 60.002 | 505.8 | 0.5394 | 4.1528 | 1.4313 | 5515 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.95 | 70.3985 | 76.1186 | 83.6167 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6118 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.0333 | 119.9 | 119.9667 | 119.3333 | 114.4667 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5520.86 | 5520.8 |  | 239.95 | 2.1113 | 273.2 | 366.93 | 0 | 60.003 | 506.6 | 0.5392 | 4.1404 | 1.4298 | 5518 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9333 | 70.3994 | 76.1253 | 83.61 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.635 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7048 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120 | 119.8333 | 120 | 119.3333 | 114.4333 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5523.86 | 5523.8 |  | 239.95 | 2.116 | 273.8 | 367.16 | 0 | 60.002 | 507.7 | 0.5393 | 4.1411 | 1.4267 | 5521 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9778 | 70.3999 | 76.1371 | 83.61 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7042 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.3667 | 114.5 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5526.86 | 5526.8 |  | 239.94 | 2.1197 | 274.2 | 367.39 | 0 | 60.001 | 508.6 | 0.5392 | 4.1116 | 1.4265 | 5524 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9611 | 70.4 | 76.1469 | 83.5967 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6292 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 119.9667 | 120.0667 | 119.9 | 120 | 119.3333 | 114.5 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5529.86 | 5529.8 |  | 239.93 | 2.121 | 274.6 | 367.62 | 0 | 60.005 | 508.9 | 0.5396 | 4.0922 | 1.4245 | 5527 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9833 | 70.4 | 76.1543 | 83.59 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6309 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.5 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5532.86 | 5532.8 |  | 239.93 | 2.12 | 274.8 | 367.84 | 0 | 60.004 | 508.6 | 0.5403 | 4.1078 | 1.4193 | 5530 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9833 | 70.4 | 76.1635 | 83.58 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6156 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.5 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.565 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5535.86 | 5535.8 |  | 239.92 | 2.1194 | 274.6 | 368.07 | 0 | 59.999 | 508.5 | 0.5401 | 4.109 | 1.4181 | 5533 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9889 | 70.4 | 76.172 | 83.56 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6348 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.5333 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5538.86 | 5538.8 |  | 239.93 | 2.1206 | 274.7 | 368.3 | 0 | 59.999 | 508.8 | 0.5398 | 4.0998 | 1.4212 | 5536 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 118.9944 | 70.4 | 76.1757 | 83.56 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5954 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.5667 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5541.86 | 5541.8 |  | 239.93 | 2.1212 | 274.6 | 368.53 | 0 | 60.001 | 508.9 | 0.5396 | 4.1328 | 1.4242 | 5539 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119 | 70.4 | 76.1763 | 83.5533 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5747 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.6 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5544.86 | 5544.8 |  | 239.93 | 2.1199 | 274.4 | 368.75 | 0 | 60.004 | 508.6 | 0.5394 | 4.1371 | 1.4258 | 5542 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119 | 70.4 | 76.1786 | 83.54 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.5446 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9 | 120 | 119.4 | 114.6 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5547.86 | 5547.8 |  | 239.93 | 2.1182 | 274.1 | 368.98 | 0 | 60 | 508.2 | 0.5394 | 4.081 | 1.4279 | 5545 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0056 | 70.4 | 76.1841 | 83.54 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.5873 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9333 | 120 | 119.4 | 114.6 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5550.86 | 5550.81 |  | 239.94 | 2.1117 | 273.3 | 369.21 | 0 | 60 | 506.7 | 0.5394 | 4.1627 | 1.4304 | 5548 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0111 | 70.4 | 76.1914 | 83.5333 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.5992 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9333 | 120 | 119.4333 | 114.6 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5553.86 | 5553.81 |  | 239.95 | 2.1127 | 273.6 | 369.44 | 0 | 59.999 | 506.9 | 0.5396 | 4.1576 | 1.434 | 5551 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0167 | 70.4 | 76.1975 | 83.52 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6025 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9333 | 120 | 119.4333 | 114.6333 | 124 | 124 | 123.8 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5556.86 | 5556.81 |  | 239.94 | 2.1078 | 273.1 | 369.67 | 0 | 60.003 | 505.7 | 0.54 | 4.1724 | 1.4343 | 5554 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0278 | 70.4003 | 76.2004 | 83.5067 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6332 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9667 | 120 | 119.4333 | 114.6667 | 124 | 124 | 123.9 | 119.1 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5559.86 | 5559.81 |  | 239.94 | 2.1048 | 272.5 | 369.89 | 0 | 60.003 | 505 | 0.5396 | 4.1062 | 1.4366 | 5557 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0333 | 70.4007 | 76.2029 | 83.5 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6485 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5376 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 119.9667 | 120 | 119.4333 | 114.7 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 132.1 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 250 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5562.86 | 5562.81 |  | 239.94 | 2.1121 | 273.3 | 370.12 | 0 | 60.003 | 506.8 | 0.5393 | 4.1349 | 1.4379 | 5560 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0444 | 70.4012 | 76.209 | 83.5 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6526 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.4667 | 114.7 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 132.2 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:31 | 5565.86 | 5565.81 |  | 239.95 | 2.1165 | 273.7 | 370.35 | 0 | 60 | 507.9 | 0.539 | 4.1474 | 1.4407 | 5563 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.05 | 70.4016 | 76.2155 | 83.49 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6003 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.7 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:32 | 5568.86 | 5568.81 |  | 239.95 | 2.1195 | 274.1 | 370.58 | 0 | 60 | 508.6 | 0.5391 | 4.1738 | 1.4384 | 5566 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.05 | 70.4027 | 76.2204 | 83.47 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6109 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.7 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.1 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:32 | 5571.86 | 5571.81 |  | 239.95 | 2.1201 | 274.6 | 370.81 | 0 | 60.002 | 508.7 | 0.5399 | 4.1265 | 1.4365 | 5569 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0556 | 70.4043 | 76.2261 | 83.47 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6138 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.7333 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.1 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.838 | 48.808 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:32 | 5574.86 | 5574.81 |  | 239.96 | 2.1204 | 274.8 | 371.04 | 0 | 60.002 | 508.8 | 0.5401 | 4.1366 | 1.4352 | 5572 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0833 | 70.4067 | 76.2339 | 83.45 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6333 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0333 | 120.1333 | 120 | 120 | 119.5667 | 114.7667 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.1 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.838 | 48.809 | 68.566 | 49.388
2024-11-30 | 23:32 | 5577.86 | 5577.81 |  | 239.96 | 2.1208 | 274.7 | 371.27 | 0 | 60.004 | 508.9 | 0.5399 | 4.1808 | 1.4354 | 5575 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.05 | 70.4093 | 76.2388 | 83.44 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6151 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.7 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5580.86 | 5580.81 |  | 239.97 | 2.1204 | 274.6 | 371.49 | 0 | 60 | 508.8 | 0.5396 | 4.1554 | 1.4305 | 5578 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0833 | 70.4124 | 76.24 | 83.44 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6112 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0333 | 120.1333 | 120 | 120 | 119.5333 | 114.8 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5583.86 | 5583.81 |  | 239.96 | 2.1199 | 274.4 | 371.72 | 0 | 59.999 | 508.7 | 0.5393 | 4.1173 | 1.4279 | 5581 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0667 | 70.4146 | 76.2406 | 83.42 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6214 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.8 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62 | 132.2 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.838 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5586.86 | 5586.81 |  | 239.96 | 2.1229 | 274.6 | 371.95 | 0 | 60.002 | 509.4 | 0.539 | 4.1491 | 1.4262 | 5584 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0667 | 70.4169 | 76.2461 | 83.42 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.64 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5 | 114.8 | 124 | 124 | 123.9 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62 | 132.2 | 68 | 143 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5589.86 | 5589.81 |  | 239.96 | 2.1182 | 274 | 372.18 | 0 | 60.002 | 508.3 | 0.5391 | 4.1387 | 1.4251 | 5587 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0889 | 70.4191 | 76.2571 | 83.4133 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6637 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.6 | 114.8333 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.9 | 132.2 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5592.86 | 5592.82 |  | 239.95 | 2.1201 | 274.5 | 372.41 | 0 | 60.001 | 508.7 | 0.5396 | 4.2034 | 1.4241 | 5590 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.0889 | 70.421 | 76.2667 | 83.4067 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6919 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.5667 | 114.8667 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.9 | 132.2 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.839 | 48.809 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5595.86 | 5595.82 |  | 239.94 | 2.1211 | 275 | 372.67 | 0 | 60.002 | 508.9 | 0.5403 | 4.1684 | 1.419 | 5593 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1167 | 70.4223 | 76.2741 | 83.4 | 68.2071 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0333 | 120.1333 | 120.0333 | 120 | 119.6 | 114.9 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.9 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5598.86 | 5598.82 |  | 239.94 | 2.1231 | 275.3 | 372.9 | 0 | 60.002 | 509.4 | 0.5403 | 4.1194 | 1.4198 | 5596 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1222 | 70.4226 | 76.2814 | 83.3933 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3295 | 64.7093 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0333 | 120.1333 | 120.0333 | 120 | 119.6 | 114.9333 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.9 | 132.3 | 68 | 143 | 92 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.389
2024-11-30 | 23:32 | 5601.86 | 5601.82 |  | 239.94 | 2.1277 | 275.6 | 373.13 | 0 | 60.001 | 510.5 | 0.5398 | 4.1835 | 1.4244 | 5599 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1 | 70.422 | 76.2888 | 83.38 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6536 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120 | 120.1 | 120 | 120 | 119.6 | 114.9 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5604.86 | 5604.82 |  | 239.93 | 2.1234 | 274.8 | 373.36 | 0 | 60.003 | 509.5 | 0.5394 | 4.181 | 1.4271 | 5602 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1444 | 70.4216 | 76.2949 | 83.38 | 68.2065 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0667 | 120.1333 | 120.0667 | 120 | 119.6 | 115 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5607.86 | 5607.82 |  | 239.94 | 2.1261 | 275 | 373.59 | 0 | 60 | 510.1 | 0.5392 | 4.1762 | 1.4278 | 5605 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1389 | 70.4215 | 76.3002 | 83.3667 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.642 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.0333 | 120.1333 | 120.0333 | 120.0333 | 119.6 | 115 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5611.86 | 5612.53 |  | 239.95 | 2.1226 | 274.6 | 373.93 | 0 | 60.003 | 509.3 | 0.5392 | 4.2058 | 1.4316 | 5610 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1611 | 70.4231 | 76.3055 | 83.36 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.021 | -0.001 | 0 | 8.33 | 64.6518 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.1333 | 120.1 | 120.0667 | 120.0333 | 119.6 | 115.0333 | 124 | 124 | 124.1 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5613.86 | 5614.02 |  | 239.94 | 2.1205 | 274.4 | 374.05 | 0 | 60 | 508.8 | 0.5394 | 4.2271 | 1.4338 | 5611 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1333 | 70.4254 | 76.312 | 83.36 | 68.2096 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6448 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5375 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.1 | 120.1 | 120 | 120 | 119.6 | 115 | 124 | 124 | 124.1 | 119.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5616.86 | 5616.83 |  | 239.95 | 2.1172 | 274 | 374.27 | 0 | 59.999 | 508 | 0.5394 | 4.1502 | 1.4355 | 5614 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1444 | 70.4286 | 76.3206 | 83.35 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.1 | 120.1 | 120 | 120 | 119.6 | 115.0667 | 124 | 124 | 124 | 119.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.839 | 48.81 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5619.86 | 5619.83 |  | 239.94 | 2.1142 | 273.9 | 374.5 | 0 | 60.002 | 507.3 | 0.5398 | 4.2169 | 1.4364 | 5617 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1667 | 70.433 | 76.3267 | 83.33 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5828 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120 | 119.6 | 115.1 | 124 | 124 | 124.1 | 119.2 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.3 | 68 | 143 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5622.86 | 5622.83 |  | 239.95 | 2.1177 | 274.1 | 374.73 | 0 | 60 | 508.1 | 0.5394 | 4.1641 | 1.4383 | 5620 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.1889 | 70.438 | 76.3292 | 83.33 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.611 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5374 | 0 | 15.153 | 0 | 0 | 120.1667 | 120.1 | 120.0667 | 120.0333 | 119.6333 | 115.1333 | 124 | 124 | 124 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.39
2024-11-30 | 23:32 | 5625.86 | 5625.83 |  | 239.94 | 2.1178 | 273.9 | 374.96 | 0 | 59.999 | 508.2 | 0.539 | 4.2178 | 1.4392 | 5623 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2278 | 70.4447 | 76.33 | 83.31 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6304 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.1 | 120.1 | 120.0667 | 119.7 | 115.2 | 124 | 124 | 124.1 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5628.86 | 5628.83 |  | 239.94 | 2.117 | 273.8 | 375.19 | 0 | 60 | 508 | 0.539 | 4.1937 | 1.4384 | 5626 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2167 | 70.4533 | 76.3337 | 83.31 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6452 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.1667 | 120.1333 | 120.1 | 120.0333 | 119.6667 | 115.2 | 124 | 124 | 124.1 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5631.86 | 5631.83 |  | 239.95 | 2.1085 | 273 | 375.42 | 0 | 60.001 | 505.9 | 0.5396 | 4.2108 | 1.4365 | 5629 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2111 | 70.4617 | 76.3429 | 83.3033 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6431 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.1 | 120.1 | 120 | 119.6667 | 115.2 | 124 | 124 | 124.1 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5634.86 | 5634.83 |  | 239.95 | 2.1156 | 274.2 | 375.65 | 0 | 60.001 | 507.6 | 0.5401 | 4.1502 | 1.437 | 5632 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2389 | 70.4707 | 76.3557 | 83.2967 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.1667 | 120.1 | 120.0667 | 119.7 | 115.2 | 124 | 124 | 124.1 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5637.86 | 5637.83 |  | 239.96 | 2.1148 | 274 | 375.88 | 0 | 60.001 | 507.5 | 0.54 | 4.1233 | 1.4357 | 5635 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2333 | 70.4786 | 76.3673 | 83.29 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6637 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.1333 | 120.1 | 120.0667 | 119.7 | 115.2 | 124 | 124 | 124.1 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5640.86 | 5640.83 |  | 239.95 | 2.1187 | 274.6 | 376.1 | 0 | 59.999 | 508.4 | 0.54 | 4.147 | 1.4337 | 5638 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.25 | 70.4874 | 76.3771 | 83.28 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6294 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.1667 | 120.1 | 120.0667 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5643.86 | 5643.83 |  | 239.95 | 2.1179 | 274.2 | 376.33 | 0 | 60.004 | 508.2 | 0.5396 | 4.1193 | 1.4314 | 5641 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2611 | 70.4967 | 76.382 | 83.27 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6296 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.2 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5646.86 | 5646.83 |  | 239.96 | 2.1199 | 274.2 | 376.56 | 0 | 60.003 | 508.7 | 0.5391 | 4.1031 | 1.4285 | 5644 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2556 | 70.5062 | 76.3847 | 83.26 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6563 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.2 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2333 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5649.86 | 5649.83 |  | 239.95 | 2.1222 | 274.6 | 376.79 | 0 | 60 | 509.2 | 0.5393 | 4.1114 | 1.428 | 5647 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2611 | 70.5154 | 76.39 | 83.23 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6663 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.2333 | 120.1 | 120.0667 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5652.86 | 5652.83 |  | 239.95 | 2.1221 | 274.5 | 377.02 | 0 | 60.001 | 509.2 | 0.5391 | 4.154 | 1.4262 | 5650 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2722 | 70.5228 | 76.3939 | 83.23 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.7033 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.2667 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5655.86 | 5655.83 |  | 239.94 | 2.1224 | 274.8 | 377.25 | 0 | 60 | 509.3 | 0.5397 | 4.139 | 1.4234 | 5653 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2778 | 70.5293 | 76.3978 | 83.23 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.6946 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5374 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.4 | 68 | 143 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5658.86 | 5658.83 |  | 239.94 | 2.123 | 275.2 | 377.48 | 0 | 60 | 509.4 | 0.5401 | 4.0981 | 1.4209 | 5656 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2778 | 70.5361 | 76.4014 | 83.2233 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6603 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5661.86 | 5661.83 |  | 239.94 | 2.1211 | 275 | 377.71 | 0 | 60.002 | 508.9 | 0.5403 | 4.0959 | 1.4188 | 5659 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2778 | 70.542 | 76.4051 | 83.21 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6162 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5664.86 | 5664.83 |  | 239.94 | 2.1248 | 275.5 | 377.94 | 0 | 60.001 | 509.8 | 0.5403 | 4.0976 | 1.4211 | 5662 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2667 | 70.5479 | 76.4084 | 83.2033 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6236 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5667.86 | 5667.83 |  | 239.94 | 2.1252 | 275.1 | 378.16 | 0 | 60.002 | 509.9 | 0.5396 | 4.1156 | 1.4244 | 5665 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2944 | 70.5527 | 76.4108 | 83.1967 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.03 | -0.001 | 0 | 8.3301 | 64.6415 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2667 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7333 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.7 | 132.5 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5670.86 | 5670.84 |  | 239.95 | 2.1307 | 275.9 | 378.39 | 0 | 60.003 | 511.2 | 0.5396 | 4.1103 | 1.4263 | 5668 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2889 | 70.5558 | 76.4149 | 83.1833 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6436 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2333 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7333 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.7 | 132.5 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 251 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5673.86 | 5673.84 |  | 239.95 | 2.1272 | 275.5 | 378.62 | 0 | 60 | 510.4 | 0.5398 | 4.1383 | 1.4273 | 5671 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2944 | 70.5583 | 76.4214 | 83.1833 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6313 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2333 | 120.3333 | 120.1 | 120.1 | 119.7333 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.7 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5676.86 | 5676.84 |  | 239.96 | 2.1235 | 275 | 378.85 | 0 | 60.004 | 509.6 | 0.5396 | 4.103 | 1.43 | 5674 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.2778 | 70.5617 | 76.4267 | 83.1767 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6359 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2 | 120.3 | 120.1 | 120.1 | 119.7 | 115.2667 | 124 | 124 | 124.2 | 119.4 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.7 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.839 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5679.86 | 5679.84 |  | 239.96 | 2.1224 | 275 | 379.08 | 0 | 59.999 | 509.3 | 0.54 | 4.1415 | 1.4326 | 5677 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3333 | 70.5658 | 76.4316 | 83.17 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6133 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.1 | 120.1 | 119.8 | 115.3 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.5 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5682.86 | 5682.84 |  | 239.95 | 2.1144 | 274 | 379.31 | 0 | 60 | 507.3 | 0.5402 | 4.1444 | 1.4355 | 5680 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3167 | 70.5697 | 76.4386 | 83.1633 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6522 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2667 | 120.3667 | 120.1 | 120.1 | 119.7667 | 115.3 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:33 | 5685.86 | 5685.84 |  | 239.95 | 2.1186 | 274.5 | 379.54 | 0 | 60.003 | 508.4 | 0.54 | 4.1577 | 1.4368 | 5683 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3056 | 70.5734 | 76.4463 | 83.15 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5976 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2333 | 120.3333 | 120.1 | 120.1 | 119.7667 | 115.3 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5688.86 | 5688.84 |  | 239.94 | 2.1168 | 273.9 | 379.77 | 0 | 60 | 507.9 | 0.5393 | 4.1691 | 1.4382 | 5686 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.35 | 70.5772 | 76.4537 | 83.15 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.625 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.3667 | 120.1667 | 120.1333 | 119.8 | 115.3333 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5691.86 | 5691.84 |  | 239.95 | 2.1194 | 274.3 | 380 | 0 | 60.004 | 508.5 | 0.5393 | 4.1386 | 1.4394 | 5689 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3444 | 70.5802 | 76.4614 | 83.15 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.655 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2667 | 120.3667 | 120.1333 | 120.1333 | 119.8 | 115.3667 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5694.86 | 5694.84 |  | 239.95 | 2.1181 | 274.1 | 380.23 | 0 | 60 | 508.2 | 0.5394 | 4.1406 | 1.437 | 5692 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3389 | 70.5837 | 76.4676 | 83.12 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6303 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.3333 | 120.1333 | 120.1333 | 119.8 | 115.3333 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5697.86 | 5697.84 |  | 239.95 | 2.1157 | 274.1 | 380.46 | 0 | 60 | 507.7 | 0.54 | 4.1674 | 1.4353 | 5695 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3444 | 70.5874 | 76.4706 | 83.12 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.2667 | 120.3333 | 120.1333 | 120.1333 | 119.8 | 115.4 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.6 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5700.86 | 5700.84 |  | 239.96 | 2.1178 | 274.5 | 380.69 | 0 | 60.002 | 508.2 | 0.5403 | 4.1456 | 1.4352 | 5698 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3889 | 70.5908 | 76.4743 | 83.1133 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6704 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.2 | 120.2 | 119.8 | 115.4333 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5703.86 | 5703.84 |  | 239.95 | 2.1164 | 274.3 | 380.92 | 0 | 60.004 | 507.8 | 0.5401 | 4.1662 | 1.4342 | 5701 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4 | 70.5933 | 76.4835 | 83.1133 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.2333 | 120.2 | 119.8 | 115.4667 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5706.86 | 5706.85 |  | 239.95 | 2.1245 | 275.2 | 381.14 | 0 | 60 | 509.8 | 0.5398 | 4.1123 | 1.4324 | 5704 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.3944 | 70.5953 | 76.4933 | 83.1 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6375 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.3667 | 120.2 | 120.2 | 119.8333 | 115.4667 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5709.86 | 5709.85 |  | 239.95 | 2.1258 | 275.2 | 381.37 | 0 | 60.003 | 510.1 | 0.5395 | 4.0937 | 1.4273 | 5707 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4167 | 70.5967 | 76.4988 | 83.0933 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.2667 | 120.1667 | 119.8667 | 115.5 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5712.86 | 5712.85 |  | 239.94 | 2.1237 | 274.8 | 381.6 | 0 | 60.002 | 509.6 | 0.5392 | 4.1331 | 1.4273 | 5710 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4278 | 70.5978 | 76.5012 | 83.08 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6606 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.2667 | 120.2 | 119.9 | 115.5 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5715.86 | 5715.85 |  | 239.94 | 2.1243 | 274.8 | 381.83 | 0 | 60 | 509.7 | 0.5391 | 4.14 | 1.4247 | 5713 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4389 | 70.5987 | 76.5049 | 83.07 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6635 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 120.2 | 119.8667 | 115.5667 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5718.86 | 5718.85 |  | 239.93 | 2.1224 | 274.7 | 382.06 | 0 | 60.001 | 509.2 | 0.5395 | 4.1354 | 1.4219 | 5716 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4222 | 70.5994 | 76.5102 | 83.07 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6821 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5373 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.2333 | 120.2 | 119.8333 | 115.5667 | 124 | 124 | 124.3 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5721.86 | 5721.85 |  | 239.92 | 2.1248 | 275.4 | 382.29 | 0 | 60 | 509.8 | 0.5402 | 4.119 | 1.4191 | 5719 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.45 | 70.5999 | 76.5143 | 83.05 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6516 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 120.2 | 119.9 | 115.6 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5724.86 | 5724.85 |  | 239.92 | 2.1402 | 277.8 | 382.52 | 0 | 60.002 | 513.5 | 0.5411 | 4.1291 | 1.4207 | 5722 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4611 | 70.6 | 76.5171 | 83.0433 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6241 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 120.2333 | 119.9 | 115.6333 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5727.86 | 5727.85 |  | 239.93 | 2.1254 | 275.2 | 382.75 | 0 | 60.003 | 510 | 0.5396 | 4.2178 | 1.4253 | 5725 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4833 | 70.6 | 76.5212 | 83.0433 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6701 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 115.7 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5730.86 | 5730.85 |  | 239.94 | 2.1201 | 274.3 | 382.98 | 0 | 59.999 | 508.7 | 0.5392 | 4.1865 | 1.4265 | 5728 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4778 | 70.6 | 76.5257 | 83.03 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.6683 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4 | 120.3 | 120.2667 | 119.9 | 115.7 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5733.86 | 5733.85 |  | 239.95 | 2.1206 | 274.5 | 383.21 | 0 | 60 | 508.8 | 0.5394 | 4.1802 | 1.429 | 5731 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5 | 70.6 | 76.5294 | 83.03 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6528 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4667 | 120.3 | 120.2667 | 119.9 | 115.7667 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5736.86 | 5736.85 |  | 239.95 | 2.1198 | 274.4 | 383.44 | 0 | 60.001 | 508.6 | 0.5395 | 4.2072 | 1.4306 | 5734 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.4944 | 70.6 | 76.5335 | 83.01 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6769 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4667 | 120.3 | 120.2667 | 119.8667 | 115.7667 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.566 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5739.86 | 5739.85 |  | 239.96 | 2.1193 | 274.3 | 383.67 | 0 | 60.002 | 508.6 | 0.5394 | 4.2564 | 1.4337 | 5737 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5167 | 70.6 | 76.5404 | 83 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6667 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 115.8 | 124 | 124 | 124.4 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 61.7 | 132.8 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5742.86 | 5742.86 |  | 239.96 | 2.1184 | 274.4 | 383.9 | 0 | 60 | 508.3 | 0.5399 | 4.2249 | 1.4357 | 5740 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5167 | 70.6 | 76.5478 | 83 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6448 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5371 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 115.8 | 124 | 124 | 124.5 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.7 | 132.8 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:34 | 5745.86 | 5745.86 |  | 239.95 | 2.1122 | 273.6 | 384.13 | 0 | 60 | 506.8 | 0.5398 | 4.2478 | 1.4373 | 5743 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5111 | 70.6 | 76.5527 | 82.9933 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6535 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4667 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 115.8 | 124 | 124 | 124.5 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 61.8 | 132.8 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5748.86 | 5748.86 |  | 239.96 | 2.1175 | 274.2 | 384.36 | 0 | 60 | 508.1 | 0.5397 | 4.1922 | 1.437 | 5746 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5222 | 70.6 | 76.5584 | 82.98 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6607 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.4667 | 120.3 | 120.3 | 119.9333 | 115.8333 | 124 | 124 | 124.5 | 119.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 61.8 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5751.86 | 5751.86 |  | 239.96 | 2.123 | 274.6 | 384.59 | 0 | 60 | 509.4 | 0.539 | 4.1772 | 1.4398 | 5749 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5389 | 70.6 | 76.5669 | 82.98 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6468 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 120.3 | 119.9333 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 132.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5754.86 | 5754.86 |  | 239.95 | 2.1663 | 281 | 384.82 | 0 | 60.003 | 519.8 | 0.5406 | 4.281 | 1.4386 | 5752 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5333 | 70.6 | 76.578 | 82.9733 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6283 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 120.3 | 119.9333 | 115.8667 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 61.9 | 132.8 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5757.86 | 5757.86 |  | 239.96 | 2.1266 | 275.2 | 385.05 | 0 | 60 | 510.3 | 0.5392 | 4.1721 | 1.4385 | 5755 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5611 | 70.6001 | 76.5853 | 82.96 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.5972 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7047 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3333 | 120.5 | 120.3333 | 120.3 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 132.8 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5760.86 | 5760.86 |  | 239.96 | 2.1256 | 275.4 | 385.27 | 0 | 60.003 | 510 | 0.5399 | 4.1323 | 1.4362 | 5758 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.55 | 70.6006 | 76.5918 | 82.96 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6099 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3333 | 120.5 | 120.3 | 120.3 | 119.9667 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62 | 132.7 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5763.86 | 5763.86 |  | 239.96 | 2.1257 | 275.6 | 385.5 | 0 | 60.001 | 510.1 | 0.5402 | 4.1154 | 1.4349 | 5761 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5667 | 70.601 | 76.602 | 82.9533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6412 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3333 | 120.5 | 120.3667 | 120.3 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 132.8 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5766.86 | 5766.86 |  | 239.96 | 2.1245 | 275.2 | 385.73 | 0 | 59.999 | 509.8 | 0.5399 | 4.1367 | 1.4339 | 5764 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5833 | 70.6015 | 76.6102 | 82.94 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6772 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.5667 | 120.3667 | 120.3 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.1 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1043 | 80 | 2196 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5769.86 | 5769.86 |  | 239.96 | 2.1254 | 275.3 | 385.96 | 0 | 60.002 | 510 | 0.5398 | 4.2112 | 1.4321 | 5767 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5722 | 70.6019 | 76.6176 | 82.9333 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5371 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.5333 | 120.3667 | 120.3 | 119.9667 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.2 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5772.86 | 5772.86 |  | 239.96 | 2.1258 | 275.3 | 386.19 | 0 | 60.002 | 510.1 | 0.5397 | 4.1661 | 1.4285 | 5770 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6056 | 70.6024 | 76.6253 | 82.9267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6792 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.3333 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.3 | 132.8 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5775.86 | 5775.86 |  | 239.95 | 2.1264 | 275.2 | 386.42 | 0 | 60.004 | 510.2 | 0.5394 | 4.1001 | 1.428 | 5773 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5833 | 70.6028 | 76.6331 | 82.92 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.5667 | 120.3333 | 120.3333 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.4 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5778.86 | 5778.86 |  | 239.94 | 2.1293 | 275.7 | 386.65 | 0 | 60.001 | 510.9 | 0.5396 | 4.1057 | 1.4273 | 5776 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5833 | 70.6033 | 76.6367 | 82.91 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6696 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5372 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.5667 | 120.3667 | 120.3333 | 119.9667 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.4 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5781.86 | 5781.86 |  | 239.94 | 2.1217 | 274.9 | 386.88 | 0 | 60.002 | 509.1 | 0.5401 | 4.1085 | 1.4219 | 5779 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6167 | 70.6041 | 76.64 | 82.92 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6489 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5371 | 0 | 15.152 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.5 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2203 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5784.86 | 5784.86 |  | 239.93 | 2.1632 | 281.3 | 387.11 | 0 | 60.001 | 519 | 0.542 | 4.0988 | 1.4191 | 5782 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.5944 | 70.6052 | 76.6473 | 82.89 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6889 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.6 | 120.3667 | 120.3667 | 119.9667 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.5 | 132.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.84 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5787.86 | 5787.86 |  | 239.92 | 2.119 | 274.6 | 387.34 | 0 | 60.001 | 508.4 | 0.5401 | 4.1142 | 1.4189 | 5785 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6167 | 70.6065 | 76.6559 | 82.88 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6606 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 115.9 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.6 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5790.86 | 5790.86 |  | 239.93 | 2.1275 | 275.6 | 387.57 | 0 | 60 | 510.4 | 0.54 | 4.1116 | 1.4225 | 5788 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6222 | 70.6087 | 76.6596 | 82.88 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6265 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5372 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.3667 | 120 | 115.9667 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.6 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:35 | 5793.86 | 5793.86 |  | 239.93 | 2.1381 | 276.9 | 387.8 | 0 | 60.002 | 513 | 0.5398 | 4.1584 | 1.4248 | 5791 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6278 | 70.6118 | 76.6604 | 82.86 | 68.1835 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6229 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 115.9667 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.4 | 62.7 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:35 | 5796.86 | 5796.87 |  | 239.94 | 2.1351 | 276.6 | 388.03 | 0 | 59.997 | 512.3 | 0.54 | 4.0916 | 1.4265 | 5794 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6111 | 70.616 | 76.6616 | 82.8467 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.3667 | 120.6 | 120.3667 | 120.3667 | 120 | 115.9667 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:35 | 5799.86 | 5799.87 |  | 239.94 | 2.1347 | 276.5 | 388.26 | 0 | 60 | 512.2 | 0.5399 | 4.105 | 1.4278 | 5797 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6333 | 70.6213 | 76.6653 | 82.8533 | 68.179 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6809 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 116 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.7 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:35 | 5802.86 | 5802.87 |  | 239.95 | 2.1308 | 276.1 | 388.48 | 0 | 60.002 | 511.3 | 0.54 | 4.1288 | 1.4314 | 5800 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6333 | 70.628 | 76.6702 | 82.84 | 68.1831 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.6327 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 116 | 124 | 124 | 124.5 | 119.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 132.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:35 | 5805.86 | 5805.87 |  | 239.95 | 2.1286 | 275.7 | 388.71 | 0 | 60 | 510.7 | 0.5399 | 4.1348 | 1.4353 | 5803 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6333 | 70.6359 | 76.6763 | 82.84 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6484 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 116 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5808.86 | 5808.87 |  | 239.94 | 2.1212 | 275 | 388.94 | 0 | 60 | 509 | 0.5403 | 4.1333 | 1.4367 | 5806 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6278 | 70.6435 | 76.6814 | 82.8267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6724 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.5667 | 120.4 | 120.3667 | 120.0333 | 116 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5811.86 | 5811.87 |  | 239.95 | 2.1285 | 275.9 | 389.17 | 0 | 59.999 | 510.7 | 0.5402 | 4.106 | 1.4371 | 5809 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6333 | 70.6515 | 76.6867 | 82.8267 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6147 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120 | 116 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.6 | 133 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5814.86 | 5814.87 |  | 239.94 | 2.1582 | 279.9 | 389.41 | 0 | 60.003 | 517.8 | 0.5405 | 4.1144 | 1.4405 | 5812 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6444 | 70.6593 | 76.6947 | 82.81 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.5948 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120.0333 | 116.0333 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.6 | 133 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5817.86 | 5817.87 |  | 239.94 | 2.1392 | 276.9 | 389.63 | 0 | 60 | 513.3 | 0.5395 | 4.1559 | 1.4389 | 5815 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6556 | 70.6667 | 76.7008 | 82.79 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6247 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.4 | 120.0333 | 116.1 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.6 | 133.1 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5820.86 | 5820.87 |  | 239.95 | 2.1363 | 276.8 | 389.87 | 0 | 60 | 512.6 | 0.5399 | 4.1342 | 1.4383 | 5818 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6556 | 70.6731 | 76.7063 | 82.79 | 68.1863 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4333 | 120.6333 | 120.4 | 120.3667 | 120.0333 | 116.0667 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.5 | 133.1 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5823.86 | 5823.87 |  | 239.96 | 2.1316 | 276.3 | 390.1 | 0 | 60.003 | 511.5 | 0.5402 | 4.1015 | 1.4357 | 5821 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6833 | 70.6788 | 76.7102 | 82.7833 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6298 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4333 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.0667 | 116.1 | 124 | 124 | 124.6 | 119.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.4 | 133.1 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5826.86 | 5826.87 |  | 239.96 | 2.1321 | 276.3 | 390.33 | 0 | 60.002 | 511.6 | 0.5401 | 4.1749 | 1.4367 | 5824 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7 | 70.6833 | 76.7133 | 82.77 | 68.1863 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6213 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.1 | 124 | 124 | 124.6 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.4 | 133.1 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.84 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5829.86 | 5829.87 |  | 239.96 | 2.1295 | 275.8 | 390.56 | 0 | 60.003 | 511 | 0.5398 | 4.1476 | 1.4334 | 5827 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6889 | 70.6864 | 76.7186 | 82.77 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6704 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.6667 | 120.4 | 120.4 | 120.0667 | 116.1 | 124 | 124 | 124.6 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.3 | 133.1 | 68 | 143 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5832.86 | 5832.87 |  | 239.96 | 2.1201 | 274.6 | 390.79 | 0 | 60.003 | 508.7 | 0.5397 | 4.1865 | 1.4298 | 5830 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7056 | 70.6883 | 76.7251 | 82.7567 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6547 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.1333 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 133.1 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5835.86 | 5835.87 |  | 239.95 | 2.1213 | 274.6 | 391.02 | 0 | 60.001 | 509 | 0.5396 | 4.1168 | 1.427 | 5833 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7111 | 70.6907 | 76.7288 | 82.7567 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6618 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.1667 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 133.1 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5838.86 | 5838.88 |  | 239.96 | 2.1296 | 275.6 | 391.25 | 0 | 60.001 | 511 | 0.5394 | 4.1034 | 1.4256 | 5836 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.6944 | 70.6917 | 76.7325 | 82.7433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.6192 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.4667 | 120.6667 | 120.4 | 120.4 | 120.0667 | 116.1667 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 133.1 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5841.86 | 5841.88 |  | 239.94 | 2.1313 | 275.9 | 391.48 | 0 | 59.996 | 511.4 | 0.5396 | 4.1612 | 1.425 | 5839 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7167 | 70.6923 | 76.7386 | 82.7367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6527 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.2 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.1 | 133.1 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5844.86 | 5844.88 |  | 239.94 | 2.1591 | 280.5 | 391.71 | 0 | 59.998 | 518 | 0.5415 | 4.1906 | 1.4201 | 5842 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7167 | 70.6925 | 76.7459 | 82.7367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.705 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.2 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.1 | 133.2 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5847.86 | 5847.88 |  | 239.94 | 2.1329 | 276.6 | 391.94 | 0 | 60.002 | 511.8 | 0.5405 | 4.1709 | 1.4185 | 5845 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7333 | 70.6932 | 76.7496 | 82.73 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.6865 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.1 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5850.86 | 5850.88 |  | 239.94 | 2.1366 | 276.8 | 392.17 | 0 | 60.001 | 512.7 | 0.54 | 4.1654 | 1.4224 | 5848 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7333 | 70.6936 | 76.7504 | 82.71 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6671 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.7 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5853.86 | 5853.88 |  | 239.94 | 2.1299 | 275.7 | 392.4 | 0 | 60.001 | 511 | 0.5395 | 4.2021 | 1.4255 | 5851 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7278 | 70.6941 | 76.7533 | 82.71 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6822 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5371 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.6667 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5856.86 | 5856.88 |  | 239.94 | 2.1219 | 274.7 | 392.63 | 0 | 60.001 | 509.1 | 0.5395 | 4.2184 | 1.4268 | 5854 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7333 | 70.6945 | 76.7594 | 82.71 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.6982 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5859.86 | 5859.88 |  | 239.94 | 2.1329 | 276 | 392.86 | 0 | 60.002 | 511.8 | 0.5393 | 4.1877 | 1.4291 | 5857 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7444 | 70.6948 | 76.7651 | 82.7033 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.6931 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5667 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.393
2024-11-30 | 23:36 | 5862.86 | 5862.88 |  | 239.94 | 2.1297 | 275.9 | 393.09 | 0 | 60 | 511 | 0.5399 | 4.193 | 1.4309 | 5860 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7556 | 70.6951 | 76.7688 | 82.69 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6714 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.4 | 120.4333 | 120.1 | 116.3 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:36 | 5865.86 | 5865.88 |  | 239.95 | 2.1335 | 276.5 | 393.32 | 0 | 60 | 511.9 | 0.5402 | 4.1807 | 1.4332 | 5863 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7444 | 70.696 | 76.7718 | 82.6767 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6238 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.5333 | 120.7 | 120.4 | 120.4 | 120.1 | 116.3333 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 93 | 1049 | 80 | 2196 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5868.86 | 5868.88 |  | 239.95 | 2.1295 | 275.9 | 393.55 | 0 | 60.004 | 511 | 0.54 | 4.1659 | 1.4358 | 5866 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7778 | 70.6969 | 76.7792 | 82.6767 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.678 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.4 | 120.4667 | 120.1 | 116.4 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 94 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5871.86 | 5871.88 |  | 239.94 | 2.128 | 275.7 | 393.78 | 0 | 60.003 | 510.6 | 0.5399 | 4.2212 | 1.4361 | 5869 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.7889 | 70.6976 | 76.792 | 82.6767 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6168 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.4667 | 120.4667 | 120.1 | 116.4 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62 | 133.2 | 68 | 142 | 93 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5874.86 | 5874.88 |  | 239.94 | 2.173 | 282.5 | 394.01 | 0 | 60.002 | 521.4 | 0.5417 | 4.1917 | 1.4371 | 5872 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8 | 70.6981 | 76.8012 | 82.65 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6361 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.4667 | 120.5333 | 120.1 | 116.4 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62 | 133.3 | 68 | 142 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5877.86 | 5877.88 |  | 239.94 | 2.127 | 275.1 | 394.24 | 0 | 60 | 510.4 | 0.5389 | 4.2175 | 1.4394 | 5875 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8056 | 70.6988 | 76.8037 | 82.6433 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.6474 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.4667 | 120.5 | 120.1 | 116.4667 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5880.86 | 5880.88 |  | 239.94 | 2.1381 | 276.8 | 394.47 | 0 | 60.002 | 513 | 0.5396 | 4.2138 | 1.4394 | 5878 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8278 | 70.6997 | 76.8025 | 82.63 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7053 | 151.537 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.5333 | 120.1333 | 116.5 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5883.86 | 5883.88 |  | 239.95 | 2.1322 | 276 | 394.7 | 0 | 60.002 | 511.6 | 0.5395 | 4.1956 | 1.4378 | 5881 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8222 | 70.701 | 76.8055 | 82.63 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6727 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.5333 | 120.1 | 116.5 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5886.86 | 5886.88 |  | 239.95 | 2.1348 | 276.8 | 394.93 | 0 | 60.003 | 512.2 | 0.5404 | 4.1609 | 1.437 | 5884 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8278 | 70.7024 | 76.8147 | 82.6233 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6753 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.5333 | 120.1 | 116.5333 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.1 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.812 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5889.86 | 5889.88 |  | 239.95 | 2.1357 | 276.8 | 395.16 | 0 | 60 | 512.5 | 0.5402 | 4.1417 | 1.4358 | 5887 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.85 | 70.7037 | 76.822 | 82.61 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6509 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.6 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.1 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5892.86 | 5892.88 |  | 239.96 | 2.1321 | 276.2 | 395.39 | 0 | 60.003 | 511.6 | 0.5399 | 4.2123 | 1.4316 | 5890 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8444 | 70.7056 | 76.8276 | 82.61 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7051 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.5667 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.8 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.2 | 133.3 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5895.86 | 5895.88 |  | 239.95 | 2.1303 | 275.8 | 395.62 | 0 | 60.003 | 511.2 | 0.5396 | 4.1244 | 1.4298 | 5893 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8444 | 70.7081 | 76.8318 | 82.61 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6323 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.5667 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.9 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 133.3 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 252 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5898.86 | 5898.88 |  | 239.95 | 2.1257 | 275.1 | 395.85 | 0 | 60 | 510 | 0.5395 | 4.14 | 1.428 | 5896 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.85 | 70.7112 | 76.8386 | 82.5967 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6361 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5 | 120.6 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.9 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 133.3 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5901.86 | 5901.88 |  | 239.95 | 2.1179 | 274 | 396.08 | 0 | 60.003 | 508.2 | 0.5392 | 4.1488 | 1.426 | 5899 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8444 | 70.7145 | 76.8459 | 82.59 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6366 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.6667 | 120.5333 | 120.5667 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.9 | 119.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.4 | 133.3 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5904.86 | 5904.88 |  | 239.93 | 2.1788 | 283.2 | 396.31 | 0 | 60.001 | 522.8 | 0.5418 | 4.1715 | 1.4232 | 5902 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8611 | 70.7177 | 76.852 | 82.58 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5667 | 120.6 | 120.1 | 116.6 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 133.3 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5907.86 | 5907.88 |  | 239.94 | 2.1356 | 276.9 | 396.54 | 0 | 60.001 | 512.4 | 0.5403 | 4.1283 | 1.4203 | 5905 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8722 | 70.7213 | 76.8586 | 82.58 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.634 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.6 | 120.5667 | 120.1333 | 116.6333 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 133.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.392
2024-11-30 | 23:37 | 5910.86 | 5910.88 |  | 239.94 | 2.1351 | 277 | 396.77 | 0 | 60.001 | 512.3 | 0.5407 | 4.0866 | 1.418 | 5908 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8778 | 70.725 | 76.8659 | 82.56 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6035 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.5667 | 120.6 | 120.1333 | 116.6667 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.6 | 133.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:37 | 5913.86 | 5913.88 |  | 239.94 | 2.1327 | 276.6 | 397 | 0 | 60.002 | 511.7 | 0.5405 | 4.1091 | 1.4216 | 5911 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8889 | 70.7299 | 76.87 | 82.56 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.5965 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.1333 | 116.7 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.6 | 133.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:37 | 5916.86 | 5916.89 |  | 239.94 | 2.1275 | 275.5 | 397.23 | 0 | 60.003 | 510.5 | 0.5396 | 4.1077 | 1.4232 | 5914 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8944 | 70.7349 | 76.872 | 82.54 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6181 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.1667 | 116.7 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 133.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:37 | 5919.86 | 5919.89 |  | 239.94 | 2.126 | 275.2 | 397.46 | 0 | 60 | 510.1 | 0.5396 | 4.1781 | 1.4266 | 5917 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8944 | 70.7396 | 76.8769 | 82.54 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6623 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.1667 | 116.7 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.7 | 133.4 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:37 | 5922.86 | 5922.89 |  | 239.95 | 2.1284 | 275.6 | 397.69 | 0 | 59.999 | 510.7 | 0.5397 | 4.0882 | 1.427 | 5920 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9111 | 70.7442 | 76.8831 | 82.54 | 68.1898 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6861 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6667 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 124.9 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133.4 | 68 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.841 | 48.811 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:37 | 5925.86 | 5925.89 |  | 239.96 | 2.1391 | 277.1 | 397.92 | 0 | 60 | 513.3 | 0.5399 | 4.1356 | 1.4285 | 5923 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8889 | 70.7491 | 76.888 | 82.52 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.671 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7052 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6667 | 120.6667 | 120.6 | 120.5667 | 120.1667 | 116.6667 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133.4 | 68 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5928.86 | 5928.89 |  | 239.95 | 2.1446 | 278 | 398.15 | 0 | 60.002 | 514.6 | 0.5402 | 4.1225 | 1.433 | 5926 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9167 | 70.7546 | 76.89 | 82.52 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133.4 | 68 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5931.86 | 5931.89 |  | 239.95 | 2.138 | 277.3 | 398.38 | 0 | 60.001 | 513 | 0.5405 | 4.1449 | 1.434 | 5929 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.8944 | 70.7598 | 76.89 | 82.5133 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.6667 | 120.7 | 120.6 | 120.5667 | 120.1667 | 116.6667 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.7 | 133.4 | 68 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5934.86 | 5934.89 |  | 239.95 | 2.1674 | 281.6 | 398.61 | 0 | 60.003 | 520.1 | 0.5415 | 4.1028 | 1.4355 | 5932 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9167 | 70.7651 | 76.8904 | 82.5067 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6791 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.5 | 68 | 145 | 93 | 1049 | 80 | 2198 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5937.86 | 5937.89 |  | 239.95 | 2.1315 | 276.3 | 398.84 | 0 | 60 | 511.4 | 0.5402 | 4.1596 | 1.4368 | 5935 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9167 | 70.7704 | 76.8929 | 82.5 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7237 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.5 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2203 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5940.86 | 5940.89 |  | 239.94 | 2.1367 | 276.8 | 399.07 | 0 | 59.997 | 512.7 | 0.5398 | 4.1359 | 1.4379 | 5938 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9167 | 70.7746 | 76.899 | 82.5 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6838 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5369 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.5 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5943.86 | 5943.89 |  | 239.95 | 2.1463 | 277.8 | 399.31 | 0 | 60 | 515 | 0.5393 | 4.1256 | 1.4389 | 5941 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9167 | 70.7783 | 76.9055 | 82.5 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6712 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 133.6 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2203 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5946.86 | 5946.89 |  | 239.95 | 2.1505 | 278.7 | 399.54 | 0 | 60 | 516 | 0.54 | 4.1621 | 1.4383 | 5944 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9222 | 70.782 | 76.9092 | 82.4867 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.6333 | 120.2 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 133.6 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5949.86 | 5949.89 |  | 239.95 | 2.149 | 278.6 | 399.77 | 0 | 60 | 515.7 | 0.5404 | 4.1782 | 1.4365 | 5947 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.95 | 70.7852 | 76.9137 | 82.4867 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6666 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5368 | 0 | 15.151 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.7 | 120.3 | 116.7 | 124 | 124 | 125 | 119.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 133.6 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5952.86 | 5952.89 |  | 239.94 | 2.1411 | 277.6 | 400 | 0 | 59.996 | 513.7 | 0.5404 | 4.1358 | 1.4348 | 5950 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9667 | 70.7879 | 76.9229 | 82.48 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6583 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7045 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6333 | 120.7 | 120.3 | 116.7667 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 133.6 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5955.86 | 5955.89 |  | 239.95 | 2.139 | 277.4 | 400.23 | 0 | 60 | 513.3 | 0.5404 | 4.1556 | 1.435 | 5953 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9667 | 70.7902 | 76.9339 | 82.4533 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5368 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.7 | 120.3 | 116.8 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 133.6 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5958.86 | 5958.89 |  | 239.95 | 2.1352 | 276.7 | 400.46 | 0 | 60 | 512.3 | 0.5401 | 4.2215 | 1.4329 | 5956 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9667 | 70.7926 | 76.9398 | 82.44 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6541 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5368 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.7 | 120.6 | 120.7 | 120.3 | 116.8 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.6 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5961.86 | 5961.89 |  | 239.94 | 2.1295 | 275.9 | 400.69 | 0 | 59.999 | 511 | 0.5399 | 4.153 | 1.4299 | 5959 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 119.9889 | 70.7942 | 76.9425 | 82.4333 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6319 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.8 | 120.6333 | 120.7 | 120.3 | 116.8 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.6 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5964.86 | 5964.89 |  | 239.94 | 2.171 | 281.9 | 400.92 | 0 | 60 | 520.9 | 0.5411 | 4.1063 | 1.4273 | 5962 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0056 | 70.7956 | 76.9473 | 82.4267 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6688 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.8 | 120.6333 | 120.7 | 120.3 | 116.9 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5967.86 | 5967.89 |  | 239.94 | 2.1467 | 278.1 | 401.16 | 0 | 60.002 | 515.1 | 0.5399 | 4.127 | 1.4268 | 5965 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0056 | 70.7969 | 76.9527 | 82.42 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6407 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.8 | 120.6333 | 120.7 | 120.3 | 116.9 | 124 | 124 | 125 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5970.86 | 5970.89 |  | 239.94 | 2.1494 | 278.6 | 401.39 | 0 | 59.999 | 515.7 | 0.5403 | 4.1714 | 1.4244 | 5968 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0056 | 70.7979 | 76.9576 | 82.4133 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5368 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7 | 120.8 | 120.6333 | 120.7 | 120.3 | 116.9 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5973.86 | 5973.89 |  | 239.93 | 2.147 | 278.3 | 401.62 | 0 | 60.002 | 515.1 | 0.5403 | 4.1698 | 1.4214 | 5971 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0222 | 70.7988 | 76.9596 | 82.4133 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7333 | 120.8 | 120.6667 | 120.7 | 120.3 | 116.9333 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5976.86 | 5976.89 |  | 239.93 | 2.1419 | 277.7 | 401.85 | 0 | 60.001 | 513.9 | 0.5404 | 4.1219 | 1.4186 | 5974 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0444 | 70.7994 | 76.96 | 82.4 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6314 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7333 | 120.8 | 120.7 | 120.7 | 120.3333 | 117 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5979.86 | 5979.89 |  | 239.94 | 2.1374 | 277.1 | 402.08 | 0 | 60.004 | 512.8 | 0.5404 | 4.1411 | 1.4203 | 5977 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.05 | 70.7999 | 76.9604 | 82.4 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6686 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 120.7 | 120.7 | 120.3 | 117 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5982.86 | 5982.9 |  | 239.94 | 2.1268 | 275.5 | 402.31 | 0 | 60.003 | 510.3 | 0.5399 | 4.1753 | 1.4229 | 5980 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0556 | 70.8 | 76.9659 | 82.4 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6691 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.7667 | 120.8 | 120.7 | 120.7 | 120.3333 | 117.0333 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 133.7 | 68 | 142 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.841 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:38 | 5985.86 | 5985.9 |  | 239.95 | 2.1337 | 276.2 | 402.54 | 0 | 60 | 512 | 0.5396 | 4.1563 | 1.427 | 5983 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1 | 70.8 | 76.9788 | 82.38 | 68.1992 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6585 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 5988.86 | 5988.9 |  | 239.95 | 2.1395 | 277 | 402.77 | 0 | 60.003 | 513.4 | 0.5396 | 4.1598 | 1.4275 | 5986 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1 | 70.8 | 76.9947 | 82.38 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0.029 | -0.001 | 0 | 8.3298 | 64.7192 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 5991.86 | 5991.9 |  | 239.95 | 2.1435 | 277.6 | 403 | 0 | 60.001 | 514.3 | 0.5398 | 4.1604 | 1.4288 | 5989 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.0944 | 70.8 | 77.0063 | 82.38 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.6894 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7 | 120.3667 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 253 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 5994.86 | 5994.9 |  | 239.96 | 2.1425 | 277.4 | 403.23 | 0 | 60.003 | 514.1 | 0.5396 | 4.2439 | 1.4311 | 5992 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1 | 70.8 | 77.0149 | 82.3667 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7053 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 5997.86 | 5997.9 |  | 239.96 | 2.1358 | 276.8 | 403.46 | 0 | 59.999 | 512.5 | 0.5401 | 4.1626 | 1.4329 | 5995 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1 | 70.8 | 77.0263 | 82.36 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.689 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6000.86 | 6000.9 |  | 239.96 | 2.1351 | 276.6 | 403.69 | 0 | 60.002 | 512.3 | 0.54 | 4.1972 | 1.4355 | 5998 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1 | 70.8 | 77.0367 | 82.36 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 64.62 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7333 | 120.3667 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 133.7 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6003.86 | 6003.9 |  | 239.96 | 2.1257 | 275.4 | 403.93 | 0 | 60.003 | 510.1 | 0.5399 | 4.2089 | 1.4362 | 6001 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1167 | 70.8 | 77.0465 | 82.35 | 68.2059 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6342 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.3 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6006.86 | 6006.9 |  | 239.95 | 2.1377 | 277 | 404.16 | 0 | 60 | 512.9 | 0.5401 | 4.1434 | 1.4378 | 6004 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1167 | 70.8002 | 77.0545 | 82.33 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.6557 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7 | 120.7667 | 120.4 | 117.1333 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.3 | 133.7 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6009.86 | 6009.9 |  | 239.95 | 2.1453 | 277.8 | 404.39 | 0 | 60.003 | 514.8 | 0.5397 | 4.1941 | 1.4396 | 6007 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1222 | 70.8006 | 77.0592 | 82.33 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.661 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7055 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7333 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6012.86 | 6012.9 |  | 239.94 | 2.1428 | 277.5 | 404.62 | 0 | 60 | 514.2 | 0.5396 | 4.1495 | 1.4389 | 6010 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1222 | 70.801 | 77.0641 | 82.3167 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.6432 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5367 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7333 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.4 | 133.7 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6015.86 | 6015.9 |  | 239.95 | 2.1438 | 277.5 | 404.85 | 0 | 60 | 514.4 | 0.5395 | 4.1864 | 1.4396 | 6013 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1222 | 70.8022 | 77.0714 | 82.3167 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.7333 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.1 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.4 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2204 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6018.86 | 6018.9 |  | 239.95 | 2.1304 | 276 | 405.08 | 0 | 60 | 511.2 | 0.5398 | 4.1405 | 1.4381 | 6016 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1278 | 70.8037 | 77.0776 | 82.3033 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6782 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8333 | 120.9 | 120.7333 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.5 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6021.86 | 6021.9 |  | 239.95 | 2.1321 | 276.4 | 405.31 | 0 | 60 | 511.6 | 0.5402 | 4.1146 | 1.4358 | 6019 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1333 | 70.8055 | 77.0804 | 82.29 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6758 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8 | 120.9 | 120.8 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.5 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6024.86 | 6024.91 |  | 239.95 | 2.14 | 277.5 | 405.54 | 0 | 60 | 513.5 | 0.5404 | 4.1239 | 1.437 | 6022 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1444 | 70.8074 | 77.0841 | 82.29 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.6992 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7054 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8333 | 120.9 | 120.8 | 120.8333 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.5 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6027.86 | 6027.91 |  | 239.95 | 2.1424 | 277.8 | 405.77 | 0 | 60 | 514.1 | 0.5405 | 4.1546 | 1.4334 | 6025 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1444 | 70.8102 | 77.0914 | 82.29 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6562 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.8333 | 120.9333 | 120.8 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.6 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6030.86 | 6030.91 |  | 239.95 | 2.1445 | 277.9 | 406 | 0 | 60 | 514.6 | 0.5401 | 4.1536 | 1.4298 | 6028 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1556 | 70.8138 | 77.0975 | 82.2833 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6386 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 120.9333 | 120.8 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.6 | 133.7 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6033.86 | 6033.91 |  | 239.94 | 2.1371 | 276.8 | 406.23 | 0 | 60 | 512.8 | 0.5399 | 4.0837 | 1.4278 | 6031 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1667 | 70.8173 | 77.1 | 82.27 | 68.2139 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6211 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8 | 120.8 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.6 | 133.8 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6036.86 | 6036.91 |  | 239.94 | 2.1324 | 276.1 | 406.46 | 0 | 60 | 511.7 | 0.5396 | 4.1619 | 1.4273 | 6034 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1722 | 70.8217 | 77.1004 | 82.27 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.662 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8 | 120.8333 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.6 | 133.8 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6039.86 | 6039.91 |  | 239.93 | 2.13 | 275.7 | 406.7 | 0 | 60.001 | 511 | 0.5396 | 4.1421 | 1.425 | 6037 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1833 | 70.8268 | 77.1024 | 82.27 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6418 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8 | 120.9 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 133.8 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6042.86 | 6042.91 |  | 239.93 | 2.1394 | 277.3 | 406.93 | 0 | 60.001 | 513.3 | 0.5402 | 4.1057 | 1.4225 | 6040 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1778 | 70.8309 | 77.1057 | 82.23 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6554 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8 | 120.8667 | 120.4 | 117.1 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.7 | 133.8 | 68 | 144 | 94 | 1049 | 80 | 2203 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:39 | 6045.86 | 6045.91 |  | 239.93 | 2.1435 | 278 | 407.16 | 0 | 60 | 514.3 | 0.5405 | 4.13 | 1.4193 | 6043 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.1944 | 70.8357 | 77.1086 | 82.23 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6653 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7049 | 151.5366 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8333 | 120.9 | 120.4 | 117.1333 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.7 | 133.8 | 68 | 144 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6048.86 | 6048.91 |  | 239.94 | 2.1393 | 277.5 | 407.39 | 0 | 60 | 513.3 | 0.5407 | 4.11 | 1.4196 | 6046 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2111 | 70.8414 | 77.1127 | 82.23 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6685 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9 | 121 | 120.8667 | 120.9 | 120.4 | 117.2 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.8 | 68 | 144 | 94 | 1049 | 80 | 2202 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6051.86 | 6051.91 |  | 239.94 | 2.1424 | 277.6 | 407.62 | 0 | 60.001 | 514 | 0.54 | 4.1331 | 1.4232 | 6049 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2222 | 70.8476 | 77.1163 | 82.2167 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6891 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9667 | 121 | 120.9 | 120.8667 | 120.4 | 117.2 | 124 | 124 | 125.2 | 119.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.9 | 68 | 144 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6054.86 | 6054.91 |  | 239.94 | 2.1378 | 276.8 | 407.85 | 0 | 59.998 | 513 | 0.5396 | 4.142 | 1.4257 | 6052 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2389 | 70.8537 | 77.1176 | 82.21 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.4333 | 117.2 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.7 | 133.9 | 68 | 144 | 93 | 1049 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6057.86 | 6057.92 |  | 239.95 | 2.1422 | 277.4 | 408.08 | 0 | 60.001 | 514 | 0.5397 | 4.1584 | 1.427 | 6055 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2389 | 70.8593 | 77.1176 | 82.2033 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6702 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 120.9667 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.4667 | 117.2 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.6 | 133.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6060.86 | 6060.92 |  | 239.95 | 2.14 | 277.3 | 408.31 | 0 | 60 | 513.5 | 0.54 | 4.1178 | 1.4275 | 6058 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2611 | 70.8655 | 77.1188 | 82.1967 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6767 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.4667 | 117.3 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.6 | 133.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6063.86 | 6063.92 |  | 239.95 | 2.1403 | 277.3 | 408.55 | 0 | 59.999 | 513.6 | 0.54 | 4.1238 | 1.4301 | 6061 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2611 | 70.8704 | 77.1212 | 82.19 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7016 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.4667 | 117.3 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.6 | 133.9 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6066.86 | 6066.92 |  | 239.95 | 2.1389 | 277.2 | 408.78 | 0 | 60 | 513.2 | 0.5402 | 4.1098 | 1.4337 | 6064 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2722 | 70.8759 | 77.1253 | 82.19 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7294 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.5 | 117.3333 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 133.9 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.842 | 48.81 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6069.86 | 6069.92 |  | 239.95 | 2.1401 | 277.5 | 409.01 | 0 | 60 | 513.5 | 0.5405 | 4.1261 | 1.4363 | 6067 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.2833 | 70.8817 | 77.1318 | 82.17 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.6969 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 120.9 | 120.5 | 117.4 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 134 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6072.86 | 6072.92 |  | 239.95 | 2.1464 | 278.4 | 409.24 | 0 | 59.999 | 515 | 0.5406 | 4.1295 | 1.4365 | 6070 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3 | 70.8865 | 77.1369 | 82.1767 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7047 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.4 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 134 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6075.86 | 6075.92 |  | 239.95 | 2.1488 | 278.4 | 409.47 | 0 | 60.003 | 515.6 | 0.54 | 4.1263 | 1.4386 | 6073 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3111 | 70.8901 | 77.1418 | 82.17 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.0667 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.4 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 134 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6078.86 | 6078.92 |  | 239.95 | 2.1468 | 278 | 409.7 | 0 | 60.003 | 515.1 | 0.5397 | 4.1948 | 1.4389 | 6076 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3278 | 70.893 | 77.1486 | 82.1567 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6504 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.4667 | 124 | 124 | 125.2 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.5 | 134 | 68 | 144 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6081.86 | 6081.92 |  | 239.95 | 2.146 | 277.9 | 409.94 | 0 | 60 | 514.9 | 0.5396 | 4.1522 | 1.4402 | 6079 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3333 | 70.8954 | 77.1559 | 82.1567 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.6147 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.5 | 124 | 124 | 125.3 | 120 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 134 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6084.86 | 6084.92 |  | 239.94 | 2.1897 | 284.6 | 410.17 | 0 | 60.003 | 525.4 | 0.5417 | 4.1481 | 1.4387 | 6082 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3389 | 70.8972 | 77.1643 | 82.15 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.5991 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.5333 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 134 | 68 | 144 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6087.86 | 6087.92 |  | 239.96 | 2.1411 | 277.6 | 410.4 | 0 | 60 | 513.8 | 0.5403 | 4.1487 | 1.4362 | 6085 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3444 | 70.8985 | 77.1712 | 82.15 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6402 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.5667 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.843 | 48.809 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6090.86 | 6090.92 |  | 239.96 | 2.1491 | 278.7 | 410.63 | 0 | 60.003 | 515.7 | 0.5404 | 4.1657 | 1.4354 | 6088 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.35 | 70.8997 | 77.1761 | 82.13 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.038 | -0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6875 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5365 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.6 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.391
2024-11-30 | 23:40 | 6093.86 | 6093.92 |  | 239.95 | 2.1537 | 279.3 | 410.86 | 0 | 59.999 | 516.8 | 0.5405 | 4.166 | 1.4345 | 6091 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.35 | 70.9 | 77.1778 | 82.12 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.7174 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.6 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:40 | 6096.86 | 6096.92 |  | 239.94 | 2.1547 | 279.4 | 411.1 | 0 | 60 | 517 | 0.5404 | 4.1765 | 1.4319 | 6094 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3833 | 70.9 | 77.179 | 82.1133 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6955 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121 | 121.1 | 120.9333 | 121.0667 | 120.5667 | 117.6333 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.4 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:40 | 6099.86 | 6099.92 |  | 239.94 | 2.1536 | 279.1 | 411.33 | 0 | 60.001 | 516.7 | 0.5401 | 4.1085 | 1.4286 | 6097 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3833 | 70.9 | 77.1806 | 82.1 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6819 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.705 | 151.5363 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.0333 | 121.1 | 120.9667 | 121 | 120.5 | 117.7 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.4 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:40 | 6102.86 | 6102.92 |  | 239.94 | 2.1424 | 277.4 | 411.56 | 0 | 60.001 | 514 | 0.5397 | 4.1831 | 1.427 | 6100 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3833 | 70.9 | 77.1831 | 82.1 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.04 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.6905 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.0333 | 121.1 | 120.9333 | 121.0333 | 120.5 | 117.7 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.3 | 134 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:40 | 6105.86 | 6105.92 |  | 239.94 | 2.1454 | 277.8 | 411.79 | 0 | 60 | 514.8 | 0.5396 | 4.1918 | 1.4263 | 6103 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.3722 | 70.9 | 77.1892 | 82.1 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7514 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5363 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.0333 | 121.1 | 120.9 | 121 | 120.5 | 117.7 | 124 | 124 | 125.3 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.3 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.843 | 48.808 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:41 | 6108.86 | 6108.92 |  | 239.93 | 2.1478 | 278.2 | 412.02 | 0 | 60 | 515.3 | 0.5399 | 4.1666 | 1.4245 | 6106 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4056 | 70.9 | 77.2016 | 82.0933 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7277 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.0667 | 121.1 | 120.9667 | 121 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.2 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:41 | 6111.86 | 6111.92 |  | 239.93 | 2.1514 | 279.1 | 412.26 | 0 | 60.001 | 516.2 | 0.5406 | 4.1324 | 1.4183 | 6109 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4111 | 70.9 | 77.2147 | 82.08 | 68.2249 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7087 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5363 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1333 | 120.9 | 121.0333 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.2 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:41 | 6114.86 | 6114.92 |  | 239.93 | 2.1466 | 278.3 | 412.49 | 0 | 60 | 515 | 0.5405 | 4.1892 | 1.4196 | 6112 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4333 | 70.9 | 77.2218 | 82.08 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7158 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1667 | 120.9667 | 121.0667 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.2 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:41 | 6117.86 | 6117.92 |  | 239.94 | 2.1385 | 277.1 | 412.72 | 0 | 59.999 | 513.1 | 0.54 | 4.1804 | 1.4247 | 6115 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4222 | 70.9 | 77.2273 | 82.0733 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7072 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5364 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1333 | 120.9333 | 121.0667 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.1 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.567 | 49.39
2024-11-30 | 23:41 | 6120.86 | 6120.92 |  | 239.94 | 2.1375 | 276.7 | 412.95 | 0 | 60 | 512.9 | 0.5395 | 4.1789 | 1.4281 | 6118 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4389 | 70.9 | 77.2375 | 82.0667 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7098 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5364 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1667 | 120.9667 | 121.1 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.1 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.567 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6123.86 | 6123.92 |  | 239.94 | 2.146 | 277.9 | 413.18 | 0 | 59.998 | 514.9 | 0.5396 | 4.1901 | 1.4273 | 6121 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.45 | 70.9 | 77.2516 | 82.06 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7134 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 120.9667 | 121.1 | 120.6333 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 62.1 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.807 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6126.86 | 6126.92 |  | 239.95 | 2.1545 | 279.2 | 413.41 | 0 | 59.999 | 517 | 0.5402 | 4.1428 | 1.429 | 6124 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4556 | 70.9 | 77.2639 | 82.06 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7175 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.6333 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.1 | 134.1 | 68 | 142 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6129.86 | 6129.92 |  | 239.96 | 2.1537 | 279.2 | 413.65 | 0 | 59.999 | 516.8 | 0.5402 | 4.1552 | 1.4339 | 6127 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4444 | 70.9 | 77.2694 | 82.04 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.713 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5364 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.0667 | 120.6 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6132.86 | 6132.92 |  | 239.95 | 2.1465 | 278.4 | 413.88 | 0 | 60.003 | 515.1 | 0.5404 | 4.1597 | 1.4347 | 6130 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4611 | 70.9 | 77.27 | 82.03 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6648 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.0667 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.4 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.843 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6135.86 | 6135.93 |  | 239.95 | 2.1458 | 278.3 | 414.11 | 0 | 60 | 514.9 | 0.5405 | 4.1586 | 1.4373 | 6133 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4722 | 70.9 | 77.2724 | 82.03 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.667 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7333 | 124 | 124 | 125.5 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6138.86 | 6138.93 |  | 239.95 | 2.1398 | 277.3 | 414.34 | 0 | 60 | 513.4 | 0.54 | 4.2039 | 1.4386 | 6136 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.2786 | 82 | 68.2322 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6602 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.843 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6141.86 | 6141.93 |  | 239.95 | 2.1383 | 276.9 | 414.57 | 0 | 60 | 513.1 | 0.5398 | 4.1611 | 1.4391 | 6139 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.2859 | 82 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.664 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.844 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6144.86 | 6144.93 |  | 239.94 | 2.1933 | 285 | 414.8 | 0 | 60 | 526.3 | 0.5415 | 4.1201 | 1.4392 | 6142 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4611 | 70.9 | 77.2904 | 81.9933 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.6938 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 120.9667 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.1 | 134.2 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6147.86 | 6147.93 |  | 239.95 | 2.1474 | 278.1 | 415.04 | 0 | 60.003 | 515.3 | 0.5397 | 4.1449 | 1.4386 | 6145 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.2945 | 81.9867 | 68.2322 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7053 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 134.2 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.844 | 48.806 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6150.86 | 6150.93 |  | 239.95 | 2.146 | 278.3 | 415.27 | 0 | 60.001 | 514.9 | 0.5405 | 4.1194 | 1.436 | 6148 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.301 | 81.98 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6889 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 134.2 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6153.86 | 6153.93 |  | 239.95 | 2.14 | 277.4 | 415.5 | 0 | 60 | 513.5 | 0.5402 | 4.115 | 1.4363 | 6151 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.308 | 81.98 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6763 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 134.2 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6156.86 | 6156.93 |  | 239.95 | 2.1402 | 277.3 | 415.73 | 0 | 60 | 513.5 | 0.54 | 4.1281 | 1.4347 | 6154 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4722 | 70.9 | 77.3133 | 81.9667 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6831 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1333 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 134.2 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 254 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.389
2024-11-30 | 23:41 | 6159.86 | 6159.93 |  | 239.96 | 2.1378 | 277 | 415.96 | 0 | 60.004 | 513 | 0.54 | 4.109 | 1.4306 | 6157 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4667 | 70.9 | 77.319 | 81.96 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7053 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.4 | 134.2 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:41 | 6162.86 | 6162.93 |  | 239.95 | 2.1344 | 276.4 | 416.19 | 0 | 60 | 512.1 | 0.5397 | 4.1367 | 1.4283 | 6160 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4722 | 70.9 | 77.3247 | 81.96 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7132 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7333 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.4 | 134.2 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:41 | 6165.86 | 6165.93 |  | 239.94 | 2.1449 | 277.7 | 416.43 | 0 | 59.998 | 514.7 | 0.5395 | 4.1198 | 1.4286 | 6163 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4778 | 70.9 | 77.3284 | 81.9533 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.6999 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.1667 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.5 | 134.2 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6168.86 | 6168.93 |  | 239.93 | 2.1506 | 278.8 | 416.66 | 0 | 60 | 516 | 0.5403 | 4.1214 | 1.4263 | 6166 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4833 | 70.9 | 77.33 | 81.9467 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6843 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.5 | 134.2 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6171.86 | 6171.93 |  | 239.92 | 2.1505 | 278.9 | 416.89 | 0 | 60.001 | 516 | 0.5406 | 4.1134 | 1.4217 | 6169 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.4889 | 70.9 | 77.33 | 81.94 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7231 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 121 | 121.1 | 120.7333 | 117.7 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.6 | 134.2 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6174.86 | 6174.93 |  | 239.91 | 2.1889 | 284.8 | 417.12 | 0 | 60 | 525.2 | 0.5424 | 4.0971 | 1.4189 | 6172 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5 | 70.9 | 77.3324 | 81.9333 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7074 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 121 | 121.1333 | 120.7333 | 117.7333 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.7 | 134.2 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6177.86 | 6177.93 |  | 239.93 | 2.1444 | 278.1 | 417.35 | 0 | 60.001 | 514.5 | 0.5405 | 4.1379 | 1.4217 | 6175 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5167 | 70.9 | 77.3373 | 81.92 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2333 | 121.0333 | 121.1 | 120.7667 | 117.7667 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.7 | 134.2 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6180.86 | 6180.93 |  | 239.93 | 2.1425 | 277.6 | 417.58 | 0 | 60 | 514 | 0.54 | 4.1515 | 1.4245 | 6178 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5389 | 70.9 | 77.3435 | 81.92 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.683 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5363 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2667 | 121.0667 | 121.1333 | 120.7667 | 117.8 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.7 | 134.2 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6183.86 | 6183.93 |  | 239.93 | 2.1494 | 278.4 | 417.82 | 0 | 60 | 515.7 | 0.5399 | 4.1314 | 1.4277 | 6181 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.55 | 70.9 | 77.3494 | 81.92 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6663 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1333 | 120.7667 | 117.8 | 124 | 124 | 125.5 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.8 | 134.2 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6186.86 | 6186.93 |  | 239.94 | 2.1584 | 279.7 | 418.05 | 0 | 60.002 | 517.9 | 0.5401 | 4.1305 | 1.4276 | 6184 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5389 | 70.9 | 77.3584 | 81.9 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.6816 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2667 | 121.1 | 121.1 | 120.7667 | 117.8 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.8 | 134.2 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6189.86 | 6189.93 |  | 239.95 | 2.1575 | 279.8 | 418.28 | 0 | 60.003 | 517.7 | 0.5404 | 4.1767 | 1.4306 | 6187 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5667 | 70.9 | 77.3708 | 81.9 | 68.2363 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.638 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1 | 120.8 | 117.9 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.2 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6192.86 | 6192.93 |  | 239.95 | 2.152 | 279.1 | 418.51 | 0 | 60.003 | 516.4 | 0.5405 | 4.1214 | 1.4342 | 6190 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5667 | 70.9 | 77.3786 | 81.89 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.6612 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1 | 120.8 | 117.9 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.3 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.844 | 48.805 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6195.86 | 6195.93 |  | 239.96 | 2.1484 | 278.7 | 418.74 | 0 | 60.003 | 515.5 | 0.5406 | 4.1391 | 1.4359 | 6193 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5722 | 70.9 | 77.3816 | 81.8833 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6631 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1333 | 120.8 | 117.9 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.9 | 134.3 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6198.86 | 6198.93 |  | 239.96 | 2.1469 | 278.4 | 418.98 | 0 | 60 | 515.2 | 0.5404 | 4.1087 | 1.4383 | 6196 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5833 | 70.9 | 77.3829 | 81.87 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1 | 120.8 | 118 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.9 | 134.3 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6201.86 | 6201.94 |  | 239.96 | 2.1553 | 279.3 | 419.21 | 0 | 60 | 517.2 | 0.54 | 4.1307 | 1.4396 | 6199 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5833 | 70.9 | 77.3816 | 81.87 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7012 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1 | 120.8 | 118 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.9 | 134.3 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6204.86 | 6204.94 |  | 239.96 | 2.1847 | 283.6 | 419.44 | 0 | 60 | 524.2 | 0.541 | 4.128 | 1.4398 | 6202 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5889 | 70.9 | 77.3804 | 81.87 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7212 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1333 | 120.8 | 118 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 134.3 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6207.86 | 6207.94 |  | 239.96 | 2.1581 | 279.9 | 419.67 | 0 | 60.003 | 517.9 | 0.5405 | 4.1493 | 1.4372 | 6205 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.5944 | 70.9 | 77.38 | 81.85 | 68.2371 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.711 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3 | 121.1 | 121.1333 | 120.8 | 118.0333 | 124 | 124 | 125.6 | 120.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 134.3 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6210.86 | 6210.94 |  | 239.96 | 2.1602 | 280.4 | 419.91 | 0 | 60.003 | 518.4 | 0.5409 | 4.1302 | 1.4367 | 6208 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.6278 | 70.9 | 77.38 | 81.85 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6891 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.3667 | 121.1667 | 121.1333 | 120.8 | 118.1 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.8 | 134.3 | 68 | 144 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6213.86 | 6213.94 |  | 239.97 | 2.1544 | 279.6 | 420.14 | 0 | 60 | 517 | 0.5408 | 4.1495 | 1.4349 | 6211 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.65 | 70.9 | 77.3812 | 81.85 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6735 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5362 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2333 | 121.4 | 121.2 | 121.1333 | 120.8 | 118.1333 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.7 | 134.3 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6216.86 | 6216.94 |  | 239.97 | 2.1523 | 278.9 | 420.37 | 0 | 60 | 516.5 | 0.54 | 4.1872 | 1.4333 | 6214 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.65 | 70.9 | 77.3837 | 81.84 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6645 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2 | 121.4 | 121.2 | 121.1 | 120.8 | 118.2 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.7 | 134.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6219.86 | 6219.94 |  | 239.96 | 2.1484 | 278.4 | 420.61 | 0 | 60 | 515.5 | 0.5401 | 4.1871 | 1.4305 | 6217 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.6722 | 70.9 | 77.3869 | 81.82 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.6961 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2333 | 121.4 | 121.2 | 121.2 | 120.8 | 118.2 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 134.4 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.844 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6222.86 | 6222.94 |  | 239.95 | 2.151 | 278.7 | 420.84 | 0 | 60.003 | 516.1 | 0.54 | 4.137 | 1.427 | 6220 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.6833 | 70.9001 | 77.3894 | 81.82 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7449 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2667 | 121.4 | 121.2 | 121.2 | 120.8 | 118.2333 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 134.4 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.845 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:42 | 6225.86 | 6225.94 |  | 239.95 | 2.1616 | 280 | 421.07 | 0 | 60 | 518.7 | 0.5398 | 4.1517 | 1.4265 | 6223 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.6833 | 70.9006 | 77.3957 | 81.8133 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7437 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2333 | 121.4 | 121.2 | 121.2 | 120.8 | 118.2667 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 134.4 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.804 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:43 | 6228.86 | 6228.94 |  | 239.93 | 2.1613 | 280.2 | 421.3 | 0 | 59.998 | 518.6 | 0.5404 | 4.1832 | 1.4232 | 6226 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.6944 | 70.901 | 77.4076 | 81.8067 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6838 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.2667 | 121.4 | 121.2 | 121.2 | 120.8 | 118.3 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 134.5 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:43 | 6231.86 | 6231.94 |  | 239.94 | 2.1572 | 279.9 | 421.54 | 0 | 60 | 517.6 | 0.5408 | 4.1165 | 1.4196 | 6229 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7111 | 70.9018 | 77.419 | 81.8 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.031 | -0.001 | 0 | 8.3302 | 64.6945 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.2333 | 120.8333 | 118.3 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134.5 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:43 | 6234.86 | 6234.94 |  | 239.93 | 2.1589 | 280 | 421.77 | 0 | 60.001 | 518 | 0.5405 | 4.1375 | 1.4206 | 6232 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7167 | 70.9027 | 77.4257 | 81.8 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6505 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.2667 | 120.8333 | 118.3 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134.5 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.388
2024-11-30 | 23:43 | 6237.86 | 6237.94 |  | 239.93 | 2.1504 | 278.7 | 422 | 0 | 60 | 515.9 | 0.5401 | 4.1794 | 1.4227 | 6235 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7278 | 70.9036 | 77.4294 | 81.77 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7113 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.3 | 120.8667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.6 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134.5 | 68 | 143 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6240.86 | 6240.94 |  | 239.93 | 2.1521 | 278.8 | 422.23 | 0 | 60 | 516.4 | 0.54 | 4.1917 | 1.4276 | 6238 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7222 | 70.9044 | 77.4324 | 81.78 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7164 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.3 | 120.8333 | 118.3 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 134.5 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6243.86 | 6243.94 |  | 239.94 | 2.1505 | 278.5 | 422.47 | 0 | 60.002 | 516 | 0.5398 | 4.1652 | 1.4276 | 6241 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7389 | 70.9053 | 77.4373 | 81.77 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7301 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.3333 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 134.5 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.845 | 48.803 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6246.86 | 6246.94 |  | 239.94 | 2.1552 | 279.2 | 422.7 | 0 | 60.003 | 517.1 | 0.5399 | 4.1621 | 1.4299 | 6244 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.75 | 70.9067 | 77.4443 | 81.7633 | 68.2424 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7568 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.3333 | 120.9 | 118.3667 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 134.5 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.802 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6249.86 | 6249.94 |  | 239.94 | 2.1557 | 279.5 | 422.93 | 0 | 60 | 517.3 | 0.5403 | 4.1883 | 1.434 | 6247 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.75 | 70.9074 | 77.4529 | 81.7567 | 68.2449 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5361 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4 | 121.2 | 121.3333 | 120.9 | 118.3667 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.802 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6252.86 | 6252.94 |  | 239.95 | 2.1504 | 279 | 423.16 | 0 | 60.003 | 516 | 0.5406 | 4.2131 | 1.4365 | 6250 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7611 | 70.9081 | 77.4602 | 81.75 | 68.2441 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7523 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4333 | 121.2 | 121.3333 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.845 | 48.802 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6255.86 | 6255.94 |  | 239.94 | 2.1525 | 279.1 | 423.4 | 0 | 60 | 516.5 | 0.5405 | 4.1661 | 1.4369 | 6253 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7778 | 70.909 | 77.4651 | 81.7433 | 68.2416 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.7809 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.4667 | 121.2 | 121.4 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.845 | 48.802 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6258.86 | 6258.94 |  | 239.94 | 2.1451 | 277.8 | 423.63 | 0 | 60 | 514.7 | 0.5397 | 4.1861 | 1.4387 | 6256 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.7722 | 70.9092 | 77.4671 | 81.7433 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7617 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3 | 121.5 | 121.2 | 121.3333 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.845 | 48.802 | 68.568 | 49.387
2024-11-30 | 23:43 | 6261.86 | 6261.95 |  | 239.94 | 2.1457 | 277.8 | 423.86 | 0 | 60 | 514.9 | 0.5395 | 4.1994 | 1.4402 | 6259 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8111 | 70.9105 | 77.4688 | 81.73 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7437 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3333 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9333 | 118.4 | 124 | 124 | 125.7 | 120.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.845 | 48.801 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6264.86 | 6264.95 |  | 239.94 | 2.1922 | 284.7 | 424.1 | 0 | 60.003 | 526 | 0.5413 | 4.2055 | 1.4392 | 6262 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8111 | 70.9129 | 77.4718 | 81.73 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7425 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.3667 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.845 | 48.801 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6267.86 | 6267.95 |  | 239.95 | 2.1566 | 279.5 | 424.33 | 0 | 60.003 | 517.5 | 0.5402 | 4.1431 | 1.4381 | 6265 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8167 | 70.9157 | 77.4792 | 81.7167 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.034 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.7454 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 141 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.845 | 48.801 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6270.86 | 6270.95 |  | 239.95 | 2.1577 | 279.9 | 424.56 | 0 | 59.999 | 517.7 | 0.5407 | 4.1007 | 1.436 | 6268 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8167 | 70.9192 | 77.4908 | 81.71 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7272 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 141 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.845 | 48.801 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6273.86 | 6273.95 |  | 239.95 | 2.1538 | 279.4 | 424.8 | 0 | 60.003 | 516.8 | 0.5406 | 4.1333 | 1.4345 | 6271 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8222 | 70.9232 | 77.4986 | 81.71 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7064 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9333 | 118.4 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 141 | 93 | 1046 | 80 | 2203 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.845 | 48.801 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6276.86 | 6276.95 |  | 239.96 | 2.159 | 280 | 425.03 | 0 | 60.003 | 518.1 | 0.5404 | 4.1368 | 1.4306 | 6274 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8167 | 70.929 | 77.5041 | 81.7033 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.702 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.536 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.4 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.2 | 134.6 | 68 | 141 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.8 | 68.568 | 49.386
2024-11-30 | 23:43 | 6279.86 | 6279.95 |  | 239.95 | 2.1576 | 279.7 | 425.26 | 0 | 60.004 | 517.7 | 0.5402 | 4.0867 | 1.428 | 6277 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8111 | 70.9352 | 77.5127 | 81.6967 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.3667 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 134.5 | 68 | 141 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.8 | 68.568 | 49.385
2024-11-30 | 23:43 | 6282.86 | 6282.95 |  | 239.96 | 2.1559 | 279.3 | 425.49 | 0 | 60.004 | 517.3 | 0.5399 | 4.156 | 1.4272 | 6280 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8 | 70.9429 | 77.5212 | 81.69 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7141 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 134.6 | 68 | 141 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.845 | 48.8 | 68.568 | 49.385
2024-11-30 | 23:43 | 6285.86 | 6285.95 |  | 239.94 | 2.1544 | 279.3 | 425.73 | 0 | 59.999 | 516.9 | 0.5403 | 4.1036 | 1.4252 | 6283 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8111 | 70.9513 | 77.5278 | 81.69 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6947 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4 | 121.5 | 121.3667 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.8 | 68.568 | 49.385
2024-11-30 | 23:44 | 6288.86 | 6288.95 |  | 239.94 | 2.149 | 278.7 | 425.96 | 0 | 60.004 | 515.6 | 0.5404 | 4.131 | 1.4209 | 6286 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8056 | 70.9584 | 77.5314 | 81.66 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7332 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4333 | 121.5 | 121.3 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.8 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.845 | 48.799 | 68.568 | 49.385
2024-11-30 | 23:44 | 6291.86 | 6291.95 |  | 239.94 | 2.1471 | 278.6 | 426.19 | 0 | 60.001 | 515.2 | 0.5408 | 4.1115 | 1.4185 | 6289 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8222 | 70.9654 | 77.5363 | 81.66 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7249 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5359 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 121.4333 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.799 | 68.568 | 49.385
2024-11-30 | 23:44 | 6294.86 | 6294.95 |  | 239.95 | 2.1431 | 278 | 426.42 | 0 | 60.001 | 514.2 | 0.5406 | 4.1356 | 1.4234 | 6292 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8222 | 70.9725 | 77.54 | 81.64 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.7329 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.4667 | 121.5 | 121.3667 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.799 | 68.568 | 49.384
2024-11-30 | 23:44 | 6297.86 | 6297.95 |  | 239.94 | 2.1417 | 277.5 | 426.66 | 0 | 60 | 513.9 | 0.5401 | 4.1719 | 1.425 | 6295 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8278 | 70.9791 | 77.5441 | 81.64 | 68.238 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7049 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.3667 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.846 | 48.799 | 68.568 | 49.384
2024-11-30 | 23:44 | 6300.86 | 6300.95 |  | 239.94 | 2.1456 | 278 | 426.89 | 0 | 60 | 514.8 | 0.54 | 4.1267 | 1.4266 | 6298 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8333 | 70.9849 | 77.5514 | 81.63 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7448 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.846 | 48.798 | 68.568 | 49.384
2024-11-30 | 23:44 | 6303.86 | 6303.95 |  | 239.94 | 2.1421 | 277.5 | 427.12 | 0 | 60.002 | 514 | 0.54 | 4.1182 | 1.4286 | 6301 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8389 | 70.9895 | 77.5575 | 81.6233 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7647 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 120.9333 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 134.6 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.846 | 48.798 | 68.569 | 49.384
2024-11-30 | 23:44 | 6306.86 | 6306.95 |  | 239.95 | 2.1485 | 278.5 | 427.35 | 0 | 60.003 | 515.5 | 0.5403 | 4.1363 | 1.4327 | 6304 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8333 | 70.993 | 77.5612 | 81.6233 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7274 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7056 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 120.9 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.3 | 134.6 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.846 | 48.798 | 68.569 | 49.384
2024-11-30 | 23:44 | 6309.86 | 6309.95 |  | 239.95 | 2.1525 | 279.1 | 427.59 | 0 | 60 | 516.5 | 0.5404 | 4.1175 | 1.436 | 6307 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8444 | 70.9953 | 77.5653 | 81.6167 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7094 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4 | 120.9667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 134.6 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.846 | 48.798 | 68.569 | 49.383
2024-11-30 | 23:44 | 6312.86 | 6312.95 |  | 239.95 | 2.1505 | 278.9 | 427.82 | 0 | 60 | 516 | 0.5405 | 4.1683 | 1.4358 | 6310 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8556 | 70.997 | 77.5714 | 81.6033 | 68.2396 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.716 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.536 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 120.9667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.846 | 48.797 | 68.569 | 49.383
2024-11-30 | 23:44 | 6315.86 | 6315.95 |  | 239.95 | 2.1525 | 279.1 | 428.05 | 0 | 60 | 516.5 | 0.5405 | 4.1464 | 1.4376 | 6313 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.85 | 70.9987 | 77.5747 | 81.6033 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.6967 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4333 | 120.9667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.4 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.846 | 48.797 | 68.569 | 49.383
2024-11-30 | 23:44 | 6318.86 | 6318.95 |  | 239.94 | 2.154 | 278.8 | 428.28 | 0 | 60.003 | 516.8 | 0.5395 | 4.1541 | 1.4389 | 6316 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8556 | 70.9996 | 77.5759 | 81.59 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7246 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7058 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 120.9667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 255 | 36 | 234 | 68.846 | 48.797 | 68.569 | 49.383
2024-11-30 | 23:44 | 6321.86 | 6321.95 |  | 239.95 | 2.1541 | 279 | 428.52 | 0 | 60 | 516.9 | 0.5398 | 4.1415 | 1.4394 | 6319 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8556 | 71 | 77.5784 | 81.59 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 120.9667 | 118.3 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.846 | 48.796 | 68.569 | 49.383
2024-11-30 | 23:44 | 6324.86 | 6324.95 |  | 239.94 | 2.1697 | 281.7 | 428.75 | 0 | 60.001 | 520.6 | 0.541 | 4.0878 | 1.4366 | 6322 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8722 | 71 | 77.5802 | 81.59 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6916 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.4 | 121.5 | 121 | 118.3333 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.6 | 134.6 | 68 | 143 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.846 | 48.796 | 68.569 | 49.382
2024-11-30 | 23:44 | 6327.86 | 6327.95 |  | 239.95 | 2.1472 | 278.4 | 428.98 | 0 | 60 | 515.2 | 0.5404 | 4.1287 | 1.4365 | 6325 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8778 | 71 | 77.5831 | 81.56 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7008 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.5333 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 121 | 118.3667 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 134.6 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.846 | 48.796 | 68.569 | 49.382
2024-11-30 | 23:44 | 6330.86 | 6330.95 |  | 239.95 | 2.1468 | 278.4 | 429.21 | 0 | 60.002 | 515.1 | 0.5404 | 4.1256 | 1.4355 | 6328 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8944 | 71 | 77.5898 | 81.56 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6743 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 121 | 118.4 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 134.6 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.846 | 48.796 | 68.569 | 49.382
2024-11-30 | 23:44 | 6333.86 | 6333.95 |  | 239.96 | 2.1436 | 277.8 | 429.45 | 0 | 60.003 | 514.4 | 0.5401 | 4.2552 | 1.4337 | 6331 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.8944 | 71 | 77.5959 | 81.56 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6955 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.4 | 121.4667 | 121 | 118.4 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.8 | 134.6 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.846 | 48.796 | 68.569 | 49.382
2024-11-30 | 23:44 | 6336.86 | 6336.95 |  | 239.94 | 2.1468 | 278.2 | 429.68 | 0 | 60 | 515.1 | 0.5401 | 4.143 | 1.4304 | 6334 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9 | 71 | 77.5996 | 81.5533 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7268 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.4 | 121.5 | 121 | 118.4 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.8 | 134.7 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2203 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.846 | 48.795 | 68.569 | 49.382
2024-11-30 | 23:44 | 6339.86 | 6339.95 |  | 239.94 | 2.1521 | 278.8 | 429.91 | 0 | 60 | 516.4 | 0.5399 | 4.158 | 1.4276 | 6337 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9333 | 71 | 77.6039 | 81.54 | 68.2371 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7235 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.4333 | 121.5 | 121.0667 | 118.5 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.9 | 134.7 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.795 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:44 | 6342.86 | 6342.96 |  | 239.94 | 2.1535 | 279 | 430.15 | 0 | 60.001 | 516.7 | 0.5399 | 4.1459 | 1.4263 | 6340 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9389 | 71 | 77.6076 | 81.54 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7387 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5359 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5333 | 121.4667 | 121.5 | 121.0333 | 118.5 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.9 | 134.7 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.846 | 48.795 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:44 | 6345.86 | 6345.96 |  | 239.93 | 2.1535 | 279.1 | 430.38 | 0 | 59.999 | 516.7 | 0.5402 | 4.1375 | 1.4248 | 6343 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9389 | 71 | 77.6063 | 81.5267 | 68.2355 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7297 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.0333 | 118.5 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.9 | 134.7 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.795 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:45 | 6348.86 | 6348.96 |  | 239.93 | 2.1553 | 279.4 | 430.61 | 0 | 60.001 | 517.1 | 0.5402 | 4.0982 | 1.4212 | 6346 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.95 | 71 | 77.5971 | 81.5267 | 68.2363 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.1 | 118.5 | 124 | 124 | 125.9 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.7 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.795 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:45 | 6351.86 | 6351.96 |  | 239.93 | 2.162 | 280.5 | 430.84 | 0 | 60.002 | 518.7 | 0.5408 | 4.139 | 1.4191 | 6349 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9722 | 71 | 77.5861 | 81.52 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5667 | 121.5 | 121.5 | 121.0667 | 118.6 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.794 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:45 | 6354.86 | 6354.96 |  | 239.93 | 2.1649 | 280.8 | 431.08 | 0 | 60 | 519.4 | 0.5405 | 4.155 | 1.422 | 6352 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 120.9778 | 71 | 77.5831 | 81.52 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.5667 | 121.5 | 121.5 | 121.1 | 118.6 | 124 | 124 | 126 | 120.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.846 | 48.794 | 68.569 | 49.381
2024-11-30 | 23:45 | 6357.86 | 6357.96 |  | 239.94 | 2.1611 | 279.9 | 431.31 | 0 | 60.005 | 518.5 | 0.5398 | 4.2373 | 1.4268 | 6355 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121 | 71 | 77.5886 | 81.5067 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7272 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 121.5 | 121.5 | 121.1 | 118.7 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2195 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.846 | 48.794 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6360.86 | 6360.96 |  | 239.94 | 2.1562 | 279.3 | 431.54 | 0 | 60.001 | 517.4 | 0.5398 | 4.1991 | 1.4289 | 6358 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121 | 71 | 77.5971 | 81.5067 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6968 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 121.5 | 121.5 | 121.1 | 118.7 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.846 | 48.794 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6363.86 | 6363.96 |  | 239.95 | 2.1505 | 278.4 | 431.78 | 0 | 60 | 516 | 0.5395 | 4.1905 | 1.4293 | 6361 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0222 | 71 | 77.6045 | 81.5 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.6426 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 121.5 | 121.5667 | 121.1 | 118.7667 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.794 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6366.86 | 6366.96 |  | 239.96 | 2.1597 | 279.9 | 432.01 | 0 | 59.999 | 518.2 | 0.5401 | 4.2218 | 1.4342 | 6364 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0222 | 71 | 77.6112 | 81.4867 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6628 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 121.5 | 121.5333 | 121.1 | 118.8 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.794 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6369.86 | 6369.96 |  | 239.95 | 2.1622 | 280.5 | 432.24 | 0 | 59.999 | 518.8 | 0.5406 | 4.1935 | 1.4358 | 6367 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0389 | 71 | 77.6208 | 81.48 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7235 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7063 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6667 | 121.5 | 121.5667 | 121.1 | 118.8 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.9 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6372.86 | 6372.96 |  | 239.96 | 2.1548 | 279.6 | 432.48 | 0 | 59.997 | 517.1 | 0.5407 | 4.1403 | 1.4367 | 6370 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.05 | 71 | 77.6316 | 81.48 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7346 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 118.8 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.8 | 134.8 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6375.86 | 6375.96 |  | 239.95 | 2.1569 | 279.4 | 432.71 | 0 | 60 | 517.6 | 0.5399 | 4.1975 | 1.4389 | 6373 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0611 | 71 | 77.6443 | 81.48 | 68.2347 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7344 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 118.8667 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.8 | 134.8 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6378.86 | 6378.96 |  | 239.95 | 2.1506 | 278.4 | 432.94 | 0 | 60.003 | 516.1 | 0.5394 | 4.2154 | 1.4402 | 6376 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0667 | 71 | 77.6555 | 81.47 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7189 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 118.9 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 134.9 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6381.86 | 6381.96 |  | 239.95 | 2.16 | 279.6 | 433.18 | 0 | 60.003 | 518.3 | 0.5395 | 4.1632 | 1.4404 | 6379 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0667 | 71 | 77.6653 | 81.46 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6907 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 118.9 | 124 | 124 | 126 | 120.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.7 | 134.9 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6384.86 | 6384.96 |  | 239.95 | 2.1668 | 280.9 | 433.41 | 0 | 60 | 519.9 | 0.5403 | 4.1721 | 1.4386 | 6382 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0667 | 71 | 77.6727 | 81.45 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6774 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 118.9 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.7 | 134.9 | 68 | 143 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.38
2024-11-30 | 23:45 | 6387.86 | 6387.96 |  | 239.96 | 2.1623 | 280.6 | 433.64 | 0 | 60 | 518.9 | 0.5409 | 4.1506 | 1.437 | 6385 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0889 | 71 | 77.6776 | 81.44 | 68.2335 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.6559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6333 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 134.9 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.793 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6390.86 | 6390.96 |  | 239.96 | 2.1681 | 281.4 | 433.88 | 0 | 60.003 | 520.3 | 0.5408 | 4.1166 | 1.4362 | 6388 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.0833 | 71 | 77.6796 | 81.43 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.033 | -0.001 | 0 | 8.3304 | 64.6922 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6 | 121.7 | 121.5 | 121.6 | 121.1 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 134.9 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6393.86 | 6393.96 |  | 239.96 | 2.1618 | 280.4 | 434.11 | 0 | 60.003 | 518.7 | 0.5406 | 4.0964 | 1.4316 | 6391 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1056 | 71.0001 | 77.6818 | 81.42 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6719 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6333 | 121.7 | 121.5333 | 121.6667 | 121.1 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 134.9 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6396.86 | 6396.96 |  | 239.95 | 2.1588 | 279.7 | 434.34 | 0 | 60.003 | 518 | 0.54 | 4.166 | 1.4278 | 6394 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1056 | 71.0006 | 77.6855 | 81.42 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7097 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5358 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6333 | 121.7 | 121.5333 | 121.6667 | 121.1 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6399.86 | 6399.96 |  | 239.95 | 2.1452 | 277.9 | 434.58 | 0 | 60 | 514.7 | 0.54 | 4.1738 | 1.4283 | 6397 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1278 | 71.0016 | 77.6898 | 81.4067 | 68.2302 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6667 | 121.7 | 121.5333 | 121.7 | 121.1667 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.5 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6402.86 | 6402.96 |  | 239.93 | 2.1546 | 279.1 | 434.81 | 0 | 60 | 517 | 0.5399 | 4.1501 | 1.4274 | 6400 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1222 | 71.0033 | 77.6959 | 81.4067 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7416 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.6667 | 121.7 | 121.5333 | 121.7 | 121.1333 | 119 | 124 | 124 | 126 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 135 | 68 | 142 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:45 | 6405.86 | 6405.96 |  | 239.93 | 2.1607 | 280.4 | 435.04 | 0 | 60 | 518.4 | 0.5409 | 4.0753 | 1.4219 | 6403 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1333 | 71.0053 | 77.7008 | 81.4067 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7219 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7057 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7 | 121.6 | 121.6667 | 121.1333 | 119 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:46 | 6408.86 | 6408.96 |  | 239.92 | 2.1573 | 280 | 435.28 | 0 | 60.002 | 517.6 | 0.541 | 4.1252 | 1.4184 | 6406 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1444 | 71.008 | 77.7067 | 81.4 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7355 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7 | 121.6 | 121.7 | 121.1667 | 119 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.4 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.847 | 48.792 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:46 | 6411.86 | 6411.96 |  | 239.93 | 2.1601 | 280.1 | 435.51 | 0 | 60 | 518.3 | 0.5405 | 4.1597 | 1.4225 | 6409 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1333 | 71.0107 | 77.711 | 81.38 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7432 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7333 | 121.5667 | 121.6667 | 121.1667 | 118.9667 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:46 | 6414.86 | 6414.96 |  | 239.93 | 2.1521 | 278.9 | 435.74 | 0 | 60.001 | 516.4 | 0.5402 | 4.1279 | 1.4248 | 6412 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1389 | 71.0138 | 77.7153 | 81.38 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7235 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7333 | 121.6 | 121.6667 | 121.1667 | 118.9667 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:46 | 6417.86 | 6417.97 |  | 239.94 | 2.1565 | 279.5 | 435.98 | 0 | 60 | 517.4 | 0.5402 | 4.1378 | 1.4266 | 6415 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1333 | 71.0173 | 77.719 | 81.38 | 68.2286 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.686 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7333 | 121.6 | 121.6667 | 121.1667 | 118.9333 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.3 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.379
2024-11-30 | 23:46 | 6420.86 | 6420.97 |  | 239.94 | 2.1692 | 281.2 | 436.21 | 0 | 59.999 | 520.5 | 0.5403 | 4.1157 | 1.4276 | 6418 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1389 | 71.0213 | 77.7239 | 81.3667 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7084 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.8 | 121.6 | 121.6667 | 121.1667 | 118.9 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6423.86 | 6423.97 |  | 239.94 | 2.1622 | 280.4 | 436.44 | 0 | 60 | 518.8 | 0.5404 | 4.1264 | 1.4312 | 6421 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1222 | 71.0257 | 77.7276 | 81.3667 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7224 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5357 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7333 | 121.6 | 121.6333 | 121.1667 | 118.9 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6426.86 | 6426.97 |  | 239.95 | 2.1625 | 280.6 | 436.68 | 0 | 59.999 | 518.9 | 0.5408 | 4.134 | 1.4348 | 6424 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1389 | 71.0297 | 77.7304 | 81.36 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7309 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.7333 | 121.6 | 121.7 | 121.2 | 118.9 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.847 | 48.791 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6429.86 | 6429.97 |  | 239.94 | 2.1543 | 279.3 | 436.91 | 0 | 60 | 516.9 | 0.5403 | 4.1641 | 1.4361 | 6427 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.15 | 71.0336 | 77.7329 | 81.36 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7572 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.8 | 121.6 | 121.7 | 121.2 | 118.9 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.847 | 48.79 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6432.86 | 6432.97 |  | 239.93 | 2.145 | 278.2 | 437.14 | 0 | 60 | 514.6 | 0.5405 | 4.1875 | 1.4369 | 6430 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.15 | 71.0373 | 77.7349 | 81.34 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7192 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7059 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.8 | 121.6 | 121.7 | 121.2 | 118.9 | 124 | 124 | 126.1 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.79 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6435.86 | 6435.97 |  | 239.93 | 2.1537 | 279.1 | 437.38 | 0 | 60.002 | 516.8 | 0.54 | 4.1126 | 1.4383 | 6433 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1389 | 71.0417 | 77.7402 | 81.33 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7021 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.8 | 121.6 | 121.6667 | 121.2 | 118.8667 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.79 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6438.86 | 6438.97 |  | 239.94 | 2.1589 | 279.6 | 437.61 | 0 | 60 | 518 | 0.5398 | 4.1425 | 1.44 | 6436 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1556 | 71.0472 | 77.7476 | 81.33 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7314 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7 | 121.8 | 121.6 | 121.7 | 121.2333 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.847 | 48.79 | 68.569 | 49.378
2024-11-30 | 23:46 | 6441.86 | 6441.97 |  | 239.95 | 2.1594 | 279.9 | 437.84 | 0 | 60 | 518.1 | 0.5401 | 4.1305 | 1.4397 | 6439 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1611 | 71.0534 | 77.7553 | 81.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.757 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7333 | 121.8 | 121.6 | 121.7 | 121.2333 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.2 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.79 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6444.86 | 6444.97 |  | 239.95 | 2.1758 | 282.5 | 438.07 | 0 | 60.003 | 522.1 | 0.5412 | 4.1256 | 1.436 | 6442 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1667 | 71.0587 | 77.7622 | 81.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.73 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.7667 | 121.8 | 121.6 | 121.7 | 121.2333 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 135 | 68 | 142 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.789 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6447.86 | 6447.97 |  | 239.96 | 2.1536 | 279.4 | 438.31 | 0 | 60 | 516.8 | 0.5407 | 4.1582 | 1.4349 | 6445 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1889 | 71.0641 | 77.7716 | 81.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7092 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7062 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.6667 | 121.7 | 121.2667 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.3 | 135 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.847 | 48.789 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6450.86 | 6450.97 |  | 239.96 | 2.1461 | 278.4 | 438.54 | 0 | 60 | 515 | 0.5405 | 4.2375 | 1.4357 | 6448 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2 | 71.0686 | 77.7833 | 81.31 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7479 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7 | 121.3 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.3 | 135 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.847 | 48.789 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6453.86 | 6453.97 |  | 239.96 | 2.1491 | 278.5 | 438.77 | 0 | 60.002 | 515.7 | 0.5401 | 4.1002 | 1.4318 | 6451 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.1944 | 71.0735 | 77.7912 | 81.3033 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.7888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.6667 | 121.7 | 121.3 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.4 | 135 | 68 | 143 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.847 | 48.789 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6456.86 | 6456.97 |  | 239.96 | 2.1563 | 279.6 | 439.01 | 0 | 59.997 | 517.4 | 0.5405 | 4.0966 | 1.4277 | 6454 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2 | 71.0778 | 77.7943 | 81.29 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7603 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7 | 121.3 | 118.9 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.788 | 68.569 | 49.377
2024-11-30 | 23:46 | 6459.86 | 6459.97 |  | 239.95 | 2.1592 | 279.8 | 439.24 | 0 | 60.001 | 518.1 | 0.5401 | 4.1067 | 1.427 | 6457 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2111 | 71.0817 | 77.7925 | 81.2833 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.7991 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7 | 121.2667 | 119 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.5 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.788 | 68.569 | 49.376
2024-11-30 | 23:46 | 6462.86 | 6462.97 |  | 239.95 | 2.1616 | 280 | 439.47 | 0 | 60.001 | 518.7 | 0.5399 | 4.1503 | 1.4249 | 6460 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2222 | 71.0843 | 77.7906 | 81.2767 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.7624 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7333 | 121.3 | 119 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.6 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.788 | 68.569 | 49.376
2024-11-30 | 23:46 | 6465.86 | 6465.97 |  | 239.95 | 2.1561 | 279.4 | 439.71 | 0 | 60.001 | 517.4 | 0.5401 | 4.1388 | 1.4234 | 6463 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2278 | 71.0859 | 77.79 | 81.27 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7654 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7667 | 121.3 | 119 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.788 | 68.569 | 49.376
2024-11-30 | 23:47 | 6468.86 | 6468.97 |  | 239.94 | 2.1536 | 279.3 | 439.94 | 0 | 59.999 | 516.7 | 0.5405 | 4.1258 | 1.4188 | 6466 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2333 | 71.0868 | 77.7884 | 81.27 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7174 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.8 | 121.3 | 119 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.7 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 256 | 36 | 234 | 68.848 | 48.787 | 68.569 | 49.376
2024-11-30 | 23:47 | 6471.86 | 6471.97 |  | 239.94 | 2.1517 | 279.2 | 440.17 | 0 | 60.004 | 516.3 | 0.5408 | 4.2245 | 1.4219 | 6469 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.25 | 71.088 | 77.7859 | 81.27 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6914 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.8 | 121.3 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.8 | 135 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.787 | 68.569 | 49.376
2024-11-30 | 23:47 | 6474.86 | 6474.97 |  | 239.94 | 2.1519 | 278.9 | 440.41 | 0 | 60.002 | 516.3 | 0.5401 | 4.1793 | 1.425 | 6472 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2444 | 71.0889 | 77.7851 | 81.25 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7072 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.7667 | 121.3 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.8 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.787 | 68.569 | 49.375
2024-11-30 | 23:47 | 6477.86 | 6477.97 |  | 239.93 | 2.1616 | 280.1 | 440.64 | 0 | 59.997 | 518.6 | 0.54 | 4.1522 | 1.4274 | 6475 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.25 | 71.0901 | 77.79 | 81.25 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7241 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.7 | 121.8 | 121.3 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.9 | 135 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.787 | 68.569 | 49.375
2024-11-30 | 23:47 | 6480.86 | 6480.97 |  | 239.94 | 2.1636 | 280.3 | 440.87 | 0 | 60.003 | 519.1 | 0.5399 | 4.1369 | 1.4291 | 6478 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2667 | 71.0916 | 77.7976 | 81.25 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.73 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5356 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8333 | 121.8333 | 121.7 | 121.8 | 121.3333 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.9 | 135.1 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.786 | 68.569 | 49.375
2024-11-30 | 23:47 | 6483.86 | 6483.97 |  | 239.94 | 2.1618 | 280.3 | 441.11 | 0 | 60 | 518.7 | 0.5404 | 4.1849 | 1.4319 | 6481 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2722 | 71.0929 | 77.809 | 81.25 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7264 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5355 | 0 | 15.148 | 0 | 0 | 121.8333 | 121.8333 | 121.7 | 121.8 | 121.3667 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.5 | 62.9 | 135.1 | 68 | 144 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.786 | 68.569 | 49.375
2024-11-30 | 23:47 | 6486.86 | 6486.97 |  | 239.95 | 2.1622 | 280.3 | 441.34 | 0 | 60 | 518.8 | 0.5403 | 4.1412 | 1.4342 | 6484 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.2722 | 71.0942 | 77.8218 | 81.21 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6986 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.8 | 121.7 | 121.8 | 121.3333 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63 | 135.1 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.786 | 68.569 | 49.374
2024-11-30 | 23:47 | 6489.86 | 6489.97 |  | 239.94 | 2.1597 | 280 | 441.57 | 0 | 60 | 518.2 | 0.5404 | 4.2137 | 1.4369 | 6487 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3056 | 71.0956 | 77.8316 | 81.21 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7129 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.8333 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.1 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63 | 135.1 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.785 | 68.569 | 49.374
2024-11-30 | 23:47 | 6492.86 | 6492.97 |  | 239.95 | 2.1634 | 280.5 | 441.81 | 0 | 59.997 | 519.1 | 0.5404 | 4.1756 | 1.4376 | 6490 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3111 | 71.0969 | 77.8371 | 81.2033 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7166 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5356 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.8667 | 121.7667 | 121.8 | 121.4 | 119.1333 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63 | 135.1 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.785 | 68.569 | 49.374
2024-11-30 | 23:47 | 6495.86 | 6495.97 |  | 239.94 | 2.159 | 279.9 | 442.04 | 0 | 60.003 | 518 | 0.5403 | 4.2786 | 1.4389 | 6493 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3278 | 71.0979 | 77.8427 | 81.1967 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.6997 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.7667 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63 | 135.2 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.785 | 68.569 | 49.374
2024-11-30 | 23:47 | 6498.86 | 6498.97 |  | 239.94 | 2.1645 | 280.4 | 442.28 | 0 | 59.999 | 519.3 | 0.5399 | 4.2091 | 1.4402 | 6496 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3333 | 71.0988 | 77.8496 | 81.1967 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7563 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63 | 135.2 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.785 | 68.569 | 49.374
2024-11-30 | 23:47 | 6501.86 | 6501.97 |  | 239.95 | 2.1663 | 280.7 | 442.51 | 0 | 60 | 519.8 | 0.5399 | 4.1913 | 1.4402 | 6499 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3333 | 71.0996 | 77.8557 | 81.19 | 68.2145 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.746 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63 | 135.2 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.784 | 68.569 | 49.373
2024-11-30 | 23:47 | 6504.86 | 6504.98 |  | 239.95 | 2.1668 | 281 | 442.74 | 0 | 60 | 519.9 | 0.5404 | 4.1258 | 1.4378 | 6502 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3333 | 71.1 | 77.8602 | 81.1767 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7498 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63 | 135.3 | 68 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.784 | 68.569 | 49.373
2024-11-30 | 23:47 | 6507.86 | 6507.98 |  | 239.95 | 2.1681 | 281.3 | 442.98 | 0 | 60.002 | 520.2 | 0.5408 | 4.1823 | 1.4363 | 6505 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3333 | 71.1 | 77.8643 | 81.17 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7484 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.2 | 120.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 63 | 135.3 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.784 | 68.569 | 49.373
2024-11-30 | 23:47 | 6510.86 | 6510.98 |  | 239.96 | 2.1659 | 281.2 | 443.21 | 0 | 60.003 | 519.7 | 0.5411 | 4.1512 | 1.4357 | 6508 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3333 | 71.1 | 77.8647 | 81.17 | 68.2108 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7482 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 63 | 135.3 | 68 | 144 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.784 | 68.569 | 49.373
2024-11-30 | 23:47 | 6513.86 | 6513.98 |  | 239.95 | 2.173 | 282.1 | 443.45 | 0 | 60 | 521.4 | 0.541 | 4.1304 | 1.4342 | 6511 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3389 | 71.1 | 77.8647 | 81.1633 | 68.2084 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7556 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4333 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.9 | 135.3 | 68 | 144 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.783 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:47 | 6516.86 | 6516.98 |  | 239.94 | 2.1744 | 282.2 | 443.68 | 0 | 60 | 521.7 | 0.5409 | 4.1376 | 1.4306 | 6514 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3389 | 71.1 | 77.8651 | 81.1633 | 68.2053 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.768 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4333 | 119.2 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.9 | 135.3 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.783 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:47 | 6519.86 | 6519.98 |  | 239.94 | 2.174 | 281.9 | 443.92 | 0 | 60 | 521.6 | 0.5404 | 4.166 | 1.4281 | 6517 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3444 | 71.1 | 77.8659 | 81.14 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7716 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.4333 | 119.2333 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 135.3 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.783 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:47 | 6522.86 | 6522.98 |  | 239.94 | 2.1766 | 282.1 | 444.15 | 0 | 60.001 | 522.2 | 0.5402 | 4.1119 | 1.4278 | 6520 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3611 | 71.1 | 77.8667 | 81.15 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7561 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.5 | 119.2667 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 135.3 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.783 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:47 | 6525.86 | 6525.98 |  | 239.94 | 2.1692 | 281.3 | 444.39 | 0 | 60.001 | 520.5 | 0.5404 | 4.1594 | 1.4242 | 6523 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3667 | 71.1 | 77.8704 | 81.14 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7438 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9 | 121.8 | 121.8 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 135.3 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.783 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:48 | 6528.86 | 6528.98 |  | 239.93 | 2.1701 | 281.6 | 444.62 | 0 | 59.999 | 520.7 | 0.5409 | 4.1417 | 1.4209 | 6526 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3722 | 71.1 | 77.8778 | 81.13 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7592 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9 | 121.9333 | 121.8 | 121.8 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 135.3 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.372
2024-11-30 | 23:48 | 6531.86 | 6531.98 |  | 239.94 | 2.1657 | 280.9 | 444.85 | 0 | 60.002 | 519.6 | 0.5407 | 4.1228 | 1.4196 | 6529 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3944 | 71.1 | 77.8859 | 81.12 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.739 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9667 | 122 | 121.8 | 121.8 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.8 | 135.4 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6534.86 | 6534.98 |  | 239.93 | 2.1611 | 280.2 | 445.09 | 0 | 60.002 | 518.5 | 0.5403 | 4.1443 | 1.4227 | 6532 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4 | 71.1 | 77.8908 | 81.12 | 68.1998 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7592 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7066 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9667 | 122 | 121.8 | 121.8333 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.7 | 135.4 | 68 | 143 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6537.86 | 6537.98 |  | 239.94 | 2.1627 | 280.2 | 445.32 | 0 | 60.001 | 518.9 | 0.54 | 4.1426 | 1.4255 | 6535 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.3944 | 71.1 | 77.8957 | 81.1067 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7308 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9667 | 121.9667 | 121.8 | 121.8333 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.3 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.7 | 135.4 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6540.86 | 6540.98 |  | 239.95 | 2.1622 | 280.2 | 445.56 | 0 | 60.004 | 518.8 | 0.5402 | 4.1453 | 1.4278 | 6538 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4111 | 71.1 | 77.901 | 81.1 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7291 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9667 | 122 | 121.8 | 121.9 | 121.5 | 119.3 | 124 | 124 | 126.4 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.7 | 135.4 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6543.86 | 6543.98 |  | 239.96 | 2.1628 | 280.6 | 445.79 | 0 | 59.999 | 519 | 0.5406 | 4.1082 | 1.4285 | 6541 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4167 | 71.1 | 77.9018 | 81.1 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.6909 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 121.9333 | 122 | 121.8333 | 121.9 | 121.5 | 119.3333 | 124 | 124 | 126.4 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.7 | 135.4 | 68 | 143 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.782 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6546.86 | 6546.98 |  | 239.96 | 2.1668 | 281.1 | 446.03 | 0 | 60.001 | 519.9 | 0.5406 | 4.1318 | 1.4329 | 6544 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4389 | 71.1 | 77.9022 | 81.0933 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6844 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9 | 121.5 | 119.3333 | 124 | 124 | 126.4 | 120.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 135.4 | 68 | 142 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6549.86 | 6549.98 |  | 239.96 | 2.1724 | 281.9 | 446.26 | 0 | 60.003 | 521.3 | 0.5409 | 4.1409 | 1.436 | 6547 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4556 | 71.1003 | 77.9039 | 81.08 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7433 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9333 | 121.5 | 119.4 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 135.5 | 68 | 142 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.371
2024-11-30 | 23:48 | 6552.86 | 6552.98 |  | 239.95 | 2.1736 | 282.2 | 446.5 | 0 | 60.002 | 521.6 | 0.541 | 4.0721 | 1.4363 | 6550 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.45 | 71.1007 | 77.9088 | 81.0867 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7178 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9 | 121.5 | 119.4 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 135.5 | 68 | 142 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6555.86 | 6555.98 |  | 239.95 | 2.1729 | 281.8 | 446.73 | 0 | 60 | 521.4 | 0.5406 | 4.1235 | 1.4378 | 6553 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.45 | 71.1012 | 77.9163 | 81.0733 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7337 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9 | 121.5 | 119.4 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 135.5 | 68 | 142 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6558.86 | 6558.98 |  | 239.95 | 2.1748 | 281.9 | 446.96 | 0 | 60.003 | 521.8 | 0.5401 | 4.1477 | 1.4394 | 6556 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.45 | 71.1016 | 77.9265 | 81.06 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7544 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9 | 121.5 | 119.4 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 62.6 | 135.4 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6561.86 | 6561.98 |  | 239.95 | 2.1733 | 281.6 | 447.2 | 0 | 60 | 521.5 | 0.5401 | 4.1361 | 1.4402 | 6559 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4778 | 71.1021 | 77.9357 | 81.06 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7719 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5355 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9333 | 121.5667 | 119.4667 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 135.5 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6564.86 | 6564.99 |  | 239.95 | 2.1873 | 283.9 | 447.43 | 0 | 60.002 | 524.8 | 0.541 | 4.1624 | 1.4386 | 6562 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4889 | 71.1025 | 77.9406 | 81.06 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7536 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9333 | 121.6 | 119.5 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 135.5 | 68 | 142 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6567.86 | 6567.99 |  | 239.95 | 2.1658 | 281 | 447.67 | 0 | 59.999 | 519.7 | 0.5407 | 4.1104 | 1.4365 | 6565 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.4889 | 71.103 | 77.9457 | 81.0533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.7258 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7068 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 121.9667 | 121.5667 | 119.5 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6570.86 | 6570.99 |  | 239.96 | 2.1613 | 280.5 | 447.9 | 0 | 60.003 | 518.6 | 0.5409 | 4.0919 | 1.4357 | 6568 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5 | 71.1034 | 77.9522 | 81.04 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7568 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 122 | 121.6 | 119.5 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 62.6 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6573.86 | 6573.99 |  | 239.96 | 2.1622 | 280.5 | 448.14 | 0 | 60 | 518.8 | 0.5407 | 4.111 | 1.4347 | 6571 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5056 | 71.1038 | 77.9559 | 81.04 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7614 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9 | 122 | 121.6 | 119.5333 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.6 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.781 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6576.86 | 6576.99 |  | 239.95 | 2.1568 | 279.8 | 448.37 | 0 | 60 | 517.5 | 0.5406 | 4.1578 | 1.4327 | 6574 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5222 | 71.1034 | 77.9584 | 81.04 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7546 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9333 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 62.6 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 257 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6579.86 | 6579.99 |  | 239.94 | 2.1593 | 280 | 448.6 | 0 | 60.002 | 518.1 | 0.5405 | 4.1329 | 1.4289 | 6577 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5278 | 71.103 | 77.9592 | 81.0267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7336 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121.9667 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.4 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.6 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6582.86 | 6582.99 |  | 239.94 | 2.161 | 279.9 | 448.84 | 0 | 60.004 | 518.5 | 0.5398 | 4.1371 | 1.4258 | 6580 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5333 | 71.1027 | 77.9584 | 81 | 68.1918 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7065 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.0333 | 122.0333 | 121.9667 | 122 | 121.5667 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.7 | 135.5 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.37
2024-11-30 | 23:48 | 6585.86 | 6585.99 |  | 239.94 | 2.1645 | 280.3 | 449.07 | 0 | 60.002 | 519.3 | 0.5398 | 4.1545 | 1.4276 | 6583 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5444 | 71.1027 | 77.9571 | 81 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7112 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.0667 | 122 | 122 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 62.7 | 135.5 | 68 | 143 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6588.86 | 6588.99 |  | 239.93 | 2.1657 | 280.8 | 449.3 | 0 | 60 | 519.6 | 0.5403 | 4.1553 | 1.4245 | 6586 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5444 | 71.1027 | 77.9571 | 80.9933 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.0667 | 122 | 122 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.7 | 135.6 | 68 | 143 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6591.86 | 6591.99 |  | 239.93 | 2.1661 | 281.1 | 449.54 | 0 | 60 | 519.7 | 0.5409 | 4.1048 | 1.4206 | 6589 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5611 | 71.1031 | 77.9571 | 80.9867 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7196 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.0667 | 122 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 62.8 | 135.6 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6594.86 | 6594.99 |  | 239.92 | 2.174 | 282.5 | 449.77 | 0 | 60.001 | 521.6 | 0.5416 | 4.057 | 1.4186 | 6592 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.104 | 77.958 | 80.98 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7771 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5354 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.1 | 122 | 122 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.8 | 135.6 | 68 | 143 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6597.86 | 6597.99 |  | 239.92 | 2.1648 | 280.8 | 450.01 | 0 | 60.001 | 519.4 | 0.5407 | 4.142 | 1.4207 | 6595 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5778 | 71.1049 | 77.9616 | 80.98 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7975 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.1 | 122 | 122.0667 | 121.6 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.9 | 135.6 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6600.86 | 6600.99 |  | 239.92 | 2.1685 | 281.1 | 450.24 | 0 | 59.999 | 520.3 | 0.5403 | 4.1748 | 1.4251 | 6598 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1059 | 77.9686 | 80.9733 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.7979 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.1 | 122 | 122.0667 | 121.6 | 119.5333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 62.9 | 135.6 | 68 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6603.86 | 6603.99 |  | 239.93 | 2.1651 | 280.7 | 450.48 | 0 | 60.001 | 519.5 | 0.5403 | 4.1807 | 1.4266 | 6601 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1072 | 77.9759 | 80.9667 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.755 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.1 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63 | 135.6 | 68 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6606.86 | 6606.99 |  | 239.94 | 2.1592 | 279.9 | 450.71 | 0 | 60.004 | 518.1 | 0.5403 | 4.1806 | 1.4276 | 6604 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5889 | 71.1087 | 77.9796 | 80.96 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7671 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1333 | 122.1667 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.5333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63 | 135.6 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6609.86 | 6609.99 |  | 239.95 | 2.1612 | 280.1 | 450.94 | 0 | 60.002 | 518.6 | 0.5402 | 4.1472 | 1.4288 | 6607 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5778 | 71.1102 | 77.9804 | 80.96 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.1667 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.78 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6612.86 | 6612.99 |  | 239.95 | 2.1639 | 280.5 | 451.18 | 0 | 60 | 519.2 | 0.5402 | 4.1705 | 1.4316 | 6610 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5833 | 71.112 | 77.9841 | 80.94 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.029 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7455 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.848 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6615.86 | 6615.99 |  | 239.95 | 2.1718 | 281.8 | 451.41 | 0 | 60 | 521.1 | 0.5408 | 4.1706 | 1.4353 | 6613 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1148 | 77.9914 | 80.94 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.5 | 121.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6618.86 | 6618.99 |  | 239.96 | 2.1701 | 281.6 | 451.65 | 0 | 60.002 | 520.7 | 0.5408 | 4.2105 | 1.4365 | 6616 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1178 | 77.9984 | 80.9333 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.739 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6621.86 | 6621.99 |  | 239.95 | 2.1712 | 281.8 | 451.88 | 0 | 59.998 | 521 | 0.5408 | 4.1098 | 1.4363 | 6619 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.121 | 78.0033 | 80.94 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7572 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.6 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6624.86 | 6624.99 |  | 239.96 | 2.1751 | 282 | 452.12 | 0 | 60.004 | 521.9 | 0.5403 | 4.2367 | 1.4409 | 6622 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.125 | 78.0086 | 80.9267 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7592 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.6 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6627.86 | 6627.99 |  | 239.95 | 2.1752 | 281.7 | 452.35 | 0 | 60.003 | 521.9 | 0.5398 | 4.1746 | 1.4394 | 6625 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1303 | 78.0151 | 80.91 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7497 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.7 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.369
2024-11-30 | 23:49 | 6630.86 | 6630.99 |  | 239.95 | 2.1785 | 282.1 | 452.59 | 0 | 60.001 | 522.7 | 0.5396 | 4.1902 | 1.4396 | 6628 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.137 | 78.0188 | 80.92 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7648 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.7 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:49 | 6633.86 | 6633.99 |  | 239.96 | 2.1682 | 281 | 452.82 | 0 | 60 | 520.3 | 0.5401 | 4.2259 | 1.438 | 6631 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1439 | 78.02 | 80.9 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.7 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:49 | 6636.86 | 6636.99 |  | 239.96 | 2.1593 | 280.1 | 453.05 | 0 | 60.004 | 518.1 | 0.5406 | 4.2001 | 1.4357 | 6634 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5667 | 71.1515 | 78.0249 | 80.9 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7393 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.6 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:49 | 6639.86 | 6639.99 |  | 239.96 | 2.1595 | 280.2 | 453.29 | 0 | 60.002 | 518.2 | 0.5408 | 4.1934 | 1.4365 | 6637 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5778 | 71.1586 | 78.0371 | 80.8833 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7846 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1667 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.779 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:49 | 6642.86 | 6642.99 |  | 239.96 | 2.1624 | 280.6 | 453.52 | 0 | 59.999 | 518.9 | 0.5408 | 4.1833 | 1.4337 | 6640 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5722 | 71.1646 | 78.0527 | 80.8833 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.8033 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1333 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.778 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:49 | 6645.86 | 6645.99 |  | 239.96 | 2.1706 | 281.6 | 453.76 | 0 | 60.003 | 520.8 | 0.5407 | 4.1744 | 1.4311 | 6643 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.5722 | 71.1706 | 78.0624 | 80.87 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7841 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2 | 122 | 122.1333 | 121.6 | 119.4 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.778 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:50 | 6648.86 | 6648.99 |  | 239.95 | 2.173 | 281.7 | 453.99 | 0 | 59.999 | 521.4 | 0.5403 | 4.1545 | 1.4285 | 6646 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6111 | 71.1762 | 78.0686 | 80.87 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7553 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2333 | 122 | 122.1667 | 121.6667 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 260 | 36 | 233 | 68.849 | 48.778 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:50 | 6651.86 | 6651.99 |  | 239.94 | 2.1725 | 281.7 | 454.23 | 0 | 59.999 | 521.3 | 0.5404 | 4.1085 | 1.4265 | 6649 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6167 | 71.1811 | 78.0751 | 80.8633 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6943 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2333 | 122 | 122.2 | 121.6667 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.778 | 68.569 | 49.368
2024-11-30 | 23:50 | 6654.86 | 6654.99 |  | 239.94 | 2.1702 | 281.4 | 454.46 | 0 | 60.001 | 520.7 | 0.5405 | 4.1288 | 1.426 | 6652 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6222 | 71.1846 | 78.08 | 80.8633 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6942 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.2667 | 122 | 122.1667 | 121.7 | 119.5 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.778 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6657.86 | 6657.99 |  | 239.93 | 2.1698 | 281.5 | 454.7 | 0 | 60.001 | 520.6 | 0.5408 | 4.1219 | 1.4222 | 6655 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.65 | 71.1871 | 78.0837 | 80.85 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7116 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1333 | 122.3 | 122.0333 | 122.2 | 121.7 | 119.5333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.777 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6660.86 | 6660.99 |  | 239.93 | 2.171 | 281.9 | 454.93 | 0 | 60.001 | 520.9 | 0.5412 | 4.119 | 1.4186 | 6658 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6444 | 71.1895 | 78.0882 | 80.85 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7504 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.3 | 122 | 122.2 | 121.7 | 119.5667 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.777 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6663.86 | 6663.99 |  | 239.93 | 2.1634 | 280.7 | 455.16 | 0 | 59.998 | 519.1 | 0.5407 | 4.1092 | 1.4207 | 6661 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.65 | 71.191 | 78.0947 | 80.85 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.768 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.3 | 122 | 122.2 | 121.7 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.1 | 135.8 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 233 | 68.849 | 48.777 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6666.86 | 6666.99 |  | 239.92 | 2.1665 | 280.9 | 455.4 | 0 | 59.999 | 519.8 | 0.5405 | 4.0948 | 1.4241 | 6664 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.65 | 71.1923 | 78.0996 | 80.8367 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.7644 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.3 | 122 | 122.2 | 121.7 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.2 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.777 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6669.86 | 6669.99 |  | 239.93 | 2.1649 | 280.5 | 455.63 | 0 | 60.001 | 519.4 | 0.5401 | 4.1189 | 1.4251 | 6667 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.65 | 71.1935 | 78.1033 | 80.83 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7676 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1 | 122.3 | 122 | 122.2 | 121.7 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.2 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.777 | 68.569 | 49.367
2024-11-30 | 23:50 | 6672.86 | 6672.99 |  | 239.94 | 2.1632 | 280.4 | 455.87 | 0 | 59.999 | 519 | 0.5402 | 4.1838 | 1.427 | 6670 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6667 | 71.1948 | 78.1057 | 80.82 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7198 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1667 | 122.3 | 122.0333 | 122.2 | 121.7 | 119.6 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.2 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.776 | 68.569 | 49.366
2024-11-30 | 23:50 | 6675.86 | 6676 |  | 239.93 | 2.1689 | 281.1 | 456.1 | 0 | 60.004 | 520.4 | 0.5403 | 4.1291 | 1.4294 | 6673 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6667 | 71.1959 | 78.1065 | 80.82 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7645 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7064 | 151.5353 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1333 | 122.3 | 122.0333 | 122.2 | 121.7 | 119.6333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.2 | 135.8 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.776 | 68.569 | 49.366
2024-11-30 | 23:50 | 6678.86 | 6679 |  | 239.94 | 2.1696 | 281.3 | 456.34 | 0 | 60.004 | 520.6 | 0.5404 | 4.162 | 1.4327 | 6676 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6833 | 71.1967 | 78.1094 | 80.81 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7385 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122 | 122.2 | 121.7 | 119.7 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.2 | 135.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.776 | 68.569 | 49.366
2024-11-30 | 23:50 | 6681.86 | 6682 |  | 239.94 | 2.1778 | 282.7 | 456.57 | 0 | 60.002 | 522.5 | 0.5411 | 4.1166 | 1.4348 | 6679 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7 | 71.1976 | 78.1151 | 80.8 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7646 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1667 | 122.3 | 122.0667 | 122.2333 | 121.7 | 119.7333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 135.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.776 | 68.569 | 49.366
2024-11-30 | 23:50 | 6684.86 | 6685 |  | 239.95 | 2.1795 | 283.1 | 456.81 | 0 | 60.004 | 523 | 0.5413 | 4.1093 | 1.4355 | 6682 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.6944 | 71.1982 | 78.1188 | 80.8 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7556 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5352 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 122.1667 | 122.3 | 122.0667 | 122.2 | 121.7 | 119.7333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 135.9 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.775 | 68.569 | 49.366
2024-11-30 | 23:50 | 6687.86 | 6688 |  | 239.94 | 2.1787 | 282.7 | 457.04 | 0 | 60 | 522.8 | 0.5408 | 4.0999 | 1.4377 | 6685 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7056 | 71.1987 | 78.12 | 80.78 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7403 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.0333 | 122.2 | 121.7 | 119.8 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 135.9 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.775 | 68.569 | 49.365
2024-11-30 | 23:50 | 6690.86 | 6691 |  | 239.95 | 2.1793 | 282.5 | 457.28 | 0 | 60 | 522.9 | 0.5402 | 4.1325 | 1.4402 | 6688 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7111 | 71.1991 | 78.1225 | 80.77 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.7109 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.0667 | 122.2 | 121.7 | 119.8 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 135.9 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.775 | 68.569 | 49.365
2024-11-30 | 23:50 | 6693.86 | 6694 |  | 239.95 | 2.1732 | 281.6 | 457.51 | 0 | 60.003 | 521.5 | 0.54 | 4.1503 | 1.4422 | 6691 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7222 | 71.1996 | 78.1273 | 80.77 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7459 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.706 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.0667 | 122.2 | 121.7333 | 119.8333 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2203 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.775 | 68.569 | 49.365
2024-11-30 | 23:50 | 6696.86 | 6697 |  | 239.95 | 2.1705 | 281.4 | 457.74 | 0 | 59.999 | 520.8 | 0.5403 | 4.15 | 1.4386 | 6694 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7333 | 71.2 | 78.1335 | 80.7633 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.752 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.1 | 122.2 | 121.7333 | 119.8667 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.774 | 68.569 | 49.365
2024-11-30 | 23:50 | 6699.86 | 6700 |  | 239.95 | 2.1664 | 281 | 457.98 | 0 | 60.001 | 519.8 | 0.5405 | 4.166 | 1.4373 | 6697 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7389 | 71.2 | 78.1376 | 80.7567 | 68.1843 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7618 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.1 | 122.2 | 121.7333 | 119.9 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.774 | 68.569 | 49.364
2024-11-30 | 23:50 | 6702.86 | 6703 |  | 239.97 | 2.1715 | 281.8 | 458.21 | 0 | 60 | 521.1 | 0.5408 | 4.1853 | 1.4364 | 6700 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7556 | 71.2 | 78.141 | 80.7433 | 68.181 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.1 | 122.2333 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.774 | 68.569 | 49.364
2024-11-30 | 23:50 | 6705.86 | 6706 |  | 239.97 | 2.1771 | 282.6 | 458.45 | 0 | 60 | 522.4 | 0.541 | 4.1567 | 1.4354 | 6703 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.75 | 71.2 | 78.1473 | 80.7433 | 68.1798 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7532 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.1 | 122.2 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.5 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.774 | 68.569 | 49.364
2024-11-30 | 23:51 | 6708.86 | 6709 |  | 239.96 | 2.1748 | 282.3 | 458.68 | 0 | 59.999 | 521.9 | 0.5409 | 4.1558 | 1.4326 | 6706 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.75 | 71.2 | 78.1559 | 80.75 | 68.1818 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7632 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.3 | 122.1 | 122.2 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.773 | 68.569 | 49.364
2024-11-30 | 23:51 | 6711.86 | 6712 |  | 239.96 | 2.1785 | 282.5 | 458.92 | 0 | 60.002 | 522.7 | 0.5405 | 4.119 | 1.4292 | 6709 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7722 | 71.2 | 78.1667 | 80.7367 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4 | 122.1 | 122.2333 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.773 | 68.569 | 49.364
2024-11-30 | 23:51 | 6714.86 | 6715 |  | 239.95 | 2.1772 | 282.3 | 459.15 | 0 | 60.003 | 522.4 | 0.5404 | 4.0718 | 1.4273 | 6712 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7667 | 71.2 | 78.1747 | 80.73 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.8069 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4 | 122.1 | 122.2 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.773 | 68.569 | 49.363
2024-11-30 | 23:51 | 6717.86 | 6718 |  | 239.95 | 2.1795 | 282.2 | 459.39 | 0 | 60.002 | 523 | 0.5397 | 4.1616 | 1.4275 | 6715 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7667 | 71.2 | 78.181 | 80.7233 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7801 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4 | 122.1 | 122.2 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.773 | 68.569 | 49.363
2024-11-30 | 23:51 | 6720.86 | 6721 |  | 239.94 | 2.1753 | 282.1 | 459.62 | 0 | 60.004 | 521.9 | 0.5406 | 4.1072 | 1.4231 | 6718 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7667 | 71.2 | 78.1863 | 80.7233 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7691 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4 | 122.1 | 122.2 | 121.8 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.772 | 68.569 | 49.363
2024-11-30 | 23:51 | 6723.86 | 6724 |  | 239.93 | 2.1649 | 281 | 459.86 | 0 | 60 | 519.4 | 0.541 | 4.1516 | 1.4206 | 6721 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.7722 | 71.2 | 78.1892 | 80.7167 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.7221 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4 | 122.1 | 122.2 | 121.8333 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.772 | 68.569 | 49.363
2024-11-30 | 23:51 | 6726.86 | 6727 |  | 239.93 | 2.1651 | 281.2 | 460.09 | 0 | 60.001 | 519.5 | 0.5414 | 4.1287 | 1.4186 | 6724 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8111 | 71.2004 | 78.19 | 80.71 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7196 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2333 | 122.4333 | 122.1333 | 122.2667 | 121.8667 | 119.9333 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.772 | 68.569 | 49.363
2024-11-30 | 23:51 | 6729.86 | 6730 |  | 239.93 | 2.1646 | 280.8 | 460.33 | 0 | 60.004 | 519.3 | 0.5407 | 4.1821 | 1.4219 | 6727 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8 | 71.2009 | 78.19 | 80.7033 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2 | 122.4333 | 122.1 | 122.2667 | 121.9 | 119.9 | 124 | 124 | 126.6 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.772 | 68.569 | 49.362
2024-11-30 | 23:51 | 6732.86 | 6733 |  | 239.93 | 2.1744 | 281.9 | 460.56 | 0 | 60 | 521.7 | 0.5403 | 4.1833 | 1.4248 | 6730 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8167 | 71.2015 | 78.19 | 80.6967 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2333 | 122.4333 | 122.1333 | 122.2333 | 121.9 | 119.9667 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.772 | 68.569 | 49.362
2024-11-30 | 23:51 | 6735.86 | 6736.01 |  | 239.93 | 2.1799 | 282.6 | 460.8 | 0 | 60.002 | 523 | 0.5403 | 4.1487 | 1.4284 | 6733 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8444 | 71.2024 | 78.1904 | 80.69 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 64.7004 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2333 | 122.4667 | 122.2 | 122.2667 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.362
2024-11-30 | 23:51 | 6738.86 | 6739.01 |  | 239.93 | 2.1799 | 282.8 | 461.03 | 0 | 59.999 | 523 | 0.5407 | 4.1623 | 1.4279 | 6736 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.85 | 71.2033 | 78.1941 | 80.69 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.4667 | 122.2 | 122.2667 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.362
2024-11-30 | 23:51 | 6741.86 | 6742.01 |  | 239.94 | 2.1772 | 282.3 | 461.27 | 0 | 60.003 | 522.4 | 0.5404 | 4.1931 | 1.4291 | 6739 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.85 | 71.2041 | 78.2014 | 80.69 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.6991 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.4333 | 122.2 | 122.3 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136.1 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.362
2024-11-30 | 23:51 | 6744.86 | 6745.01 |  | 239.94 | 2.1742 | 281.8 | 461.5 | 0 | 60 | 521.7 | 0.5402 | 4.207 | 1.4343 | 6742 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8556 | 71.205 | 78.2076 | 80.66 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7541 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.4667 | 122.2 | 122.3 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.3 | 136.1 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6747.86 | 6748.01 |  | 239.95 | 2.1755 | 282 | 461.74 | 0 | 60 | 522 | 0.5403 | 4.2114 | 1.4358 | 6745 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8444 | 71.2059 | 78.212 | 80.66 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7964 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2333 | 122.4667 | 122.2 | 122.2667 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6750.86 | 6751.01 |  | 239.94 | 2.1684 | 281.3 | 461.97 | 0 | 60.004 | 520.3 | 0.5407 | 4.1597 | 1.4369 | 6748 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8667 | 71.2065 | 78.2161 | 80.66 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.7985 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.5 | 122.2333 | 122.3 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2203 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.849 | 48.771 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6753.86 | 6754.01 |  | 239.94 | 2.1687 | 281.3 | 462.2 | 0 | 59.999 | 520.4 | 0.5407 | 4.1797 | 1.4384 | 6751 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8889 | 71.207 | 78.221 | 80.66 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.752 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5 | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 120.0333 | 124 | 124 | 126.7 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6756.86 | 6757.01 |  | 239.94 | 2.1642 | 280.3 | 462.44 | 0 | 59.999 | 519.3 | 0.5398 | 4.2411 | 1.4415 | 6754 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8889 | 71.208 | 78.2231 | 80.6467 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7408 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5 | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 120.0333 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6759.86 | 6760.01 |  | 239.94 | 2.1681 | 280.8 | 462.67 | 0 | 59.999 | 520.2 | 0.5398 | 4.1966 | 1.4405 | 6757 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8778 | 71.2087 | 78.221 | 80.64 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.76 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5352 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.5 | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6762.86 | 6763.01 |  | 239.94 | 2.1756 | 282 | 462.91 | 0 | 60 | 522 | 0.5402 | 4.1876 | 1.4394 | 6760 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.8778 | 71.2092 | 78.2165 | 80.64 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.7934 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.2667 | 122.5 | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 120 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.361
2024-11-30 | 23:51 | 6765.86 | 6766.01 |  | 239.95 | 2.173 | 282 | 463.14 | 0 | 59.999 | 521.4 | 0.5409 | 4.0968 | 1.4376 | 6763 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9111 | 71.2099 | 78.2124 | 80.6267 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7658 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5333 | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 120.1333 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.1 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6768.86 | 6769.01 |  | 239.96 | 2.1773 | 282.7 | 463.38 | 0 | 60.002 | 522.5 | 0.5411 | 4.1579 | 1.4375 | 6766 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9111 | 71.2108 | 78.2108 | 80.62 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7655 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5 | 122.3333 | 122.3 | 121.9 | 120.1333 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.2 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6771.86 | 6772.01 |  | 239.96 | 2.1767 | 282.5 | 463.61 | 0 | 60.002 | 522.3 | 0.5408 | 4.1646 | 1.4354 | 6769 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9278 | 71.2121 | 78.21 | 80.62 | 68.1835 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.759 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5333 | 122.3667 | 122.3 | 121.9 | 120.1667 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.849 | 48.77 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6774.86 | 6775.02 |  | 239.96 | 2.1754 | 282.1 | 463.85 | 0 | 60.003 | 522 | 0.5404 | 4.1595 | 1.4349 | 6772 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9222 | 71.2138 | 78.2116 | 80.62 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7829 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5333 | 122.3333 | 122.3 | 121.9 | 120.1667 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.77 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6777.86 | 6778.02 |  | 239.96 | 2.1716 | 281.5 | 464.08 | 0 | 60.002 | 521.1 | 0.5402 | 4.1448 | 1.43 | 6775 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9167 | 71.2158 | 78.2165 | 80.61 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7763 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5 | 122.3333 | 122.3 | 121.9 | 120.1667 | 124 | 124 | 126.8 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.4 | 136.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.77 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6780.86 | 6781.02 |  | 239.95 | 2.1632 | 280.4 | 464.32 | 0 | 60 | 519.1 | 0.5402 | 4.0964 | 1.4275 | 6778 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9278 | 71.2166 | 78.2235 | 80.6 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.7729 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3 | 122.5 | 122.4 | 122.3333 | 121.9 | 120.1333 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.2 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6783.86 | 6784.02 |  | 239.96 | 2.1654 | 280.7 | 464.55 | 0 | 60.004 | 519.6 | 0.5402 | 4.1607 | 1.4279 | 6781 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9389 | 71.2164 | 78.23 | 80.59 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7476 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3333 | 122.5 | 122.3667 | 122.3667 | 121.9 | 120.1667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6786.86 | 6787.02 |  | 239.95 | 2.1663 | 280.8 | 464.79 | 0 | 60 | 519.8 | 0.5403 | 4.1209 | 1.4244 | 6784 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9667 | 71.2172 | 78.2365 | 80.59 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7227 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3667 | 122.5 | 122.4 | 122.4 | 121.9333 | 120.2 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6789.86 | 6790.02 |  | 239.94 | 2.1752 | 282.2 | 465.02 | 0 | 59.997 | 521.9 | 0.5407 | 4.1365 | 1.4216 | 6787 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9667 | 71.218 | 78.2471 | 80.57 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7116 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4667 | 122.4 | 122.4 | 121.9667 | 120.1667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6792.86 | 6793.02 |  | 239.93 | 2.1807 | 283.1 | 465.26 | 0 | 60 | 523.2 | 0.5411 | 4.0835 | 1.4186 | 6790 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9556 | 71.2185 | 78.2602 | 80.56 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7293 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7072 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5 | 122.4 | 122.4 | 121.9333 | 120.1 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.36
2024-11-30 | 23:52 | 6795.86 | 6796.02 |  | 239.93 | 2.1795 | 283.1 | 465.5 | 0 | 60 | 522.9 | 0.5413 | 4.1003 | 1.4222 | 6793 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.95 | 71.2186 | 78.268 | 80.56 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7442 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.3667 | 122.4333 | 122.4 | 122.4 | 121.9667 | 120.1333 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6798.86 | 6799.02 |  | 239.93 | 2.1825 | 283.3 | 465.73 | 0 | 60.002 | 523.6 | 0.541 | 4.1165 | 1.424 | 6796 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9833 | 71.2186 | 78.2729 | 80.5533 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7709 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5 | 122.4333 | 122.4333 | 122 | 120.1333 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6801.86 | 6802.02 |  | 239.93 | 2.1797 | 282.6 | 465.97 | 0 | 60.004 | 523 | 0.5405 | 4.1073 | 1.4271 | 6799 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9722 | 71.2183 | 78.2778 | 80.5467 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7606 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5 | 122.4 | 122.4333 | 122 | 120.1 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.85 | 48.769 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6804.86 | 6805.02 |  | 239.94 | 2.1801 | 282.6 | 466.2 | 0 | 60 | 523.1 | 0.5403 | 4.0906 | 1.4276 | 6802 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9889 | 71.2191 | 78.2822 | 80.54 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7747 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5333 | 122.4333 | 122.4667 | 122 | 120.1 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6807.86 | 6808.02 |  | 239.94 | 2.177 | 282.2 | 466.44 | 0 | 60 | 522.4 | 0.5402 | 4.1364 | 1.4289 | 6805 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.95 | 71.2209 | 78.2884 | 80.5333 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5 | 122.4 | 122.4 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.3 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6810.86 | 6811.02 |  | 239.94 | 2.1689 | 281.3 | 466.67 | 0 | 60.003 | 520.4 | 0.5406 | 4.1652 | 1.433 | 6808 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 121.9833 | 71.2228 | 78.2957 | 80.5333 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7133 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.6 | 122.4 | 122.4667 | 122 | 120.0333 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6813.86 | 6814.02 |  | 239.95 | 2.1697 | 281.7 | 466.91 | 0 | 59.999 | 520.6 | 0.5411 | 4.1439 | 1.4345 | 6811 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0167 | 71.2241 | 78.3039 | 80.52 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7493 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4333 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120.0667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6816.86 | 6817.02 |  | 239.94 | 2.1742 | 282.2 | 467.14 | 0 | 60 | 521.7 | 0.5409 | 4.1353 | 1.4361 | 6814 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0278 | 71.2265 | 78.3104 | 80.52 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7586 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4667 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120.1 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2203 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6819.86 | 6820.02 |  | 239.94 | 2.1815 | 283.1 | 467.38 | 0 | 60 | 523.4 | 0.5409 | 4.1136 | 1.4371 | 6817 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122 | 71.2291 | 78.3165 | 80.52 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7345 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2196 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6822.86 | 6823.02 |  | 239.94 | 2.1804 | 282.7 | 467.61 | 0 | 60.003 | 523.2 | 0.5405 | 4.187 | 1.4397 | 6820 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122 | 71.2321 | 78.3235 | 80.5067 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7148 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.768 | 68.569 | 49.359
2024-11-30 | 23:52 | 6825.86 | 6826.02 |  | 239.95 | 2.1817 | 282.9 | 467.85 | 0 | 60.004 | 523.5 | 0.5404 | 4.1168 | 1.4384 | 6823 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0056 | 71.2345 | 78.3284 | 80.5 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.735 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7067 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4333 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6828.86 | 6829.02 |  | 239.95 | 2.1819 | 282.9 | 468.08 | 0 | 60.003 | 523.5 | 0.5404 | 4.1722 | 1.4386 | 6826 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0056 | 71.2368 | 78.33 | 80.4933 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4333 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6831.86 | 6832.02 |  | 239.94 | 2.1774 | 282.5 | 468.32 | 0 | 60.004 | 522.5 | 0.5407 | 4.1464 | 1.4374 | 6829 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0111 | 71.2385 | 78.33 | 80.5 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.71 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4667 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6834.86 | 6835.02 |  | 239.95 | 2.1733 | 282 | 468.55 | 0 | 60.004 | 521.5 | 0.5407 | 4.1194 | 1.4363 | 6832 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0111 | 71.2407 | 78.33 | 80.48 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7186 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.4667 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6837.86 | 6838.02 |  | 239.95 | 2.1667 | 281.1 | 468.79 | 0 | 60.001 | 519.9 | 0.5407 | 4.2333 | 1.436 | 6835 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0111 | 71.2439 | 78.3304 | 80.48 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7089 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6 | 122.5 | 122.4667 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6840.86 | 6841.02 |  | 239.95 | 2.171 | 281.7 | 469.02 | 0 | 60.001 | 520.9 | 0.5407 | 4.124 | 1.4337 | 6838 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0222 | 71.2463 | 78.3329 | 80.48 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7383 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6333 | 122.5 | 122.5 | 122 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 233 | 68.85 | 48.767 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6843.86 | 6844.02 |  | 239.95 | 2.1701 | 281.5 | 469.26 | 0 | 60.002 | 520.7 | 0.5406 | 4.1209 | 1.4306 | 6841 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0333 | 71.2478 | 78.339 | 80.48 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.732 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6667 | 122.5 | 122.4667 | 122.0667 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.5 | 136.4 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.766 | 68.569 | 49.358
2024-11-30 | 23:53 | 6846.86 | 6847.02 |  | 239.95 | 2.1745 | 281.9 | 469.49 | 0 | 60.002 | 521.8 | 0.5403 | 4.1559 | 1.4275 | 6844 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0444 | 71.2494 | 78.3443 | 80.45 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7714 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6333 | 122.5333 | 122.4667 | 122.1 | 120.0333 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.5 | 136.4 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.766 | 68.569 | 49.357
2024-11-30 | 23:53 | 6849.86 | 6850.02 |  | 239.95 | 2.1753 | 282.1 | 469.73 | 0 | 60.001 | 522 | 0.5404 | 4.1506 | 1.428 | 6847 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0389 | 71.2519 | 78.3455 | 80.45 | 68.1851 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7445 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6333 | 122.5333 | 122.4667 | 122.1 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.5 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.85 | 48.766 | 68.569 | 49.357
2024-11-30 | 23:53 | 6852.86 | 6853.02 |  | 239.95 | 2.1804 | 283 | 469.96 | 0 | 60.002 | 523.2 | 0.5408 | 4.1228 | 1.4244 | 6850 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0667 | 71.255 | 78.3447 | 80.45 | 68.1822 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7328 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6667 | 122.5667 | 122.5 | 122.1 | 120.0667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 258 | 36 | 234 | 68.85 | 48.766 | 68.569 | 49.357
2024-11-30 | 23:53 | 6855.86 | 6856.02 |  | 239.94 | 2.1843 | 283.6 | 470.2 | 0 | 59.998 | 524.1 | 0.5412 | 4.114 | 1.4209 | 6853 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0556 | 71.2586 | 78.3471 | 80.4433 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7614 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6 | 122.5667 | 122.5 | 122.1 | 120.0667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.85 | 48.766 | 68.569 | 49.357
2024-11-30 | 23:53 | 6858.86 | 6859.02 |  | 239.94 | 2.1811 | 283.3 | 470.44 | 0 | 60.002 | 523.3 | 0.5413 | 4.1372 | 1.4201 | 6856 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0333 | 71.2618 | 78.3496 | 80.43 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7749 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5349 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122.1 | 120 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.765 | 68.569 | 49.357
2024-11-30 | 23:53 | 6861.86 | 6862.02 |  | 239.94 | 2.1862 | 283.7 | 470.67 | 0 | 60.002 | 524.5 | 0.5409 | 4.1721 | 1.4224 | 6859 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0611 | 71.2642 | 78.35 | 80.43 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.745 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5333 | 122.6333 | 122.5333 | 122.5 | 122.1 | 120.0667 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.85 | 48.765 | 68.569 | 49.356
2024-11-30 | 23:53 | 6864.86 | 6865.03 |  | 239.94 | 2.1844 | 283.2 | 470.91 | 0 | 60 | 524.1 | 0.5403 | 4.1862 | 1.4265 | 6862 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1111 | 71.266 | 78.35 | 80.42 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7479 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6333 | 122.6 | 122.5 | 122.1333 | 120.2 | 124 | 124 | 126.9 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.85 | 48.765 | 68.569 | 49.356
2024-11-30 | 23:53 | 6867.86 | 6868.03 |  | 239.94 | 2.1828 | 282.9 | 471.14 | 0 | 60.002 | 523.7 | 0.5402 | 4.1999 | 1.4286 | 6865 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0667 | 71.2686 | 78.3492 | 80.41 | 68.1867 | 15.115 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7414 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122.1333 | 120.1667 | 124 | 124 | 127 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.5 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.851 | 48.765 | 68.569 | 49.356
2024-11-30 | 23:53 | 6870.86 | 6871.03 |  | 239.95 | 2.1739 | 281.9 | 471.38 | 0 | 59.998 | 521.6 | 0.5404 | 4.1347 | 1.4285 | 6868 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.0889 | 71.2719 | 78.348 | 80.4 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.781 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.5333 | 122.6 | 122.5333 | 122.5333 | 122.1667 | 120.1667 | 124 | 124 | 127 | 121.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.851 | 48.764 | 68.569 | 49.356
2024-11-30 | 23:53 | 6873.86 | 6874.03 |  | 239.95 | 2.1745 | 282 | 471.61 | 0 | 60.003 | 521.8 | 0.5405 | 4.19 | 1.4319 | 6871 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1222 | 71.2751 | 78.3475 | 80.4 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7637 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.5667 | 122.1667 | 120.2 | 124 | 124 | 127 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.764 | 68.569 | 49.356
2024-11-30 | 23:53 | 6876.86 | 6877.03 |  | 239.95 | 2.1817 | 283.1 | 471.85 | 0 | 59.999 | 523.5 | 0.5409 | 4.208 | 1.4358 | 6874 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1111 | 71.2777 | 78.3488 | 80.3867 | 68.1827 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.8077 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6 | 122.5333 | 122.5333 | 122.2 | 120.2 | 124 | 124 | 127 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.764 | 68.569 | 49.355
2024-11-30 | 23:53 | 6879.86 | 6880.03 |  | 239.94 | 2.1819 | 283.4 | 472.08 | 0 | 60 | 523.5 | 0.5413 | 4.1701 | 1.4361 | 6877 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1056 | 71.2797 | 78.35 | 80.3867 | 68.1835 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7601 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6 | 122.5 | 122.5333 | 122.2 | 120.2 | 124 | 124 | 127 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.763 | 68.569 | 49.355
2024-11-30 | 23:53 | 6882.86 | 6883.03 |  | 239.94 | 2.1862 | 283.8 | 472.32 | 0 | 60.003 | 524.6 | 0.541 | 4.1294 | 1.4371 | 6880 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1222 | 71.2818 | 78.35 | 80.38 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7862 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5351 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6333 | 122.5333 | 122.5333 | 122.2 | 120.2333 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.763 | 68.569 | 49.355
2024-11-30 | 23:53 | 6885.86 | 6886.03 |  | 239.94 | 2.1858 | 283.3 | 472.55 | 0 | 60.003 | 524.5 | 0.5401 | 4.1705 | 1.4397 | 6883 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1278 | 71.2843 | 78.35 | 80.38 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8017 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5349 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6667 | 122.5333 | 122.5333 | 122.2 | 120.2333 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.763 | 68.569 | 49.355
2024-11-30 | 23:54 | 6888.86 | 6889.03 |  | 239.94 | 2.1804 | 282.5 | 472.79 | 0 | 60.003 | 523.2 | 0.54 | 4.1578 | 1.4407 | 6886 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.15 | 71.2873 | 78.3512 | 80.3667 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7551 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5349 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5 | 122.6 | 122.2 | 120.3 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2195 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.763 | 68.569 | 49.354
2024-11-30 | 23:54 | 6891.86 | 6892.03 |  | 239.94 | 2.1742 | 281.9 | 473.03 | 0 | 60 | 521.7 | 0.5404 | 4.1267 | 1.4379 | 6889 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1611 | 71.2902 | 78.3567 | 80.3667 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7803 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.535 | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5667 | 122.6 | 122.2 | 120.3 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.762 | 68.569 | 49.354
2024-11-30 | 23:54 | 6894.86 | 6895.03 |  | 239.95 | 2.1767 | 282.4 | 473.26 | 0 | 60.002 | 522.3 | 0.5407 | 4.1867 | 1.4365 | 6892 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.15 | 71.2928 | 78.3665 | 80.36 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5 | 122.6 | 122.2 | 120.3 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.6 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.762 | 68.569 | 49.354
2024-11-30 | 23:54 | 6897.86 | 6898.03 |  | 239.95 | 2.1798 | 283 | 473.5 | 0 | 60.003 | 523 | 0.541 | 4.1703 | 1.437 | 6895 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1611 | 71.2947 | 78.3769 | 80.36 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7693 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.535 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5333 | 122.6 | 122.2 | 120.3333 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.7 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.851 | 48.762 | 68.569 | 49.354
2024-11-30 | 23:54 | 6900.86 | 6901.03 |  | 239.95 | 2.1771 | 282.5 | 473.73 | 0 | 60 | 522.4 | 0.5408 | 4.1548 | 1.4355 | 6898 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2 | 71.296 | 78.3843 | 80.35 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7227 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.7667 | 122.6 | 122.6 | 122.2 | 120.4 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.7 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.762 | 68.569 | 49.354
2024-11-30 | 23:54 | 6903.86 | 6904.03 |  | 239.95 | 2.1732 | 282 | 473.97 | 0 | 60 | 521.5 | 0.5407 | 4.1286 | 1.4324 | 6901 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1833 | 71.2973 | 78.3914 | 80.35 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7771 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.535 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.7333 | 122.5333 | 122.6 | 122.2333 | 120.3667 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.7 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.762 | 68.569 | 49.353
2024-11-30 | 23:54 | 6906.86 | 6907.03 |  | 239.94 | 2.173 | 281.9 | 474.2 | 0 | 60 | 521.4 | 0.5407 | 4.1387 | 1.4296 | 6904 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1889 | 71.2987 | 78.3967 | 80.33 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7704 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5333 | 122.6 | 122.3 | 120.4 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.7 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.761 | 68.569 | 49.353
2024-11-30 | 23:54 | 6909.86 | 6910.04 |  | 239.94 | 2.1687 | 281.2 | 474.44 | 0 | 60.001 | 520.3 | 0.5404 | 4.135 | 1.4276 | 6907 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.1944 | 71.2996 | 78.4 | 80.33 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7599 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.535 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7 | 122.5667 | 122.6 | 122.3 | 120.4 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 259 | 36 | 234 | 68.851 | 48.761 | 68.569 | 49.353
2024-11-30 | 23:54 | 6912.86 | 6913.04 |  | 239.93 | 2.1805 | 282.8 | 474.68 | 0 | 60.002 | 523.2 | 0.5405 | 4.1464 | 1.4266 | 6910 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2111 | 71.3 | 78.4033 | 80.3167 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7381 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.7333 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.4333 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.761 | 68.569 | 49.353
2024-11-30 | 23:54 | 6915.86 | 6916.04 |  | 239.92 | 2.1877 | 283.8 | 474.91 | 0 | 60.001 | 524.9 | 0.5407 | 4.1477 | 1.4228 | 6913 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2278 | 71.3 | 78.409 | 80.31 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.7667 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.4667 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.76 | 68.569 | 49.352
2024-11-30 | 23:54 | 6918.86 | 6919.04 |  | 239.93 | 2.188 | 284.3 | 475.15 | 0 | 60.001 | 525 | 0.5415 | 4.0893 | 1.4193 | 6916 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2389 | 71.3 | 78.4167 | 80.31 | 68.1859 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7463 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.535 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6667 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.4667 | 124 | 124 | 127.1 | 121.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.76 | 68.569 | 49.352
2024-11-30 | 23:54 | 6921.86 | 6922.04 |  | 239.92 | 2.1871 | 284.1 | 475.38 | 0 | 59.999 | 524.7 | 0.5413 | 4.1559 | 1.4223 | 6919 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2444 | 71.3 | 78.4241 | 80.31 | 68.1847 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7779 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6667 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.76 | 68.569 | 49.352
2024-11-30 | 23:54 | 6924.86 | 6925.04 |  | 239.93 | 2.1851 | 283.5 | 475.62 | 0 | 60.002 | 524.3 | 0.5408 | 4.1069 | 1.4245 | 6922 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2333 | 71.3 | 78.4302 | 80.3033 | 68.1855 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7404 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7061 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.4667 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 37 | 233 | 68.851 | 48.76 | 68.569 | 49.352
2024-11-30 | 23:54 | 6927.86 | 6928.04 |  | 239.94 | 2.1876 | 283.8 | 475.85 | 0 | 60.003 | 524.9 | 0.5406 | 4.1341 | 1.4279 | 6925 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2389 | 71.3 | 78.4363 | 80.29 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.7302 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.759 | 68.569 | 49.351
2024-11-30 | 23:54 | 6930.86 | 6931.04 |  | 239.95 | 2.1841 | 283.2 | 476.09 | 0 | 60.003 | 524.1 | 0.5404 | 4.1251 | 1.4283 | 6928 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2389 | 71.3 | 78.4396 | 80.29 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7545 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.759 | 68.569 | 49.351
2024-11-30 | 23:54 | 6933.86 | 6934.04 |  | 239.95 | 2.1796 | 282.7 | 476.33 | 0 | 60 | 523 | 0.5405 | 4.1303 | 1.4293 | 6931 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2333 | 71.3 | 78.44 | 80.29 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.781 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.759 | 68.569 | 49.351
2024-11-30 | 23:54 | 6936.86 | 6937.04 |  | 239.95 | 2.1764 | 282.5 | 476.56 | 0 | 60 | 522.2 | 0.541 | 4.193 | 1.4332 | 6934 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.25 | 71.3 | 78.4412 | 80.2833 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7641 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6333 | 122.8 | 122.6333 | 122.6333 | 122.3 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.851 | 48.759 | 68.569 | 49.351
2024-11-30 | 23:54 | 6939.86 | 6940.04 |  | 239.96 | 2.1726 | 282 | 476.8 | 0 | 60 | 521.3 | 0.541 | 4.1443 | 1.4349 | 6937 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2889 | 71.3 | 78.4431 | 80.27 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7366 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6667 | 122.8333 | 122.6667 | 122.6667 | 122.3667 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.758 | 68.569 | 49.351
2024-11-30 | 23:54 | 6942.86 | 6943.04 |  | 239.96 | 2.1845 | 283.6 | 477.03 | 0 | 60.001 | 524.2 | 0.541 | 4.1751 | 1.4362 | 6940 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3 | 71.3 | 78.4473 | 80.27 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7605 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.8 | 122.6667 | 122.6667 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.758 | 68.569 | 49.35
2024-11-30 | 23:54 | 6945.86 | 6946.04 |  | 239.95 | 2.1861 | 283.7 | 477.27 | 0 | 60 | 524.6 | 0.5408 | 4.0995 | 1.4378 | 6943 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.2556 | 71.3 | 78.451 | 80.27 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7785 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.6667 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.3667 | 120.5 | 124 | 124 | 127.2 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.758 | 68.569 | 49.35
2024-11-30 | 23:55 | 6948.86 | 6949.04 |  | 239.95 | 2.1874 | 283.9 | 477.51 | 0 | 60 | 524.9 | 0.5409 | 4.1326 | 1.4389 | 6946 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3167 | 71.3 | 78.451 | 80.25 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7676 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.8667 | 122.7 | 122.7 | 122.3667 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.3 | 121.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.851 | 48.758 | 68.569 | 49.35
2024-11-30 | 23:55 | 6951.86 | 6952.04 |  | 239.95 | 2.1924 | 284.2 | 477.74 | 0 | 60 | 526.1 | 0.5402 | 4.1549 | 1.4394 | 6949 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3333 | 71.3 | 78.4455 | 80.25 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7564 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.9 | 122.7 | 122.7 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.8 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.851 | 48.758 | 68.569 | 49.35
2024-11-30 | 23:55 | 6954.86 | 6955.04 |  | 239.95 | 2.1844 | 283.2 | 477.98 | 0 | 60 | 524.1 | 0.5404 | 4.1708 | 1.4394 | 6952 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3333 | 71.3 | 78.4406 | 80.25 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7209 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.9 | 122.7 | 122.7 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 136.9 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.851 | 48.757 | 68.569 | 49.35
2024-11-30 | 23:55 | 6957.86 | 6958.04 |  | 239.96 | 2.1753 | 282.4 | 478.21 | 0 | 60.001 | 522 | 0.541 | 4.1163 | 1.4378 | 6955 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3 | 71.3 | 78.44 | 80.24 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7548 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.8 | 122.7 | 122.7 | 122.4 | 120.5 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 136.9 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.851 | 48.757 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6960.86 | 6961.04 |  | 239.96 | 2.1684 | 281.4 | 478.45 | 0 | 60 | 520.3 | 0.5409 | 4.1588 | 1.4357 | 6958 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3167 | 71.3 | 78.44 | 80.23 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.782 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7 | 122.8333 | 122.7 | 122.7333 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 136.9 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.851 | 48.757 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6963.86 | 6964.05 |  | 239.96 | 2.1835 | 283.3 | 478.69 | 0 | 60 | 523.9 | 0.5407 | 4.1855 | 1.4365 | 6961 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3611 | 71.3 | 78.4425 | 80.22 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7333 | 122.9 | 122.7667 | 122.7667 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 136.9 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 259 | 37 | 234 | 68.851 | 48.757 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6966.86 | 6967.05 |  | 239.96 | 2.188 | 284 | 478.92 | 0 | 60.003 | 525 | 0.5409 | 4.1897 | 1.4324 | 6964 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3111 | 71.3 | 78.4498 | 80.22 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8022 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7333 | 122.8 | 122.7 | 122.7333 | 122.4 | 120.5 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 136.9 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 260 | 37 | 234 | 68.852 | 48.757 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6969.86 | 6970.05 |  | 239.95 | 2.1828 | 283.3 | 479.16 | 0 | 60 | 523.8 | 0.541 | 4.1299 | 1.4293 | 6967 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3389 | 71.3 | 78.4614 | 80.22 | 68.1876 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.84 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7667 | 122.8667 | 122.7333 | 122.7333 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.852 | 48.757 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6972.86 | 6973.05 |  | 239.94 | 2.1802 | 282.6 | 479.39 | 0 | 60 | 523.1 | 0.5403 | 4.1493 | 1.4283 | 6970 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3556 | 71.3 | 78.4724 | 80.19 | 68.1888 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.8208 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.7667 | 122.8667 | 122.7667 | 122.8 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.349
2024-11-30 | 23:55 | 6975.86 | 6976.04 |  | 239.94 | 2.177 | 282.3 | 479.63 | 0 | 59.997 | 522.3 | 0.5404 | 4.1611 | 1.4276 | 6973 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3667 | 71.3 | 78.4829 | 80.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.8003 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8 | 122.8667 | 122.7667 | 122.8 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 36 | 233 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6978.86 | 6979.05 |  | 239.93 | 2.1908 | 284.2 | 479.87 | 0 | 60.002 | 525.6 | 0.5406 | 4.1719 | 1.4253 | 6976 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3889 | 71.3 | 78.4927 | 80.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.8444 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8333 | 122.9 | 122.8 | 122.8 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6981.86 | 6982.05 |  | 239.92 | 2.182 | 283.3 | 480.1 | 0 | 60.002 | 523.5 | 0.5411 | 4.149 | 1.4215 | 6979 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3944 | 71.3 | 78.4986 | 80.19 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.034 | -0.001 | 0 | 8.3296 | 64.841 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8 | 122.9 | 122.8 | 122.8667 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.3 | 121.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 233 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6984.86 | 6985.05 |  | 239.92 | 2.1813 | 283.2 | 480.34 | 0 | 60.001 | 523.3 | 0.5411 | 4.1311 | 1.4189 | 6982 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3833 | 71.3 | 78.5029 | 80.1833 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.8277 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8333 | 122.9 | 122.8 | 122.8333 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6987.86 | 6988.05 |  | 239.93 | 2.1733 | 282 | 480.57 | 0 | 60.002 | 521.4 | 0.5409 | 4.2023 | 1.4204 | 6985 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3889 | 71.3 | 78.509 | 80.17 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7585 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8333 | 122.9333 | 122.8 | 122.8333 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2203 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6990.86 | 6991.05 |  | 239.92 | 2.1753 | 282 | 480.81 | 0 | 60.002 | 521.9 | 0.5403 | 4.1799 | 1.4236 | 6988 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.3889 | 71.3 | 78.5167 | 80.1633 | 68.1892 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7584 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.8333 | 122.9 | 122.8 | 122.8667 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.3 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.756 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6993.86 | 6994.05 |  | 239.93 | 2.1877 | 283.6 | 481.04 | 0 | 60.001 | 524.9 | 0.5403 | 4.1863 | 1.4289 | 6991 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4222 | 71.3 | 78.5216 | 80.1567 | 68.188 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7629 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9 | 122.9667 | 122.8 | 122.9 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.3 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6996.86 | 6997.05 |  | 239.94 | 2.1888 | 283.9 | 481.28 | 0 | 60 | 525.2 | 0.5405 | 4.169 | 1.4286 | 6994 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4222 | 71.3 | 78.5224 | 80.15 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7704 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9 | 122.9667 | 122.8 | 122.9 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.3 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.348
2024-11-30 | 23:55 | 6999.86 | 7000.06 |  | 239.94 | 2.1835 | 283.2 | 481.52 | 0 | 60 | 523.9 | 0.5406 | 4.1732 | 1.4312 | 6997 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4056 | 71.3 | 78.5237 | 80.15 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7732 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9 | 122.9333 | 122.8 | 122.9 | 122.4 | 120.5 | 124 | 124 | 127.4 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:55 | 7002.86 | 7003.06 |  | 239.95 | 2.1821 | 282.9 | 481.75 | 0 | 60.002 | 523.6 | 0.5403 | 4.2201 | 1.4319 | 7000 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4333 | 71.3 | 78.5273 | 80.1367 | 68.1871 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7713 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5349 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9333 | 123 | 122.8 | 122.9 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:55 | 7005.86 | 7006.06 |  | 239.96 | 2.1763 | 282.5 | 481.99 | 0 | 60.003 | 522.2 | 0.541 | 4.1965 | 1.4342 | 7003 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4278 | 71.3 | 78.5302 | 80.1433 | 68.1884 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.7917 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9333 | 123 | 122.8 | 122.9 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2203 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:56 | 7008.86 | 7009.06 |  | 239.96 | 2.1924 | 284.7 | 482.23 | 0 | 60 | 526.1 | 0.5411 | 4.1827 | 1.4388 | 7006 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4556 | 71.3 | 78.5318 | 80.1367 | 68.1896 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7889 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122.8667 | 122.9 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137.1 | 68 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.852 | 48.755 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:56 | 7011.86 | 7012.06 |  | 239.96 | 2.1936 | 285 | 482.46 | 0 | 60 | 526.4 | 0.5414 | 4.1467 | 1.4385 | 7009 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4333 | 71.3 | 78.5355 | 80.13 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7848 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9333 | 123 | 122.8333 | 122.9 | 122.4 | 120.5333 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:56 | 7014.86 | 7015.06 |  | 239.95 | 2.1875 | 283.8 | 482.7 | 0 | 60.001 | 524.9 | 0.5407 | 4.1234 | 1.4386 | 7012 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.45 | 71.3 | 78.54 | 80.13 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.798 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9667 | 123 | 122.8667 | 122.9 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.7 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:56 | 7017.86 | 7018.06 |  | 239.95 | 2.1846 | 283.1 | 482.93 | 0 | 60 | 524.2 | 0.5401 | 4.187 | 1.4399 | 7015 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4556 | 71.3 | 78.5449 | 80.11 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7676 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9667 | 123 | 122.8667 | 122.9333 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 260 | 37 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.347
2024-11-30 | 23:56 | 7020.86 | 7021.06 |  | 239.95 | 2.1777 | 282.1 | 483.17 | 0 | 60 | 522.5 | 0.5398 | 4.2012 | 1.4404 | 7018 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4611 | 71.3 | 78.5514 | 80.11 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7175 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 122.9667 | 123 | 122.8667 | 122.9667 | 122.4 | 120.5667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2203 | 2200 | 260 | 37 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7023.86 | 7024.06 |  | 239.95 | 2.1888 | 283.8 | 483.41 | 0 | 60 | 525.2 | 0.5404 | 4.182 | 1.4412 | 7021 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4778 | 71.3 | 78.5567 | 80.1 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7597 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122.9 | 122.9667 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 36 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7026.86 | 7027.06 |  | 239.96 | 2.1882 | 284 | 483.64 | 0 | 60 | 525.1 | 0.5408 | 4.1548 | 1.4372 | 7024 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4556 | 71.3 | 78.5592 | 80.0933 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.759 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122.8 | 122.9 | 122.4333 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 260 | 37 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7029.86 | 7030.06 |  | 239.96 | 2.1858 | 283.7 | 483.88 | 0 | 60 | 524.5 | 0.5409 | 4.1349 | 1.437 | 7027 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4944 | 71.3 | 78.562 | 80.0867 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.9 | 123 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.1 | 68 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.852 | 48.754 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7032.86 | 7033.06 |  | 239.96 | 2.1794 | 282.8 | 484.11 | 0 | 60.003 | 523 | 0.5408 | 4.1302 | 1.4359 | 7030 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5 | 71.3 | 78.5669 | 80.0933 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7742 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.4 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.852 | 48.753 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7035.86 | 7036.06 |  | 239.96 | 2.1721 | 281.8 | 484.35 | 0 | 60.003 | 521.2 | 0.5406 | 4.1672 | 1.4329 | 7033 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5056 | 71.3 | 78.5731 | 80.0867 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.7608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.4333 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.852 | 48.753 | 68.569 | 49.346
2024-11-30 | 23:56 | 7038.86 | 7039.06 |  | 239.95 | 2.1853 | 283.6 | 484.59 | 0 | 60 | 524.4 | 0.5408 | 4.1224 | 1.4301 | 7036 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.4667 | 71.3 | 78.5786 | 80.08 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7877 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122.8 | 122.9667 | 122.4333 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 233 | 68.852 | 48.753 | 68.569 | 49.345
2024-11-30 | 23:56 | 7041.86 | 7042.06 |  | 239.94 | 2.1855 | 283.6 | 484.82 | 0 | 60.001 | 524.4 | 0.5408 | 4.126 | 1.4283 | 7039 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5 | 71.3 | 78.582 | 80.0733 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.8667 | 123 | 122.4667 | 120.6 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.753 | 68.569 | 49.345
2024-11-30 | 23:56 | 7044.86 | 7045.06 |  | 239.95 | 2.1869 | 283.5 | 485.06 | 0 | 60 | 524.7 | 0.5402 | 4.2151 | 1.4288 | 7042 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5278 | 71.3 | 78.5843 | 80.0667 | 68.1961 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7824 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.6667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.752 | 68.569 | 49.345
2024-11-30 | 23:56 | 7047.86 | 7048.06 |  | 239.93 | 2.1765 | 282.4 | 485.3 | 0 | 60.003 | 522.2 | 0.5407 | 4.145 | 1.425 | 7045 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5111 | 71.3 | 78.5825 | 80.06 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.8272 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.8667 | 123 | 122.4667 | 120.6667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.752 | 68.569 | 49.345
2024-11-30 | 23:56 | 7050.86 | 7051.06 |  | 239.93 | 2.1733 | 281.8 | 485.53 | 0 | 60.001 | 521.4 | 0.5405 | 4.1077 | 1.4227 | 7048 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5222 | 71.3 | 78.5806 | 80.06 | 68.1973 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.8306 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.6667 | 124 | 124 | 127.4 | 121.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.2 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.852 | 48.752 | 68.569 | 49.345
2024-11-30 | 23:56 | 7053.86 | 7054.06 |  | 239.92 | 2.1853 | 283.9 | 485.77 | 0 | 60.002 | 524.3 | 0.5414 | 4.0806 | 1.4191 | 7051 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5222 | 71.3 | 78.5818 | 80.0467 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3294 | 64.8731 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.9 | 123 | 122.4667 | 120.7 | 124 | 124 | 127.4 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.3 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.852 | 48.752 | 68.569 | 49.344
2024-11-30 | 23:56 | 7056.86 | 7057.06 |  | 239.92 | 2.1882 | 284 | 486 | 0 | 60.001 | 525 | 0.5409 | 4.0752 | 1.421 | 7054 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5222 | 71.3 | 78.5892 | 80.0467 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3291 | 64.9076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5348 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.0667 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.6667 | 124 | 124 | 127.4 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.3 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.852 | 48.752 | 68.569 | 49.344
2024-11-30 | 23:56 | 7059.86 | 7060.06 |  | 239.93 | 2.1868 | 283.8 | 486.24 | 0 | 60.002 | 524.7 | 0.5409 | 4.1025 | 1.4251 | 7057 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5333 | 71.3 | 78.6016 | 80.04 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3295 | 64.8574 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.7 | 124 | 124 | 127.4 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.3 | 68 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.852 | 48.751 | 68.569 | 49.344
2024-11-30 | 23:56 | 7062.86 | 7063.07 |  | 239.93 | 2.18 | 282.6 | 486.48 | 0 | 60 | 523 | 0.5403 | 4.1452 | 1.4271 | 7060 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5333 | 71.3 | 78.6102 | 80.04 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3297 | 64.8346 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.7 | 124 | 124 | 127.4 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.3 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.852 | 48.751 | 68.569 | 49.344
2024-11-30 | 23:56 | 7065.86 | 7066.07 |  | 239.93 | 2.1799 | 282.8 | 486.71 | 0 | 60 | 523 | 0.5406 | 4.1197 | 1.4274 | 7063 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5389 | 71.3 | 78.6124 | 80.0333 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3298 | 64.8282 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.7333 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.3 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.852 | 48.751 | 68.569 | 49.344
2024-11-30 | 23:57 | 7068.86 | 7069.07 |  | 239.95 | 2.1929 | 284.5 | 486.95 | 0 | 59.999 | 526.2 | 0.5407 | 4.1355 | 1.4295 | 7066 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5389 | 71.3 | 78.6112 | 80.02 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3296 | 64.8529 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 122.5 | 120.7333 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.852 | 48.75 | 68.569 | 49.343
2024-11-30 | 23:57 | 7071.86 | 7072.07 |  | 239.95 | 2.1871 | 283.8 | 487.18 | 0 | 60 | 524.8 | 0.5409 | 4.1007 | 1.4324 | 7069 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5722 | 71.3 | 78.61 | 80.02 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8096 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1 | 122.9333 | 123 | 122.5 | 120.8 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.852 | 48.75 | 68.569 | 49.343
2024-11-30 | 23:57 | 7074.86 | 7075.07 |  | 239.95 | 2.1891 | 284 | 487.42 | 0 | 60.003 | 525.3 | 0.5407 | 4.1124 | 1.4353 | 7072 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5667 | 71.3 | 78.61 | 80.02 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.7866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.0667 | 123.1 | 122.9667 | 123 | 122.5 | 120.7667 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 260 | 37 | 234 | 68.853 | 48.75 | 68.569 | 49.343
2024-11-30 | 23:57 | 7077.86 | 7078.07 |  | 239.95 | 2.1828 | 283.5 | 487.66 | 0 | 60.001 | 523.7 | 0.5412 | 4.1088 | 1.437 | 7075 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.5944 | 71.3 | 78.6108 | 79.98 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7535 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1 | 122.9667 | 123.0333 | 122.5667 | 120.8 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.853 | 48.75 | 68.569 | 49.343
2024-11-30 | 23:57 | 7080.86 | 7081.07 |  | 239.96 | 2.1776 | 282.7 | 487.9 | 0 | 60 | 522.5 | 0.541 | 4.1381 | 1.4378 | 7078 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6056 | 71.3002 | 78.6145 | 79.9933 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.027 | -0.001 | 0 | 8.3304 | 64.7501 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1333 | 123 | 123.0333 | 122.5667 | 120.8 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 261 | 36 | 234 | 68.853 | 48.749 | 68.569 | 49.342
2024-11-30 | 23:57 | 7083.86 | 7084.07 |  | 239.95 | 2.1884 | 283.9 | 488.13 | 0 | 60.004 | 525.1 | 0.5406 | 4.1591 | 1.4386 | 7081 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6111 | 71.3006 | 78.6198 | 79.98 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1333 | 123 | 123.0333 | 122.5667 | 120.8333 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.853 | 48.749 | 68.569 | 49.342
2024-11-30 | 23:57 | 7086.86 | 7087.07 |  | 239.95 | 2.1944 | 284.6 | 488.37 | 0 | 60 | 526.6 | 0.5405 | 4.1322 | 1.4402 | 7084 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6111 | 71.301 | 78.6239 | 79.98 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7755 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1667 | 123 | 123 | 122.6 | 120.8 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.853 | 48.749 | 68.569 | 49.342
2024-11-30 | 23:57 | 7089.86 | 7090.07 |  | 239.95 | 2.2016 | 285.6 | 488.61 | 0 | 60.003 | 528.3 | 0.5406 | 4.1528 | 1.442 | 7087 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6111 | 71.3015 | 78.6251 | 79.9667 | 68.1967 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7871 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1667 | 123 | 123 | 122.6 | 120.8 | 124 | 124 | 127.5 | 122 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.8 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.853 | 48.749 | 68.569 | 49.342
2024-11-30 | 23:57 | 7092.86 | 7093.07 |  | 239.95 | 2.1946 | 284.7 | 488.84 | 0 | 60 | 526.6 | 0.5407 | 4.1781 | 1.4381 | 7090 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6389 | 71.3019 | 78.6239 | 79.96 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7859 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.2 | 123 | 123.0333 | 122.6 | 120.8667 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 263 | 36 | 234 | 68.853 | 48.748 | 68.569 | 49.341
2024-11-30 | 23:57 | 7095.86 | 7096.07 |  | 239.95 | 2.1993 | 285.8 | 489.08 | 0 | 60 | 527.7 | 0.5415 | 4.1526 | 1.4368 | 7093 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6222 | 71.3024 | 78.6198 | 79.9533 | 68.1906 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1 | 123.2 | 122.9667 | 123 | 122.6 | 120.8667 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.9 | 63.6 | 137.4 | 68 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.853 | 48.748 | 68.569 | 49.341
2024-11-30 | 23:57 | 7098.86 | 7099.07 |  | 239.96 | 2.1874 | 284.1 | 489.32 | 0 | 60 | 524.9 | 0.5412 | 4.1556 | 1.4359 | 7096 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.65 | 71.3028 | 78.6149 | 79.9533 | 68.19 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7635 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5347 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.2333 | 123 | 123.0667 | 122.6 | 120.8667 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 36 | 234 | 68.853 | 48.748 | 68.569 | 49.341
2024-11-30 | 23:57 | 7101.86 | 7102.07 |  | 239.95 | 2.1876 | 283.9 | 489.56 | 0 | 60 | 524.9 | 0.5409 | 4.2023 | 1.4345 | 7099 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6833 | 71.3033 | 78.6149 | 79.94 | 68.1912 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7677 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2333 | 123.0333 | 123.1 | 122.6333 | 120.9 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.853 | 48.747 | 68.569 | 49.341
2024-11-30 | 23:57 | 7104.86 | 7105.07 |  | 239.96 | 2.1983 | 285.5 | 489.79 | 0 | 60 | 527.5 | 0.5412 | 4.1253 | 1.4327 | 7102 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6778 | 71.3037 | 78.6214 | 79.94 | 68.1931 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7783 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.2333 | 123 | 123.0667 | 122.7 | 120.9 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.853 | 48.747 | 68.569 | 49.34
2024-11-30 | 23:57 | 7107.86 | 7108.07 |  | 239.95 | 2.1977 | 285.2 | 490.03 | 0 | 59.998 | 527.3 | 0.5409 | 4.1439 | 1.429 | 7105 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7056 | 71.3043 | 78.6263 | 79.94 | 68.1937 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7489 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7075 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.2 | 123.3 | 123.0333 | 123.1 | 122.7 | 120.9 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.6 | 137.4 | 68 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.853 | 48.747 | 68.569 | 49.34
2024-11-30 | 23:57 | 7110.86 | 7111.08 |  | 239.94 | 2.2008 | 285.5 | 490.27 | 0 | 60.001 | 528.1 | 0.5407 | 4.0893 | 1.4281 | 7108 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7056 | 71.305 | 78.6275 | 79.9267 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7941 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5346 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 120.9 | 124 | 124 | 127.6 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.5 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.853 | 48.747 | 68.569 | 49.34
2024-11-30 | 23:57 | 7113.86 | 7114.08 |  | 239.93 | 2.2006 | 285.6 | 490.5 | 0 | 60 | 528 | 0.541 | 4.1081 | 1.4258 | 7111 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.6944 | 71.3062 | 78.6296 | 79.9333 | 68.1925 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7687 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5346 | 0 | 15.145 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.2667 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 120.9 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.5 | 137.4 | 68 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.853 | 48.746 | 68.569 | 49.34
2024-11-30 | 23:57 | 7116.86 | 7117.08 |  | 239.93 | 2.1932 | 284.7 | 490.74 | 0 | 60 | 526.2 | 0.541 | 4.1611 | 1.425 | 7114 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7222 | 71.3075 | 78.6357 | 79.92 | 68.1955 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.8407 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.707 | 151.5347 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3 | 123.1 | 123.1 | 122.7 | 120.9667 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.5 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.853 | 48.746 | 68.569 | 49.339
2024-11-30 | 23:57 | 7119.86 | 7120.08 |  | 239.93 | 2.1891 | 284.1 | 490.98 | 0 | 60.002 | 525.2 | 0.5408 | 4.2068 | 1.4217 | 7117 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7111 | 71.3089 | 78.6447 | 79.92 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7825 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.3 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 120.9667 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.4 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.853 | 48.746 | 68.569 | 49.339
2024-11-30 | 23:57 | 7122.86 | 7123.08 |  | 239.92 | 2.1801 | 283.1 | 491.22 | 0 | 60 | 523 | 0.5413 | 4.1479 | 1.4186 | 7120 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7167 | 71.3107 | 78.6539 | 79.92 | 68.2022 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7892 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5346 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.3 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 121 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.4 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.853 | 48.746 | 68.569 | 49.339
2024-11-30 | 23:57 | 7125.86 | 7126.08 |  | 239.93 | 2.1919 | 284.5 | 491.45 | 0 | 60.001 | 525.9 | 0.5409 | 4.1953 | 1.423 | 7123 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7111 | 71.3124 | 78.6635 | 79.92 | 68.2029 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.801 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5346 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1 | 123.3 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 121 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.853 | 48.746 | 68.569 | 49.339
2024-11-30 | 23:58 | 7128.86 | 7129.08 |  | 239.92 | 2.1968 | 285 | 491.69 | 0 | 60.001 | 527.1 | 0.5407 | 4.1685 | 1.4259 | 7126 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7222 | 71.3145 | 78.672 | 79.9 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7803 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5347 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3 | 123.0667 | 123.1 | 122.7 | 121 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.853 | 48.745 | 68.57 | 49.339
2024-11-30 | 23:58 | 7131.86 | 7132.08 |  | 239.93 | 2.1953 | 284.8 | 491.93 | 0 | 60 | 526.7 | 0.5407 | 4.1477 | 1.4271 | 7129 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7389 | 71.3164 | 78.6776 | 79.89 | 68.1949 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.8404 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3333 | 123.1 | 123.1333 | 122.7 | 121 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.853 | 48.745 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7134.86 | 7135.08 |  | 239.93 | 2.1945 | 284.6 | 492.17 | 0 | 60 | 526.5 | 0.5405 | 4.1459 | 1.4287 | 7132 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7611 | 71.3179 | 78.68 | 79.8833 | 68.1943 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.032 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8148 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.3667 | 123.1 | 123.1667 | 122.7 | 121.0333 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2195 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.853 | 48.745 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7137.86 | 7138.08 |  | 239.94 | 2.1852 | 283.4 | 492.4 | 0 | 60 | 524.3 | 0.5405 | 4.173 | 1.4312 | 7135 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7278 | 71.3189 | 78.68 | 79.8833 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8186 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.3333 | 123.0333 | 123.1333 | 122.7 | 121.0333 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.853 | 48.745 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7140.86 | 7141.09 |  | 239.95 | 2.1861 | 283.7 | 492.64 | 0 | 60 | 524.5 | 0.5409 | 4.1931 | 1.4353 | 7138 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.75 | 71.3194 | 78.68 | 79.8833 | 68.2035 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7947 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5346 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1333 | 123.3667 | 123.0667 | 123.1667 | 122.7 | 121.0667 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.853 | 48.745 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7143.86 | 7144.09 |  | 239.94 | 2.1943 | 284.7 | 492.88 | 0 | 59.997 | 526.5 | 0.5408 | 4.1723 | 1.4358 | 7141 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.32 | 78.68 | 79.87 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.8039 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5346 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.5 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7146.86 | 7147.09 |  | 239.94 | 2.1962 | 285.3 | 493.12 | 0 | 60.002 | 527 | 0.5415 | 4.1988 | 1.4366 | 7144 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.321 | 78.68 | 79.87 | 68.1986 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7949 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.338
2024-11-30 | 23:58 | 7149.86 | 7150.09 |  | 239.95 | 2.2035 | 286 | 493.35 | 0 | 60.003 | 528.7 | 0.5409 | 4.1509 | 1.4386 | 7147 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7667 | 71.3215 | 78.68 | 79.87 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7606 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3667 | 123.1 | 123.1667 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7152.86 | 7153.09 |  | 239.95 | 2.2008 | 285.4 | 493.59 | 0 | 59.999 | 528.1 | 0.5404 | 4.1625 | 1.4412 | 7150 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.3219 | 78.68 | 79.8567 | 68.2016 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.7851 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7155.86 | 7156.09 |  | 239.95 | 2.1981 | 285.2 | 493.83 | 0 | 60 | 527.4 | 0.5407 | 4.1964 | 1.4399 | 7153 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.3216 | 78.6804 | 79.85 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7813 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7158.86 | 7159.09 |  | 239.96 | 2.186 | 283.6 | 494.07 | 0 | 60.006 | 524.5 | 0.5407 | 4.1672 | 1.4383 | 7156 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7778 | 71.3222 | 78.6829 | 79.85 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7834 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7161.86 | 7162.09 |  | 239.96 | 2.1882 | 284.1 | 494.3 | 0 | 60 | 525.1 | 0.541 | 4.1652 | 1.438 | 7159 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7778 | 71.3229 | 78.689 | 79.8433 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7694 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.853 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7164.86 | 7165.09 |  | 239.96 | 2.1975 | 285.4 | 494.54 | 0 | 60 | 527.3 | 0.5413 | 4.1454 | 1.4365 | 7162 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.3243 | 78.6955 | 79.8367 | 68.2065 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7534 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7167.86 | 7168.1 |  | 239.96 | 2.1973 | 285.4 | 494.78 | 0 | 59.996 | 527.3 | 0.5412 | 4.1414 | 1.4367 | 7165 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7889 | 71.3265 | 78.6992 | 79.83 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8169 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.1 | 123.2333 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.854 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7170.86 | 7171.1 |  | 239.96 | 2.1991 | 285.6 | 495.02 | 0 | 60 | 527.7 | 0.5412 | 4.1106 | 1.4321 | 7168 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7833 | 71.3283 | 78.7006 | 79.83 | 68.2004 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.1667 | 123.3667 | 123.1333 | 123.2333 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.7 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.744 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7173.86 | 7174.1 |  | 239.95 | 2.1883 | 284 | 495.25 | 0 | 60.001 | 525.1 | 0.5408 | 4.0892 | 1.4288 | 7171 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.7944 | 71.3297 | 78.7061 | 79.83 | 68.198 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.7979 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.3667 | 123.1667 | 123.2667 | 122.7 | 121.0667 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7176.86 | 7177.1 |  | 239.95 | 2.1891 | 284 | 495.49 | 0 | 60 | 525.3 | 0.5408 | 4.1396 | 1.4275 | 7174 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8111 | 71.3317 | 78.7176 | 79.8233 | 68.2041 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7723 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7076 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2 | 123.4 | 123.2 | 123.2667 | 122.7 | 121.1 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7179.86 | 7180.1 |  | 239.94 | 2.2041 | 286 | 495.73 | 0 | 60 | 528.9 | 0.5407 | 4.1215 | 1.4281 | 7177 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8222 | 71.3349 | 78.7304 | 79.81 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7429 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2333 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.7333 | 121.0667 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7182.86 | 7183.1 |  | 239.93 | 2.1999 | 285.9 | 495.97 | 0 | 60.003 | 527.8 | 0.5417 | 4.1101 | 1.4235 | 7180 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8111 | 71.3385 | 78.7427 | 79.81 | 68.2151 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7475 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2667 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.7 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:58 | 7185.86 | 7186.1 |  | 239.93 | 2.1996 | 285.8 | 496.2 | 0 | 60.002 | 527.7 | 0.5416 | 4.0822 | 1.4191 | 7183 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8111 | 71.3413 | 78.7524 | 79.81 | 68.2127 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7625 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.2667 | 123.4 | 123.1667 | 123.2667 | 122.7667 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7188.86 | 7189.1 |  | 239.92 | 2.1942 | 285 | 496.44 | 0 | 60 | 526.4 | 0.5414 | 4.1129 | 1.4202 | 7186 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8222 | 71.3435 | 78.7614 | 79.7967 | 68.212 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8105 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.7333 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7191.86 | 7192.1 |  | 239.93 | 2.1871 | 284 | 496.68 | 0 | 60.001 | 524.7 | 0.5411 | 4.1341 | 1.4232 | 7189 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8222 | 71.3444 | 78.7684 | 79.77 | 68.2102 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8151 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.7333 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7194.86 | 7195.1 |  | 239.93 | 2.1912 | 284.2 | 496.92 | 0 | 60 | 525.7 | 0.5407 | 4.1399 | 1.4271 | 7192 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8222 | 71.3445 | 78.7741 | 79.77 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7717 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.7333 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 144 | 94 | 1046 | 80 | 2203 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7197.86 | 7198.1 |  | 239.93 | 2.1979 | 285.3 | 497.15 | 0 | 60 | 527.3 | 0.541 | 4.1105 | 1.4271 | 7195 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8333 | 71.3457 | 78.7782 | 79.77 | 68.201 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.763 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7200.86 | 7201.1 |  | 239.94 | 2.2016 | 285.7 | 497.39 | 0 | 60.001 | 528.3 | 0.5409 | 4.1043 | 1.4276 | 7198 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8333 | 71.3475 | 78.779 | 79.7633 | 68.2047 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.33 | 64.8105 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.337
2024-11-30 | 23:59 | 7203.86 | 7204.1 |  | 239.94 | 2.1971 | 285.1 | 497.63 | 0 | 60.001 | 527.2 | 0.5408 | 4.1457 | 1.4322 | 7201 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8333 | 71.3497 | 78.7802 | 79.7567 | 68.2078 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7759 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 144 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7206.86 | 7207.1 |  | 239.95 | 2.1828 | 283.4 | 497.87 | 0 | 60 | 523.8 | 0.5411 | 4.1551 | 1.4345 | 7204 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8333 | 71.3506 | 78.7822 | 79.75 | 68.209 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.719 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7209.86 | 7210.1 |  | 239.95 | 2.1822 | 283.4 | 498.1 | 0 | 60.003 | 523.6 | 0.5413 | 4.1781 | 1.4358 | 7207 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8389 | 71.3522 | 78.7859 | 79.75 | 68.2114 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7541 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3333 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7212.86 | 7213.1 |  | 239.94 | 2.1898 | 284.3 | 498.34 | 0 | 60 | 525.4 | 0.541 | 4.1307 | 1.4379 | 7210 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8389 | 71.3546 | 78.7904 | 79.75 | 68.2133 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7793 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3333 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.854 | 48.743 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7215.86 | 7216.1 |  | 239.94 | 2.1977 | 285.2 | 498.58 | 0 | 60 | 527.3 | 0.5409 | 4.1302 | 1.4397 | 7213 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.85 | 71.3574 | 78.7929 | 79.75 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7793 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3333 | 123.4 | 123.2667 | 123.3 | 122.8 | 121 | 124 | 124 | 127.8 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 36 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7218.86 | 7219.1 |  | 239.94 | 2.1936 | 284.4 | 498.81 | 0 | 60 | 526.3 | 0.5404 | 4.1091 | 1.4405 | 7216 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9 | 71.3621 | 78.7941 | 79.73 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7842 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.4333 | 123.3 | 123.3667 | 122.8 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7221.86 | 7222.11 |  | 239.95 | 2.1935 | 284.4 | 499.05 | 0 | 60 | 526.3 | 0.5403 | 4.153 | 1.4402 | 7219 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9 | 71.3669 | 78.7969 | 79.73 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8097 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.4333 | 123.3 | 123.3667 | 122.8 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.2 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7224.86 | 7225.11 |  | 239.96 | 2.1826 | 283.3 | 499.29 | 0 | 60.003 | 523.7 | 0.541 | 4.1448 | 1.4372 | 7222 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.8944 | 71.3707 | 78.8014 | 79.73 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8142 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.4 | 123.3 | 123.3667 | 122.8 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7227.86 | 7228.1 |  | 239.96 | 2.1796 | 282.9 | 499.53 | 0 | 59.999 | 523 | 0.5409 | 4.2032 | 1.4365 | 7225 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9111 | 71.3734 | 78.8039 | 79.7233 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8104 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3667 | 123.5 | 123.3 | 123.4 | 122.8 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.1 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7230.86 | 7231.1 |  | 239.96 | 2.1907 | 284.3 | 499.76 | 0 | 60 | 525.7 | 0.5409 | 4.1645 | 1.4354 | 7228 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9111 | 71.3753 | 78.8031 | 79.7167 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7605 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3667 | 123.4667 | 123.2667 | 123.3667 | 122.9 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7233.86 | 7234.11 |  | 239.96 | 2.1935 | 284.8 | 500 | 0 | 60 | 526.4 | 0.5411 | 4.1412 | 1.4337 | 7231 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9333 | 71.3772 | 78.7998 | 79.71 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.7651 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.5 | 123.3 | 123.4 | 122.9 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.2 | 137.6 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7236.86 | 7237.11 |  | 239.96 | 2.1981 | 285.3 | 500.24 | 0 | 60.001 | 527.5 | 0.5408 | 4.1316 | 1.4292 | 7234 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9278 | 71.3788 | 78.7965 | 79.71 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7624 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5345 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3667 | 123.5 | 123.3 | 123.4 | 122.9 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.3 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7239.86 | 7240.11 |  | 239.96 | 2.1921 | 284.3 | 500.48 | 0 | 60.003 | 526 | 0.5405 | 4.1332 | 1.4277 | 7237 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9333 | 71.3809 | 78.7929 | 79.71 | 68.2188 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.7926 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.5 | 123.3 | 123.4 | 122.9 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.3 | 137.7 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7242.86 | 7243.11 |  | 239.95 | 2.1871 | 283.6 | 500.71 | 0 | 60.004 | 524.8 | 0.5404 | 4.1502 | 1.4275 | 7240 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9167 | 71.3821 | 78.7908 | 79.69 | 68.2169 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8005 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.3667 | 123.4667 | 123.3 | 123.3667 | 122.9 | 121.1 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.3 | 137.7 | 68.1 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.854 | 48.742 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 23:59 | 7245.86 | 7246.11 |  | 239.94 | 2.1842 | 283.4 | 500.95 | 0 | 60.001 | 524.1 | 0.5408 | 4.1591 | 1.4231 | 7243 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9444 | 71.3822 | 78.7924 | 79.69 | 68.2163 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.5 | 123.3 | 123.4 | 122.9 | 121.1667 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.3 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.336
2024-11-30 | 24:00 | 7248.86 | 7249.11 |  | 239.93 | 2.1904 | 284.4 | 501.19 | 0 | 60 | 525.5 | 0.5412 | 4.1433 | 1.4196 | 7246 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9556 | 71.3828 | 78.7965 | 79.69 | 68.2182 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.7742 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.5 | 123.3333 | 123.4 | 122.9 | 121.2 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7251.86 | 7252.11 |  | 239.93 | 2.2005 | 285.7 | 501.42 | 0 | 60.001 | 528 | 0.5412 | 4.198 | 1.4217 | 7249 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9611 | 71.3842 | 78.7994 | 79.67 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7633 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4 | 123.5 | 123.3333 | 123.4 | 122.9333 | 121.2 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7254.86 | 7255.11 |  | 239.93 | 2.1963 | 285.2 | 501.66 | 0 | 60.001 | 527 | 0.5411 | 4.1659 | 1.4266 | 7252 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9944 | 71.3855 | 78.8039 | 79.67 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.7809 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5344 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 122.9667 | 121.2 | 124 | 124 | 127.9 | 122.2 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7257.86 | 7258.11 |  | 239.93 | 2.1991 | 285.1 | 501.9 | 0 | 60 | 527.6 | 0.5404 | 4.1912 | 1.4266 | 7255 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123 | 71.3877 | 78.8106 | 79.6533 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7739 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.2 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7260.86 | 7261.11 |  | 239.94 | 2.1893 | 284 | 502.14 | 0 | 59.999 | 525.3 | 0.5407 | 4.1875 | 1.4286 | 7258 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 122.9722 | 71.3889 | 78.8196 | 79.67 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.4667 | 123.4333 | 123.3667 | 123.3333 | 123 | 121.2333 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7263.86 | 7264.11 |  | 239.94 | 2.1967 | 284.9 | 502.37 | 0 | 60 | 527.1 | 0.5405 | 4.1856 | 1.4309 | 7261 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0111 | 71.3895 | 78.8284 | 79.6533 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7607 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.2667 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.4 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.855 | 48.741 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7266.86 | 7267.11 |  | 239.94 | 2.2065 | 286.6 | 502.61 | 0 | 60 | 529.4 | 0.5413 | 4.1715 | 1.4332 | 7264 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0167 | 71.3898 | 78.8373 | 79.66 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.7287 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7269.86 | 7270.11 |  | 239.95 | 2.2047 | 286.3 | 502.85 | 0 | 60 | 529 | 0.5412 | 4.22 | 1.4383 | 7267 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0167 | 71.3907 | 78.8459 | 79.6467 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 64.7428 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7272.86 | 7273.11 |  | 239.94 | 2.1984 | 285.7 | 503.09 | 0 | 60 | 527.5 | 0.5416 | 4.1577 | 1.4377 | 7270 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0167 | 71.3914 | 78.8531 | 79.6333 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7711 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.335
2024-11-30 | 24:00 | 7275.86 | 7276.11 |  | 239.94 | 2.1921 | 284.7 | 503.32 | 0 | 60 | 526 | 0.5413 | 4.102 | 1.4379 | 7273 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0222 | 71.3917 | 78.8567 | 79.6333 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7864 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5333 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:00 | 7278.86 | 7279.11 |  | 239.94 | 2.1942 | 284.6 | 503.56 | 0 | 60 | 526.5 | 0.5406 | 4.1904 | 1.4389 | 7276 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0278 | 71.3917 | 78.8563 | 79.6267 | 68.2157 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7677 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5667 | 123.4 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:00 | 7281.86 | 7282.12 |  | 239.94 | 2.2003 | 285.4 | 503.8 | 0 | 60.004 | 528 | 0.5406 | 4.212 | 1.4402 | 7279 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0278 | 71.3916 | 78.8563 | 79.62 | 68.2176 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8026 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5333 | 123.4333 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 233 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7284.86 | 7285.12 |  | 239.95 | 2.2084 | 286.5 | 504.04 | 0 | 60.003 | 529.9 | 0.5407 | 4.1782 | 1.4404 | 7282 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0556 | 71.3914 | 78.8571 | 79.62 | 68.2194 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8005 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.4667 | 123.4 | 123 | 121.3667 | 124 | 124 | 127.9 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.7 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.855 | 48.74 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7287.86 | 7288.12 |  | 239.94 | 2.2061 | 286.4 | 504.28 | 0 | 60 | 529.3 | 0.541 | 4.1309 | 1.4384 | 7285 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0389 | 71.3926 | 78.8588 | 79.62 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8037 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5667 | 123.4667 | 123.4 | 123 | 121.3 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2203 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7290.86 | 7291.12 |  | 239.95 | 2.2003 | 286 | 504.51 | 0 | 60.003 | 528 | 0.5417 | 4.1253 | 1.4383 | 7288 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0611 | 71.3935 | 78.86 | 79.62 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8125 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7065 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.5 | 123.4 | 123 | 121.3667 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.5 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7293.86 | 7294.12 |  | 239.96 | 2.1986 | 285.5 | 504.75 | 0 | 60.003 | 527.6 | 0.5412 | 4.1354 | 1.4357 | 7291 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0833 | 71.3941 | 78.86 | 79.6067 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7829 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.5 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7296.86 | 7297.12 |  | 239.96 | 2.1885 | 284.1 | 504.99 | 0 | 60 | 525.2 | 0.5409 | 4.1857 | 1.4357 | 7294 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0778 | 71.3945 | 78.8637 | 79.6 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7673 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5667 | 123.5 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7299.86 | 7300.12 |  | 239.96 | 2.191 | 284.4 | 505.23 | 0 | 60.003 | 525.7 | 0.5409 | 4.1235 | 1.4344 | 7297 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0778 | 71.395 | 78.8729 | 79.6 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7551 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5343 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5667 | 123.5 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7302.86 | 7303.12 |  | 239.96 | 2.1984 | 285.3 | 505.46 | 0 | 60.002 | 527.5 | 0.5409 | 4.1063 | 1.429 | 7300 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0833 | 71.3954 | 78.8839 | 79.5867 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7761 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.5667 | 123.5333 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:00 | 7305.86 | 7306.12 |  | 239.95 | 2.2014 | 285.7 | 505.7 | 0 | 60 | 528.2 | 0.541 | 4.0576 | 1.4285 | 7303 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.0889 | 71.3959 | 78.8902 | 79.5867 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7508 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.5333 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.739 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7308.86 | 7309.12 |  | 239.95 | 2.2005 | 285.6 | 505.94 | 0 | 60.001 | 528 | 0.5409 | 4.0828 | 1.428 | 7306 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1 | 71.3963 | 78.8929 | 79.5733 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7641 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.6 | 123.5 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.3 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.855 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7311.86 | 7312.12 |  | 239.94 | 2.1945 | 284.8 | 506.18 | 0 | 60.001 | 526.5 | 0.5408 | 4.1527 | 1.426 | 7309 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1222 | 71.3963 | 78.8957 | 79.56 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8033 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7074 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.0333 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7314.86 | 7315.12 |  | 239.94 | 2.1901 | 284.5 | 506.41 | 0 | 60.002 | 525.5 | 0.5415 | 4.1012 | 1.4214 | 7312 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1222 | 71.3965 | 78.8969 | 79.5533 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8025 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.0333 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7317.86 | 7318.12 |  | 239.94 | 2.1913 | 284.6 | 506.65 | 0 | 60.002 | 525.8 | 0.5413 | 4.0936 | 1.4185 | 7315 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1278 | 71.3969 | 78.8953 | 79.54 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8252 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.534 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6333 | 123.6 | 123.6 | 123.0333 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.855 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7320.86 | 7321.12 |  | 239.93 | 2.2029 | 286.2 | 506.89 | 0 | 60.001 | 528.6 | 0.5415 | 4.0965 | 1.4214 | 7318 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1278 | 71.3973 | 78.8933 | 79.54 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8315 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.6333 | 123.6 | 123.6 | 123.0333 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.6 | 137.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.855 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7323.86 | 7324.12 |  | 239.93 | 2.2075 | 286.7 | 507.13 | 0 | 60 | 529.7 | 0.5413 | 4.1499 | 1.4245 | 7321 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1333 | 71.3978 | 78.892 | 79.54 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7775 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7326.86 | 7327.12 |  | 239.93 | 2.2022 | 285.6 | 507.36 | 0 | 60.002 | 528.4 | 0.5405 | 4.1126 | 1.4263 | 7324 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1611 | 71.3982 | 78.8945 | 79.54 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7698 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5333 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123.1 | 121.4333 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7329.86 | 7330.12 |  | 239.94 | 2.2029 | 285.9 | 507.6 | 0 | 60.001 | 528.6 | 0.5408 | 4.1094 | 1.4278 | 7327 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.15 | 71.3987 | 78.9002 | 79.5333 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7936 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7332.86 | 7333.12 |  | 239.94 | 2.1933 | 284.5 | 507.84 | 0 | 60.001 | 526.3 | 0.5407 | 4.0974 | 1.4291 | 7330 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1667 | 71.3991 | 78.9051 | 79.5267 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8121 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5342 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5333 | 123.7333 | 123.6 | 123.6333 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7335.86 | 7336.12 |  | 239.95 | 2.1957 | 285.1 | 508.08 | 0 | 60.003 | 526.9 | 0.5412 | 4.125 | 1.4342 | 7333 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1444 | 71.3996 | 78.9071 | 79.52 | 68.22 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123.0667 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 261 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7338.86 | 7339.12 |  | 239.94 | 2.2057 | 286.5 | 508.32 | 0 | 60.002 | 529.2 | 0.5414 | 4.1223 | 1.4345 | 7336 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1444 | 71.4 | 78.9088 | 79.5133 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8173 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123.0667 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7341.86 | 7342.12 |  | 239.94 | 2.2048 | 286.6 | 508.55 | 0 | 60.003 | 529 | 0.5417 | 4.1721 | 1.4377 | 7339 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.15 | 71.4 | 78.9118 | 79.52 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.8048 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7344.86 | 7345.12 |  | 239.94 | 2.2046 | 286.4 | 508.79 | 0 | 60.001 | 529 | 0.5415 | 4.1446 | 1.4379 | 7342 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1667 | 71.4 | 78.9173 | 79.5133 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7974 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7333 | 123.6 | 123.6667 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7347.86 | 7348.12 |  | 239.94 | 2.2023 | 285.9 | 509.03 | 0 | 60 | 528.4 | 0.541 | 4.1715 | 1.4389 | 7345 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1667 | 71.4 | 78.9271 | 79.5067 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7766 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7333 | 123.6 | 123.6667 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7350.86 | 7351.13 |  | 239.94 | 2.1984 | 285.1 | 509.27 | 0 | 60 | 527.5 | 0.5405 | 4.1751 | 1.4392 | 7348 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1722 | 71.4 | 78.9363 | 79.5 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7771 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5 | 123.7333 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7353.86 | 7354.13 |  | 239.94 | 2.1967 | 285 | 509.5 | 0 | 60.004 | 527.1 | 0.5407 | 4.1717 | 1.4397 | 7351 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1889 | 71.4 | 78.9445 | 79.4933 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8058 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.5341 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 123.5333 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7356.86 | 7357.13 |  | 239.95 | 2.2039 | 285.9 | 509.74 | 0 | 60.003 | 528.8 | 0.5406 | 4.1412 | 1.4404 | 7354 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1944 | 71.4 | 78.9522 | 79.4867 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.7776 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5341 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.5667 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2195 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7359.86 | 7360.13 |  | 239.94 | 2.209 | 287.1 | 509.98 | 0 | 59.999 | 530 | 0.5417 | 4.1337 | 1.4366 | 7357 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1889 | 71.4 | 78.9559 | 79.48 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.7944 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.5667 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.3667 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7362.86 | 7363.13 |  | 239.95 | 2.2039 | 286.4 | 510.22 | 0 | 59.999 | 528.8 | 0.5416 | 4.1452 | 1.437 | 7360 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1944 | 71.4 | 78.9576 | 79.48 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8071 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7071 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.5667 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.4 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:01 | 7365.86 | 7366.13 |  | 239.96 | 2.2039 | 286.2 | 510.46 | 0 | 60 | 528.8 | 0.5411 | 4.1952 | 1.4365 | 7363 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1833 | 71.4 | 78.9576 | 79.48 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7911 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.5667 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1 | 121.3333 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7368.86 | 7369.13 |  | 239.95 | 2.2018 | 285.9 | 510.69 | 0 | 60.002 | 528.3 | 0.5411 | 4.1611 | 1.4345 | 7366 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.1889 | 71.4 | 78.9563 | 79.4733 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8043 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.1333 | 121.3 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7371.86 | 7372.13 |  | 239.95 | 2.1925 | 284.5 | 510.93 | 0 | 60 | 526.1 | 0.5409 | 4.2383 | 1.4314 | 7369 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2111 | 71.4003 | 78.9559 | 79.46 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8028 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8333 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.3333 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7374.86 | 7375.13 |  | 239.95 | 2.2006 | 285.4 | 511.17 | 0 | 60 | 528 | 0.5405 | 4.1944 | 1.4283 | 7372 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2 | 71.4007 | 78.9563 | 79.46 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7769 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5341 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.3 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7377.86 | 7378.13 |  | 239.95 | 2.2014 | 285.6 | 511.41 | 0 | 59.999 | 528.2 | 0.5406 | 4.1411 | 1.4278 | 7375 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2056 | 71.4012 | 78.9563 | 79.46 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8045 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8333 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.3 | 124 | 124 | 128.1 | 122.4 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7380.86 | 7381.13 |  | 239.95 | 2.2042 | 286.1 | 511.65 | 0 | 60 | 528.9 | 0.541 | 4.1298 | 1.4265 | 7378 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2167 | 71.4016 | 78.9584 | 79.45 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.807 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.8333 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.3667 | 124 | 124 | 128.1 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 137.9 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 263 | 37 | 233 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:02 | 7383.86 | 7384.13 |  | 239.93 | 2.2032 | 286 | 511.88 | 0 | 60.001 | 528.6 | 0.5411 | 4.1309 | 1.4232 | 7381 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2278 | 71.4021 | 78.9596 | 79.43 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7844 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.3667 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138 | 68.1 | 146 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7386.86 | 7387.13 |  | 239.94 | 2.1976 | 285.3 | 512.12 | 0 | 60.002 | 527.3 | 0.5411 | 4.1309 | 1.4185 | 7384 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2333 | 71.4025 | 78.96 | 79.43 | 68.2216 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7888 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.4 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138 | 68.1 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7389.86 | 7390.13 |  | 239.94 | 2.1943 | 285 | 512.36 | 0 | 60.002 | 526.5 | 0.5414 | 4.1496 | 1.4211 | 7387 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2333 | 71.403 | 78.9604 | 79.43 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.811 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.4 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138 | 68.1 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7392.86 | 7393.13 |  | 239.94 | 2.189 | 284 | 512.6 | 0 | 60.001 | 525.2 | 0.5407 | 4.1966 | 1.4257 | 7390 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2389 | 71.4034 | 78.9641 | 79.4233 | 68.2273 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7756 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6333 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.4 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7395.86 | 7396.13 |  | 239.94 | 2.192 | 284.4 | 512.84 | 0 | 60.003 | 526 | 0.5407 | 4.161 | 1.427 | 7393 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2333 | 71.4038 | 78.9714 | 79.4167 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8106 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2 | 121.4 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2196 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7398.86 | 7399.13 |  | 239.94 | 2.1985 | 285.2 | 513.07 | 0 | 60.001 | 527.5 | 0.5406 | 4.1367 | 1.4289 | 7396 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2556 | 71.4034 | 78.9776 | 79.41 | 68.2245 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8413 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.6667 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2667 | 121.4 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2202 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7401.86 | 7402.13 |  | 239.94 | 2.1912 | 284.4 | 513.31 | 0 | 60.001 | 525.8 | 0.5409 | 4.1333 | 1.4304 | 7399 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2833 | 71.403 | 78.98 | 79.41 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8533 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7333 | 123.3 | 121.4667 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7404.86 | 7405.13 |  | 239.94 | 2.1974 | 285.2 | 513.55 | 0 | 60.004 | 527.2 | 0.541 | 4.1553 | 1.4319 | 7402 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2778 | 71.4025 | 78.98 | 79.41 | 68.2224 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8263 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.2667 | 121.5 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7407.86 | 7408.13 |  | 239.94 | 2.2042 | 286.2 | 513.79 | 0 | 60 | 528.9 | 0.5411 | 4.1888 | 1.4353 | 7405 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2833 | 71.4021 | 78.98 | 79.4033 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8154 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.3 | 121.5 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.856 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7410.86 | 7411.13 |  | 239.95 | 2.2079 | 286.9 | 514.03 | 0 | 60 | 529.8 | 0.5416 | 4.1158 | 1.4373 | 7408 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2833 | 71.4016 | 78.98 | 79.39 | 68.2208 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8591 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.3 | 121.5 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7413.86 | 7414.13 |  | 239.94 | 2.2047 | 286.5 | 514.27 | 0 | 60.003 | 529 | 0.5415 | 4.1035 | 1.4374 | 7411 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.2889 | 71.4012 | 78.9816 | 79.3967 | 68.2204 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.8595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 123.3 | 121.5333 | 124 | 124 | 128.2 | 122.5 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7416.86 | 7417.13 |  | 239.94 | 2.1999 | 285.5 | 514.5 | 0 | 60 | 527.9 | 0.5409 | 4.1351 | 1.4382 | 7414 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3111 | 71.4007 | 78.9853 | 79.39 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8329 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.534 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7 | 123.9 | 123.6 | 123.7667 | 123.3 | 121.6 | 124 | 124 | 128.2 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7419.86 | 7420.13 |  | 239.94 | 2.1963 | 284.8 | 514.74 | 0 | 60 | 527 | 0.5405 | 4.139 | 1.4405 | 7417 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3111 | 71.4003 | 78.991 | 79.39 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.8412 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7333 | 123.9 | 123.6 | 123.7333 | 123.3 | 121.6 | 124 | 124 | 128.2 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7422.86 | 7423.13 |  | 239.94 | 2.1954 | 284.6 | 514.98 | 0 | 59.999 | 526.8 | 0.5403 | 4.1997 | 1.4397 | 7420 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3167 | 71.4 | 78.9963 | 79.37 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8439 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.7333 | 123.9 | 123.6333 | 123.7333 | 123.3 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:02 | 7425.86 | 7426.13 |  | 239.94 | 2.2042 | 286 | 515.22 | 0 | 59.999 | 528.9 | 0.5407 | 4.1188 | 1.4397 | 7423 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3389 | 71.4 | 79.0016 | 79.36 | 68.2249 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7991 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7 | 123.7333 | 123.3 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7428.86 | 7429.14 |  | 239.94 | 2.2086 | 286.9 | 515.46 | 0 | 59.999 | 529.9 | 0.5414 | 4.1063 | 1.4371 | 7426 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3611 | 71.4001 | 79.0086 | 79.36 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8233 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7 | 123.8 | 123.3667 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 233 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7431.86 | 7432.14 |  | 239.95 | 2.2014 | 286.1 | 515.7 | 0 | 60.002 | 528.2 | 0.5416 | 4.1503 | 1.4368 | 7429 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3611 | 71.4009 | 79.0159 | 79.35 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7921 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7 | 123.8 | 123.3333 | 121.6333 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7434.86 | 7435.14 |  | 239.94 | 2.1999 | 285.9 | 515.93 | 0 | 60 | 527.9 | 0.5416 | 4.1157 | 1.4361 | 7432 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3722 | 71.4022 | 79.0196 | 79.33 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8054 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7 | 123.8 | 123.4 | 121.6333 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.1 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7437.86 | 7438.14 |  | 239.95 | 2.196 | 285.1 | 516.17 | 0 | 60 | 526.9 | 0.541 | 4.145 | 1.4347 | 7435 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3611 | 71.4036 | 79.0218 | 79.35 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8047 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7333 | 123.8 | 123.3333 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7440.86 | 7441.14 |  | 239.95 | 2.1905 | 284.2 | 516.41 | 0 | 60 | 525.6 | 0.5408 | 4.1192 | 1.4327 | 7438 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3667 | 71.4049 | 79.0273 | 79.33 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7959 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.7 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.6 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7443.86 | 7444.14 |  | 239.94 | 2.1954 | 284.9 | 516.65 | 0 | 59.997 | 526.8 | 0.5408 | 4.1119 | 1.4273 | 7441 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3778 | 71.4062 | 79.0371 | 79.33 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8255 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 123.3667 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7446.86 | 7447.14 |  | 239.95 | 2.2031 | 285.9 | 516.89 | 0 | 60.002 | 528.6 | 0.5408 | 4.0853 | 1.428 | 7444 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3833 | 71.4075 | 79.0451 | 79.3233 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.791 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5339 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 262 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7449.86 | 7450.14 |  | 239.94 | 2.2053 | 286.3 | 517.12 | 0 | 60.002 | 529.1 | 0.541 | 4.1461 | 1.4247 | 7447 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3833 | 71.4089 | 79.0488 | 79.3167 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.7823 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7452.86 | 7453.14 |  | 239.94 | 2.2024 | 286 | 517.36 | 0 | 60.001 | 528.4 | 0.5411 | 4.1 | 1.4226 | 7450 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3833 | 71.4102 | 79.05 | 79.31 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.7665 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.2 | 68.1 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7455.86 | 7456.14 |  | 239.94 | 2.1998 | 285.8 | 517.6 | 0 | 59.999 | 527.8 | 0.5414 | 4.1041 | 1.4196 | 7453 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3833 | 71.4109 | 79.0488 | 79.31 | 68.222 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8068 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7085 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.3 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2196 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:03 | 7458.86 | 7459.14 |  | 239.94 | 2.1943 | 284.9 | 517.84 | 0 | 60.004 | 526.5 | 0.5411 | 4.1276 | 1.4214 | 7456 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3889 | 71.4102 | 79.0469 | 79.31 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8182 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9333 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7461.86 | 7462.14 |  | 239.95 | 2.1933 | 284.6 | 518.08 | 0 | 60.004 | 526.3 | 0.5409 | 4.1404 | 1.4247 | 7459 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4 | 71.4089 | 79.0463 | 79.2967 | 68.2261 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.7993 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9667 | 123.8333 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7464.86 | 7465.14 |  | 239.94 | 2.1951 | 284.8 | 518.32 | 0 | 59.999 | 526.7 | 0.5408 | 4.1757 | 1.4281 | 7462 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4167 | 71.4075 | 79.049 | 79.2967 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7805 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 124 | 123.9 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.738 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7467.86 | 7468.14 |  | 239.94 | 2.2021 | 285.8 | 518.55 | 0 | 60 | 528.4 | 0.5409 | 4.1255 | 1.4281 | 7465 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.3944 | 71.4062 | 79.052 | 79.2967 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8203 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.8 | 123.9667 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.7 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7470.86 | 7471.14 |  | 239.95 | 2.2087 | 286.7 | 518.79 | 0 | 60.002 | 530 | 0.5409 | 4.0836 | 1.4293 | 7468 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4333 | 71.4049 | 79.0529 | 79.2833 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.035 | 0.024 | -0.001 | 0 | 8.3302 | 64.8337 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7473.86 | 7474.14 |  | 239.95 | 2.205 | 286.4 | 519.03 | 0 | 60 | 529.1 | 0.5413 | 4.1123 | 1.434 | 7471 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4389 | 71.4036 | 79.0541 | 79.2833 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8347 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.8333 | 123.4 | 121.6 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.7 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7476.86 | 7477.14 |  | 239.95 | 2.2055 | 286.5 | 519.27 | 0 | 60 | 529.2 | 0.5413 | 4.1332 | 1.4353 | 7474 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4611 | 71.4025 | 79.059 | 79.2767 | 68.2241 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8359 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5338 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4333 | 121.6333 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7479.86 | 7480.14 |  | 239.94 | 2.2021 | 285.9 | 519.51 | 0 | 60 | 528.4 | 0.5411 | 4.1085 | 1.4366 | 7477 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4722 | 71.4016 | 79.0692 | 79.27 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8216 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4333 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7482.86 | 7483.15 |  | 239.94 | 2.1952 | 285 | 519.75 | 0 | 60.002 | 526.7 | 0.5411 | 4.1446 | 1.4377 | 7480 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4722 | 71.4013 | 79.082 | 79.27 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.8437 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4333 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:03 | 7485.86 | 7486.15 |  | 239.94 | 2.2452 | 292.4 | 519.99 | 0 | 60 | 538.7 | 0.5427 | 4.1617 | 1.4399 | 7483 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4778 | 71.4016 | 79.092 | 79.2633 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.8183 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7082 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4667 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7488.86 | 7489.15 |  | 239.94 | 2.2043 | 285.8 | 520.23 | 0 | 60.002 | 528.9 | 0.5404 | 4.1592 | 1.441 | 7486 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4778 | 71.4021 | 79.0927 | 79.2633 | 68.2212 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8558 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4667 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7491.86 | 7492.15 |  | 239.95 | 2.2128 | 287.4 | 520.46 | 0 | 60 | 531 | 0.5413 | 4.0878 | 1.4396 | 7489 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4778 | 71.4025 | 79.0871 | 79.25 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8195 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7078 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9 | 124 | 123.9 | 123.9 | 123.4667 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.857 | 48.737 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7494.86 | 7495.15 |  | 239.94 | 2.2143 | 287.8 | 520.7 | 0 | 60 | 531.3 | 0.5416 | 4.1435 | 1.4382 | 7492 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5111 | 71.4031 | 79.0841 | 79.25 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8301 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9333 | 124.0333 | 123.9333 | 123.9333 | 123.5 | 121.7333 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7497.86 | 7498.15 |  | 239.95 | 2.2082 | 286.8 | 520.94 | 0 | 60.004 | 529.9 | 0.5412 | 4.1828 | 1.4373 | 7495 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.4944 | 71.404 | 79.0829 | 79.25 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8447 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9333 | 124.0333 | 123.9 | 123.9 | 123.5 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7500.86 | 7501.15 |  | 239.95 | 2.2072 | 286.6 | 521.18 | 0 | 59.996 | 529.6 | 0.5411 | 4.1636 | 1.4358 | 7498 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5056 | 71.4049 | 79.0841 | 79.24 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8367 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.0333 | 123.9 | 123.9 | 123.5 | 121.7 | 124 | 124 | 128.4 | 122.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7503.86 | 7504.15 |  | 239.95 | 2.2005 | 285.6 | 521.42 | 0 | 60 | 528 | 0.5409 | 4.2 | 1.4334 | 7501 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5333 | 71.4049 | 79.0847 | 79.23 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7925 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 123.9 | 123.9 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.4 | 122.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 263 | 37 | 233 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:04 | 7506.86 | 7507.15 |  | 239.94 | 2.202 | 285.8 | 521.66 | 0 | 60.002 | 528.4 | 0.5409 | 4.2417 | 1.4306 | 7504 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5222 | 71.4049 | 79.0853 | 79.22 | 68.2237 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.7921 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5337 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 123.9667 | 124.0667 | 123.9 | 123.9 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.4 | 122.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.3 | 68.1 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7509.86 | 7510.15 |  | 239.93 | 2.2056 | 286.1 | 521.9 | 0 | 60.002 | 529.2 | 0.5407 | 4.1502 | 1.4284 | 7507 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5444 | 71.4049 | 79.0859 | 79.22 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.7706 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 123.9 | 123.9667 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.4 | 122.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7512.86 | 7513.15 |  | 239.94 | 2.2101 | 286.8 | 522.13 | 0 | 60 | 530.3 | 0.5409 | 4.1589 | 1.427 | 7510 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5444 | 71.4053 | 79.0829 | 79.22 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.7524 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 123.9 | 123.9667 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.4 | 122.9 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7515.86 | 7516.15 |  | 239.93 | 2.2126 | 287.3 | 522.37 | 0 | 60 | 530.9 | 0.5413 | 4.1546 | 1.4258 | 7513 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.55 | 71.4058 | 79.078 | 79.22 | 68.2314 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.7742 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 123.9 | 124 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.4 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7518.86 | 7519.15 |  | 239.93 | 2.2043 | 286.2 | 522.61 | 0 | 60.002 | 528.9 | 0.5411 | 4.175 | 1.4219 | 7516 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5667 | 71.4067 | 79.0724 | 79.2133 | 68.2298 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8105 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1333 | 123.9333 | 124 | 123.5 | 121.8333 | 124 | 124 | 128.4 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.736 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7521.86 | 7522.15 |  | 239.93 | 2.2059 | 286.6 | 522.85 | 0 | 60.002 | 529.3 | 0.5415 | 4.1496 | 1.4193 | 7519 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5667 | 71.4074 | 79.0682 | 79.2 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8115 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 124 | 124 | 123.5 | 121.8 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7524.86 | 7525.15 |  | 239.93 | 2.1961 | 285.1 | 523.09 | 0 | 60 | 526.9 | 0.541 | 4.1417 | 1.4214 | 7522 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5833 | 71.408 | 79.0639 | 79.2 | 68.2278 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.842 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 124 | 124 | 123.5 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7527.86 | 7528.15 |  | 239.94 | 2.1986 | 285.3 | 523.33 | 0 | 60 | 527.5 | 0.5408 | 4.2049 | 1.4247 | 7525 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5944 | 71.4093 | 79.0627 | 79.2 | 68.2282 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8305 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1333 | 124 | 124.0333 | 123.5333 | 121.8333 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7530.86 | 7531.15 |  | 239.94 | 2.209 | 286.6 | 523.57 | 0 | 60.001 | 530 | 0.5408 | 4.1759 | 1.4276 | 7528 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5722 | 71.4114 | 79.0669 | 79.18 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8203 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 124 | 124 | 123.5 | 121.8333 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.4 | 68.1 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7533.86 | 7534.15 |  | 239.94 | 2.2103 | 287 | 523.81 | 0 | 60 | 530.3 | 0.5411 | 4.1193 | 1.4283 | 7531 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.5833 | 71.4136 | 79.0757 | 79.1867 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8288 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 124 | 124 | 123.5 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7536.86 | 7537.15 |  | 239.95 | 2.2135 | 287.3 | 524.05 | 0 | 60.001 | 531.1 | 0.541 | 4.1534 | 1.4314 | 7534 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6111 | 71.4163 | 79.0875 | 79.18 | 68.2253 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.7934 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1 | 124 | 124.1 | 123.5333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7539.86 | 7540.15 |  | 239.95 | 2.2134 | 287.5 | 524.29 | 0 | 60.002 | 531.1 | 0.5414 | 4.1697 | 1.434 | 7537 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6167 | 71.4186 | 79.098 | 79.18 | 68.2249 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.034 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.8381 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1333 | 124.0333 | 124.0667 | 123.5333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7542.86 | 7543.15 |  | 239.95 | 2.2087 | 287 | 524.52 | 0 | 60.004 | 530 | 0.5415 | 4.2103 | 1.4358 | 7540 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6278 | 71.4216 | 79.1053 | 79.18 | 68.2229 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.853 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5336 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1333 | 124.0333 | 124.1 | 123.5667 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:04 | 7545.86 | 7546.15 |  | 239.95 | 2.2047 | 286.4 | 524.76 | 0 | 60.004 | 529 | 0.5415 | 4.1249 | 1.4366 | 7543 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6 | 71.424 | 79.1102 | 79.15 | 68.2233 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8432 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124 | 124.1 | 124 | 124.1 | 123.5 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:05 | 7548.86 | 7549.15 |  | 239.94 | 2.1946 | 285.1 | 525 | 0 | 60.003 | 526.6 | 0.5415 | 4.1601 | 1.4379 | 7546 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6056 | 71.4262 | 79.1188 | 79.15 | 68.2265 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8595 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1 | 124 | 124.1 | 123.5 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:05 | 7551.86 | 7552.15 |  | 239.95 | 2.2063 | 286.2 | 525.24 | 0 | 60 | 529.4 | 0.5406 | 4.1265 | 1.4399 | 7549 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.65 | 71.4286 | 79.1282 | 79.15 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8344 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0667 | 124.1667 | 124.0667 | 124.1 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:05 | 7554.86 | 7555.15 |  | 239.95 | 2.2149 | 287.4 | 525.48 | 0 | 60.004 | 531.5 | 0.5407 | 4.1267 | 1.4399 | 7552 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6111 | 71.4302 | 79.1378 | 79.1433 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8294 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.0333 | 124.1333 | 124.0333 | 124.0667 | 123.5333 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.5 | 123 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:05 | 7557.86 | 7558.15 |  | 239.95 | 2.2114 | 287.2 | 525.72 | 0 | 60 | 530.6 | 0.5413 | 4.1543 | 1.4399 | 7555 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6611 | 71.4318 | 79.1469 | 79.1433 | 68.231 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8273 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.0667 | 124.1 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 263 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:05 | 7560.86 | 7561.16 |  | 239.95 | 2.2114 | 287.3 | 525.96 | 0 | 60 | 530.6 | 0.5415 | 4.0599 | 1.4373 | 7558 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.65 | 71.4337 | 79.1559 | 79.1433 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8399 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124 | 124.1 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.5 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7563.86 | 7564.16 |  | 239.95 | 2.2062 | 286.7 | 526.2 | 0 | 59.999 | 529.4 | 0.5415 | 4.1505 | 1.4368 | 7561 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6611 | 71.4349 | 79.1645 | 79.1367 | 68.2269 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8218 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.0333 | 124.1333 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 264 | 37 | 233 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7566.86 | 7567.16 |  | 239.95 | 2.2088 | 287 | 526.44 | 0 | 60.004 | 530 | 0.5414 | 4.1113 | 1.4365 | 7564 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6611 | 71.4357 | 79.1645 | 79.13 | 68.2257 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8215 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.0333 | 124.1333 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7569.86 | 7570.16 |  | 239.95 | 2.209 | 286.9 | 526.68 | 0 | 60 | 530.1 | 0.5412 | 4.1218 | 1.4332 | 7567 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6667 | 71.4354 | 79.1596 | 79.12 | 68.229 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8565 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.1 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7572.86 | 7573.16 |  | 239.94 | 2.2083 | 286.7 | 526.92 | 0 | 60.002 | 529.9 | 0.5411 | 4.123 | 1.4296 | 7570 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6722 | 71.4354 | 79.1602 | 79.11 | 68.2327 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8317 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2333 | 124.0667 | 124.1333 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7575.86 | 7576.16 |  | 239.93 | 2.2589 | 294.4 | 527.16 | 0 | 60.002 | 542 | 0.5432 | 4.0963 | 1.4287 | 7573 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6667 | 71.4355 | 79.1657 | 79.1 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8459 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.1 | 123.6 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7578.86 | 7579.16 |  | 239.93 | 2.2027 | 285.7 | 527.39 | 0 | 60.003 | 528.5 | 0.5406 | 4.134 | 1.4279 | 7576 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6833 | 71.4349 | 79.1698 | 79.1 | 68.2294 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8608 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2333 | 124.1 | 124.1333 | 123.6333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 266 | 37 | 233 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7581.86 | 7582.16 |  | 239.92 | 2.1981 | 285.3 | 527.63 | 0 | 60.003 | 527.4 | 0.541 | 4.1459 | 1.4256 | 7579 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6944 | 71.4343 | 79.172 | 79.1 | 68.2306 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8793 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2667 | 124.1 | 124.1667 | 123.6333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.1 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7584.86 | 7585.16 |  | 239.93 | 2.2008 | 285.8 | 527.87 | 0 | 60 | 528 | 0.5412 | 4.1115 | 1.4227 | 7582 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6889 | 71.4333 | 79.1745 | 79.1 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8431 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5335 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2667 | 124.1 | 124.1333 | 123.6333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.5 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7587.86 | 7588.16 |  | 239.92 | 2.2067 | 286.7 | 528.11 | 0 | 60.002 | 529.4 | 0.5416 | 4.0979 | 1.4197 | 7585 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6667 | 71.4321 | 79.1745 | 79.0933 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8491 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.1333 | 123.6 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.5 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.858 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7590.86 | 7591.16 |  | 239.92 | 2.2114 | 287.3 | 528.35 | 0 | 60 | 530.6 | 0.5415 | 4.1287 | 1.4207 | 7588 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.6833 | 71.4309 | 79.1733 | 79.0867 | 68.2388 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8568 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2333 | 124.1 | 124.1667 | 123.6333 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7593.86 | 7594.16 |  | 239.93 | 2.2166 | 287.8 | 528.59 | 0 | 60 | 531.8 | 0.5412 | 4.1251 | 1.424 | 7591 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7 | 71.4306 | 79.1729 | 79.08 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.86 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2667 | 124.1 | 124.2 | 123.6667 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7596.86 | 7597.16 |  | 239.93 | 2.22 | 288.2 | 528.83 | 0 | 59.999 | 532.6 | 0.5411 | 4.1232 | 1.4271 | 7594 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7056 | 71.4318 | 79.1702 | 79.08 | 68.2384 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.841 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.3 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.8333 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7599.86 | 7600.16 |  | 239.93 | 2.2232 | 288.7 | 529.07 | 0 | 60.004 | 533.4 | 0.5412 | 4.0691 | 1.4279 | 7597 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7111 | 71.433 | 79.1653 | 79.0733 | 68.2359 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8506 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2667 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:05 | 7602.86 | 7603.16 |  | 239.95 | 2.2226 | 288.7 | 529.31 | 0 | 60.001 | 533.3 | 0.5413 | 4.1744 | 1.4298 | 7600 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7056 | 71.4345 | 79.1602 | 79.06 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8392 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5333 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2667 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:05 | 7605.86 | 7606.16 |  | 239.95 | 2.2215 | 288.6 | 529.55 | 0 | 60.001 | 533 | 0.5414 | 4.1415 | 1.4324 | 7603 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7 | 71.4368 | 79.162 | 79.06 | 68.2339 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8461 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5333 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2333 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.8667 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7608.86 | 7609.16 |  | 239.95 | 2.2229 | 288.9 | 529.79 | 0 | 60.003 | 533.4 | 0.5415 | 4.1734 | 1.4347 | 7606 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7 | 71.4386 | 79.1663 | 79.06 | 68.2343 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.816 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5334 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.8 | 138.6 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7611.86 | 7612.17 |  | 239.96 | 2.2185 | 288.4 | 530.03 | 0 | 60 | 532.4 | 0.5417 | 4.0833 | 1.4375 | 7609 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7 | 71.4405 | 79.17 | 79.06 | 68.2367 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8252 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5333 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.8 | 138.7 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7614.86 | 7615.17 |  | 239.95 | 2.2216 | 288.9 | 530.27 | 0 | 60.004 | 533.1 | 0.5419 | 4.1068 | 1.4378 | 7612 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7 | 71.4436 | 79.1749 | 79.04 | 68.2375 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8079 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.5334 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.2 | 123.7 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.8 | 138.7 | 68.1 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7617.86 | 7618.16 |  | 239.95 | 2.2215 | 288.6 | 530.51 | 0 | 60 | 533.1 | 0.5414 | 4.1405 | 1.4394 | 7615 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7222 | 71.4469 | 79.1822 | 79.04 | 68.2351 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8223 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7079 | 151.5333 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1333 | 124.2333 | 124.1333 | 124.2 | 123.7333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.7 | 138.7 | 68.1 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.859 | 48.735 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7620.86 | 7621.17 |  | 239.96 | 2.2224 | 288.5 | 530.75 | 0 | 60.003 | 533.3 | 0.541 | 4.185 | 1.4411 | 7618 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7167 | 71.4497 | 79.19 | 79.04 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.7866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5333 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1333 | 124.2 | 124.1333 | 124.2 | 123.7333 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.7 | 138.7 | 68.1 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7623.86 | 7624.17 |  | 239.95 | 2.2203 | 288.2 | 530.99 | 0 | 60 | 532.8 | 0.541 | 4.2413 | 1.4407 | 7621 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7444 | 71.4521 | 79.1941 | 79.04 | 68.2318 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8126 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5333 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1667 | 124.2667 | 124.1667 | 124.2 | 123.7667 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.7 | 138.7 | 68.1 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7626.86 | 7627.17 |  | 239.95 | 2.2169 | 287.8 | 531.23 | 0 | 59.999 | 532 | 0.5411 | 4.1655 | 1.4394 | 7624 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7167 | 71.4555 | 79.1933 | 79.04 | 68.2331 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8244 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1 | 124.2 | 124.1 | 124.2 | 123.8 | 121.9 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.7 | 138.7 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7629.86 | 7630.17 |  | 239.96 | 2.2172 | 288 | 531.47 | 0 | 60 | 532 | 0.5414 | 4.1586 | 1.438 | 7627 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7333 | 71.459 | 79.1908 | 79.0333 | 68.2363 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.7967 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1333 | 124.2333 | 124.1333 | 124.2 | 123.7667 | 121.9333 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.6 | 138.7 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7632.86 | 7633.17 |  | 239.96 | 2.2123 | 287.5 | 531.71 | 0 | 59.996 | 530.9 | 0.5415 | 4.2016 | 1.4372 | 7630 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7778 | 71.4626 | 79.19 | 79.02 | 68.2392 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8206 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5333 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1667 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122 | 124 | 124 | 128.6 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.5 | 138.8 | 68.1 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2196 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7635.86 | 7636.17 |  | 239.95 | 2.2708 | 296 | 531.95 | 0 | 60 | 544.9 | 0.5433 | 4.191 | 1.4365 | 7633 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7778 | 71.4663 | 79.19 | 79.02 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.792 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5333 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.1667 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.5 | 138.8 | 68.1 | 146 | 93 | 1048 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.859 | 48.734 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7638.86 | 7639.17 |  | 239.95 | 2.2215 | 288.5 | 532.19 | 0 | 60.001 | 533 | 0.5412 | 4.1802 | 1.4337 | 7636 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7889 | 71.4697 | 79.19 | 79.02 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8291 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2333 | 123.8 | 122 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.4 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2203 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.859 | 48.733 | 68.57 | 49.335
2024-12-01 | 0:06 | 7641.86 | 7642.17 |  | 239.95 | 2.2199 | 288.4 | 532.43 | 0 | 59.998 | 532.7 | 0.5414 | 4.1514 | 1.4311 | 7639 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7833 | 71.4722 | 79.19 | 79.02 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8388 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.4 | 138.8 | 68.1 | 145 | 94 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.859 | 48.733 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7644.86 | 7645.17 |  | 239.94 | 2.2238 | 288.9 | 532.67 | 0 | 60.001 | 533.6 | 0.5415 | 4.1432 | 1.4283 | 7642 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.7889 | 71.4747 | 79.1912 | 79.01 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8041 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7112 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122.0333 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.3 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.859 | 48.733 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7647.86 | 7648.17 |  | 239.94 | 2.2212 | 288.3 | 532.91 | 0 | 59.999 | 532.9 | 0.5411 | 4.1551 | 1.4273 | 7645 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8056 | 71.4765 | 79.1949 | 78.99 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8261 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2333 | 123.8 | 122.1 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.859 | 48.733 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7650.86 | 7651.17 |  | 239.93 | 2.2203 | 288.3 | 533.15 | 0 | 59.999 | 532.7 | 0.5412 | 4.1346 | 1.4261 | 7648 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8111 | 71.4777 | 79.2014 | 79 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8326 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2667 | 123.8 | 122.1 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.859 | 48.733 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7653.86 | 7654.17 |  | 239.92 | 2.2183 | 288.2 | 533.39 | 0 | 60 | 532.2 | 0.5414 | 4.1734 | 1.4238 | 7651 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8056 | 71.4781 | 79.2067 | 78.9833 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8327 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2333 | 123.8 | 122.1 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.859 | 48.732 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7656.86 | 7657.17 |  | 239.92 | 2.2134 | 287.7 | 533.63 | 0 | 60.001 | 531 | 0.5417 | 4.1321 | 1.4194 | 7654 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8 | 71.4778 | 79.2092 | 78.99 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8177 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122.1 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.859 | 48.732 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7659.86 | 7660.17 |  | 239.92 | 2.2166 | 288.1 | 533.87 | 0 | 60 | 531.8 | 0.5417 | 4.1492 | 1.4212 | 7657 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8111 | 71.4778 | 79.21 | 78.97 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8847 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2333 | 123.8 | 122.1333 | 124 | 124 | 128.7 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.859 | 48.732 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7662.86 | 7663.17 |  | 239.92 | 2.2135 | 287.3 | 534.11 | 0 | 60.004 | 531.1 | 0.5411 | 4.1599 | 1.4251 | 7660 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8056 | 71.4775 | 79.21 | 78.9767 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.9146 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 123.8 | 122.1333 | 124 | 124 | 128.8 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.859 | 48.732 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:06 | 7665.86 | 7666.17 |  | 239.93 | 2.2132 | 287.2 | 534.35 | 0 | 60.002 | 531 | 0.5409 | 4.1097 | 1.4279 | 7663 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8389 | 71.4778 | 79.21 | 78.97 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8897 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.2667 | 123.8667 | 122.2 | 124 | 124 | 128.8 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.86 | 48.732 | 68.57 | 49.334
2024-12-01 | 0:07 | 7668.86 | 7669.17 |  | 239.93 | 2.2087 | 286.7 | 534.59 | 0 | 60 | 529.9 | 0.5409 | 4.1186 | 1.43 | 7666 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8333 | 71.4784 | 79.21 | 78.97 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8615 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2333 | 124.3 | 124.2 | 124.2333 | 123.8333 | 122.2 | 124 | 124 | 128.8 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.1 | 138.7 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.86 | 48.731 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7671.86 | 7672.17 |  | 239.94 | 2.2099 | 286.8 | 534.83 | 0 | 60 | 530.2 | 0.541 | 4.1315 | 1.4296 | 7669 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8444 | 71.4794 | 79.2116 | 78.96 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.8766 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.8667 | 122.2 | 124 | 124 | 128.8 | 123.2 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.86 | 48.731 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7674.86 | 7675.17 |  | 239.94 | 2.2125 | 287.4 | 535.07 | 0 | 60.003 | 530.9 | 0.5414 | 4.1829 | 1.4335 | 7672 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8333 | 71.4808 | 79.2165 | 78.94 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8669 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5332 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.8 | 122.2 | 124 | 124 | 128.8 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.86 | 48.731 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7677.86 | 7678.17 |  | 239.95 | 2.2078 | 286.8 | 535.31 | 0 | 60 | 529.8 | 0.5414 | 4.1651 | 1.4358 | 7675 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8444 | 71.4821 | 79.2235 | 78.95 | 68.2404 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8574 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.8667 | 122.2 | 124 | 124 | 128.8 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.86 | 48.731 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7680.86 | 7681.17 |  | 239.95 | 2.2161 | 288 | 535.55 | 0 | 59.998 | 531.8 | 0.5416 | 4.1766 | 1.4373 | 7678 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.85 | 71.4839 | 79.2284 | 78.94 | 68.2412 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.847 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7113 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2333 | 124.3 | 124.2 | 124.2667 | 123.8667 | 122.2333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.1 | 138.7 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.86 | 48.73 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7683.86 | 7684.17 |  | 239.95 | 2.2168 | 288 | 535.79 | 0 | 60.004 | 531.9 | 0.5414 | 4.0853 | 1.4391 | 7681 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.85 | 71.4862 | 79.23 | 78.94 | 68.2416 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.7856 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.2 | 124 | 124 | 128.9 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.86 | 48.73 | 68.57 | 49.333
2024-12-01 | 0:07 | 7686.86 | 7687.17 |  | 239.95 | 2.2166 | 287.8 | 536.03 | 0 | 60.003 | 531.9 | 0.5412 | 4.0824 | 1.4389 | 7684 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.85 | 71.4885 | 79.2304 | 78.9333 | 68.242 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8397 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.2 | 124 | 124 | 128.9 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.1 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2199 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.86 | 48.73 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7689.86 | 7690.17 |  | 239.95 | 2.2231 | 288.4 | 536.27 | 0 | 60.003 | 533.4 | 0.5407 | 4.1245 | 1.4402 | 7687 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.85 | 71.4911 | 79.2316 | 78.9267 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8354 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.2 | 124 | 124 | 128.9 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.86 | 48.729 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7692.86 | 7693.17 |  | 239.96 | 2.2186 | 288 | 536.51 | 0 | 60.004 | 532.4 | 0.5409 | 4.1418 | 1.4409 | 7690 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8667 | 71.4928 | 79.2341 | 78.92 | 68.24 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8869 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2333 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.2667 | 124 | 124 | 128.9 | 123.3 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.86 | 48.729 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7695.86 | 7696.17 |  | 239.95 | 2.2213 | 288.4 | 536.75 | 0 | 60 | 533 | 0.5411 | 4.1242 | 1.4381 | 7693 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8611 | 71.4941 | 79.2353 | 78.92 | 68.2408 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.8956 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7084 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2333 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.2333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.2 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2198 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.86 | 48.729 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7698.86 | 7699.17 |  | 239.96 | 2.2169 | 288 | 536.99 | 0 | 60.001 | 532 | 0.5414 | 4.0979 | 1.4378 | 7696 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8778 | 71.495 | 79.2386 | 78.92 | 68.2433 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 64.874 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2333 | 124.3333 | 124.2 | 124.3333 | 123.9333 | 122.2333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 138.8 | 68.1 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.86 | 48.729 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7701.86 | 7702.17 |  | 239.96 | 2.214 | 287.9 | 537.23 | 0 | 60.002 | 531.3 | 0.5418 | 4.1014 | 1.4378 | 7699 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8833 | 71.4959 | 79.2447 | 78.91 | 68.2453 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8433 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 124.2 | 124.3 | 123.9 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 138.8 | 68.1 | 145 | 92 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.86 | 48.728 | 68.57 | 49.332
2024-12-01 | 0:07 | 7704.86 | 7705.17 |  | 239.96 | 2.2184 | 288.2 | 537.47 | 0 | 60 | 532.3 | 0.5414 | 4.1188 | 1.4352 | 7702 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9 | 71.4964 | 79.2524 | 78.92 | 68.2453 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8379 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3333 | 124.2 | 124.3333 | 123.9333 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.3 | 138.8 | 68.2 | 145 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.86 | 48.728 | 68.57 | 49.331
2024-12-01 | 0:07 | 7707.86 | 7708.17 |  | 239.95 | 2.2126 | 287.5 | 537.71 | 0 | 60 | 530.9 | 0.5415 | 4.1101 | 1.4342 | 7705 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.8944 | 71.4962 | 79.2629 | 78.89 | 68.2457 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.837 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 124.2 | 124.3333 | 123.9333 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.4 | 138.8 | 68.2 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.86 | 48.728 | 68.57 | 49.331
2024-12-01 | 0:07 | 7710.86 | 7711.17 |  | 239.95 | 2.2153 | 287.8 | 537.95 | 0 | 60 | 531.6 | 0.5414 | 4.15 | 1.4316 | 7708 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9111 | 71.4957 | 79.2745 | 78.89 | 68.2473 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.7935 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.2667 | 124.3667 | 124.2 | 124.3667 | 123.9667 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.4 | 138.8 | 68.2 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.86 | 48.727 | 68.57 | 49.331
2024-12-01 | 0:07 | 7713.86 | 7714.17 |  | 239.95 | 2.2174 | 287.9 | 538.19 | 0 | 60.004 | 532.1 | 0.5411 | 4.0891 | 1.4285 | 7711 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9056 | 71.495 | 79.2837 | 78.8833 | 68.249 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.8076 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3333 | 124.2 | 124.3333 | 123.9667 | 122.3 | 124 | 124 | 129 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.4 | 138.8 | 68.2 | 146 | 93 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.86 | 48.727 | 68.57 | 49.331
2024-12-01 | 0:07 | 7716.86 | 7717.17 |  | 239.94 | 2.2218 | 288.4 | 538.43 | 0 | 60.004 | 533.1 | 0.5409 | 4.1512 | 1.4281 | 7714 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9333 | 71.4941 | 79.2904 | 78.8833 | 68.2506 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.8088 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.4 | 124.2 | 124.4 | 124 | 122.3 | 124 | 124 | 129 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.5 | 138.8 | 68.2 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.86 | 48.727 | 68.57 | 49.331
2024-12-01 | 0:07 | 7719.86 | 7720.17 |  | 239.94 | 2.2201 | 288.3 | 538.67 | 0 | 60.002 | 532.7 | 0.5412 | 4.1142 | 1.4263 | 7717 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9056 | 71.4941 | 79.2965 | 78.87 | 68.251 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8338 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5331 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3333 | 124.2 | 124.3333 | 123.9667 | 122.3 | 124 | 124 | 129 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.5 | 138.8 | 68.2 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.86 | 48.727 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:07 | 7722.86 | 7723.18 |  | 239.92 | 2.2159 | 287.7 | 538.91 | 0 | 60.001 | 531.6 | 0.5412 | 4.1487 | 1.4236 | 7720 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9278 | 71.4941 | 79.302 | 78.87 | 68.249 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8487 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3667 | 124.2333 | 124.3667 | 124 | 122.3 | 124 | 124 | 129 | 123.4 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.6 | 138.8 | 68.2 | 147 | 92 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 264 | 37 | 234 | 68.86 | 48.726 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:07 | 7725.86 | 7726.18 |  | 239.92 | 2.2134 | 287.6 | 539.15 | 0 | 60 | 531 | 0.5416 | 4.1325 | 1.4194 | 7723 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9556 | 71.4941 | 79.3069 | 78.87 | 68.2478 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8417 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3667 | 124.3667 | 124.2667 | 124.3667 | 124 | 122.3667 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.6 | 138.9 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.861 | 48.726 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7728.86 | 7729.18 |  | 239.92 | 2.2078 | 286.7 | 539.39 | 0 | 60 | 529.7 | 0.5412 | 4.1524 | 1.4212 | 7726 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9444 | 71.4941 | 79.3116 | 78.8633 | 68.2482 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8674 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.3333 | 124.4 | 124.2667 | 124.3667 | 124 | 122.3 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.6 | 138.9 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.861 | 48.726 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7731.86 | 7732.18 |  | 239.93 | 2.2063 | 286.4 | 539.63 | 0 | 60.002 | 529.3 | 0.5411 | 4.1529 | 1.4232 | 7729 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9722 | 71.495 | 79.3165 | 78.8567 | 68.251 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8392 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3333 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.7 | 138.9 | 68.2 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.861 | 48.726 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7734.86 | 7735.18 |  | 239.92 | 2.2066 | 286.2 | 539.87 | 0 | 60.001 | 529.4 | 0.5407 | 4.1142 | 1.4266 | 7732 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9833 | 71.4959 | 79.3235 | 78.85 | 68.251 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.862 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.4 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.7 | 138.9 | 68.2 | 147 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.861 | 48.726 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7737.86 | 7738.18 |  | 239.93 | 2.2057 | 286.1 | 540.11 | 0 | 60.001 | 529.2 | 0.5406 | 4.2047 | 1.4281 | 7735 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9778 | 71.4967 | 79.3288 | 78.85 | 68.2469 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8816 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3667 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.9 | 68.2 | 147 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.861 | 48.725 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7740.86 | 7741.18 |  | 239.93 | 2.2065 | 286.4 | 540.35 | 0 | 60.002 | 529.4 | 0.541 | 4.1511 | 1.4289 | 7738 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9722 | 71.4976 | 79.3341 | 78.8433 | 68.2461 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.87 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3333 | 124 | 124 | 129 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.9 | 68.2 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.861 | 48.725 | 68.57 | 49.33
2024-12-01 | 0:08 | 7743.86 | 7744.18 |  | 239.94 | 2.2044 | 286.3 | 540.59 | 0 | 60.003 | 528.9 | 0.5412 | 4.155 | 1.4306 | 7741 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9667 | 71.4984 | 79.3414 | 78.8433 | 68.2498 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8741 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 138.9 | 68.2 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.861 | 48.725 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7746.86 | 7747.18 |  | 239.95 | 2.2104 | 287.1 | 540.83 | 0 | 60.003 | 530.4 | 0.5413 | 4.1913 | 1.4332 | 7744 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9833 | 71.4988 | 79.3475 | 78.8367 | 68.2547 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8711 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4333 | 124.4 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3667 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 139 | 68.2 | 147 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.861 | 48.725 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7749.86 | 7750.18 |  | 239.95 | 2.2126 | 287.4 | 541.07 | 0 | 60.002 | 530.9 | 0.5413 | 4.193 | 1.435 | 7747 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9944 | 71.4993 | 79.3496 | 78.83 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8673 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4333 | 124.4667 | 124.3 | 124.4 | 124 | 122.3667 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.8 | 139 | 68.2 | 147 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.861 | 48.725 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7752.86 | 7753.18 |  | 239.95 | 2.2174 | 288.2 | 541.31 | 0 | 60 | 532.1 | 0.5417 | 4.1592 | 1.4378 | 7750 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 123.9944 | 71.4997 | 79.3471 | 78.83 | 68.2543 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8251 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4333 | 124.4333 | 124.3333 | 124.4333 | 124 | 122.3333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.9 | 139 | 68.2 | 147 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.861 | 48.725 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7755.86 | 7756.18 |  | 239.94 | 2.2404 | 291.5 | 541.55 | 0 | 60 | 537.6 | 0.5423 | 4.1819 | 1.4382 | 7753 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0389 | 71.5 | 79.341 | 78.83 | 68.2506 | 15.115 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8406 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.4 | 124.5 | 124 | 122.3333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.9 | 139 | 68.2 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7758.86 | 7759.18 |  | 239.95 | 2.2183 | 287.8 | 541.79 | 0 | 60 | 532.3 | 0.5408 | 4.2318 | 1.4407 | 7756 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0278 | 71.5 | 79.3345 | 78.83 | 68.2522 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8188 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.533 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.4667 | 124.4667 | 124.3667 | 124.4667 | 124.0667 | 122.3333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 63.9 | 139 | 68.2 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7761.86 | 7762.18 |  | 239.95 | 2.2245 | 288.6 | 542.03 | 0 | 60.003 | 533.8 | 0.5407 | 4.1904 | 1.4404 | 7759 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0333 | 71.5 | 79.3308 | 78.8233 | 68.2571 | 15.115 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.826 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.4667 | 124.4 | 124.4667 | 124.0667 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7764.86 | 7765.18 |  | 239.95 | 2.2251 | 289 | 542.28 | 0 | 60.003 | 533.9 | 0.5413 | 4.1837 | 1.4386 | 7762 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0278 | 71.5 | 79.3292 | 78.8167 | 68.2596 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.8892 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.4667 | 124.3667 | 124.4667 | 124.0667 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 93 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7767.86 | 7768.18 |  | 239.96 | 2.2278 | 289.6 | 542.52 | 0 | 59.999 | 534.6 | 0.5417 | 4.1544 | 1.438 | 7765 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.05 | 71.5003 | 79.3255 | 78.81 | 68.2588 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8675 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.4 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2200 | 2200 | 266 | 37 | 233 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7770.86 | 7771.18 |  | 239.96 | 2.2325 | 290.2 | 542.76 | 0 | 60.003 | 535.7 | 0.5418 | 4.1965 | 1.4365 | 7768 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.05 | 71.5007 | 79.321 | 78.8 | 68.2576 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.826 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.4 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.861 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7773.86 | 7774.18 |  | 239.97 | 2.2307 | 290.1 | 543 | 0 | 60.002 | 535.3 | 0.5419 | 4.1509 | 1.4356 | 7771 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0389 | 71.5012 | 79.3194 | 78.8 | 68.258 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8408 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.4667 | 124.4333 | 124.4667 | 124.0667 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.1 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.862 | 48.724 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7776.86 | 7777.18 |  | 239.96 | 2.2335 | 290.4 | 543.24 | 0 | 59.999 | 535.9 | 0.5419 | 4.1617 | 1.4318 | 7774 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0611 | 71.5016 | 79.3206 | 78.8 | 68.2592 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8555 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.4667 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2195 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7779.86 | 7780.18 |  | 239.95 | 2.2327 | 290.1 | 543.48 | 0 | 60.004 | 535.7 | 0.5415 | 4.1253 | 1.4288 | 7777 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0556 | 71.5021 | 79.3227 | 78.78 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9112 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.4333 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 94 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7782.86 | 7783.19 |  | 239.95 | 2.2301 | 289.8 | 543.72 | 0 | 60.003 | 535.1 | 0.5416 | 4.1041 | 1.4275 | 7780 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0667 | 71.5025 | 79.3259 | 78.78 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.9248 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5329 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5333 | 124.5333 | 124.4333 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2196 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:08 | 7785.86 | 7786.19 |  | 239.94 | 2.272 | 296.1 | 543.96 | 0 | 60.003 | 545.2 | 0.5431 | 4.1566 | 1.4265 | 7783 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0944 | 71.503 | 79.33 | 78.78 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9035 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5667 | 124.5667 | 124.4667 | 124.5 | 124.1333 | 122.3333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 64 | 139 | 68.2 | 148 | 93 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.329
2024-12-01 | 0:09 | 7788.86 | 7789.19 |  | 239.93 | 2.2235 | 288.8 | 544.2 | 0 | 60.001 | 533.5 | 0.5414 | 4.1557 | 1.4253 | 7786 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1111 | 71.5034 | 79.3357 | 78.78 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9155 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.5 | 124.5 | 124.1 | 122.3667 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 64 | 139.1 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 270 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7791.86 | 7792.19 |  | 239.92 | 2.2238 | 289.1 | 544.44 | 0 | 60 | 533.5 | 0.5418 | 4.0946 | 1.4217 | 7789 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1389 | 71.5038 | 79.3422 | 78.7667 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.034 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8707 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.5 | 124.5333 | 124.2 | 122.4 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 64 | 139.1 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 270 | 37 | 233 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7794.86 | 7795.19 |  | 239.93 | 2.2242 | 289.1 | 544.69 | 0 | 60.001 | 533.7 | 0.5418 | 4.0836 | 1.4196 | 7792 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1111 | 71.5034 | 79.3459 | 78.76 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8848 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5667 | 124.5667 | 124.5 | 124.5 | 124.1667 | 122.3667 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.1 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2203 | 2200 | 270 | 37 | 233 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7797.86 | 7798.19 |  | 239.92 | 2.2253 | 289.2 | 544.93 | 0 | 60 | 533.9 | 0.5417 | 4.1144 | 1.4225 | 7795 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.0944 | 71.503 | 79.3484 | 78.76 | 68.26 | 15.115 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8711 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5333 | 124.5333 | 124.5333 | 124.5 | 124.1333 | 122.3333 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.1 | 68.2 | 147 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.862 | 48.723 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7800.86 | 7801.19 |  | 239.92 | 2.2273 | 289.3 | 545.17 | 0 | 60.002 | 534.4 | 0.5414 | 4.1451 | 1.4266 | 7798 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1333 | 71.5025 | 79.3496 | 78.76 | 68.2612 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.8478 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5667 | 124.5667 | 124.5333 | 124.5667 | 124.1667 | 122.4 | 124 | 124 | 128.9 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.1 | 68.2 | 147 | 94 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7803.86 | 7804.19 |  | 239.93 | 2.2259 | 288.9 | 545.41 | 0 | 60 | 534 | 0.541 | 4.103 | 1.4292 | 7801 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1667 | 71.5021 | 79.35 | 78.76 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8378 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.2 | 122.4 | 124 | 124 | 129 | 123.6 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.8 | 139.1 | 68.2 | 147 | 93 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7806.86 | 7807.19 |  | 239.93 | 2.229 | 289.3 | 545.65 | 0 | 60.003 | 534.8 | 0.541 | 4.1485 | 1.4287 | 7804 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1222 | 71.5016 | 79.35 | 78.75 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3307 | 64.8212 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.5667 | 124.5667 | 124.5333 | 124.5333 | 124.1333 | 122.4 | 124 | 124 | 129 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.8 | 139.1 | 68.2 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7809.86 | 7810.19 |  | 239.94 | 2.228 | 289.5 | 545.89 | 0 | 60.002 | 534.6 | 0.5415 | 4.0857 | 1.4301 | 7807 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1667 | 71.5012 | 79.3512 | 78.74 | 68.2608 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8077 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.2 | 122.4 | 124 | 124 | 129 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.7 | 139.1 | 68.2 | 146 | 94 | 1045 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7812.86 | 7813.19 |  | 239.94 | 2.2312 | 289.9 | 546.13 | 0 | 60.003 | 535.3 | 0.5415 | 4.0968 | 1.433 | 7810 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1556 | 71.5007 | 79.3571 | 78.73 | 68.2608 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8323 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.5667 | 124.5667 | 124.5667 | 124.2 | 122.4333 | 124 | 124 | 129 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.7 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7815.86 | 7816.19 |  | 239.94 | 2.2625 | 295.1 | 546.38 | 0 | 60.004 | 542.9 | 0.5436 | 4.1003 | 1.4346 | 7813 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1444 | 71.5003 | 79.3682 | 78.73 | 68.262 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8763 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.5667 | 124.5333 | 124.5333 | 124.2 | 122.4333 | 124 | 124 | 129 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.862 | 48.722 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7818.86 | 7819.19 |  | 239.94 | 2.2203 | 288.7 | 546.62 | 0 | 59.999 | 532.7 | 0.5418 | 4.1267 | 1.4364 | 7816 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1667 | 71.5 | 79.3794 | 78.7233 | 68.2625 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8583 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.5667 | 124.6 | 124.2 | 122.4333 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.862 | 48.721 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7821.86 | 7822.19 |  | 239.94 | 2.2249 | 289.1 | 546.86 | 0 | 60 | 533.8 | 0.5416 | 4.0849 | 1.4392 | 7819 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1778 | 71.5 | 79.3855 | 78.71 | 68.2616 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8559 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.5667 | 124.6 | 124.2 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.863 | 48.721 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7824.86 | 7825.19 |  | 239.94 | 2.2309 | 289.7 | 547.1 | 0 | 59.999 | 535.3 | 0.5412 | 4.0911 | 1.4405 | 7822 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1833 | 71.5 | 79.3914 | 78.71 | 68.2616 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8858 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.2333 | 122.4667 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 145 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.863 | 48.721 | 68.571 | 49.328
2024-12-01 | 0:09 | 7827.86 | 7828.19 |  | 239.94 | 2.231 | 289.7 | 547.34 | 0 | 60.003 | 535.3 | 0.5411 | 4.1266 | 1.4415 | 7825 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2 | 71.5 | 79.3971 | 78.71 | 68.2629 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9111 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7112 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6333 | 124.6 | 124.6 | 124.2667 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.7 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 145 | 93 | 1049 | 80 | 2200 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.863 | 48.721 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7830.86 | 7831.19 |  | 239.95 | 2.2297 | 289.7 | 547.58 | 0 | 60.003 | 535 | 0.5414 | 4.1476 | 1.4397 | 7828 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1889 | 71.5 | 79.4012 | 78.71 | 68.2637 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9091 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6333 | 124.5667 | 124.6 | 124.2667 | 122.4667 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2199 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.863 | 48.721 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7833.86 | 7834.19 |  | 239.95 | 2.225 | 289.2 | 547.82 | 0 | 60.003 | 533.9 | 0.5417 | 4.0637 | 1.4373 | 7831 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.1944 | 71.5 | 79.4041 | 78.6967 | 68.2649 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9244 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5328 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6667 | 124.5667 | 124.6 | 124.2667 | 122.4667 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.863 | 48.72 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7836.86 | 7837.2 |  | 239.95 | 2.2249 | 289.2 | 548.06 | 0 | 60 | 533.9 | 0.5418 | 4.1279 | 1.4383 | 7834 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2222 | 71.5004 | 79.4057 | 78.6967 | 68.2665 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9074 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6333 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2197 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.863 | 48.72 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7839.86 | 7840.2 |  | 239.97 | 2.225 | 289.3 | 548.3 | 0 | 60.002 | 533.9 | 0.5418 | 4.1387 | 1.4364 | 7837 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2278 | 71.5009 | 79.4045 | 78.69 | 68.269 | 15.115 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9206 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6667 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 145 | 94 | 1049 | 80 | 2195 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.863 | 48.72 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7842.86 | 7843.2 |  | 239.96 | 2.2215 | 288.8 | 548.54 | 0 | 60.003 | 533.1 | 0.5419 | 4.0848 | 1.4324 | 7840 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2111 | 71.5013 | 79.4045 | 78.69 | 68.2722 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.33 | 64.915 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6667 | 124.7 | 124.5667 | 124.6 | 124.2667 | 122.4667 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 145 | 94 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.863 | 48.72 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:09 | 7845.86 | 7846.2 |  | 239.95 | 2.2477 | 292.7 | 548.78 | 0 | 60 | 539.3 | 0.5426 | 4.0505 | 1.4295 | 7843 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2222 | 71.5018 | 79.4078 | 78.69 | 68.2743 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9308 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.6667 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.2667 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 145 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.863 | 48.719 | 68.571 | 49.327
2024-12-01 | 0:10 | 7848.86 | 7849.2 |  | 239.95 | 2.2288 | 289.6 | 549.03 | 0 | 60 | 534.8 | 0.5415 | 4.1386 | 1.429 | 7846 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2333 | 71.5022 | 79.4122 | 78.67 | 68.2718 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3299 | 64.9286 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.863 | 48.719 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7851.86 | 7852.2 |  | 239.95 | 2.2318 | 289.8 | 549.27 | 0 | 60.002 | 535.5 | 0.5412 | 4.1244 | 1.4285 | 7849 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2333 | 71.5027 | 79.4159 | 78.68 | 68.2706 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8779 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7118 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.863 | 48.719 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7854.86 | 7855.2 |  | 239.94 | 2.2279 | 289.4 | 549.51 | 0 | 60.002 | 534.6 | 0.5413 | 4.1703 | 1.4263 | 7852 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2333 | 71.5031 | 79.418 | 78.66 | 68.2722 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8752 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2196 | 2200 | 269 | 37 | 233 | 68.863 | 48.719 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7857.86 | 7858.2 |  | 239.94 | 2.2224 | 288.8 | 549.75 | 0 | 60.001 | 533.2 | 0.5416 | 4.1333 | 1.4219 | 7855 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2389 | 71.5036 | 79.4192 | 78.66 | 68.2722 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.8728 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7087 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.6333 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2196 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.863 | 48.718 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7860.86 | 7861.2 |  | 239.93 | 2.2231 | 289.1 | 549.99 | 0 | 60.001 | 533.4 | 0.542 | 4.1345 | 1.4191 | 7858 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2444 | 71.5037 | 79.42 | 78.66 | 68.2702 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8447 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5327 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.6667 | 124.6 | 124.3 | 122.5 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.863 | 48.718 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7863.86 | 7864.2 |  | 239.94 | 2.2208 | 288.4 | 550.23 | 0 | 60.001 | 532.8 | 0.5413 | 4.1365 | 1.4234 | 7861 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2556 | 71.5033 | 79.4204 | 78.6467 | 68.2669 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.3 | 122.5333 | 124 | 124 | 129.1 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 233 | 68.864 | 48.718 | 68.571 | 49.326
2024-12-01 | 0:10 | 7866.86 | 7867.2 |  | 239.93 | 2.223 | 288.6 | 550.47 | 0 | 60 | 533.4 | 0.541 | 4.1363 | 1.4253 | 7864 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2611 | 71.503 | 79.4216 | 78.6467 | 68.2649 | 15.115 | 0 | 0.128 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.8251 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.3 | 122.5667 | 124 | 124 | 129.2 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.864 | 48.718 | 68.571 | 49.325
2024-12-01 | 0:10 | 7869.86 | 7870.2 |  | 239.93 | 2.2244 | 288.7 | 550.71 | 0 | 59.998 | 533.7 | 0.541 | 4.1491 | 1.4281 | 7867 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2611 | 71.503 | 79.4229 | 78.64 | 68.2653 | 15.115 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8209 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 124.6 | 124.3 | 122.5667 | 124 | 124 | 129.2 | 123.7 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.4 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 233 | 68.864 | 48.717 | 68.571 | 49.325
2024-12-01 | 0:10 | 7872.86 | 7873.2 |  | 239.94 | 2.2242 | 288.7 | 550.95 | 0 | 60.002 | 533.7 | 0.541 | 4.1329 | 1.4294 | 7870 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.2778 | 71.503 | 79.4224 | 78.64 | 68.2682 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.331 | 64.7924 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7091 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.7667 | 124.7 | 124.6 | 124.3333 | 122.5667 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 265 | 37 | 234 | 68.864 | 48.717 | 68.571 | 49.325
2024-12-01 | 0:10 | 7875.86 | 7876.2 |  | 239.94 | 2.225 | 289 | 551.19 | 0 | 60.002 | 533.9 | 0.5412 | 4.1373 | 1.4314 | 7873 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3056 | 71.503 | 79.4237 | 78.64 | 68.2714 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.8534 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7 | 124.8 | 124.7 | 124.6333 | 124.4 | 122.6 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2197 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.864 | 48.717 | 68.571 | 49.325
2024-12-01 | 0:10 | 7878.86 | 7879.2 |  | 239.94 | 2.2259 | 289.2 | 551.43 | 0 | 60 | 534.1 | 0.5415 | 4.1833 | 1.4343 | 7876 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3278 | 71.5031 | 79.4249 | 78.6267 | 68.2731 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8428 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7667 | 124.8 | 124.7 | 124.6667 | 124.4 | 122.6333 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.5 | 139.2 | 68.2 | 146 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 233 | 68.864 | 48.717 | 68.571 | 49.325
2024-12-01 | 0:10 | 7881.86 | 7882.2 |  | 239.94 | 2.2256 | 289.3 | 551.67 | 0 | 60.004 | 534 | 0.5418 | 4.2137 | 1.4369 | 7879 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3 | 71.5036 | 79.4241 | 78.62 | 68.2718 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8572 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7333 | 124.7667 | 124.7 | 124.6333 | 124.3333 | 122.6333 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.864 | 48.716 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7884.86 | 7885.2 |  | 239.94 | 2.2289 | 289.9 | 551.91 | 0 | 60.004 | 534.8 | 0.542 | 4.1315 | 1.4377 | 7882 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3444 | 71.504 | 79.4253 | 78.62 | 68.2714 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8417 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7667 | 124.8 | 124.7 | 124.7 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 146 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.864 | 48.716 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7887.86 | 7888.2 |  | 239.94 | 2.2307 | 289.9 | 552.15 | 0 | 60.002 | 535.2 | 0.5416 | 4.1673 | 1.4392 | 7885 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.35 | 71.5047 | 79.4322 | 78.62 | 68.2727 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8481 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.7 | 124.7 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.864 | 48.716 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7890.86 | 7891.2 |  | 239.94 | 2.2326 | 289.9 | 552.4 | 0 | 60.002 | 535.7 | 0.5412 | 4.1367 | 1.4399 | 7888 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3278 | 71.5061 | 79.442 | 78.62 | 68.2759 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.8889 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5324 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.7667 | 124.8 | 124.7 | 124.6667 | 124.3333 | 122.7 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.6 | 139.2 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.864 | 48.715 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7893.86 | 7894.2 |  | 239.94 | 2.2326 | 289.9 | 552.64 | 0 | 59.999 | 535.7 | 0.5411 | 4.1761 | 1.441 | 7891 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.35 | 71.5072 | 79.4494 | 78.6067 | 68.278 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8979 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5326 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.7 | 124.7 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.7 | 139.2 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 268 | 37 | 233 | 68.864 | 48.715 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7896.86 | 7897.2 |  | 239.94 | 2.2343 | 290.1 | 552.88 | 0 | 60.004 | 536.1 | 0.5412 | 4.1852 | 1.4389 | 7894 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.35 | 71.5087 | 79.4547 | 78.6067 | 68.2784 | 15.115 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9349 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5325 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.7333 | 124.7 | 124.3667 | 122.7 | 124 | 124 | 129.2 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.7 | 139.2 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.864 | 48.715 | 68.571 | 49.324
2024-12-01 | 0:10 | 7899.86 | 7900.2 |  | 239.95 | 2.2191 | 288.3 | 553.12 | 0 | 60 | 532.5 | 0.5414 | 4.181 | 1.4381 | 7897 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3667 | 71.5107 | 79.4571 | 78.6 | 68.2771 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.8958 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.7667 | 124.7333 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.3 | 123.8 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 139.2 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2202 | 2200 | 270 | 37 | 234 | 68.864 | 48.715 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:10 | 7902.86 | 7903.2 |  | 239.94 | 2.2299 | 290 | 553.36 | 0 | 60 | 535.1 | 0.5419 | 4.1533 | 1.4366 | 7900 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3667 | 71.5129 | 79.4588 | 78.6 | 68.2776 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8931 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 124.7 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 147 | 94 | 1046 | 80 | 2202 | 2200 | 270 | 37 | 234 | 68.864 | 48.714 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:10 | 7905.86 | 7906.21 |  | 239.95 | 2.2296 | 289.8 | 553.6 | 0 | 60 | 535 | 0.5417 | 4.1813 | 1.4365 | 7903 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.35 | 71.5145 | 79.46 | 78.6 | 68.2763 | 15.115 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8733 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 124.7 | 124.7 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 270 | 37 | 233 | 68.864 | 48.714 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:11 | 7908.86 | 7909.21 |  | 239.95 | 2.2313 | 290 | 553.84 | 0 | 59.998 | 535.4 | 0.5416 | 4.1479 | 1.4334 | 7906 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4056 | 71.5158 | 79.46 | 78.6 | 68.2751 | 15.115 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9225 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7114 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8667 | 124.8333 | 124.7667 | 124.7667 | 124.4333 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.865 | 48.714 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:11 | 7911.86 | 7912.21 |  | 239.95 | 2.2369 | 290.8 | 554.08 | 0 | 60.003 | 536.8 | 0.5417 | 4.0785 | 1.4301 | 7909 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3889 | 71.5175 | 79.4588 | 78.5867 | 68.2767 | 15.115 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9423 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7111 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 124.8667 | 124.7667 | 124.7667 | 124.4 | 122.7 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2198 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.865 | 48.714 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:11 | 7914.86 | 7915.2 |  | 239.95 | 2.2333 | 290.1 | 554.32 | 0 | 60 | 535.9 | 0.5413 | 4.1574 | 1.428 | 7912 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3944 | 71.5191 | 79.4571 | 78.5867 | 68.2792 | 15.115 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9158 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 124.8667 | 124.7333 | 124.7667 | 124.4333 | 122.7333 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.2 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.865 | 48.714 | 68.571 | 49.323
2024-12-01 | 0:11 | 7917.86 | 7918.21 |  | 239.95 | 2.2283 | 289.3 | 554.57 | 0 | 60 | 534.7 | 0.541 | 4.1421 | 1.4278 | 7915 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.3833 | 71.5204 | 79.4563 | 78.58 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9308 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8667 | 124.7 | 124.7667 | 124.4333 | 122.7333 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.865 | 48.713 | 68.571 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7920.86 | 7921.21 |  | 239.94 | 2.2205 | 288.5 | 554.81 | 0 | 60.002 | 532.8 | 0.5414 | 4.1468 | 1.4242 | 7918 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4222 | 71.5207 | 79.4563 | 78.58 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9101 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 124.9 | 124.7333 | 124.8 | 124.5 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.3 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2197 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.865 | 48.713 | 68.571 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7923.86 | 7924.21 |  | 239.93 | 2.2148 | 287.8 | 555.05 | 0 | 60.001 | 531.4 | 0.5416 | 4.1734 | 1.4212 | 7921 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4111 | 71.5201 | 79.4608 | 78.58 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9133 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 124.9 | 124.7 | 124.8 | 124.4667 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.865 | 48.713 | 68.571 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7926.86 | 7927.21 |  | 239.94 | 2.2227 | 288.9 | 555.29 | 0 | 60 | 533.3 | 0.5417 | 4.0968 | 1.4193 | 7924 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4278 | 71.5188 | 79.4682 | 78.57 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.9703 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.4 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2198 | 2200 | 266 | 37 | 234 | 68.865 | 48.713 | 68.572 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7929.86 | 7930.21 |  | 239.94 | 2.229 | 289.9 | 555.53 | 0 | 60.002 | 534.8 | 0.542 | 4.1262 | 1.4229 | 7927 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4278 | 71.5178 | 79.4759 | 78.56 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.9698 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9333 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 122.7333 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.865 | 48.713 | 68.572 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7932.86 | 7933.21 |  | 239.94 | 2.2377 | 290.8 | 555.77 | 0 | 60 | 536.9 | 0.5417 | 4.1152 | 1.4278 | 7930 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4278 | 71.518 | 79.4804 | 78.55 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9304 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 124.9667 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2199 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7935.86 | 7936.21 |  | 239.93 | 2.2381 | 290.8 | 556.01 | 0 | 60 | 537 | 0.5415 | 4.1163 | 1.4287 | 7933 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4333 | 71.5189 | 79.4833 | 78.54 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.033 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 64.9021 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8333 | 125 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2198 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.322
2024-12-01 | 0:11 | 7938.86 | 7939.21 |  | 239.95 | 2.2329 | 290.1 | 556.25 | 0 | 60.005 | 535.8 | 0.5414 | 4.1245 | 1.4295 | 7936 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4278 | 71.5194 | 79.4882 | 78.53 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.9015 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8667 | 124.9667 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 122.7333 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.5 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7941.86 | 7942.21 |  | 239.94 | 2.2292 | 289.8 | 556.49 | 0 | 60.001 | 534.9 | 0.5417 | 4.1409 | 1.4314 | 7939 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4556 | 71.5203 | 79.4906 | 78.54 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.9065 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125 | 124.7 | 124.8333 | 124.5 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 94 | 1047 | 80 | 2197 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7944.86 | 7945.21 |  | 239.95 | 2.2215 | 288.7 | 556.74 | 0 | 60 | 533 | 0.5417 | 4.1723 | 1.4345 | 7942 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4611 | 71.5219 | 79.4914 | 78.53 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3303 | 64.8938 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7115 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125 | 124.7 | 124.8667 | 124.5 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 147 | 93 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7947.86 | 7948.21 |  | 239.94 | 2.2209 | 288.7 | 556.98 | 0 | 60 | 532.9 | 0.5417 | 4.1417 | 1.4358 | 7945 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4611 | 71.5249 | 79.4898 | 78.52 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9166 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8667 | 125 | 124.7 | 124.8667 | 124.5667 | 122.7667 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.9 | 139.3 | 68.2 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2199 | 2200 | 267 | 37 | 234 | 68.865 | 48.712 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7950.86 | 7951.21 |  | 239.94 | 2.2259 | 289.5 | 557.22 | 0 | 60.003 | 534.1 | 0.542 | 4.0904 | 1.4371 | 7948 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4611 | 71.5284 | 79.4882 | 78.52 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8964 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.8667 | 125 | 124.7 | 124.8667 | 124.5333 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 146 | 93 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.865 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7953.86 | 7954.21 |  | 239.94 | 2.2339 | 290.4 | 557.46 | 0 | 60.002 | 536 | 0.5418 | 4.1148 | 1.4387 | 7951 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5 | 71.5327 | 79.4865 | 78.5133 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8871 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7111 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.7333 | 124.9 | 124.6 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2197 | 2200 | 270 | 37 | 234 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7956.86 | 7957.21 |  | 239.94 | 2.2383 | 290.7 | 557.7 | 0 | 60 | 537.1 | 0.5413 | 4.1354 | 1.4394 | 7954 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.4944 | 71.5365 | 79.4849 | 78.5067 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8335 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5322 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.7 | 124.9 | 124.6 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.8 | 139.3 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 270 | 37 | 234 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7959.86 | 7960.21 |  | 239.94 | 2.2365 | 290.3 | 557.94 | 0 | 60 | 536.6 | 0.541 | 4.1869 | 1.4405 | 7957 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5 | 71.5401 | 79.4833 | 78.5 | 68.28 | 15.115 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8729 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.1 | 124.7 | 124.9 | 124.6 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.7 | 139.4 | 68.2 | 146 | 94 | 1046 | 80 | 2200 | 2200 | 268 | 37 | 234 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7962.86 | 7963.21 |  | 239.94 | 2.233 | 290.2 | 558.18 | 0 | 60.003 | 535.8 | 0.5417 | 4.1758 | 1.4399 | 7960 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5 | 71.5429 | 79.4873 | 78.5 | 68.2812 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8645 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7113 | 151.5322 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.1 | 124.7 | 124.9 | 124.6 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 123.9 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53.6 | 63.7 | 139.4 | 68.2 | 146 | 94 | 1048 | 80 | 2202 | 2200 | 269 | 37 | 234 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:11 | 7965.86 | 7966.21 |  | 239.91 | 0.3016 | 18.1 | 558.24 | 0 | 60.004 | 72.3 | 0.2497 | 5.3979 | 1.4696 | 7963 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.4833 | 71.5462 | 79.4971 | 78.5 | 68.2824 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8903 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0333 | 124.7333 | 124.8667 | 124.5667 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 53.6 | 63.7 | 139.4 | 68.2 | 222 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7970.61 | 7970.72 |  | 239.99 | 0.2774 | 17.87 | 558.26 | 0 | 60.005 | 66.57 | 0.2684 | 5.6766 | 1.4634 | 7968 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5167 | 71.551 | 79.5171 | 78.5 | 68.2833 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8786 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.711 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.1 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.8 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 53.8 | 63.7 | 139.3 | 68.2 | 342 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7971.61 | 7971.72 |  | 239.99 | 0.2732 | 17.53 | 558.27 | 0 | 60.004 | 65.56 | 0.2674 | 5.6925 | 1.4619 | 7969 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5111 | 71.5528 | 79.532 | 78.4867 | 68.2833 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3305 | 64.8682 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5322 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.7667 | 124.9 | 124.6 | 122.8333 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 54 | 63.7 | 139.3 | 68.2 | 373 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7972.61 | 7972.72 |  | 240 | 0.2746 | 18.19 | 558.27 | 0 | 60.001 | 65.91 | 0.276 | 5.6442 | 1.461 | 7970 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5111 | 71.5543 | 79.5531 | 78.4867 | 68.282 | 15.115 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.034 | -0.001 | 0 | 8.3306 | 64.8588 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.7667 | 124.9 | 124.6 | 122.8333 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 54.2 | 63.7 | 139.2 | 68.2 | 403 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.711 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7973.61 | 7973.72 |  | 240.01 | 0.2688 | 17.43 | 558.28 | 0 | 60 | 64.53 | 0.2702 | 5.6187 | 1.4602 | 7971 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5278 | 71.5558 | 79.5778 | 78.4867 | 68.282 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.8492 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.1 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.8667 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 54.5 | 63.7 | 139.1 | 68.2 | 432 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7974.61 | 7974.72 |  | 240.02 | 0.2576 | 16.11 | 558.28 | 0 | 60.003 | 61.84 | 0.2605 | 5.7826 | 1.4583 | 7972 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5167 | 71.5565 | 79.6033 | 78.48 | 68.2833 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8569 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.8333 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 54.7 | 63.7 | 139 | 68.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7975.61 | 7975.72 |  | 240.05 | 0.2186 | 11.28 | 558.29 | 0 | 60.001 | 52.47 | 0.215 | 4.8111 | 1.4548 | 7973 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5222 | 71.5564 | 79.6304 | 78.4867 | 68.2861 | 15.115 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8767 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.8667 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 55.1 | 63.7 | 138.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.321
2024-12-01 | 0:12 | 7976.61 | 7977.03 |  | 240.06 | 0.21945 | 11.82 | 558.29 | 0 | 60.002 | 52.68 | 0.2244 | 4.6129 | 1.4529 | 7974 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5278 | 71.5559 | 79.6604 | 78.48 | 68.289 | 15.115 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8866 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9 | 125.0667 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 55.6 | 63.7 | 138.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7977.61 | 7978.03 |  | 240.07 | 0.21813 | 11.91 | 558.29 | 0 | 60.001 | 52.37 | 0.2274 | 4.7105 | 1.4497 | 7975 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5278 | 71.5547 | 79.6937 | 78.4867 | 68.2914 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8835 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9333 | 125.0333 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 55.9 | 63.8 | 138.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7978.61 | 7979.03 |  | 240.08 | 0.21278 | 11.25 | 558.3 | 0 | 60 | 51.08 | 0.2202 | 4.6973 | 1.4487 | 7976 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5333 | 71.5528 | 79.7294 | 78.4867 | 68.2906 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8769 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9667 | 125.0333 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 56.4 | 63.9 | 138.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7979.61 | 7980.03 |  | 240.09 | 0.21489 | 12.03 | 558.3 | 0 | 60.001 | 51.59 | 0.2331 | 4.8267 | 1.4465 | 7977 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5333 | 71.551 | 79.7651 | 78.48 | 68.2898 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3305 | 64.8746 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9667 | 125.0333 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 56.8 | 63.9 | 138.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7980.61 | 7981.04 |  | 240.1 | 0.20896 | 11.47 | 558.3 | 0 | 60.001 | 50.17 | 0.2287 | 4.607 | 1.4452 | 7978 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5333 | 71.5487 | 79.7984 | 78.48 | 68.2873 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8895 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5323 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 124.9667 | 125.0333 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 57.4 | 64 | 138 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7981.61 | 7982.04 |  | 240.11 | 0.20572 | 11.48 | 558.31 | 0 | 60.004 | 49.39 | 0.2324 | 4.9772 | 1.4436 | 7979 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5444 | 71.5456 | 79.8296 | 78.48 | 68.2857 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8893 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7112 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 58 | 64.1 | 137.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7982.61 | 7983.03 |  | 240.12 | 0.20547 | 12.16 | 558.31 | 0 | 60 | 49.34 | 0.2465 | 4.8662 | 1.4422 | 7980 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5444 | 71.5422 | 79.858 | 78.48 | 68.2861 | 15.115 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.9066 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7114 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 58.4 | 64.2 | 137.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7983.61 | 7984.03 |  | 240.12 | 0.19657 | 11.2 | 558.31 | 0 | 60 | 47.2 | 0.2373 | 5.1244 | 1.4417 | 7981 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.55 | 71.5379 | 79.8863 | 78.48 | 68.2865 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9343 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7115 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 59 | 64.4 | 137.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7984.61 | 7985.03 |  | 240.13 | 0.1926 | 11.53 | 558.32 | 0 | 59.999 | 46.25 | 0.2492 | 4.9516 | 1.4383 | 7982 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.55 | 71.533 | 79.9155 | 78.4667 | 68.2886 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9363 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 124.9 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 59.6 | 64.5 | 137.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7985.61 | 7986.04 |  | 240.14 | 0.18721 | 12.11 | 558.32 | 0 | 59.999 | 44.96 | 0.2694 | 4.9213 | 1.4362 | 7983 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5556 | 71.5283 | 79.9445 | 78.46 | 68.2886 | 15.115 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9185 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 124.9333 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 60 | 64.6 | 136.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7986.61 | 7987.04 |  | 240.14 | 0.17417 | 11.23 | 558.32 | 0 | 60.001 | 41.82 | 0.2685 | 4.9299 | 1.4341 | 7984 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5556 | 71.5235 | 79.9724 | 78.4733 | 68.2873 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.9171 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7111 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9667 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 60.6 | 64.8 | 136.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7987.61 | 7988.04 |  | 240.14 | 0.16423 | 11.37 | 558.32 | 0 | 59.997 | 39.44 | 0.2883 | 5.2573 | 1.4305 | 7985 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.55 | 71.5192 | 79.998 | 78.4733 | 68.2869 | 15.115 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.9165 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5324 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9333 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 61 | 64.9 | 136.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7988.61 | 7989.03 |  | 240.15 | 0.15719 | 12.16 | 558.33 | 0 | 60.002 | 37.75 | 0.3222 | 5.3398 | 1.4268 | 7986 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Heating Tanks.... | 124.5611 | 71.5155 | 80.0218 | 78.4667 | 68.2857 | 15.115 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8931 | 125.9535 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.5325 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 124.9667 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 61.6 | 65.1 | 136 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7991.66 | 7991.73 |  | 240.12 | 0.13271 | 11.92 | 558.34 | 0 | 60 | 31.87 | 0.3741 | 5.3451 | 1.4211 | 7989 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5556 | 71.5093 | 80.0669 | 78.4733 | 68.2882 | 0 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8409 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9667 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.2 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 63.1 | 65.6 | 135.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7994.66 | 7994.73 |  | 240.11 | 0.13082 | 11.92 | 558.35 | 0 | 60.001 | 31.41 | 0.3796 | 5.1343 | 1.4196 | 7992 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5556 | 71.5058 | 80.1045 | 78.46 | 68.289 | 0 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8408 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9667 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 129.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 64.6 | 66.1 | 134.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 7997.66 | 7997.73 |  | 240.08 | 0.15457 | 11.88 | 558.36 | 0 | 59.999 | 37.11 | 0.3202 | 5.4673 | 1.4283 | 7995 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5611 | 71.5027 | 80.1518 | 78.46 | 68.2882 | 0 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8991 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 125 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 128.9 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 66 | 66.7 | 133.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8000.66 | 8000.73 |  | 240.07 | 0.18303 | 11.69 | 558.37 | 0 | 59.999 | 43.94 | 0.266 | 5.1027 | 1.4369 | 7998 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.5556 | 71.4994 | 80.2022 | 78.46 | 68.2861 | 0 | 0 | 0.136 | 0.025 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 64.8825 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7122 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.0667 | 124.8 | 124.9667 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 128.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 67.4 | 67.1 | 132.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.71 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8003.66 | 8003.73 |  | 240.05 | 0.20097 | 11.31 | 558.37 | 0 | 60.001 | 48.24 | 0.2345 | 4.8368 | 1.4416 | 8001 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5722 | 71.4959 | 80.2471 | 78.44 | 68.2857 | 0 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8375 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 125 | 124.6333 | 122.9 | 124 | 124 | 128.7 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 67.5 | 132 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8006.66 | 8006.73 |  | 240.03 | 0.21214 | 11 | 558.38 | 0 | 60 | 50.92 | 0.216 | 4.6551 | 1.4497 | 8004 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5722 | 71.4919 | 80.2888 | 78.44 | 68.2869 | 0 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8673 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 125 | 124.6333 | 122.9 | 124 | 124 | 128.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.8 | 67.8 | 131.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8009.66 | 8009.73 |  | 239.99 | 0.22088 | 11.19 | 558.39 | 0 | 60.003 | 53.01 | 0.2111 | 4.9574 | 1.4559 | 8007 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5778 | 71.4865 | 80.322 | 78.43 | 68.2869 | 0 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.8563 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8 | 125 | 124.6667 | 122.9 | 124 | 124 | 128.4 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70.9 | 68 | 130.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8012.66 | 8012.73 |  | 239.96 | 0.22631 | 11.22 | 558.4 | 0 | 60 | 54.31 | 0.2067 | 5.1385 | 1.4597 | 8010 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.5889 | 71.48 | 80.3427 | 78.43 | 68.2878 | 0 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8692 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7093 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8333 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 128.2 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 72 | 68.2 | 129.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8015.66 | 8015.73 |  | 239.97 | 0.23072 | 11.27 | 558.41 | 0 | 60 | 55.36 | 0.2035 | 4.8821 | 1.4615 | 8013 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5889 | 71.4725 | 80.3494 | 78.43 | 68.2918 | 0 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8632 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8333 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 128 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 73 | 68.4 | 129.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8018.66 | 8018.73 |  | 239.94 | 0.24537 | 11.38 | 558.42 | 0 | 60 | 58.87 | 0.1933 | 4.7231 | 1.4627 | 8016 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6 | 71.4636 | 80.3463 | 78.4233 | 68.2967 | 0 | 0 | 0.137 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 64.8979 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 127.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 74 | 68.5 | 128.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.709 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8021.66 | 8021.73 |  | 239.92 | 0.26905 | 11.71 | 558.43 | 0 | 60.003 | 64.55 | 0.1815 | 4.4754 | 1.4667 | 8019 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6 | 71.4534 | 80.3367 | 78.4233 | 68.298 | 0 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.885 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 127.7 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 74.9 | 68.6 | 128.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.572 | 49.32
2024-12-01 | 0:12 | 8024.66 | 8024.73 |  | 239.92 | 0.27898 | 11.89 | 558.44 | 0 | 60.001 | 66.93 | 0.1776 | 4.2351 | 1.4636 | 8022 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.5833 | 71.4428 | 80.3208 | 78.4167 | 68.2967 | 0 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3307 | 64.856 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8667 | 125 | 124.6667 | 122.8667 | 124 | 124 | 127.5 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 75.8 | 68.7 | 127.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:12 | 8027.66 | 8027.73 |  | 239.94 | 0.27239 | 12.07 | 558.45 | 0 | 60.003 | 65.36 | 0.1847 | 4.4818 | 1.464 | 8025 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.5833 | 71.4334 | 80.2994 | 78.41 | 68.2967 | 0 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8678 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.8667 | 125 | 124.6667 | 122.8667 | 124 | 124 | 127.4 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 76.6 | 68.8 | 127.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8030.66 | 8030.73 |  | 239.96 | 0.25285 | 11.74 | 558.46 | 0 | 60.002 | 60.68 | 0.1935 | 4.5592 | 1.4644 | 8028 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6 | 71.4254 | 80.2729 | 78.41 | 68.2967 | 0 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8917 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 127.2 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 77.3 | 68.8 | 126.9 | 68.3 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8033.66 | 8033.73 |  | 239.99 | 0.2337 | 11.33 | 558.47 | 0 | 59.999 | 56.09 | 0.202 | 5.0531 | 1.4626 | 8031 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6 | 71.4189 | 80.2435 | 78.4033 | 68.2984 | 0 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3306 | 64.8657 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 124.8667 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 127.1 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 78 | 68.9 | 126.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8036.66 | 8036.73 |  | 240.01 | 0.22698 | 11.52 | 558.48 | 0 | 60.003 | 54.48 | 0.2114 | 5.2485 | 1.4602 | 8034 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6056 | 71.4148 | 80.2141 | 78.4033 | 68.2996 | 0 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3309 | 64.825 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 78.5 | 68.9 | 126.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.708 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8039.66 | 8039.73 |  | 240.05 | 0.22393 | 12 | 558.49 | 0 | 60.001 | 53.76 | 0.2233 | 4.9185 | 1.4561 | 8037 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6056 | 71.4123 | 80.1837 | 78.41 | 68.3 | 0 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3308 | 64.8481 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7099 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 79.2 | 69 | 125.8 | 68.3 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.707 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8042.66 | 8042.73 |  | 240.07 | 0.21692 | 12.01 | 558.5 | 0 | 60.002 | 52.08 | 0.2306 | 4.681 | 1.4487 | 8040 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6111 | 71.4109 | 80.1496 | 78.39 | 68.3 | 0 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3304 | 64.8965 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.7 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 79.7 | 69 | 125.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.707 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8045.66 | 8045.73 |  | 240.09 | 0.20764 | 12.06 | 558.51 | 0 | 59.999 | 49.85 | 0.242 | 4.7186 | 1.4432 | 8043 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6167 | 71.4118 | 80.1147 | 78.39 | 68.3 | 0 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0 | 8.33 | 64.945 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 124.9 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.6 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 80.3 | 69.1 | 125.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.867 | 48.707 | 68.573 | 49.319
2024-12-01 | 0:13 | 8048.66 | 8048.73 |  | 240.12 | 0.19255 | 12.01 | 558.52 | 0 | 60.001 | 46.24 | 0.2597 | 4.979 | 1.4379 | 8046 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6222 | 71.4154 | 80.0812 | 78.39 | 68.3 | 0 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9347 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 124.9333 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.4 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 80.7 | 69.1 | 124.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.707 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8051.66 | 8051.73 |  | 240.13 | 0.16461 | 11.96 | 558.53 | 0 | 60 | 39.53 | 0.3026 | 5.042 | 1.4303 | 8049 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6278 | 71.4207 | 80.0502 | 78.39 | 68.3 | 0 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.025 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9404 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 124.9667 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.3 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.1 | 69.2 | 124.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.707 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8054.66 | 8054.73 |  | 240.14 | 0.13778 | 12.23 | 558.54 | 0 | 60.001 | 33.09 | 0.3695 | 5.0425 | 1.4233 | 8052 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4274 | 80.0218 | 78.3833 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9463 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.2 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.4 | 69.2 | 124.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.706 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8057.66 | 8057.73 |  | 240.14 | 0.13067 | 12.17 | 558.55 | 0 | 60 | 31.38 | 0.3877 | 5.1053 | 1.4189 | 8055 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4354 | 79.9941 | 78.37 | 68.3 | 0 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9394 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126.1 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.7 | 69.2 | 124.1 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.706 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8060.66 | 8060.73 |  | 240.14 | 0.1571 | 12.12 | 558.56 | 0 | 60.001 | 37.72 | 0.3214 | 5.1989 | 1.4277 | 8058 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4438 | 79.9669 | 78.3767 | 68.3 | 0 | 0 | 0.123 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9573 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 126 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.9 | 69.3 | 123.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.706 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8063.66 | 8063.73 |  | 240.09 | 0.18637 | 12.07 | 558.57 | 0 | 60.004 | 44.75 | 0.2696 | 4.9102 | 1.4362 | 8061 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4515 | 79.9408 | 78.37 | 68.3018 | 0 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 64.9869 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.9 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 82.1 | 69.3 | 123.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.706 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8066.66 | 8066.74 |  | 240.07 | 0.20551 | 11.88 | 558.58 | 0 | 59.996 | 49.34 | 0.2409 | 4.7146 | 1.4428 | 8064 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6278 | 71.4595 | 79.9159 | 78.37 | 68.3055 | 0 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 64.9247 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.8 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 82.3 | 69.3 | 123.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.705 | 68.573 | 49.318
2024-12-01 | 0:13 | 8069.66 | 8069.73 |  | 240.05 | 0.21414 | 11.67 | 558.59 | 0 | 60 | 51.4 | 0.227 | 4.752 | 1.4481 | 8067 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4685 | 79.8935 | 78.3567 | 68.308 | 0 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9431 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.7 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 82.5 | 69.4 | 123 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.705 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8072.66 | 8072.74 |  | 240.01 | 0.22057 | 11.57 | 558.6 | 0 | 60.001 | 52.94 | 0.2186 | 4.9037 | 1.4563 | 8070 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6333 | 71.4765 | 79.8714 | 78.3567 | 68.3043 | 0 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 64.9953 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.6 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 82.6 | 69.4 | 122.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.705 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8075.66 | 8075.74 |  | 239.99 | 0.22588 | 11.5 | 558.61 | 0 | 60.003 | 54.21 | 0.2121 | 4.8442 | 1.4599 | 8073 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6444 | 71.4831 | 79.8494 | 78.35 | 68.3006 | 0 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3295 | 65.0107 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7107 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.5 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 82.8 | 69.4 | 122.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.705 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8078.66 | 8078.74 |  | 239.97 | 0.23255 | 11.45 | 558.62 | 0 | 60 | 55.8 | 0.2052 | 4.7474 | 1.4597 | 8076 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6444 | 71.4885 | 79.8288 | 78.35 | 68.3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9594 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.5 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83 | 69.4 | 122.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.705 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8081.66 | 8081.74 |  | 239.93 | 0.25084 | 11.36 | 558.63 | 0 | 60.001 | 60.19 | 0.1887 | 4.4654 | 1.4612 | 8079 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6556 | 71.4928 | 79.8075 | 78.35 | 68.3012 | 0 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9543 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.4 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83.2 | 69.4 | 121.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.704 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8084.66 | 8084.74 |  | 239.92 | 0.27264 | 11.54 | 558.64 | 0 | 60.001 | 65.41 | 0.1764 | 4.4887 | 1.4636 | 8082 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6556 | 71.4962 | 79.7869 | 78.3233 | 68.3031 | 0 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9503 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7104 | 151.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.3 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83.4 | 69.5 | 121.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.704 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:13 | 8087.66 | 8087.74 |  | 239.92 | 0.28503 | 12.34 | 558.65 | 0 | 60.001 | 68.38 | 0.1805 | 4.3774 | 1.4662 | 8085 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6556 | 71.4996 | 79.768 | 78.31 | 68.3037 | 0 | 0 | 0.137 | 0.025 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 64.9434 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7108 | 151.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.3 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83.6 | 69.5 | 121.2 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.704 | 68.573 | 49.317
2024-12-01 | 0:14 | 8090.66 | 8090.74 |  | 239.93 | 0.27092 | 11.93 | 558.66 | 0 | 60.004 | 65 | 0.1835 | 4.4279 | 1.4648 | 8088 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5028 | 79.7504 | 78.31 | 68.3037 | 0 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3301 | 64.9444 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.2 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83.7 | 69.5 | 120.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.704 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8093.66 | 8093.74 |  | 239.98 | 0.24621 | 11.36 | 558.67 | 0 | 60.003 | 59.08 | 0.1923 | 4.4421 | 1.4622 | 8091 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5056 | 79.7325 | 78.31 | 68.3055 | 0 | 0 | 0.131 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3298 | 64.9808 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.1 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83.9 | 69.5 | 120.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 48.704 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8096.66 | 8096.74 |  | 240.01 | 0.22866 | 11.14 | 558.68 | 0 | 60.005 | 54.88 | 0.2029 | 4.7621 | 1.46 | 8094 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5087 | 79.7116 | 78.3033 | 68.311 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3299 | 64.9597 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125.1 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.1 | 69.6 | 120.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8099.66 | 8099.74 |  | 240.04 | 0.2217 | 11.34 | 558.69 | 0 | 60.003 | 53.22 | 0.213 | 5.0266 | 1.458 | 8097 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6611 | 71.5132 | 79.6896 | 78.31 | 68.3129 | 0 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3296 | 65.0023 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.3 | 69.6 | 119.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8102.66 | 8102.74 |  | 240.07 | 0.21814 | 11.52 | 558.7 | 0 | 59.994 | 52.37 | 0.22 | 4.6667 | 1.4531 | 8100 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5189 | 79.6724 | 78.2967 | 68.3165 | 0 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3292 | 65.0554 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.4 | 69.6 | 119.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8105.66 | 8105.74 |  | 240.09 | 0.21112 | 11.86 | 558.71 | 0 | 60 | 50.69 | 0.234 | 4.7419 | 1.4455 | 8103 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.526 | 79.6606 | 78.2967 | 68.3214 | 0 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3295 | 65.014 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 125 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.6 | 69.6 | 119.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8108.66 | 8108.74 |  | 240.12 | 0.2021 | 12.12 | 558.72 | 0 | 60.002 | 48.53 | 0.2497 | 5.0267 | 1.4407 | 8106 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5336 | 79.6471 | 78.3033 | 68.322 | 0 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3296 | 65.0078 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 124.9 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.8 | 69.6 | 118.7 | 68.6 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8111.66 | 8111.75 |  | 240.14 | 0.18117 | 12.21 | 558.72 | 0 | 60.002 | 43.51 | 0.2806 | 5.0486 | 1.4339 | 8109 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.5416 | 79.632 | 78.29 | 68.3208 | 0 | 0 | 0.131 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3293 | 65.045 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7111 | 151.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 124.9 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.9 | 69.6 | 118.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8114.66 | 8114.75 |  | 240.14 | 0.14721 | 12.17 | 558.73 | 0 | 60.001 | 35.35 | 0.3442 | 5.2044 | 1.4246 | 8112 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6667 | 71.55 | 79.6184 | 78.2833 | 68.3227 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3291 | 65.0774 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 124.8 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.1 | 69.6 | 118 | 68.6 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.703 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8117.66 | 8117.75 |  | 240.15 | 0.12833 | 12.17 | 558.74 | 0 | 59.999 | 30.82 | 0.3949 | 5.2117 | 1.417 | 8115 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6722 | 71.5592 | 79.6037 | 78.29 | 68.3263 | 0 | 0 | 0.131 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3292 | 65.0717 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7112 | 151.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1333 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.9 | 124 | 124 | 124.8 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.2 | 69.6 | 117.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8120.66 | 8120.75 |  | 240.13 | 0.1516 | 12.03 | 558.75 | 0 | 59.999 | 36.4 | 0.3304 | 5.2982 | 1.4275 | 8118 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Heating Tanks.... Waiting for Delay Cutout.... | 124.6611 | 71.5685 | 79.5871 | 78.27 | 68.3288 | 0 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3293 | 65.0541 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7126 | 151.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6667 | 122.9 | 124 | 124 | 124.7 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.3 | 69.6 | 117.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8123.66 | 8123.75 |  | 240.12 | 0.18495 | 11.81 | 558.76 | 0 | 60.002 | 44.41 | 0.2659 | 5.0865 | 1.4363 | 8121 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6556 | 71.5765 | 79.572 | 78.27 | 68.33 | 0 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 65.0404 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6333 | 122.9 | 124 | 124 | 124.7 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.4 | 69.7 | 117.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8126.66 | 8126.75 |  | 240.1 | 0.20281 | 11.85 | 558.77 | 0 | 60.001 | 48.7 | 0.2434 | 4.9116 | 1.4429 | 8124 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.65 | 71.5831 | 79.558 | 78.27 | 68.33 | 0 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3294 | 65.0494 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 124.7 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.5 | 69.7 | 116.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8129.66 | 8129.75 |  | 240.07 | 0.21632 | 12.09 | 558.78 | 0 | 60.003 | 51.93 | 0.2328 | 4.7018 | 1.4492 | 8127 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.65 | 71.5885 | 79.5441 | 78.27 | 68.33 | 0 | 0 | 0.137 | 0.026 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 65.0448 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7109 | 151.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6 | 122.9 | 124 | 124 | 124.6 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.5 | 69.7 | 116.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:14 | 8131.66 | 8132.75 |  | 240.04 | 0.22453 | 12.12 | 558.79 | 0 | 60.002 | 53.9 | 0.2248 | 4.9878 | 1.4561 | 8130 | 16.35 | 0 | 0 | 1 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for Delay Cutout.... | 124.6611 | 71.5926 | 79.531 | 78.27 | 68.3324 | 0 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3291 | 65.089 | 0 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1333 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6333 | 122.9 | 124 | 124 | 124.6 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 85.5 | 69.7 | 116.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 48.702 | 68.574 | 49.316
2024-12-01 | 0:15 | 0 | 8153.75 |  | 239.97 | 0.24547 | 11.8 | 558.86 | 0 | 60 | 58.91 | 0.2003 | 4.8584 | 1.4651 | 8151 | 100 | 0 | 33.3375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 467 Seconds.... 0.446 9335 1.334 0.307 3.000 | 124.6389 | 71.6339 | 77.3976 | 78.1 | 68.3484 | 0.07 | 0.358 | 0.135 | 0.025 | 0.032 | 0 | 2.0097 | 8.333 | 65.2124 | 0.58289 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7272 | 151.5232 | 0.242 | 0.07 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6333 | 122.8 | 124 | 124 | 124.4 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 84.1 | 69.7 | 114.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 48.702 | 68.575 | 49.316
2024-12-01 | 0:15 | 0 | 8183.76 |  | 240.1 | 0.1787 | 11.3 | 558.96 | 0 | 60.004 | 42.91 | 0.2634 | 5.1473 | 1.4364 | 8181 | 15.175 | 0 | 47.225 | 1 | Testing Tank A - Purging for 437 Seconds.... 0.500 11557 1.889 1.356 3.000 | 124.65 | 73.9388 | 65.1045 | 78.0867 | 68.369 | 0.593 | 1.387 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 11.5628 | 8.3309 | 63.029 | 4.9347 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.5672 | 1.39 | 0.593 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.8 | 124 | 124 | 124.3 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.1 | 69.7 | 111.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.872 | 48.702 | 68.576 | 49.318
2024-12-01 | 0:16 | 0 | 8213.77 |  | 239.98 | 0.26485 | 12.37 | 559.06 | 0 | 60 | 63.56 | 0.1947 | 4.5396 | 1.4661 | 8211 | 15.175 | 0 | 54.675 | 1 | Testing Tank A - Purging for 407 Seconds.... 0.443 12749 2.187 2.167 3.000 | 124.65 | 62.9561 | 64.7776 | 78.0667 | 68.382 | 1.572 | 2.19 | 0.133 | 0.024 | 0.033 | 0 | 18.2978 | 8.3513 | 65.7208 | 13.1029 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7992 | 151.4674 | 2.199 | 1.575 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.8 | 124 | 124 | 124.2 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 78.6 | 69.7 | 108.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.873 | 48.704 | 68.577 | 49.32
2024-12-01 | 0:16 | 0 | 8243.77 |  | 240.15 | 0.13241 | 11.7 | 559.15 | 0 | 60.004 | 31.8 | 0.3681 | 5.2356 | 1.4214 | 8241 | 15.175 | 0 | 58 | 1 | Testing Tank A - Purging for 376 Seconds.... 0.304 13281 2.320 2.562 3.000 | 124.6333 | 56.6497 | 65.4161 | 78.04 | 68.3837 | 2.819 | 2.575 | 0.136 | 0.024 | 0.032 | 0 | 21.4555 | 8.3162 | 64.1161 | 23.4873 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7467 | 151.5847 | 2.579 | 2.823 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.7 | 124 | 124 | 124 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 76.5 | 69.5 | 105.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.875 | 48.707 | 68.578 | 49.324
2024-12-01 | 0:17 | 0 | 8273.77 |  | 239.91 | 0.27958 | 11.94 | 559.25 | 0 | 60 | 67.08 | 0.178 | 4.4785 | 1.4658 | 8271 | 15.175 | 0 | 59.2 | 1 | Testing Tank A - Purging for 347 Seconds.... 0.500 13472 2.368 2.827 3.000 | 124.6167 | 56.3407 | 57.2888 | 78.01 | 68.3837 | 4.2 | 2.829 | 0.133 | 0.024 | 0.032 | 0 | 23.5615 | 8.3383 | 57.3458 | 34.9754 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7041 | 151.6539 | 2.832 | 4.204 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.6 | 124 | 124 | 124 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 74.9 | 69.4 | 103.3 | 68 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.876 | 48.714 | 68.579 | 49.331
2024-12-01 | 0:17 | 0 | 8303.78 |  | 240.15 | 0.14077 | 11.61 | 559.35 | 0 | 60 | 33.81 | 0.3434 | 5.1501 | 1.4245 | 8301 | 15.175 | 0 | 59.7125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 317 Seconds.... 0.500 13554 2.389 2.922 3.000 | 124.5889 | 56.9916 | 57.8667 | 77.9633 | 68.3739 | 5.648 | 2.924 | 0.125 | 0.036 | 0.023 | 0 | 24.3638 | 8.3411 | 57.8487 | 47.0613 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7126 | 151.6382 | 2.929 | 5.657 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.5 | 124 | 124 | 123.9 | 124.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 73.5 | 69.3 | 101.9 | 68 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.877 | 48.725 | 68.58 | 49.341
2024-12-01 | 0:18 | 0 | 8333.79 |  | 239.93 | 0.26285 | 11.9 | 559.45 | 0 | 60.002 | 63.07 | 0.1886 | 4.5052 | 1.463 | 8331 | 15.175 | 0 | 59.775 | 1 | Testing Tank A - Purging for 286 Seconds.... 0.303 13564 2.391 2.980 3.000 | 124.6167 | 56.9552 | 57.8616 | 77.9 | 68.3427 | 7.124 | 2.979 | 0.131 | 0.028 | 0.025 | 0 | 24.8663 | 8.341 | 57.856 | 59.3709 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7126 | 151.6386 | 2.989 | 7.137 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.6 | 124 | 124 | 123.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 72.4 | 69.3 | 101.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.878 | 48.74 | 68.58 | 49.355
2024-12-01 | 0:18 | 0 | 8363.79 |  | 240.12 | 0.19408 | 12.26 | 559.54 | 0 | 60.001 | 46.6 | 0.2631 | 4.9386 | 1.4376 | 8361 | 15.175 | 0 | 59.95 | 1 | Testing Tank A - Purging for 257 Seconds.... 0.500 13592 2.398 2.990 3.000 | 124.6333 | 56.9331 | 57.8118 | 77.8633 | 68.3086 | 8.609 | 2.99 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.9253 | 8.3417 | 57.7709 | 71.7567 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7122 | 151.6398 | 2.996 | 8.625 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.7 | 124 | 124 | 123.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 71.6 | 69.8 | 101.8 | 67.6 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.878 | 48.757 | 68.58 | 49.37
2024-12-01 | 0:19 | 0 | 8393.79 |  | 239.99 | 0.22567 | 11.23 | 559.64 | 0 | 59.999 | 54.16 | 0.2073 | 5.1615 | 1.4603 | 8391 | 15.175 | 0 | 60 | 1 | Testing Tank A - Purging for 226 Seconds.... 0.250 13600 2.400 2.991 3.000 | 124.6278 | 56.9327 | 57.8061 | 77.81 | 68.2755 | 10.104 | 2.989 | 0.12 | 0.037 | 0.024 | 0 | 24.9175 | 8.3422 | 57.7136 | 84.2258 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7086 | 151.6396 | 2.995 | 10.124 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.7 | 124 | 124 | 123.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 71 | 71.1 | 101.8 | 67.5 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.877 | 48.778 | 68.579 | 49.39
2024-12-01 | 0:19 | 0 | 8423.8 |  | 240.05 | 0.2235 | 11.81 | 559.74 | 0 | 60.002 | 53.65 | 0.2201 | 4.9365 | 1.4556 | 8421 | 15.175 | 0 | 59.9375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 196 Seconds.... 0.500 13590 2.398 2.999 3.000 | 124.6 | 56.9149 | 57.7449 | 77.77 | 68.2412 | 11.596 | 3 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0.001 | 25.0295 | 8.3424 | 57.6807 | 96.6735 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.6396 | 3.009 | 11.62 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.5 | 124 | 124 | 123.9 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70.5 | 72.1 | 101.9 | 67.3 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.876 | 48.801 | 68.577 | 49.412
2024-12-01 | 0:20 | 0 | 8453.8 |  | 240.08 | 0.20609 | 12.41 | 559.84 | 0 | 60 | 49.48 | 0.2509 | 4.6556 | 1.4419 | 8451 | 15.175 | 0 | 59.7875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 166 Seconds.... 0.500 13566 2.392 3.009 3.000 | 124.5778 | 56.9691 | 57.74 | 77.7267 | 68.1914 | 13.092 | 3.008 | 0.116 | 0.035 | 0.029 | 0 | 25.118 | 8.3422 | 57.7048 | 109.1485 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7077 | 151.6395 | 3.019 | 13.12 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6667 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70.1 | 72.5 | 101.7 | 67.2 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.874 | 48.826 | 68.576 | 49.436
2024-12-01 | 0:20 | 0 | 8483.81 |  | 239.98 | 0.24822 | 11.67 | 559.94 | 0 | 59.999 | 59.57 | 0.1959 | 4.5552 | 1.4642 | 8481 | 15.175 | 0 | 59.8 | 1 | Testing Tank A - Purging for 136 Seconds.... 0.500 13568 2.392 3.007 3.000 | 124.5722 | 56.9888 | 57.8 | 77.66 | 68.152 | 14.587 | 3.007 | 0.123 | 0.031 | 0.032 | 0.001 | 25.0856 | 8.3416 | 57.7787 | 121.6223 | 125.9535 | 15.1149 | 6.71 | 151.6392 | 3.015 | 14.619 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6667 | 122.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.8 | 72.7 | 101.1 | 67.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.872 | 48.852 | 68.573 | 49.461
2024-12-01 | 0:21 | 0 | 8513.81 |  | 240.14 | 0.14594 | 11.56 | 560.03 | 0 | 60.002 | 35.05 | 0.3298 | 5.2369 | 1.4274 | 8511 | 15.175 | 0 | 59.9375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 106 Seconds.... 0.447 13591 2.398 2.989 3.000 | 124.5556 | 56.9868 | 57.78 | 77.62 | 68.0927 | 16.078 | 2.991 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 24.9369 | 8.342 | 57.728 | 134.0576 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.6394 | 2.997 | 16.113 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.6 | 72.7 | 100.7 | 67.1 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.869 | 48.878 | 68.57 | 49.486
2024-12-01 | 0:21 | 0 | 8543.82 |  | 239.95 | 0.2801 | 11.83 | 560.13 | 0 | 59.996 | 67.21 | 0.176 | 4.2778 | 1.4626 | 8541 | 15.175 | 0 | 60.0125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 76 Seconds.... 0.500 13602 2.401 2.984 3.000 | 124.5778 | 56.9734 | 57.7861 | 77.58 | 68.0394 | 17.566 | 2.986 | 0.127 | 0.028 | 0.036 | 0 | 24.9192 | 8.3419 | 57.7365 | 146.4744 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.6394 | 2.995 | 17.606 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.6667 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.3 | 72.5 | 100.5 | 67 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.866 | 48.91 | 68.566 | 49.516
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8573.83 |  | 240.11 | 0.1667 | 12.35 | 560.23 | 0 | 59.998 | 40.03 | 0.3085 | 5.0064 | 1.4307 | 8571 | 15.175 | 0 | 59.9875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 46 Seconds.... 0.447 13599 2.400 2.998 3.000 | 124.6 | 57.0204 | 57.7873 | 77.53 | 67.9894 | 19.057 | 2.996 | 0.128 | 0.028 | 0.028 | 0 | 25.0001 | 8.342 | 57.7269 | 158.9124 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7103 | 151.6385 | 3.005 | 19.101 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.5 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69.1 | 72.3 | 100.4 | 66.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.861 | 48.943 | 68.562 | 49.548
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8591.53 |  | 240.06 | 0.21006 | 11.69 | 560.29 | 0 | 60.005 | 50.43 | 0.2318 | 4.7691 | 1.4459 | 8589 | 15.175 | 0 | 60.0125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 29 Seconds.... 0.500 13603 2.401 2.994 3.000 | 124.5778 | 57.0157 | 57.8143 | 77.49 | 67.9461 | 19.934 | 3 | 0.138 | 0.021 | 0.037 | 0 | 25.0222 | 8.3419 | 57.7443 | 166.2279 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.6386 | 3.008 | 19.98 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.6667 | 122.4667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.9 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.859 | 48.964 | 68.559 | 49.568
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8592.54 |  | 240.05 | 0.21261 | 11.69 | 560.29 | 0 | 59.998 | 51.04 | 0.229 | 4.7674 | 1.4483 | 8590 | 15.175 | 0 | 59.9625 | 1 | Testing Tank A - Purging for 28 Seconds.... 0.389 13595 2.399 3.000 3.000 | 124.6 | 57.0151 | 57.8143 | 77.49 | 67.9425 | 19.982 | 2.999 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 25.0979 | 8.3418 | 57.7605 | 166.6306 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.6386 | 3.017 | 20.028 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.5 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.9 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.859 | 48.964 | 68.559 | 49.568
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8593.53 |  | 240.05 | 0.21655 | 12.1 | 560.29 | 0 | 59.999 | 51.98 | 0.2328 | 4.6143 | 1.4496 | 8591 | 15.175 | 0 | 59.975 | 1 | Testing Tank A - Purging for 27 Seconds.... 0.500 13596 2.399 2.999 3.000 | 124.6 | 57.0095 | 57.8131 | 77.48 | 67.9404 | 20.032 | 2.999 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 25.0985 | 8.3416 | 57.7797 | 167.0475 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.6386 | 3.017 | 20.078 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.5 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.9 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.859 | 48.964 | 68.559 | 49.568
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8594.53 |  | 240.03 | 0.21664 | 11.52 | 560.3 | 0 | 60 | 52 | 0.2215 | 4.6778 | 1.4529 | 8592 | 15.175 | 0 | 60 | 1 | Testing Tank A - Purging for 26 Seconds.... 0.501 13601 2.400 2.999 3.000 | 124.5944 | 57.0061 | 57.811 | 77.48 | 67.94 | 20.083 | 2.999 | 0.136 | 0.02 | 0.038 | 0 | 25.0327 | 8.3414 | 57.8036 | 167.4699 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7092 | 151.6386 | 3.009 | 20.129 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.9 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.967 | 68.558 | 49.572
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8595.54 |  | 240.02 | 0.21729 | 11.19 | 560.3 | 0 | 59.998 | 52.15 | 0.2146 | 4.7595 | 1.4547 | 8593 | 15.175 | 0 | 60.0125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 25 Seconds.... 0.501 13602 2.400 2.999 3.000 | 124.5778 | 57.0056 | 57.8078 | 77.48 | 67.94 | 20.136 | 2.999 | 0.137 | 0.02 | 0.038 | 0 | 24.958 | 8.3413 | 57.8126 | 167.9092 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7073 | 151.6387 | 3 | 20.182 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.9 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.967 | 68.558 | 49.572
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8596.54 |  | 240.01 | 0.22314 | 11.93 | 560.3 | 0 | 60.002 | 53.56 | 0.2227 | 4.7459 | 1.4556 | 8594 | 15.175 | 0 | 60.025 | 1 | Testing Tank A - Purging for 24 Seconds.... 0.750 13604 2.401 2.999 3.000 | 124.5722 | 56.9987 | 57.8041 | 77.48 | 67.94 | 20.181 | 2.987 | 0.136 | 0.02 | 0.036 | 0 | 24.8903 | 8.3414 | 57.8044 | 168.2827 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7083 | 151.6387 | 2.992 | 20.227 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72.1 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.967 | 68.558 | 49.572
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8597.54 |  | 240 | 0.2273 | 12.52 | 560.31 | 0 | 60.002 | 54.55 | 0.2296 | 5.0106 | 1.4577 | 8595 | 15.175 | 0 | 60.1125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 23 Seconds.... 0.500 13618 2.404 2.987 3.000 | 124.5667 | 56.9917 | 57.8024 | 77.48 | 67.9382 | 20.231 | 2.983 | 0.135 | 0.02 | 0.038 | 0.001 | 24.8753 | 8.3415 | 57.7905 | 168.7055 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7096 | 151.6387 | 2.99 | 20.278 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.97 | 68.558 | 49.575
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8598.54 |  | 240 | 0.22337 | 11.52 | 560.31 | 0 | 59.999 | 53.61 | 0.2149 | 4.7047 | 1.4582 | 8596 | 15.175 | 0 | 60.225 | 1 | Testing Tank A - Purging for 22 Seconds.... 0.500 13637 2.409 2.983 3.000 | 124.5667 | 56.9911 | 57.8033 | 77.48 | 67.9351 | 20.279 | 2.983 | 0.134 | 0.02 | 0.04 | 0 | 24.8753 | 8.3417 | 57.7655 | 169.1078 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7124 | 151.6386 | 2.99 | 20.326 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.97 | 68.558 | 49.575
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8599.54 |  | 239.98 | 0.22274 | 11.18 | 560.31 | 0 | 60.001 | 53.45 | 0.2092 | 4.7683 | 1.4596 | 8597 | 15.175 | 0 | 60.2375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 21 Seconds.... 0.500 13639 2.410 2.983 3.000 | 124.5778 | 56.9876 | 57.8065 | 77.48 | 67.9314 | 20.329 | 2.984 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.8833 | 8.342 | 57.7343 | 169.5258 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7117 | 151.6386 | 2.991 | 20.376 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.858 | 48.97 | 68.558 | 49.575
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8600.53 |  | 239.97 | 0.22733 | 11.73 | 560.32 | 0 | 59.999 | 54.55 | 0.215 | 4.8876 | 1.4587 | 8598 | 15.175 | 0 | 60.2375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 20 Seconds.... 0.500 13639 2.410 2.984 3.000 | 124.5833 | 56.984 | 57.811 | 77.4667 | 67.929 | 20.38 | 2.989 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.9075 | 8.342 | 57.725 | 169.9458 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7105 | 151.6386 | 2.994 | 20.427 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.974 | 68.557 | 49.579
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8601.54 |  | 239.99 | 0.23129 | 12.04 | 560.32 | 0 | 60.003 | 55.51 | 0.217 | 4.8887 | 1.4601 | 8599 | 15.175 | 0 | 60.2 | 1 | Testing Tank A - Purging for 19 Seconds.... 0.500 13633 2.408 2.989 3.000 | 124.5722 | 56.9803 | 57.8151 | 77.4667 | 67.9284 | 20.429 | 2.993 | 0.132 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.9486 | 8.3421 | 57.7187 | 170.3559 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.6387 | 2.999 | 20.476 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.974 | 68.557 | 49.579
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8602.54 |  | 239.99 | 0.23311 | 11.75 | 560.32 | 0 | 60.004 | 55.94 | 0.21 | 4.7424 | 1.4591 | 8600 | 15.175 | 0 | 60.1375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 18 Seconds.... 0.500 13623 2.406 2.993 3.000 | 124.5667 | 56.9791 | 57.8171 | 77.48 | 67.9278 | 20.479 | 2.997 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 25.0047 | 8.3422 | 57.7014 | 170.7744 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7098 | 151.6388 | 3.005 | 20.526 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.974 | 68.557 | 49.579
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8603.53 |  | 239.98 | 0.23646 | 11.46 | 560.33 | 0 | 60.004 | 56.75 | 0.2019 | 4.8478 | 1.4609 | 8601 | 15.175 | 0 | 60.0875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 17 Seconds.... 0.500 13615 2.404 2.997 3.000 | 124.5667 | 56.9678 | 57.8163 | 77.4667 | 67.9247 | 20.53 | 3.001 | 0.133 | 0.02 | 0.04 | 0 | 25.0566 | 8.3423 | 57.6848 | 171.1993 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7102 | 151.6389 | 3.012 | 20.577 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.977 | 68.556 | 49.582
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8604.54 |  | 239.97 | 0.24351 | 12 | 560.33 | 0 | 60.001 | 58.44 | 0.2053 | 4.5973 | 1.4605 | 8602 | 15.175 | 0 | 60.0375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 16 Seconds.... 0.500 13607 2.402 3.001 3.000 | 124.5778 | 56.95 | 57.8143 | 77.46 | 67.9186 | 20.578 | 3.005 | 0.13 | 0.021 | 0.039 | 0 | 25.0895 | 8.3423 | 57.6939 | 171.6027 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7101 | 151.6388 | 3.016 | 20.626 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.977 | 68.556 | 49.582
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8605.54 |  | 239.97 | 0.25011 | 12.04 | 560.33 | 0 | 59.997 | 60.02 | 0.2006 | 4.6152 | 1.461 | 8603 | 15.175 | 0 | 59.9875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 15 Seconds.... 0.500 13599 2.400 3.005 3.000 | 124.5722 | 56.9464 | 57.8122 | 77.46 | 67.9137 | 20.628 | 3.007 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 25.0978 | 8.3421 | 57.7129 | 172.0179 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7094 | 151.6387 | 3.017 | 20.676 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.857 | 48.977 | 68.556 | 49.582
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8606.54 |  | 239.96 | 0.25373 | 11.32 | 560.34 | 0 | 59.999 | 60.89 | 0.186 | 4.4402 | 1.46 | 8604 | 15.175 | 0 | 59.95 | 1 | Testing Tank A - Purging for 14 Seconds.... 0.500 13592 2.398 3.007 3.000 | 124.5667 | 56.9518 | 57.8106 | 77.46 | 67.9106 | 20.679 | 3.005 | 0.137 | 0.022 | 0.039 | 0 | 25.0809 | 8.342 | 57.7293 | 172.4444 | 125.9535 | 15.1149 | 6.708 | 151.6387 | 3.015 | 20.727 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 72 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.981 | 68.556 | 49.585
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8607.53 |  | 239.95 | 0.26333 | 11.81 | 560.34 | 0 | 59.999 | 63.19 | 0.1869 | 4.6641 | 1.4634 | 8605 | 15.175 | 0 | 59.95 | 1 | Testing Tank A - Purging for 13 Seconds.... 0.501 13593 2.398 3.005 3.000 | 124.5667 | 56.9599 | 57.8102 | 77.46 | 67.91 | 20.728 | 3.001 | 0.135 | 0.022 | 0.038 | 0 | 25.045 | 8.3421 | 57.7196 | 172.8511 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7088 | 151.6385 | 3.01 | 20.776 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.9 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.981 | 68.556 | 49.585
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8608.54 |  | 239.95 | 0.27218 | 12.18 | 560.34 | 0 | 60.004 | 65.31 | 0.1864 | 4.4489 | 1.4655 | 8606 | 15.175 | 0 | 59.9875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 12 Seconds.... 0.500 13599 2.400 3.001 3.000 | 124.5778 | 56.9691 | 57.8086 | 77.45 | 67.9088 | 20.777 | 2.997 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 25.0001 | 8.3421 | 57.7244 | 173.2578 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.6385 | 3.005 | 20.825 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.981 | 68.556 | 49.585
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8609.54 |  | 239.95 | 0.27529 | 11.86 | 560.35 | 0 | 60.003 | 66.05 | 0.1795 | 4.3351 | 1.4629 | 8607 | 15.175 | 0 | 60.0125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 11 Seconds.... 0.500 13603 2.401 2.999 3.000 | 124.5667 | 56.978 | 57.8073 | 77.44 | 67.9071 | 20.831 | 2.991 | 0.136 | 0.022 | 0.037 | 0 | 24.9492 | 8.3419 | 57.7482 | 173.7088 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7106 | 151.6383 | 2.999 | 20.879 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.981 | 68.556 | 49.585
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8610.54 |  | 239.95 | 0.27649 | 11.13 | 560.35 | 0 | 60.002 | 66.34 | 0.1678 | 4.2562 | 1.4642 | 8608 | 15.175 | 0 | 60.075 | 1 | Testing Tank A - Purging for 10 Seconds.... 0.750 13612 2.403 2.991 3.000 | 124.5722 | 56.9852 | 57.8041 | 77.46 | 67.9051 | 20.875 | 2.982 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 24.8888 | 8.3418 | 57.7581 | 174.076 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7089 | 151.6383 | 2.992 | 20.923 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.984 | 68.555 | 49.589
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8611.54 |  | 239.95 | 0.28162 | 11.78 | 560.35 | 0 | 60.005 | 67.57 | 0.1743 | 4.445 | 1.4647 | 8609 | 15.175 | 0 | 60.2125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 9 Seconds.... 0.500 13635 2.409 2.982 3.000 | 124.5833 | 56.988 | 57.802 | 77.46 | 67.9035 | 20.925 | 2.976 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 24.8283 | 8.342 | 57.7327 | 174.4878 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7081 | 151.6382 | 2.984 | 20.973 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.984 | 68.555 | 49.589
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8612.54 |  | 239.95 | 0.28308 | 12.08 | 560.36 | 0 | 60 | 67.92 | 0.1779 | 4.3535 | 1.4634 | 8610 | 15.175 | 0 | 60.3125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 8 Seconds.... 0.500 13651 2.413 2.976 3.000 | 124.5611 | 56.9893 | 57.8004 | 77.46 | 67.9031 | 20.975 | 2.979 | 0.134 | 0.023 | 0.039 | 0 | 24.7893 | 8.342 | 57.7327 | 174.9132 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7097 | 151.6383 | 2.98 | 21.024 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.856 | 48.984 | 68.555 | 49.589
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8613.54 |  | 239.95 | 0.28161 | 11.95 | 560.36 | 0 | 60.001 | 67.57 | 0.1768 | 4.3731 | 1.4642 | 8611 | 15.175 | 0 | 60.35 | 1 | Testing Tank A - Purging for 7 Seconds.... 0.500 13657 2.414 2.979 3.000 | 124.5556 | 56.9911 | 57.8012 | 77.46 | 67.9022 | 21.025 | 2.992 | 0.13 | 0.024 | 0.039 | 0.001 | 24.8361 | 8.3418 | 57.7483 | 175.3259 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7125 | 151.6383 | 2.985 | 21.073 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.988 | 68.555 | 49.592
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8614.54 |  | 239.95 | 0.27843 | 11.6 | 560.36 | 0 | 59.999 | 66.81 | 0.1737 | 4.3918 | 1.4663 | 8612 | 15.175 | 0 | 60.2375 | 1 | Testing Tank A - Purging for 6 Seconds.... 0.500 13639 2.410 2.992 3.000 | 124.55 | 56.9962 | 57.8041 | 77.45 | 67.9018 | 21.076 | 3.002 | 0.133 | 0.023 | 0.039 | 0 | 24.9768 | 8.3417 | 57.768 | 175.7491 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7142 | 151.6382 | 3.002 | 21.124 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.988 | 68.555 | 49.592
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8615.54 |  | 239.95 | 0.27485 | 11.98 | 560.37 | 0 | 60.001 | 65.95 | 0.1817 | 4.3453 | 1.4634 | 8613 | 15.175 | 0 | 60.0875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 5 Seconds.... 0.500 13615 2.404 3.002 3.000 | 124.5667 | 57.0056 | 57.8086 | 77.45 | 67.8994 | 21.127 | 3.009 | 0.133 | 0.023 | 0.039 | 0 | 25.1667 | 8.3418 | 57.7541 | 176.1755 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7112 | 151.6383 | 3.025 | 21.175 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.988 | 68.555 | 49.592
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8616.55 |  | 239.96 | 0.26826 | 11.68 | 560.37 | 0 | 59.998 | 64.37 | 0.1814 | 4.3614 | 1.4631 | 8614 | 15.175 | 0 | 59.9875 | 1 | Testing Tank A - Purging for 4 Seconds.... 0.500 13598 2.399 3.009 3.000 | 124.5833 | 57.0203 | 57.8139 | 77.45 | 67.8973 | 21.176 | 3.017 | 0.129 | 0.024 | 0.036 | 0 | 25.3034 | 8.3418 | 57.7579 | 176.5871 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7095 | 151.6382 | 3.041 | 21.225 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.991 | 68.554 | 49.596
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8617.54 |  | 239.97 | 0.26153 | 11.9 | 560.37 | 0 | 60.003 | 62.76 | 0.1895 | 4.2963 | 1.4628 | 8615 | 15.175 | 0 | 59.9 | 1 | Testing Tank A - Purging for 3 Seconds.... 0.500 13585 2.396 3.017 3.000 | 124.5556 | 57.034 | 57.8176 | 77.43 | 67.8941 | 21.226 | 3.023 | 0.131 | 0.025 | 0.037 | 0 | 25.3162 | 8.3418 | 57.7589 | 177.0041 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7122 | 151.6384 | 3.043 | 21.275 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.991 | 68.554 | 49.596
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8618.53 |  | 239.98 | 0.25401 | 11.58 | 560.38 | 0 | 60.001 | 60.96 | 0.19 | 4.5073 | 1.4617 | 8616 | 15.175 | 0 | 59.8125 | 1 | Testing Tank A - Purging for 2 Seconds.... 0.500 13570 2.392 3.023 3.000 | 124.5611 | 57.037 | 57.8196 | 77.43 | 67.892 | 21.276 | 3.024 | 0.131 | 0.025 | 0.037 | 0 | 25.2322 | 8.3418 | 57.7529 | 177.4222 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7117 | 151.6384 | 3.033 | 21.325 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.855 | 48.991 | 68.554 | 49.596
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8619.54 |  | 239.98 | 0.2506 | 12.07 | 560.38 | 0 | 60.002 | 60.14 | 0.2007 | 4.7095 | 1.4637 | 8617 | 15.175 | 0 | 59.7625 | 1 | Testing Tank A - Purging for 1 Seconds.... 0.500 13562 2.391 3.024 3.000 | 124.5833 | 57.0362 | 57.82 | 77.43 | 67.8904 | 21.324 | 3.008 | 0.127 | 0.026 | 0.035 | 0 | 25.0885 | 8.3418 | 57.7519 | 177.823 | 125.9535 | 15.1149 | 6.709 | 151.6382 | 3.016 | 21.373 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.995 | 68.554 | 49.599
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8620.54 |  | 239.99 | 0.24256 | 11.69 | 560.38 | 0 | 60.002 | 58.21 | 0.2009 | 4.692 | 1.4609 | 8618 | 15.175 | 0 | 59.8625 | 1 | Testing Tank A - Purging for -0 Seconds.... 0.500 13578 2.394 3.008 3.000 | 124.5833 | 57.0342 | 57.82 | 77.43 | 67.89 | 21.372 | 2.986 | 0.128 | 0.026 | 0.035 | 0 | 24.9322 | 8.3419 | 57.7461 | 178.2251 | 125.9535 | 15.1149 | 6.7069 | 151.6383 | 2.997 | 21.422 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.4 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.9 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.995 | 68.554 | 49.599
2024-12-01 | 0:22 | 0 | 8621.54 | 0:00 | 240 | 0.23672 | 11.51 | 560.39 | 0 | 60.003 | 56.81 | 0.2027 | 4.8184 | 1.4628 | 8619 | 15.175 | 0 | 59.8625 | 1 | Testing Tank A - Purging for -0 Seconds.... 0.500 13578 2.394 3.008 3.000 | 124.5722 | 57.0302 | 57.8212 | 77.43 | 67.89 | 0.008 | 2.97 | 0.128 | 0.026 | 0.036 | 0 | 24.7758 | 8.3417 | 57.7641 | 0.065068 | 126.0287 | 15.1242 | 6.7053 | 151.6382 | 2.978 | 0.008 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.995 | 68.554 | 49.599
2024-12-01 | 0:22 | 1.2 | 8622.53 | 0:00 | 240.01 | 0.23576 | 12.19 | 560.39 | 0 | 60.003 | 56.58 | 0.2154 | 4.8465 | 1.4613 | 8620 | 15.175 | 0 | 59.8625 | 1 | Testing Tank A - Purging for -0 Seconds.... 0.500 13578 2.394 3.008 3.000 | 124.5611 | 57.0254 | 57.8233 | 77.43 | 67.89 | 0.067 | 2.962 | 0.127 | 0.027 | 0.034 | 0 | 24.638 | 8.3418 | 57.7582 | 0.55731 | 126.521 | 15.1832 | 6.7073 | 151.6384 | 2.961 | 0.067 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.3333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.998 | 68.553 | 49.602
2024-12-01 | 0:22 | 2.2 | 8623.54 | 0:00 | 240.02 | 0.22969 | 11.45 | 560.39 | 0 | 59.999 | 55.13 | 0.2078 | 4.9876 | 1.4596 | 8621 | 15.175 | 0 | 59.9875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... -239.886 0 0 | 124.5611 | 57.0226 | 57.8257 | 77.5067 | 67.8888 | 0.111 | 2.953 | 0.126 | 0.028 | 0.032 | 0 | 24.5658 | 8.342 | 57.7292 | 0.9249 | 126.8886 | 15.2272 | 6.7086 | 151.6385 | 2.953 | 0.111 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.998 | 68.553 | 49.602
2024-12-01 | 0:22 | 3.2 | 8624.54 | 0:00 | 240.02 | 0.22666 | 11.36 | 560.39 | 0 | 60.001 | 54.4 | 0.2088 | 4.8306 | 1.4607 | 8622 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.650 0 2 | 124.5556 | 57.0243 | 57.8282 | 78.2933 | 67.8876 | 0.155 | 2.943 | 0.126 | 0.029 | 0.033 | 0 | 24.5399 | 8.342 | 57.7386 | 1.2929 | 127.2586 | 15.2716 | 6.7059 | 151.6384 | 2.95 | 0.155 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.3 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.854 | 48.998 | 68.553 | 49.602
2024-12-01 | 0:22 | 4.2 | 8625.54 | 0:00 | 240.04 | 0.22927 | 12.17 | 560.4 | 0 | 60 | 55.03 | 0.2211 | 5.1263 | 1.4603 | 8623 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 4 | 124.5611 | 57.0328 | 57.8282 | 82.2933 | 67.8863 | 0.204 | 2.946 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0 | 24.5702 | 8.3418 | 57.7462 | 1.6984 | 127.6641 | 15.3202 | 6.708 | 151.6384 | 2.955 | 0.204 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.3 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.853 | 49.002 | 68.553 | 49.606
2024-12-01 | 0:22 | 5.2 | 8626.54 | 0:00 | 240.05 | 0.22555 | 11.93 | 560.4 | 0 | 59.996 | 54.14 | 0.2203 | 4.9399 | 1.4587 | 8624 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 6 | 124.5667 | 57.0417 | 57.8265 | 93.63 | 67.8845 | 0.253 | 2.957 | 0.124 | 0.029 | 0.031 | 0 | 24.6235 | 8.342 | 57.7298 | 2.1095 | 128.0732 | 15.3692 | 6.7113 | 151.6383 | 2.968 | 0.254 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.3 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.853 | 49.002 | 68.553 | 49.606
2024-12-01 | 0:22 | 6.2 | 8627.54 | 0:00 | 240.06 | 0.2207 | 11.24 | 560.4 | 0 | 60.001 | 52.98 | 0.2122 | 4.8373 | 1.4573 | 8625 | 15.175 | 0 | 60.6 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.501 0 8 | 124.5667 | 57.0469 | 57.8241 | 105.3167 | 67.8814 | 0.303 | 2.969 | 0.122 | 0.031 | 0.034 | 0 | 24.7153 | 8.3418 | 57.7533 | 2.5308 | 128.4966 | 15.4198 | 6.7126 | 151.6384 | 2.986 | 0.306 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 122.3 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.853 | 49.002 | 68.553 | 49.606
2024-12-01 | 0:23 | 7.2 | 8628.54 | 0:00 | 240.07 | 0.22259 | 11.85 | 560.41 | 0 | 59.998 | 53.44 | 0.2217 | 4.9387 | 1.4552 | 8626 | 15.175 | 0 | 60.4625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 10 | 124.5389 | 57.0405 | 57.822 | 113.03 | 67.8759 | 0.352 | 2.981 | 0.119 | 0.031 | 0.034 | 0 | 24.8549 | 8.3415 | 57.7882 | 2.94 | 128.9058 | 15.4691 | 6.7122 | 151.6384 | 3.008 | 0.356 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.2333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.005 | 68.552 | 49.609
2024-12-01 | 0:23 | 8.2 | 8629.54 | 0:00 | 240.07 | 0.22128 | 12.11 | 560.41 | 0 | 60.003 | 53.12 | 0.2279 | 4.7533 | 1.4544 | 8627 | 15.175 | 0 | 60.3125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 12 | 124.5278 | 57.033 | 57.8208 | 117.75 | 67.8692 | 0.403 | 2.989 | 0.122 | 0.032 | 0.032 | 0.001 | 24.9804 | 8.3414 | 57.8039 | 3.3581 | 129.3218 | 15.5189 | 6.7106 | 151.6385 | 3.026 | 0.407 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 122.2 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.005 | 68.552 | 49.609
2024-12-01 | 0:23 | 9.2 | 8630.54 | 0:00 | 240.08 | 0.21729 | 11.49 | 560.41 | 0 | 60.002 | 52.17 | 0.2202 | 4.6845 | 1.4507 | 8628 | 15.175 | 0 | 60.2 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 14 | 124.5444 | 57.0322 | 57.82 | 120.5833 | 67.8637 | 0.453 | 3 | 0.128 | 0.032 | 0.029 | 0 | 25.0813 | 8.3413 | 57.8167 | 3.7818 | 129.7475 | 15.57 | 6.709 | 151.6384 | 3.041 | 0.458 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 122.2 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.8 | 100 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.005 | 68.552 | 49.609
2024-12-01 | 0:23 | 10.2 | 8631.54 | 0:00 | 240.1 | 0.21484 | 11.68 | 560.42 | 0 | 59.997 | 51.58 | 0.2264 | 4.6616 | 1.4496 | 8629 | 15.175 | 0 | 60.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 16 | 124.5222 | 57.0386 | 57.82 | 122.28 | 67.8606 | 0.502 | 3.012 | 0.125 | 0.032 | 0.029 | 0 | 25.1281 | 8.3413 | 57.8068 | 4.193 | 130.1568 | 15.619 | 6.71 | 151.6386 | 3.048 | 0.509 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 122.1 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 100 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.009 | 68.552 | 49.613
2024-12-01 | 0:23 | 11.2 | 8632.54 | 0:00 | 240.11 | 0.21419 | 12.13 | 560.42 | 0 | 60.002 | 51.43 | 0.2359 | 4.7056 | 1.4475 | 8630 | 15.175 | 0 | 59.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 18 | 124.4778 | 57.0432 | 57.82 | 123.29 | 67.86 | 0.553 | 3.018 | 0.127 | 0.032 | 0.031 | 0 | 25.1591 | 8.3414 | 57.8068 | 4.6129 | 130.5787 | 15.6696 | 6.7112 | 151.6386 | 3.052 | 0.56 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 121.8 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.009 | 68.552 | 49.613
2024-12-01 | 0:23 | 12.2 | 8633.54 | 0:00 | 240.11 | 0.20867 | 11.52 | 560.42 | 0 | 60.005 | 50.1 | 0.23 | 4.6745 | 1.4459 | 8631 | 15.175 | 0 | 59.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 20 | 124.4111 | 57.0544 | 57.82 | 123.91 | 67.86 | 0.604 | 3.016 | 0.126 | 0.033 | 0.03 | 0 | 25.1715 | 8.3413 | 57.8114 | 5.038 | 131.0037 | 15.7206 | 6.7102 | 151.6386 | 3.054 | 0.611 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 121.3667 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 49.009 | 68.552 | 49.613
2024-12-01 | 0:23 | 13.2 | 8634.54 | 0:00 | 240.12 | 0.20496 | 11.29 | 560.43 | 0 | 60.004 | 49.21 | 0.2294 | 4.959 | 1.4435 | 8632 | 15.175 | 0 | 59.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 22 | 124.2667 | 57.0821 | 57.82 | 124.2667 | 67.86 | 0.652 | 3.004 | 0.124 | 0.033 | 0.031 | 0 | 25.1525 | 8.3414 | 57.807 | 5.4374 | 131.4031 | 15.7684 | 6.7071 | 151.6384 | 3.052 | 0.66 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 120.6 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.012 | 68.551 | 49.616
2024-12-01 | 0:23 | 14.2 | 8635.54 | 0:00 | 240.13 | 0.20288 | 11.61 | 560.43 | 0 | 60.001 | 48.72 | 0.2384 | 4.9635 | 1.4422 | 8633 | 15.175 | 0 | 59.8625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 24 | 124.15 | 57.1081 | 57.82 | 124.5 | 67.86 | 0.701 | 2.988 | 0.127 | 0.033 | 0.029 | 0 | 25.0301 | 8.3414 | 57.806 | 5.8437 | 131.8073 | 15.8169 | 6.7052 | 151.6385 | 3.038 | 0.709 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 119.8667 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.012 | 68.551 | 49.616
2024-12-01 | 0:23 | 15.2 | 8636.54 | 0:00 | 240.13 | 0.20065 | 11.94 | 560.43 | 0 | 60.002 | 48.18 | 0.2478 | 4.9273 | 1.4403 | 8634 | 15.175 | 0 | 60.05 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 26 | 124.0389 | 57.1266 | 57.82 | 124.65 | 67.86 | 0.75 | 2.977 | 0.124 | 0.033 | 0.029 | 0.001 | 24.8395 | 8.3415 | 57.7913 | 6.2554 | 132.2211 | 15.8665 | 6.7053 | 151.6384 | 3.015 | 0.759 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 119.1333 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.012 | 68.551 | 49.616
2024-12-01 | 0:23 | 16.2 | 8637.54 | 0:00 | 240.14 | 0.19578 | 12.14 | 560.44 | 0 | 60 | 47.01 | 0.2583 | 4.8513 | 1.439 | 8635 | 15.175 | 0 | 60.2875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 28 | 123.9278 | 57.1367 | 57.8196 | 124.74 | 67.8592 | 0.797 | 2.966 | 0.123 | 0.033 | 0.029 | 0 | 24.641 | 8.3416 | 57.7788 | 6.6523 | 132.616 | 15.9138 | 6.7079 | 151.6384 | 2.991 | 0.807 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 118.4667 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.016 | 68.55 | 49.62
2024-12-01 | 0:23 | 17.2 | 8638.54 | 0:00 | 240.14 | 0.1849 | 11.46 | 560.44 | 0 | 60.002 | 44.4 | 0.2582 | 5.0844 | 1.4357 | 8636 | 15.175 | 0 | 60.375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 29 | 123.8333 | 57.1428 | 57.8188 | 124.81 | 67.858 | 0.847 | 2.952 | 0.124 | 0.033 | 0.028 | 0 | 24.5186 | 8.3415 | 57.7911 | 7.0693 | 133.0433 | 15.9651 | 6.7096 | 151.6383 | 2.976 | 0.858 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 117.9333 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.016 | 68.55 | 49.62
2024-12-01 | 0:23 | 19.2 | 8639.84 | 0:00 | 240.15 | 0.17292 | 11.75 | 560.45 | 0 | 60.003 | 41.53 | 0.283 | 5.2457 | 1.432 | 8637 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 109.8°.... 0.110 0 34 | 123.7222 | 57.1482 | 57.818 | 124.86 | 67.8559 | 0.913 | 2.948 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 24.518 | 8.3415 | 57.7927 | 7.6146 | 133.5804 | 16.0297 | 6.7091 | 151.6385 | 2.976 | 0.924 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 117.2667 | 124 | 124 | 123.8 | 124.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.7 | 99.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.851 | 49.016 | 68.55 | 49.62
2024-12-01 | 0:23 | 22.2 | 8642.84 | 0:00 | 240.15 | 0.14212 | 11.93 | 560.46 | 0 | 60 | 34.13 | 0.3497 | 5.2786 | 1.4242 | 8640 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 109.9°.... 0.500 0 41 | 123.3056 | 57.1544 | 57.8176 | 124.9633 | 67.8514 | 1.063 | 2.965 | 0.119 | 0.033 | 0.027 | 0 | 24.6978 | 8.3415 | 57.7961 | 8.8674 | 134.8332 | 16.1797 | 6.715 | 151.6385 | 2.998 | 1.076 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 114.8333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.7 | 99.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 49.019 | 68.55 | 49.623
2024-12-01 | 0:23 | 25.2 | 8645.84 | 0:00 | 240.15 | 0.12444 | 11.58 | 560.46 | 0 | 59.997 | 29.88 | 0.3874 | 5.2407 | 1.4168 | 8643 | 15.175 | 0 | 60.2875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.0°.... 0.500 0 48 | 122.8667 | 57.1729 | 57.8188 | 125.0567 | 67.8457 | 1.213 | 2.985 | 0.119 | 0.034 | 0.026 | 0 | 24.9492 | 8.3411 | 57.8412 | 10.1223 | 136.0881 | 16.3298 | 6.7098 | 151.6384 | 3.028 | 1.229 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 124.7 | 112.1 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.7 | 99.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 49.023 | 68.549 | 49.626
2024-12-01 | 0:23 | 28.2 | 8648.84 | 0:00 | 240.15 | 0.14335 | 11.52 | 560.47 | 0 | 60.003 | 34.42 | 0.3346 | 5.4023 | 1.4261 | 8646 | 15.175 | 0 | 60.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.1°.... 0.446 0 56 | 122.4833 | 57.1812 | 57.82 | 125.1033 | 67.8408 | 1.362 | 2.999 | 0.118 | 0.035 | 0.028 | 0 | 25.1028 | 8.3414 | 57.8024 | 11.3638 | 137.3275 | 16.4787 | 6.7083 | 151.6383 | 3.047 | 1.379 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.1 | 124.7 | 109.8667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.7 | 99.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.849 | 49.026 | 68.549 | 49.63
2024-12-01 | 0:23 | 31.2 | 8651.84 | 0:01 | 240.1 | 0.17347 | 11.6 | 560.48 | 0 | 60.004 | 41.65 | 0.2784 | 5.0643 | 1.4338 | 8649 | 15.175 | 0 | 60.2375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.1°.... 0.360 0 62 | 122.2056 | 57.1879 | 57.8196 | 125.14 | 67.8367 | 1.508 | 2.995 | 0.121 | 0.035 | 0.026 | 0 | 25.0307 | 8.3421 | 57.7417 | 12.5782 | 138.5419 | 16.6243 | 6.7109 | 151.6376 | 3.038 | 1.527 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 108.1667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.7 | 99.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.848 | 49.03 | 68.548 | 49.633
2024-12-01 | 0:23 | 34.2 | 8654.84 | 0:01 | 240.08 | 0.19889 | 12.3 | 560.49 | 0 | 60.002 | 47.75 | 0.2576 | 4.801 | 1.4406 | 8652 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.1°.... 0.500 0 69 | 121.9833 | 57.1632 | 57.8184 | 125.1533 | 67.8318 | 1.657 | 2.991 | 0.117 | 0.035 | 0.025 | 0 | 24.8816 | 8.3421 | 57.7524 | 13.8255 | 139.7913 | 16.774 | 6.7087 | 151.6374 | 3.02 | 1.678 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 125 | 125.1 | 124.7 | 106.9667 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.7 | 100 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.848 | 49.033 | 68.547 | 49.637
2024-12-01 | 0:23 | 37.2 | 8657.84 | 0:01 | 240.06 | 0.21016 | 11.52 | 560.5 | 0 | 60.003 | 50.45 | 0.2284 | 4.8534 | 1.4457 | 8655 | 15.175 | 0 | 60.4625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.2°.... 0.500 0 76 | 121.7944 | 57.1206 | 57.8196 | 125.18 | 67.8265 | 1.807 | 2.983 | 0.122 | 0.035 | 0.028 | 0 | 24.8261 | 8.3421 | 57.7605 | 15.0713 | 141.035 | 16.9231 | 6.7112 | 151.6372 | 3.013 | 1.829 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0667 | 125.1 | 124.7 | 105.7 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.8 | 100.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.847 | 49.037 | 68.547 | 49.64
2024-12-01 | 0:23 | 40.2 | 8660.85 | 0:01 | 240.04 | 0.2167 | 11.42 | 560.51 | 0 | 60 | 52.01 | 0.2196 | 4.803 | 1.4512 | 8658 | 15.175 | 0 | 60.4 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.2°.... 0.447 0 84 | 121.4833 | 57.1058 | 57.8294 | 125.19 | 67.8237 | 1.956 | 2.985 | 0.121 | 0.034 | 0.025 | 0 | 24.9088 | 8.342 | 57.7786 | 16.3167 | 142.2804 | 17.0724 | 6.7135 | 151.6372 | 3.023 | 1.981 | 0 | 0 | 125 | 125.1 | 125.0333 | 125.0333 | 124.6333 | 104.1 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 72.2 | 100.7 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.847 | 49.04 | 68.546 | 49.643
2024-12-01 | 0:23 | 43.2 | 8663.85 | 0:01 | 240.01 | 0.22335 | 11.45 | 560.52 | 0 | 60 | 53.61 | 0.2137 | 4.9617 | 1.4574 | 8661 | 15.175 | 0 | 60.375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.2°.... 0.500 0 91 | 121.2667 | 57.101 | 57.8478 | 125.24 | 67.8196 | 2.105 | 2.994 | 0.119 | 0.034 | 0.028 | 0.001 | 25.0005 | 8.3419 | 57.7868 | 17.5594 | 143.5231 | 17.2214 | 6.7113 | 151.6371 | 3.035 | 2.131 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125.0667 | 124.6333 | 102.7 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 72.7 | 101.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.846 | 49.044 | 68.546 | 49.647
2024-12-01 | 0:23 | 46.2 | 8666.85 | 0:01 | 239.98 | 0.22691 | 11.29 | 560.53 | 0 | 60.002 | 54.45 | 0.2074 | 5.1333 | 1.4614 | 8664 | 15.175 | 0 | 60.3375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.2°.... 0.741 0 97 | 121.0333 | 57.099 | 57.8684 | 125.24 | 67.8135 | 2.252 | 2.992 | 0.123 | 0.033 | 0.029 | 0 | 24.9937 | 8.3421 | 57.7675 | 18.7896 | 144.7553 | 17.3689 | 6.7111 | 151.6372 | 3.034 | 2.281 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125.0333 | 125.0667 | 124.7 | 101.2 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 73.5 | 101.6 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.845 | 49.048 | 68.545 | 49.65
2024-12-01 | 0:23 | 49.2 | 8669.85 | 0:01 | 239.95 | 0.23775 | 11.76 | 560.54 | 0 | 59.998 | 57.05 | 0.2061 | 4.9009 | 1.4595 | 8667 | 15.175 | 0 | 60.3875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.2°.... 0.500 0 104 | 120.6722 | 57.0975 | 57.8839 | 125.2533 | 67.8069 | 2.402 | 2.992 | 0.121 | 0.032 | 0.027 | 0 | 24.9448 | 8.3419 | 57.7923 | 20.0395 | 146.0052 | 17.5189 | 6.7112 | 151.6372 | 3.028 | 2.432 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.6333 | 99.2 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 74.3 | 102.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.845 | 49.051 | 68.544 | 49.654
2024-12-01 | 0:23 | 52.2 | 8672.85 | 0:01 | 239.95 | 0.25733 | 12.07 | 560.55 | 0 | 60.003 | 61.75 | 0.1955 | 4.6625 | 1.4647 | 8670 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 112 | 120.45 | 57.0928 | 57.891 | 125.2533 | 67.802 | 2.551 | 2.992 | 0.119 | 0.031 | 0.032 | 0 | 24.9262 | 8.3418 | 57.8061 | 21.283 | 147.2488 | 17.668 | 6.7136 | 151.6372 | 3.026 | 2.583 | 0 | 0 | 125.0333 | 125.1 | 124.9333 | 125 | 124.6333 | 98 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 75.1 | 102.6 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.844 | 49.055 | 68.544 | 49.657
2024-12-01 | 0:23 | 55.2 | 8675.85 | 0:01 | 239.94 | 0.27529 | 11.86 | 560.56 | 0 | 60 | 66.05 | 0.1795 | 4.3667 | 1.4642 | 8673 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 119 | 120.2611 | 57.0896 | 57.8929 | 125.26 | 67.7988 | 2.7 | 2.995 | 0.125 | 0.03 | 0.031 | 0 | 24.9678 | 8.3416 | 57.8271 | 22.5261 | 148.492 | 17.8168 | 6.7164 | 151.6371 | 3.031 | 2.734 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 125 | 125 | 124.6333 | 96.7333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 75.9 | 103.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.843 | 49.059 | 68.543 | 49.661
2024-12-01 | 0:23 | 58.2 | 8678.85 | 0:01 | 239.94 | 0.27886 | 11.77 | 560.57 | 0 | 60.001 | 66.91 | 0.1759 | 4.2914 | 1.4637 | 8676 | 15.175 | 0 | 60.25 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 127 | 120.1056 | 57.0975 | 57.8916 | 125.2733 | 67.7963 | 2.851 | 3.006 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 25.0732 | 8.3418 | 57.7981 | 23.7861 | 149.7498 | 17.9678 | 6.7076 | 151.6371 | 3.044 | 2.887 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 124.9667 | 125 | 124.6 | 95.9 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 76.6 | 103.6 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.843 | 49.062 | 68.542 | 49.664
2024-12-01 | 0:23 | 61.2 | 8681.85 | 0:01 | 239.99 | 0.26102 | 11.42 | 560.58 | 0 | 60.002 | 62.64 | 0.1822 | 4.2932 | 1.4637 | 8679 | 15.175 | 0 | 60.3125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.455 0 134 | 119.9556 | 57.12 | 57.8904 | 125.28 | 67.7918 | 3 | 3.002 | 0.128 | 0.028 | 0.037 | 0.001 | 25.123 | 8.3418 | 57.8035 | 25.0234 | 150.9871 | 18.1162 | 6.7107 | 151.6372 | 3.05 | 3.037 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.1 | 124.9 | 124.9333 | 124.6 | 95.1333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 77.1 | 104 | 66.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.842 | 49.066 | 68.542 | 49.668
2024-12-01 | 0:23 | 64.2 | 8684.85 | 0:01 | 240.01 | 0.24329 | 11.55 | 560.59 | 0 | 60 | 58.39 | 0.1978 | 4.9653 | 1.4607 | 8682 | 15.175 | 0 | 60.375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 141 | 119.7722 | 57.1351 | 57.89 | 125.28 | 67.7853 | 3.148 | 2.998 | 0.127 | 0.026 | 0.035 | 0 | 25.0267 | 8.3417 | 57.8205 | 26.2585 | 152.2221 | 18.2642 | 6.7107 | 151.6372 | 3.038 | 3.187 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.0667 | 124.9 | 124.9667 | 124.6 | 94.0333 | 124 | 124 | 123.8 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 77.7 | 104.4 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.841 | 49.07 | 68.541 | 49.672
2024-12-01 | 0:23 | 67.2 | 8687.85 | 0:01 | 240.04 | 0.2334 | 11.99 | 560.6 | 0 | 60.001 | 56.02 | 0.2141 | 5.1118 | 1.46 | 8685 | 15.175 | 0 | 60.4 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 149 | 119.6222 | 57.1389 | 57.89 | 125.2933 | 67.7812 | 3.297 | 2.999 | 0.128 | 0.024 | 0.036 | 0 | 24.9233 | 8.3416 | 57.8287 | 27.5011 | 153.4648 | 18.4132 | 6.71 | 151.6373 | 3.025 | 3.338 | 0 | 0 | 125.1 | 125.0667 | 124.9 | 124.9667 | 124.6 | 93.1 | 124 | 124 | 123.7 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 78.1 | 104.7 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.841 | 49.073 | 68.54 | 49.675
2024-12-01 | 0:24 | 70.2 | 8690.85 | 0:01 | 240.07 | 0.23149 | 12.31 | 560.61 | 0 | 60.001 | 55.57 | 0.2215 | 5.0754 | 1.4598 | 8688 | 15.175 | 0 | 60.4 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.501 0 156 | 119.5722 | 57.1402 | 57.89 | 125.3 | 67.7776 | 3.446 | 2.988 | 0.129 | 0.022 | 0.039 | 0 | 24.9223 | 8.3416 | 57.8319 | 28.7457 | 154.7115 | 18.5624 | 6.7067 | 151.6373 | 3.025 | 3.489 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 124.9 | 124.9667 | 124.6 | 92.7667 | 124 | 124 | 123.7 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 78.5 | 105 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.84 | 49.077 | 68.54 | 49.679
2024-12-01 | 0:24 | 73.2 | 8693.85 | 0:01 | 240.11 | 0.2214 | 11.77 | 560.62 | 0 | 60 | 53.16 | 0.2213 | 4.818 | 1.4531 | 8691 | 15.175 | 0 | 60.4 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 164 | 119.3833 | 57.1435 | 57.89 | 125.3 | 67.7702 | 3.596 | 2.993 | 0.129 | 0.023 | 0.037 | 0 | 24.9951 | 8.3412 | 57.8803 | 29.9954 | 155.9591 | 18.7122 | 6.7141 | 151.6371 | 3.034 | 3.641 | 0 | 0 | 125.0667 | 125.0667 | 124.9 | 124.9 | 124.6 | 91.7667 | 124 | 124 | 123.7 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 78.9 | 105.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.839 | 49.081 | 68.539 | 49.682
2024-12-01 | 0:24 | 76.2 | 8696.85 | 0:01 | 240.09 | 0.21245 | 11.65 | 560.63 | 0 | 60 | 51.01 | 0.2285 | 4.565 | 1.4465 | 8694 | 15.175 | 0 | 60.375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 171 | 119.1778 | 57.1445 | 57.89 | 125.3 | 67.7598 | 3.744 | 2.997 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 25.0169 | 8.3414 | 57.8639 | 31.2354 | 157.1991 | 18.8609 | 6.7152 | 151.6369 | 3.037 | 3.792 | 0 | 0 | 125.1 | 125.1 | 124.9 | 124.9333 | 124.6 | 90.4333 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 79.2 | 105.5 | 66.8 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.839 | 49.085 | 68.538 | 49.686
2024-12-01 | 0:24 | 79.2 | 8699.86 | 0:01 | 240.1 | 0.20363 | 11.88 | 560.64 | 0 | 60.002 | 48.89 | 0.2431 | 4.7652 | 1.4429 | 8697 | 15.175 | 0 | 60.3625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 179 | 118.9333 | 57.1451 | 57.89 | 125.3133 | 67.7524 | 3.893 | 2.998 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 25.0016 | 8.3414 | 57.8713 | 32.4755 | 158.4413 | 19.0095 | 6.7112 | 151.6368 | 3.035 | 3.942 | 0 | 0 | 125.0667 | 125 | 124.8 | 124.8667 | 124.5333 | 89.3333 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 79.4 | 105.7 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.838 | 49.089 | 68.538 | 49.69
2024-12-01 | 0:24 | 82.2 | 8702.86 | 0:01 | 240.11 | 0.18353 | 11.63 | 560.65 | 0 | 60 | 44.07 | 0.2639 | 4.9219 | 1.4351 | 8700 | 15.175 | 0 | 60.3875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.501 0 186 | 118.7944 | 57.1478 | 57.8908 | 125.32 | 67.75 | 4.043 | 2.997 | 0.132 | 0.024 | 0.032 | 0 | 24.9937 | 8.3412 | 57.901 | 33.7213 | 159.6871 | 19.1591 | 6.7147 | 151.6369 | 3.034 | 4.093 | 0 | 0 | 125.0667 | 125 | 124.8333 | 124.8667 | 124.5667 | 88.4333 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 79.6 | 105.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.837 | 49.092 | 68.537 | 49.693
2024-12-01 | 0:24 | 85.2 | 8705.86 | 0:01 | 240.13 | 0.15398 | 11.29 | 560.66 | 0 | 60 | 36.97 | 0.3054 | 5.1994 | 1.428 | 8703 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 194 | 118.6333 | 57.1247 | 57.8945 | 125.32 | 67.7476 | 4.191 | 2.996 | 0.13 | 0.025 | 0.029 | 0 | 24.9977 | 8.3411 | 57.9021 | 34.9635 | 160.9272 | 19.3078 | 6.7121 | 151.637 | 3.034 | 4.244 | 0 | 0 | 125.1 | 125.0333 | 124.8 | 124.8667 | 124.5 | 87.5 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 79.7 | 105.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.837 | 49.096 | 68.536 | 49.697
2024-12-01 | 0:24 | 88.2 | 8708.86 | 0:01 | 240.13 | 0.12654 | 11.41 | 560.67 | 0 | 59.999 | 30.39 | 0.3755 | 5.3631 | 1.419 | 8706 | 15.175 | 0 | 60.4125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.360 0 200 | 118.5056 | 57.1229 | 57.901 | 125.32 | 67.7414 | 4.339 | 2.994 | 0.13 | 0.027 | 0.028 | 0 | 24.9906 | 8.3416 | 57.8419 | 36.1953 | 162.159 | 19.4555 | 6.71 | 151.6372 | 3.034 | 4.394 | 0 | 0 | 125.1 | 125.0333 | 124.8 | 124.8 | 124.5 | 86.8 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 79.8 | 105.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.836 | 49.1 | 68.536 | 49.701
2024-12-01 | 0:24 | 91.2 | 8711.86 | 0:02 | 240.12 | 0.13381 | 11.91 | 560.68 | 0 | 60.005 | 32.13 | 0.3707 | 5.2068 | 1.4231 | 8709 | 15.175 | 0 | 60.4625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 207 | 118.3167 | 57.1182 | 57.9071 | 125.32 | 67.7341 | 4.488 | 2.99 | 0.125 | 0.03 | 0.028 | 0.001 | 24.9441 | 8.3417 | 57.8293 | 37.4387 | 163.4045 | 19.605 | 6.7126 | 151.6373 | 3.028 | 4.545 | 0 | 0 | 125.0333 | 124.9667 | 124.8 | 124.7333 | 124.4333 | 85.9333 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 79.8 | 105.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.835 | 49.104 | 68.535 | 49.704
2024-12-01 | 0:24 | 94.2 | 8714.86 | 0:02 | 240.11 | 0.16042 | 11.02 | 560.69 | 0 | 60 | 38.52 | 0.286 | 5.3347 | 1.4299 | 8712 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 215 | 118.2222 | 57.1133 | 57.9092 | 125.32 | 67.7298 | 4.638 | 2.989 | 0.121 | 0.032 | 0.027 | 0 | 24.8932 | 8.3416 | 57.8374 | 38.6875 | 164.6512 | 19.7545 | 6.7139 | 151.6375 | 3.022 | 4.696 | 0 | 0 | 125.0667 | 125 | 124.8 | 124.7 | 124.5 | 85.2667 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79.7 | 105.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.835 | 49.108 | 68.534 | 49.708
2024-12-01 | 0:24 | 97.2 | 8717.86 | 0:02 | 240.06 | 0.19326 | 11.71 | 560.7 | 0 | 60 | 46.39 | 0.2523 | 5.1246 | 1.4387 | 8715 | 15.175 | 0 | 60.5 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 222 | 118.1278 | 57.1095 | 57.9059 | 125.32 | 67.7257 | 4.787 | 2.987 | 0.12 | 0.033 | 0.025 | 0 | 24.9075 | 8.3415 | 57.8571 | 39.9279 | 165.8936 | 19.9032 | 6.7115 | 151.6376 | 3.023 | 4.847 | 0 | 0 | 125.1 | 125 | 124.8 | 124.7 | 124.5 | 84.6667 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79.6 | 105.7 | 66.8 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.834 | 49.112 | 68.533 | 49.712
2024-12-01 | 0:24 | 100.2 | 8720.86 | 0:02 | 240.04 | 0.2089 | 12.05 | 560.71 | 0 | 60.003 | 50.15 | 0.2404 | 4.7903 | 1.4456 | 8718 | 15.175 | 0 | 60.525 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 229 | 118.0722 | 57.1052 | 57.8986 | 125.3333 | 67.7184 | 4.936 | 2.995 | 0.124 | 0.036 | 0.022 | 0 | 24.961 | 8.3418 | 57.8084 | 41.1781 | 167.1419 | 20.0531 | 6.711 | 151.6376 | 3.03 | 4.998 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.9667 | 124.7667 | 124.6333 | 124.4 | 84.6 | 124 | 124 | 123.6 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79.5 | 105.5 | 66.8 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.833 | 49.116 | 68.533 | 49.716
2024-12-01 | 0:24 | 103.2 | 8723.86 | 0:02 | 240.01 | 0.21676 | 11.73 | 560.72 | 0 | 60.002 | 52.03 | 0.2255 | 4.8801 | 1.4501 | 8721 | 15.175 | 0 | 60.35 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.490 0 236 | 118.1056 | 57.1179 | 57.8906 | 125.3267 | 67.71 | 5.086 | 3.006 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 25.069 | 8.342 | 57.7909 | 42.4241 | 168.3899 | 20.2024 | 6.7165 | 151.6374 | 3.043 | 5.15 | 0 | 0 | 125.1 | 124.9667 | 124.7333 | 124.6333 | 124.4 | 84.8 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79.3 | 105.4 | 66.8 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.833 | 49.12 | 68.532 | 49.72
2024-12-01 | 0:24 | 106.2 | 8726.86 | 0:02 | 239.98 | 0.22197 | 11.56 | 560.73 | 0 | 60.002 | 53.27 | 0.2171 | 4.9646 | 1.4552 | 8724 | 15.175 | 0 | 60.35 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 244 | 118.0778 | 57.121 | 57.8814 | 125.32 | 67.7027 | 5.236 | 3.006 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 25.1572 | 8.3421 | 57.775 | 43.6747 | 169.6384 | 20.3521 | 6.7077 | 151.6374 | 3.054 | 5.302 | 0 | 0 | 125.1 | 124.9333 | 124.7 | 124.6 | 124.4 | 84.7333 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79.2 | 105.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.832 | 49.124 | 68.531 | 49.723
2024-12-01 | 0:24 | 109.2 | 8729.86 | 0:02 | 239.96 | 0.22297 | 11.28 | 560.74 | 0 | 60.001 | 53.5 | 0.2108 | 4.8338 | 1.4587 | 8727 | 15.175 | 0 | 60.3875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 251 | 117.9389 | 57.128 | 57.8753 | 125.3333 | 67.698 | 5.385 | 3.006 | 0.119 | 0.035 | 0.025 | 0 | 25.0893 | 8.3421 | 57.78 | 44.9164 | 170.8821 | 20.5012 | 6.7083 | 151.6375 | 3.046 | 5.452 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.9 | 124.7 | 124.6 | 124.3333 | 84.0333 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 79 | 105.1 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.831 | 49.128 | 68.53 | 49.727
2024-12-01 | 0:24 | 112.2 | 8732.86 | 0:02 | 239.96 | 0.23292 | 11.96 | 560.75 | 0 | 60 | 55.89 | 0.2141 | 4.9304 | 1.4613 | 8730 | 15.175 | 0 | 60.375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 258 | 117.7333 | 57.1391 | 57.8759 | 125.32 | 67.6943 | 5.533 | 3.004 | 0.119 | 0.035 | 0.024 | 0 | 24.9981 | 8.3418 | 57.8263 | 46.1574 | 172.1232 | 20.65 | 6.7093 | 151.6374 | 3.034 | 5.603 | 0 | 0 | 125.0333 | 124.9 | 124.6667 | 124.5667 | 124.3333 | 82.9 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78.8 | 104.9 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.83 | 49.132 | 68.53 | 49.731
2024-12-01 | 0:24 | 115.2 | 8735.86 | 0:02 | 239.93 | 0.25142 | 12.16 | 560.76 | 0 | 60 | 60.32 | 0.2015 | 4.6874 | 1.4617 | 8733 | 15.175 | 0 | 60.475 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 265 | 117.65 | 57.1398 | 57.8778 | 125.34 | 67.6882 | 5.682 | 2.993 | 0.118 | 0.035 | 0.026 | 0.001 | 24.9687 | 8.3414 | 57.8669 | 47.3976 | 173.3634 | 20.7989 | 6.7118 | 151.6373 | 3.031 | 5.753 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.8667 | 124.6333 | 124.5 | 124.3 | 82.5333 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78.6 | 104.7 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.83 | 49.136 | 68.529 | 49.735
2024-12-01 | 0:24 | 118.2 | 8738.86 | 0:02 | 239.92 | 0.27337 | 12.42 | 560.77 | 0 | 60.001 | 65.58 | 0.1894 | 4.4935 | 1.4641 | 8736 | 15.175 | 0 | 60.4625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 273 | 117.5722 | 57.1488 | 57.8778 | 125.3333 | 67.6824 | 5.832 | 2.996 | 0.123 | 0.035 | 0.026 | 0 | 24.9825 | 8.3413 | 57.8833 | 48.6456 | 174.6114 | 20.948 | 6.7125 | 151.6369 | 3.033 | 5.905 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.8 | 124.6 | 124.5 | 124.3 | 82.1667 | 124 | 124 | 123.5 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78.4 | 104.5 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.829 | 49.14 | 68.528 | 49.739
2024-12-01 | 0:24 | 121.2 | 8741.86 | 0:02 | 239.91 | 0.28079 | 11.72 | 560.78 | 0 | 60.002 | 67.37 | 0.174 | 4.2651 | 1.4647 | 8739 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 280 | 117.4167 | 57.1553 | 57.879 | 125.3333 | 67.6788 | 5.981 | 2.997 | 0.123 | 0.034 | 0.028 | 0 | 25.0048 | 8.3416 | 57.8635 | 49.8876 | 175.8513 | 21.0969 | 6.7132 | 151.6365 | 3.035 | 6.056 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.8 | 124.5667 | 124.5 | 124.2333 | 81.3333 | 124 | 124 | 123.4 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78.2 | 104.2 | 66.8 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.828 | 49.144 | 68.528 | 49.743
2024-12-01 | 0:24 | 124.2 | 8744.86 | 0:02 | 239.95 | 0.26994 | 11.21 | 560.79 | 0 | 59.999 | 64.77 | 0.1731 | 4.2928 | 1.4632 | 8742 | 15.175 | 0 | 60.425 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 287 | 117.2889 | 57.1599 | 57.8882 | 125.34 | 67.6776 | 6.13 | 2.997 | 0.122 | 0.034 | 0.029 | 0 | 25.0182 | 8.3414 | 57.8962 | 51.1328 | 177.0965 | 21.2462 | 6.7118 | 151.6363 | 3.037 | 6.207 | 0 | 0 | 125.0333 | 124.8 | 124.5 | 124.4 | 124.2 | 80.8 | 124 | 124 | 123.4 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78.1 | 104 | 66.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.827 | 49.148 | 68.527 | 49.747
2024-12-01 | 0:24 | 127.2 | 8747.86 | 0:02 | 239.97 | 0.25381 | 11.99 | 560.8 | 0 | 60.004 | 60.91 | 0.1968 | 4.4632 | 1.4641 | 8745 | 15.175 | 0 | 60.4375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 294 | 117.2167 | 57.1575 | 57.8984 | 125.34 | 67.6755 | 6.278 | 2.997 | 0.12 | 0.035 | 0.027 | 0 | 24.9988 | 8.3414 | 57.8988 | 52.373 | 178.3408 | 21.3954 | 6.7121 | 151.6362 | 3.035 | 6.357 | 0 | 0 | 125.0333 | 124.8 | 124.5 | 124.4 | 124.1667 | 80.4 | 124 | 124 | 123.4 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 78 | 103.8 | 66.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.827 | 49.152 | 68.526 | 49.751
2024-12-01 | 0:25 | 130.2 | 8750.86 | 0:02 | 239.98 | 0.23466 | 11.87 | 560.81 | 0 | 60.004 | 56.31 | 0.2107 | 5.0021 | 1.4609 | 8748 | 15.175 | 0 | 60.4375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 302 | 117.1 | 57.1423 | 57.91 | 125.34 | 67.6706 | 6.428 | 2.999 | 0.119 | 0.035 | 0.025 | 0 | 24.9917 | 8.3415 | 57.8984 | 53.6197 | 179.5855 | 21.5443 | 6.7136 | 151.6364 | 3.034 | 6.509 | 0 | 0 | 125.0667 | 124.8 | 124.4333 | 124.4 | 124.1667 | 79.7333 | 124 | 124 | 123.4 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.9 | 103.6 | 66.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.826 | 49.156 | 68.525 | 49.755
2024-12-01 | 0:25 | 133.2 | 8753.87 | 0:02 | 240.02 | 0.22434 | 11.23 | 560.82 | 0 | 60 | 53.85 | 0.2086 | 4.8636 | 1.4586 | 8751 | 15.175 | 0 | 60.45 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 309 | 116.9944 | 57.1411 | 57.9222 | 125.34 | 67.6641 | 6.577 | 2.996 | 0.119 | 0.035 | 0.023 | -0.001 | 25.0093 | 8.3414 | 57.9018 | 54.8653 | 180.8289 | 21.6936 | 6.7107 | 151.6365 | 3.036 | 6.66 | 0 | 0 | 125 | 124.8 | 124.4 | 124.3667 | 124.1 | 79.3 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.8 | 103.4 | 66.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.825 | 49.16 | 68.524 | 49.759
2024-12-01 | 0:25 | 136.2 | 8756.87 | 0:02 | 240.05 | 0.22288 | 11.77 | 560.83 | 0 | 59.997 | 53.5 | 0.2201 | 4.9551 | 1.4561 | 8754 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 317 | 116.8833 | 57.1382 | 57.9337 | 125.34 | 67.6598 | 6.725 | 2.994 | 0.117 | 0.035 | 0.023 | 0 | 24.9952 | 8.3416 | 57.8818 | 56.1033 | 182.067 | 21.8423 | 6.7111 | 151.6367 | 3.034 | 6.81 | 0 | 0 | 125 | 124.8 | 124.4 | 124.3 | 124.0333 | 78.7667 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.8 | 103.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.824 | 49.164 | 68.524 | 49.762
2024-12-01 | 0:25 | 139.2 | 8759.87 | 0:02 | 240.09 | 0.21727 | 12.06 | 560.84 | 0 | 60.002 | 52.16 | 0.2311 | 4.7222 | 1.4494 | 8757 | 15.175 | 0 | 60.5 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 324 | 116.7889 | 57.1388 | 57.9414 | 125.34 | 67.6569 | 6.874 | 2.995 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 24.9475 | 8.3414 | 57.905 | 57.3415 | 183.3052 | 21.9905 | 6.7099 | 151.6368 | 3.028 | 6.961 | 0 | 0 | 125 | 124.7333 | 124.3667 | 124.2667 | 123.9333 | 78.4333 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.6 | 103.3 | 66.8 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.824 | 49.168 | 68.523 | 49.766
2024-12-01 | 0:25 | 142.2 | 8762.87 | 0:02 | 240.11 | 0.20449 | 11.06 | 560.85 | 0 | 60.003 | 49.1 | 0.2253 | 4.9186 | 1.4446 | 8760 | 15.175 | 0 | 60.5125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 332 | 116.6833 | 57.1391 | 57.9398 | 125.34 | 67.6508 | 7.023 | 2.99 | 0.118 | 0.036 | 0.024 | 0 | 24.9304 | 8.3414 | 57.9 | 58.5838 | 184.5475 | 22.1394 | 6.7105 | 151.6368 | 3.026 | 7.111 | 0 | 0 | 125 | 124.7333 | 124.3 | 124.2667 | 123.8 | 78 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.6 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.824 | 49.168 | 68.523 | 49.766
2024-12-01 | 0:25 | 145.2 | 8765.87 | 0:02 | 240.11 | 0.1912 | 11.5 | 560.86 | 0 | 60.001 | 45.91 | 0.2505 | 4.9323 | 1.4384 | 8763 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.389 0 338 | 116.6222 | 57.1361 | 57.93 | 125.34 | 67.6435 | 7.179 | 2.991 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 24.9418 | 8.3414 | 57.8968 | 59.8876 | 185.8535 | 22.296 | 6.7159 | 151.637 | 3.028 | 7.27 | 0 | 0 | 125 | 124.7333 | 124.3 | 124.3 | 123.7 | 77.7 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.4 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.823 | 49.172 | 68.522 | 49.77
2024-12-01 | 0:25 | 148.2 | 8768.87 | 0:02 | 240.13 | 0.16426 | 11.59 | 560.87 | 0 | 60.002 | 39.44 | 0.2939 | 5.1942 | 1.4303 | 8766 | 15.175 | 0 | 60.3875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 346 | 116.5222 | 57.143 | 57.919 | 125.34 | 67.6367 | 7.322 | 3.001 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 25.018 | 8.3416 | 57.8737 | 61.0823 | 187.0459 | 22.4389 | 6.7118 | 151.6368 | 3.037 | 7.415 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.3 | 124.2667 | 123.5667 | 77.3 | 124 | 124 | 123.3 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.3 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.822 | 49.176 | 68.521 | 49.774
2024-12-01 | 0:25 | 151.2 | 8771.87 | 0:03 | 240.13 | 0.12912 | 11.21 | 560.88 | 0 | 60.002 | 31 | 0.3617 | 5.3618 | 1.421 | 8769 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 353 | 116.45 | 57.1475 | 57.9124 | 125.34 | 67.6318 | 7.47 | 2.997 | 0.126 | 0.031 | 0.026 | 0 | 25.0758 | 8.3419 | 57.8375 | 62.3114 | 188.2751 | 22.5863 | 6.711 | 151.6366 | 3.044 | 7.564 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.3 | 124.2 | 123.5 | 77 | 124 | 124 | 123.2 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.2 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.821 | 49.18 | 68.521 | 49.778
2024-12-01 | 0:25 | 154.2 | 8774.87 | 0:03 | 240.1 | 0.13022 | 11.85 | 560.89 | 0 | 59.998 | 31.27 | 0.3788 | 5.4362 | 1.4212 | 8772 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 360 | 116.4278 | 57.1592 | 57.91 | 125.34 | 67.6292 | 7.619 | 2.995 | 0.126 | 0.03 | 0.027 | 0 | 25.0063 | 8.3419 | 57.8439 | 63.5549 | 189.5186 | 22.7354 | 6.7087 | 151.6366 | 3.035 | 7.715 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.3 | 124.2 | 123.4 | 76.9667 | 124 | 124 | 123.2 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 77.1 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.82 | 49.184 | 68.52 | 49.782
2024-12-01 | 0:25 | 157.2 | 8777.87 | 0:03 | 240.1 | 0.15721 | 11.71 | 560.89 | 0 | 60 | 37.75 | 0.3102 | 5.3132 | 1.4292 | 8775 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 368 | 116.3667 | 57.1639 | 57.9112 | 125.35 | 67.628 | 7.767 | 2.996 | 0.125 | 0.029 | 0.026 | 0 | 24.9157 | 8.3421 | 57.8187 | 64.792 | 190.7557 | 22.8837 | 6.7082 | 151.6366 | 3.024 | 7.865 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.2 | 124.2 | 123.2333 | 76.8667 | 124 | 124 | 123.2 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.9 | 103.2 | 66.9 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.82 | 49.188 | 68.519 | 49.786
2024-12-01 | 0:25 | 160.2 | 8780.87 | 0:03 | 240.07 | 0.18486 | 11.19 | 560.9 | 0 | 59.999 | 44.38 | 0.2522 | 5.1038 | 1.4376 | 8778 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 375 | 116.3 | 57.166 | 57.9161 | 125.34 | 67.6263 | 7.916 | 2.982 | 0.125 | 0.029 | 0.028 | 0 | 24.8764 | 8.3416 | 57.8726 | 66.0291 | 191.9948 | 23.0322 | 6.7137 | 151.6367 | 3.02 | 8.015 | 0 | 0 | 125 | 124.6667 | 124.2333 | 124.2 | 123.1 | 76.6 | 124 | 124 | 123.2 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.8 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.819 | 49.192 | 68.518 | 49.79
2024-12-01 | 0:25 | 163.2 | 8783.87 | 0:03 | 240.05 | 0.20656 | 11.92 | 560.91 | 0 | 60 | 49.58 | 0.2403 | 4.9516 | 1.444 | 8781 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 382 | 116.1944 | 57.1719 | 57.9235 | 125.3333 | 67.6227 | 8.063 | 2.982 | 0.128 | 0.031 | 0.027 | 0 | 24.8831 | 8.3415 | 57.892 | 67.2579 | 193.2236 | 23.1793 | 6.7054 | 151.6363 | 3.02 | 8.164 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.2 | 124.2 | 122.9 | 76.1667 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.7 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.818 | 49.196 | 68.517 | 49.794
2024-12-01 | 0:25 | 166.2 | 8786.87 | 0:03 | 240.03 | 0.21792 | 12 | 560.92 | 0 | 60 | 52.31 | 0.2294 | 4.755 | 1.4492 | 8784 | 15.175 | 0 | 60.625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 389 | 116.0667 | 57.1743 | 57.9271 | 125.34 | 67.6161 | 8.212 | 2.982 | 0.127 | 0.032 | 0.026 | 0 | 24.8676 | 8.3413 | 57.9175 | 68.5042 | 194.4679 | 23.3284 | 6.7121 | 151.6362 | 3.019 | 8.316 | 0 | 0 | 125 | 124.7 | 124.2 | 124.2 | 122.6667 | 75.6333 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.5 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1049 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.817 | 49.201 | 68.517 | 49.798
2024-12-01 | 0:25 | 169.2 | 8789.87 | 0:03 | 239.99 | 0.22289 | 11.29 | 560.93 | 0 | 60.003 | 53.49 | 0.211 | 5.0599 | 1.4557 | 8787 | 15.175 | 0 | 60.625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 397 | 115.9667 | 57.1809 | 57.9271 | 125.32 | 67.6112 | 8.361 | 2.983 | 0.124 | 0.033 | 0.024 | 0 | 24.8726 | 8.3418 | 57.8734 | 69.7435 | 195.7071 | 23.4772 | 6.7134 | 151.6358 | 3.019 | 8.466 | 0 | 0 | 125 | 124.6667 | 124.2 | 124.2 | 122.4 | 75.3333 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.4 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1039 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.816 | 49.205 | 68.516 | 49.802
2024-12-01 | 0:25 | 172.2 | 8792.87 | 0:03 | 239.99 | 0.22792 | 11.69 | 560.94 | 0 | 60.002 | 54.7 | 0.2137 | 5.1049 | 1.4585 | 8790 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 404 | 115.9 | 57.1893 | 57.9296 | 125.3133 | 67.61 | 8.509 | 2.982 | 0.123 | 0.034 | 0.022 | 0 | 24.8866 | 8.3417 | 57.8888 | 70.9784 | 196.9441 | 23.6255 | 6.7137 | 151.6358 | 3.021 | 8.616 | 0 | 0 | 125 | 124.6 | 124.1667 | 124.1667 | 122.0667 | 75.4 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.3 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1039 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.816 | 49.209 | 68.515 | 49.806
2024-12-01 | 0:25 | 175.2 | 8795.87 | 0:03 | 239.97 | 0.23415 | 11.77 | 560.95 | 0 | 60.002 | 56.19 | 0.2094 | 5.0429 | 1.4612 | 8793 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 412 | 115.8 | 57.1726 | 57.9345 | 125.3 | 67.6088 | 8.658 | 2.985 | 0.121 | 0.036 | 0.021 | 0 | 24.8947 | 8.3414 | 57.9217 | 72.222 | 198.1878 | 23.7746 | 6.7128 | 151.6359 | 3.022 | 8.767 | 0 | 0 | 125 | 124.6 | 124.1667 | 124.1333 | 121.5333 | 75.3667 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76.1 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1039 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.815 | 49.212 | 68.514 | 49.81
2024-12-01 | 0:25 | 178.2 | 8798.87 | 0:03 | 239.94 | 0.24508 | 11.13 | 560.96 | 0 | 59.999 | 58.81 | 0.1892 | 4.6801 | 1.4622 | 8796 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 419 | 115.6278 | 57.1729 | 57.9427 | 125.2867 | 67.6067 | 8.806 | 2.985 | 0.119 | 0.036 | 0.024 | 0 | 24.8895 | 8.3414 | 57.9281 | 73.4611 | 199.4248 | 23.9229 | 6.7099 | 151.636 | 3.021 | 8.917 | 0 | 0 | 125 | 124.6 | 124.1333 | 124.1 | 120.9 | 75.0333 | 124 | 124 | 123.1 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 76 | 103.2 | 67 | 450 | 94 | 1039 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.814 | 49.216 | 68.513 | 49.814
2024-12-01 | 0:25 | 181.2 | 8801.87 | 0:03 | 239.93 | 0.26799 | 11.76 | 560.97 | 0 | 60.002 | 64.3 | 0.1829 | 4.3733 | 1.4643 | 8799 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 427 | 115.4222 | 57.171 | 57.9524 | 125.2733 | 67.6043 | 8.953 | 2.976 | 0.118 | 0.035 | 0.026 | 0 | 24.8549 | 8.3415 | 57.9164 | 74.6838 | 200.6475 | 24.0695 | 6.7077 | 151.6361 | 3.017 | 9.065 | 0 | 0 | 124.9 | 124.6 | 124.1 | 124.1 | 120.1333 | 74.7 | 124 | 124 | 123 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.9 | 103.1 | 67.1 | 450 | 94 | 1039 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.813 | 49.22 | 68.512 | 49.818
2024-12-01 | 0:25 | 184.2 | 8804.87 | 0:03 | 239.91 | 0.27773 | 11.45 | 560.98 | 0 | 59.998 | 66.63 | 0.1718 | 4.2066 | 1.4647 | 8802 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 434 | 115.2056 | 57.1726 | 57.959 | 125.26 | 67.6002 | 9.102 | 2.979 | 0.118 | 0.035 | 0.028 | 0 | 24.8218 | 8.3416 | 57.8978 | 75.9242 | 201.89 | 24.2185 | 6.7108 | 151.6361 | 3.013 | 9.216 | 0 | 0 | 124.9 | 124.5333 | 124.1 | 124.1 | 119.3 | 74.3 | 124 | 124 | 123 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.8 | 103 | 67.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.812 | 49.224 | 68.512 | 49.822
2024-12-01 | 0:25 | 187.2 | 8807.87 | 0:03 | 239.95 | 0.27121 | 11.69 | 560.99 | 0 | 60.002 | 65.08 | 0.1796 | 4.3892 | 1.4626 | 8805 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 442 | 115.0056 | 57.1734 | 57.9569 | 125.2467 | 67.5953 | 9.25 | 2.979 | 0.119 | 0.032 | 0.03 | 0 | 24.8206 | 8.3417 | 57.8815 | 77.1622 | 203.1259 | 24.3666 | 6.7104 | 151.6362 | 3.013 | 9.366 | 0 | 0 | 124.9 | 124.5 | 124.0667 | 124.1 | 118.3667 | 74.1 | 124 | 124 | 122.9 | 124 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.7 | 103 | 67.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.812 | 49.228 | 68.511 | 49.826
2024-12-01 | 0:26 | 190.2 | 8810.87 | 0:03 | 239.97 | 0.25221 | 11.98 | 561 | 0 | 60.002 | 60.52 | 0.1979 | 4.683 | 1.4612 | 8808 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 449 | 114.7833 | 57.1756 | 57.9508 | 125.24 | 67.5916 | 9.399 | 2.979 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0 | 24.8738 | 8.3418 | 57.8745 | 78.4021 | 204.3658 | 24.5153 | 6.7122 | 151.6361 | 3.019 | 9.517 | 0 | 0 | 124.9 | 124.4667 | 124 | 124.1 | 117.3333 | 73.9 | 124 | 124 | 122.9 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.6 | 102.9 | 67.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.811 | 49.232 | 68.51 | 49.83
2024-12-01 | 0:26 | 193.2 | 8813.87 | 0:03 | 239.99 | 0.23299 | 11.34 | 561.01 | 0 | 60.002 | 55.92 | 0.2028 | 4.7933 | 1.4606 | 8811 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 457 | 114.5389 | 57.1786 | 57.9471 | 125.23 | 67.5888 | 9.55 | 2.997 | 0.13 | 0.026 | 0.037 | 0.001 | 24.9737 | 8.3417 | 57.8898 | 79.6624 | 205.6261 | 24.6663 | 6.7118 | 151.636 | 3.031 | 9.67 | 0 | 0 | 124.9 | 124.4 | 124 | 124.0667 | 116.3 | 73.5667 | 124 | 124 | 122.9 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.4 | 102.8 | 67.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 49.236 | 68.509 | 49.833
2024-12-01 | 0:26 | 196.2 | 8816.88 | 0:03 | 240.02 | 0.22705 | 11.44 | 561.02 | 0 | 60.001 | 54.5 | 0.2099 | 5.2552 | 1.4596 | 8814 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 464 | 114.3111 | 57.1809 | 57.9484 | 125.2 | 67.5863 | 9.698 | 2.994 | 0.131 | 0.023 | 0.037 | 0 | 25.0269 | 8.3418 | 57.8731 | 80.8995 | 206.8632 | 24.8149 | 6.7109 | 151.636 | 3.038 | 9.82 | 0 | 0 | 124.8 | 124.4 | 124 | 124.0333 | 115.2667 | 73.3667 | 124 | 124 | 122.8 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.3 | 102.8 | 67.2 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.809 | 49.24 | 68.508 | 49.837
2024-12-01 | 0:26 | 199.2 | 8819.88 | 0:03 | 240.05 | 0.22275 | 11.98 | 561.03 | 0 | 59.999 | 53.47 | 0.224 | 5.0536 | 1.4543 | 8817 | 15.175 | 0 | 60.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 472 | 114.0611 | 57.1836 | 57.9496 | 125.18 | 67.5818 | 9.846 | 2.992 | 0.131 | 0.022 | 0.04 | 0 | 25.0018 | 8.3417 | 57.8885 | 82.1338 | 208.0996 | 24.9629 | 6.7101 | 151.636 | 3.035 | 9.97 | 0 | 0 | 124.8 | 124.3 | 123.9333 | 124.0333 | 114.1 | 73.2 | 124 | 124 | 122.8 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.2 | 102.7 | 67.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.808 | 49.243 | 68.507 | 49.841
2024-12-01 | 0:26 | 202.2 | 8822.88 | 0:03 | 240.05 | 0.21276 | 11.43 | 561.04 | 0 | 60.003 | 51.07 | 0.2238 | 4.4746 | 1.4484 | 8820 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.389 0 478 | 113.7722 | 57.1893 | 57.95 | 125.18 | 67.5753 | 9.997 | 2.992 | 0.13 | 0.023 | 0.036 | 0 | 24.9071 | 8.3417 | 57.8854 | 83.3933 | 209.3591 | 25.1138 | 6.71 | 151.6361 | 3.023 | 10.122 | 0 | 0 | 124.8 | 124.3 | 123.9 | 124 | 112.7667 | 72.8667 | 124 | 124 | 122.8 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75.1 | 102.6 | 67.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.807 | 49.247 | 68.507 | 49.845
2024-12-01 | 0:26 | 205.2 | 8825.88 | 0:03 | 240.08 | 0.201 | 11.69 | 561.05 | 0 | 60.004 | 48.26 | 0.2422 | 4.9776 | 1.4404 | 8823 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 486 | 113.4722 | 57.1916 | 57.95 | 125.1667 | 67.57 | 10.143 | 2.983 | 0.128 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 24.8664 | 8.3417 | 57.8864 | 84.6098 | 210.5735 | 25.2594 | 6.7121 | 151.6361 | 3.018 | 10.27 | 0 | 0 | 124.8 | 124.3 | 123.9 | 124 | 111.4 | 72.4333 | 124 | 124 | 122.7 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 75 | 102.6 | 67.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.807 | 49.251 | 68.506 | 49.849
2024-12-01 | 0:26 | 208.2 | 8828.88 | 0:03 | 240.1 | 0.18292 | 11.9 | 561.06 | 0 | 60.004 | 43.92 | 0.271 | 5.0735 | 1.4351 | 8826 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 493 | 113.1611 | 57.1988 | 57.95 | 125.16 | 67.5676 | 10.292 | 2.988 | 0.13 | 0.03 | 0.028 | 0 | 24.9148 | 8.3415 | 57.9161 | 85.8547 | 211.8185 | 25.4087 | 6.7116 | 151.6359 | 3.024 | 10.421 | 0 | 0 | 124.7333 | 124.3 | 123.9 | 124 | 109.9 | 72.1333 | 124 | 124 | 122.6 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.9 | 102.5 | 67.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.806 | 49.255 | 68.505 | 49.852
2024-12-01 | 0:26 | 211.2 | 8831.88 | 0:04 | 240.11 | 0.1509 | 11.57 | 561.07 | 0 | 60.002 | 36.23 | 0.3193 | 5.1467 | 1.4271 | 8829 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 501 | 112.8722 | 57.203 | 57.95 | 125.16 | 67.568 | 10.441 | 2.994 | 0.126 | 0.032 | 0.025 | 0 | 24.9773 | 8.3411 | 57.9717 | 87.0983 | 213.062 | 25.5578 | 6.7141 | 151.6356 | 3.032 | 10.572 | 0 | 0 | 124.7 | 124.2667 | 123.9 | 124 | 108.5 | 71.8667 | 124 | 124 | 122.6 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.8 | 102.4 | 67.2 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.805 | 49.258 | 68.504 | 49.856
2024-12-01 | 0:26 | 214.2 | 8834.88 | 0:04 | 240.11 | 0.12535 | 11.53 | 561.08 | 0 | 60.002 | 30.1 | 0.383 | 5.1147 | 1.4191 | 8832 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.249 0 508 | 112.5778 | 57.2059 | 57.95 | 125.1467 | 67.5692 | 10.592 | 3.002 | 0.123 | 0.035 | 0.023 | 0 | 25.0482 | 8.3413 | 57.9494 | 88.3531 | 214.3188 | 25.7084 | 6.7129 | 151.6354 | 3.04 | 10.724 | 0 | 0 | 124.7 | 124.2 | 123.9 | 123.9 | 107 | 71.7667 | 124 | 124 | 122.5 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.7 | 102.4 | 67.3 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.804 | 49.262 | 68.503 | 49.86
2024-12-01 | 0:26 | 217.2 | 8837.88 | 0:04 | 240.12 | 0.13437 | 11.28 | 561.09 | 0 | 60.002 | 32.26 | 0.3495 | 5.1812 | 1.4232 | 8835 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.111 0 516 | 112.3 | 57.2105 | 57.9516 | 125.14 | 67.57 | 10.742 | 3.009 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 25.0987 | 8.3416 | 57.92 | 89.6061 | 215.5697 | 25.8584 | 6.7135 | 151.6354 | 3.046 | 10.876 | 0 | 0 | 124.7 | 124.2 | 123.8333 | 123.9 | 105.5667 | 71.6 | 124 | 124 | 122.5 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.6 | 102.3 | 67.3 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.803 | 49.265 | 68.502 | 49.863
2024-12-01 | 0:26 | 220.2 | 8840.88 | 0:04 | 240.11 | 0.17224 | 11.88 | 561.1 | 0 | 59.998 | 41.36 | 0.2873 | 5.0603 | 1.4323 | 8838 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 523 | 112.0444 | 57.2015 | 57.9573 | 125.14 | 67.568 | 10.892 | 3.01 | 0.118 | 0.036 | 0.025 | 0 | 25.1223 | 8.3416 | 57.9163 | 90.8548 | 216.8185 | 26.0081 | 6.7107 | 151.6355 | 3.049 | 11.028 | 0 | 0 | 124.7 | 124.2 | 123.8 | 123.9 | 104.1667 | 71.5 | 124 | 124 | 122.4 | 123.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.5 | 102.2 | 67.3 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.802 | 49.269 | 68.502 | 49.867
2024-12-01 | 0:26 | 223.2 | 8843.88 | 0:04 | 240.05 | 0.19645 | 11.71 | 561.11 | 0 | 60.002 | 47.16 | 0.2483 | 5.0603 | 1.4393 | 8841 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 531 | 111.8167 | 57.2018 | 57.9716 | 125.14 | 67.5643 | 11.04 | 3.008 | 0.118 | 0.035 | 0.025 | -0.001 | 25.1014 | 8.3411 | 57.9811 | 92.0942 | 218.06 | 26.1574 | 6.713 | 151.6355 | 3.047 | 11.178 | 0 | 0 | 124.6667 | 124.1667 | 123.8 | 123.9 | 102.8 | 71.5667 | 124 | 124 | 122.2 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.4 | 102.2 | 67.3 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.802 | 49.272 | 68.501 | 49.87
2024-12-01 | 0:26 | 226.2 | 8846.88 | 0:04 | 240.04 | 0.20933 | 11.66 | 561.12 | 0 | 60.002 | 50.25 | 0.232 | 4.8584 | 1.4453 | 8844 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 538 | 111.5944 | 57.2037 | 57.9912 | 125.14 | 67.5594 | 11.188 | 2.994 | 0.118 | 0.034 | 0.027 | 0 | 25.0163 | 8.3416 | 57.9256 | 93.3272 | 219.2929 | 26.3045 | 6.7102 | 151.6355 | 3.036 | 11.328 | 0 | 0 | 124.6667 | 124.1667 | 123.8 | 123.9 | 101.5 | 71.5333 | 124 | 124 | 122.1 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.3 | 102.1 | 67.4 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.801 | 49.276 | 68.5 | 49.874
2024-12-01 | 0:26 | 229.2 | 8849.88 | 0:04 | 240.05 | 0.21895 | 11.84 | 561.13 | 0 | 60.002 | 52.56 | 0.2253 | 4.9673 | 1.4519 | 8847 | 15.175 | 0 | 60.8625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 545 | 111.3167 | 57.2013 | 58.0043 | 125.14 | 67.5549 | 11.336 | 2.985 | 0.118 | 0.033 | 0.029 | 0 | 24.8935 | 8.3419 | 57.8811 | 94.5598 | 220.5235 | 26.4523 | 6.7098 | 151.6357 | 3.022 | 11.478 | 0 | 0 | 124.6 | 124.1 | 123.7667 | 123.8667 | 100.1667 | 71.4 | 124 | 124 | 121.9 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.2 | 102 | 67.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 49.279 | 68.499 | 49.877
2024-12-01 | 0:26 | 232.2 | 8852.88 | 0:04 | 240.02 | 0.22435 | 11.9 | 561.14 | 0 | 60.001 | 53.85 | 0.2211 | 4.7635 | 1.4575 | 8850 | 15.175 | 0 | 60.9 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 553 | 111.0778 | 57.1996 | 58.0059 | 125.13 | 67.5541 | 11.485 | 2.984 | 0.125 | 0.032 | 0.031 | 0 | 24.8093 | 8.3416 | 57.9173 | 95.8023 | 221.7681 | 26.6015 | 6.7134 | 151.6356 | 3.011 | 11.629 | 0 | 0 | 124.6 | 124.1 | 123.7333 | 123.8 | 98.8667 | 71.3667 | 124 | 124 | 121.7 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74.1 | 101.9 | 67.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.799 | 49.283 | 68.498 | 49.881
2024-12-01 | 0:26 | 235.2 | 8855.88 | 0:04 | 239.99 | 0.2299 | 12.09 | 561.15 | 0 | 60.006 | 55.17 | 0.219 | 4.9674 | 1.4593 | 8853 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 561 | 110.7889 | 57.1957 | 57.9986 | 125.0967 | 67.5545 | 11.634 | 2.987 | 0.126 | 0.029 | 0.035 | 0 | 24.881 | 8.3417 | 57.9145 | 97.0522 | 223.0159 | 26.7513 | 6.7189 | 151.6355 | 3.02 | 11.78 | 0 | 0 | 124.6 | 124.1 | 123.7 | 123.8 | 97.5333 | 71 | 124 | 124 | 121.5 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 74 | 101.8 | 67.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.798 | 49.286 | 68.497 | 49.884
2024-12-01 | 0:26 | 238.2 | 8858.88 | 0:04 | 239.96 | 0.23689 | 11.58 | 561.16 | 0 | 60.002 | 56.84 | 0.2037 | 4.6304 | 1.4623 | 8856 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 568 | 110.4556 | 57.1962 | 57.9888 | 125.09 | 67.5537 | 11.786 | 3.004 | 0.127 | 0.027 | 0.035 | 0 | 25.0566 | 8.3418 | 57.899 | 98.3131 | 224.2768 | 26.9022 | 6.718 | 151.6356 | 3.041 | 11.933 | 0 | 0 | 124.5667 | 124 | 123.7 | 123.7333 | 96.2333 | 70.5 | 124 | 124 | 121.4 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.9 | 101.8 | 67.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.797 | 49.289 | 68.497 | 49.888
2024-12-01 | 0:26 | 241.2 | 8861.88 | 0:04 | 239.94 | 0.25515 | 11.38 | 561.17 | 0 | 60.002 | 61.22 | 0.186 | 4.5154 | 1.4614 | 8859 | 15.175 | 0 | 60.6125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 576 | 110.1556 | 57.2007 | 57.9782 | 125.0767 | 67.5512 | 11.936 | 3.011 | 0.128 | 0.024 | 0.038 | 0 | 25.1843 | 8.3417 | 57.9145 | 99.566 | 225.5296 | 27.0524 | 6.7121 | 151.6356 | 3.057 | 12.085 | 0 | 0 | 124.6 | 124 | 123.6667 | 123.7333 | 94.8 | 70.1333 | 124 | 124 | 121.2 | 123.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.8 | 101.7 | 67.4 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.796 | 49.293 | 68.496 | 49.891
2024-12-01 | 0:26 | 244.2 | 8864.88 | 0:04 | 239.96 | 0.27416 | 11.58 | 561.18 | 0 | 59.999 | 65.79 | 0.176 | 4.4226 | 1.4613 | 8862 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.362 0 582 | 109.8722 | 57.1966 | 57.9741 | 125.0567 | 67.55 | 12.091 | 3.012 | 0.131 | 0.022 | 0.039 | 0 | 25.1872 | 8.3412 | 57.9764 | 100.861 | 226.8268 | 27.2079 | 6.7125 | 151.6358 | 3.057 | 12.242 | 0 | 0 | 124.5667 | 124 | 123.7 | 123.7 | 93.3667 | 69.9 | 124 | 124 | 120.9 | 123.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.7 | 101.6 | 67.4 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.796 | 49.296 | 68.495 | 49.895
2024-12-01 | 0:26 | 247.2 | 8867.88 | 0:04 | 239.96 | 0.2844 | 12.3 | 561.19 | 0 | 60.002 | 68.24 | 0.1803 | 4.3558 | 1.4634 | 8865 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 591 | 109.5833 | 57.2037 | 57.9749 | 125.0367 | 67.55 | 12.233 | 3.007 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 25.0538 | 8.3413 | 57.966 | 102.0399 | 228.0036 | 27.349 | 6.7093 | 151.6358 | 3.041 | 12.385 | 0 | 0 | 124.5 | 123.9333 | 123.6667 | 123.7 | 92 | 69.7 | 124 | 124 | 120.6 | 123.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.6 | 101.5 | 67.5 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.795 | 49.299 | 68.494 | 49.898
2024-12-01 | 0:27 | 250.2 | 8870.89 | 0:04 | 239.98 | 0.2709 | 11.37 | 561.2 | 0 | 60.002 | 65.01 | 0.1749 | 4.4385 | 1.463 | 8868 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 598 | 109.3222 | 57.2028 | 57.9765 | 125.0033 | 67.55 | 12.383 | 3 | 0.134 | 0.024 | 0.034 | 0 | 24.9781 | 8.3413 | 57.9573 | 103.2915 | 229.2573 | 27.4993 | 6.7135 | 151.6357 | 3.032 | 12.537 | 0 | 0 | 124.5 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 90.7 | 69.5333 | 124 | 124 | 120.4 | 123.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.6 | 101.5 | 67.5 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.794 | 49.303 | 68.493 | 49.901
2024-12-01 | 0:27 | 253.2 | 8873.89 | 0:04 | 240 | 0.24896 | 11.25 | 561.21 | 0 | 60.001 | 59.75 | 0.1883 | 4.5023 | 1.461 | 8871 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 605 | 109.0778 | 57.2093 | 57.9765 | 124.99 | 67.5482 | 12.533 | 3.001 | 0.128 | 0.026 | 0.033 | 0 | 25.0226 | 8.3416 | 57.9194 | 104.5499 | 230.5136 | 27.6499 | 6.7117 | 151.6358 | 3.037 | 12.69 | 0 | 0 | 124.5 | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 89.5 | 69.2667 | 124 | 124 | 120 | 123.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.5 | 101.4 | 67.5 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.793 | 49.306 | 68.492 | 49.905
2024-12-01 | 0:27 | 256.2 | 8876.89 | 0:04 | 240.03 | 0.23574 | 12.04 | 561.22 | 0 | 60 | 56.58 | 0.2128 | 4.7238 | 1.4619 | 8874 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 613 | 108.8222 | 57.2176 | 57.9749 | 124.97 | 67.5463 | 12.683 | 3.005 | 0.129 | 0.028 | 0.029 | 0 | 25.082 | 8.3416 | 57.9246 | 105.7955 | 231.7592 | 27.7992 | 6.7156 | 151.6352 | 3.044 | 12.841 | 0 | 0 | 124.4667 | 123.9 | 123.6 | 123.6333 | 88.3333 | 69 | 124 | 124 | 119.5 | 123.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.4 | 101.3 | 67.5 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.792 | 49.309 | 68.491 | 49.908
2024-12-01 | 0:27 | 259.2 | 8879.89 | 0:04 | 240.05 | 0.22497 | 11.56 | 561.23 | 0 | 60.001 | 54.01 | 0.214 | 4.9389 | 1.4587 | 8877 | 15.175 | 0 | 60.625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.294 0 620 | 108.6056 | 57.2244 | 57.9749 | 124.9567 | 67.5469 | 12.836 | 3.009 | 0.128 | 0.031 | 0.024 | 0 | 25.1125 | 8.3414 | 57.9651 | 107.0746 | 233.0404 | 27.9526 | 6.714 | 151.635 | 3.048 | 12.996 | 0 | 0 | 124.4333 | 123.9 | 123.6 | 123.6 | 87.3333 | 68.7667 | 124 | 124 | 119 | 123.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.3 | 101.2 | 67.5 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.791 | 49.312 | 68.491 | 49.911
2024-12-01 | 0:27 | 262.2 | 8882.89 | 0:04 | 240.09 | 0.22145 | 11.67 | 561.24 | 0 | 60.003 | 53.17 | 0.2194 | 4.9497 | 1.4558 | 8880 | 15.175 | 0 | 60.625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.499 0 627 | 108.3889 | 57.2293 | 57.9806 | 124.93 | 67.5488 | 12.982 | 3.01 | 0.122 | 0.033 | 0.024 | 0 | 25.1141 | 8.3416 | 57.955 | 108.291 | 234.2568 | 28.0984 | 6.7145 | 151.6347 | 3.048 | 13.144 | 0 | 0 | 124.4 | 123.8667 | 123.5667 | 123.6 | 86.3333 | 68.5667 | 124 | 124 | 118.4 | 123.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.1 | 73.2 | 101.1 | 67.6 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.791 | 49.315 | 68.49 | 49.914
2024-12-01 | 0:27 | 265.2 | 8885.89 | 0:04 | 240.09 | 0.21296 | 11.49 | 561.25 | 0 | 60.001 | 51.13 | 0.2248 | 4.5939 | 1.4494 | 8883 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 635 | 108.1889 | 57.225 | 57.9916 | 124.91 | 67.55 | 13.132 | 3.008 | 0.119 | 0.036 | 0.021 | 0 | 25.0979 | 8.3416 | 57.9549 | 109.5397 | 235.5055 | 28.2481 | 6.7131 | 151.6348 | 3.046 | 13.295 | 0 | 0 | 124.4 | 123.8 | 123.5 | 123.5333 | 85.4 | 68.5 | 124 | 124 | 117.7 | 123.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 73.2 | 101.1 | 67.6 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 49.318 | 68.489 | 49.917
2024-12-01 | 0:27 | 268.2 | 8888.89 | 0:04 | 240.12 | 0.20458 | 11.45 | 561.26 | 0 | 60.001 | 49.12 | 0.2331 | 4.8069 | 1.4438 | 8886 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 642 | 108.0167 | 57.2249 | 58.0088 | 124.8733 | 67.5476 | 13.281 | 3.009 | 0.117 | 0.036 | 0.025 | 0 | 25.0906 | 8.3414 | 57.9802 | 110.7853 | 236.751 | 28.3977 | 6.7111 | 151.6349 | 3.045 | 13.446 | 0 | 0 | 124.3667 | 123.8 | 123.5 | 123.5 | 84.5333 | 68.4 | 124 | 124 | 117 | 123.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 73.1 | 101 | 67.6 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 49.318 | 68.489 | 49.917
2024-12-01 | 0:27 | 271.2 | 8891.89 | 0:05 | 240.1 | 0.19027 | 11.73 | 561.27 | 0 | 60.001 | 45.68 | 0.2568 | 4.9238 | 1.438 | 8889 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 649 | 107.8444 | 57.2303 | 58.0255 | 124.8533 | 67.5439 | 13.431 | 3.005 | 0.117 | 0.034 | 0.028 | 0 | 25.0838 | 8.3416 | 57.9568 | 112.0321 | 237.9999 | 28.5474 | 6.7094 | 151.635 | 3.044 | 13.598 | 0 | 0 | 124.3 | 123.8 | 123.5 | 123.5 | 83.7 | 68.2667 | 124 | 124 | 116.2 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 73 | 100.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.789 | 49.321 | 68.488 | 49.921
2024-12-01 | 0:27 | 274.2 | 8894.89 | 0:05 | 240.11 | 0.16134 | 12.04 | 561.28 | 0 | 59.999 | 38.74 | 0.3108 | 5.1586 | 1.4291 | 8892 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 657 | 107.6833 | 57.2339 | 58.0353 | 124.81 | 67.5427 | 13.579 | 3.002 | 0.125 | 0.033 | 0.03 | 0 | 25.0517 | 8.3417 | 57.9444 | 113.2733 | 239.237 | 28.6957 | 6.7144 | 151.6349 | 3.041 | 13.748 | 0 | 0 | 124.3 | 123.8 | 123.5 | 123.5 | 82.9 | 68.1 | 124 | 124 | 115.3 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 72.9 | 100.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.788 | 49.324 | 68.487 | 49.924
2024-12-01 | 0:27 | 277.2 | 8897.89 | 0:05 | 240.12 | 0.12707 | 11.21 | 561.29 | 0 | 59.998 | 30.51 | 0.3675 | 5.366 | 1.4216 | 8895 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 664 | 107.4722 | 57.2385 | 58.039 | 124.79 | 67.5445 | 13.728 | 3.001 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 25.0101 | 8.3414 | 57.9768 | 114.5172 | 240.483 | 28.8451 | 6.7116 | 151.635 | 3.035 | 13.899 | 0 | 0 | 124.2667 | 123.7333 | 123.4333 | 123.4 | 82.0333 | 67.9667 | 124 | 124 | 114.3 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 72.8 | 100.8 | 67.6 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.787 | 49.327 | 68.486 | 49.927
2024-12-01 | 0:27 | 280.2 | 8900.89 | 0:05 | 240.11 | 0.12961 | 11.72 | 561.29 | 0 | 59.999 | 31.12 | 0.3766 | 5.3403 | 1.4193 | 8898 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 672 | 107.2833 | 57.2355 | 58.0365 | 124.78 | 67.5439 | 13.878 | 3 | 0.129 | 0.025 | 0.036 | 0 | 25.0105 | 8.3414 | 57.985 | 115.7686 | 241.7323 | 28.9948 | 6.711 | 151.635 | 3.036 | 14.051 | 0 | 0 | 124.2 | 123.7 | 123.4 | 123.4 | 81.2 | 67.8 | 124 | 124 | 113.3 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.2 | 72.8 | 100.7 | 67.7 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.786 | 49.33 | 68.486 | 49.93
2024-12-01 | 0:27 | 283.2 | 8903.89 | 0:05 | 240.1 | 0.15603 | 11.54 | 561.3 | 0 | 60 | 37.46 | 0.3079 | 5.3206 | 1.4302 | 8901 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 679 | 107.1389 | 57.2396 | 58.032 | 124.7533 | 67.5402 | 14.03 | 3.012 | 0.131 | 0.023 | 0.038 | 0 | 25.0837 | 8.3415 | 57.9728 | 117.0312 | 242.997 | 29.1464 | 6.7173 | 151.635 | 3.044 | 14.204 | 0 | 0 | 124.2 | 123.7 | 123.4 | 123.4 | 80.4333 | 67.7 | 124 | 124 | 112.3 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 72.7 | 100.6 | 67.7 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.786 | 49.333 | 68.485 | 49.933
2024-12-01 | 0:27 | 286.2 | 8906.89 | 0:05 | 240.09 | 0.18483 | 11.17 | 561.31 | 0 | 60.002 | 44.37 | 0.2516 | 4.9822 | 1.438 | 8904 | 15.175 | 0 | 60.5125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 686 | 106.9833 | 57.2503 | 58.0316 | 124.74 | 67.542 | 14.18 | 3.016 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 25.1898 | 8.3415 | 57.9653 | 118.2833 | 244.247 | 29.2963 | 6.7122 | 151.6349 | 3.057 | 14.356 | 0 | 0 | 124.2 | 123.7 | 123.4 | 123.3 | 79.7 | 67.6 | 124 | 124 | 111.3 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 72.6 | 100.6 | 67.7 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.785 | 49.336 | 68.484 | 49.936
2024-12-01 | 0:27 | 289.2 | 8909.89 | 0:05 | 240.07 | 0.20892 | 12.38 | 561.32 | 0 | 60.004 | 50.15 | 0.2468 | 4.8033 | 1.4436 | 8907 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.501 0 693 | 106.8444 | 57.2544 | 58.0329 | 124.74 | 67.5433 | 14.33 | 3.02 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 25.255 | 8.3415 | 57.9743 | 119.5314 | 245.4951 | 29.4459 | 6.7147 | 151.6351 | 3.065 | 14.507 | 0 | 0 | 124.2 | 123.7 | 123.4 | 123.3 | 78.9667 | 67.5 | 124 | 124 | 110.2 | 123.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 72.6 | 100.5 | 67.7 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.784 | 49.339 | 68.483 | 49.939
2024-12-01 | 0:27 | 292.2 | 8912.89 | 0:05 | 240.04 | 0.21616 | 11.59 | 561.33 | 0 | 60.003 | 51.89 | 0.2234 | 4.7308 | 1.4502 | 8910 | 15.175 | 0 | 60.5375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 701 | 106.6444 | 57.2646 | 58.0345 | 124.72 | 67.5402 | 14.479 | 3.017 | 0.127 | 0.027 | 0.03 | 0.001 | 25.1817 | 8.3415 | 57.9757 | 120.7764 | 246.7421 | 29.5952 | 6.7136 | 151.6351 | 3.056 | 14.658 | 0 | 0 | 124.2 | 123.6667 | 123.3333 | 123.2333 | 78.1 | 67.3333 | 124 | 124 | 109.2 | 123.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.3 | 72.5 | 100.4 | 67.7 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.783 | 49.342 | 68.482 | 49.942
2024-12-01 | 0:27 | 295.2 | 8915.89 | 0:05 | 240.01 | 0.22194 | 11.29 | 561.34 | 0 | 60 | 53.27 | 0.2119 | 4.9766 | 1.4566 | 8913 | 15.175 | 0 | 60.525 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 708 | 106.4167 | 57.2689 | 58.0357 | 124.7 | 67.5378 | 14.627 | 3.007 | 0.124 | 0.031 | 0.028 | 0 | 25.0694 | 8.3416 | 57.9543 | 122.0137 | 247.9794 | 29.7437 | 6.7134 | 151.6351 | 3.043 | 14.808 | 0 | 0 | 124.1333 | 123.6 | 123.3 | 123.1333 | 77.2 | 67.1333 | 124 | 124 | 108.2 | 123.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 72.4 | 100.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.782 | 49.345 | 68.481 | 49.945
2024-12-01 | 0:27 | 298.2 | 8918.89 | 0:05 | 240.01 | 0.22981 | 11.93 | 561.35 | 0 | 60.003 | 55.16 | 0.2162 | 5.1769 | 1.4591 | 8916 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 716 | 106.2667 | 57.2744 | 58.0341 | 124.6633 | 67.539 | 14.777 | 3 | 0.124 | 0.033 | 0.025 | 0 | 25.0078 | 8.3417 | 57.9501 | 123.2647 | 249.2284 | 29.8935 | 6.7113 | 151.635 | 3.035 | 14.96 | 0 | 0 | 124.1333 | 123.6 | 123.3 | 123.1 | 76.3333 | 67.1333 | 124 | 124 | 107 | 123.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 72.3 | 100.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.782 | 49.347 | 68.481 | 49.948
2024-12-01 | 0:27 | 301.2 | 8921.89 | 0:05 | 239.99 | 0.23564 | 11.82 | 561.36 | 0 | 60 | 56.55 | 0.2091 | 5.0514 | 1.4601 | 8919 | 15.175 | 0 | 60.6375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.362 0 722 | 106.1111 | 57.2817 | 58.0316 | 124.6567 | 67.542 | 14.934 | 2.997 | 0.123 | 0.036 | 0.022 | 0 | 24.9892 | 8.342 | 57.9133 | 124.5721 | 250.5358 | 30.0502 | 6.7159 | 151.6346 | 3.033 | 15.119 | 0 | 0 | 124.1 | 123.6 | 123.2333 | 123 | 75.6667 | 67.0667 | 124 | 124 | 105.8 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 72.2 | 100.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.781 | 49.35 | 68.48 | 49.951
2024-12-01 | 0:27 | 304.2 | 8924.89 | 0:05 | 239.97 | 0.25006 | 11.22 | 561.37 | 0 | 60.002 | 60.01 | 0.187 | 4.7101 | 1.4612 | 8922 | 15.175 | 0 | 60.5875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 731 | 105.9889 | 57.2876 | 58.03 | 124.6567 | 67.5408 | 15.076 | 3.002 | 0.12 | 0.036 | 0.024 | 0 | 25.0275 | 8.3421 | 57.9173 | 125.7579 | 251.7237 | 30.1923 | 6.7138 | 151.6343 | 3.037 | 15.263 | 0 | 0 | 124.1 | 123.6 | 123.2 | 123 | 75.1333 | 66.9 | 124 | 124 | 104.6 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 72 | 100.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.78 | 49.353 | 68.479 | 49.953
2024-12-01 | 0:27 | 307.2 | 8927.89 | 0:05 | 239.96 | 0.27263 | 12.16 | 561.38 | 0 | 60.004 | 65.42 | 0.1858 | 4.33 | 1.4623 | 8925 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 738 | 105.8611 | 57.2947 | 58.0312 | 124.64 | 67.5402 | 15.226 | 3.005 | 0.12 | 0.035 | 0.025 | 0.001 | 25.0823 | 8.3422 | 57.9159 | 127.0072 | 252.9751 | 30.3426 | 6.713 | 151.6341 | 3.044 | 15.414 | 0 | 0 | 124.1 | 123.5667 | 123.2 | 122.9 | 74.6333 | 66.7667 | 124 | 124 | 103.4 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.4 | 71.8 | 100.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.779 | 49.356 | 68.478 | 49.956
2024-12-01 | 0:28 | 310.2 | 8930.89 | 0:05 | 239.95 | 0.28065 | 11.88 | 561.39 | 0 | 60 | 67.34 | 0.1764 | 4.2099 | 1.4637 | 8928 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 745 | 105.7389 | 57.2817 | 58.0382 | 124.6133 | 67.5433 | 15.375 | 3.008 | 0.12 | 0.032 | 0.029 | 0 | 25.1105 | 8.342 | 57.9388 | 128.2579 | 254.2216 | 30.492 | 6.7164 | 151.6343 | 3.048 | 15.566 | 0 | 0 | 124 | 123.5 | 123.2 | 122.9 | 74.2333 | 66.6 | 124 | 124 | 102.3 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.7 | 100.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.778 | 49.358 | 68.477 | 49.959
2024-12-01 | 0:28 | 313.2 | 8933.89 | 0:05 | 239.95 | 0.26879 | 11.06 | 561.4 | 0 | 60 | 64.5 | 0.1714 | 4.3848 | 1.4655 | 8931 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 753 | 105.6278 | 57.2746 | 58.0508 | 124.6067 | 67.5451 | 15.525 | 3.007 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0.001 | 25.0934 | 8.3417 | 57.9763 | 129.5007 | 255.4664 | 30.6413 | 6.7152 | 151.6346 | 3.045 | 15.717 | 0 | 0 | 124 | 123.5 | 123.1333 | 122.8 | 73.8667 | 66.4667 | 124 | 124 | 101.2 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.6 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.777 | 49.361 | 68.476 | 49.962
2024-12-01 | 0:28 | 316.2 | 8936.89 | 0:05 | 239.97 | 0.25174 | 11.82 | 561.41 | 0 | 59.996 | 60.41 | 0.1957 | 4.5893 | 1.4613 | 8934 | 15.175 | 0 | 60.6125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.113 0 761 | 105.5333 | 57.271 | 58.0618 | 124.58 | 67.5463 | 15.672 | 2.997 | 0.124 | 0.027 | 0.034 | 0 | 25.0369 | 8.3415 | 58.0001 | 130.7354 | 256.699 | 30.789 | 6.709 | 151.6346 | 3.039 | 15.866 | 0 | 0 | 124 | 123.5 | 123.1 | 122.7333 | 73.5 | 66.3667 | 124 | 124 | 100.1 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.5 | 71.4 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.777 | 49.364 | 68.476 | 49.965
2024-12-01 | 0:28 | 319.2 | 8939.9 | 0:05 | 240.01 | 0.23529 | 11.66 | 561.42 | 0 | 59.998 | 56.47 | 0.2065 | 5.1825 | 1.462 | 8937 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 768 | 105.4278 | 57.2645 | 58.068 | 124.56 | 67.5482 | 15.821 | 2.994 | 0.131 | 0.025 | 0.035 | 0 | 24.9569 | 8.3416 | 57.9955 | 131.9771 | 257.9408 | 30.9381 | 6.7128 | 151.6348 | 3.029 | 16.017 | 0 | 0 | 124 | 123.4 | 123.1 | 122.6 | 73.2 | 66.2667 | 124 | 124 | 99 | 123.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.3 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.776 | 49.366 | 68.475 | 49.967
2024-12-01 | 0:28 | 322.2 | 8942.9 | 0:05 | 240.04 | 0.22847 | 11.82 | 561.43 | 0 | 60.001 | 54.84 | 0.2156 | 5.1981 | 1.46 | 8940 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.249 0 776 | 105.3444 | 57.2601 | 58.0671 | 124.53 | 67.55 | 15.97 | 2.989 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 24.9022 | 8.3414 | 58.0194 | 133.2194 | 259.1831 | 31.0868 | 6.7105 | 151.6348 | 3.022 | 16.168 | 0 | 0 | 124 | 123.4 | 123.1 | 122.5 | 72.8 | 66.2667 | 124 | 124 | 97.9 | 123.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71.1 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.775 | 49.369 | 68.474 | 49.97
2024-12-01 | 0:28 | 325.2 | 8945.9 | 0:05 | 240.07 | 0.2227 | 11.54 | 561.44 | 0 | 60.005 | 53.47 | 0.2159 | 4.974 | 1.4544 | 8943 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 784 | 105.2889 | 57.2512 | 58.0614 | 124.5167 | 67.55 | 16.119 | 2.986 | 0.133 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 24.9143 | 8.3416 | 57.9877 | 134.4546 | 260.4204 | 31.2349 | 6.7157 | 151.6347 | 3.024 | 16.318 | 0 | 0 | 123.9333 | 123.4 | 123.1 | 122.5 | 72.5 | 66.3 | 124 | 124 | 96.8 | 123.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 71 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.774 | 49.371 | 68.473 | 49.973
2024-12-01 | 0:28 | 328.2 | 8948.9 | 0:05 | 240.09 | 0.21538 | 11.74 | 561.45 | 0 | 60 | 51.71 | 0.2271 | 4.5543 | 1.4486 | 8946 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 791 | 105.2111 | 57.2436 | 58.0541 | 124.51 | 67.55 | 16.269 | 2.998 | 0.132 | 0.023 | 0.035 | 0 | 24.9571 | 8.3411 | 58.0521 | 135.7142 | 261.6779 | 31.3859 | 6.7195 | 151.6347 | 3.029 | 16.47 | 0 | 0 | 123.9 | 123.4 | 123.1 | 122.3667 | 72.2333 | 66.2667 | 124 | 124 | 95.7 | 123.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 70.8 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.774 | 49.374 | 68.472 | 49.975
2024-12-01 | 0:28 | 331.2 | 8951.9 | 0:06 | 240.12 | 0.20639 | 11.97 | 561.46 | 0 | 60.001 | 49.56 | 0.2416 | 4.7747 | 1.444 | 8949 | 15.175 | 0 | 60.5375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 799 | 105.1056 | 57.2438 | 58.0504 | 124.4867 | 67.55 | 16.424 | 3.005 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 25.0561 | 8.3412 | 58.0418 | 137.0056 | 262.9714 | 31.5407 | 6.714 | 151.6346 | 3.041 | 16.627 | 0 | 0 | 123.9 | 123.4 | 123 | 122.2333 | 72 | 66.1 | 124 | 124 | 94.8 | 123.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 70.6 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.773 | 49.376 | 68.472 | 49.978
2024-12-01 | 0:28 | 334.2 | 8954.9 | 0:06 | 240.14 | 0.18799 | 11.07 | 561.47 | 0 | 60 | 45.14 | 0.2451 | 5.0364 | 1.438 | 8952 | 15.175 | 0 | 60.5375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 806 | 105 | 57.2354 | 58.05 | 124.46 | 67.55 | 16.57 | 3.008 | 0.129 | 0.024 | 0.033 | 0 | 25.1699 | 8.3414 | 58.0167 | 138.2198 | 264.1835 | 31.6863 | 6.7156 | 151.6348 | 3.055 | 16.774 | 0 | 0 | 123.9 | 123.3667 | 123 | 122.0667 | 71.7667 | 65.9 | 124 | 124 | 93.7 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 70.5 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.772 | 49.378 | 68.471 | 49.98
2024-12-01 | 0:28 | 337.2 | 8957.9 | 0:06 | 240.15 | 0.16089 | 11.53 | 561.48 | 0 | 60.001 | 38.64 | 0.2984 | 5.0337 | 1.4302 | 8955 | 15.175 | 0 | 60.5375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 813 | 104.8889 | 57.2414 | 58.0504 | 124.4233 | 67.55 | 16.719 | 3.014 | 0.127 | 0.026 | 0.032 | 0 | 25.1547 | 8.3416 | 57.9939 | 139.4681 | 265.4318 | 31.8359 | 6.7104 | 151.6349 | 3.053 | 16.926 | 0 | 0 | 123.9 | 123.3333 | 122.9333 | 121.7667 | 71.6 | 65.8 | 124 | 124 | 92.7 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.6 | 70.3 | 100.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.771 | 49.381 | 68.47 | 49.983
2024-12-01 | 0:28 | 340.2 | 8960.9 | 0:06 | 240.15 | 0.13637 | 12.27 | 561.49 | 0 | 60.001 | 32.75 | 0.3747 | 4.8497 | 1.4217 | 8958 | 15.175 | 0 | 60.5 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 820 | 104.7444 | 57.2393 | 58.0529 | 124.4033 | 67.55 | 16.869 | 3.014 | 0.127 | 0.027 | 0.031 | 0 | 25.103 | 8.3417 | 57.9822 | 140.7133 | 266.6791 | 31.9852 | 6.7107 | 151.6352 | 3.046 | 17.077 | 0 | 0 | 123.8667 | 123.3 | 122.9 | 121.3333 | 71.4 | 65.6667 | 124 | 124 | 91.7 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 70.2 | 100.1 | 68 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 49.383 | 68.469 | 49.985
2024-12-01 | 0:28 | 343.2 | 8963.9 | 0:06 | 240.15 | 0.12422 | 11.14 | 561.5 | 0 | 59.997 | 29.83 | 0.3736 | 5.2662 | 1.4199 | 8961 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.388 0 827 | 104.6222 | 57.2407 | 58.0553 | 124.3967 | 67.55 | 17.027 | 3.012 | 0.134 | 0.027 | 0.032 | 0 | 25.1079 | 8.3416 | 57.9947 | 142.0316 | 267.9953 | 32.1433 | 6.7133 | 151.6351 | 3.047 | 17.237 | 0 | 0 | 123.8 | 123.3 | 122.8667 | 120.9667 | 71.2 | 65.6 | 124 | 124 | 90.8 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 70 | 100.2 | 68 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 49.385 | 68.469 | 49.988
2024-12-01 | 0:28 | 346.2 | 8966.9 | 0:06 | 240.13 | 0.15709 | 11.32 | 561.51 | 0 | 60.001 | 37.72 | 0.3001 | 5.4768 | 1.4298 | 8964 | 15.175 | 0 | 60.5 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 835 | 104.4722 | 57.2439 | 58.0524 | 124.37 | 67.5512 | 17.169 | 3.012 | 0.13 | 0.026 | 0.031 | 0 | 25.1369 | 8.3417 | 57.9822 | 143.2173 | 269.1831 | 32.2856 | 6.7141 | 151.6348 | 3.051 | 17.38 | 0 | 0 | 123.8 | 123.3 | 122.8 | 120.5 | 70.8667 | 65.5667 | 124 | 124 | 89.9 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 69.9 | 100.2 | 68 | 450 | 94 | 1041 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.769 | 49.388 | 68.468 | 49.99
2024-12-01 | 0:28 | 349.2 | 8969.9 | 0:06 | 240.12 | 0.18566 | 11.74 | 561.52 | 0 | 60 | 44.58 | 0.2633 | 4.9326 | 1.4379 | 8967 | 15.175 | 0 | 60.5125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 843 | 104.2722 | 57.2456 | 58.0451 | 124.3633 | 67.5525 | 17.318 | 3.008 | 0.132 | 0.026 | 0.032 | 0 | 25.125 | 8.3418 | 57.9638 | 144.4593 | 270.425 | 32.4343 | 6.7153 | 151.6345 | 3.049 | 17.531 | 0 | 0 | 123.8 | 123.2333 | 122.8 | 119.8 | 70.5333 | 65.4667 | 124 | 124 | 89 | 123.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 69.8 | 100.2 | 68 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.768 | 49.39 | 68.467 | 49.992
2024-12-01 | 0:28 | 352.2 | 8972.9 | 0:06 | 240.07 | 0.20382 | 11.47 | 561.53 | 0 | 60 | 48.93 | 0.2344 | 4.7958 | 1.4446 | 8970 | 15.175 | 0 | 60.5 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 850 | 104.0556 | 57.2494 | 58.0369 | 124.34 | 67.5545 | 17.467 | 3.005 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 25.061 | 8.3417 | 57.9827 | 145.7009 | 271.6667 | 32.5834 | 6.7144 | 151.6344 | 3.041 | 17.682 | 0 | 0 | 123.8 | 123.2 | 122.8 | 118.9333 | 70.2 | 65.4 | 124 | 124 | 88.2 | 123 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 69.7 | 100.2 | 68 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 49.392 | 68.466 | 49.995
2024-12-01 | 0:28 | 355.2 | 8975.9 | 0:06 | 240.05 | 0.21532 | 11.92 | 561.54 | 0 | 60 | 51.69 | 0.2307 | 4.6995 | 1.4476 | 8973 | 15.175 | 0 | 60.5375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 858 | 103.85 | 57.2388 | 58.0369 | 124.33 | 67.559 | 17.616 | 3.003 | 0.13 | 0.024 | 0.034 | 0.001 | 25.0145 | 8.3414 | 58.0165 | 146.946 | 272.9097 | 32.7324 | 6.7113 | 151.6345 | 3.036 | 17.833 | 0 | 0 | 123.8 | 123.2 | 122.8 | 117.9667 | 69.9667 | 65.3667 | 124 | 124 | 87.4 | 123 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.7 | 69.5 | 100.3 | 68 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 49.394 | 68.465 | 49.997
2024-12-01 | 0:28 | 358.2 | 8978.9 | 0:06 | 240.02 | 0.22153 | 11.88 | 561.55 | 0 | 60.001 | 53.17 | 0.2234 | 4.8711 | 1.4548 | 8976 | 15.175 | 0 | 60.55 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 865 | 103.5944 | 57.2343 | 58.0451 | 124.3067 | 67.5643 | 17.765 | 2.997 | 0.13 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 25.0089 | 8.3414 | 58.0185 | 148.1919 | 274.1576 | 32.882 | 6.71 | 151.6348 | 3.035 | 17.984 | 0 | 0 | 123.8 | 123.1667 | 122.8 | 116.8 | 69.7 | 65.3 | 124 | 124 | 86.6 | 123 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 68.8 | 69.4 | 100.3 | 68 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 49.396 | 68.465 | 49.999
2024-12-01 | 0:28 | 361.2 | 8981.91 | 0:06 | 239.99 | 0.22241 | 11.15 | 561.56 | 0 | 60.001 | 53.38 | 0.2088 | 4.926 | 1.459 | 8979 | 15.175 | 0 | 60.5875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 872 | 103.3 | 57.2339 | 58.0557 | 124.27 | 67.5667 | 17.914 | 2.994 | 0.13 | 0.022 | 0.036 | 0 | 25.0018 | 8.3415 | 58.0006 | 149.4346 | 275.3983 | 33.0305 | 6.7136 | 151.6348 | 3.034 | 18.134 | 0 | 0 | 123.7 | 123.1 | 122.7333 | 115.6 | 69.3667 | 65.3 | 124 | 124 | 85.8 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69.3 | 100.4 | 68 | 450 | 94 | 1048 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 49.398 | 68.464 | 50.001
2024-12-01 | 0:28 | 364.2 | 8984.91 | 0:06 | 239.96 | 0.23008 | 11.5 | 561.57 | 0 | 59.999 | 55.21 | 0.2084 | 5.0013 | 1.4585 | 8982 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 880 | 103.0167 | 57.2337 | 58.0639 | 124.25 | 67.5684 | 18.062 | 2.989 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 24.9315 | 8.3414 | 58.0124 | 150.6626 | 276.6283 | 33.1779 | 6.7114 | 151.635 | 3.026 | 18.283 | 0 | 0 | 123.7 | 123.1 | 122.7 | 114.3 | 69.1 | 65.2 | 124 | 124 | 85.1 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69.3 | 100.4 | 68 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 49.4 | 68.463 | 50.004
2024-12-01 | 0:28 | 367.2 | 8987.91 | 0:06 | 239.94 | 0.24716 | 11.65 | 561.58 | 0 | 60.002 | 59.3 | 0.1965 | 4.7601 | 1.4624 | 8985 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 888 | 102.6889 | 57.2359 | 58.0659 | 124.2133 | 67.5692 | 18.215 | 2.984 | 0.135 | 0.023 | 0.037 | 0 | 24.8644 | 8.3414 | 58.0191 | 151.9434 | 277.907 | 33.3315 | 6.7143 | 151.635 | 3.017 | 18.439 | 0 | 0 | 123.7 | 123.1 | 122.6 | 112.8 | 68.8667 | 65.0667 | 124 | 124 | 84.4 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69.2 | 100.5 | 68 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 49.402 | 68.462 | 50.006
2024-12-01 | 0:29 | 370.2 | 8990.91 | 0:06 | 239.92 | 0.2676 | 11.47 | 561.59 | 0 | 60.001 | 64.2 | 0.1787 | 4.3823 | 1.4616 | 8988 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 896 | 102.3722 | 57.2349 | 58.061 | 124.1867 | 67.5684 | 18.363 | 2.983 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 24.8712 | 8.3415 | 58.0108 | 153.1783 | 279.1441 | 33.4795 | 6.7113 | 151.6351 | 3.018 | 18.588 | 0 | 0 | 123.7 | 123.1 | 122.6 | 111.2 | 68.6667 | 64.9667 | 124 | 124 | 83.8 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69.1 | 100.6 | 68 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 49.404 | 68.462 | 50.008
2024-12-01 | 0:29 | 373.2 | 8993.91 | 0:06 | 239.91 | 0.28065 | 11.45 | 561.6 | 0 | 60 | 67.33 | 0.1701 | 4.5174 | 1.4658 | 8991 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.457 0 903 | 102.0444 | 57.2349 | 58.0512 | 124.1667 | 67.5671 | 18.508 | 2.99 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 24.9078 | 8.3414 | 58.0132 | 154.3884 | 280.3522 | 33.6246 | 6.7116 | 151.6351 | 3.023 | 18.735 | 0 | 0 | 123.6 | 123 | 122.5333 | 109.7333 | 68.5 | 64.9 | 124 | 124 | 83.1 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69.1 | 100.7 | 68 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 49.406 | 68.461 | 50.01
2024-12-01 | 0:29 | 376.2 | 8996.91 | 0:06 | 239.94 | 0.27403 | 11.77 | 561.61 | 0 | 59.997 | 65.75 | 0.179 | 4.2703 | 1.464 | 8994 | 15.175 | 0 | 60.4625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 911 | 101.7667 | 57.2448 | 58.0439 | 124.1533 | 67.5684 | 18.66 | 3.007 | 0.129 | 0.023 | 0.034 | 0 | 25.0507 | 8.3415 | 58.0017 | 155.6531 | 281.6189 | 33.7762 | 6.7143 | 151.6349 | 3.04 | 18.888 | 0 | 0 | 123.6 | 122.9667 | 122.4667 | 108.4 | 68.3 | 64.8667 | 124 | 124 | 82.5 | 122.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 69 | 100.8 | 68 | 450 | 94 | 1047 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 49.408 | 68.46 | 50.012
2024-12-01 | 0:29 | 379.2 | 8999.91 | 0:06 | 239.96 | 0.25629 | 12.14 | 561.62 | 0 | 60.003 | 61.5 | 0.1974 | 4.4348 | 1.461 | 8997 | 15.175 | 0 | 60.525 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 918 | 101.4389 | 57.2476 | 58.041 | 124.11 | 67.57 | 18.811 | 3.004 | 0.129 | 0.023 | 0.036 | 0.001 | 25.1769 | 8.3416 | 57.9917 | 156.9142 | 282.8779 | 33.9277 | 6.7122 | 151.635 | 3.055 | 19.041 | 0 | 0 | 123.5667 | 122.9667 | 122.4 | 106.8667 | 68.0333 | 64.8 | 124 | 124 | 81.9 | 122.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 68.9 | 100.9 | 68 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 49.409 | 68.46 | 50.014
2024-12-01 | 0:29 | 382.2 | 9002.91 | 0:06 | 239.99 | 0.24032 | 12.1 | 561.63 | 0 | 60.004 | 57.67 | 0.2098 | 4.598 | 1.4634 | 9000 | 15.175 | 0 | 60.575 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 926 | 101.0833 | 57.2592 | 58.0418 | 124.09 | 67.5716 | 18.961 | 3.005 | 0.135 | 0.023 | 0.038 | 0 | 25.1099 | 8.3417 | 57.9783 | 158.1683 | 284.132 | 34.0777 | 6.7095 | 151.6349 | 3.047 | 19.193 | 0 | 0 | 123.5 | 122.9 | 122.3 | 105.3667 | 67.8 | 64.6333 | 124 | 124 | 81.2 | 122.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 68.9 | 101 | 68 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 49.411 | 68.459 | 50.015
2024-12-01 | 0:29 | 385.2 | 9005.91 | 0:06 | 240.02 | 0.22654 | 11.29 | 561.64 | 0 | 60.003 | 54.37 | 0.2076 | 4.9651 | 1.4586 | 9003 | 15.175 | 0 | 60.6125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 934 | 100.8056 | 57.2635 | 58.0422 | 124.0667 | 67.5729 | 19.11 | 3.003 | 0.135 | 0.024 | 0.038 | 0 | 24.9682 | 8.3417 | 57.9734 | 159.4071 | 285.3708 | 34.2263 | 6.7108 | 151.6349 | 3.03 | 19.344 | 0 | 0 | 123.5 | 122.9 | 122.3 | 103.9 | 67.6333 | 64.6 | 124 | 124 | 80.6 | 122.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 68.9 | 101.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.759 | 49.413 | 68.458 | 50.017
2024-12-01 | 0:29 | 388.2 | 9008.91 | 0:06 | 240.04 | 0.22402 | 11.55 | 561.65 | 0 | 60 | 53.77 | 0.2149 | 4.8866 | 1.4577 | 9006 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 941 | 100.5222 | 57.2669 | 58.0394 | 124.0533 | 67.5724 | 19.256 | 2.986 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 24.8926 | 8.3418 | 57.9642 | 160.6254 | 286.5912 | 34.3725 | 6.7126 | 151.635 | 3.021 | 19.491 | 0 | 0 | 123.5 | 122.9 | 122.3 | 102.4 | 67.5333 | 64.5 | 124 | 124 | 80.1 | 122.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.8 | 68.8 | 101.3 | 68.1 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.759 | 49.414 | 68.458 | 50.019
2024-12-01 | 0:29 | 391.2 | 9011.91 | 0:07 | 240.07 | 0.22046 | 12.25 | 561.66 | 0 | 60.001 | 52.93 | 0.2314 | 4.6675 | 1.4523 | 9009 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 949 | 100.2611 | 57.2731 | 58.0361 | 124.04 | 67.5729 | 19.405 | 2.987 | 0.132 | 0.023 | 0.036 | 0 | 24.9111 | 8.3419 | 57.9528 | 161.8704 | 287.8362 | 34.5216 | 6.7129 | 151.6346 | 3.023 | 19.642 | 0 | 0 | 123.5 | 122.8667 | 122.3 | 100.9 | 67.4333 | 64.5667 | 124 | 124 | 79.6 | 122.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.8 | 101.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1046 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.758 | 49.416 | 68.457 | 50.021
2024-12-01 | 0:29 | 394.2 | 9014.91 | 0:07 | 240.11 | 0.21257 | 11.72 | 561.67 | 0 | 60.001 | 51.04 | 0.2295 | 4.6082 | 1.4482 | 9012 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 956 | 99.9444 | 57.2734 | 58.0353 | 124.0333 | 67.5765 | 19.554 | 2.989 | 0.132 | 0.023 | 0.037 | 0 | 24.938 | 8.3417 | 57.9881 | 163.1107 | 289.0765 | 34.6705 | 6.7134 | 151.6342 | 3.026 | 19.793 | 0 | 0 | 123.5 | 122.8 | 122.2 | 99.4333 | 67.2667 | 64.4667 | 124 | 124 | 79.1 | 122.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.7 | 101.6 | 68.1 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.757 | 49.418 | 68.456 | 50.023
2024-12-01 | 0:29 | 397.2 | 9017.91 | 0:07 | 240.13 | 0.20204 | 11.68 | 561.68 | 0 | 60 | 48.52 | 0.2408 | 4.9331 | 1.4424 | 9015 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 964 | 99.6667 | 57.2765 | 58.0382 | 124.01 | 67.5827 | 19.703 | 2.994 | 0.132 | 0.023 | 0.038 | 0 | 24.9724 | 8.3416 | 57.992 | 164.3562 | 290.322 | 34.8198 | 6.7146 | 151.634 | 3.03 | 19.944 | 0 | 0 | 123.4333 | 122.8 | 122.2 | 98.0333 | 67.1333 | 64.4 | 124 | 124 | 78.4 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.7 | 101.7 | 68.1 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.757 | 49.419 | 68.456 | 50.024
2024-12-01 | 0:29 | 400.2 | 9020.91 | 0:07 | 240.15 | 0.18296 | 11.58 | 561.68 | 0 | 60.001 | 43.94 | 0.2636 | 5.1802 | 1.4369 | 9018 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 972 | 99.3778 | 57.28 | 58.0451 | 123.9833 | 67.5863 | 19.852 | 2.995 | 0.131 | 0.022 | 0.037 | 0 | 24.9927 | 8.3417 | 57.9833 | 165.5968 | 291.5625 | 34.9685 | 6.7147 | 151.634 | 3.033 | 20.094 | 0 | 0 | 123.4 | 122.8 | 122.1667 | 96.6 | 66.9333 | 64.3667 | 124 | 124 | 78.1 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.7 | 101.8 | 68.1 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.757 | 49.419 | 68.456 | 50.024
2024-12-01 | 0:29 | 403.2 | 9023.91 | 0:07 | 240.15 | 0.14906 | 11.13 | 561.69 | 0 | 60.003 | 35.8 | 0.3109 | 5.3717 | 1.4268 | 9021 | 15.175 | 0 | 60.6375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 980 | 99.1167 | 57.2596 | 58.0549 | 123.97 | 67.588 | 20.002 | 2.998 | 0.13 | 0.022 | 0.037 | 0 | 25.0085 | 8.3418 | 57.9691 | 166.8469 | 292.8126 | 35.1181 | 6.7132 | 151.6344 | 3.035 | 20.246 | 0 | 0 | 123.4 | 122.8 | 122.1 | 95.2 | 66.8 | 64.4 | 124 | 124 | 77.6 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.6 | 101.9 | 68.1 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.756 | 49.42 | 68.455 | 50.026
2024-12-01 | 0:29 | 406.2 | 9026.91 | 0:07 | 240.15 | 0.12961 | 12.07 | 561.7 | 0 | 60.001 | 31.13 | 0.3876 | 5.2473 | 1.4178 | 9024 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 987 | 98.8278 | 57.2592 | 58.068 | 123.97 | 67.5896 | 20.15 | 2.996 | 0.135 | 0.024 | 0.037 | 0 | 25.0037 | 8.3418 | 57.9659 | 168.0861 | 294.0498 | 35.2667 | 6.711 | 151.6345 | 3.034 | 20.396 | 0 | 0 | 123.3333 | 122.7333 | 122.1 | 93.8333 | 66.7 | 64.2667 | 124 | 124 | 77.1 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.6 | 102 | 68.1 | 450 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.755 | 49.422 | 68.454 | 50.027
2024-12-01 | 0:29 | 409.2 | 9029.91 | 0:07 | 240.16 | 0.13342 | 11.75 | 561.71 | 0 | 60.002 | 32.04 | 0.3667 | 5.0905 | 1.4218 | 9027 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 994 | 98.5556 | 57.258 | 58.0778 | 123.9633 | 67.5933 | 20.298 | 2.986 | 0.134 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 24.9458 | 8.3417 | 57.9907 | 169.3186 | 295.2843 | 35.4147 | 6.7118 | 151.6345 | 3.027 | 20.546 | 0 | 0 | 123.3 | 122.7 | 122.1 | 92.5 | 66.5333 | 64.2 | 124 | 124 | 76.7 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.5 | 102.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.755 | 49.423 | 68.454 | 50.029
2024-12-01 | 0:29 | 412.2 | 9032.91 | 0:07 | 240.12 | 0.15903 | 11.23 | 561.72 | 0 | 60.004 | 38.19 | 0.2941 | 5.0844 | 1.4306 | 9030 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1002 | 98.3111 | 57.2567 | 58.079 | 123.95 | 67.5949 | 20.446 | 2.985 | 0.134 | 0.025 | 0.035 | 0 | 24.8722 | 8.3419 | 57.966 | 170.5564 | 296.5201 | 35.5628 | 6.714 | 151.6346 | 3.018 | 20.696 | 0 | 0 | 123.3 | 122.7 | 122.1 | 91.2333 | 66.4 | 64.1333 | 124 | 124 | 76.3 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.5 | 102.3 | 68.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.754 | 49.425 | 68.453 | 50.03
2024-12-01 | 0:29 | 415.2 | 9035.91 | 0:07 | 240.09 | 0.18757 | 11.46 | 561.73 | 0 | 60.002 | 45.03 | 0.2545 | 5.011 | 1.4388 | 9033 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1009 | 98.0444 | 57.2558 | 58.0741 | 123.9367 | 67.5969 | 20.595 | 2.98 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 24.8282 | 8.3418 | 57.9701 | 171.7971 | 297.7629 | 35.7118 | 6.7169 | 151.6346 | 3.013 | 20.846 | 0 | 0 | 123.3 | 122.6 | 122.0667 | 90 | 66.3333 | 63.9667 | 124 | 124 | 75.9 | 122.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68.5 | 102.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.753 | 49.426 | 68.452 | 50.032
2024-12-01 | 0:29 | 418.2 | 9038.91 | 0:07 | 240.07 | 0.20354 | 11.55 | 561.74 | 0 | 60.001 | 48.86 | 0.2364 | 5.0427 | 1.4433 | 9036 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1017 | 97.8111 | 57.2558 | 58.0692 | 123.9033 | 67.6006 | 20.743 | 2.977 | 0.131 | 0.028 | 0.031 | 0 | 24.8531 | 8.3417 | 57.9875 | 173.0265 | 298.9922 | 35.8592 | 6.7157 | 151.6344 | 3.016 | 20.995 | 0 | 0 | 123.2333 | 122.6 | 122 | 88.8667 | 66.2 | 63.9667 | 124 | 124 | 75.5 | 122.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.5 | 102.5 | 68.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.753 | 49.427 | 68.452 | 50.033
2024-12-01 | 0:29 | 421.2 | 9041.91 | 0:07 | 240.05 | 0.21663 | 11.62 | 561.75 | 0 | 60.002 | 52 | 0.2234 | 5.0067 | 1.4496 | 9039 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1025 | 97.5944 | 57.2599 | 58.0639 | 123.89 | 67.6035 | 20.895 | 2.992 | 0.131 | 0.025 | 0.031 | 0.001 | 24.9102 | 8.3418 | 57.9719 | 174.3002 | 300.2639 | 36.0116 | 6.715 | 151.6346 | 3.023 | 21.15 | 0 | 0 | 123.2 | 122.6 | 122 | 87.7333 | 66.1 | 63.9333 | 124 | 124 | 75.1 | 122.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.4 | 102.6 | 68.1 | 450 | 94 | 1045 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.752 | 49.428 | 68.451 | 50.035
2024-12-01 | 0:29 | 424.2 | 9044.91 | 0:07 | 240.01 | 0.22366 | 11.64 | 561.76 | 0 | 60 | 53.68 | 0.2169 | 5.0559 | 1.4569 | 9042 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1032 | 97.4 | 57.2682 | 58.0565 | 123.87 | 67.6022 | 21.042 | 2.993 | 0.127 | 0.027 | 0.031 | 0 | 24.9749 | 8.3414 | 58.0284 | 175.5244 | 301.4901 | 36.1586 | 6.7142 | 151.6344 | 3.03 | 21.298 | 0 | 0 | 123.1333 | 122.6 | 122 | 86.7 | 66.0667 | 63.9 | 124 | 124 | 74.7 | 122.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.4 | 102.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.752 | 49.429 | 68.45 | 50.036
2024-12-01 | 0:29 | 427.2 | 9047.92 | 0:07 | 239.99 | 0.2291 | 12.06 | 561.77 | 0 | 60.003 | 54.98 | 0.2193 | 4.9616 | 1.4606 | 9045 | 15.175 | 0 | 60.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1040 | 97.1778 | 57.2726 | 58.0553 | 123.85 | 67.6027 | 21.191 | 2.995 | 0.131 | 0.027 | 0.029 | 0 | 25.0345 | 8.3412 | 58.051 | 176.7682 | 302.734 | 36.3077 | 6.7123 | 151.6346 | 3.038 | 21.449 | 0 | 0 | 123.1 | 122.5 | 121.9333 | 85.7333 | 65.9 | 63.9 | 124 | 124 | 74.4 | 122.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.4 | 102.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.751 | 49.43 | 68.45 | 50.037
2024-12-01 | 0:30 | 430.2 | 9050.92 | 0:07 | 239.97 | 0.23189 | 11.48 | 561.78 | 0 | 60 | 55.64 | 0.2064 | 4.9351 | 1.4612 | 9048 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.113 0 1048 | 96.9944 | 57.2793 | 58.0614 | 123.8233 | 67.6051 | 21.34 | 2.999 | 0.131 | 0.027 | 0.029 | 0 | 24.997 | 8.3414 | 58.0273 | 178.0063 | 303.972 | 36.4562 | 6.708 | 151.6347 | 3.033 | 21.599 | 0 | 0 | 123.1 | 122.5 | 121.8667 | 84.8 | 65.9 | 63.8 | 124 | 124 | 74.1 | 122.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.3 | 102.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 49.431 | 68.449 | 50.038
2024-12-01 | 0:30 | 433.2 | 9053.92 | 0:07 | 239.93 | 0.24403 | 11.04 | 561.79 | 0 | 60.001 | 58.55 | 0.1885 | 4.6867 | 1.4594 | 9051 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1055 | 96.8111 | 57.2799 | 58.0671 | 123.8 | 67.608 | 21.488 | 2.993 | 0.131 | 0.027 | 0.031 | 0 | 24.9604 | 8.3413 | 58.039 | 179.2481 | 305.2139 | 36.605 | 6.7121 | 151.6347 | 3.029 | 21.75 | 0 | 0 | 123.0333 | 122.4667 | 121.8 | 83.9333 | 65.9 | 63.7333 | 124 | 124 | 73.8 | 122.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.3 | 103 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 49.432 | 68.448 | 50.04
2024-12-01 | 0:30 | 436.2 | 9056.92 | 0:07 | 239.92 | 0.26638 | 11.88 | 561.8 | 0 | 60.004 | 63.91 | 0.1858 | 4.3671 | 1.4628 | 9054 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1063 | 96.6556 | 57.2827 | 58.0659 | 123.7467 | 67.61 | 21.637 | 2.991 | 0.13 | 0.027 | 0.032 | 0 | 24.9581 | 8.3416 | 58.0009 | 180.4856 | 306.4513 | 36.7531 | 6.718 | 151.6345 | 3.028 | 21.9 | 0 | 0 | 123 | 122.4 | 121.8 | 83.1 | 65.9 | 63.7333 | 124 | 124 | 73.5 | 122.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.3 | 103.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.749 | 49.433 | 68.448 | 50.041
2024-12-01 | 0:30 | 439.2 | 9059.92 | 0:07 | 239.91 | 0.27846 | 11.79 | 561.81 | 0 | 60.003 | 66.81 | 0.1765 | 4.318 | 1.4636 | 9057 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1070 | 96.4944 | 57.2828 | 58.0586 | 123.7133 | 67.6112 | 21.786 | 2.992 | 0.13 | 0.025 | 0.031 | 0 | 24.949 | 8.3416 | 58.0067 | 181.733 | 307.6987 | 36.9027 | 6.7136 | 151.6343 | 3.027 | 22.051 | 0 | 0 | 123 | 122.4 | 121.8 | 82.2 | 65.9 | 63.6667 | 124 | 124 | 73.3 | 122.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.3 | 103.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.749 | 49.434 | 68.447 | 50.042
2024-12-01 | 0:30 | 442.2 | 9062.92 | 0:07 | 239.94 | 0.27307 | 11.52 | 561.82 | 0 | 60.001 | 65.52 | 0.1758 | 4.1425 | 1.4614 | 9060 | 15.175 | 0 | 60.8625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1078 | 96.2889 | 57.2796 | 58.0524 | 123.67 | 67.6124 | 21.935 | 2.991 | 0.13 | 0.024 | 0.034 | 0 | 24.9444 | 8.3418 | 57.9716 | 182.9702 | 308.9339 | 37.051 | 6.7161 | 151.6339 | 3.027 | 22.201 | 0 | 0 | 123 | 122.3 | 121.7667 | 81.2667 | 65.8 | 63.6 | 124 | 124 | 73 | 122.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.3 | 103.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.748 | 49.435 | 68.447 | 50.043
2024-12-01 | 0:30 | 445.2 | 9065.92 | 0:07 | 239.95 | 0.25619 | 11.61 | 561.83 | 0 | 60 | 61.47 | 0.1889 | 4.5111 | 1.4624 | 9063 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.458 0 1085 | 96.0944 | 57.276 | 58.0504 | 123.64 | 67.612 | 22.084 | 2.991 | 0.13 | 0.024 | 0.034 | 0 | 24.9469 | 8.3418 | 57.9859 | 184.2136 | 310.1793 | 37.2003 | 6.7134 | 151.6338 | 3.027 | 22.351 | 0 | 0 | 123 | 122.3 | 121.7 | 80.3333 | 65.7 | 63.5333 | 124 | 124 | 72.7 | 122.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.2 | 103.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.747 | 49.436 | 68.446 | 50.044
2024-12-01 | 0:30 | 448.2 | 9068.92 | 0:07 | 239.98 | 0.23883 | 11.46 | 561.84 | 0 | 60.001 | 57.31 | 0.2 | 4.8482 | 1.4612 | 9066 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1092 | 95.8889 | 57.2578 | 58.0541 | 123.6467 | 67.6133 | 22.233 | 2.993 | 0.129 | 0.024 | 0.036 | 0 | 24.9609 | 8.3416 | 58.0031 | 185.4552 | 311.421 | 37.3491 | 6.7129 | 151.634 | 3.029 | 22.502 | 0 | 0 | 123 | 122.2667 | 121.6333 | 79.4 | 65.6 | 63.4333 | 124 | 124 | 72.5 | 122.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.2 | 103.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.747 | 49.437 | 68.445 | 50.045
2024-12-01 | 0:30 | 451.2 | 9071.92 | 0:08 | 240 | 0.23201 | 11.72 | 561.85 | 0 | 60.001 | 55.68 | 0.2104 | 5.0644 | 1.4595 | 9069 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1100 | 95.7333 | 57.2497 | 58.0627 | 123.64 | 67.6192 | 22.382 | 2.992 | 0.134 | 0.024 | 0.036 | 0 | 24.9715 | 8.3419 | 57.9658 | 186.7006 | 312.6644 | 37.498 | 6.7097 | 151.6344 | 3.03 | 22.653 | 0 | 0 | 122.9667 | 122.2333 | 121.5667 | 78.6333 | 65.6 | 63.4 | 124 | 124 | 72.3 | 122.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.2 | 103.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 68.746 | 49.438 | 68.445 | 50.046
2024-12-01 | 0:30 | 454.2 | 9074.92 | 0:08 | 240.12 | 0.25957 | 20.48 | 561.87 | 0 | 60 | 62.33 | 0.3286 | 4.7151 | 1.4334 | 9072 | 15.175 | 0 | 60.8625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1108 | 95.5778 | 57.2473 | 58.0724 | 123.6133 | 67.6284 | 22.53 | 2.988 | 0.132 | 0.025 | 0.037 | 0.001 | 24.9581 | 8.3419 | 57.967 | 187.9337 | 313.8994 | 37.646 | 6.7109 | 151.6345 | 3.028 | 22.803 | 0 | 0 | 122.9333 | 122.1667 | 121.5 | 77.9 | 65.6 | 63.3667 | 124 | 124 | 72 | 122.2 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.4 | 68.2 | 357 | 94 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 0 | 23 | 238 | 68.746 | 49.439 | 68.444 | 50.047
2024-12-01 | 0:30 | 457.2 | 9077.92 | 0:08 | 240.14 | 0.26024 | 20.19 | 561.89 | 0 | 60.002 | 62.49 | 0.323 | 4.6384 | 1.43 | 9075 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.501 0 1115 | 95.45 | 57.2439 | 58.081 | 123.5867 | 67.6339 | 22.678 | 2.986 | 0.131 | 0.024 | 0.036 | 0 | 24.9051 | 8.342 | 57.9616 | 189.1705 | 315.1342 | 37.7943 | 6.7079 | 151.6348 | 3.022 | 22.952 | 0 | 0 | 122.9 | 122.1 | 121.5 | 77.2667 | 65.5667 | 63.3667 | 124 | 124 | 71.7 | 122.1 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.4 | 68.2 | 268 | 94 | 1044 | 80 | 0 | 2200 | 0 | 23 | 238 | 68.745 | 49.439 | 68.444 | 50.048
2024-12-01 | 0:30 | 460.2 | 9080.92 | 0:08 | 240.17 | 0.26064 | 20.87 | 561.9 | 0 | 60.003 | 62.6 | 0.3334 | 4.4038 | 1.4252 | 9078 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1123 | 95.3 | 57.2459 | 58.0827 | 123.54 | 67.6324 | 22.829 | 2.983 | 0.131 | 0.025 | 0.036 | 0 | 24.8515 | 8.3419 | 57.9761 | 190.4273 | 316.393 | 37.9452 | 6.7118 | 151.6348 | 3.015 | 23.105 | 0 | 0 | 122.8667 | 122.0333 | 121.4 | 76.6333 | 65.4333 | 63.4333 | 124 | 124 | 71.5 | 122.1 | 0.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.5 | 68.2 | 178 | 94 | 1044 | 80 | 0 | 2200 | 0 | 23 | 238 | 68.745 | 49.44 | 68.443 | 50.049
2024-12-01 | 0:30 | 463.2 | 9083.92 | 0:08 | 240.12 | 0.5312 | 56.03 | 561.95 | 0 | 60 | 127.55 | 0.4393 | 4.2167 | 1.4167 | 9081 | 15.175 | 0 | 61 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1130 | 95.1778 | 57.2442 | 58.0765 | 123.5067 | 67.6306 | 22.975 | 2.982 | 0.127 | 0.026 | 0.035 | 0 | 24.8659 | 8.3418 | 57.9795 | 191.6492 | 317.6149 | 38.0914 | 6.7126 | 151.6347 | 3.017 | 23.253 | 0 | 0 | 122.8333 | 122 | 121.4 | 76 | 65.4 | 63.4333 | 124 | 124 | 71.2 | 122.1 | 0.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.5 | 68.2 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 0 | 2200 | 25 | 24 | 238 | 68.744 | 49.441 | 68.442 | 50.05
2024-12-01 | 0:30 | 466.2 | 9086.92 | 0:08 | 240.13 | 0.2877 | 25.56 | 561.99 | 0 | 60.002 | 69.09 | 0.37 | 5.3017 | 1.4184 | 9084 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1138 | 95.0333 | 57.2475 | 58.0663 | 123.4667 | 67.6312 | 23.126 | 2.994 | 0.125 | 0.028 | 0.034 | 0 | 24.9295 | 8.3418 | 57.9721 | 192.9111 | 318.8748 | 38.2425 | 6.717 | 151.6347 | 3.025 | 23.406 | 0 | 0 | 122.8 | 122 | 121.3 | 75.3667 | 65.3333 | 63.4 | 124 | 124 | 71.1 | 122.1 | 0.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.5 | 68.2 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 0 | 2200 | 25 | 24 | 238 | 68.743 | 49.442 | 68.442 | 50.05
2024-12-01 | 0:30 | 469.2 | 9089.92 | 0:08 | 240.14 | 0.31522 | 30.01 | 562 | 0 | 60.002 | 75.69 | 0.3965 | 4.8217 | 1.4158 | 9087 | 15.175 | 0 | 60.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1145 | 94.8778 | 57.2624 | 58.0561 | 123.4233 | 67.6367 | 23.276 | 3.003 | 0.121 | 0.03 | 0.034 | 0 | 25.0671 | 8.3417 | 57.9953 | 194.1606 | 320.1243 | 38.3925 | 6.714 | 151.6345 | 3.041 | 23.557 | 0 | 0 | 122.7333 | 121.9333 | 121.2333 | 74.8667 | 65.2667 | 63.2333 | 124 | 124 | 70.7 | 122.1 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68.1 | 103.5 | 68.2 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 674 | 2200 | 9 | 25 | 238 | 68.743 | 49.442 | 68.441 | 50.051
2024-12-01 | 0:30 | 472.2 | 9092.92 | 0:08 | 240.12 | 0.4519 | 47.89 | 562.05 | 0 | 60.002 | 108.52 | 0.4413 | 4.5946 | 1.409 | 9090 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1152 | 94.8167 | 57.2701 | 58.0512 | 123.3967 | 67.6453 | 23.424 | 3.002 | 0.125 | 0.031 | 0.03 | 0 | 25.1515 | 8.3414 | 58.0322 | 195.3934 | 321.3591 | 38.5405 | 6.7101 | 151.6344 | 3.052 | 23.706 | 0 | 0 | 122.7667 | 121.9333 | 121.2667 | 74.4667 | 65.2667 | 63.2 | 124 | 124 | 70.5 | 122 | 0.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 69 | 68 | 103.5 | 68.2 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 980 | 2200 | 21 | 25 | 238 | 68.742 | 49.443 | 68.441 | 50.052
2024-12-01 | 0:30 | 475.2 | 9095.92 | 0:08 | 240.1 | 0.6351 | 70.42 | 562.1 | 0 | 60.002 | 152.5 | 0.4618 | 4.3825 | 1.4093 | 9093 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1160 | 94.6444 | 57.2855 | 58.05 | 123.39 | 67.6527 | 23.573 | 3.002 | 0.123 | 0.033 | 0.03 | 0 | 25.0404 | 8.3417 | 57.9998 | 196.6333 | 322.597 | 38.6889 | 6.7099 | 151.6343 | 3.038 | 23.857 | 0 | 0 | 122.7 | 121.8 | 121.2 | 73.9667 | 65.1 | 63.1 | 124 | 124 | 70.2 | 122 | 0.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 68.9 | 68 | 103.7 | 68.2 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 1281 | 2200 | 38 | 25 | 238 | 68.742 | 49.443 | 68.44 | 50.053
2024-12-01 | 0:30 | 478.2 | 9098.92 | 0:08 | 240.09 | 0.7987 | 90.8 | 562.17 | 0 | 60 | 191.8 | 0.4737 | 4.362 | 1.412 | 9096 | 15.175 | 0 | 60.925 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1168 | 94.5556 | 57.2893 | 58.0508 | 123.38 | 67.6557 | 23.721 | 2.998 | 0.122 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 24.9219 | 8.3414 | 58.04 | 197.8704 | 323.8361 | 38.8375 | 6.7137 | 151.6343 | 3.024 | 24.007 | 0 | 0 | 122.7 | 121.8 | 121.1333 | 73.5667 | 65.0333 | 63.1 | 124 | 124 | 70.1 | 122 | 0.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 68.7 | 67.8 | 104.4 | 68.2 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 1583 | 2200 | 58 | 25 | 238 | 68.741 | 49.444 | 68.44 | 50.054
2024-12-01 | 0:30 | 481.2 | 9101.93 | 0:08 | 240.08 | 0.9941 | 116.5 | 562.26 | 0 | 60.001 | 238.7 | 0.4882 | 4.1585 | 1.4157 | 9099 | 15.175 | 0 | 61.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1176 | 94.4167 | 57.2944 | 58.0537 | 123.34 | 67.6582 | 23.872 | 2.985 | 0.123 | 0.034 | 0.027 | 0 | 24.896 | 8.3415 | 58.0266 | 199.1329 | 325.0966 | 38.9886 | 6.7164 | 151.6343 | 3.02 | 24.16 | 0 | 0 | 122.7 | 121.8 | 121 | 73.1 | 64.8667 | 63.0333 | 124 | 124 | 69.9 | 122 | 0.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 68.3 | 67.7 | 105.1 | 68.2 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 1884 | 2200 | 82 | 25 | 238 | 68.741 | 49.445 | 68.439 | 50.054
2024-12-01 | 0:30 | 484.2 | 9104.93 | 0:08 | 240.08 | 1.1365 | 136 | 562.37 | 0 | 59.997 | 272.9 | 0.4986 | 4.0289 | 1.4172 | 9102 | 15.175 | 0 | 61 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1183 | 94.2444 | 57.2997 | 58.0578 | 123.3167 | 67.66 | 24.019 | 2.993 | 0.118 | 0.034 | 0.027 | 0 | 24.9508 | 8.3413 | 58.0473 | 200.3592 | 326.3229 | 39.1356 | 6.7163 | 151.6338 | 3.027 | 24.308 | 0 | 0 | 122.6 | 121.8 | 120.8667 | 72.6 | 64.7 | 62.9 | 124 | 124 | 69.7 | 121.9 | 1.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 67.8 | 67.4 | 106.2 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2185 | 2200 | 110 | 25 | 238 | 68.74 | 49.445 | 68.438 | 50.055
2024-12-01 | 0:30 | 487.2 | 9107.93 | 0:08 | 240.08 | 1.1896 | 143.6 | 562.48 | 0 | 59.997 | 285.6 | 0.503 | 3.9168 | 1.4187 | 9105 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1190 | 94.1278 | 57.3037 | 58.0622 | 123.2967 | 67.66 | 24.169 | 2.998 | 0.119 | 0.035 | 0.026 | 0 | 25.0205 | 8.3413 | 58.0584 | 201.6089 | 327.5726 | 39.2854 | 6.7105 | 151.6336 | 3.036 | 24.46 | 0 | 0 | 122.6333 | 121.7333 | 120.8333 | 72.1333 | 64.6 | 62.8333 | 124 | 124 | 69.6 | 121.8 | 1.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 67.2 | 67 | 107.3 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2198 | 2200 | 119 | 26 | 238 | 68.74 | 49.446 | 68.438 | 50.056
2024-12-01 | 0:31 | 490.2 | 9110.93 | 0:08 | 240.08 | 1.2338 | 149.9 | 562.61 | 0 | 60 | 296.2 | 0.5062 | 3.9835 | 1.4223 | 9108 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1198 | 93.9889 | 57.308 | 58.0667 | 123.27 | 67.6604 | 24.319 | 3.004 | 0.118 | 0.035 | 0.026 | 0 | 25.0819 | 8.3412 | 58.0871 | 202.8571 | 328.8208 | 39.4351 | 6.7139 | 151.6335 | 3.043 | 24.611 | 0 | 0 | 122.5667 | 121.7 | 120.7 | 71.7 | 64.4667 | 62.8 | 124 | 124 | 69.4 | 121.8 | 1.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 66.4 | 66.5 | 108.4 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 125 | 26 | 238 | 68.739 | 49.446 | 68.437 | 50.056
2024-12-01 | 0:31 | 493.2 | 9113.93 | 0:08 | 240.08 | 1.2584 | 153.6 | 562.73 | 0 | 60.003 | 302.1 | 0.5085 | 3.9654 | 1.4249 | 9111 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1206 | 93.8278 | 57.305 | 58.0733 | 123.24 | 67.6629 | 24.47 | 3.008 | 0.119 | 0.036 | 0.027 | 0 | 25.0985 | 8.3415 | 58.0503 | 204.1223 | 330.0881 | 39.5867 | 6.7104 | 151.6337 | 3.045 | 24.764 | 0 | 0 | 122.5 | 121.6 | 120.5667 | 71.3 | 64.3 | 62.7 | 124 | 124 | 69.3 | 121.8 | 1.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 65.5 | 66 | 109.4 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 131 | 26 | 235 | 68.738 | 49.446 | 68.437 | 50.057
2024-12-01 | 0:31 | 496.2 | 9116.93 | 0:08 | 240.07 | 1.2829 | 157.2 | 562.86 | 0 | 60 | 308 | 0.5106 | 4.0031 | 1.4265 | 9114 | 15.175 | 0 | 60.9 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1213 | 93.7333 | 57.2902 | 58.0827 | 123.22 | 67.6678 | 24.617 | 3.003 | 0.122 | 0.037 | 0.025 | 0.001 | 25.0614 | 8.3413 | 58.07 | 205.3452 | 331.311 | 39.7336 | 6.7166 | 151.6339 | 3.04 | 24.913 | 0 | 0 | 122.5 | 121.5667 | 120.4333 | 70.9667 | 64.2333 | 62.7 | 124 | 124 | 69.2 | 121.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 64.4 | 65.6 | 110.3 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 133 | 26 | 235 | 68.738 | 49.447 | 68.436 | 50.057
2024-12-01 | 0:31 | 499.2 | 9119.93 | 0:08 | 240.07 | 1.2937 | 158.6 | 563 | 0 | 60.003 | 310.6 | 0.5108 | 3.938 | 1.4286 | 9117 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1220 | 93.6167 | 57.2885 | 58.0924 | 123.19 | 67.6722 | 24.766 | 2.996 | 0.121 | 0.036 | 0.025 | 0 | 24.9903 | 8.3411 | 58.0924 | 206.5895 | 332.5532 | 39.8828 | 6.7155 | 151.634 | 3.032 | 25.063 | 0 | 0 | 122.5 | 121.5333 | 120.3 | 70.5333 | 64.2 | 62.6333 | 124 | 124 | 69.2 | 121.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 63.1 | 65.2 | 110.9 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 136 | 26 | 235 | 68.737 | 49.447 | 68.436 | 50.058
2024-12-01 | 0:31 | 502.2 | 9122.93 | 0:08 | 240.06 | 1.3041 | 159.7 | 563.13 | 0 | 60 | 313.1 | 0.5102 | 3.9751 | 1.4294 | 9120 | 15.175 | 0 | 61.0125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1227 | 93.4944 | 57.2854 | 58.0973 | 123.1567 | 67.6771 | 24.913 | 2.988 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 24.9041 | 8.3414 | 58.0578 | 207.816 | 333.7818 | 40.0298 | 6.7122 | 151.6341 | 3.021 | 25.212 | 0 | 0 | 122.4333 | 121.5 | 120.1333 | 70.1667 | 64.1333 | 62.6 | 124 | 124 | 69.2 | 121.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 61.7 | 65 | 111.5 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2198 | 2200 | 138 | 26 | 235 | 68.737 | 49.448 | 68.435 | 50.058
2024-12-01 | 0:31 | 505.2 | 9125.93 | 0:08 | 240.07 | 1.3154 | 161 | 563.26 | 0 | 60 | 315.8 | 0.51 | 3.9902 | 1.4307 | 9123 | 15.175 | 0 | 61.0125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1235 | 93.4111 | 57.2854 | 58.0945 | 123.11 | 67.6796 | 25.063 | 2.987 | 0.119 | 0.036 | 0.026 | 0 | 24.8723 | 8.3413 | 58.0757 | 209.064 | 335.0298 | 40.1794 | 6.7191 | 151.6341 | 3.017 | 25.363 | 0 | 0 | 122.4 | 121.5 | 120.0333 | 69.8 | 64.1 | 62.6333 | 124 | 124 | 69.2 | 121.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 60.2 | 64.7 | 111.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2197 | 2200 | 138 | 26 | 235 | 68.736 | 49.448 | 68.435 | 50.059
2024-12-01 | 0:31 | 508.2 | 9128.93 | 0:08 | 240.07 | 1.3249 | 162.3 | 563.4 | 0 | 60.003 | 318.1 | 0.5103 | 4.0181 | 1.4312 | 9126 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1243 | 93.2778 | 57.2836 | 58.0884 | 123.08 | 67.68 | 25.212 | 2.992 | 0.117 | 0.036 | 0.025 | 0 | 24.9483 | 8.3415 | 58.0413 | 210.312 | 336.2778 | 40.329 | 6.7117 | 151.6341 | 3.027 | 25.514 | 0 | 0 | 122.3 | 121.4 | 119.8333 | 69.4333 | 64.1 | 62.6 | 124 | 124 | 69.2 | 121.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 58.8 | 64.6 | 112.1 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2201 | 2200 | 139 | 26 | 235 | 68.736 | 49.448 | 68.434 | 50.059
2024-12-01 | 0:31 | 511.2 | 9131.93 | 0:09 | 240.07 | 1.3306 | 163.4 | 563.53 | 0 | 60.003 | 319.4 | 0.5114 | 3.9623 | 1.4291 | 9129 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1250 | 93.1833 | 57.2797 | 58.081 | 123.0267 | 67.68 | 25.362 | 2.998 | 0.113 | 0.04 | 0.023 | 0 | 25.0292 | 8.3414 | 58.0567 | 211.5618 | 337.5277 | 40.4789 | 6.7156 | 151.6343 | 3.036 | 25.666 | 0 | 0 | 122.2333 | 121.4 | 119.6667 | 69.1 | 64.1 | 62.6 | 124 | 124 | 69.3 | 121.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 57.2 | 64.6 | 112.3 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 26 | 235 | 68.735 | 49.448 | 68.434 | 50.06
2024-12-01 | 0:31 | 514.2 | 9134.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3304 | 163.7 | 563.67 | 0 | 60.003 | 319.4 | 0.5126 | 3.9675 | 1.4278 | 9132 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.386 0 1257 | 93.0778 | 57.2854 | 58.0745 | 122.9933 | 67.6812 | 25.514 | 3.015 | 0.11 | 0.041 | 0.02 | -0.001 | 25.1302 | 8.3413 | 58.0679 | 212.8297 | 338.7955 | 40.6306 | 6.718 | 151.6342 | 3.049 | 25.819 | 0 | 0 | 122.2 | 121.3667 | 119.4667 | 68.8 | 64.1 | 62.5333 | 124 | 124 | 69.3 | 121.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 55.6 | 64.6 | 112.4 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2197 | 2200 | 139 | 26 | 235 | 68.735 | 49.449 | 68.433 | 50.06
2024-12-01 | 0:31 | 517.2 | 9137.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3295 | 163.7 | 563.81 | 0 | 60 | 319.2 | 0.513 | 3.9786 | 1.4267 | 9135 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1266 | 92.9944 | 57.2864 | 58.0708 | 123.0067 | 67.6837 | 25.661 | 3.007 | 0.115 | 0.042 | 0.02 | 0 | 25.1646 | 8.3418 | 58.0029 | 214.052 | 340.0178 | 40.7771 | 6.7139 | 151.6343 | 3.053 | 25.967 | 0 | 0 | 122.2 | 121.3 | 119.3333 | 68.5667 | 64.1 | 62.4667 | 124 | 124 | 69.4 | 121.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 54.1 | 64.6 | 112.6 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 26 | 235 | 68.734 | 49.449 | 68.433 | 50.061
2024-12-01 | 0:31 | 520.2 | 9140.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3329 | 164.1 | 563.94 | 0 | 60.005 | 320 | 0.5127 | 3.9789 | 1.4246 | 9138 | 15.175 | 0 | 60.9 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1273 | 92.9167 | 57.2935 | 58.07 | 122.9733 | 67.6869 | 25.81 | 3.004 | 0.115 | 0.042 | 0.016 | 0 | 25.0685 | 8.3417 | 58.0227 | 215.2955 | 341.2613 | 40.9265 | 6.7139 | 151.6346 | 3.041 | 26.118 | 0 | 0 | 122.1667 | 121.3 | 119.2333 | 68.3333 | 64.0667 | 62.4 | 124 | 124 | 69.5 | 121.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 52.7 | 64.6 | 112.7 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2198 | 2200 | 140 | 26 | 235 | 68.734 | 49.449 | 68.432 | 50.061
2024-12-01 | 0:31 | 523.2 | 9143.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3316 | 163.7 | 564.08 | 0 | 60 | 319.7 | 0.5121 | 4.0011 | 1.4229 | 9141 | 15.175 | 0 | 60.9125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1281 | 92.8389 | 57.2978 | 58.07 | 122.9533 | 67.691 | 25.959 | 3.002 | 0.115 | 0.041 | 0.017 | 0 | 24.9634 | 8.342 | 57.9817 | 216.5417 | 342.5055 | 41.0754 | 6.713 | 151.6345 | 3.028 | 26.269 | 0 | 0 | 122.1333 | 121.2333 | 119.1 | 68.1 | 64.0333 | 62.4333 | 124 | 124 | 69.7 | 121.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 51.5 | 64.6 | 112.7 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 141 | 26 | 235 | 68.733 | 49.449 | 68.432 | 50.061
2024-12-01 | 0:31 | 526.2 | 9146.93 | 0:09 | 240.07 | 1.3333 | 163.7 | 564.21 | 0 | 60.002 | 320.1 | 0.5115 | 4.0511 | 1.4201 | 9144 | 15.175 | 0 | 61.025 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 1289 | 92.7167 | 57.3012 | 58.07 | 122.9533 | 67.6935 | 26.112 | 2.988 | 0.119 | 0.038 | 0.017 | 0 | 24.9332 | 8.3421 | 57.9684 | 217.8189 | 343.7847 | 41.229 | 6.7182 | 151.6347 | 3.025 | 26.424 | 0 | 0 | 122.1 | 121.2 | 118.8333 | 67.8667 | 63.9 | 62.4 | 124 | 124 | 69.8 | 121.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50.3 | 64.7 | 112.7 | 68.2 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 140 | 26 | 235 | 68.733 | 49.449 | 68.431 | 50.061
2024-12-01 | 0:31 | 529.2 | 9149.93 | 0:09 | 240.07 | 1.3338 | 163.6 | 564.35 | 0 | 60 | 320.2 | 0.5111 | 3.9603 | 1.4188 | 9147 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.113 0 1296 | 92.6333 | 57.3109 | 58.0676 | 122.9333 | 67.6971 | 26.257 | 2.997 | 0.117 | 0.036 | 0.019 | 0 | 24.9775 | 8.3418 | 57.9997 | 219.0297 | 344.9955 | 41.3741 | 6.7157 | 151.6344 | 3.03 | 26.571 | 0 | 0 | 122.0667 | 121.1667 | 118.6 | 67.6667 | 63.9 | 62.4 | 124 | 124 | 70 | 121.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 49.2 | 64.8 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 141 | 27 | 235 | 68.732 | 49.449 | 68.431 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 532.2 | 9152.93 | 0:09 | 240.06 | 1.3289 | 163.1 | 564.48 | 0 | 60.003 | 319 | 0.5112 | 3.9789 | 1.417 | 9150 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 1303 | 92.5389 | 57.3152 | 58.0614 | 122.9067 | 67.6996 | 26.407 | 2.998 | 0.118 | 0.035 | 0.02 | 0.001 | 25.0265 | 8.3417 | 58.0222 | 220.2737 | 346.2394 | 41.5232 | 6.7161 | 151.6341 | 3.036 | 26.722 | 0 | 0 | 122 | 121.1 | 118.3667 | 67.5333 | 63.9 | 62.3333 | 124 | 124 | 70.1 | 121.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 48.2 | 64.9 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2199 | 2200 | 141 | 27 | 235 | 68.732 | 49.449 | 68.43 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 535.2 | 9155.93 | 0:09 | 240.06 | 1.3253 | 163 | 564.62 | 0 | 60.003 | 318.1 | 0.5124 | 3.9607 | 1.4139 | 9153 | 15.175 | 0 | 60.9125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 1311 | 92.4389 | 57.3206 | 58.0541 | 122.8567 | 67.7 | 26.558 | 3 | 0.121 | 0.034 | 0.024 | 0 | 25.0537 | 8.3421 | 57.9631 | 221.5387 | 347.5024 | 41.6746 | 6.7133 | 151.6339 | 3.039 | 26.875 | 0 | 0 | 122 | 121.0333 | 117.9667 | 67.4333 | 63.9 | 62.3 | 124 | 124 | 70.3 | 121.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 47.3 | 65 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 141 | 27 | 235 | 68.732 | 49.449 | 68.43 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 538.2 | 9158.93 | 0:09 | 240.06 | 1.3235 | 163 | 564.76 | 0 | 60.002 | 317.7 | 0.5129 | 3.9826 | 1.4109 | 9156 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1318 | 92.3 | 57.3277 | 58.0516 | 122.83 | 67.7 | 26.708 | 3.004 | 0.128 | 0.033 | 0.022 | 0.001 | 25.0338 | 8.3419 | 57.9961 | 222.788 | 348.7518 | 41.8244 | 6.7136 | 151.6338 | 3.037 | 27.026 | 0 | 0 | 121.9333 | 121 | 117.4333 | 67.2333 | 63.9 | 62.3 | 124 | 124 | 70.4 | 121.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 46.5 | 65.1 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2199 | 2200 | 142 | 27 | 235 | 68.731 | 49.449 | 68.43 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 541.2 | 9161.93 | 0:09 | 240.06 | 1.3261 | 163.2 | 564.89 | 0 | 60.002 | 318.3 | 0.5126 | 3.9694 | 1.4129 | 9159 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1326 | 92.2 | 57.312 | 58.0561 | 122.81 | 67.7 | 26.858 | 3.002 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 25.0415 | 8.3417 | 58.015 | 224.0364 | 350.0022 | 41.9743 | 6.7074 | 151.6338 | 3.038 | 27.177 | 0 | 0 | 121.9667 | 120.9667 | 116.8667 | 67.2 | 63.9 | 62.3 | 124 | 124 | 70.5 | 121.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 45.7 | 65.2 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 142 | 27 | 235 | 68.731 | 49.449 | 68.429 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 544.2 | 9164.93 | 0:09 | 240.06 | 1.3262 | 162.9 | 565.03 | 0 | 60 | 318.4 | 0.5116 | 3.9923 | 1.4157 | 9162 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1333 | 92.0333 | 57.3096 | 58.0643 | 122.7633 | 67.7024 | 27.002 | 2.988 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 25.005 | 8.3416 | 58.0326 | 225.2389 | 351.2026 | 42.1182 | 6.7117 | 151.6339 | 3.033 | 27.323 | 0 | 0 | 121.9 | 120.9 | 116.1 | 67.0333 | 63.9 | 62.3667 | 124 | 124 | 70.7 | 121.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 45.1 | 65.3 | 112.8 | 68.2 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 142 | 27 | 235 | 68.731 | 49.449 | 68.429 | 50.062
2024-12-01 | 0:31 | 547.2 | 9167.93 | 0:09 | 240.07 | 1.3298 | 163.2 | 565.16 | 0 | 59.999 | 319.2 | 0.5111 | 3.9486 | 1.418 | 9165 | 15.175 | 0 | 61.075 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.303 0 1341 | 91.8278 | 57.3033 | 58.0729 | 122.7367 | 67.708 | 27.152 | 2.987 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0.001 | 24.8778 | 8.3415 | 58.0399 | 226.4932 | 352.4569 | 42.2683 | 6.7137 | 151.6339 | 3.018 | 27.475 | 0 | 0 | 121.9 | 120.8333 | 115.1333 | 66.8667 | 63.8333 | 62.4 | 124 | 124 | 70.8 | 121.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.5 | 65.4 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 142 | 27 | 235 | 68.73 | 49.449 | 68.428 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 550.2 | 9170.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3322 | 163.5 | 565.3 | 0 | 60.002 | 319.8 | 0.5112 | 3.9661 | 1.4195 | 9168 | 15.175 | 0 | 61.025 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1348 | 91.5778 | 57.3025 | 58.079 | 122.71 | 67.7153 | 27.3 | 2.988 | 0.121 | 0.035 | 0.023 | 0 | 24.8203 | 8.3414 | 58.054 | 227.7253 | 353.689 | 42.4163 | 6.7166 | 151.634 | 3.011 | 27.624 | 0 | 0 | 121.8667 | 120.7667 | 114.0333 | 66.6667 | 63.7333 | 62.4 | 124 | 124 | 70.9 | 121.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44 | 65.5 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 141 | 27 | 235 | 68.73 | 49.449 | 68.428 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 553.2 | 9173.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3279 | 163.2 | 565.43 | 0 | 60 | 318.8 | 0.5119 | 3.9426 | 1.4221 | 9171 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1356 | 91.2944 | 57.2979 | 58.079 | 122.6867 | 67.7208 | 27.449 | 2.979 | 0.12 | 0.035 | 0.02 | 0 | 24.9082 | 8.3413 | 58.0708 | 228.9744 | 354.9381 | 42.566 | 6.7136 | 151.6341 | 3.021 | 27.775 | 0 | 0 | 121.8 | 120.7 | 112.8 | 66.5 | 63.7 | 62.2667 | 124 | 124 | 71.1 | 121.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43.5 | 65.6 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 141 | 27 | 235 | 68.729 | 49.449 | 68.427 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 556.2 | 9176.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3236 | 162.7 | 565.57 | 0 | 60 | 317.8 | 0.512 | 4.0261 | 1.4252 | 9174 | 15.175 | 0 | 61.1625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1363 | 91.0278 | 57.2908 | 58.0749 | 122.6533 | 67.7227 | 27.597 | 2.991 | 0.117 | 0.037 | 0.02 | 0 | 24.9601 | 8.3414 | 58.0492 | 230.2024 | 356.1661 | 42.7133 | 6.7176 | 151.6342 | 3.028 | 27.924 | 0 | 0 | 121.8 | 120.6667 | 111.5 | 66.3 | 63.6667 | 62.2333 | 124 | 124 | 71.2 | 121.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43 | 65.7 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 140 | 27 | 235 | 68.729 | 49.449 | 68.427 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 559.2 | 9179.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3187 | 162.2 | 565.7 | 0 | 60.001 | 316.6 | 0.5122 | 3.9874 | 1.4278 | 9177 | 15.175 | 0 | 60.9 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1371 | 90.7 | 57.2967 | 58.072 | 122.6133 | 67.7239 | 27.749 | 3 | 0.116 | 0.039 | 0.018 | 0 | 24.9731 | 8.3417 | 58.017 | 231.4705 | 357.4342 | 42.8653 | 6.7116 | 151.6341 | 3.029 | 28.078 | 0 | 0 | 121.7667 | 120.5333 | 110.0333 | 66.1 | 63.5667 | 62.2 | 124 | 124 | 71.3 | 121.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 42.6 | 65.8 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 140 | 27 | 235 | 68.728 | 49.448 | 68.426 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 562.2 | 9182.93 | 0:09 | 240.08 | 1.3217 | 162.5 | 565.84 | 0 | 60 | 317.3 | 0.5121 | 3.938 | 1.428 | 9180 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1378 | 90.3611 | 57.3012 | 58.0708 | 122.55 | 67.7276 | 27.894 | 2.99 | 0.117 | 0.041 | 0.019 | 0 | 25.0151 | 8.3418 | 58.0039 | 232.6806 | 358.6463 | 43.0103 | 6.714 | 151.6342 | 3.034 | 28.224 | 0 | 0 | 121.7 | 120.4333 | 108.5333 | 65.9 | 63.4667 | 62.1333 | 124 | 124 | 71.4 | 121 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 42.2 | 65.9 | 112.7 | 68.1 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 140 | 27 | 235 | 68.728 | 49.448 | 68.426 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 565.2 | 9185.94 | 0:09 | 240.07 | 1.3234 | 162.4 | 565.98 | 0 | 60.001 | 317.7 | 0.5112 | 3.976 | 1.4296 | 9183 | 15.175 | 0 | 61.15 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1386 | 90.05 | 57.3052 | 58.0676 | 122.5333 | 67.7294 | 28.047 | 2.988 | 0.118 | 0.041 | 0.017 | 0 | 24.9523 | 8.3417 | 58.0129 | 233.9536 | 359.9173 | 43.1629 | 6.7127 | 151.6344 | 3.027 | 28.378 | 0 | 0 | 121.7 | 120.4 | 107 | 65.7333 | 63.4 | 62.0667 | 124 | 124 | 71.5 | 121 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41.9 | 66 | 112.7 | 68.1 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2198 | 2200 | 139 | 27 | 235 | 68.727 | 49.448 | 68.425 | 50.062
2024-12-01 | 0:32 | 568.2 | 9188.94 | 0:09 | 240.08 | 1.3236 | 162.1 | 566.11 | 0 | 60.003 | 317.8 | 0.5101 | 4.0136 | 1.4306 | 9186 | 15.175 | 0 | 61.1 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 1393 | 89.7556 | 57.3155 | 58.0651 | 122.5267 | 67.73 | 28.191 | 2.99 | 0.115 | 0.043 | 0.019 | 0 | 24.8579 | 8.3417 | 58.0163 | 235.1619 | 361.1256 | 43.3078 | 6.7145 | 151.6344 | 3.015 | 28.525 | 0 | 0 | 121.7 | 120.4 | 105.5 | 65.6 | 63.3333 | 62 | 124 | 124 | 71.6 | 120.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41.6 | 66.1 | 112.8 | 68.1 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 27 | 235 | 68.727 | 49.448 | 68.425 | 50.061
2024-12-01 | 0:32 | 571.2 | 9191.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3275 | 162.7 | 566.25 | 0 | 60.003 | 318.7 | 0.5105 | 4.0102 | 1.4304 | 9189 | 15.175 | 0 | 61.1125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.291 0 1401 | 89.5111 | 57.3296 | 58.061 | 122.52 | 67.7316 | 28.342 | 2.986 | 0.115 | 0.041 | 0.018 | 0 | 24.8913 | 8.3419 | 57.991 | 236.4144 | 362.3802 | 43.4582 | 6.7129 | 151.6344 | 3.019 | 28.677 | 0 | 0 | 121.6667 | 120.3667 | 104.1333 | 65.6 | 63.3 | 62 | 124 | 124 | 71.7 | 120.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41.3 | 66.1 | 112.7 | 68.1 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 27 | 235 | 68.726 | 49.447 | 68.424 | 50.061
2024-12-01 | 0:32 | 574.2 | 9194.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3241 | 162.5 | 566.38 | 0 | 60 | 317.9 | 0.5113 | 3.9818 | 1.4296 | 9192 | 15.175 | 0 | 61.1125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1409 | 89.2111 | 57.3441 | 58.0553 | 122.5133 | 67.7353 | 28.492 | 2.99 | 0.115 | 0.041 | 0.019 | 0 | 24.9789 | 8.3421 | 57.9625 | 237.6682 | 363.6319 | 43.6082 | 6.7113 | 151.6341 | 3.03 | 28.829 | 0 | 0 | 121.6 | 120.3 | 102.6333 | 65.5333 | 63.2 | 62 | 124 | 124 | 71.7 | 120.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41 | 66.2 | 112.7 | 68.1 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 27 | 235 | 68.726 | 49.447 | 68.424 | 50.061
2024-12-01 | 0:32 | 577.2 | 9197.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3199 | 162.3 | 566.52 | 0 | 60 | 316.9 | 0.5122 | 3.9502 | 1.4278 | 9195 | 15.175 | 0 | 61.075 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1417 | 88.9333 | 57.3499 | 58.0524 | 122.48 | 67.7394 | 28.641 | 2.996 | 0.114 | 0.04 | 0.018 | 0 | 25.006 | 8.3421 | 57.9699 | 238.9123 | 364.876 | 43.7574 | 6.7139 | 151.6338 | 3.033 | 28.979 | 0 | 0 | 121.5 | 120.2333 | 101.2333 | 65.5 | 63.1667 | 61.9667 | 124 | 124 | 71.7 | 120.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40.7 | 66.3 | 112.7 | 68.1 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 27 | 235 | 68.726 | 49.446 | 68.423 | 50.06
2024-12-01 | 0:32 | 580.2 | 9200.94 | 0:10 | 240.09 | 1.3139 | 161.5 | 566.65 | 0 | 60 | 315.4 | 0.5119 | 3.9842 | 1.4261 | 9198 | 15.175 | 0 | 61.05 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1424 | 88.6722 | 57.3601 | 58.052 | 122.4267 | 67.7422 | 28.788 | 2.998 | 0.111 | 0.042 | 0.02 | 0 | 24.9939 | 8.3418 | 57.9963 | 240.1384 | 366.1042 | 43.9046 | 6.7128 | 151.6336 | 3.032 | 29.128 | 0 | 0 | 121.5 | 120.1667 | 99.8333 | 65.5 | 63.1 | 61.9333 | 124 | 124 | 71.7 | 120.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40.5 | 66.4 | 112.6 | 68.1 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 139 | 27 | 235 | 68.725 | 49.446 | 68.423 | 50.06
2024-12-01 | 0:32 | 583.2 | 9203.94 | 0:10 | 240.09 | 1.3108 | 160.9 | 566.79 | 0 | 60 | 314.7 | 0.5113 | 3.971 | 1.4254 | 9201 | 15.175 | 0 | 61.075 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1431 | 88.4222 | 57.3643 | 58.0524 | 122.3567 | 67.7449 | 28.938 | 2.999 | 0.111 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0016 | 8.3416 | 58.0305 | 241.3877 | 367.3535 | 44.0544 | 6.714 | 151.6337 | 3.033 | 29.279 | 0 | 0 | 121.4333 | 120.1 | 98.5 | 65.5 | 63.0667 | 61.9333 | 124 | 124 | 71.8 | 120.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40.1 | 66.4 | 112.6 | 68.1 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.725 | 49.445 | 68.423 | 50.06
2024-12-01 | 0:32 | 586.2 | 9206.94 | 0:10 | 240.09 | 1.3148 | 161.4 | 566.92 | 0 | 60 | 315.7 | 0.5114 | 3.9868 | 1.4236 | 9204 | 15.175 | 0 | 61.05 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1439 | 88.1889 | 57.3587 | 58.0582 | 122.3033 | 67.7492 | 29.087 | 2.999 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0369 | 8.3414 | 58.0532 | 242.6305 | 368.5963 | 44.2034 | 6.7156 | 151.6336 | 3.037 | 29.429 | 0 | 0 | 121.4 | 120.0667 | 97.2333 | 65.5 | 63.0333 | 61.9 | 124 | 124 | 71.8 | 120.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.9 | 66.5 | 112.6 | 68.1 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 140 | 28 | 235 | 68.724 | 49.445 | 68.422 | 50.059
2024-12-01 | 0:32 | 589.2 | 9209.94 | 0:10 | 240.09 | 1.3171 | 161.5 | 567.05 | 0 | 60.002 | 316.2 | 0.5107 | 3.9918 | 1.4189 | 9207 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1447 | 87.9611 | 57.354 | 58.0684 | 122.24 | 67.7506 | 29.235 | 3.001 | 0.115 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0489 | 8.3415 | 58.0453 | 243.8683 | 369.8341 | 44.3518 | 6.7118 | 151.6337 | 3.038 | 29.579 | 0 | 0 | 121.3667 | 120.0667 | 95.9667 | 65.5 | 62.9667 | 61.9 | 124 | 124 | 71.8 | 120.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.6 | 66.6 | 112.6 | 68.1 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 140 | 28 | 235 | 68.724 | 49.444 | 68.422 | 50.059
2024-12-01 | 0:32 | 592.2 | 9212.94 | 0:10 | 240.08 | 1.319 | 161.5 | 567.19 | 0 | 60 | 316.7 | 0.5101 | 3.9234 | 1.4179 | 9210 | 15.175 | 0 | 61.025 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1455 | 87.7056 | 57.3549 | 58.0798 | 122.1967 | 67.7512 | 29.385 | 3.002 | 0.115 | 0.041 | 0.019 | 0 | 25.019 | 8.3414 | 58.0548 | 245.1151 | 371.0809 | 44.5012 | 6.7121 | 151.6337 | 3.035 | 29.73 | 0 | 0 | 121.3 | 120 | 94.7333 | 65.4333 | 62.9 | 61.8667 | 124 | 124 | 71.7 | 120.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.4 | 66.6 | 112.6 | 68 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 140 | 28 | 235 | 68.724 | 49.443 | 68.421 | 50.058
2024-12-01 | 0:32 | 595.2 | 9215.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3155 | 161.2 | 567.32 | 0 | 60.002 | 315.8 | 0.5103 | 3.9523 | 1.4167 | 9213 | 15.175 | 0 | 61.05 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1463 | 87.4722 | 57.3531 | 58.0876 | 122.17 | 67.7531 | 29.535 | 3 | 0.113 | 0.041 | 0.019 | 0 | 25.0213 | 8.3416 | 58.0245 | 246.3682 | 372.3319 | 44.6512 | 6.7121 | 151.6338 | 3.035 | 29.881 | 0 | 0 | 121.2667 | 119.9667 | 93.5 | 65.3667 | 62.8667 | 61.8667 | 124 | 124 | 71.7 | 120.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.2 | 66.7 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 141 | 28 | 235 | 68.723 | 49.443 | 68.421 | 50.058
2024-12-01 | 0:32 | 598.2 | 9218.94 | 0:10 | 240.07 | 1.3157 | 161.4 | 567.46 | 0 | 60.002 | 315.9 | 0.5109 | 3.9663 | 1.4146 | 9216 | 15.175 | 0 | 61.1 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1471 | 87.2222 | 57.3453 | 58.09 | 122.1367 | 67.7537 | 29.687 | 3.005 | 0.115 | 0.04 | 0.02 | 0 | 25.0377 | 8.3417 | 58.0119 | 247.6382 | 373.6019 | 44.8037 | 6.7136 | 151.634 | 3.037 | 30.035 | 0 | 0 | 121.2333 | 119.8333 | 92.3333 | 65.3333 | 62.8333 | 61.7667 | 124 | 124 | 71.7 | 120.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39 | 66.8 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 141 | 28 | 235 | 68.723 | 49.442 | 68.42 | 50.057
2024-12-01 | 0:32 | 601.2 | 9221.94 | 0:10 | 240.05 | 1.314 | 161.5 | 567.59 | 0 | 60 | 315.4 | 0.5119 | 4.0021 | 1.4112 | 9219 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1479 | 86.9611 | 57.3493 | 58.09 | 122.0833 | 67.7543 | 29.837 | 3.014 | 0.114 | 0.042 | 0.02 | 0.001 | 25.1223 | 8.3417 | 58.0096 | 248.8928 | 374.8585 | 44.9541 | 6.7135 | 151.6338 | 3.047 | 30.187 | 0 | 0 | 121.1333 | 119.7333 | 91.2 | 65.2 | 62.7667 | 61.7333 | 124 | 124 | 71.7 | 120.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.8 | 66.8 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 140 | 28 | 235 | 68.722 | 49.441 | 68.42 | 50.057
2024-12-01 | 0:32 | 604.2 | 9224.94 | 0:10 | 240.06 | 1.3152 | 161.8 | 567.73 | 0 | 59.999 | 315.7 | 0.5126 | 3.907 | 1.4096 | 9222 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1486 | 86.7667 | 57.3531 | 58.0892 | 122.0367 | 67.7586 | 29.984 | 3.01 | 0.111 | 0.042 | 0.021 | 0 | 25.199 | 8.342 | 57.9742 | 250.1175 | 376.0832 | 45.1009 | 6.7111 | 151.6339 | 3.056 | 30.335 | 0 | 0 | 121.1 | 119.6667 | 90.1 | 65.1667 | 62.8 | 61.7667 | 124 | 124 | 71.6 | 120.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.7 | 66.8 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.722 | 49.44 | 68.42 | 50.056
2024-12-01 | 0:32 | 607.2 | 9227.94 | 0:10 | 240.06 | 1.3179 | 161.9 | 567.86 | 0 | 60.001 | 316.4 | 0.5116 | 3.9609 | 1.414 | 9225 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1494 | 86.5167 | 57.3519 | 58.0876 | 122.0067 | 67.7665 | 30.138 | 3.013 | 0.118 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.1402 | 8.3417 | 58.0177 | 251.4019 | 377.3677 | 45.2549 | 6.7149 | 151.6339 | 3.049 | 30.491 | 0 | 0 | 121.0333 | 119.5333 | 89 | 65.1 | 62.7 | 61.7333 | 124 | 124 | 71.6 | 120.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.5 | 66.9 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 140 | 28 | 235 | 68.722 | 49.44 | 68.419 | 50.055
2024-12-01 | 0:33 | 610.2 | 9230.94 | 0:10 | 240.05 | 1.3183 | 161.6 | 568 | 0 | 60.002 | 316.5 | 0.5107 | 3.9804 | 1.4163 | 9228 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 1502 | 86.3111 | 57.3567 | 58.0859 | 121.9733 | 67.7714 | 30.288 | 3.014 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0662 | 8.3415 | 58.0324 | 252.6509 | 378.6167 | 45.4044 | 6.7143 | 151.6338 | 3.04 | 30.642 | 0 | 0 | 121 | 119.4 | 87.8667 | 65.1 | 62.7 | 61.8 | 124 | 124 | 71.6 | 120.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.4 | 66.9 | 112.5 | 68 | 150 | 93 | 1045 | 80 | 2197 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.721 | 49.439 | 68.419 | 50.055
2024-12-01 | 0:33 | 613.2 | 9233.94 | 0:10 | 240.06 | 1.3194 | 161.7 | 568.13 | 0 | 60.001 | 316.7 | 0.5105 | 3.9795 | 1.4189 | 9231 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1509 | 86.1222 | 57.3598 | 58.0847 | 121.94 | 67.7739 | 30.433 | 3.004 | 0.114 | 0.041 | 0.021 | 0 | 25.0611 | 8.3415 | 58.0339 | 253.8621 | 379.8258 | 45.5496 | 6.7153 | 151.6338 | 3.039 | 30.789 | 0 | 0 | 120.9667 | 119.3667 | 86.8667 | 65.0667 | 62.7 | 61.7667 | 124 | 124 | 71.6 | 120.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.3 | 67 | 112.4 | 68 | 150 | 93 | 1045 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.721 | 49.438 | 68.418 | 50.054
2024-12-01 | 0:33 | 616.2 | 9236.94 | 0:10 | 240.06 | 1.3139 | 161.1 | 568.26 | 0 | 60.002 | 315.4 | 0.5107 | 3.9763 | 1.4201 | 9234 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1516 | 85.9111 | 57.366 | 58.0847 | 121.8933 | 67.7776 | 30.584 | 3.01 | 0.113 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.1116 | 8.3416 | 58.0288 | 255.1167 | 381.0826 | 45.7002 | 6.7131 | 151.6336 | 3.046 | 30.94 | 0 | 0 | 120.9 | 119.3 | 85.8333 | 65.0333 | 62.7 | 61.7 | 124 | 124 | 71.6 | 120.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.2 | 67 | 112.4 | 68 | 150 | 93 | 1045 | 80 | 2199 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.72 | 49.437 | 68.418 | 50.053
2024-12-01 | 0:33 | 619.2 | 9239.94 | 0:10 | 240.07 | 1.3098 | 160.6 | 568.4 | 0 | 60.001 | 314.4 | 0.5108 | 4.0023 | 1.4219 | 9237 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1524 | 85.7111 | 57.3666 | 58.0839 | 121.88 | 67.7794 | 30.733 | 3.014 | 0.112 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.1468 | 8.3415 | 58.0558 | 256.3664 | 382.3301 | 45.8498 | 6.7125 | 151.6331 | 3.05 | 31.092 | 0 | 0 | 120.8333 | 119.2333 | 84.9 | 65.0333 | 62.6333 | 61.6333 | 124 | 124 | 71.6 | 120.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.1 | 67 | 112.3 | 68 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.72 | 49.436 | 68.417 | 50.052
2024-12-01 | 0:33 | 622.2 | 9242.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3085 | 160.6 | 568.53 | 0 | 60 | 314.1 | 0.5113 | 3.9702 | 1.4249 | 9240 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1531 | 85.4944 | 57.3685 | 58.0839 | 121.8533 | 67.78 | 30.884 | 3.019 | 0.112 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.1824 | 8.3415 | 58.0565 | 257.6275 | 383.5913 | 46.001 | 6.7181 | 151.633 | 3.054 | 31.245 | 0 | 0 | 120.8 | 119.1333 | 83.9 | 65 | 62.6 | 61.5333 | 124 | 124 | 71.6 | 120.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38 | 67 | 112.4 | 68 | 150 | 94 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.72 | 49.435 | 68.417 | 50.052
2024-12-01 | 0:33 | 625.2 | 9245.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3109 | 161.1 | 568.67 | 0 | 60 | 314.7 | 0.5119 | 3.9701 | 1.4272 | 9243 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1539 | 85.2833 | 57.3707 | 58.0908 | 121.8133 | 67.78 | 31.036 | 3.015 | 0.118 | 0.042 | 0.02 | 0 | 25.1802 | 8.3413 | 58.0924 | 258.8918 | 384.8576 | 46.1528 | 6.7122 | 151.6331 | 3.054 | 31.398 | 0 | 0 | 120.7333 | 119 | 83 | 64.8667 | 62.6 | 61.5 | 124 | 124 | 71.6 | 120 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.9 | 67.1 | 112.3 | 68 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2198 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.719 | 49.434 | 68.417 | 50.051
2024-12-01 | 0:33 | 628.2 | 9248.94 | 0:10 | 240.08 | 1.3087 | 160.7 | 568.8 | 0 | 60.003 | 314.2 | 0.5115 | 3.9134 | 1.428 | 9246 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1546 | 85.1 | 57.3501 | 58.1037 | 121.78 | 67.78 | 31.182 | 3.013 | 0.115 | 0.042 | 0.019 | 0 | 25.1333 | 8.341 | 58.1234 | 260.1121 | 386.0779 | 46.2991 | 6.7156 | 151.6333 | 3.048 | 31.545 | 0 | 0 | 120.6667 | 118.9 | 82.1667 | 64.7667 | 62.6 | 61.5 | 124 | 124 | 71.6 | 120 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.8 | 67.1 | 112.3 | 67.9 | 150 | 93 | 1039 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.719 | 49.433 | 68.416 | 50.05
2024-12-01 | 0:33 | 631.2 | 9251.95 | 0:11 | 240.08 | 1.3079 | 160.2 | 568.93 | 0 | 60.002 | 314 | 0.5102 | 3.9668 | 1.4298 | 9249 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1554 | 84.9056 | 57.3444 | 58.1192 | 121.7567 | 67.78 | 31.332 | 3.009 | 0.115 | 0.042 | 0.018 | 0 | 25.0786 | 8.3412 | 58.0957 | 261.3599 | 387.3235 | 46.4484 | 6.7144 | 151.6334 | 3.041 | 31.696 | 0 | 0 | 120.6 | 118.8333 | 81.3 | 64.6 | 62.6 | 61.5 | 124 | 124 | 71.6 | 119.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.7 | 67.2 | 112.3 | 67.9 | 150 | 92 | 1039 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.718 | 49.432 | 68.416 | 50.049
2024-12-01 | 0:33 | 634.2 | 9254.95 | 0:11 | 240.08 | 1.3116 | 160.4 | 569.07 | 0 | 60 | 314.9 | 0.5095 | 3.9863 | 1.4306 | 9252 | 15.175 | 0 | 60.95 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.251 0 1562 | 84.7167 | 57.3365 | 58.1308 | 121.7367 | 67.7812 | 31.48 | 2.999 | 0.114 | 0.042 | 0.02 | 0 | 25.0238 | 8.3415 | 58.0558 | 262.5977 | 388.5614 | 46.5968 | 6.7155 | 151.6336 | 3.035 | 31.846 | 0 | 0 | 120.6 | 118.7333 | 80.4 | 64.5333 | 62.5667 | 61.4667 | 124 | 124 | 71.6 | 119.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.6 | 67.2 | 112.3 | 67.9 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.718 | 49.43 | 68.415 | 50.048
2024-12-01 | 0:33 | 637.2 | 9257.95 | 0:11 | 240.09 | 1.3116 | 160.4 | 569.2 | 0 | 60 | 314.9 | 0.5094 | 4.0584 | 1.4308 | 9255 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1569 | 84.55 | 57.3334 | 58.1335 | 121.7033 | 67.7824 | 31.63 | 2.999 | 0.113 | 0.041 | 0.018 | 0 | 24.9875 | 8.3414 | 58.0709 | 263.8409 | 389.8067 | 46.7461 | 6.7128 | 151.6335 | 3.03 | 31.997 | 0 | 0 | 120.5333 | 118.6333 | 79.6333 | 64.5 | 62.5667 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.5 | 119.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.6 | 67.2 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.718 | 49.429 | 68.415 | 50.047
2024-12-01 | 0:33 | 640.2 | 9260.94 | 0:11 | 240.09 | 1.3075 | 160.3 | 569.33 | 0 | 60.003 | 313.9 | 0.5107 | 3.9693 | 1.4282 | 9258 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.251 0 1577 | 84.4111 | 57.329 | 58.128 | 121.6533 | 67.7833 | 31.781 | 3.001 | 0.114 | 0.041 | 0.017 | 0 | 25.0117 | 8.3417 | 58.0292 | 265.1035 | 391.0693 | 46.8975 | 6.7166 | 151.6336 | 3.033 | 32.15 | 0 | 0 | 120.5 | 118.5667 | 78.8333 | 64.5667 | 62.5667 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.5 | 119.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.5 | 67.2 | 112.3 | 67.9 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.717 | 49.428 | 68.415 | 50.046
2024-12-01 | 0:33 | 643.2 | 9263.95 | 0:11 | 240.1 | 1.3054 | 160.3 | 569.47 | 0 | 60.003 | 313.4 | 0.5115 | 3.9938 | 1.4277 | 9261 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.114 0 1585 | 84.2333 | 57.3253 | 58.1153 | 121.61 | 67.7833 | 31.931 | 3.01 | 0.113 | 0.041 | 0.018 | 0 | 25.0901 | 8.3415 | 58.0562 | 266.3563 | 392.3201 | 47.0474 | 6.7162 | 151.6337 | 3.043 | 32.301 | 0 | 0 | 120.4333 | 118.4333 | 78.0667 | 64.5667 | 62.5 | 61.4 | 124 | 124 | 71.4 | 119.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.5 | 67.2 | 112.3 | 67.9 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.717 | 49.427 | 68.414 | 50.045
2024-12-01 | 0:33 | 646.2 | 9266.95 | 0:11 | 240.09 | 1.3024 | 159.9 | 569.6 | 0 | 60 | 312.7 | 0.5112 | 4.0119 | 1.4264 | 9264 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1593 | 84.0667 | 57.3321 | 58.1 | 121.55 | 67.7833 | 32.082 | 3.019 | 0.111 | 0.042 | 0.017 | 0 | 25.2074 | 8.3416 | 58.0538 | 267.6156 | 393.5793 | 47.1984 | 6.7161 | 151.6336 | 3.057 | 32.453 | 0 | 0 | 120.3667 | 118.2667 | 77.3667 | 64.5333 | 62.4667 | 61.4 | 124 | 124 | 71.4 | 119.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.4 | 67.3 | 112.3 | 67.9 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 2199 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.717 | 49.426 | 68.414 | 50.044
2024-12-01 | 0:33 | 649.2 | 9269.95 | 0:11 | 240.1 | 1.3005 | 159.5 | 569.73 | 0 | 60 | 312.3 | 0.5107 | 4.0739 | 1.4251 | 9267 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1601 | 83.9056 | 57.3312 | 58.0931 | 121.4833 | 67.7861 | 32.236 | 3.016 | 0.118 | 0.043 | 0.018 | 0.001 | 25.246 | 8.3416 | 58.0501 | 268.8972 | 394.863 | 47.352 | 6.7154 | 151.6337 | 3.061 | 32.608 | 0 | 0 | 120.3333 | 118.1333 | 76.6333 | 64.5 | 62.4333 | 61.4 | 124 | 124 | 71.4 | 119.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.3 | 67.3 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.716 | 49.424 | 68.413 | 50.042
2024-12-01 | 0:33 | 652.2 | 9272.95 | 0:11 | 240.1 | 1.3045 | 159.7 | 569.87 | 0 | 60.002 | 313.2 | 0.5099 | 3.994 | 1.4214 | 9270 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 1609 | 83.7667 | 57.3345 | 58.0937 | 121.4267 | 67.7898 | 32.385 | 3.014 | 0.118 | 0.041 | 0.021 | 0 | 25.1344 | 8.3419 | 58.0164 | 270.1405 | 396.1062 | 47.5013 | 6.7163 | 151.6339 | 3.048 | 32.759 | 0 | 0 | 120.3 | 118.0333 | 75.9333 | 64.5 | 62.4 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.4 | 119.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.2 | 67.3 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.716 | 49.423 | 68.413 | 50.041
2024-12-01 | 0:33 | 655.2 | 9275.95 | 0:11 | 240.09 | 1.3065 | 159.9 | 570 | 0 | 59.999 | 313.7 | 0.5096 | 3.9632 | 1.4187 | 9273 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.499 0 1616 | 83.6278 | 57.3413 | 58.098 | 121.4 | 67.7918 | 32.53 | 3.009 | 0.116 | 0.04 | 0.025 | 0 | 25.0381 | 8.3418 | 58.0247 | 271.3539 | 397.3175 | 47.6465 | 6.7104 | 151.6339 | 3.036 | 32.906 | 0 | 0 | 120.2667 | 117.9 | 75.3333 | 64.5 | 62.3333 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.3 | 119.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.2 | 67.3 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 139 | 28 | 235 | 68.716 | 49.422 | 68.413 | 50.04
2024-12-01 | 0:33 | 658.2 | 9278.95 | 0:11 | 240.06 | 1.309 | 160 | 570.13 | 0 | 59.998 | 314.2 | 0.5093 | 4.0143 | 1.4181 | 9276 | 15.175 | 0 | 60.8625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1624 | 83.4889 | 57.3448 | 58.0998 | 121.3933 | 67.7931 | 32.679 | 2.998 | 0.117 | 0.036 | 0.028 | 0 | 25.006 | 8.3418 | 58.0236 | 272.5988 | 398.5625 | 47.7958 | 6.7144 | 151.6339 | 3.032 | 33.056 | 0 | 0 | 120.2 | 117.7667 | 74.6667 | 64.5333 | 62.3333 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.3 | 119.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.2 | 67.3 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.715 | 49.42 | 68.412 | 50.039
2024-12-01 | 0:33 | 661.2 | 9281.95 | 0:11 | 240.04 | 1.3066 | 159.9 | 570.27 | 0 | 60.002 | 313.6 | 0.5099 | 3.976 | 1.4166 | 9279 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1631 | 83.3722 | 57.3543 | 58.0951 | 121.3533 | 67.7939 | 32.829 | 3.005 | 0.12 | 0.031 | 0.033 | 0 | 25.0381 | 8.3418 | 58.0182 | 273.8406 | 399.8064 | 47.9449 | 6.713 | 151.6335 | 3.036 | 33.207 | 0 | 0 | 120.2 | 117.6333 | 74.1333 | 64.5 | 62.2667 | 61.5 | 124 | 124 | 71.3 | 119.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.1 | 67.4 | 112.2 | 67.9 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.715 | 49.419 | 68.412 | 50.038
2024-12-01 | 0:33 | 664.2 | 9284.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3043 | 160 | 570.4 | 0 | 60.001 | 313.1 | 0.5111 | 3.9644 | 1.4131 | 9282 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1639 | 83.2222 | 57.3568 | 58.0902 | 121.2667 | 67.7927 | 32.98 | 3.012 | 0.124 | 0.027 | 0.037 | 0 | 25.1111 | 8.3417 | 58.0302 | 275.1071 | 401.0729 | 48.0965 | 6.7151 | 151.6332 | 3.045 | 33.36 | 0 | 0 | 120.1333 | 117.4667 | 73.6 | 64.5 | 62.2 | 61.4333 | 124 | 124 | 71.2 | 119.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.1 | 67.4 | 112.2 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2198 | 2200 | 138 | 28 | 235 | 68.715 | 49.418 | 68.411 | 50.036
2024-12-01 | 0:33 | 667.2 | 9287.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3057 | 160.4 | 570.53 | 0 | 60.004 | 313.4 | 0.5119 | 3.936 | 1.4105 | 9285 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1646 | 83.0944 | 57.3638 | 58.0871 | 121.19 | 67.7927 | 33.131 | 3.016 | 0.127 | 0.024 | 0.039 | 0 | 25.1979 | 8.3418 | 58.0173 | 276.3639 | 402.3296 | 48.2474 | 6.717 | 151.6331 | 3.055 | 33.511 | 0 | 0 | 120.0667 | 117.3333 | 73.1333 | 64.5 | 62.1667 | 61.3667 | 124 | 124 | 71.2 | 119.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.715 | 49.418 | 68.411 | 50.036
2024-12-01 | 0:34 | 670.2 | 9290.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3067 | 160.5 | 570.67 | 0 | 60.003 | 313.6 | 0.5119 | 3.9803 | 1.411 | 9288 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1654 | 82.9278 | 57.3633 | 58.0906 | 121.1267 | 67.7951 | 33.278 | 3.016 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 25.2122 | 8.3412 | 58.0975 | 277.5954 | 403.5612 | 48.3947 | 6.7123 | 151.6332 | 3.057 | 33.66 | 0 | 0 | 120 | 117.1333 | 72.6333 | 64.4333 | 62.1333 | 61.2333 | 124 | 124 | 71.2 | 119.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.714 | 49.416 | 68.411 | 50.035
2024-12-01 | 0:34 | 673.2 | 9293.95 | 0:11 | 240.02 | 1.3049 | 159.9 | 570.8 | 0 | 60.001 | 313.2 | 0.5105 | 4.0123 | 1.4152 | 9291 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1661 | 82.8056 | 57.3473 | 58.1008 | 121.09 | 67.798 | 33.427 | 3.012 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 25.1085 | 8.3411 | 58.1046 | 278.841 | 404.8047 | 48.5441 | 6.7134 | 151.6334 | 3.045 | 33.811 | 0 | 0 | 120 | 117 | 72.2 | 64.3667 | 62.1 | 61.1667 | 124 | 124 | 71.1 | 119 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.9 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 28 | 235 | 68.714 | 49.415 | 68.411 | 50.034
2024-12-01 | 0:34 | 676.2 | 9296.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3061 | 159.9 | 570.93 | 0 | 60 | 313.5 | 0.5099 | 4.1076 | 1.4169 | 9294 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1668 | 82.6611 | 57.349 | 58.1157 | 121.0633 | 67.7996 | 33.576 | 3 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0 | 25.0075 | 8.3415 | 58.0612 | 280.0822 | 406.0459 | 48.6929 | 6.7151 | 151.6335 | 3.032 | 33.961 | 0 | 0 | 119.9 | 116.8667 | 71.8 | 64.3 | 62 | 61.1 | 124 | 124 | 71.1 | 119 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.8 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.713 | 49.413 | 68.41 | 50.033
2024-12-01 | 0:34 | 679.2 | 9299.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3098 | 160.3 | 571.06 | 0 | 60.001 | 314.4 | 0.5099 | 3.9668 | 1.4185 | 9297 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1676 | 82.5833 | 57.3448 | 58.1255 | 121.03 | 67.7988 | 33.726 | 2.993 | 0.131 | 0.025 | 0.03 | 0 | 24.9573 | 8.3411 | 58.1087 | 281.3256 | 407.2914 | 48.8422 | 6.7154 | 151.6338 | 3.026 | 34.112 | 0 | 0 | 119.9 | 116.7333 | 71.4333 | 64.2333 | 62 | 61.2 | 124 | 124 | 71 | 118.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.8 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.713 | 49.412 | 68.41 | 50.031
2024-12-01 | 0:34 | 682.2 | 9302.95 | 0:11 | 240.03 | 1.309 | 160.3 | 571.2 | 0 | 60.003 | 314.2 | 0.5101 | 4.0523 | 1.4193 | 9300 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1684 | 82.4944 | 57.3456 | 58.1273 | 120.98 | 67.7976 | 33.879 | 2.996 | 0.128 | 0.029 | 0.027 | 0 | 24.9529 | 8.3412 | 58.0963 | 282.6034 | 408.5671 | 48.9954 | 6.7125 | 151.6336 | 3.026 | 34.266 | 0 | 0 | 119.8 | 116.6667 | 71.0667 | 64.1333 | 62 | 61.3 | 124 | 124 | 70.9 | 118.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.7 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.713 | 49.411 | 68.409 | 50.03
2024-12-01 | 0:34 | 685.2 | 9305.95 | 0:11 | 240.03 | 1.3029 | 159.6 | 571.33 | 0 | 60.001 | 312.8 | 0.5102 | 4.0847 | 1.4216 | 9303 | 15.175 | 0 | 60.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.249 0 1690 | 82.3556 | 57.343 | 58.1222 | 120.89 | 67.798 | 34.03 | 2.999 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 25.0119 | 8.3415 | 58.0604 | 283.8625 | 409.8283 | 49.1463 | 6.7147 | 151.6337 | 3.033 | 34.418 | 0 | 0 | 119.7 | 116.5 | 70.6667 | 64.0333 | 62 | 61.2333 | 124 | 124 | 70.9 | 118.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.7 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.712 | 49.409 | 68.409 | 50.029
2024-12-01 | 0:34 | 688.2 | 9308.95 | 0:11 | 240.03 | 1.2972 | 158.8 | 571.46 | 0 | 60.001 | 311.4 | 0.5101 | 4.095 | 1.4249 | 9306 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1699 | 82.25 | 57.3407 | 58.1139 | 120.82 | 67.7992 | 34.176 | 3.012 | 0.118 | 0.035 | 0.02 | 0 | 25.1061 | 8.3414 | 58.071 | 285.0844 | 411.0502 | 49.2928 | 6.7182 | 151.6337 | 3.044 | 34.565 | 0 | 0 | 119.6333 | 116.3333 | 70.3333 | 64 | 62 | 61.2 | 124 | 124 | 70.9 | 118.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.7 | 67.4 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.712 | 49.408 | 68.409 | 50.027
2024-12-01 | 0:34 | 691.2 | 9311.95 | 0:12 | 240.03 | 1.2955 | 158.8 | 571.6 | 0 | 60 | 311 | 0.5106 | 4.0914 | 1.4268 | 9309 | 15.175 | 0 | 60.625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1707 | 82.15 | 57.3436 | 58.1041 | 120.72 | 67.8 | 34.325 | 3.015 | 0.115 | 0.039 | 0.02 | 0 | 25.1817 | 8.3415 | 58.051 | 286.3286 | 412.2944 | 49.442 | 6.716 | 151.6336 | 3.053 | 34.715 | 0 | 0 | 119.5333 | 116.1667 | 70.0333 | 64 | 62 | 61.1667 | 124 | 124 | 70.8 | 118.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.6 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.712 | 49.406 | 68.408 | 50.026
2024-12-01 | 0:34 | 694.2 | 9314.96 | 0:12 | 240.03 | 1.2999 | 159.4 | 571.73 | 0 | 60 | 312 | 0.5108 | 4.0164 | 1.4278 | 9312 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1715 | 82.0556 | 57.3348 | 58.0955 | 120.6933 | 67.8 | 34.475 | 3.012 | 0.113 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 25.1866 | 8.3417 | 58.0351 | 287.5729 | 413.5366 | 49.5909 | 6.7172 | 151.634 | 3.054 | 34.866 | 0 | 0 | 119.4333 | 116 | 69.7333 | 63.9667 | 62.0667 | 61.1333 | 124 | 124 | 70.8 | 118.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.6 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.711 | 49.405 | 68.408 | 50.025
2024-12-01 | 0:34 | 697.2 | 9317.96 | 0:12 | 240.04 | 1.3076 | 160.2 | 571.86 | 0 | 60.003 | 313.9 | 0.5103 | 4.048 | 1.4293 | 9315 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1723 | 81.9556 | 57.3385 | 58.0949 | 120.7133 | 67.8 | 34.623 | 3.009 | 0.117 | 0.042 | 0.018 | 0.001 | 25.0786 | 8.342 | 57.9923 | 288.813 | 414.7788 | 49.7398 | 6.7145 | 151.6342 | 3.041 | 35.017 | 0 | 0 | 119.3667 | 115.8 | 69.4667 | 63.9333 | 62.0667 | 61.1 | 124 | 124 | 70.7 | 118.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.6 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.711 | 49.403 | 68.408 | 50.023
2024-12-01 | 0:34 | 700.2 | 9320.96 | 0:12 | 240.04 | 1.306 | 159.7 | 571.99 | 0 | 60 | 313.5 | 0.5094 | 3.949 | 1.4311 | 9318 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1731 | 81.8611 | 57.3382 | 58.098 | 120.7 | 67.8004 | 34.775 | 2.999 | 0.116 | 0.042 | 0.016 | 0 | 24.9833 | 8.3419 | 58.0093 | 290.0821 | 416.0478 | 49.8919 | 6.7142 | 151.6343 | 3.029 | 35.17 | 0 | 0 | 119.3 | 115.5667 | 69.1667 | 63.9667 | 62.0667 | 61.1 | 124 | 124 | 70.7 | 118.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.5 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2198 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.711 | 49.402 | 68.407 | 50.022
2024-12-01 | 0:34 | 703.2 | 9323.96 | 0:12 | 240.04 | 1.304 | 159.4 | 572.13 | 0 | 60 | 313 | 0.5093 | 3.996 | 1.4308 | 9321 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.499 0 1738 | 81.7222 | 57.3393 | 58.0943 | 120.65 | 67.8016 | 34.922 | 2.996 | 0.114 | 0.042 | 0.018 | 0 | 24.9739 | 8.3421 | 57.9852 | 291.3026 | 417.2684 | 50.0383 | 6.7157 | 151.6341 | 3.028 | 35.318 | 0 | 0 | 119.2 | 115.2667 | 68.9 | 63.9 | 62 | 61.0667 | 124 | 124 | 70.7 | 118.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.5 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.71 | 49.4 | 68.407 | 50.02
2024-12-01 | 0:34 | 706.2 | 9326.96 | 0:12 | 240.05 | 1.3004 | 159.3 | 572.26 | 0 | 60 | 312.2 | 0.5102 | 4.0236 | 1.4277 | 9324 | 15.175 | 0 | 60.775 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1746 | 81.6056 | 57.3405 | 58.0857 | 120.6233 | 67.8029 | 35.071 | 2.995 | 0.112 | 0.041 | 0.018 | 0 | 24.9891 | 8.342 | 57.9898 | 292.5446 | 418.5103 | 50.1871 | 6.7142 | 151.6337 | 3.03 | 35.468 | 0 | 0 | 119.1 | 115.0333 | 68.6667 | 63.8333 | 62 | 61 | 124 | 124 | 70.7 | 118.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.5 | 67.5 | 112 | 67.8 | 150 | 93 | 1040 | 80 | 2199 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.71 | 49.399 | 68.406 | 50.019
2024-12-01 | 0:34 | 709.2 | 9329.96 | 0:12 | 240.06 | 1.2929 | 158.5 | 572.39 | 0 | 60.003 | 310.4 | 0.5108 | 3.964 | 1.4271 | 9327 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1753 | 81.5111 | 57.338 | 58.0761 | 120.58 | 67.8016 | 35.22 | 2.998 | 0.112 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0084 | 8.3419 | 58.0063 | 293.7934 | 419.7571 | 50.3366 | 6.7115 | 151.6335 | 3.032 | 35.619 | 0 | 0 | 119.1 | 114.7667 | 68.4333 | 63.8 | 61.9667 | 61 | 124 | 124 | 70.6 | 118.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.4 | 67.5 | 112.1 | 67.8 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.71 | 49.397 | 68.406 | 50.017
2024-12-01 | 0:34 | 712.2 | 9332.96 | 0:12 | 240.06 | 1.2925 | 158.4 | 572.52 | 0 | 59.997 | 310.3 | 0.5105 | 4.0208 | 1.4261 | 9330 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1761 | 81.3611 | 57.3383 | 58.0724 | 120.51 | 67.8016 | 35.369 | 2.999 | 0.111 | 0.04 | 0.023 | 0 | 25.0171 | 8.3418 | 58.0175 | 295.0358 | 421.0016 | 50.4858 | 6.713 | 151.6334 | 3.033 | 35.769 | 0 | 0 | 118.9333 | 114.4667 | 68.2333 | 63.6667 | 61.9 | 60.9667 | 124 | 124 | 70.5 | 118 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.4 | 67.5 | 112 | 67.8 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.709 | 49.396 | 68.406 | 50.016
2024-12-01 | 0:34 | 715.2 | 9335.96 | 0:12 | 240.07 | 1.297 | 158.8 | 572.66 | 0 | 60.004 | 311.4 | 0.5101 | 4.034 | 1.4237 | 9333 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1769 | 81.2722 | 57.3249 | 58.0761 | 120.4367 | 67.8025 | 35.52 | 3.002 | 0.117 | 0.04 | 0.022 | 0 | 25.0378 | 8.3419 | 58.0112 | 296.2902 | 422.2559 | 50.6361 | 6.7177 | 151.6336 | 3.035 | 35.921 | 0 | 0 | 118.8333 | 114.2333 | 68 | 63.6667 | 61.9 | 61 | 124 | 124 | 70.4 | 117.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.3 | 67.5 | 112 | 67.8 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.709 | 49.394 | 68.405 | 50.015
2024-12-01 | 0:34 | 718.2 | 9338.96 | 0:12 | 240.07 | 1.2989 | 159 | 572.79 | 0 | 60.003 | 311.8 | 0.51 | 3.946 | 1.4204 | 9336 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1776 | 81.1444 | 57.3241 | 58.0876 | 120.37 | 67.8033 | 35.668 | 3.002 | 0.117 | 0.039 | 0.025 | 0 | 25.0518 | 8.3417 | 58.0276 | 297.5285 | 423.4942 | 50.7843 | 6.7166 | 151.6338 | 3.037 | 36.07 | 0 | 0 | 118.8 | 113.9 | 67.7333 | 63.6333 | 61.9 | 60.9 | 124 | 124 | 70.3 | 117.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.3 | 67.5 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.709 | 49.392 | 68.405 | 50.013
2024-12-01 | 0:34 | 721.2 | 9341.96 | 0:12 | 240.06 | 1.2986 | 158.7 | 572.92 | 0 | 59.999 | 311.8 | 0.5092 | 3.937 | 1.4178 | 9339 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1784 | 81.0667 | 57.3262 | 58.0998 | 120.2867 | 67.8041 | 35.821 | 2.999 | 0.12 | 0.036 | 0.026 | 0 | 25.0452 | 8.3419 | 58.009 | 298.8088 | 424.7745 | 50.9378 | 6.7155 | 151.6339 | 3.036 | 36.225 | 0 | 0 | 118.7 | 113.6 | 67.5667 | 63.7 | 61.9 | 60.9333 | 124 | 124 | 70.3 | 117.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.2 | 67.5 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.708 | 49.391 | 68.404 | 50.012
2024-12-01 | 0:34 | 724.2 | 9344.96 | 0:12 | 240.06 | 1.2964 | 158.3 | 573.05 | 0 | 60.002 | 311.2 | 0.5088 | 4.0301 | 1.4173 | 9342 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 1792 | 80.9222 | 57.3278 | 58.1047 | 120.2033 | 67.8041 | 35.97 | 2.995 | 0.121 | 0.034 | 0.028 | 0 | 24.9814 | 8.3416 | 58.0384 | 300.0489 | 426.0126 | 51.0865 | 6.7112 | 151.6341 | 3.028 | 36.374 | 0 | 0 | 118.5333 | 113.2333 | 67.3 | 63.6667 | 61.9 | 60.9 | 124 | 124 | 70.2 | 117.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.1 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.708 | 49.389 | 68.404 | 50.01
2024-12-01 | 0:35 | 727.2 | 9347.96 | 0:12 | 240.05 | 1.2953 | 158.5 | 573.19 | 0 | 60.002 | 310.9 | 0.5099 | 3.9912 | 1.4142 | 9345 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1799 | 80.8111 | 57.3315 | 58.0986 | 120.1667 | 67.8037 | 36.115 | 2.994 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0.001 | 24.9304 | 8.3412 | 58.0863 | 301.2556 | 427.2193 | 51.2314 | 6.7145 | 151.6341 | 3.022 | 36.52 | 0 | 0 | 118.5 | 112.7333 | 67.1667 | 63.7333 | 61.9 | 60.8333 | 124 | 124 | 70.2 | 117.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.1 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.708 | 49.387 | 68.404 | 50.009
2024-12-01 | 0:35 | 730.2 | 9350.96 | 0:12 | 240.04 | 1.2967 | 159.1 | 573.32 | 0 | 60 | 311.3 | 0.511 | 3.9675 | 1.4104 | 9348 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1807 | 80.6556 | 57.3314 | 58.0902 | 120.1267 | 67.8029 | 36.268 | 2.995 | 0.12 | 0.033 | 0.031 | 0 | 24.9666 | 8.3414 | 58.0656 | 302.5373 | 428.5031 | 51.385 | 6.713 | 151.6341 | 3.027 | 36.675 | 0 | 0 | 118.3333 | 112.2667 | 66.9667 | 63.7 | 61.8667 | 60.8 | 124 | 124 | 70.2 | 117.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.707 | 49.386 | 68.403 | 50.007
2024-12-01 | 0:35 | 733.2 | 9353.96 | 0:12 | 240.04 | 1.3 | 159.5 | 573.45 | 0 | 59.999 | 312 | 0.5113 | 3.9296 | 1.41 | 9351 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1814 | 80.5222 | 57.3343 | 58.0835 | 120.0933 | 67.8029 | 36.414 | 3.001 | 0.117 | 0.033 | 0.028 | 0 | 25.0289 | 8.3414 | 58.0592 | 303.7496 | 429.7155 | 51.5304 | 6.715 | 151.634 | 3.034 | 36.822 | 0 | 0 | 118.2333 | 111.7333 | 66.8 | 63.7333 | 61.8333 | 60.8 | 124 | 124 | 70.2 | 117.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.707 | 49.384 | 68.403 | 50.005
2024-12-01 | 0:35 | 736.2 | 9356.96 | 0:12 | 240.04 | 1.3033 | 159.8 | 573.58 | 0 | 60.001 | 312.8 | 0.5107 | 3.9565 | 1.4141 | 9354 | 15.175 | 0 | 60.5875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1822 | 80.3556 | 57.3459 | 58.0765 | 120.0333 | 67.8016 | 36.565 | 3.013 | 0.116 | 0.035 | 0.03 | 0 | 25.1332 | 8.3416 | 58.042 | 305.0125 | 430.9762 | 51.6815 | 6.7129 | 151.6337 | 3.047 | 36.974 | 0 | 0 | 118.1 | 111.1 | 66.6333 | 63.7 | 61.8 | 60.8 | 124 | 124 | 70.2 | 117.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 93 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.707 | 49.382 | 68.403 | 50.004
2024-12-01 | 0:35 | 739.2 | 9359.96 | 0:12 | 240.03 | 1.3036 | 159.5 | 573.72 | 0 | 60 | 312.9 | 0.5096 | 4.0127 | 1.4169 | 9357 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1829 | 80.15 | 57.35 | 58.0716 | 119.9933 | 67.8004 | 36.715 | 3.01 | 0.115 | 0.036 | 0.027 | 0 | 25.1879 | 8.3413 | 58.0742 | 306.2623 | 432.2281 | 51.8316 | 6.7163 | 151.6337 | 3.053 | 37.126 | 0 | 0 | 118 | 110.2333 | 66.4667 | 63.6667 | 61.7333 | 60.8 | 124 | 124 | 70.2 | 117.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 2199 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.706 | 49.381 | 68.402 | 50.002
2024-12-01 | 0:35 | 742.2 | 9362.97 | 0:12 | 240.04 | 1.3 | 158.9 | 573.85 | 0 | 60.002 | 312 | 0.5093 | 3.9912 | 1.419 | 9360 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1835 | 79.9333 | 57.3611 | 58.0724 | 119.9233 | 67.8 | 36.868 | 3.009 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0 | 25.1093 | 8.3414 | 58.0661 | 307.5424 | 433.5082 | 51.9848 | 6.7136 | 151.6337 | 3.044 | 37.28 | 0 | 0 | 117.8667 | 109.2333 | 66.3667 | 63.6333 | 61.7333 | 60.7667 | 124 | 124 | 70.2 | 117 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 112 | 67.8 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.706 | 49.379 | 68.402 | 50.001
2024-12-01 | 0:35 | 745.2 | 9365.96 | 0:12 | 240.04 | 1.3008 | 159.1 | 573.98 | 0 | 60.002 | 312.2 | 0.5096 | 3.9656 | 1.4197 | 9363 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1844 | 79.75 | 57.3651 | 58.0786 | 119.8533 | 67.8012 | 37.012 | 3.008 | 0.117 | 0.039 | 0.025 | 0 | 25.0186 | 8.3413 | 58.0852 | 308.7396 | 434.7053 | 52.1283 | 6.7152 | 151.6338 | 3.033 | 37.425 | 0 | 0 | 117.7667 | 108.2667 | 66.3 | 63.6667 | 61.7 | 60.8 | 124 | 124 | 70.2 | 116.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.8 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 2198 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.706 | 49.377 | 68.401 | 49.999
2024-12-01 | 0:35 | 748.2 | 9368.97 | 0:12 | 240.05 | 1.3019 | 159.4 | 574.11 | 0 | 60.003 | 312.5 | 0.5102 | 3.9982 | 1.4217 | 9366 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.447 0 1851 | 79.5056 | 57.3679 | 58.0859 | 119.81 | 67.8029 | 37.162 | 2.997 | 0.115 | 0.04 | 0.022 | 0.001 | 24.9896 | 8.3414 | 58.0728 | 309.9949 | 435.9607 | 52.2791 | 6.7109 | 151.6337 | 3.029 | 37.576 | 0 | 0 | 117.6333 | 107.1667 | 66.1333 | 63.6333 | 61.6667 | 60.8 | 124 | 124 | 70.1 | 116.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.8 | 150 | 94 | 1042 | 80 | 2201 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.705 | 49.375 | 68.401 | 49.997
2024-12-01 | 0:35 | 751.2 | 9371.97 | 0:13 | 240.04 | 1.299 | 159.3 | 574.25 | 0 | 60.003 | 311.8 | 0.5108 | 4.0466 | 1.4249 | 9369 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1859 | 79.2444 | 57.3753 | 58.0896 | 119.71 | 67.8041 | 37.31 | 2.999 | 0.112 | 0.04 | 0.022 | 0 | 25.0203 | 8.3416 | 58.044 | 311.2291 | 437.1949 | 52.4271 | 6.7154 | 151.6333 | 3.033 | 37.725 | 0 | 0 | 117.5333 | 105.8333 | 66.0333 | 63.6 | 61.6667 | 60.8 | 124 | 124 | 70.1 | 116.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.8 | 150 | 93 | 1042 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.705 | 49.373 | 68.401 | 49.996
2024-12-01 | 0:35 | 754.2 | 9374.97 | 0:13 | 240.04 | 1.2933 | 158.6 | 574.38 | 0 | 60.003 | 310.4 | 0.5108 | 3.976 | 1.4272 | 9372 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.499 0 1866 | 78.9556 | 57.3763 | 58.09 | 119.62 | 67.8053 | 37.46 | 2.999 | 0.113 | 0.041 | 0.022 | 0 | 25.0319 | 8.3415 | 58.0506 | 312.4762 | 438.4399 | 52.5761 | 6.7106 | 151.6331 | 3.034 | 37.875 | 0 | 0 | 117.3667 | 104.4 | 65.9667 | 63.5667 | 61.6667 | 60.7667 | 124 | 124 | 70.1 | 116.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.705 | 49.371 | 68.4 | 49.994
2024-12-01 | 0:35 | 757.2 | 9377.97 | 0:13 | 240.03 | 1.2899 | 158 | 574.51 | 0 | 60 | 309.6 | 0.5103 | 4.0124 | 1.4275 | 9375 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.115 0 1874 | 78.6722 | 57.3788 | 58.0906 | 119.5567 | 67.8045 | 37.609 | 3.002 | 0.117 | 0.042 | 0.02 | 0.001 | 25.0264 | 8.3416 | 58.048 | 313.7254 | 439.6891 | 52.7261 | 6.7152 | 151.6329 | 3.033 | 38.026 | 0 | 0 | 117.2333 | 103.0667 | 65.8333 | 63.5333 | 61.6667 | 60.7 | 124 | 124 | 70.1 | 116.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.704 | 49.37 | 68.4 | 49.992
2024-12-01 | 0:35 | 760.2 | 9380.97 | 0:13 | 240.03 | 1.2906 | 157.8 | 574.64 | 0 | 60 | 309.8 | 0.5095 | 3.9792 | 1.4291 | 9378 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1882 | 78.3722 | 57.3805 | 58.0961 | 119.5167 | 67.802 | 37.759 | 3.002 | 0.11 | 0.042 | 0.019 | 0 | 25.0317 | 8.3414 | 58.0667 | 314.9679 | 440.9337 | 52.8753 | 6.7166 | 151.633 | 3.034 | 38.176 | 0 | 0 | 117.1333 | 101.5333 | 65.7333 | 63.4333 | 61.6667 | 60.7333 | 124 | 124 | 70 | 116.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 150 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.704 | 49.368 | 68.4 | 49.991
2024-12-01 | 0:35 | 763.2 | 9383.97 | 0:13 | 240.04 | 1.2959 | 158.2 | 574.78 | 0 | 60 | 311.1 | 0.5084 | 4.0374 | 1.4313 | 9381 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1890 | 78.0833 | 57.3601 | 58.1096 | 119.4833 | 67.8008 | 37.913 | 3.003 | 0.117 | 0.042 | 0.02 | 0 | 25.0588 | 8.3413 | 58.0812 | 316.2552 | 442.221 | 53.0296 | 6.7137 | 151.6331 | 3.037 | 38.332 | 0 | 0 | 116.9667 | 100.1667 | 65.6667 | 63.3667 | 61.6333 | 60.7 | 124 | 124 | 70 | 116.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 138 | 29 | 235 | 68.704 | 49.366 | 68.399 | 49.989
2024-12-01 | 0:35 | 766.2 | 9386.97 | 0:13 | 240.04 | 1.3258 | 162.5 | 574.91 | 0 | 60 | 318.3 | 0.5104 | 4.0149 | 1.4306 | 9384 | 15.175 | 0 | 60.7 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1897 | 77.7722 | 57.358 | 58.1249 | 119.35 | 67.802 | 38.058 | 3.006 | 0.114 | 0.042 | 0.018 | 0.001 | 25.0763 | 8.3413 | 58.0755 | 317.4683 | 443.434 | 53.1748 | 6.7127 | 151.6334 | 3.039 | 38.478 | 0 | 0 | 116.8333 | 98.7333 | 65.5 | 63.3 | 61.6 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.9 | 116.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 150 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.703 | 49.364 | 68.399 | 49.987
2024-12-01 | 0:35 | 769.2 | 9389.97 | 0:13 | 240.05 | 1.3398 | 165 | 575.05 | 0 | 60.003 | 321.6 | 0.513 | 3.9649 | 1.4295 | 9387 | 15.175 | 0 | 60.6625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1905 | 77.4722 | 57.358 | 58.1359 | 119.2267 | 67.8045 | 38.208 | 3.001 | 0.114 | 0.041 | 0.02 | 0 | 25.0636 | 8.3414 | 58.0675 | 318.7124 | 444.6781 | 53.3242 | 6.7102 | 151.6334 | 3.038 | 38.627 | 0 | 0 | 116.6333 | 97.2667 | 65.4 | 63.3 | 61.5667 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.9 | 116 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 222 | 94 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 137 | 29 | 235 | 68.703 | 49.362 | 68.398 | 49.985
2024-12-01 | 0:35 | 772.2 | 9392.97 | 0:13 | 240.05 | 1.2895 | 158 | 575.18 | 0 | 60 | 309.5 | 0.5104 | 4.0199 | 1.4267 | 9390 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.461 0 1912 | 77.2111 | 57.3531 | 58.1371 | 119.1733 | 67.8045 | 38.356 | 2.999 | 0.114 | 0.041 | 0.021 | 0.001 | 25.011 | 8.3412 | 58.0881 | 319.9523 | 445.9182 | 53.4728 | 6.7175 | 151.6335 | 3.031 | 38.777 | 0 | 0 | 116.5667 | 95.8333 | 65.3667 | 63.2667 | 61.5667 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.9 | 115.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 264 | 94 | 1043 | 80 | 2197 | 2200 | 136 | 29 | 235 | 68.703 | 49.36 | 68.398 | 49.983
2024-12-01 | 0:35 | 775.2 | 9395.97 | 0:13 | 240.06 | 1.2844 | 157.3 | 575.31 | 0 | 60.002 | 308.3 | 0.5101 | 4.0093 | 1.4269 | 9393 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1920 | 76.9111 | 57.3481 | 58.1314 | 119.0733 | 67.802 | 38.505 | 2.997 | 0.112 | 0.041 | 0.021 | 0 | 24.9511 | 8.3407 | 58.1504 | 321.1947 | 447.1604 | 53.6218 | 6.7158 | 151.6336 | 3.024 | 38.927 | 0 | 0 | 116.3667 | 94.4667 | 65.2667 | 63.1667 | 61.5333 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.9 | 115.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 264 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 135 | 29 | 235 | 68.702 | 49.358 | 68.398 | 49.982
2024-12-01 | 0:35 | 778.2 | 9398.97 | 0:13 | 240.05 | 1.2797 | 156.5 | 575.44 | 0 | 60.001 | 307.2 | 0.5096 | 4.0066 | 1.4254 | 9396 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1927 | 76.6222 | 57.3435 | 58.121 | 119 | 67.8008 | 38.653 | 2.991 | 0.112 | 0.041 | 0.021 | 0 | 24.9647 | 8.3411 | 58.102 | 322.4312 | 448.397 | 53.77 | 6.7121 | 151.6338 | 3.026 | 39.076 | 0 | 0 | 116.2667 | 93.0667 | 65.2 | 63.1 | 61.5 | 60.6 | 124 | 124 | 69.8 | 115.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.2 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 94 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.702 | 49.356 | 68.397 | 49.98
2024-12-01 | 0:35 | 781.2 | 9401.98 | 0:13 | 240.05 | 1.2801 | 156.3 | 575.57 | 0 | 60.003 | 307.3 | 0.5085 | 4.0187 | 1.4217 | 9399 | 15.175 | 0 | 60.8 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1934 | 76.4 | 57.3408 | 58.1112 | 118.92 | 67.8016 | 38.804 | 2.999 | 0.114 | 0.04 | 0.024 | 0 | 24.996 | 8.3415 | 58.0545 | 323.6891 | 449.6528 | 53.9203 | 6.7192 | 151.6338 | 3.029 | 39.228 | 0 | 0 | 116.1667 | 91.7667 | 65.1 | 63.1667 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 69.8 | 115.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.5 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 94 | 1043 | 80 | 2199 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.702 | 49.354 | 68.397 | 49.978
2024-12-01 | 0:35 | 784.2 | 9404.98 | 0:13 | 240.05 | 1.2806 | 156.2 | 575.7 | 0 | 60.003 | 307.4 | 0.508 | 3.9854 | 1.4197 | 9402 | 15.175 | 0 | 60.65 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1942 | 76.1444 | 57.3503 | 58.1053 | 118.7833 | 67.8029 | 38.953 | 3.002 | 0.12 | 0.038 | 0.024 | 0 | 25.0468 | 8.3414 | 58.0714 | 324.9326 | 450.8983 | 54.0699 | 6.7133 | 151.6337 | 3.035 | 39.377 | 0 | 0 | 116.0333 | 90.5 | 65.0333 | 63.1333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.8 | 115.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36.9 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 94 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 133 | 29 | 235 | 68.701 | 49.352 | 68.397 | 49.976
2024-12-01 | 0:36 | 787.2 | 9407.98 | 0:13 | 240.04 | 1.2765 | 155.5 | 575.83 | 0 | 60.003 | 306.4 | 0.5076 | 4.0336 | 1.419 | 9405 | 15.175 | 0 | 60.7375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 1950 | 75.8833 | 57.3562 | 58.1004 | 118.6433 | 67.8016 | 39.103 | 3 | 0.12 | 0.036 | 0.025 | 0 | 25.084 | 8.3412 | 58.0876 | 326.187 | 452.1507 | 54.22 | 6.7131 | 151.6337 | 3.04 | 39.528 | 0 | 0 | 115.9333 | 89.2333 | 65 | 63 | 61.4667 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.8 | 115.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37.4 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 93 | 1041 | 80 | 2201 | 2200 | 133 | 29 | 235 | 68.701 | 49.349 | 68.396 | 49.974
2024-12-01 | 0:36 | 790.2 | 9410.98 | 0:13 | 240.03 | 1.2741 | 155.4 | 575.96 | 0 | 60 | 305.8 | 0.5081 | 4.0356 | 1.4167 | 9408 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1958 | 75.6167 | 57.3649 | 58.0967 | 118.4833 | 67.8004 | 39.255 | 3.003 | 0.121 | 0.036 | 0.027 | 0 | 25.0295 | 8.3412 | 58.0881 | 327.4475 | 453.4133 | 54.3714 | 6.7158 | 151.6336 | 3.033 | 39.679 | 0 | 0 | 115.7667 | 88.0667 | 64.9 | 62.9 | 61.4 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.8 | 115 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 93 | 1041 | 80 | 2198 | 2200 | 132 | 29 | 235 | 68.701 | 49.347 | 68.396 | 49.972
2024-12-01 | 0:36 | 793.2 | 9413.98 | 0:13 | 240.03 | 1.2677 | 154.9 | 576.09 | 0 | 60.001 | 304.3 | 0.5089 | 4.0026 | 1.4128 | 9411 | 15.175 | 0 | 60.675 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 1966 | 75.4 | 57.3676 | 58.0943 | 118.2767 | 67.8 | 39.404 | 3.001 | 0.12 | 0.035 | 0.028 | 0 | 25.0026 | 8.3411 | 58.1074 | 328.694 | 454.6598 | 54.5208 | 6.7144 | 151.6337 | 3.03 | 39.828 | 0 | 0 | 115.6 | 86.9333 | 64.9 | 62.8333 | 61.4333 | 60.7 | 124 | 124 | 69.8 | 114.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 38.7 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 132 | 29 | 235 | 68.7 | 49.345 | 68.396 | 49.97
2024-12-01 | 0:36 | 796.2 | 9416.98 | 0:13 | 240.03 | 1.2929 | 158.7 | 576.22 | 0 | 60.004 | 310.3 | 0.5113 | 3.9506 | 1.4087 | 9414 | 15.175 | 0 | 60.7625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 1973 | 75.1444 | 57.3695 | 58.0937 | 118.1033 | 67.8 | 39.55 | 2.997 | 0.119 | 0.035 | 0.029 | 0 | 25.0238 | 8.3414 | 58.0603 | 329.9093 | 455.8729 | 54.6663 | 6.7136 | 151.6336 | 3.032 | 39.973 | 0 | 0 | 115.4 | 85.8 | 64.8333 | 62.8 | 61.4 | 60.6333 | 124 | 124 | 69.8 | 114.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.2 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 270 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 132 | 29 | 235 | 68.7 | 49.343 | 68.395 | 49.968
2024-12-01 | 0:36 | 799.2 | 9419.98 | 0:13 | 240.04 | 1.2671 | 154.9 | 576.35 | 0 | 60.002 | 304.1 | 0.5091 | 4.0193 | 1.412 | 9417 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.365 0 1979 | 74.9444 | 57.3788 | 58.0918 | 118 | 67.8 | 39.704 | 2.999 | 0.118 | 0.036 | 0.029 | 0.001 | 25.0213 | 8.3415 | 58.0564 | 331.194 | 457.1597 | 54.8203 | 6.7108 | 151.6332 | 3.032 | 40.128 | 0 | 0 | 115.2 | 84.7667 | 64.8 | 62.8 | 61.4333 | 60.6667 | 124 | 124 | 69.8 | 114.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 39.9 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 266 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 133 | 29 | 235 | 68.7 | 49.343 | 68.395 | 49.968
2024-12-01 | 0:36 | 802.2 | 9422.98 | 0:13 | 240.04 | 1.2734 | 155.4 | 576.48 | 0 | 59.999 | 305.7 | 0.5085 | 3.9873 | 1.4151 | 9420 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 1988 | 74.7333 | 57.3812 | 58.0918 | 117.94 | 67.8 | 39.849 | 2.998 | 0.123 | 0.036 | 0.029 | 0 | 25.0047 | 8.3415 | 58.0519 | 332.4034 | 458.3692 | 54.9655 | 6.7124 | 151.633 | 3.03 | 40.274 | 0 | 0 | 115 | 83.8 | 64.7667 | 62.8 | 61.4 | 60.6333 | 124 | 124 | 69.8 | 114.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40.5 | 67.6 | 111.9 | 67.7 | 266 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 133 | 29 | 235 | 68.7 | 49.341 | 68.395 | 49.966
2024-12-01 | 0:36 | 805.2 | 9425.98 | 0:13 | 240.04 | 1.2726 | 155.1 | 576.61 | 0 | 59.999 | 305.5 | 0.5076 | 3.9884 | 1.4179 | 9423 | 15.175 | 0 | 60.725 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 1996 | 74.5444 | 57.3851 | 58.0955 | 117.89 | 67.8 | 39.997 | 2.998 | 0.122 | 0.035 | 0.028 | 0 | 25.0019 | 8.3419 | 58.0093 | 333.6357 | 459.6015 | 55.113 | 6.7126 | 151.6329 | 3.029 | 40.423 | 0 | 0 | 114.8667 | 82.8667 | 64.7333 | 62.8 | 61.4 | 60.6 | 124 | 124 | 69.8 | 114.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41 | 67.6 | 111.9 | 67.6 | 266 | 93 | 1043 | 80 | 2201 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.699 | 49.339 | 68.394 | 49.964
2024-12-01 | 0:36 | 808.2 | 9428.98 | 0:13 | 240.04 | 1.2717 | 155 | 576.74 | 0 | 60.004 | 305.3 | 0.5076 | 4.0138 | 1.4182 | 9426 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 2004 | 74.3611 | 57.378 | 58.1027 | 117.8467 | 67.7992 | 40.146 | 2.997 | 0.122 | 0.035 | 0.027 | 0 | 25.0029 | 8.3416 | 58.0433 | 334.8837 | 460.8473 | 55.2626 | 6.7125 | 151.6331 | 3.029 | 40.573 | 0 | 0 | 114.6333 | 82 | 64.7 | 62.8 | 61.4333 | 60.6 | 124 | 124 | 69.8 | 114 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 41.5 | 67.6 | 111.8 | 67.6 | 261 | 93 | 1043 | 80 | 2198 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.699 | 49.336 | 68.394 | 49.962
2024-12-01 | 0:36 | 811.2 | 9431.98 | 0:14 | 240.05 | 1.2778 | 155.9 | 576.87 | 0 | 60 | 306.7 | 0.5084 | 3.9755 | 1.4197 | 9429 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.499 0 2011 | 74.1889 | 57.3645 | 58.1161 | 117.7667 | 67.798 | 40.296 | 2.996 | 0.121 | 0.035 | 0.03 | 0 | 24.9961 | 8.3413 | 58.0825 | 336.1333 | 462.097 | 55.4124 | 6.7112 | 151.6332 | 3.028 | 40.724 | 0 | 0 | 114.4667 | 81.1667 | 64.7 | 62.8 | 61.4 | 60.6 | 124 | 124 | 69.8 | 113.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 42 | 67.6 | 111.8 | 67.6 | 261 | 93 | 1043 | 80 | 2200 | 2200 | 135 | 29 | 235 | 68.699 | 49.334 | 68.394 | 49.96
2024-12-01 | 0:36 | 814.2 | 9434.98 | 0:14 | 240.05 | 1.2784 | 156.3 | 577 | 0 | 60.001 | 306.9 | 0.5092 | 4.0671 | 1.423 | 9432 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.290 0 2019 | 73.9889 | 57.3611 | 58.1292 | 117.7033 | 67.7976 | 40.444 | 2.992 | 0.12 | 0.034 | 0.028 | 0 | 24.9824 | 8.3411 | 58.1093 | 337.3649 | 463.3306 | 55.5603 | 6.7126 | 151.6334 | 3.027 | 40.873 | 0 | 0 | 114.3333 | 80.3333 | 64.6333 | 62.7333 | 61.3667 | 60.5333 | 124 | 124 | 69.8 | 113.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 42.4 | 67.5 | 111.7 | 67.6 | 261 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 135 | 29 | 235 | 68.698 | 49.332 | 68.393 | 49.958
2024-12-01 | 0:36 | 817.2 | 9437.98 | 0:14 | 240.06 | 1.2792 | 156.6 | 577.13 | 0 | 60 | 307.1 | 0.51 | 4.0168 | 1.4261 | 9435 | 15.175 | 0 | 60.9125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 2027 | 73.8167 | 57.355 | 58.1335 | 117.5533 | 67.7988 | 40.595 | 2.985 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 24.909 | 8.3412 | 58.094 | 338.6241 | 464.5898 | 55.7113 | 6.7136 | 151.6336 | 3.018 | 41.024 | 0 | 0 | 114.1667 | 79.6 | 64.5667 | 62.6667 | 61.3667 | 60.5333 | 124 | 124 | 69.7 | 113.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 42.8 | 67.5 | 111.7 | 67.6 | 259 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 135 | 29 | 235 | 68.698 | 49.33 | 68.393 | 49.955
2024-12-01 | 0:36 | 820.2 | 9440.98 | 0:14 | 240.05 | 1.2705 | 155.5 | 577.26 | 0 | 60.003 | 305 | 0.51 | 4.0207 | 1.4274 | 9438 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.251 0 2034 | 73.6333 | 57.3534 | 58.1286 | 117.2933 | 67.8 | 40.742 | 2.987 | 0.119 | 0.034 | 0.026 | 0 | 24.8511 | 8.3412 | 58.0868 | 339.8505 | 465.8142 | 55.8581 | 6.715 | 151.6337 | 3.01 | 41.17 | 0 | 0 | 113.9667 | 78.8333 | 64.5333 | 62.6667 | 61.3 | 60.5 | 124 | 124 | 69.7 | 113.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43.1 | 67.5 | 111.7 | 67.6 | 259 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.698 | 49.327 | 68.393 | 49.953
2024-12-01 | 0:36 | 823.2 | 9443.98 | 0:14 | 240.04 | 1.2741 | 155.7 | 577.39 | 0 | 60.003 | 305.8 | 0.5092 | 4.009 | 1.4283 | 9441 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 2041 | 73.4556 | 57.3491 | 58.1218 | 117.07 | 67.8 | 40.891 | 2.988 | 0.117 | 0.035 | 0.028 | 0 | 24.908 | 8.3415 | 58.0592 | 341.0917 | 467.0575 | 56.0071 | 6.7127 | 151.6338 | 3.017 | 41.318 | 0 | 0 | 113.8 | 78.1333 | 64.4667 | 62.6 | 61.2667 | 60.4667 | 124 | 124 | 69.6 | 112.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43.4 | 67.5 | 111.7 | 67.6 | 259 | 93 | 1041 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.697 | 49.325 | 68.392 | 49.951
2024-12-01 | 0:36 | 826.2 | 9446.98 | 0:14 | 240.05 | 1.3089 | 160.5 | 577.52 | 0 | 59.999 | 314.2 | 0.5107 | 3.9486 | 1.4295 | 9444 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 2049 | 73.3333 | 57.3462 | 58.1139 | 116.96 | 67.7992 | 41.039 | 2.989 | 0.121 | 0.036 | 0.027 | 0 | 24.9857 | 8.3415 | 58.0511 | 342.3319 | 468.2977 | 56.1558 | 6.7156 | 151.634 | 3.027 | 41.467 | 0 | 0 | 113.6333 | 77.5 | 64.4667 | 62.6 | 61.3 | 60.5 | 124 | 124 | 69.6 | 112.6 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43.7 | 67.4 | 111.6 | 67.6 | 259 | 93 | 1041 | 80 | 2199 | 2200 | 135 | 30 | 235 | 68.697 | 49.323 | 68.392 | 49.949
2024-12-01 | 0:36 | 829.2 | 9449.98 | 0:14 | 240.04 | 1.2782 | 155.8 | 577.65 | 0 | 59.999 | 306.8 | 0.5077 | 4.0311 | 1.4303 | 9447 | 15.175 | 0 | 60.75 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.461 0 2056 | 73.1722 | 57.3519 | 58.1016 | 116.7967 | 67.7976 | 41.191 | 3.012 | 0.12 | 0.036 | 0.026 | 0 | 25.0803 | 8.3415 | 58.0593 | 343.5959 | 469.5596 | 56.3071 | 6.7175 | 151.6339 | 3.038 | 41.618 | 0 | 0 | 113.4333 | 76.9 | 64.4 | 62.5 | 61.3 | 60.5 | 124 | 124 | 69.6 | 112.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 43.9 | 67.4 | 111.6 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2201 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.697 | 49.32 | 68.391 | 49.946
2024-12-01 | 0:36 | 832.2 | 9452.98 | 0:14 | 240.05 | 1.285 | 156.8 | 577.78 | 0 | 59.999 | 308.5 | 0.5084 | 3.9842 | 1.4295 | 9450 | 15.175 | 0 | 60.7125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 2064 | 72.9833 | 57.3547 | 58.088 | 116.5833 | 67.7951 | 41.342 | 3.002 | 0.118 | 0.038 | 0.025 | 0 | 25.1174 | 8.3416 | 58.0436 | 344.8589 | 470.8246 | 56.4587 | 6.7121 | 151.6338 | 3.042 | 41.769 | 0 | 0 | 113.2333 | 76.2333 | 64.3 | 62.5 | 61.2 | 60.4333 | 124 | 124 | 69.6 | 112 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.2 | 67.3 | 111.5 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 134 | 29 | 235 | 68.696 | 49.318 | 68.391 | 49.944
2024-12-01 | 0:36 | 835.2 | 9455.98 | 0:14 | 240.05 | 1.2829 | 157 | 577.91 | 0 | 60 | 308 | 0.5098 | 3.9396 | 1.4274 | 9453 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 2072 | 72.8667 | 57.3651 | 58.079 | 116.3867 | 67.7939 | 41.49 | 2.999 | 0.117 | 0.039 | 0.022 | 0 | 25.0522 | 8.3415 | 58.0472 | 346.0964 | 472.0601 | 56.6066 | 6.7117 | 151.6338 | 3.034 | 41.917 | 0 | 0 | 113 | 75.7333 | 64.3 | 62.5 | 61.2 | 60.4667 | 124 | 124 | 69.6 | 111.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.3 | 67.3 | 111.5 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.696 | 49.315 | 68.391 | 49.942
2024-12-01 | 0:36 | 838.2 | 9458.98 | 0:14 | 240.06 | 1.2843 | 157.4 | 578.05 | 0 | 60 | 308.3 | 0.5106 | 3.9472 | 1.4263 | 9456 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2080 | 72.7556 | 57.3697 | 58.079 | 116.2367 | 67.7947 | 41.639 | 2.996 | 0.116 | 0.04 | 0.021 | 0 | 24.9207 | 8.3417 | 58.0246 | 347.3367 | 473.3025 | 56.7558 | 6.7135 | 151.6339 | 3.018 | 42.066 | 0 | 0 | 112.7667 | 75.2 | 64.3 | 62.6 | 61.2 | 60.4667 | 124 | 124 | 69.6 | 111.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.4 | 67.2 | 111.4 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.696 | 49.313 | 68.39 | 49.94
2024-12-01 | 0:36 | 841.2 | 9461.98 | 0:14 | 240.06 | 1.2793 | 156.6 | 578.18 | 0 | 60 | 307.1 | 0.5099 | 4.0314 | 1.4253 | 9459 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2088 | 72.5833 | 57.3715 | 58.0798 | 116.11 | 67.7959 | 41.788 | 2.985 | 0.114 | 0.04 | 0.02 | 0 | 24.8896 | 8.3419 | 58.0032 | 348.5809 | 474.5446 | 56.9047 | 6.7137 | 151.6336 | 3.014 | 42.215 | 0 | 0 | 112.5 | 74.7 | 64.2333 | 62.5333 | 61.1667 | 60.3667 | 124 | 124 | 69.7 | 111.2 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.5 | 67.2 | 111.4 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.695 | 49.311 | 68.39 | 49.937
2024-12-01 | 0:36 | 844.2 | 9464.98 | 0:14 | 240.06 | 1.2804 | 156.6 | 578.31 | 0 | 60 | 307.4 | 0.5095 | 4.0094 | 1.424 | 9462 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 2096 | 72.4889 | 57.3822 | 58.0786 | 115.9967 | 67.7963 | 41.936 | 2.984 | 0.113 | 0.041 | 0.02 | 0 | 24.9231 | 8.3418 | 58.0093 | 349.8161 | 475.7819 | 57.053 | 6.7136 | 151.6334 | 3.018 | 42.364 | 0 | 0 | 112.3 | 74.2333 | 64.2 | 62.6 | 61.2 | 60.4 | 124 | 124 | 69.8 | 110.8 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.6 | 67.1 | 111.3 | 67.6 | 257 | 93 | 1044 | 80 | 2198 | 2200 | 133 | 30 | 235 | 68.695 | 49.308 | 68.39 | 49.935
2024-12-01 | 0:37 | 847.2 | 9467.98 | 0:14 | 240.06 | 1.2814 | 156.5 | 578.44 | 0 | 60.002 | 307.6 | 0.5089 | 3.9831 | 1.4209 | 9465 | 15.175 | 0 | 60.825 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 2103 | 72.3556 | 57.3843 | 58.0749 | 115.9067 | 67.7935 | 42.083 | 2.993 | 0.112 | 0.042 | 0.019 | 0 | 24.9542 | 8.3414 | 58.0642 | 351.0422 | 477.0059 | 57.1995 | 6.7195 | 151.6331 | 3.022 | 42.511 | 0 | 0 | 112.1333 | 73.7 | 64.1667 | 62.6 | 61.2 | 60.3333 | 124 | 124 | 69.9 | 110.5 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.7 | 67.1 | 111.3 | 67.6 | 259 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 133 | 30 | 235 | 68.695 | 49.306 | 68.389 | 49.933
2024-12-01 | 0:37 | 850.2 | 9470.99 | 0:14 | 240.05 | 1.2875 | 157.3 | 578.57 | 0 | 60 | 309.1 | 0.509 | 3.9919 | 1.4179 | 9468 | 15.175 | 0 | 60.8375 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2111 | 72.2222 | 57.3888 | 58.0765 | 115.7267 | 67.7898 | 42.235 | 2.997 | 0.117 | 0.042 | 0.017 | 0.001 | 24.9877 | 8.3413 | 58.078 | 352.3102 | 478.2739 | 57.3518 | 6.715 | 151.6329 | 3.026 | 42.663 | 0 | 0 | 111.9 | 73.2333 | 64.1 | 62.6 | 61.2 | 60.3 | 124 | 124 | 70 | 110.1 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.8 | 67 | 111.2 | 67.6 | 259 | 94 | 1044 | 80 | 2199 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.694 | 49.304 | 68.389 | 49.93
2024-12-01 | 0:37 | 853.2 | 9473.99 | 0:14 | 240.05 | 1.2909 | 157.7 | 578.7 | 0 | 60.001 | 309.9 | 0.5088 | 3.973 | 1.4173 | 9471 | 15.175 | 0 | 60.8125 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2119 | 72.0778 | 57.3932 | 58.0857 | 115.4867 | 67.7878 | 42.384 | 2.997 | 0.116 | 0.042 | 0.018 | 0 | 25.0265 | 8.3414 | 58.0673 | 353.5515 | 479.5173 | 57.5006 | 6.714 | 151.6331 | 3.03 | 42.811 | 0 | 0 | 111.6667 | 72.7333 | 64 | 62.5667 | 61.2 | 60.3 | 124 | 124 | 70 | 109.7 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.8 | 67 | 111.1 | 67.6 | 259 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.694 | 49.301 | 68.388 | 49.928
2024-12-01 | 0:37 | 856.2 | 9476.99 | 0:14 | 240.03 | 1.3054 | 160 | 578.83 | 0 | 60 | 313.3 | 0.5107 | 3.9311 | 1.4154 | 9474 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 2124 | 71.9556 | 57.3802 | 58.098 | 115.31 | 67.7865 | 42.536 | 2.998 | 0.117 | 0.042 | 0.019 | 0.001 | 25.0317 | 8.3412 | 58.0875 | 354.8094 | 480.7834 | 57.6526 | 6.7113 | 151.6333 | 3.031 | 42.961 | 0 | 0 | 111.4333 | 72.3333 | 63.9667 | 62.5333 | 61.1667 | 60.3 | 124 | 124 | 70.1 | 109.3 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44.9 | 66.9 | 111.1 | 67.6 | 259 | 93 | 1044 | 80 | 2200 | 2200 | 134 | 30 | 235 | 68.694 | 49.299 | 68.388 | 49.926
2024-12-01 | 0:37 | 859.2 | 9479.99 | 0:14 | 240.03 | 1.3405 | 165.4 | 578.97 | 0 | 59.998 | 321.8 | 0.514 | 3.8736 | 1.4123 | 9477 | 15.175 | 0 | 60.85 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 2133 | 71.8278 | 57.3791 | 58.1129 | 115.3133 | 67.7837 | 42.679 | 2.991 | 0.116 | 0.042 | 0.019 | 0 | 24.9652 | 8.3413 | 58.0744 | 356.0105 | 481.9763 | 57.7954 | 6.7097 | 151.6334 | 3.023 | 43.107 | 0 | 0 | 111.2 | 71.9333 | 63.9333 | 62.4667 | 61.1333 | 60.3 | 124 | 124 | 70.1 | 108.9 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.1 | 66.9 | 111 | 67.6 | 250 | 93 | 1039 | 90 | 2200 | 3500 | 135 | 30 | 235 | 68.693 | 49.296 | 68.388 | 49.923
2024-12-01 | 0:37 | 862.2 | 9482.99 | 0:14 | 240.01 | 1.5072 | 189 | 579.09 | 0 | 59.999 | 361.7 | 0.5224 | 4.0792 | 1.4109 | 9480 | 15.175 | 0 | 60.925 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 2141 | 71.7 | 57.3806 | 58.1227 | 115.1567 | 67.7824 | 42.827 | 2.984 | 0.114 | 0.041 | 0.02 | 0 | 24.8894 | 8.3415 | 58.0467 | 357.2415 | 483.2072 | 57.9429 | 6.7093 | 151.6334 | 3.014 | 43.254 | 0 | 0 | 110.9 | 71.5333 | 63.9 | 62.4333 | 61.1333 | 60.3 | 124 | 124 | 70.2 | 108.5 | 1.6 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.2 | 66.9 | 110.9 | 67.6 | 250 | 93 | 1039 | 90 | 2494 | 3500 | 160 | 30 | 235 | 68.693 | 49.294 | 68.387 | 49.921
2024-12-01 | 0:37 | 865.2 | 9485.99 | 0:14 | 239.99 | 2.0322 | 228.5 | 579.3 | 0 | 60.002 | 487.7 | 0.4686 | 5.1028 | 1.4262 | 9483 | 15.175 | 0 | 61.025 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 2148 | 71.5778 | 57.3788 | 58.1227 | 114.8767 | 67.7824 | 42.974 | 2.979 | 0.114 | 0.041 | 0.02 | 0 | 24.8256 | 8.3418 | 58.0123 | 358.4697 | 484.4355 | 58.0904 | 6.7135 | 151.6335 | 3.006 | 43.4 | 0 | 0 | 110.6 | 71.1667 | 63.9 | 62.4 | 61.1 | 60.3 | 124 | 124 | 70.2 | 108 | 2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.3 | 66.8 | 110.9 | 67.6 | 250 | 93 | 1039 | 90 | 2797 | 3500 | 193 | 30 | 235 | 68.693 | 49.292 | 68.387 | 49.919
2024-12-01 | 0:37 | 868.2 | 9488.99 | 0:14 | 239.99 | 2.3823 | 256.9 | 579.5 | 0 | 60 | 571.7 | 0.4494 | 5.3096 | 1.4428 | 9486 | 15.175 | 0 | 61.025 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 2155 | 71.4722 | 57.3763 | 58.1165 | 114.6467 | 67.7812 | 43.123 | 2.981 | 0.119 | 0.041 | 0.022 | 0 | 24.8263 | 8.3416 | 58.0431 | 359.7154 | 485.6812 | 58.2398 | 6.7153 | 151.6333 | 3.006 | 43.548 | 0 | 0 | 110.3 | 70.8333 | 63.8333 | 62.4 | 61.1333 | 60.3333 | 124 | 124 | 70.3 | 107.5 | 2.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.4 | 66.8 | 110.9 | 67.6 | 250 | 93 | 1039 | 90 | 3093 | 3500 | 217 | 30 | 235 | 68.692 | 49.289 | 68.387 | 49.916
2024-12-01 | 0:37 | 871.2 | 9491.99 | 0:15 | 239.99 | 2.7224 | 292.7 | 579.73 | 0 | 60.002 | 653.4 | 0.448 | 5.043 | 1.4479 | 9489 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.289 0 2163 | 71.3444 | 57.3741 | 58.1078 | 114.4867 | 67.7812 | 43.273 | 2.986 | 0.114 | 0.04 | 0.023 | 0 | 24.9118 | 8.3414 | 58.0635 | 360.9622 | 486.9279 | 58.3892 | 6.7182 | 151.6333 | 3.016 | 43.698 | 0 | 0 | 109.9667 | 70.4667 | 63.8 | 62.4 | 61.1333 | 60.3 | 124 | 124 | 70.3 | 107 | 2.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.4 | 66.7 | 110.8 | 67.6 | 250 | 93 | 1039 | 90 | 3399 | 3500 | 264 | 30 | 235 | 68.692 | 49.287 | 68.386 | 49.914
2024-12-01 | 0:37 | 874.2 | 9494.99 | 0:15 | 240 | 2.7839 | 297.8 | 579.98 | 0 | 60 | 668.1 | 0.4457 | 4.9495 | 1.4523 | 9492 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 2170 | 71.2278 | 57.3703 | 58.098 | 114.24 | 67.7845 | 43.423 | 3.003 | 0.119 | 0.038 | 0.024 | 0 | 25.0283 | 8.3413 | 58.0743 | 362.2182 | 488.184 | 58.5396 | 6.7171 | 151.6335 | 3.03 | 43.847 | 0 | 0 | 109.6 | 70.1667 | 63.8 | 62.4 | 61.1 | 60.3 | 124 | 124 | 70.4 | 106.4 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.4 | 66.7 | 110.8 | 67.6 | 250 | 93 | 1164 | 90 | 3499 | 3500 | 272 | 30 | 234 | 68.692 | 49.284 | 68.386 | 49.912
2024-12-01 | 0:37 | 877.2 | 9497.99 | 0:15 | 240.01 | 2.8108 | 303.2 | 580.23 | 0 | 60.003 | 674.6 | 0.4495 | 4.9769 | 1.4512 | 9495 | 15.175 | 0 | 60.7875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.304 0 2178 | 71.1444 | 57.3774 | 58.0918 | 114.12 | 67.7873 | 43.575 | 3.006 | 0.119 | 0.037 | 0.026 | 0 | 25.1203 | 8.3411 | 58.1015 | 363.4874 | 489.4531 | 58.6917 | 6.7137 | 151.6334 | 3.041 | 43.999 | 0 | 0 | 109.3 | 69.9333 | 63.7667 | 62.4667 | 61.1 | 60.3 | 124 | 124 | 70.4 | 105.9 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.2 | 66.6 | 110.8 | 67.6 | 261 | 94 | 1164 | 90 | 3498 | 3500 | 270 | 30 | 235 | 68.691 | 49.282 | 68.385 | 49.909
2024-12-01 | 0:37 | 880.2 | 9500.99 | 0:15 | 240.02 | 2.7707 | 293.4 | 580.48 | 0 | 60 | 665 | 0.4411 | 5.059 | 1.4545 | 9498 | 15.175 | 0 | 60.875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.446 0 2185 | 71.0389 | 57.3759 | 58.0918 | 114.0167 | 67.7853 | 43.72 | 3.002 | 0.12 | 0.035 | 0.028 | 0 | 25.1191 | 8.3411 | 58.1019 | 364.6972 | 490.663 | 58.8368 | 6.714 | 151.6335 | 3.041 | 44.145 | 0 | 0 | 109 | 69.6667 | 63.7333 | 62.4667 | 61.1 | 60.2667 | 124 | 124 | 70.4 | 105.3 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 44.9 | 66.6 | 110.8 | 67.6 | 310 | 94 | 1164 | 90 | 3496 | 3500 | 269 | 30 | 235 | 68.691 | 49.28 | 68.385 | 49.907
2024-12-01 | 0:37 | 883.2 | 9503.99 | 0:15 | 240.02 | 2.8151 | 297.9 | 580.73 | 0 | 60.001 | 675.7 | 0.4409 | 4.9366 | 1.4581 | 9501 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 2193 | 70.9333 | 57.3834 | 58.0937 | 113.85 | 67.7816 | 43.869 | 2.996 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 24.9673 | 8.3412 | 58.0909 | 365.9358 | 491.9016 | 58.9855 | 6.7152 | 151.6336 | 3.022 | 44.293 | 0 | 0 | 108.6333 | 69.4 | 63.7333 | 62.4333 | 61.1 | 60.3 | 124 | 124 | 70.4 | 104.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 44.5 | 66.5 | 110.8 | 67.6 | 310 | 94 | 1164 | 90 | 3500 | 3500 | 266 | 30 | 235 | 68.691 | 49.277 | 68.385 | 49.905
2024-12-01 | 0:37 | 886.2 | 9506.99 | 0:15 | 240.02 | 2.7719 | 298.6 | 580.97 | 0 | 60.003 | 665.3 | 0.4488 | 5.0478 | 1.4594 | 9504 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.116 0 2200 | 70.8222 | 57.3849 | 58.0931 | 113.59 | 67.78 | 44.019 | 2.989 | 0.12 | 0.033 | 0.03 | 0 | 24.8711 | 8.341 | 58.1169 | 367.186 | 493.1518 | 59.1354 | 6.7145 | 151.6337 | 3.01 | 44.442 | 0 | 0 | 108.2333 | 69.2 | 63.7 | 62.4333 | 61.0333 | 60.3333 | 124 | 124 | 70.5 | 104.1 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 44 | 66.5 | 110.8 | 67.6 | 310 | 94 | 1164 | 90 | 3502 | 3500 | 267 | 30 | 235 | 68.69 | 49.275 | 68.384 | 49.902
2024-12-01 | 0:37 | 889.2 | 9509.99 | 0:15 | 240.02 | 2.7642 | 293.3 | 581.22 | 0 | 60.003 | 663.5 | 0.442 | 5.0163 | 1.4612 | 9507 | 15.175 | 0 | 61.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 2208 | 70.7167 | 57.3914 | 58.0912 | 113.38 | 67.78 | 44.167 | 2.987 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 24.9061 | 8.3411 | 58.0985 | 368.4236 | 494.3894 | 59.2838 | 6.7183 | 151.6336 | 3.014 | 44.589 | 0 | 0 | 107.7667 | 68.9667 | 63.7 | 62.4333 | 61.0667 | 60.3667 | 124 | 124 | 70.6 | 103.4 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 43.5 | 66.4 | 110.8 | 67.6 | 320 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 3500 | 268 | 30 | 235 | 68.69 | 49.273 | 68.384 | 49.9
2024-12-01 | 0:37 | 892.2 | 9512.99 | 0:15 | 240.03 | 2.8556 | 299.4 | 581.47 | 0 | 60 | 685.4 | 0.4368 | 4.8781 | 1.4639 | 9510 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 2215 | 70.5833 | 57.3979 | 58.09 | 113.1067 | 67.78 | 44.318 | 2.996 | 0.125 | 0.033 | 0.03 | 0 | 24.9961 | 8.3417 | 58.0216 | 369.6778 | 495.6436 | 59.4339 | 6.7123 | 151.6332 | 3.025 | 44.738 | 0 | 0 | 107.2667 | 68.7667 | 63.7 | 62.4667 | 61 | 60.3 | 124 | 124 | 70.6 | 102.7 | 3.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 42.9 | 66.4 | 110.8 | 67.6 | 320 | 94 | 1170 | 90 | 3497 | 3500 | 268 | 30 | 235 | 68.69 | 49.27 | 68.384 | 49.898
2024-12-01 | 0:37 | 895.2 | 9515.99 | 0:15 | 240.04 | 2.7569 | 296.3 | 581.71 | 0 | 59.999 | 661.8 | 0.4477 | 5.1348 | 1.4641 | 9513 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.250 0 2223 | 70.4333 | 57.4025 | 58.0892 | 112.8133 | 67.78 | 44.467 | 3.002 | 0.124 | 0.033 | 0.031 | 0.001 | 25.0661 | 8.3419 | 57.993 | 370.9216 | 496.8874 | 59.5832 | 6.7123 | 151.633 | 3.033 | 44.886 | 0 | 0 | 106.7 | 68.5333 | 63.6333 | 62.4333 | 61 | 60.3 | 124 | 124 | 70.6 | 102 | 3.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 42.5 | 66.3 | 110.8 | 67.6 | 320 | 94 | 1170 | 90 | 3498 | 3500 | 271 | 30 | 235 | 68.689 | 49.268 | 68.383 | 49.895
2024-12-01 | 0:37 | 898.2 | 9518.99 | 0:15 | 240.03 | 2.8061 | 293.2 | 581.96 | 0 | 60.003 | 673.6 | 0.4353 | 4.967 | 1.4622 | 9516 | 15.175 | 0 | 60.8875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2231 | 70.2944 | 57.407 | 58.0886 | 112.5433 | 67.78 | 44.619 | 3.003 | 0.123 | 0.033 | 0.03 | 0 | 25.0719 | 8.3419 | 57.9932 | 372.193 | 498.1588 | 59.7356 | 6.7113 | 151.6328 | 3.034 | 45.037 | 0 | 0 | 106.1333 | 68.3667 | 63.5667 | 62.4333 | 60.9667 | 60.3 | 124 | 124 | 70.6 | 101.3 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 42.1 | 66.3 | 110.8 | 67.6 | 331 | 94 | 1170 | 90 | 3500 | 3500 | 274 | 30 | 234 | 68.689 | 49.266 | 68.383 | 49.893
2024-12-01 | 0:37 | 901.2 | 9521.99 | 0:15 | 240.04 | 2.8179 | 299.4 | 582.21 | 0 | 60.003 | 676.4 | 0.4427 | 4.9416 | 1.4613 | 9519 | 15.175 | 0 | 60.925 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.461 0 2238 | 70.1722 | 57.4047 | 58.0937 | 112.1767 | 67.78 | 44.764 | 3.003 | 0.122 | 0.033 | 0.03 | 0 | 25.0381 | 8.3415 | 58.0522 | 373.4066 | 499.3724 | 59.8811 | 6.7133 | 151.6329 | 3.029 | 45.179 | 0 | 0 | 105.5333 | 68.2 | 63.5333 | 62.4667 | 61 | 60.3 | 124 | 124 | 70.5 | 100.6 | 3.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 41.8 | 66.3 | 110.8 | 67.6 | 331 | 94 | 1170 | 90 | 3500 | 3500 | 275 | 30 | 235 | 68.689 | 49.263 | 68.383 | 49.891
2024-12-01 | 0:37 | 904.2 | 9524.99 | 0:15 | 240.04 | 2.8265 | 292.6 | 582.33 | 0 | 59.996 | 678.5 | 0.4313 | 4.9142 | 1.4613 | 9522 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2246 | 70.0278 | 57.3962 | 58.1059 | 111.83 | 67.78 | 44.917 | 2.997 | 0.123 | 0.031 | 0.029 | 0 | 24.9984 | 8.3412 | 58.0898 | 374.6787 | 500.6445 | 60.0336 | 6.7115 | 151.633 | 3.024 | 45.33 | 0 | 0 | 104.9333 | 68.0333 | 63.5 | 62.4333 | 60.9667 | 60.3 | 124 | 124 | 70.4 | 99.7 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 41.6 | 66.3 | 110.9 | 67.6 | 375 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 49.261 | 68.382 | 49.889
2024-12-01 | 0:38 | 907.2 | 9527.99 | 0:15 | 238.95 | 14.911 | 3563 | 586.79 | 0 | 60 | 3563 | 0.9999 | 1.4943 | 1.4293 | 9525 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.445 0 2253 | 69.8722 | 57.3962 | 58.1176 | 111.67 | 67.78 | 45.062 | 2.987 | 0.121 | 0.033 | 0.029 | 0 | 24.9527 | 8.3413 | 58.0778 | 375.8888 | 501.8525 | 60.1785 | 6.7118 | 151.633 | 3.019 | 45.474 | 0 | 0 | 104.3 | 67.8 | 63.5 | 62.4333 | 60.9 | 60.3 | 124 | 124 | 70.4 | 99.2 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 41.5 | 66.3 | 111 | 67.6 | 437 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 49.259 | 68.382 | 49.886
2024-12-01 | 0:38 | 910.2 | 9530.99 | 0:15 | 238.95 | 14.877 | 3555 | 589.76 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4699 | 1.4267 | 9528 | 15.175 | 0 | 61.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.249 0 2261 | 69.7 | 57.3929 | 58.1249 | 111.4233 | 67.78 | 45.209 | 2.985 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 24.8861 | 8.341 | 58.1127 | 377.117 | 503.0828 | 60.326 | 6.7128 | 151.633 | 3.011 | 45.62 | 0 | 0 | 103.5667 | 67.6667 | 63.4333 | 62.4 | 60.8667 | 60.2667 | 124 | 124 | 70.3 | 98.4 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 41.6 | 66.3 | 111 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 49.256 | 68.381 | 49.884
2024-12-01 | 0:38 | 913.2 | 9533.99 | 0:15 | 238.96 | 14.869 | 3553 | 592.72 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4681 | 1.4251 | 9531 | 15.175 | 0 | 61.0625 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 0 2268 | 69.5389 | 57.3895 | 58.1278 | 111.17 | 67.78 | 45.358 | 2.983 | 0.123 | 0.037 | 0.026 | 0 | 24.8435 | 8.3411 | 58.1021 | 378.3601 | 504.3259 | 60.475 | 6.7128 | 151.633 | 3.005 | 45.768 | 0 | 0 | 102.8667 | 67.4333 | 63.3667 | 62.4 | 60.8667 | 60.3 | 124 | 124 | 70.3 | 97.6 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 42.2 | 66.3 | 110.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 49.254 | 68.381 | 49.882
2024-12-01 | 0:38 | 916.2 | 9536.99 | 0:15 | 238.98 | 14.864 | 3552 | 595.68 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4728 | 1.424 | 9534 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.249 0 2276 | 69.3778 | 57.3811 | 58.1249 | 110.91 | 67.78 | 45.508 | 2.983 | 0.12 | 0.038 | 0.024 | 0 | 24.8855 | 8.3413 | 58.0687 | 379.6048 | 505.5705 | 60.6242 | 6.7157 | 151.633 | 3.01 | 45.916 | 0 | 0 | 102.1667 | 67.2667 | 63.3333 | 62.3667 | 60.8333 | 60.3 | 124 | 124 | 70.2 | 96.8 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 43.2 | 66.3 | 110.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 49.252 | 68.381 | 49.88
2024-12-01 | 0:38 | 919.2 | 9540 | 0:15 | 239 | 14.862 | 3552 | 598.64 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4711 | 1.4254 | 9537 | 15.175 | 0 | 60.975 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.305 0 2284 | 69.2389 | 57.378 | 58.1212 | 110.5667 | 67.7794 | 45.662 | 2.999 | 0.12 | 0.039 | 0.023 | 0 | 24.9977 | 8.3414 | 58.058 | 380.8904 | 506.8562 | 60.7783 | 6.7164 | 151.6331 | 3.023 | 46.068 | 0 | 0 | 101.4 | 67.1333 | 63.3667 | 62.3333 | 60.8667 | 60.3333 | 124 | 124 | 70.2 | 96 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 44.4 | 66.3 | 110.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 49.25 | 68.38 | 49.878
2024-12-01 | 0:38 | 922.2 | 9543 | 0:15 | 238.98 | 14.859 | 3551 | 601.6 | 0 | 60.002 | 3551 | 0.9999 | 1.4699 | 1.4224 | 9540 | 15.175 | 0 | 60.925 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 69.0667 | 57.3791 | 58.12 | 110.22 | 67.7776 | 45.807 | 3.003 | 0.117 | 0.04 | 0.02 | 0 | 25.086 | 8.3415 | 58.0464 | 382.1004 | 508.0662 | 60.9234 | 6.7129 | 151.6331 | 3.034 | 46.211 | 0 | 0 | 100.6333 | 66.9333 | 63.3 | 62.2667 | 60.8667 | 60.4 | 124 | 124 | 70.1 | 95.2 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 45.8 | 66.3 | 110 | 67.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 49.248 | 68.38 | 49.876
2024-12-01 | 0:38 | 925.2 | 9546 | 0:15 | 239.01 | 14.86 | 3551 | 604.56 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4649 | 1.4186 | 9543 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.9333 | 57.3784 | 58.12 | 109.9 | 67.7757 | 45.904 | 2.647 | 0.116 | 0.041 | 0.019 | 0 | 24.0264 | 8.3416 | 58.0493 | 382.915 | 508.8767 | 61.0203 | 6.6556 | 151.6366 | 2.906 | 46.306 | 0 | 0 | 99.8667 | 66.8667 | 63.3 | 62.2667 | 60.9 | 60.4 | 124 | 124 | 70.1 | 94.4 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 47.1 | 66.3 | 109.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 49.248 | 68.38 | 49.876
2024-12-01 | 0:38 | 928.2 | 9549 | 0:15 | 239.01 | 14.86 | 3551 | 607.52 | 0 | 60.001 | 3552 | 1 | 1.4649 | 1.4184 | 9546 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.7444 | 57.3859 | 58.1208 | 109.7933 | 67.7776 | 45.905 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.019 | 0 | 18.5656 | 8.3414 | 58.0751 | 382.9191 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6238 | 151.636 | 2.245 | 46.305 | 0 | 0 | 99.0667 | 66.6667 | 63.3 | 62.1667 | 60.9 | 60.3667 | 124 | 124 | 70 | 93.6 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 48.4 | 66.3 | 108.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 49.245 | 68.38 | 49.873
2024-12-01 | 0:38 | 931.2 | 9552 | 0:16 | 239.04 | 14.864 | 3553 | 610.48 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4655 | 1.4213 | 9549 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.5722 | 57.3896 | 58.1224 | 109.7867 | 67.7782 | 45.905 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.019 | 0.001 | 9.089 | 8.3414 | 58.0756 | 382.9191 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6262 | 151.6354 | 1.099 | 46.305 | 0 | 0 | 98.3 | 66.5333 | 63.3 | 62.1 | 60.9 | 60.3 | 124 | 124 | 69.9 | 92.8 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 49.6 | 66.3 | 108.2 | 67.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 49.243 | 68.379 | 49.871
2024-12-01 | 0:38 | 934.2 | 9555 | 0:16 | 239.05 | 14.867 | 3554 | 613.44 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4233 | 9552 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.4278 | 57.3944 | 58.1265 | 109.8 | 67.7769 | 45.905 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.018 | 0 | 2.1877 | 8.3414 | 58.0646 | 382.9191 | 508.8807 | 61.0208 | 6.627 | 151.6349 | 0.265 | 46.305 | 0 | 0 | 97.6333 | 66.4 | 63.2667 | 62.0333 | 60.9333 | 60.3 | 124 | 124 | 69.8 | 92 | 17.3 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 50.6 | 66.3 | 107.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 49.241 | 68.379 | 49.869
2024-12-01 | 0:38 | 937.2 | 9558 | 0:16 | 239.06 | 14.867 | 3554 | 616.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.473 | 1.4245 | 9555 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.3111 | 57.4004 | 58.1314 | 109.8 | 67.7751 | 45.905 | 0 | 0.118 | 0.043 | 0.017 | 0 | -0.16086 | 8.3412 | 58.094 | 382.9191 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6292 | 151.6346 | -0.019 | 46.305 | 0 | 0 | 96.9333 | 66.3333 | 63.3 | 62.0333 | 60.9667 | 60.3 | 124 | 124 | 69.7 | 91.4 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 51.5 | 66.3 | 107 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 49.239 | 68.378 | 49.867
2024-12-01 | 0:38 | 940.2 | 9561 | 0:16 | 239.07 | 14.865 | 3553 | 619.36 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4242 | 9558 | 15.175 | 0 | 0 | 1 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 110.3°.... 0.500 1 2290 | 68.1667 | 57.4058 | 58.1339 | 109.7933 | 67.7745 | 45.905 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.016 | 0 | -0.23874 | 8.3408 | 58.1482 | 382.9191 | 508.8807 | 61.0208 | 6.63 | 151.6342 | -0.029 | 46.305 | 0 | 0 | 96.3 | 66.2 | 63.2 | 62.0667 | 60.9333 | 60.3 | 124 | 124 | 69.5 | 90.7 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 52.3 | 66.3 | 106.3 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 49.237 | 68.378 | 49.865
2024-12-01 | 0:38 | 943.15 | 9564 | 0:16 | 239.08 | 14.864 | 3553 | 622.32 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4734 | 1.4247 | 9561 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Finished Draw.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0278 | 57.4115 | 58.1335 | 109.78 | 67.7733 | 0 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.015 | 0 | -0.23618 | 8.3404 | 58.2094 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6317 | 151.6337 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 95.6333 | 66.0667 | 63.2 | 62.0667 | 60.9 | 60.3 | 124 | 124 | 69.4 | 90 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53 | 66.3 | 105.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.684 | 49.235 | 68.378 | 49.863
2024-12-01 | 0:38 | 946.15 | 9567 | 0:16 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 625.28 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4273 | 9564 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9556 | 57.3982 | 58.1343 | 109.78 | 67.7714 | 0 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.016 | 0.001 | -0.19321 | 8.3403 | 58.2263 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6307 | 151.6335 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 66.0333 | 63.2 | 62.1 | 60.9667 | 60.3333 | 124 | 124 | 69.2 | 89.3 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53.5 | 66.3 | 105 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.684 | 49.233 | 68.377 | 49.861
2024-12-01 | 0:38 | 949.15 | 9570 | 0:16 | 239.07 | 14.867 | 3554 | 628.25 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4276 | 9567 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8778 | 57.3889 | 58.1359 | 109.7867 | 67.7733 | 0 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.018 | 0 | -0.11895 | 8.3404 | 58.2349 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6302 | 151.6332 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 94.6333 | 66 | 63.2 | 62.0667 | 60.9667 | 60.4 | 124 | 124 | 69 | 88.7 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54 | 66.3 | 104.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.684 | 49.23 | 68.377 | 49.859
2024-12-01 | 0:38 | 952.15 | 9573 | 0:16 | 239.08 | 14.869 | 3555 | 631.21 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4777 | 1.427 | 9570 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8 | 57.3766 | 58.1363 | 109.7867 | 67.7769 | 0 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.019 | 0 | -0.040852 | 8.3402 | 58.2755 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6309 | 151.6329 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 65.9667 | 63.1667 | 62 | 60.9667 | 60.4333 | 124 | 124 | 68.7 | 87.9 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.4 | 66.3 | 103.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 49.228 | 68.377 | 49.857
2024-12-01 | 0:38 | 955.15 | 9576 | 0:16 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 634.17 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4724 | 1.4279 | 9573 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7556 | 57.3599 | 58.1384 | 109.78 | 67.7782 | 0 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.022 | 0 | -0.003961 | 8.3404 | 58.2571 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6309 | 151.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 66 | 63.1667 | 62 | 61 | 60.5 | 124 | 124 | 68.6 | 87.5 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.6 | 66.3 | 103.2 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 49.226 | 68.376 | 49.855
2024-12-01 | 0:38 | 958.15 | 9579 | 0:16 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 637.13 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4746 | 1.4289 | 9576 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7056 | 57.3389 | 58.1396 | 109.7933 | 67.7757 | 0 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3404 | 58.2724 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6304 | 151.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 66 | 63.1333 | 62 | 61.1 | 60.5 | 124 | 124 | 68.4 | 87 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.8 | 66.3 | 102.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 49.224 | 68.376 | 49.853
2024-12-01 | 0:38 | 961.15 | 9582 | 0:16 | 239.11 | 14.87 | 3555 | 640.1 | 0 | 60.003 | 3556 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4284 | 9579 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6111 | 57.3107 | 58.1408 | 109.78 | 67.7708 | 0 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3399 | 58.3499 | 0 | 508.8807 | 61.0208 | 6.6309 | 151.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 66 | 63.1 | 61.9 | 61.0667 | 60.5 | 124 | 124 | 68.2 | 86.5 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.1 | 66.4 | 102 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 49.222 | 68.375 | 49.851
2024-12-01 | 0:38 | 964.15 | 9585 | 0:16 | 239.08 | 14.868 | 3554 | 643.06 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4789 | 1.4273 | 9582 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5722 | 57.2797 | 58.1433 | 109.7867 | 67.7684 | 0.001 | 2.43 | 0.127 | 0.03 | 0.032 | 0 | 0.028697 | 8.3399 | 58.3648 | 0.00707 | 508.8879 | 61.0217 | 6.6324 | 151.6326 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 92.8333 | 66.0333 | 63.0333 | 61.9 | 61.1 | 60.5333 | 124 | 124 | 68 | 86.1 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.3 | 66.4 | 101.5 | 67.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 49.22 | 68.375 | 49.849
2024-12-01 | 0:39 | 967.15 | 9588 | 0:16 | 239.09 | 14.868 | 3554 | 646.02 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4755 | 1.4269 | 9585 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5944 | 57.2476 | 58.1473 | 109.78 | 67.769 | 0.002 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0.11479 | 8.3399 | 58.361 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6304 | 151.6323 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0 | 92.6667 | 66.1333 | 63.1 | 61.9667 | 61.1333 | 60.5667 | 124 | 124 | 67.9 | 85.7 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.5 | 66.4 | 101.1 | 67.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 49.218 | 68.375 | 49.847
2024-12-01 | 0:39 | 970.15 | 9591 | 0:16 | 239.09 | 14.868 | 3555 | 648.98 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4783 | 1.4272 | 9588 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5778 | 57.2178 | 58.1531 | 109.78 | 67.7714 | 0.002 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0.20088 | 8.3398 | 58.3767 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6297 | 151.632 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0 | 92.4333 | 66.2 | 63.1 | 62 | 61.1333 | 60.6 | 124 | 124 | 67.7 | 85.3 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.7 | 66.4 | 100.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 49.216 | 68.374 | 49.845
2024-12-01 | 0:39 | 973.15 | 9594 | 0:16 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 651.94 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4752 | 1.4269 | 9591 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5667 | 57.2028 | 58.1604 | 109.7333 | 67.7714 | 0.002 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0.11479 | 8.3397 | 58.4016 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6313 | 151.6316 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0 | 92.2 | 66.3 | 63.1 | 62 | 61.2 | 60.6 | 124 | 124 | 67.5 | 84.9 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.8 | 66.4 | 100.2 | 67.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 49.214 | 68.374 | 49.843
2024-12-01 | 0:39 | 976.15 | 9597 | 0:16 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 654.91 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.475 | 1.4253 | 9594 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5556 | 57.1852 | 58.1682 | 109.6867 | 67.7665 | 0.002 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0.028697 | 8.3396 | 58.4268 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6316 | 151.6314 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 92.0333 | 66.3667 | 63.0667 | 62 | 61.2 | 60.6667 | 124 | 124 | 67.4 | 84.6 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56 | 66.4 | 99.8 | 67.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 49.212 | 68.374 | 49.841
2024-12-01 | 0:39 | 979.15 | 9600 | 0:16 | 239.07 | 14.868 | 3554 | 657.87 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4704 | 1.4245 | 9597 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5667 | 57.1749 | 58.1727 | 109.6467 | 67.7629 | 0.002 | 0 | 0.141 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3396 | 58.4466 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.632 | 151.6311 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.8667 | 66.4667 | 63.0667 | 62.0333 | 61.2667 | 60.7 | 124 | 124 | 67.2 | 84.3 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.2 | 66.4 | 99.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 49.21 | 68.373 | 49.839
2024-12-01 | 0:39 | 982.15 | 9603 | 0:16 | 239.08 | 14.868 | 3554 | 660.83 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4244 | 9600 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5889 | 57.1713 | 58.1759 | 109.5867 | 67.7629 | 0.002 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3394 | 58.482 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6304 | 151.6308 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.7 | 66.5333 | 63.1 | 62.1 | 61.3 | 60.8 | 124 | 124 | 67 | 84 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.4 | 66.5 | 99 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 49.208 | 68.373 | 49.837
2024-12-01 | 0:39 | 985.15 | 9606 | 0:16 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 663.79 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4681 | 1.4226 | 9603 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5833 | 57.1747 | 58.1784 | 109.53 | 67.7604 | 0.002 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3394 | 58.4977 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6319 | 151.6306 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.5667 | 66.6333 | 63.0667 | 62.1 | 61.3333 | 60.8 | 124 | 124 | 66.8 | 83.8 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.6 | 66.5 | 98.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 49.206 | 68.373 | 49.835
2024-12-01 | 0:39 | 988.15 | 9609 | 0:16 | 239.05 | 14.864 | 3553 | 666.75 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4643 | 1.4197 | 9606 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5944 | 57.1857 | 58.1792 | 109.4967 | 67.7567 | 0.002 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3395 | 58.4983 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6328 | 151.6303 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.5 | 66.7333 | 63.0667 | 62.1 | 61.3667 | 60.8 | 124 | 124 | 66.6 | 83.5 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.8 | 66.5 | 98.3 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.679 | 49.204 | 68.372 | 49.833
2024-12-01 | 0:39 | 991.15 | 9612 | 0:17 | 239.07 | 14.865 | 3554 | 669.71 | 0 | 60.001 | 3554 | 1 | 1.4624 | 1.4185 | 9609 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5722 | 57.203 | 58.1784 | 109.4633 | 67.7543 | 0.002 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3393 | 58.5423 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6315 | 151.63 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.4 | 66.7667 | 63 | 62.1 | 61.3667 | 60.8 | 124 | 124 | 66.5 | 83.3 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57 | 66.5 | 98 | 67.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.679 | 49.202 | 68.372 | 49.831
2024-12-01 | 0:39 | 994.15 | 9615 | 0:17 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 672.68 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4647 | 1.4189 | 9612 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5889 | 57.2209 | 58.18 | 109.42 | 67.7543 | 0.002 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3392 | 58.5665 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6326 | 151.6298 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.3 | 66.9333 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.8 | 124 | 124 | 66.3 | 83.1 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.1 | 66.6 | 97.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.679 | 49.2 | 68.371 | 49.829
2024-12-01 | 0:39 | 997.15 | 9618 | 0:17 | 239.09 | 14.868 | 3555 | 675.64 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4703 | 1.422 | 9615 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6222 | 57.2368 | 58.1853 | 109.3867 | 67.7549 | 0.002 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3389 | 58.6212 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6319 | 151.6295 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.2667 | 67.0667 | 63 | 62.1333 | 61.4 | 60.8667 | 124 | 124 | 66.2 | 82.9 | 17.3 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.3 | 66.6 | 97.3 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 49.198 | 68.371 | 49.827
2024-12-01 | 0:39 | 1000.15 | 9621 | 0:17 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 678.6 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4243 | 9618 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6278 | 57.2501 | 58.1906 | 109.3267 | 67.7567 | 0.002 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3392 | 58.5936 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6323 | 151.6294 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.2 | 67.2667 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.8 | 124 | 124 | 66 | 82.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.5 | 66.6 | 97 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 49.196 | 68.371 | 49.825
2024-12-01 | 0:39 | 1003.15 | 9624 | 0:17 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 681.56 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4242 | 9621 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6611 | 57.2599 | 58.1951 | 109.28 | 67.7586 | 0.002 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3389 | 58.648 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6331 | 151.6292 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.1333 | 67.5 | 63 | 62.1 | 61.4333 | 60.8 | 124 | 124 | 65.9 | 82.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.7 | 66.6 | 96.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 49.194 | 68.37 | 49.823
2024-12-01 | 0:39 | 1006.15 | 9627.01 | 0:17 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 684.52 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4244 | 9624 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6944 | 57.2654 | 58.2016 | 109.2467 | 67.7555 | 0.002 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3389 | 58.6561 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6332 | 151.6288 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 91.0333 | 67.8 | 63 | 62.0667 | 61.4667 | 60.8 | 124 | 124 | 65.8 | 82.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.9 | 66.6 | 96.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.677 | 49.192 | 68.37 | 49.821
2024-12-01 | 0:39 | 1009.15 | 9630.01 | 0:17 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 687.49 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4275 | 9627 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7556 | 57.2667 | 58.2131 | 109.1867 | 67.7518 | 0.002 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3386 | 58.7016 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6341 | 151.6286 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.9667 | 68.1667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.7 | 82.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.1 | 66.6 | 96 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.677 | 49.19 | 68.37 | 49.819
2024-12-01 | 0:39 | 1012.15 | 9633.01 | 0:17 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 690.45 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4746 | 1.4291 | 9630 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7889 | 57.2638 | 58.2269 | 109.1467 | 67.75 | 0.002 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3385 | 58.7232 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6345 | 151.6284 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.9 | 68.4667 | 63 | 62.0667 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.5 | 82.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.2 | 66.6 | 95.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 49.188 | 68.369 | 49.817
2024-12-01 | 0:39 | 1015.15 | 9636.01 | 0:17 | 239.11 | 14.867 | 3554 | 693.41 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.474 | 1.4284 | 9633 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8278 | 57.2564 | 58.2367 | 109.12 | 67.75 | 0.002 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3386 | 58.7269 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6332 | 151.6283 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.8667 | 68.7667 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.4 | 82.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.4 | 66.7 | 95.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 49.186 | 68.369 | 49.815
2024-12-01 | 0:39 | 1018.15 | 9639.01 | 0:17 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 696.37 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.474 | 1.4294 | 9636 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8722 | 57.246 | 58.24 | 109.0633 | 67.75 | 0.002 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3386 | 58.7326 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6338 | 151.6281 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.8 | 69.0667 | 63 | 62.0667 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.3 | 82 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.6 | 66.7 | 95.2 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 49.184 | 68.368 | 49.813
2024-12-01 | 0:39 | 1021.15 | 9642.01 | 0:17 | 239.11 | 14.87 | 3555 | 699.34 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4801 | 1.4302 | 9639 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9111 | 57.2351 | 58.2408 | 109.0433 | 67.75 | 0.002 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3384 | 58.7739 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6354 | 151.6277 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.8 | 69.3333 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.2 | 81.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.9 | 66.7 | 94.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 49.182 | 68.368 | 49.811
2024-12-01 | 0:39 | 1024.15 | 9645.01 | 0:17 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 702.3 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4805 | 1.4297 | 9642 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9389 | 57.2249 | 58.2445 | 109 | 67.75 | 0.002 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3383 | 58.7971 | 0.019032 | 508.8998 | 61.0231 | 6.6344 | 151.6277 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 90.7333 | 69.6 | 63 | 62 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 65.1 | 81.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.2 | 66.7 | 94.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 49.181 | 68.368 | 49.81
2024-12-01 | 0:40 | 1027.15 | 9648.01 | 0:17 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 705.26 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4291 | 9645 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9611 | 57.2166 | 58.251 | 108.95 | 67.75 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0.071998 | 8.3384 | 58.793 | 0.039532 | 508.9202 | 61.0256 | 6.6349 | 151.6279 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0 | 90.7 | 69.8 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 65 | 81.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.5 | 66.8 | 94.3 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 49.179 | 68.367 | 49.808
2024-12-01 | 0:40 | 1030.15 | 9651.01 | 0:17 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 708.22 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4281 | 9648 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0111 | 57.2123 | 58.2596 | 108.93 | 67.75 | 0.007 | 1.99 | 0.139 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0.19007 | 8.3383 | 58.8041 | 0.060327 | 508.9411 | 61.0281 | 6.6341 | 151.6287 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0 | 90.6333 | 70.1 | 63 | 62.0667 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 64.9 | 81.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.7 | 66.8 | 94 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 49.177 | 68.367 | 49.806
2024-12-01 | 0:40 | 1033.15 | 9654.01 | 0:17 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 711.19 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4293 | 9651 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.05 | 57.2141 | 58.2682 | 108.8833 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0.26483 | 8.3379 | 58.848 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6324 | 151.6284 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0 | 90.6 | 70.3333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 64.9 | 81.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60 | 66.8 | 93.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 49.175 | 68.367 | 49.804
2024-12-01 | 0:40 | 1036.15 | 9657.01 | 0:17 | 239.09 | 14.865 | 3554 | 714.15 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4288 | 9654 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0722 | 57.222 | 58.2759 | 108.8233 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0.26529 | 8.3378 | 58.8631 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6334 | 151.6282 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0 | 90.5333 | 70.6 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.8 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.2 | 66.8 | 93.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 49.173 | 68.366 | 49.802
2024-12-01 | 0:40 | 1039.15 | 9660.01 | 0:17 | 239.08 | 14.865 | 3554 | 717.11 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4267 | 9657 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1167 | 57.2367 | 58.282 | 108.7767 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.04 | 0.001 | 0.11853 | 8.3376 | 58.889 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.633 | 151.628 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0 | 90.5 | 70.9 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.7 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.4 | 66.8 | 93.1 | 67.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.673 | 49.171 | 68.366 | 49.8
2024-12-01 | 0:40 | 1042.15 | 9663.01 | 0:17 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 720.07 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4664 | 1.425 | 9660 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1333 | 57.2581 | 58.2886 | 108.7333 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0.019767 | 8.3375 | 58.9045 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6344 | 151.6277 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 71.1 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.6 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.6 | 66.8 | 92.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.673 | 49.17 | 68.365 | 49.799
2024-12-01 | 0:40 | 1045.15 | 9666.01 | 0:17 | 239.06 | 14.865 | 3553 | 723.03 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4706 | 1.4253 | 9663 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1722 | 57.2857 | 58.2978 | 108.7 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3376 | 58.8999 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6343 | 151.6274 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3667 | 71.3667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.6 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.8 | 66.9 | 92.6 | 67.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 49.168 | 68.365 | 49.797
2024-12-01 | 0:40 | 1048.15 | 9669.01 | 0:17 | 239.06 | 14.865 | 3553 | 725.99 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4242 | 9666 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.2 | 57.3188 | 58.3088 | 108.6933 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3376 | 58.9093 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6334 | 151.6272 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3 | 71.6 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.5 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.9 | 66.9 | 92.4 | 67.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 49.166 | 68.365 | 49.795
2024-12-01 | 0:40 | 1051.15 | 9672.01 | 0:18 | 239.05 | 14.863 | 3553 | 728.95 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4706 | 1.4225 | 9669 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.2333 | 57.3574 | 58.3208 | 108.6733 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3378 | 58.8933 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6345 | 151.627 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3 | 71.8 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.4 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61 | 66.9 | 92.2 | 67.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 49.164 | 68.364 | 49.793
2024-12-01 | 0:40 | 1054.15 | 9675.01 | 0:18 | 239.05 | 14.861 | 3552 | 731.91 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4619 | 1.4186 | 9672 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.2667 | 57.3987 | 58.3286 | 108.66 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3378 | 58.9043 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6346 | 151.6268 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3 | 72 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64.4 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61 | 66.9 | 92 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 49.164 | 68.364 | 49.793
2024-12-01 | 0:40 | 1057.15 | 9678.01 | 0:18 | 239.06 | 14.864 | 3553 | 734.88 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4623 | 1.4183 | 9675 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.2944 | 57.4385 | 58.3341 | 108.64 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3378 | 58.919 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6352 | 151.6263 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3667 | 72.2 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 64.3 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.1 | 67 | 91.9 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 49.163 | 68.364 | 49.792
2024-12-01 | 0:40 | 1060.15 | 9681.01 | 0:18 | 239.06 | 14.865 | 3553 | 737.84 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4654 | 1.4206 | 9678 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.3389 | 57.4749 | 58.3414 | 108.61 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3378 | 58.9421 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6353 | 151.6261 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 72.4333 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 64.3 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.1 | 67 | 91.8 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 49.161 | 68.363 | 49.79
2024-12-01 | 0:40 | 1063.15 | 9684.01 | 0:18 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 740.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4234 | 9681 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.3667 | 57.5059 | 58.3475 | 108.6 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3379 | 58.9396 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6358 | 151.6258 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 72.6333 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.6333 | 124 | 124 | 64.2 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.1 | 67 | 91.7 | 67.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 49.159 | 68.363 | 49.788
2024-12-01 | 0:40 | 1066.15 | 9687.01 | 0:18 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 743.76 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4759 | 1.4245 | 9684 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.4111 | 57.5315 | 58.35 | 108.5867 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3377 | 58.9897 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6343 | 151.6255 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 72.8667 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 64.1 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.1 | 67 | 91.7 | 67.7 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.67 | 49.158 | 68.363 | 49.787
2024-12-01 | 0:40 | 1069.15 | 9690.02 | 0:18 | 239.12 | 14.867 | 3555 | 746.72 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4247 | 9687 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.4444 | 57.5516 | 58.3504 | 108.58 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3373 | 59.049 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.635 | 151.6252 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 73.0333 | 63 | 62.0667 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 64.1 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.2 | 67 | 91.7 | 67.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.67 | 49.156 | 68.362 | 49.785
2024-12-01 | 0:40 | 1072.15 | 9693.02 | 0:18 | 239.12 | 14.867 | 3555 | 749.68 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4242 | 9690 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5 | 57.567 | 58.3541 | 108.56 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3372 | 59.0777 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6367 | 151.625 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4333 | 73.2667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 64 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.2 | 67 | 91.7 | 67.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 49.155 | 68.362 | 49.784
2024-12-01 | 0:40 | 1075.15 | 9696.02 | 0:18 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 752.65 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4751 | 1.4265 | 9693 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5056 | 57.5772 | 58.3614 | 108.5467 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.1002 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6348 | 151.6247 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 73.4667 | 62.9667 | 62.0333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 64 | 81.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.3 | 67.1 | 91.7 | 67.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 49.153 | 68.362 | 49.782
2024-12-01 | 0:40 | 1078.15 | 9699.02 | 0:18 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 755.61 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4766 | 1.4285 | 9696 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5556 | 57.5822 | 58.3676 | 108.53 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.1157 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6343 | 151.6244 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 73.7 | 63 | 62.0333 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.9 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.3 | 67.1 | 91.8 | 67.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 49.151 | 68.361 | 49.78
2024-12-01 | 0:40 | 1081.15 | 9702.01 | 0:18 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 758.57 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4784 | 1.427 | 9699 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5722 | 57.5843 | 58.3708 | 108.51 | 67.75 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3374 | 59.1001 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6376 | 151.6241 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3333 | 73.9 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.9 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.3 | 67.1 | 91.9 | 67.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 49.15 | 68.361 | 49.779
2024-12-01 | 0:40 | 1084.15 | 9705.02 | 0:18 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 761.53 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4271 | 9702 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5667 | 57.5845 | 58.3749 | 108.49 | 67.7524 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.1552 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6367 | 151.6238 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 74.1 | 62.9333 | 62 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.9 | 81.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.4 | 67.1 | 92 | 67.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 49.148 | 68.36 | 49.777
2024-12-01 | 0:41 | 1087.15 | 9708.02 | 0:18 | 239.11 | 14.865 | 3554 | 764.5 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4757 | 1.4276 | 9705 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6 | 57.584 | 58.3827 | 108.47 | 67.7561 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3367 | 59.2159 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6364 | 151.6236 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1333 | 74.2667 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.9 | 81.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.4 | 67.2 | 92.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 49.147 | 68.36 | 49.776
2024-12-01 | 0:41 | 1090.15 | 9711.02 | 0:18 | 239.11 | 14.865 | 3554 | 767.46 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4765 | 1.4281 | 9708 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6111 | 57.5834 | 58.39 | 108.45 | 67.7573 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3366 | 59.2347 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6364 | 151.6233 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0667 | 74.4667 | 62.9667 | 62 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.8 | 81.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.5 | 67.2 | 92.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.667 | 49.145 | 68.36 | 49.774
2024-12-01 | 0:41 | 1093.15 | 9714.02 | 0:18 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 770.42 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4769 | 1.428 | 9711 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.65 | 57.583 | 58.3933 | 108.43 | 67.7537 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3369 | 59.2198 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6369 | 151.6231 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0333 | 74.6667 | 62.9667 | 62.0333 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.8 | 81.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.5 | 67.2 | 92.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.667 | 49.144 | 68.359 | 49.773
2024-12-01 | 0:41 | 1096.15 | 9717.02 | 0:18 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 773.38 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4278 | 9714 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.65 | 57.5815 | 58.3965 | 108.4 | 67.7524 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.04 | 0.017 | 0.001 | 0 | 8.3368 | 59.2367 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6378 | 151.6228 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9333 | 74.8333 | 62.9667 | 62 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.7 | 81.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.6 | 67.2 | 92.6 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 49.142 | 68.359 | 49.772
2024-12-01 | 0:41 | 1099.15 | 9720.02 | 0:18 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 776.34 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4742 | 1.427 | 9717 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6833 | 57.5797 | 58.401 | 108.39 | 67.7543 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3367 | 59.2651 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6393 | 151.6227 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9333 | 75 | 62.9667 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 81.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.6 | 67.2 | 92.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 49.141 | 68.358 | 49.77
2024-12-01 | 0:41 | 1102.15 | 9723.02 | 0:18 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 779.3 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4773 | 1.4272 | 9720 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.7333 | 57.5784 | 58.408 | 108.3767 | 67.7573 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3366 | 59.285 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6373 | 151.6224 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 75.2 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 81.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.7 | 67.3 | 92.9 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 49.14 | 68.358 | 49.769
2024-12-01 | 0:41 | 1105.15 | 9726.02 | 0:18 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 782.26 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.478 | 1.4275 | 9723 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.7611 | 57.5771 | 58.4157 | 108.3633 | 67.7604 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3368 | 59.2799 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.638 | 151.6223 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0333 | 75.3333 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 81.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.7 | 67.3 | 93.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 49.138 | 68.358 | 49.767
2024-12-01 | 0:41 | 1108.15 | 9729.02 | 0:18 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 785.23 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4753 | 1.427 | 9726 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8056 | 57.5757 | 58.4263 | 108.35 | 67.7592 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.3338 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6377 | 151.622 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0667 | 75.5667 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.8 | 67.3 | 93.3 | 67.9 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 49.137 | 68.357 | 49.766
2024-12-01 | 0:41 | 1111.15 | 9732.02 | 0:19 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 788.19 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4688 | 1.4252 | 9729 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8389 | 57.5756 | 58.4402 | 108.3367 | 67.7592 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.3583 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6381 | 151.6218 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 75.7667 | 63 | 61.9667 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.8 | 67.4 | 93.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 49.136 | 68.357 | 49.765
2024-12-01 | 0:41 | 1114.15 | 9735.02 | 0:19 | 239.07 | 14.863 | 3553 | 791.15 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4689 | 1.4247 | 9732 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8611 | 57.5753 | 58.4504 | 108.33 | 67.7604 | 0.008 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.3812 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6395 | 151.6215 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 75.9333 | 63 | 61.9333 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.9 | 67.4 | 93.6 | 67.9 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.664 | 49.134 | 68.357 | 49.763
2024-12-01 | 0:41 | 1117.15 | 9738.02 | 0:19 | 239.06 | 14.863 | 3553 | 794.11 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4717 | 1.4245 | 9735 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9111 | 57.5759 | 58.4569 | 108.31 | 67.7629 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.3623 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6385 | 151.6213 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1333 | 76.1333 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.9 | 67.4 | 93.8 | 67.9 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.664 | 49.133 | 68.356 | 49.762
2024-12-01 | 0:41 | 1120.15 | 9741.02 | 0:19 | 239.06 | 14.863 | 3553 | 797.07 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4235 | 9738 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9333 | 57.5768 | 58.461 | 108.28 | 67.7653 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.3992 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6395 | 151.6211 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 76.3 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62 | 67.4 | 94 | 67.9 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 49.132 | 68.356 | 49.761
2024-12-01 | 0:41 | 1123.15 | 9744.02 | 0:19 | 239.05 | 14.863 | 3553 | 800.03 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4659 | 1.422 | 9741 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9667 | 57.5791 | 58.4627 | 108.2667 | 67.7629 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3362 | 59.4244 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6387 | 151.621 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 76.5 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.1 | 67.4 | 94.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 49.13 | 68.355 | 49.76
2024-12-01 | 0:41 | 1126.15 | 9747.02 | 0:19 | 239.04 | 14.863 | 3553 | 802.99 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4626 | 1.4197 | 9744 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0056 | 57.5815 | 58.4631 | 108.2533 | 67.758 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.336 | 59.4608 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6395 | 151.6208 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2667 | 76.6667 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.7 | 82.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.1 | 67.5 | 94.3 | 67.9 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 49.129 | 68.355 | 49.758
2024-12-01 | 0:41 | 1129.15 | 9750.02 | 0:19 | 239.05 | 14.863 | 3553 | 805.95 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4622 | 1.4178 | 9747 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0111 | 57.5837 | 58.4647 | 108.23 | 67.7586 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.336 | 59.4656 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6393 | 151.6206 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 76.8 | 63 | 61.9 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 82.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.1 | 67.5 | 94.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 49.128 | 68.355 | 49.757
2024-12-01 | 0:41 | 1132.15 | 9753.03 | 0:19 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 808.91 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4628 | 1.4192 | 9750 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0389 | 57.5859 | 58.468 | 108.2 | 67.7629 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.4684 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6409 | 151.6203 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 76.9333 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 82.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.2 | 67.5 | 94.5 | 68 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 49.127 | 68.354 | 49.756
2024-12-01 | 0:41 | 1135.15 | 9756.03 | 0:19 | 239.09 | 14.863 | 3553 | 811.87 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4699 | 1.4218 | 9753 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0556 | 57.5877 | 58.4725 | 108.18 | 67.7641 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3362 | 59.465 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6408 | 151.6201 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1667 | 77.0667 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 82.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.3 | 67.5 | 94.6 | 68 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 49.126 | 68.354 | 49.755
2024-12-01 | 0:41 | 1138.15 | 9759.03 | 0:19 | 239.1 | 14.863 | 3553 | 814.83 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4695 | 1.4238 | 9756 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0667 | 57.5896 | 58.4786 | 108.16 | 67.7671 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.336 | 59.504 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6413 | 151.62 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 77.2 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 82.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.3 | 67.6 | 94.7 | 68 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 49.124 | 68.354 | 49.754
2024-12-01 | 0:41 | 1141.15 | 9762.03 | 0:19 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 817.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4702 | 1.4242 | 9759 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0722 | 57.5914 | 58.4859 | 108.1467 | 67.7727 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.016 | 0 | 0 | 8.336 | 59.5132 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6409 | 151.6198 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 77.3333 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.6 | 124 | 124 | 63.6 | 82.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.4 | 67.6 | 94.7 | 68 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 49.123 | 68.353 | 49.753
2024-12-01 | 0:41 | 1144.15 | 9765.03 | 0:19 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 820.76 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4695 | 1.4244 | 9762 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1111 | 57.593 | 58.49 | 108.14 | 67.7751 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.5123 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6386 | 151.6195 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 77.4667 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 82.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.5 | 67.6 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 49.122 | 68.353 | 49.752
2024-12-01 | 0:42 | 1147.15 | 9768.03 | 0:19 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 823.72 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4267 | 9765 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1 | 57.5945 | 58.492 | 108.1133 | 67.7757 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.5443 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6398 | 151.6194 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 77.5667 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.6333 | 124 | 124 | 63.6 | 83 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.5 | 67.6 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 49.121 | 68.352 | 49.75
2024-12-01 | 0:42 | 1150.15 | 9771.03 | 0:19 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 826.68 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4283 | 9768 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1167 | 57.5954 | 58.4965 | 108.09 | 67.7751 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.5509 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6423 | 151.6193 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 77.6667 | 63 | 61.9 | 61.5 | 60.6333 | 124 | 124 | 63.6 | 83.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.6 | 67.6 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 49.12 | 68.352 | 49.749
2024-12-01 | 0:42 | 1153.15 | 9774.03 | 0:19 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 829.64 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4751 | 1.4291 | 9771 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1611 | 57.5966 | 58.5014 | 108.0633 | 67.7753 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.5645 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6408 | 151.6189 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 77.8667 | 63 | 61.9333 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.6 | 67.6 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 49.119 | 68.352 | 49.748
2024-12-01 | 0:42 | 1156.15 | 9777.03 | 0:19 | 239.12 | 14.866 | 3554 | 832.61 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4763 | 1.4291 | 9774 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1833 | 57.5979 | 58.5051 | 108.05 | 67.7765 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.5958 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6398 | 151.6188 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 78 | 63 | 61.9667 | 61.4667 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.7 | 67.7 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 49.118 | 68.351 | 49.747
2024-12-01 | 0:42 | 1159.15 | 9780.03 | 0:19 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 835.57 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4289 | 9777 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2278 | 57.6 | 58.5096 | 108.03 | 67.78 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.336 | 59.5763 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6403 | 151.6186 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0333 | 78.1667 | 63 | 62 | 61.5 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.7 | 67.7 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 49.117 | 68.351 | 49.746
2024-12-01 | 0:42 | 1162.15 | 9783.03 | 0:19 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 838.53 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4297 | 9780 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.25 | 57.6027 | 58.5145 | 108.0067 | 67.7831 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.6245 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6416 | 151.6184 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90 | 78.3 | 63 | 62 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 83.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.8 | 67.7 | 94.8 | 68 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 49.115 | 68.351 | 49.745
2024-12-01 | 0:42 | 1165.15 | 9786.03 | 0:19 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 841.49 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.48 | 1.4302 | 9783 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2444 | 57.6055 | 58.5194 | 107.9933 | 67.7882 | 0.008 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.6075 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6421 | 151.6182 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9 | 78.4667 | 63 | 61.9667 | 61.4667 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.9 | 67.8 | 94.7 | 68.1 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.658 | 49.114 | 68.35 | 49.744
2024-12-01 | 0:42 | 1168.15 | 9789.03 | 0:19 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 844.45 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4288 | 9786 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2667 | 57.6092 | 58.5243 | 107.96 | 67.7931 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.644 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6413 | 151.6179 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9 | 78.5667 | 63 | 62 | 61.5 | 60.6333 | 124 | 124 | 63.6 | 83.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.9 | 67.8 | 94.7 | 68.1 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.658 | 49.113 | 68.35 | 49.743
2024-12-01 | 0:42 | 1171.15 | 9792.03 | 0:20 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 847.41 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4283 | 9789 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2722 | 57.6133 | 58.5275 | 107.9367 | 67.7931 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3355 | 59.6851 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6409 | 151.6177 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8333 | 78.7 | 63 | 62 | 61.4667 | 60.6333 | 124 | 124 | 63.6 | 83.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63 | 67.8 | 94.6 | 68.1 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 49.112 | 68.35 | 49.742
2024-12-01 | 0:42 | 1174.15 | 9795.03 | 0:20 | 239.08 | 14.865 | 3554 | 850.37 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4283 | 9792 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2833 | 57.6186 | 58.5298 | 107.9167 | 67.7918 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.6757 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6424 | 151.6176 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8 | 78.8 | 63 | 62 | 61.4333 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.8 | 94.6 | 68.1 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 49.111 | 68.349 | 49.741
2024-12-01 | 0:42 | 1177.15 | 9798.03 | 0:20 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 853.34 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4275 | 9795 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3111 | 57.6251 | 58.5361 | 107.91 | 67.7943 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3356 | 59.6907 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6403 | 151.6173 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8 | 78.9333 | 63 | 62 | 61.4667 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 83.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.8 | 94.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 49.11 | 68.349 | 49.74
2024-12-01 | 0:42 | 1180.15 | 9801.03 | 0:20 | 239.07 | 14.861 | 3552 | 856.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4673 | 1.426 | 9798 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3611 | 57.6315 | 58.5471 | 107.8767 | 67.7976 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.6857 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6429 | 151.6171 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8 | 79.1 | 63 | 62.0667 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 83.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.2 | 67.9 | 94.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 49.109 | 68.349 | 49.739
2024-12-01 | 0:42 | 1183.15 | 9804.03 | 0:20 | 239.06 | 14.862 | 3553 | 859.26 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4253 | 9801 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3667 | 57.6388 | 58.5563 | 107.8433 | 67.7992 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.691 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6428 | 151.6168 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8 | 79.2 | 63 | 62.0667 | 61.4667 | 60.6667 | 124 | 124 | 63.6 | 84 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.3 | 67.9 | 94.3 | 68.1 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 49.109 | 68.349 | 49.739
2024-12-01 | 0:42 | 1186.15 | 9807.03 | 0:20 | 239.06 | 14.863 | 3553 | 862.22 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4717 | 1.425 | 9804 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3778 | 57.6456 | 58.5612 | 107.8167 | 67.8 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.03 | 0.033 | -0.001 | 0 | 8.3357 | 59.7218 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.643 | 151.6166 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8 | 79.3333 | 63 | 62.0667 | 61.4333 | 60.6333 | 124 | 124 | 63.6 | 84.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.3 | 67.9 | 94.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 49.108 | 68.348 | 49.738
2024-12-01 | 0:42 | 1189.15 | 9810.03 | 0:20 | 239.04 | 14.863 | 3553 | 865.18 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4713 | 1.4218 | 9807 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4278 | 57.6521 | 58.5649 | 107.8033 | 67.8004 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.7407 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6423 | 151.6163 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.8333 | 79.5333 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.4 | 67.9 | 94.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 49.107 | 68.348 | 49.737
2024-12-01 | 0:42 | 1192.15 | 9813.03 | 0:20 | 239.04 | 14.86 | 3552 | 868.14 | 0 | 60.003 | 3552 | 0.9999 | 1.4653 | 1.4192 | 9810 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4667 | 57.6587 | 58.5714 | 107.7833 | 67.802 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.7468 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6421 | 151.6161 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9 | 79.6333 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.5 | 67.9 | 93.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 49.106 | 68.348 | 49.736
2024-12-01 | 0:42 | 1195.15 | 9816.03 | 0:20 | 239.07 | 14.861 | 3553 | 871.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 1 | 1.4616 | 1.4185 | 9813 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4889 | 57.6652 | 58.5767 | 107.74 | 67.8045 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.7107 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6421 | 151.6158 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 89.9333 | 79.8 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.5 | 67.9 | 93.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49.105 | 68.347 | 49.735
2024-12-01 | 0:42 | 1198.15 | 9819.03 | 0:20 | 239.08 | 14.861 | 3553 | 874.06 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4633 | 1.42 | 9816 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.5389 | 57.671 | 58.5796 | 107.72 | 67.8069 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.758 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6426 | 151.6155 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.0333 | 79.9333 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.6 | 68 | 93.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49.104 | 68.347 | 49.734
2024-12-01 | 0:42 | 1201.15 | 9822.03 | 0:20 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 877.02 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4706 | 1.4223 | 9819 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.5611 | 57.6754 | 58.5841 | 107.7067 | 67.8106 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3355 | 59.813 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6444 | 151.6153 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 80.0667 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.6 | 68 | 93.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49.103 | 68.347 | 49.733
2024-12-01 | 0:42 | 1204.15 | 9825.03 | 0:20 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 879.98 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4243 | 9822 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.5889 | 57.6793 | 58.5914 | 107.6867 | 67.8163 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3355 | 59.8305 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6437 | 151.6151 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1 | 80.2333 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.7 | 68 | 93.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.102 | 68.346 | 49.732
2024-12-01 | 0:43 | 1207.15 | 9828.03 | 0:20 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 882.94 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4252 | 9825 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.6167 | 57.6833 | 58.5975 | 107.64 | 67.8196 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.8088 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6453 | 151.6149 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.1333 | 80.3667 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.7 | 68 | 93.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.1 | 68.346 | 49.731
2024-12-01 | 0:43 | 1210.15 | 9831.04 | 0:20 | 239.12 | 14.867 | 3555 | 885.91 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4721 | 1.425 | 9828 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.6611 | 57.6864 | 58.6008 | 107.64 | 67.82 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3359 | 59.8044 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6441 | 151.6145 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 80.5 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.8 | 68 | 93.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.099 | 68.346 | 49.73
2024-12-01 | 0:43 | 1213.15 | 9834.04 | 0:20 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 888.87 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4264 | 9831 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.6778 | 57.6896 | 58.6033 | 107.6 | 67.82 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.8471 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6444 | 151.6143 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 80.6 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 84.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.8 | 68 | 93.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.098 | 68.346 | 49.729
2024-12-01 | 0:43 | 1216.15 | 9837.04 | 0:20 | 239.13 | 14.866 | 3555 | 891.83 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4808 | 1.428 | 9834 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.6833 | 57.6923 | 58.6078 | 107.58 | 67.8204 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.8477 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6455 | 151.614 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 80.7 | 63 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.8 | 68 | 93 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.097 | 68.345 | 49.728
2024-12-01 | 0:43 | 1219.15 | 9840.04 | 0:20 | 239.12 | 14.866 | 3554 | 894.79 | 0 | 60.003 | 3555 | 0.9999 | 1.477 | 1.4281 | 9837 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.7111 | 57.6944 | 58.6131 | 107.56 | 67.8224 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.8089 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6452 | 151.6136 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 80.8333 | 63 | 62.1 | 61.4333 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.9 | 68.1 | 92.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.096 | 68.345 | 49.727
2024-12-01 | 0:43 | 1222.15 | 9843.04 | 0:20 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 897.75 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4273 | 9840 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.7389 | 57.6959 | 58.6167 | 107.54 | 67.8265 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.8976 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6449 | 151.6133 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 80.9667 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.9 | 68.1 | 92.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.095 | 68.345 | 49.726
2024-12-01 | 0:43 | 1225.15 | 9846.04 | 0:20 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 900.72 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4279 | 9843 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.75 | 57.6972 | 58.6229 | 107.51 | 67.8306 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.9194 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6457 | 151.6131 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.0333 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68.1 | 92.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.094 | 68.344 | 49.725
2024-12-01 | 0:43 | 1228.15 | 9849.04 | 0:20 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 903.68 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4783 | 1.4287 | 9846 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.7833 | 57.6985 | 58.6314 | 107.49 | 67.8351 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.9149 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6449 | 151.6127 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.2333 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68.1 | 92.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.093 | 68.344 | 49.724
2024-12-01 | 0:43 | 1231.15 | 9852.04 | 0:21 | 239.11 | 14.865 | 3554 | 906.64 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4757 | 1.4271 | 9849 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.8056 | 57.6993 | 58.6375 | 107.4533 | 67.838 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.8654 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6445 | 151.6125 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.3667 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7 | 124 | 124 | 63.6 | 85.5 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68.1 | 92.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.092 | 68.344 | 49.723
2024-12-01 | 0:43 | 1234.15 | 9855.04 | 0:21 | 239.08 | 14.865 | 3554 | 909.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4265 | 9852 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.8278 | 57.6997 | 58.6424 | 107.44 | 67.8384 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3364 | 59.8745 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6451 | 151.6121 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.4667 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.5 | 85.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68.1 | 92.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.091 | 68.344 | 49.722
2024-12-01 | 0:43 | 1237.15 | 9858.04 | 0:21 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 912.56 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4275 | 9855 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.8667 | 57.7006 | 58.6522 | 107.42 | 67.8371 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3362 | 59.9197 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.646 | 151.6118 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.6667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.5 | 85.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.1 | 68.2 | 92.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.089 | 68.343 | 49.721
2024-12-01 | 0:43 | 1240.15 | 9861.04 | 0:21 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 915.52 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4773 | 1.428 | 9858 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.9 | 57.7021 | 58.6678 | 107.39 | 67.8392 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.9729 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6479 | 151.6115 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.7667 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.5 | 85.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.1 | 68.2 | 92.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.088 | 68.343 | 49.72
2024-12-01 | 0:43 | 1243.15 | 9864.04 | 0:21 | 239.08 | 14.861 | 3553 | 918.48 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.473 | 1.426 | 9861 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.9167 | 57.7043 | 58.6788 | 107.3633 | 67.8416 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.9182 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6454 | 151.6112 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 81.9333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 86 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.1 | 68.2 | 92 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.087 | 68.343 | 49.719
2024-12-01 | 0:43 | 1246.15 | 9867.04 | 0:21 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 921.44 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4691 | 1.4242 | 9864 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.9389 | 57.7078 | 58.6837 | 107.35 | 67.8437 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.038 | 0.025 | -0.001 | 0 | 8.3363 | 59.9646 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6458 | 151.6108 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2 | 82.0333 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 86.1 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68.2 | 92 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.086 | 68.342 | 49.718
2024-12-01 | 0:43 | 1249.15 | 9870.04 | 0:21 | 239.05 | 14.86 | 3552 | 924.4 | 0 | 59.997 | 3552 | 0.9999 | 1.4724 | 1.4238 | 9867 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.9722 | 57.7127 | 58.6869 | 107.3233 | 67.8469 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.9804 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6468 | 151.6105 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.2667 | 82.1667 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 86.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68.2 | 92 | 68.4 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.085 | 68.342 | 49.717
2024-12-01 | 0:43 | 1252.15 | 9873.04 | 0:21 | 239.05 | 14.862 | 3552 | 927.36 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4233 | 9870 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.9889 | 57.7188 | 58.6927 | 107.31 | 67.8522 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3364 | 59.9864 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6483 | 151.6101 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3 | 82.3 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.5 | 86.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68.2 | 91.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.084 | 68.342 | 49.716
2024-12-01 | 0:43 | 1255.15 | 9876.04 | 0:21 | 239.04 | 14.862 | 3552 | 930.32 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4653 | 1.4223 | 9873 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.0278 | 57.7259 | 58.6996 | 107.27 | 67.8559 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.9833 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6501 | 151.6098 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.3333 | 82.4667 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.5 | 86.4 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.3 | 68.2 | 91.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.083 | 68.342 | 49.715
2024-12-01 | 0:43 | 1258.15 | 9879.04 | 0:21 | 239.03 | 14.86 | 3552 | 933.28 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4622 | 1.4179 | 9876 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.0611 | 57.7343 | 58.7082 | 107.25 | 67.8584 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.0451 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6487 | 151.6095 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4 | 82.5667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.5 | 86.5 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.3 | 68.2 | 91.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.082 | 68.341 | 49.714
2024-12-01 | 0:43 | 1261.15 | 9882.04 | 0:21 | 239.07 | 14.861 | 3553 | 936.24 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4637 | 1.4187 | 9879 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.0944 | 57.7441 | 58.7163 | 107.23 | 67.8614 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.0704 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6474 | 151.6091 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.4667 | 82.6667 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.5 | 86.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.3 | 91.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.081 | 68.341 | 49.713
2024-12-01 | 0:43 | 1264.15 | 9885.04 | 0:21 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 939.2 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4661 | 1.4218 | 9882 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.1056 | 57.7538 | 58.722 | 107.2167 | 67.868 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3364 | 60.0552 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6494 | 151.6088 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.5 | 82.7667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 86.7 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.3 | 91.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.08 | 68.341 | 49.712
2024-12-01 | 0:44 | 1267.15 | 9888.05 | 0:21 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 942.17 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4703 | 1.4238 | 9885 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.1333 | 57.7635 | 58.7269 | 107.18 | 67.8759 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3366 | 60.0531 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6491 | 151.6084 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.5667 | 82.8333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.5 | 86.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.3 | 91.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.079 | 68.341 | 49.711
2024-12-01 | 0:44 | 1270.15 | 9891.05 | 0:21 | 239.11 | 14.862 | 3554 | 945.13 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4696 | 1.4245 | 9888 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.1667 | 57.7726 | 58.7322 | 107.1667 | 67.8808 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3369 | 60.0287 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6495 | 151.608 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.6667 | 82.9667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 86.9 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.5 | 68.3 | 91.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.077 | 68.341 | 49.71
2024-12-01 | 0:44 | 1273.15 | 9894.05 | 0:21 | 239.13 | 14.864 | 3554 | 948.09 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4685 | 1.4251 | 9891 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.1833 | 57.7806 | 58.7376 | 107.1467 | 67.8851 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3372 | 60.0204 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6487 | 151.6077 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.6667 | 83.0667 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.5 | 87 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.5 | 68.3 | 91.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.076 | 68.34 | 49.709
2024-12-01 | 0:44 | 1276.15 | 9897.05 | 0:21 | 239.13 | 14.867 | 3555 | 951.05 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4726 | 1.4285 | 9894 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.2056 | 57.7873 | 58.7429 | 107.1267 | 67.8888 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3366 | 60.1114 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6493 | 151.6074 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.7 | 83.1333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.5 | 87.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.6 | 68.4 | 91.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.075 | 68.34 | 49.708
2024-12-01 | 0:44 | 1279.15 | 9900.05 | 0:21 | 239.13 | 14.867 | 3555 | 954.01 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4773 | 1.4296 | 9897 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.2278 | 57.7932 | 58.7494 | 107.1067 | 67.8916 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.1045 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6479 | 151.607 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.7667 | 83.2333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.5 | 87.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.6 | 68.4 | 91.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.074 | 68.34 | 49.707
2024-12-01 | 0:44 | 1282.15 | 9903.05 | 0:21 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 956.98 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4278 | 9900 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.2444 | 57.7985 | 58.7557 | 107.0867 | 67.8945 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.1185 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6493 | 151.6066 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.8 | 83.3333 | 63 | 62.1 | 61.4667 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 87.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.6 | 68.4 | 91.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.073 | 68.34 | 49.706
2024-12-01 | 0:44 | 1285.15 | 9906.05 | 0:21 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 959.94 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4307 | 9903 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.2833 | 57.8034 | 58.7643 | 107.0467 | 67.8978 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.1429 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6513 | 151.6063 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.9 | 83.4333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 87.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.4 | 91.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.072 | 68.339 | 49.705
2024-12-01 | 0:44 | 1288.15 | 9909.05 | 0:21 | 239.11 | 14.865 | 3554 | 962.9 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4785 | 1.4297 | 9906 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.3222 | 57.8072 | 58.7747 | 107.0333 | 67.9002 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3366 | 60.191 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6519 | 151.6059 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 90.9667 | 83.5667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.4 | 87.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.4 | 91.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.071 | 68.339 | 49.704
2024-12-01 | 0:44 | 1291.15 | 9912.05 | 0:22 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 965.86 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4304 | 9909 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.3167 | 57.812 | 58.7824 | 107.0133 | 67.9027 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.1332 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6539 | 151.6056 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91 | 83.6 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 87.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.4 | 91.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.07 | 68.339 | 49.703
2024-12-01 | 0:44 | 1294.15 | 9915.05 | 0:22 | 239.12 | 14.866 | 3554 | 968.82 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4286 | 9912 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.3389 | 57.8175 | 58.7904 | 106.9867 | 67.9071 | 0.008 | 0 | 0.14 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.1615 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6506 | 151.6053 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91 | 83.7 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 87.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.4 | 91.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.069 | 68.339 | 49.702
2024-12-01 | 0:44 | 1297.15 | 9918.05 | 0:22 | 239.12 | 14.866 | 3555 | 971.78 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4744 | 1.4286 | 9915 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.3778 | 57.8232 | 58.7984 | 106.95 | 67.9096 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.1844 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6519 | 151.6049 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.0667 | 83.8333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 87.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.4 | 91.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.068 | 68.339 | 49.701
2024-12-01 | 0:44 | 1300.15 | 9921.05 | 0:22 | 239.12 | 14.866 | 3555 | 974.75 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4745 | 1.428 | 9918 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.3889 | 57.8303 | 58.8055 | 106.9367 | 67.91 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.337 | 60.2063 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6518 | 151.6046 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.1 | 83.9 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 88 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.4 | 91.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.067 | 68.338 | 49.701
2024-12-01 | 0:44 | 1303.15 | 9924.05 | 0:22 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 977.71 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4698 | 1.426 | 9921 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.4278 | 57.8389 | 58.8104 | 106.9167 | 67.9112 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.337 | 60.2237 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6516 | 151.6042 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.1667 | 84 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.4 | 88.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.5 | 91.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.066 | 68.338 | 49.7
2024-12-01 | 0:44 | 1306.15 | 9927.05 | 0:22 | 239.1 | 14.861 | 3553 | 980.67 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4245 | 9924 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.4444 | 57.8484 | 58.8161 | 106.88 | 67.9149 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3371 | 60.2346 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6514 | 151.6039 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.2 | 84.1 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 88.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.5 | 91.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.065 | 68.338 | 49.699
2024-12-01 | 0:44 | 1309.15 | 9930.05 | 0:22 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 983.63 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4694 | 1.4249 | 9927 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.4889 | 57.8592 | 58.8239 | 106.8433 | 67.9229 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.2867 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6526 | 151.6035 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.3 | 84.2333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.4 | 88.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.5 | 91.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.065 | 68.338 | 49.699
2024-12-01 | 0:44 | 1312.15 | 9933.05 | 0:22 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 986.59 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4713 | 1.4241 | 9930 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.4944 | 57.8707 | 58.8304 | 106.83 | 67.9327 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.2802 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6531 | 151.6032 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.3 | 84.3 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 88.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.5 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.064 | 68.338 | 49.698
2024-12-01 | 0:44 | 1315.15 | 9936.05 | 0:22 | 239.07 | 14.862 | 3553 | 989.55 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4218 | 9933 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.5056 | 57.8831 | 58.8357 | 106.7967 | 67.9382 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.3323 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6547 | 151.6028 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.3 | 84.4333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 88.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.5 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.064 | 68.338 | 49.697
2024-12-01 | 0:44 | 1318.15 | 9939.05 | 0:22 | 239.06 | 14.861 | 3553 | 992.51 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4631 | 1.4196 | 9936 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.5556 | 57.8956 | 58.8422 | 106.7833 | 67.94 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 8.337 | 60.3249 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6547 | 151.6024 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.4333 | 84.5333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 88.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.6 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.063 | 68.338 | 49.697
2024-12-01 | 0:44 | 1321.15 | 9942.05 | 0:22 | 239.06 | 14.861 | 3552 | 995.47 | 0 | 60.002 | 3553 | 1 | 1.463 | 1.4181 | 9939 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.5778 | 57.9081 | 58.8516 | 106.7567 | 67.9425 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.3334 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6525 | 151.6021 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.4667 | 84.6667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 88.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.6 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.062 | 68.337 | 49.696
2024-12-01 | 0:44 | 1324.15 | 9945.05 | 0:22 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 998.43 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4649 | 1.4193 | 9942 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.6111 | 57.9217 | 58.8643 | 106.74 | 67.9478 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3373 | 60.334 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6557 | 151.6017 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.5 | 84.8333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 88.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.6 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.061 | 68.337 | 49.695
2024-12-01 | 0:45 | 1327.15 | 9948.05 | 0:22 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 1001.4 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4224 | 9945 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.6222 | 57.9364 | 58.8749 | 106.72 | 67.9539 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.3679 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6546 | 151.6013 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.5 | 84.9333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 88.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.6 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.06 | 68.337 | 49.694
2024-12-01 | 0:45 | 1330.15 | 9951.05 | 0:22 | 239.09 | 14.864 | 3553 | 1004.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4238 | 9948 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.6611 | 57.9518 | 58.888 | 106.6833 | 67.9571 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.4236 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6546 | 151.601 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.6 | 85.0333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.6 | 91.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.059 | 68.337 | 49.694
2024-12-01 | 0:45 | 1333.15 | 9954.05 | 0:22 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 1007.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4726 | 1.4243 | 9951 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.7 | 57.9683 | 58.899 | 106.67 | 67.9588 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.4086 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6562 | 151.6006 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.6667 | 85.2 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.6 | 91.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.058 | 68.337 | 49.693
2024-12-01 | 0:45 | 1336.15 | 9957.06 | 0:22 | 239.12 | 14.864 | 3554 | 1010.3 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.473 | 1.4244 | 9954 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.7222 | 57.9848 | 58.9047 | 106.65 | 67.96 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.337 | 60.4425 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6555 | 151.6003 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.7333 | 85.3 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 89.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.6 | 91.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.058 | 68.337 | 49.692
2024-12-01 | 0:45 | 1339.15 | 9960.06 | 0:22 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1013.2 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4724 | 1.4268 | 9957 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.7556 | 58.001 | 58.91 | 106.62 | 67.9631 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3373 | 60.4203 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6575 | 151.5999 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.8 | 85.4333 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 89.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.6 | 91.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.057 | 68.336 | 49.691
2024-12-01 | 0:45 | 1342.15 | 9963.06 | 0:22 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1016.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.476 | 1.4276 | 9960 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.7944 | 58.0183 | 58.9161 | 106.6067 | 67.9704 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3374 | 60.425 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6569 | 151.5995 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.8667 | 85.5333 | 63 | 62.1667 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 89.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 68.6 | 91.2 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.056 | 68.336 | 49.691
2024-12-01 | 0:45 | 1345.15 | 9966.06 | 0:22 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1019.2 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4765 | 1.4275 | 9963 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.8278 | 58.037 | 58.9235 | 106.5867 | 67.9796 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3374 | 60.4453 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6562 | 151.5992 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 91.9667 | 85.6667 | 63 | 62.1 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 68.6 | 91.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.055 | 68.336 | 49.69
2024-12-01 | 0:45 | 1348.15 | 9969.06 | 0:22 | 239.12 | 14.864 | 3554 | 1022.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.473 | 1.4276 | 9966 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.8778 | 58.0567 | 58.9308 | 106.5667 | 67.9869 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.4369 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6565 | 151.5989 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.0667 | 85.8 | 63 | 62.1333 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 89.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.7 | 91.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.054 | 68.336 | 49.689
2024-12-01 | 0:45 | 1351.15 | 9972.06 | 0:23 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 1025.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4275 | 9969 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.9056 | 58.0759 | 58.9386 | 106.5467 | 67.9894 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3374 | 60.4846 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6563 | 151.5986 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.1 | 85.9333 | 63 | 62.1667 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.7 | 91 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.054 | 68.336 | 49.689
2024-12-01 | 0:45 | 1354.15 | 9975.06 | 0:23 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 1028 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4785 | 1.4287 | 9972 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.9389 | 58.0941 | 58.9463 | 106.5133 | 67.9924 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3373 | 60.5137 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6551 | 151.5982 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.1667 | 86.0333 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.7 | 90.9 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.053 | 68.336 | 49.688
2024-12-01 | 0:45 | 1357.15 | 9978.06 | 0:23 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 1031 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4283 | 9975 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.9778 | 58.1114 | 58.9524 | 106.4867 | 67.9973 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3373 | 60.5391 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6574 | 151.5979 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.2667 | 86.1667 | 63.0333 | 62.1667 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 89.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.7 | 90.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.052 | 68.336 | 49.687
2024-12-01 | 0:45 | 1360.15 | 9981.06 | 0:23 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1034 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4728 | 1.4267 | 9978 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 70.9944 | 58.1272 | 58.959 | 106.4667 | 68.0035 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.5204 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6565 | 151.5974 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.3 | 86.2667 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.4 | 90 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.7 | 90.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.051 | 68.336 | 49.687
2024-12-01 | 0:45 | 1363.15 | 9984.06 | 0:23 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1036.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4275 | 9981 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.0611 | 58.1432 | 58.9673 | 106.4467 | 68.0076 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3374 | 60.5615 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6579 | 151.5971 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.4333 | 86.4 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 90.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.7 | 90.7 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.05 | 68.335 | 49.686
2024-12-01 | 0:45 | 1366.15 | 9987.06 | 0:23 | 239.13 | 14.864 | 3554 | 1039.9 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4277 | 9984 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.0889 | 58.1599 | 58.9759 | 106.42 | 68.0092 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3375 | 60.5667 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6577 | 151.5968 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.5 | 86.5 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 90.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.7 | 90.6 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.05 | 68.335 | 49.686
2024-12-01 | 0:45 | 1369.15 | 9990.06 | 0:23 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 1042.9 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4721 | 1.4265 | 9987 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.1222 | 58.1759 | 58.9835 | 106.41 | 68.0104 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3375 | 60.5869 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6582 | 151.5964 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.6 | 86.6333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 90.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.7 | 90.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.049 | 68.335 | 49.685
2024-12-01 | 0:45 | 1372.15 | 9993.06 | 0:23 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 1045.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4248 | 9990 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.1611 | 58.191 | 58.9912 | 106.3833 | 68.0141 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3377 | 60.5851 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6576 | 151.596 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.6667 | 86.7667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 90.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.8 | 90.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.048 | 68.335 | 49.684
2024-12-01 | 0:45 | 1375.15 | 9996.06 | 0:23 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 1048.8 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4672 | 1.4241 | 9993 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.2 | 58.2065 | 59.0002 | 106.3633 | 68.0214 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3378 | 60.5907 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6608 | 151.5957 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.7667 | 86.9 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.4 | 90.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.8 | 90.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.047 | 68.335 | 49.684
2024-12-01 | 0:45 | 1378.15 | 9999.06 | 0:23 | 239.08 | 14.86 | 3553 | 1051.7 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4231 | 9996 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.2111 | 58.2226 | 59.0088 | 106.35 | 68.0276 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3378 | 60.6104 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6584 | 151.5953 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.8 | 87 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.4 | 90.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.8 | 90.3 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.047 | 68.335 | 49.683
2024-12-01 | 0:45 | 1381.15 | 10002.06 | 0:23 | 239.07 | 14.859 | 3552 | 1054.7 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4636 | 1.4208 | 9999 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.2722 | 58.2399 | 59.0151 | 106.31 | 68.03 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3378 | 60.6358 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6586 | 151.5949 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 92.9333 | 87.1333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 90.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.8 | 90.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.046 | 68.335 | 49.682
2024-12-01 | 0:45 | 1384.15 | 10005.06 | 0:23 | 239.06 | 14.858 | 3552 | 1057.7 | 0 | 60 | 3552 | 1 | 1.4613 | 1.4183 | 10002 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.3111 | 58.2586 | 59.02 | 106.29 | 68.0312 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3377 | 60.6613 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6609 | 151.5946 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93 | 87.2667 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 90.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 90.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.045 | 68.335 | 49.682
2024-12-01 | 0:46 | 1387.15 | 10008.07 | 0:23 | 239.06 | 14.86 | 3552 | 1060.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4618 | 1.4181 | 10005 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.3389 | 58.279 | 59.0261 | 106.27 | 68.0349 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3377 | 60.6761 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6592 | 151.5942 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.0667 | 87.4 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 90.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 90 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.044 | 68.335 | 49.681
2024-12-01 | 0:46 | 1390.15 | 10011.07 | 0:23 | 239.07 | 14.861 | 3553 | 1063.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4691 | 1.4216 | 10008 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.3333 | 58.299 | 59.0339 | 106.2433 | 68.0414 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.7122 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6589 | 151.5939 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.1 | 87.4333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.3 | 91 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.044 | 68.335 | 49.681
2024-12-01 | 0:46 | 1393.15 | 10014.07 | 0:23 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 1066.5 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4236 | 10011 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.3944 | 58.3178 | 59.0412 | 106.2233 | 68.0467 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.7008 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6595 | 151.5936 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.2 | 87.6333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.3 | 91.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.043 | 68.335 | 49.68
2024-12-01 | 0:46 | 1396.15 | 10017.07 | 0:23 | 239.11 | 14.865 | 3554 | 1069.5 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.47 | 1.425 | 10014 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.3778 | 58.3359 | 59.0486 | 106.21 | 68.0492 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.7218 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6619 | 151.5931 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.2 | 87.6667 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7 | 124 | 124 | 63.3 | 91.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.042 | 68.334 | 49.679
2024-12-01 | 0:46 | 1399.15 | 10020.07 | 0:23 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 1072.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4682 | 1.4245 | 10017 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.4278 | 58.3525 | 59.0563 | 106.18 | 68.05 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3377 | 60.767 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6626 | 151.5928 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.3 | 87.8 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.3 | 91.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.041 | 68.334 | 49.679
2024-12-01 | 0:46 | 1402.15 | 10023.07 | 0:23 | 239.12 | 14.864 | 3554 | 1075.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4732 | 1.4283 | 10020 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.4833 | 58.3676 | 59.0637 | 106.1667 | 68.0512 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3375 | 60.8111 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6627 | 151.5923 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.3667 | 87.9333 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 91.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.041 | 68.334 | 49.678
2024-12-01 | 0:46 | 1405.15 | 10026.07 | 0:23 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 1078.4 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4752 | 1.4289 | 10023 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.5056 | 58.3822 | 59.0714 | 106.14 | 68.0557 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.809 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6609 | 151.5921 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.4667 | 88.0333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 91.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.04 | 68.334 | 49.678
2024-12-01 | 0:46 | 1408.15 | 10029.07 | 0:23 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 1081.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4738 | 1.428 | 10026 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.5389 | 58.3956 | 59.0776 | 106.11 | 68.0622 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.7912 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6634 | 151.5917 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.5333 | 88.1 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 91.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.039 | 68.334 | 49.677
2024-12-01 | 0:46 | 1411.15 | 10032.07 | 0:24 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 1084.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4781 | 1.4294 | 10029 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.5667 | 58.4075 | 59.0849 | 106.0967 | 68.0659 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3378 | 60.8214 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6635 | 151.5914 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.6 | 88.2 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.3 | 91.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.8 | 89.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.038 | 68.334 | 49.676
2024-12-01 | 0:46 | 1414.15 | 10035.07 | 0:24 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1087.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4812 | 1.4304 | 10032 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.5722 | 58.4183 | 59.0971 | 106.0533 | 68.0684 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0 | 8.338 | 60.8212 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6634 | 151.591 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.7 | 88.3 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7333 | 124 | 124 | 63.3 | 91.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.8 | 89 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.038 | 68.334 | 49.676
2024-12-01 | 0:46 | 1417.15 | 10038.07 | 0:24 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1090.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4296 | 10035 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.6278 | 58.4291 | 59.1122 | 106.0267 | 68.0702 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0 | 8.338 | 60.8378 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6627 | 151.5905 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.8 | 88.4 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 91.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.037 | 68.334 | 49.675
2024-12-01 | 0:46 | 1420.15 | 10041.07 | 0:24 | 239.09 | 14.86 | 3553 | 1093.2 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4754 | 1.428 | 10038 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.6722 | 58.441 | 59.1233 | 106.0067 | 68.0731 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.9146 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6637 | 151.5902 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 93.9333 | 88.5333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 91.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.037 | 68.334 | 49.675
2024-12-01 | 0:46 | 1423.15 | 10044.07 | 0:24 | 239.1 | 14.859 | 3552 | 1096.2 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.472 | 1.4294 | 10041 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.7056 | 58.4544 | 59.1314 | 105.9867 | 68.0804 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3378 | 60.9066 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6647 | 151.59 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.0333 | 88.6667 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.036 | 68.334 | 49.674
2024-12-01 | 0:46 | 1426.15 | 10047.07 | 0:24 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1099.1 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4284 | 10044 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.7389 | 58.4695 | 59.138 | 105.95 | 68.0896 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.9085 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6643 | 151.5895 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.1333 | 88.7667 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.035 | 68.334 | 49.674
2024-12-01 | 0:46 | 1429.15 | 10050.07 | 0:24 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1102.1 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4679 | 1.4254 | 10047 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.7444 | 58.4845 | 59.1429 | 105.92 | 68.0969 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 8.338 | 60.9241 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6645 | 151.5891 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.2 | 88.8 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.2 | 92.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.035 | 68.334 | 49.673
2024-12-01 | 0:46 | 1432.15 | 10053.07 | 0:24 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 1105 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4682 | 1.425 | 10050 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.7944 | 58.4991 | 59.1498 | 105.8933 | 68.1008 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3381 | 60.927 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6638 | 151.5888 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.3 | 88.9333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.034 | 68.334 | 49.673
2024-12-01 | 0:46 | 1435.15 | 10056.07 | 0:24 | 239.05 | 14.861 | 3552 | 1108 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4702 | 1.4248 | 10053 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.8222 | 58.5141 | 59.158 | 105.8867 | 68.1037 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.9795 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6651 | 151.5884 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.3333 | 89.0667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.2 | 92.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.033 | 68.334 | 49.672
2024-12-01 | 0:46 | 1438.15 | 10059.07 | 0:24 | 239.05 | 14.86 | 3552 | 1111 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4233 | 10056 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.8278 | 58.5291 | 59.1657 | 105.85 | 68.1086 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3379 | 60.9895 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6637 | 151.5881 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.4 | 89.1 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.2 | 92.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.032 | 68.334 | 49.671
2024-12-01 | 0:46 | 1441.15 | 10062.07 | 0:24 | 239.04 | 14.859 | 3552 | 1113.9 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4678 | 1.4213 | 10059 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.8833 | 58.5451 | 59.1727 | 105.8233 | 68.1118 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3381 | 60.9938 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6656 | 151.5877 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.5 | 89.2667 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 88 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.032 | 68.334 | 49.671
2024-12-01 | 0:46 | 1444.15 | 10065.07 | 0:24 | 239.06 | 14.859 | 3552 | 1116.9 | 0 | 60 | 3552 | 1 | 1.4619 | 1.4183 | 10062 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.8944 | 58.5615 | 59.1784 | 105.7967 | 68.1114 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3382 | 60.9994 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6648 | 151.5873 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.5333 | 89.3667 | 63 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.2 | 92.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.031 | 68.334 | 49.67
2024-12-01 | 0:47 | 1447.15 | 10068.07 | 0:24 | 239.06 | 14.859 | 3552 | 1119.8 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.463 | 1.4194 | 10065 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.9444 | 58.5771 | 59.1837 | 105.7767 | 68.1122 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3381 | 61.0287 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6644 | 151.5869 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.6 | 89.5 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.03 | 68.334 | 49.669
2024-12-01 | 0:47 | 1450.15 | 10071.07 | 0:24 | 239.07 | 14.858 | 3552 | 1122.8 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4639 | 1.4214 | 10068 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 71.9722 | 58.5913 | 59.189 | 105.7567 | 68.1139 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3385 | 60.9913 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6666 | 151.5866 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.6333 | 89.6333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.029 | 68.334 | 49.669
2024-12-01 | 0:47 | 1453.15 | 10074.07 | 0:24 | 239.08 | 14.86 | 3553 | 1125.8 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4711 | 1.4236 | 10071 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.0111 | 58.605 | 59.1947 | 105.7167 | 68.1194 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3388 | 60.9708 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6658 | 151.5862 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.7 | 89.7667 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.029 | 68.334 | 49.668
2024-12-01 | 0:47 | 1456.15 | 10077.07 | 0:24 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 1128.7 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.473 | 1.4237 | 10074 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.0444 | 58.6188 | 59.2002 | 105.7033 | 68.1263 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.0168 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6692 | 151.5858 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.8333 | 89.8667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 92.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.028 | 68.334 | 49.668
2024-12-01 | 0:47 | 1459.15 | 10080.07 | 0:24 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 1131.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4691 | 1.424 | 10077 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.0667 | 58.6325 | 59.2092 | 105.6833 | 68.1347 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3385 | 61.0569 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6673 | 151.5854 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 94.9333 | 89.9333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 93 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.9 | 87.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.644 | 49.027 | 68.334 | 49.667
2024-12-01 | 0:47 | 1462.15 | 10083.07 | 0:24 | 239.11 | 14.862 | 3554 | 1134.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4744 | 1.4255 | 10080 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.1167 | 58.6454 | 59.2212 | 105.6633 | 68.1408 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3385 | 61.0788 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6699 | 151.5851 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.0333 | 90.1 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.2 | 93.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.9 | 87.3 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.026 | 68.334 | 49.667
2024-12-01 | 0:47 | 1465.15 | 10086.07 | 0:24 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 1137.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4783 | 1.4273 | 10083 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.1556 | 58.6587 | 59.2322 | 105.64 | 68.1467 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.0838 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6668 | 151.5847 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.1333 | 90.2 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.9 | 87.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.026 | 68.334 | 49.666
2024-12-01 | 0:47 | 1468.15 | 10089.08 | 0:24 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1140.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4271 | 10086 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.1944 | 58.6709 | 59.2414 | 105.62 | 68.1522 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3385 | 61.1137 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6663 | 151.5844 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.2667 | 90.3333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 69 | 87 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.025 | 68.334 | 49.665
2024-12-01 | 0:47 | 1471.15 | 10092.08 | 0:25 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1143.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4274 | 10089 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.2167 | 58.6818 | 59.2488 | 105.5933 | 68.1578 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3387 | 61.1142 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6689 | 151.584 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.3667 | 90.4333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.1 | 93.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 69 | 87 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.024 | 68.334 | 49.665
2024-12-01 | 0:47 | 1474.15 | 10095.08 | 0:25 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 1146.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4775 | 1.4279 | 10092 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.25 | 58.6925 | 59.2537 | 105.57 | 68.1606 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3385 | 61.157 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6673 | 151.5836 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.4667 | 90.5333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63.1 | 93.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 69 | 86.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.024 | 68.334 | 49.664
2024-12-01 | 0:47 | 1477.15 | 10098.08 | 0:25 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1149.4 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4756 | 1.4287 | 10095 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.3111 | 58.7031 | 59.2582 | 105.55 | 68.1614 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3387 | 61.1469 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6703 | 151.5833 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.6333 | 90.6667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 69 | 86.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.023 | 68.334 | 49.664
2024-12-01 | 0:47 | 1480.15 | 10101.08 | 0:25 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1152.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4289 | 10098 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.3389 | 58.7138 | 59.2651 | 105.5367 | 68.1651 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.1477 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6696 | 151.5829 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.7 | 90.8 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 69 | 86.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.022 | 68.335 | 49.663
2024-12-01 | 0:47 | 1483.15 | 10104.08 | 0:25 | 239.11 | 14.861 | 3553 | 1155.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4742 | 1.4266 | 10101 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.3778 | 58.7244 | 59.2729 | 105.51 | 68.1688 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.339 | 61.1487 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.669 | 151.5825 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.8 | 90.8667 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 69 | 86.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.022 | 68.335 | 49.663
2024-12-01 | 0:47 | 1486.15 | 10107.08 | 0:25 | 239.08 | 14.86 | 3553 | 1158.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4773 | 1.4283 | 10104 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.4222 | 58.7352 | 59.2814 | 105.4933 | 68.17 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.339 | 61.1766 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6703 | 151.5822 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.9 | 91.0667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 69 | 86.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.021 | 68.335 | 49.662
2024-12-01 | 0:47 | 1489.15 | 10110.08 | 0:25 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 1161.3 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4791 | 1.4282 | 10107 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.4444 | 58.7463 | 59.2916 | 105.4733 | 68.172 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3387 | 61.2254 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6714 | 151.5818 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 95.9667 | 91.1 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63.1 | 93.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 69 | 86.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.021 | 68.335 | 49.662
2024-12-01 | 0:47 | 1492.15 | 10113.08 | 0:25 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 1164.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4751 | 1.426 | 10110 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.4611 | 58.7567 | 59.3039 | 105.46 | 68.1757 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.044 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3392 | 61.1848 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6714 | 151.5814 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96 | 91.2333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 63 | 94 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 69 | 86.3 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.645 | 49.02 | 68.335 | 49.662
2024-12-01 | 0:47 | 1495.15 | 10116.08 | 0:25 | 239.08 | 14.862 | 3553 | 1167.2 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4674 | 1.4241 | 10113 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.5056 | 58.7676 | 59.3161 | 105.4467 | 68.1806 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3391 | 61.2267 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6704 | 151.581 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.1 | 91.3333 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 69 | 86.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.019 | 68.335 | 49.661
2024-12-01 | 0:47 | 1498.15 | 10119.08 | 0:25 | 239.06 | 14.86 | 3552 | 1170.2 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4693 | 1.4245 | 10116 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.5222 | 58.7797 | 59.3263 | 105.4267 | 68.1859 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 8.339 | 61.2492 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6713 | 151.5806 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.1333 | 91.4 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 69 | 86.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.019 | 68.335 | 49.661
2024-12-01 | 0:47 | 1501.15 | 10122.08 | 0:25 | 239.06 | 14.86 | 3552 | 1173.1 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4694 | 1.4232 | 10119 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.5667 | 58.7922 | 59.3316 | 105.39 | 68.1888 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.041 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3388 | 61.2983 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.673 | 151.5803 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.2 | 91.6 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 69 | 86.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.018 | 68.335 | 49.66
2024-12-01 | 0:47 | 1504.15 | 10125.08 | 0:25 | 239.04 | 14.858 | 3552 | 1176.1 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4639 | 1.4197 | 10122 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.5833 | 58.8046 | 59.3373 | 105.37 | 68.1925 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3388 | 61.3218 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6725 | 151.58 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.3 | 91.6333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 69 | 86 | 68.7 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.018 | 68.335 | 49.66
2024-12-01 | 0:48 | 1507.15 | 10128.09 | 0:25 | 239.07 | 14.861 | 3553 | 1179.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4648 | 1.4177 | 10125 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.5944 | 58.817 | 59.3435 | 105.3533 | 68.1961 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.3265 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6724 | 151.5796 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.3 | 91.7 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 69 | 86 | 68.7 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.017 | 68.335 | 49.66
2024-12-01 | 0:48 | 1510.15 | 10131.09 | 0:25 | 239.07 | 14.862 | 3553 | 1182 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4631 | 1.4185 | 10128 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.6444 | 58.8294 | 59.352 | 105.3267 | 68.1992 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.015 | 0.001 | 0 | 8.339 | 61.3331 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6717 | 151.5791 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.4333 | 91.8667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 69 | 85.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.017 | 68.335 | 49.659
2024-12-01 | 0:48 | 1513.15 | 10134.09 | 0:25 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 1185 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4699 | 1.4221 | 10131 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.6833 | 58.8419 | 59.3606 | 105.3 | 68.2029 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.015 | -0.001 | 0 | 8.339 | 61.3484 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.669 | 151.5788 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.5667 | 91.9333 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 69 | 85.8 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.646 | 49.016 | 68.335 | 49.659
2024-12-01 | 0:48 | 1516.15 | 10137.09 | 0:25 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 1187.9 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4241 | 10134 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.7222 | 58.8538 | 59.3684 | 105.2933 | 68.2114 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.043 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3391 | 61.3571 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6721 | 151.5784 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.6667 | 92.0667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 69 | 85.7 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.016 | 68.336 | 49.659
2024-12-01 | 0:48 | 1519.15 | 10140.09 | 0:25 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 1190.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4722 | 1.4241 | 10137 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.7556 | 58.8649 | 59.3757 | 105.27 | 68.2194 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0 | 8.3393 | 61.3592 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6728 | 151.578 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.7667 | 92.1667 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 69 | 85.6 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.015 | 68.336 | 49.658
2024-12-01 | 0:48 | 1522.15 | 10143.09 | 0:25 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1193.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4676 | 1.4248 | 10140 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.7667 | 58.8744 | 59.3839 | 105.2433 | 68.2224 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.014 | 0 | 0 | 8.3394 | 61.3643 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6736 | 151.5777 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.8667 | 92.2 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 69 | 85.5 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.015 | 68.336 | 49.658
2024-12-01 | 0:48 | 1525.15 | 10146.09 | 0:25 | 239.11 | 14.861 | 3553 | 1196.8 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.472 | 1.4284 | 10143 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.8111 | 58.8821 | 59.3888 | 105.2233 | 68.2224 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3396 | 61.3568 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6733 | 151.5773 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 96.9333 | 92.3333 | 63.1 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 94.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 69 | 85.5 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.015 | 68.336 | 49.658
2024-12-01 | 0:48 | 1528.15 | 10149.09 | 0:25 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1199.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4769 | 1.43 | 10146 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.8278 | 58.8895 | 59.3912 | 105.2033 | 68.2229 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3397 | 61.3635 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6754 | 151.577 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97 | 92.4333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.7 | 69 | 85.4 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.014 | 68.336 | 49.658
2024-12-01 | 0:48 | 1531.15 | 10152.09 | 0:26 | 239.1 | 14.863 | 3553 | 1202.7 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4294 | 10149 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.8667 | 58.8962 | 59.3961 | 105.19 | 68.2269 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3393 | 61.436 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6749 | 151.5766 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.1 | 92.5333 | 63.0667 | 62.1667 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.7 | 69 | 85.4 | 68.8 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.647 | 49.014 | 68.336 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1534.15 | 10155.09 | 0:26 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1205.7 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4284 | 10152 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.8833 | 58.9028 | 59.4039 | 105.1433 | 68.2331 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3392 | 61.4727 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6739 | 151.5762 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.2 | 92.6333 | 63 | 62.1667 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.7 | 69 | 85.3 | 68.8 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.013 | 68.336 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1537.15 | 10158.09 | 0:26 | 239.06 | 14.858 | 3552 | 1208.7 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4797 | 1.4297 | 10155 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.9222 | 58.9095 | 59.4112 | 105.1233 | 68.238 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3393 | 61.4751 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6759 | 151.5759 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.2333 | 92.7667 | 63.0333 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 69 | 85.2 | 68.8 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.013 | 68.336 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1540.15 | 10161.09 | 0:26 | 239.06 | 14.857 | 3551 | 1211.6 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4778 | 1.43 | 10158 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 72.9556 | 58.9163 | 59.4186 | 105.11 | 68.24 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3395 | 61.4719 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6748 | 151.5755 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.3333 | 92.8333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 69 | 85.1 | 68.8 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.013 | 68.337 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1543.15 | 10164.09 | 0:26 | 239.06 | 14.859 | 3552 | 1214.6 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4756 | 1.4289 | 10161 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.0222 | 58.9241 | 59.4259 | 105.08 | 68.2408 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3395 | 61.4942 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6746 | 151.5751 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.4333 | 93.0333 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 69 | 85.1 | 68.8 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.012 | 68.337 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1546.15 | 10167.09 | 0:26 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 1217.5 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4756 | 1.4281 | 10164 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.0278 | 58.9336 | 59.4314 | 105.0533 | 68.2424 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.339 | 61.5748 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6775 | 151.5747 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.5 | 93.1333 | 63.0667 | 62.1333 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 69 | 85.1 | 68.8 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.012 | 68.337 | 49.657
2024-12-01 | 0:48 | 1549.15 | 10170.09 | 0:26 | 239.1 | 14.863 | 3554 | 1220.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4787 | 1.4284 | 10167 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.0722 | 58.9448 | 59.4404 | 105.04 | 68.2465 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.339 | 61.5902 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6776 | 151.5744 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.6 | 93.2333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.9 | 69 | 85 | 68.8 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.648 | 49.012 | 68.337 | 49.656
2024-12-01 | 0:48 | 1552.15 | 10173.09 | 0:26 | 239.1 | 14.863 | 3553 | 1223.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4741 | 1.4294 | 10170 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.0778 | 58.9572 | 59.4549 | 105.02 | 68.2527 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3392 | 61.584 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6757 | 151.5739 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.6667 | 93.3333 | 63 | 62.1667 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 63 | 95.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.9 | 69 | 84.9 | 68.8 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.011 | 68.337 | 49.656
2024-12-01 | 0:48 | 1555.15 | 10176.09 | 0:26 | 239.1 | 14.861 | 3553 | 1226.4 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.471 | 1.4263 | 10173 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.1167 | 58.9698 | 59.4676 | 104.9967 | 68.2576 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3392 | 61.6029 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6756 | 151.5737 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.8 | 93.4667 | 63.0333 | 62.1 | 61.5 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 95.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 69 | 84.8 | 68.8 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.011 | 68.337 | 49.656
2024-12-01 | 0:48 | 1558.15 | 10179.09 | 0:26 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1229.4 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4671 | 1.4246 | 10176 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.1833 | 58.9831 | 59.4743 | 104.96 | 68.26 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.015 | 0.001 | 0 | 8.3391 | 61.6363 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6763 | 151.5732 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.9 | 93.6 | 63.0667 | 62.1667 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 95.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 69 | 84.8 | 68.8 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.011 | 68.337 | 49.656
2024-12-01 | 0:48 | 1561.15 | 10182.09 | 0:26 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1232.3 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4254 | 10179 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.2333 | 58.9966 | 59.4784 | 104.9333 | 68.26 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3396 | 61.5929 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6783 | 151.5729 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 97.9333 | 93.7667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 95.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 69 | 84.7 | 68.8 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.01 | 68.337 | 49.656
2024-12-01 | 0:48 | 1564.15 | 10185.1 | 0:26 | 239.09 | 14.86 | 3552 | 1235.3 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4243 | 10182 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.2222 | 59.0108 | 59.4829 | 104.92 | 68.26 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.019 | 0.001 | 0 | 8.3398 | 61.5945 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6782 | 151.5725 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98 | 93.8 | 63.0333 | 62.1667 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 69 | 84.7 | 68.8 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.649 | 49.01 | 68.338 | 49.655
2024-12-01 | 0:49 | 1567.15 | 10188.1 | 0:26 | 239.08 | 14.86 | 3552 | 1238.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4704 | 1.4221 | 10185 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.2611 | 59.025 | 59.489 | 104.8933 | 68.2612 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3397 | 61.6267 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.676 | 151.5721 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.0667 | 93.9333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 69 | 84.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.01 | 68.338 | 49.655
2024-12-01 | 0:49 | 1570.15 | 10191.1 | 0:26 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1241.2 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4654 | 1.4201 | 10188 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.2722 | 59.0385 | 59.4955 | 104.88 | 68.2629 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3394 | 61.6815 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6777 | 151.5718 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.1 | 94.0667 | 63.0333 | 62.1667 | 61.5 | 60.7667 | 124 | 124 | 62.9 | 96.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.1 | 69 | 84.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.009 | 68.338 | 49.655
2024-12-01 | 0:49 | 1573.15 | 10194.1 | 0:26 | 239.1 | 14.862 | 3553 | 1244.2 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4627 | 1.4178 | 10191 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.3333 | 59.0519 | 59.5004 | 104.86 | 68.2653 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3396 | 61.6807 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.678 | 151.5713 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.2 | 94.1667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.1 | 69 | 84.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.009 | 68.338 | 49.655
2024-12-01 | 0:49 | 1576.15 | 10197.1 | 0:26 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1247.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4662 | 1.4188 | 10194 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.3556 | 59.0649 | 59.5061 | 104.8233 | 68.2694 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3399 | 61.6654 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6785 | 151.571 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.2667 | 94.2333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.1 | 69 | 84.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.008 | 68.338 | 49.655
2024-12-01 | 0:49 | 1579.15 | 10200.1 | 0:26 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1250.1 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4673 | 1.4217 | 10197 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.3611 | 59.0784 | 59.5155 | 104.8 | 68.2731 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3397 | 61.7034 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6794 | 151.5707 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.3333 | 94.3333 | 63.0333 | 62.1667 | 61.5333 | 60.7667 | 124 | 124 | 62.9 | 96.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 69 | 84.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.65 | 49.008 | 68.338 | 49.654
2024-12-01 | 0:49 | 1582.15 | 10203.1 | 0:26 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 1253.1 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4725 | 1.4242 | 10200 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.4056 | 59.0923 | 59.5253 | 104.7733 | 68.2763 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3398 | 61.7055 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6806 | 151.5704 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.4667 | 94.4 | 63.0333 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 69 | 84.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.008 | 68.339 | 49.654
2024-12-01 | 0:49 | 1585.15 | 10206.1 | 0:26 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 1256 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4247 | 10203 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.4222 | 59.1061 | 59.5363 | 104.75 | 68.2788 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3397 | 61.7372 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.681 | 151.5699 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.5333 | 94.4667 | 63.0333 | 62.2 | 61.5333 | 60.7667 | 124 | 124 | 62.9 | 96.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 69 | 84.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.007 | 68.339 | 49.654
2024-12-01 | 0:49 | 1588.15 | 10209.1 | 0:26 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1259 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4241 | 10206 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.4722 | 59.1191 | 59.5482 | 104.73 | 68.28 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3398 | 61.7482 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6797 | 151.5695 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.6333 | 94.6333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 69 | 84.3 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.007 | 68.339 | 49.654
2024-12-01 | 0:49 | 1591.15 | 10212.1 | 0:27 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1262 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.472 | 1.4257 | 10209 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.5111 | 59.132 | 59.5555 | 104.71 | 68.2812 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3401 | 61.7359 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6812 | 151.5693 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.7333 | 94.7333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 69 | 84.3 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.651 | 49.006 | 68.339 | 49.654
2024-12-01 | 0:49 | 1594.15 | 10215.1 | 0:27 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1264.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4788 | 1.427 | 10212 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.5444 | 59.145 | 59.5637 | 104.69 | 68.2829 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3402 | 61.7418 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6799 | 151.5689 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.8 | 94.8333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.3 | 69 | 84.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.006 | 68.339 | 49.653
2024-12-01 | 0:49 | 1597.15 | 10218.1 | 0:27 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1267.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.48 | 1.4285 | 10215 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.5944 | 59.1584 | 59.5714 | 104.67 | 68.2849 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3401 | 61.7783 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6816 | 151.5685 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 98.9 | 94.9667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 96.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.3 | 69 | 84.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.006 | 68.339 | 49.653
2024-12-01 | 0:49 | 1600.15 | 10221.1 | 0:27 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1270.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4761 | 1.428 | 10218 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.6278 | 59.1719 | 59.5792 | 104.65 | 68.2898 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.016 | 0 | 0 | 8.34 | 61.8099 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6813 | 151.5682 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99 | 95.0667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 97 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.3 | 69 | 84.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.005 | 68.34 | 49.653
2024-12-01 | 0:49 | 1603.15 | 10224.1 | 0:27 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1273.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.473 | 1.4273 | 10221 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.6222 | 59.1858 | 59.5865 | 104.62 | 68.2951 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3397 | 61.8634 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6819 | 151.5678 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.0667 | 95.1667 | 63.0333 | 62.1667 | 61.5333 | 60.7667 | 124 | 124 | 62.9 | 97.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 69 | 84.2 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.652 | 49.005 | 68.34 | 49.653
2024-12-01 | 0:49 | 1606.15 | 10227.1 | 0:27 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1276.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4794 | 1.4283 | 10224 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.6833 | 59.1994 | 59.5935 | 104.5833 | 68.2963 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3396 | 61.8969 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.682 | 151.5675 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.1333 | 95.2667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.9 | 97.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 69 | 84.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.004 | 68.34 | 49.652
2024-12-01 | 0:49 | 1609.15 | 10230.1 | 0:27 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1279.7 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4283 | 10227 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.7 | 59.2127 | 59.5988 | 104.5767 | 68.2947 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3399 | 61.87 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6831 | 151.5671 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.2333 | 95.3333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 69 | 84.1 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.004 | 68.34 | 49.652
2024-12-01 | 0:49 | 1612.15 | 10233.1 | 0:27 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1282.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.471 | 1.4277 | 10230 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.7389 | 59.226 | 59.6053 | 104.55 | 68.2963 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3398 | 61.9066 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6827 | 151.5667 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.3 | 95.4667 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 69 | 84 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.003 | 68.34 | 49.652
2024-12-01 | 0:49 | 1615.15 | 10236.1 | 0:27 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1285.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4275 | 10233 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.7556 | 59.2392 | 59.6139 | 104.52 | 68.2988 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3399 | 61.9096 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.684 | 151.5664 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.3667 | 95.5333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 69 | 84 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.653 | 49.003 | 68.341 | 49.652
2024-12-01 | 0:49 | 1618.15 | 10239.1 | 0:27 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1288.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4815 | 1.4283 | 10236 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.7889 | 59.2515 | 59.6192 | 104.5 | 68.3012 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3398 | 61.9437 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6807 | 151.5661 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.4 | 95.6667 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.5 | 69 | 83.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.002 | 68.341 | 49.651
2024-12-01 | 0:49 | 1621.15 | 10242.1 | 0:27 | 239.13 | 14.864 | 3554 | 1291.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.428 | 10239 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.8111 | 59.2624 | 59.6229 | 104.48 | 68.3031 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3398 | 61.9647 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6837 | 151.5656 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.4 | 95.8 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.5 | 69 | 83.9 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.002 | 68.341 | 49.651
2024-12-01 | 0:49 | 1624.15 | 10245.1 | 0:27 | 239.14 | 14.865 | 3554 | 1294.5 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4269 | 10242 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.8278 | 59.2717 | 59.629 | 104.4733 | 68.3049 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 8.34 | 61.9468 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6835 | 151.5654 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.4667 | 95.8667 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.5 | 69 | 83.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.002 | 68.341 | 49.651
2024-12-01 | 0:50 | 1627.15 | 10248.1 | 0:27 | 239.14 | 14.865 | 3554 | 1297.5 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.471 | 1.4256 | 10245 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.8833 | 59.2799 | 59.6355 | 104.4467 | 68.3073 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3402 | 61.9433 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.683 | 151.565 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.5667 | 96.0333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 69 | 83.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.654 | 49.001 | 68.341 | 49.651
2024-12-01 | 0:50 | 1630.15 | 10251.11 | 0:27 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1300.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4698 | 1.4244 | 10248 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.9056 | 59.288 | 59.6416 | 104.4267 | 68.3135 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3402 | 61.9633 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6825 | 151.5647 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.6333 | 96.1 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 69 | 83.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49.001 | 68.342 | 49.65
2024-12-01 | 0:50 | 1633.15 | 10254.11 | 0:27 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 1303.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4713 | 1.4242 | 10251 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.9278 | 59.296 | 59.6498 | 104.4067 | 68.322 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3403 | 61.9739 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6833 | 151.5643 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.7 | 96.2 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 69 | 83.8 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49 | 68.342 | 49.65
2024-12-01 | 0:50 | 1636.15 | 10257.11 | 0:27 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1306.4 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4236 | 10254 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.9444 | 59.304 | 59.6602 | 104.3733 | 68.3276 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.0105 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6859 | 151.564 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.7 | 96.3 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 69 | 83.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 49 | 68.342 | 49.65
2024-12-01 | 0:50 | 1639.15 | 10260.11 | 0:27 | 239.11 | 14.86 | 3553 | 1309.3 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4216 | 10257 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 73.9778 | 59.312 | 59.6692 | 104.3533 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.0281 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6842 | 151.5636 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.8 | 96.4 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 97.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.7 | 69 | 83.7 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.655 | 48.999 | 68.342 | 49.65
2024-12-01 | 0:50 | 1642.15 | 10263.11 | 0:27 | 239.1 | 14.859 | 3552 | 1312.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4652 | 1.4191 | 10260 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74 | 59.3207 | 59.6765 | 104.3267 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.0736 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6837 | 151.5634 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.8667 | 96.5 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.7 | 69 | 83.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 48.999 | 68.342 | 49.649
2024-12-01 | 0:50 | 1645.15 | 10266.11 | 0:27 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1315.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 1 | 1.4629 | 1.4179 | 10263 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.0278 | 59.33 | 59.6835 | 104.32 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3403 | 62.0466 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6875 | 151.563 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 99.9333 | 96.6333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 69 | 83.6 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 48.998 | 68.343 | 49.649
2024-12-01 | 0:50 | 1648.15 | 10269.11 | 0:27 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1318.2 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4645 | 1.419 | 10266 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.0611 | 59.3405 | 59.6888 | 104.3 | 68.3304 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.34 | 62.0955 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6865 | 151.5627 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100 | 96.7 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 69 | 83.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.656 | 48.998 | 68.343 | 49.649
2024-12-01 | 0:50 | 1651.15 | 10272.11 | 0:28 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1321.2 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4722 | 1.422 | 10269 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.0778 | 59.3525 | 59.6941 | 104.2733 | 68.3316 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 8.34 | 62.113 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6848 | 151.5624 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.0333 | 96.8333 | 63.0333 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 69 | 83.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 48.997 | 68.343 | 49.648
2024-12-01 | 0:50 | 1654.15 | 10275.11 | 0:28 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1324.1 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4234 | 10272 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.1278 | 59.3641 | 59.7031 | 104.2567 | 68.3333 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.1245 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6854 | 151.562 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.1 | 96.9667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 69 | 83.5 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 48.997 | 68.343 | 49.648
2024-12-01 | 0:50 | 1657.15 | 10278.12 | 0:28 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1327.1 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4246 | 10275 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.1333 | 59.3751 | 59.7141 | 104.23 | 68.3345 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.34 | 62.1417 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6864 | 151.5618 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.1333 | 97.0333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.9 | 69 | 83.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 48.996 | 68.343 | 49.648
2024-12-01 | 0:50 | 1660.15 | 10281.12 | 0:28 | 239.15 | 14.864 | 3554 | 1330.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4711 | 1.424 | 10278 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.1667 | 59.3862 | 59.7222 | 104.21 | 68.3382 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.1467 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6858 | 151.5613 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.2 | 97.1333 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.9 | 69 | 83.4 | 68.7 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 48.996 | 68.344 | 49.648
2024-12-01 | 0:50 | 1663.15 | 10284.12 | 0:28 | 239.16 | 14.863 | 3554 | 1333 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4695 | 1.4249 | 10281 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.2056 | 59.3973 | 59.7259 | 104.18 | 68.341 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.1636 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6876 | 151.5611 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.3 | 97.2333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 69 | 83.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.657 | 48.996 | 68.344 | 49.648
2024-12-01 | 0:50 | 1666.15 | 10287.12 | 0:28 | 239.17 | 14.862 | 3554 | 1336 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4741 | 1.4283 | 10284 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.2222 | 59.4084 | 59.7296 | 104.1633 | 68.3427 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3403 | 62.1637 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6861 | 151.5608 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.3667 | 97.3 | 63.0667 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 69 | 83.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.658 | 48.995 | 68.344 | 49.647
2024-12-01 | 0:50 | 1669.15 | 10290.12 | 0:28 | 239.16 | 14.862 | 3554 | 1338.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4283 | 10287 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.25 | 59.4195 | 59.7357 | 104.1433 | 68.3443 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.045 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3406 | 62.1393 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6883 | 151.5605 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.4 | 97.4 | 63.1 | 62.2333 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 69 | 83.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.658 | 48.995 | 68.344 | 49.647
2024-12-01 | 0:50 | 1672.15 | 10293.12 | 0:28 | 239.16 | 14.864 | 3555 | 1341.9 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4781 | 1.4299 | 10290 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.2667 | 59.4306 | 59.7435 | 104.13 | 68.3463 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3407 | 62.1533 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6882 | 151.5602 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.4333 | 97.5333 | 63.0667 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 69 | 83.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.658 | 48.994 | 68.344 | 49.647
2024-12-01 | 0:50 | 1675.15 | 10296.12 | 0:28 | 239.15 | 14.862 | 3554 | 1344.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4286 | 10293 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.3 | 59.4408 | 59.7484 | 104.0967 | 68.3471 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3406 | 62.1792 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6866 | 151.5598 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.5 | 97.6333 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 98.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 69 | 83.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 48.994 | 68.345 | 49.647
2024-12-01 | 0:50 | 1678.15 | 10299.12 | 0:28 | 239.15 | 14.861 | 3554 | 1347.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4304 | 10296 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.3278 | 59.4518 | 59.7549 | 104.08 | 68.3484 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3405 | 62.198 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6872 | 151.5596 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.5667 | 97.7 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 69 | 83.3 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 48.994 | 68.345 | 49.646
2024-12-01 | 0:50 | 1681.15 | 10302.12 | 0:28 | 239.12 | 14.858 | 3552 | 1350.8 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.481 | 1.4296 | 10299 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.35 | 59.4633 | 59.7671 | 104.0533 | 68.3496 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.2742 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6879 | 151.5593 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.6 | 97.8 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 69 | 83.2 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 48.993 | 68.345 | 49.646
2024-12-01 | 0:50 | 1684.15 | 10305.12 | 0:28 | 239.13 | 14.864 | 3554 | 1353.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.48 | 1.4296 | 10302 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.3611 | 59.474 | 59.7827 | 104.04 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.3193 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6894 | 151.5589 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.6 | 97.8667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 69 | 83.2 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.659 | 48.993 | 68.345 | 49.646
2024-12-01 | 0:51 | 1687.15 | 10308.12 | 0:28 | 239.13 | 14.864 | 3554 | 1356.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4776 | 1.4293 | 10305 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.3778 | 59.4842 | 59.7929 | 104.0267 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.3368 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.689 | 151.5587 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.6 | 97.9667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 69 | 83.2 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 48.992 | 68.345 | 49.646
2024-12-01 | 0:51 | 1690.15 | 10311.12 | 0:28 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1359.7 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4755 | 1.4285 | 10308 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.4 | 59.4944 | 59.799 | 104 | 68.3518 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.045 | 0.016 | 0.001 | 0 | 8.34 | 62.3365 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6888 | 151.5583 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.6667 | 98.0333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 69 | 83.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 48.992 | 68.346 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1693.15 | 10314.12 | 0:28 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1362.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4772 | 1.429 | 10311 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.4167 | 59.5046 | 59.8059 | 103.99 | 68.3543 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.3626 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6898 | 151.558 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.6667 | 98.1333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 69 | 83.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.66 | 48.991 | 68.346 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1696.15 | 10317.12 | 0:28 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1365.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4287 | 10314 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.4333 | 59.5148 | 59.8137 | 103.94 | 68.3555 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.3746 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6905 | 151.5577 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.7 | 98.2 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 69 | 83.1 | 68.6 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 48.991 | 68.346 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1699.15 | 10320.12 | 0:28 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1368.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4264 | 10317 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.45 | 59.5251 | 59.8218 | 103.9333 | 68.3555 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.015 | 0.001 | 0 | 8.3397 | 62.4132 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6914 | 151.5574 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.7 | 98.3 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 69 | 83 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 48.991 | 68.346 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1702.15 | 10323.12 | 0:28 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1371.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4674 | 1.4244 | 10320 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.4722 | 59.5355 | 59.8263 | 103.9067 | 68.3543 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.015 | 0 | 0 | 8.34 | 62.4004 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6871 | 151.5572 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.7333 | 98.3667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 69 | 83 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 48.99 | 68.347 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1705.15 | 10326.12 | 0:28 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 1374.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4741 | 1.425 | 10323 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.4944 | 59.5448 | 59.8312 | 103.8867 | 68.3567 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.4205 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6889 | 151.5569 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.8333 | 98.4667 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 69 | 83 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.661 | 48.99 | 68.347 | 49.645
2024-12-01 | 0:51 | 1708.15 | 10329.12 | 0:28 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 1377.4 | 0 | 59.999 | 3554 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4239 | 10326 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.5389 | 59.5537 | 59.8386 | 103.8733 | 68.3616 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.4138 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6926 | 151.5565 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 100.9333 | 98.6 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 69 | 83 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 48.99 | 68.347 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1711.15 | 10332.12 | 0:29 | 239.1 | 14.861 | 3553 | 1380.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4696 | 1.4217 | 10329 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.5611 | 59.5636 | 59.8463 | 103.86 | 68.3684 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.4683 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.693 | 151.5563 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101 | 98.6667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.8 | 99.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 69 | 82.9 | 68.6 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 48.989 | 68.347 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1714.15 | 10335.12 | 0:29 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 1383.4 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4658 | 1.4181 | 10332 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.5889 | 59.5725 | 59.8537 | 103.82 | 68.3727 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.493 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6896 | 151.556 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.0333 | 98.7667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 99.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 69 | 82.9 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.662 | 48.989 | 68.347 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1717.15 | 10338.12 | 0:29 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1386.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4634 | 1.4179 | 10335 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.6278 | 59.58 | 59.8614 | 103.8 | 68.3751 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3397 | 62.5101 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6901 | 151.5556 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.1 | 98.9 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 99.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 69 | 82.9 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 48.989 | 68.348 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1720.15 | 10341.12 | 0:29 | 239.09 | 14.858 | 3552 | 1389.3 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4657 | 1.4197 | 10338 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.6444 | 59.5862 | 59.8694 | 103.78 | 68.3763 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.4719 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6917 | 151.5554 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.2 | 98.9667 | 63.1 | 62.2333 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 69 | 82.9 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 48.988 | 68.348 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1723.15 | 10344.12 | 0:29 | 239.1 | 14.857 | 3552 | 1392.3 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4225 | 10341 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.6611 | 59.5911 | 59.8792 | 103.7733 | 68.3782 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.4898 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6903 | 151.5551 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.2667 | 99.0333 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 69 | 82.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.663 | 48.988 | 68.348 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1726.15 | 10347.12 | 0:29 | 239.11 | 14.861 | 3553 | 1395.2 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4245 | 10344 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.6889 | 59.5951 | 59.8908 | 103.74 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3403 | 62.4894 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6923 | 151.5547 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.3 | 99.1333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 69 | 82.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.664 | 48.988 | 68.348 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1729.15 | 10350.12 | 0:29 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 1398.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4721 | 1.4242 | 10347 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.7167 | 59.5994 | 59.899 | 103.7233 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3403 | 62.4931 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6924 | 151.5545 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.3333 | 99.2 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 69 | 82.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.664 | 48.988 | 68.349 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1732.15 | 10353.12 | 0:29 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1401.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.47 | 1.4244 | 10350 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.7389 | 59.6044 | 59.9045 | 103.7033 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.5631 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6927 | 151.5542 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.4333 | 99.2667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.8 | 68.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.664 | 48.987 | 68.349 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1735.15 | 10356.12 | 0:29 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1404.1 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4744 | 1.427 | 10353 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.7778 | 59.6098 | 59.911 | 103.69 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.5886 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6907 | 151.554 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.5 | 99.3667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.7 | 68.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 48.987 | 68.349 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1738.15 | 10359.13 | 0:29 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1407.1 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4275 | 10356 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.8 | 59.6158 | 59.9196 | 103.67 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.5718 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6922 | 151.5536 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.6 | 99.4667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.7 | 68.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 48.987 | 68.349 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1741.15 | 10362.13 | 0:29 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1410 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4286 | 10359 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.8111 | 59.6238 | 59.9269 | 103.6367 | 68.3808 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.5717 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6939 | 151.5534 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.6 | 99.5 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.6 | 68.6 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.665 | 48.987 | 68.35 | 49.644
2024-12-01 | 0:51 | 1744.15 | 10365.13 | 0:29 | 239.12 | 14.858 | 3553 | 1413 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4275 | 10362 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.8222 | 59.6345 | 59.9335 | 103.6233 | 68.3833 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.6316 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6936 | 151.5531 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.6667 | 99.6 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.6 | 68.6 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 48.986 | 68.35 | 49.644
2024-12-01 | 0:52 | 1747.15 | 10368.13 | 0:29 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1415.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4283 | 10365 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.8667 | 59.6478 | 59.938 | 103.59 | 68.3849 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3397 | 62.6683 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6939 | 151.5528 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.7667 | 99.6667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.6 | 68.6 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 48.986 | 68.35 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1750.15 | 10371.13 | 0:29 | 239.12 | 14.862 | 3553 | 1418.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4787 | 1.428 | 10368 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.8944 | 59.6638 | 59.9433 | 103.5767 | 68.3845 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3396 | 62.7001 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6943 | 151.5526 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.8333 | 99.7667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 69 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 48.986 | 68.35 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1753.15 | 10374.13 | 0:29 | 239.12 | 14.858 | 3553 | 1421.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.474 | 1.4289 | 10371 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.9111 | 59.6806 | 59.9514 | 103.5567 | 68.3841 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3395 | 62.7161 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6955 | 151.5523 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.9 | 99.8 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 69 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.666 | 48.986 | 68.351 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1756.15 | 10377.13 | 0:29 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1424.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.474 | 1.427 | 10374 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.9333 | 59.6975 | 59.9624 | 103.5433 | 68.3861 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0 | 8.34 | 62.6761 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6928 | 151.552 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 101.9667 | 99.8667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 69 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.667 | 48.985 | 68.351 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1759.15 | 10380.13 | 0:29 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1427.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4775 | 1.427 | 10377 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.9556 | 59.7143 | 59.9771 | 103.52 | 68.3894 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.018 | 0 | 0 | 8.34 | 62.6932 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6928 | 151.5517 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102 | 99.9667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 100.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 68.9 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.667 | 48.985 | 68.351 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1762.15 | 10383.13 | 0:29 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1430.7 | 0 | 59.999 | 3554 | 0.9999 | 1.4778 | 1.4272 | 10380 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 74.9833 | 59.7312 | 59.9918 | 103.4933 | 68.3922 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3397 | 62.7468 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6949 | 151.5514 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.0667 | 100.0667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 68.9 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.667 | 48.985 | 68.351 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1765.15 | 10386.13 | 0:29 | 239.14 | 14.862 | 3554 | 1433.7 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.478 | 1.4274 | 10383 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.0111 | 59.7472 | 60.0016 | 103.48 | 68.3955 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0 | 8.34 | 62.7223 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6958 | 151.5512 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.1333 | 100.1333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.9 | 82.5 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 48.985 | 68.352 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1768.15 | 10389.13 | 0:29 | 239.14 | 14.864 | 3554 | 1436.7 | 0 | 60.003 | 3555 | 0.9999 | 1.4734 | 1.4261 | 10386 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.0056 | 59.7614 | 60.0086 | 103.46 | 68.3976 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3404 | 62.6785 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6961 | 151.5509 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.1667 | 100.2 | 63.1 | 62.2 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.9 | 82.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 48.984 | 68.352 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1771.15 | 10392.13 | 0:30 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1439.6 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4697 | 1.4236 | 10389 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.0333 | 59.7729 | 60.0171 | 103.44 | 68.398 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3405 | 62.6849 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6948 | 151.5507 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.2 | 100.2 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.9 | 82.4 | 68.6 | 450 | 94 | 1172 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.668 | 48.984 | 68.352 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1774.15 | 10395.13 | 0:30 | 239.12 | 14.859 | 3553 | 1442.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4244 | 10392 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.0556 | 59.7818 | 60.0233 | 103.4167 | 68.3976 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.7324 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6972 | 151.5503 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.3 | 100.3 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.9 | 82.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 48.984 | 68.352 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1777.15 | 10398.13 | 0:30 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1445.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4699 | 1.4241 | 10395 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.0889 | 59.7882 | 60.0282 | 103.39 | 68.3988 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.02 | 0 | 0 | 8.34 | 62.7761 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6965 | 151.5501 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.3667 | 100.4 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.9 | 82.3 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 48.984 | 68.353 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1780.15 | 10401.13 | 0:30 | 239.1 | 14.857 | 3552 | 1448.5 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4669 | 1.4217 | 10398 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.1167 | 59.793 | 60.0347 | 103.3733 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.8001 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6944 | 151.5498 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.4333 | 100.5 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.3 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 48.983 | 68.353 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1783.15 | 10404.13 | 0:30 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 1451.5 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4641 | 1.4192 | 10401 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.1333 | 59.797 | 60.04 | 103.3533 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.787 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6961 | 151.5495 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.5 | 100.5333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.669 | 48.983 | 68.353 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1786.15 | 10407.13 | 0:30 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1454.4 | 0 | 60.002 | 3553 | 1 | 1.4648 | 1.4181 | 10404 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.1556 | 59.8007 | 60.0461 | 103.3333 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.7895 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.696 | 151.5493 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.5333 | 100.6333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.67 | 48.983 | 68.353 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1789.15 | 10410.13 | 0:30 | 239.09 | 14.858 | 3552 | 1457.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4639 | 1.4197 | 10407 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.1778 | 59.8044 | 60.0551 | 103.3133 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3402 | 62.8138 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6951 | 151.5491 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.6333 | 100.7 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.67 | 48.983 | 68.353 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1792.15 | 10413.13 | 0:30 | 239.09 | 14.86 | 3553 | 1460.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4692 | 1.423 | 10410 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.1944 | 59.8083 | 60.0649 | 103.3 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.8338 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6974 | 151.5487 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.7 | 100.7333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.67 | 48.983 | 68.354 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1795.15 | 10416.13 | 0:30 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1463.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4243 | 10413 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.2278 | 59.8132 | 60.0739 | 103.27 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3401 | 62.847 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.698 | 151.5484 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.8 | 100.8333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 48.982 | 68.354 | 49.643
2024-12-01 | 0:52 | 1798.15 | 10419.13 | 0:30 | 239.11 | 14.859 | 3553 | 1466.3 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4245 | 10416 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.2556 | 59.8194 | 60.0794 | 103.25 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3398 | 62.9011 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6988 | 151.5482 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.9 | 100.9 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 48.982 | 68.354 | 49.642
2024-12-01 | 0:52 | 1801.15 | 10422.13 | 0:30 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1469.2 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.47 | 1.4246 | 10419 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.2722 | 59.8269 | 60.0861 | 103.2267 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3398 | 62.9141 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6976 | 151.5479 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 102.9 | 101.0333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.671 | 48.982 | 68.354 | 49.642
2024-12-01 | 0:52 | 1804.15 | 10425.13 | 0:30 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1472.2 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4742 | 1.4267 | 10422 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.3 | 59.8358 | 60.0984 | 103.2067 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3398 | 62.9348 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6984 | 151.5478 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103 | 101.1 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 48.981 | 68.355 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1807.15 | 10428.14 | 0:30 | 239.13 | 14.865 | 3554 | 1475.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4775 | 1.429 | 10425 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.3389 | 59.846 | 60.1112 | 103.18 | 68.4004 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.34 | 62.9159 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7026 | 151.5475 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.0667 | 101.2 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 101.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.672 | 48.981 | 68.355 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1810.15 | 10431.13 | 0:30 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1478.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4717 | 1.429 | 10428 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.3611 | 59.8558 | 60.1206 | 103.1567 | 68.4016 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3397 | 62.9705 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6995 | 151.5472 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.1333 | 101.3333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.673 | 48.981 | 68.355 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1813.15 | 10434.14 | 0:30 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1481.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4286 | 10431 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.3889 | 59.8652 | 60.1292 | 103.1367 | 68.4041 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3399 | 62.9595 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7002 | 151.547 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.2 | 101.4 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.673 | 48.98 | 68.355 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1816.15 | 10437.14 | 0:30 | 239.11 | 14.863 | 3554 | 1484 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4762 | 1.4291 | 10434 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.4056 | 59.8741 | 60.1386 | 103.11 | 68.4045 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3403 | 62.9211 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.699 | 151.5467 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.2667 | 101.4667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.673 | 48.98 | 68.355 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1819.15 | 10440.13 | 0:30 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1487 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.479 | 1.4301 | 10437 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.4222 | 59.8839 | 60.1484 | 103.08 | 68.4041 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.34 | 62.9734 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.699 | 151.5464 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.3 | 101.5333 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 48.98 | 68.356 | 49.642
2024-12-01 | 0:53 | 1822.15 | 10443.14 | 0:30 | 239.12 | 14.863 | 3554 | 1490 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4807 | 1.4306 | 10440 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.4611 | 59.8936 | 60.1569 | 103.05 | 68.4037 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3397 | 63.0293 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6983 | 151.5462 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.4 | 101.6333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 82 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 48.979 | 68.356 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1825.15 | 10446.14 | 0:30 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1492.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4782 | 1.429 | 10443 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.4778 | 59.9034 | 60.1635 | 103.0233 | 68.4037 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.0718 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.699 | 151.5459 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.4667 | 101.7 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 81.9 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.674 | 48.979 | 68.356 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1828.15 | 10449.14 | 0:30 | 239.13 | 14.858 | 3553 | 1495.9 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4729 | 1.428 | 10446 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.4944 | 59.9132 | 60.172 | 103.0033 | 68.4049 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.0748 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7003 | 151.5458 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.5 | 101.7667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.9 | 81.9 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 48.978 | 68.356 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1831.15 | 10452.14 | 0:31 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1498.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4285 | 10449 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.5278 | 59.9229 | 60.1806 | 102.99 | 68.4045 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.1252 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.699 | 151.5454 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.6 | 101.8333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.9 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 48.978 | 68.357 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1834.15 | 10455.14 | 0:31 | 239.14 | 14.864 | 3554 | 1501.8 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.475 | 1.429 | 10452 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.5444 | 59.9328 | 60.192 | 102.9767 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.1088 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6967 | 151.5452 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.6667 | 101.8667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.9 | 68.5 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.675 | 48.978 | 68.357 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1837.15 | 10458.14 | 0:31 | 239.14 | 14.862 | 3554 | 1504.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4724 | 1.4285 | 10455 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.5778 | 59.9439 | 60.2067 | 102.95 | 68.4016 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.1006 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7003 | 151.5449 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.8 | 101.9333 | 63.1 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 48.977 | 68.357 | 49.641
2024-12-01 | 0:53 | 1840.15 | 10461.14 | 0:31 | 239.14 | 14.859 | 3553 | 1507.7 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4697 | 1.4264 | 10458 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.5944 | 59.9558 | 60.2231 | 102.9267 | 68.4041 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.1255 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7002 | 151.5447 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.8333 | 102 | 63.1 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 48.977 | 68.358 | 49.64
2024-12-01 | 0:53 | 1843.15 | 10464.14 | 0:31 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1510.7 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.469 | 1.4249 | 10461 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.6167 | 59.9667 | 60.2353 | 102.9067 | 68.4057 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.1517 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7016 | 151.5444 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 103.9333 | 102.0333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.676 | 48.976 | 68.358 | 49.64
2024-12-01 | 0:53 | 1846.15 | 10467.14 | 0:31 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1513.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4702 | 1.4254 | 10464 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.6333 | 59.976 | 60.2443 | 102.8867 | 68.4078 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.1619 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6988 | 151.5442 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104 | 102.1333 | 63.0667 | 62.2333 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.7 | 102.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1173 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.677 | 48.976 | 68.358 | 49.64
2024-12-01 | 0:53 | 1849.15 | 10470.14 | 0:31 | 239.11 | 14.86 | 3553 | 1516.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4247 | 10467 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.6833 | 59.9846 | 60.2529 | 102.8533 | 68.4073 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.1599 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6991 | 151.5439 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.1 | 102.2333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 102.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.677 | 48.976 | 68.358 | 49.64
2024-12-01 | 0:53 | 1852.15 | 10473.14 | 0:31 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 1519.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4697 | 1.4236 | 10470 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.7056 | 59.9926 | 60.2627 | 102.8333 | 68.4061 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.1721 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7004 | 151.5437 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.1667 | 102.3 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.677 | 48.975 | 68.359 | 49.64
2024-12-01 | 0:53 | 1855.15 | 10476.14 | 0:31 | 239.09 | 14.857 | 3552 | 1522.5 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4651 | 1.4212 | 10473 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.7222 | 60.0006 | 60.2741 | 102.82 | 68.4065 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3398 | 63.1595 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7016 | 151.5434 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.2333 | 102.3667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.9 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 48.975 | 68.359 | 49.639
2024-12-01 | 0:53 | 1858.15 | 10479.14 | 0:31 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 1525.5 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.462 | 1.4182 | 10476 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.7556 | 60.0086 | 60.2871 | 102.7933 | 68.409 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3398 | 63.1638 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.6989 | 151.5433 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.3 | 102.4667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.9 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 48.974 | 68.359 | 49.639
2024-12-01 | 0:53 | 1861.15 | 10482.14 | 0:31 | 239.08 | 14.857 | 3552 | 1528.5 | 0 | 60.002 | 3552 | 1 | 1.4613 | 1.4184 | 10479 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.7889 | 60.0166 | 60.2982 | 102.78 | 68.4106 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3397 | 63.2004 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7022 | 151.543 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.4 | 102.5333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1171 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.678 | 48.974 | 68.359 | 49.639
2024-12-01 | 0:53 | 1864.15 | 10485.14 | 0:31 | 239.08 | 14.857 | 3552 | 1531.4 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4672 | 1.4198 | 10482 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.8111 | 60.024 | 60.3088 | 102.7667 | 68.4106 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3396 | 63.2201 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7036 | 151.5427 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.4333 | 102.6 | 63.1333 | 62.2667 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 103.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.679 | 48.974 | 68.36 | 49.639
2024-12-01 | 0:54 | 1867.15 | 10488.14 | 0:31 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1534.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4677 | 1.4223 | 10485 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.8278 | 60.0317 | 60.322 | 102.7533 | 68.4114 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.2449 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7024 | 151.5425 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.5 | 102.6667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 103.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.679 | 48.973 | 68.36 | 49.639
2024-12-01 | 0:54 | 1870.15 | 10491.14 | 0:31 | 239.09 | 14.86 | 3553 | 1537.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4698 | 1.4233 | 10488 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.8389 | 60.0405 | 60.3371 | 102.74 | 68.4135 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.3396 | 63.2472 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7026 | 151.5423 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.5667 | 102.7 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 103.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.6 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 48.973 | 68.36 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1873.15 | 10494.14 | 0:31 | 239.11 | 14.859 | 3553 | 1540.3 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.471 | 1.4245 | 10491 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.8667 | 60.0504 | 60.3488 | 102.7033 | 68.4151 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.2603 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7027 | 151.5421 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.6 | 102.8 | 63.1333 | 62.2333 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 103.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.6 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 48.972 | 68.36 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1876.15 | 10497.14 | 0:31 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1543.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4698 | 1.4236 | 10494 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.8667 | 60.0605 | 60.3576 | 102.68 | 68.4147 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.2703 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7044 | 151.5418 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.6333 | 102.8667 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.6 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.68 | 48.972 | 68.361 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1879.15 | 10500.14 | 0:31 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1546.2 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4721 | 1.4249 | 10497 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.9111 | 60.0698 | 60.3682 | 102.6467 | 68.4135 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.3146 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7036 | 151.5416 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.7333 | 102.9667 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.6 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 48.972 | 68.361 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1882.15 | 10503.14 | 0:31 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1549.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4794 | 1.428 | 10500 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.9278 | 60.0778 | 60.3804 | 102.62 | 68.4102 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.2887 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7028 | 151.5413 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.8 | 103 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.6 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 48.971 | 68.361 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1885.15 | 10506.14 | 0:31 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1552.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4786 | 1.428 | 10503 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.9667 | 60.0845 | 60.3912 | 102.6033 | 68.4069 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.3384 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7042 | 151.5412 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.9 | 103.1 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.681 | 48.971 | 68.361 | 49.638
2024-12-01 | 0:54 | 1888.15 | 10509.14 | 0:31 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1555.1 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4751 | 1.4275 | 10506 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 75.9667 | 60.0898 | 60.4039 | 102.5767 | 68.4069 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.3829 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7035 | 151.5409 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 104.9333 | 103.1333 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 48.97 | 68.362 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1891.15 | 10512.14 | 0:32 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1558.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4275 | 10509 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.0056 | 60.0942 | 60.4229 | 102.5767 | 68.4073 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.3653 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7035 | 151.5407 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.0333 | 103.2667 | 63.1 | 62.2333 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.2 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 48.97 | 68.362 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1894.15 | 10515.14 | 0:32 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1561 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4277 | 10512 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.0389 | 60.0978 | 60.4439 | 102.55 | 68.4065 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.3791 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7044 | 151.5404 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.1333 | 103.3333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.682 | 48.97 | 68.362 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1897.15 | 10518.14 | 0:32 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1564 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.477 | 1.4293 | 10515 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.0667 | 60.1007 | 60.4604 | 102.53 | 68.4073 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.4225 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7058 | 151.5403 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.2 | 103.4333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 48.969 | 68.362 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1900.15 | 10521.15 | 0:32 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 1566.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4748 | 1.428 | 10518 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.0778 | 60.1031 | 60.4727 | 102.51 | 68.4102 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.4371 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7043 | 151.54 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.2 | 103.5 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 103.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.5 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 48.969 | 68.363 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1903.15 | 10524.15 | 0:32 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1569.9 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4743 | 1.428 | 10521 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.1167 | 60.1059 | 60.4837 | 102.49 | 68.4122 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3395 | 63.395 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7035 | 151.5397 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.3 | 103.6 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 48.969 | 68.363 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1906.15 | 10527.15 | 0:32 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1572.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4266 | 10524 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.1222 | 60.1099 | 60.4951 | 102.4633 | 68.4122 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3397 | 63.3825 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7068 | 151.5395 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.3333 | 103.6 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.683 | 48.969 | 68.363 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1909.15 | 10530.15 | 0:32 | 239.14 | 14.862 | 3554 | 1575.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4792 | 1.4277 | 10527 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.1444 | 60.1152 | 60.5053 | 102.45 | 68.4118 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.4596 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7049 | 151.5392 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.4 | 103.6667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.4 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.684 | 48.968 | 68.363 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1912.15 | 10533.15 | 0:32 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1578.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.479 | 1.4277 | 10530 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.1667 | 60.1219 | 60.5186 | 102.43 | 68.4118 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 8.339 | 63.4923 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7051 | 151.5392 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.5 | 103.7 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.3 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.684 | 48.968 | 68.363 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1915.15 | 10536.15 | 0:32 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1581.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.479 | 1.4269 | 10533 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.1833 | 60.1299 | 60.5363 | 102.4233 | 68.4106 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.044 | 0.014 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.4846 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7054 | 151.5388 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.5 | 103.8 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.3 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 48.968 | 68.364 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1918.15 | 10539.15 | 0:32 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1584.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4717 | 1.4254 | 10536 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.2111 | 60.1399 | 60.5551 | 102.39 | 68.411 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.478 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7093 | 151.5387 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.5667 | 103.9 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.3 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 48.967 | 68.364 | 49.637
2024-12-01 | 0:54 | 1921.15 | 10542.15 | 0:32 | 239.12 | 14.858 | 3553 | 1587.7 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4713 | 1.4241 | 10539 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.2222 | 60.1507 | 60.5716 | 102.38 | 68.4122 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.018 | 0.001 | 0 | 8.3393 | 63.5 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7044 | 151.5384 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.6333 | 103.9 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.685 | 48.967 | 68.364 | 49.636
2024-12-01 | 0:54 | 1924.15 | 10545.15 | 0:32 | 239.1 | 14.857 | 3552 | 1590.6 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4712 | 1.424 | 10542 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.2611 | 60.1627 | 60.5876 | 102.36 | 68.4118 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.5325 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7045 | 151.5381 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.7667 | 104 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 48.967 | 68.364 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1927.15 | 10548.15 | 0:32 | 239.1 | 14.857 | 3552 | 1593.6 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4253 | 10545 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.2833 | 60.1762 | 60.6039 | 102.34 | 68.4102 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.5016 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7052 | 151.538 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.8333 | 104.0667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 48.967 | 68.365 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1930.15 | 10551.15 | 0:32 | 239.08 | 14.859 | 3552 | 1596.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4683 | 1.4223 | 10548 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.3111 | 60.1899 | 60.6198 | 102.3333 | 68.411 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.5054 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7058 | 151.5378 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 105.9 | 104.1667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.686 | 48.966 | 68.365 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1933.15 | 10554.15 | 0:32 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 1599.5 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4649 | 1.4195 | 10551 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.3278 | 60.2035 | 60.6357 | 102.3133 | 68.4114 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.5269 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7064 | 151.5375 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106 | 104.2 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 48.966 | 68.365 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1936.15 | 10557.15 | 0:32 | 239.07 | 14.859 | 3552 | 1602.5 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4653 | 1.4177 | 10554 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.3778 | 60.2169 | 60.6533 | 102.2867 | 68.4114 | 0.008 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.5359 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7056 | 151.5373 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.1333 | 104.3333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 104.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 48.966 | 68.365 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1939.15 | 10560.15 | 0:32 | 239.07 | 14.857 | 3552 | 1605.4 | 0 | 60.001 | 3552 | 1 | 1.4619 | 1.4185 | 10557 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.4111 | 60.2302 | 60.6733 | 102.26 | 68.409 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.5468 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.708 | 151.5371 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.2667 | 104.4 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.687 | 48.965 | 68.366 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1942.15 | 10563.15 | 0:32 | 239.09 | 14.856 | 3552 | 1608.4 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4651 | 1.4192 | 10560 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.4556 | 60.2432 | 60.6916 | 102.24 | 68.4065 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.5852 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7061 | 151.5369 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.3667 | 104.4667 | 63.1333 | 62.3333 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 105.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 48.965 | 68.366 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1945.15 | 10566.15 | 0:32 | 239.1 | 14.858 | 3552 | 1611.4 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4235 | 10563 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.4611 | 60.2546 | 60.708 | 102.22 | 68.4065 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3392 | 63.6024 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7067 | 151.5367 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.4 | 104.5667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 48.965 | 68.366 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1948.15 | 10569.15 | 0:32 | 239.1 | 14.859 | 3552 | 1614.3 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4761 | 1.424 | 10566 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.4833 | 60.2651 | 60.7243 | 102.2067 | 68.4082 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.5804 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7077 | 151.5364 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.4667 | 104.6333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.688 | 48.965 | 68.367 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1951.15 | 10572.15 | 0:33 | 239.11 | 14.86 | 3553 | 1617.3 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4255 | 10569 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.5 | 60.2737 | 60.7414 | 102.18 | 68.4094 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3396 | 63.5786 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7082 | 151.5362 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.5 | 104.7 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.689 | 48.964 | 68.367 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1954.15 | 10575.15 | 0:33 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1620.2 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4249 | 10572 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.5389 | 60.2803 | 60.7578 | 102.1567 | 68.4065 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.6066 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.709 | 151.536 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.6333 | 104.7333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 105.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.689 | 48.964 | 68.367 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1957.15 | 10578.15 | 0:33 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1623.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4689 | 1.4246 | 10575 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.5611 | 60.2856 | 60.7747 | 102.1367 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3395 | 63.6093 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7102 | 151.5358 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.7 | 104.8667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.69 | 48.964 | 68.367 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1960.15 | 10581.15 | 0:33 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1626.2 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4746 | 1.4266 | 10578 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.6222 | 60.2902 | 60.7935 | 102.1167 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.6562 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7072 | 151.5356 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.8333 | 104.9667 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 105.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.69 | 48.964 | 68.368 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1963.15 | 10584.15 | 0:33 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 1629.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4285 | 10581 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.6111 | 60.2938 | 60.8131 | 102.1 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3389 | 63.7117 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7074 | 151.5354 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.8667 | 105 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.69 | 48.963 | 68.368 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1966.15 | 10587.15 | 0:33 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1632.1 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4292 | 10584 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.6389 | 60.296 | 60.8314 | 102.06 | 68.4004 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.673 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7073 | 151.5351 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 106.9667 | 105.0667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 81 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.691 | 48.963 | 68.368 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1969.15 | 10590.15 | 0:33 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1635 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4726 | 1.429 | 10587 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.6722 | 60.2973 | 60.8498 | 102.0433 | 68.402 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.6833 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7087 | 151.5349 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.0667 | 105.1667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 105.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.691 | 48.963 | 68.368 | 49.636
2024-12-01 | 0:55 | 1972.15 | 10593.15 | 0:33 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1638 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.473 | 1.4285 | 10590 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.7056 | 60.2982 | 60.8737 | 102.0233 | 68.4061 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.6891 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7089 | 151.5347 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.1333 | 105.3 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.691 | 48.962 | 68.369 | 49.635
2024-12-01 | 0:55 | 1975.15 | 10596.16 | 0:33 | 239.13 | 14.861 | 3554 | 1641 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4296 | 10593 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.7222 | 60.2987 | 60.8988 | 102.0033 | 68.4086 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3392 | 63.7195 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7087 | 151.5346 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.2 | 105.3333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.8 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.692 | 48.962 | 68.369 | 49.635
2024-12-01 | 0:55 | 1978.15 | 10599.16 | 0:33 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1643.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4775 | 1.4301 | 10596 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.7667 | 60.2994 | 60.9227 | 101.99 | 68.4078 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.7376 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7078 | 151.5343 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.3 | 105.5 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 106.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.692 | 48.962 | 68.369 | 49.635
2024-12-01 | 0:55 | 1981.15 | 10602.16 | 0:33 | 239.12 | 14.862 | 3553 | 1646.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4763 | 1.4299 | 10599 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.7833 | 60.3003 | 60.9429 | 101.9667 | 68.4061 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3391 | 63.7536 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7093 | 151.5341 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.3667 | 105.5333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.692 | 48.961 | 68.369 | 49.635
2024-12-01 | 0:55 | 1984.15 | 10605.16 | 0:33 | 239.13 | 14.858 | 3553 | 1649.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4296 | 10602 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.8167 | 60.3013 | 60.9602 | 101.94 | 68.4053 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.339 | 63.7752 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.709 | 151.534 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.4667 | 105.6333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.693 | 48.961 | 68.37 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 1987.15 | 10608.16 | 0:33 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1652.8 | 0 | 59.999 | 3553 | 0.9999 | 1.4742 | 1.428 | 10605 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.8556 | 60.303 | 60.9792 | 101.9267 | 68.4033 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.339 | 63.7859 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7096 | 151.5337 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.5333 | 105.7667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 106.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.693 | 48.961 | 68.37 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 1990.15 | 10611.16 | 0:33 | 239.09 | 14.86 | 3553 | 1655.8 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4773 | 1.4295 | 10608 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.8889 | 60.3055 | 61 | 101.91 | 68.4008 | 0.008 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.339 | 63.7961 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7106 | 151.5335 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.6 | 105.8667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 106.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.693 | 48.96 | 68.37 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 1993.15 | 10614.16 | 0:33 | 239.1 | 14.86 | 3553 | 1658.7 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4765 | 1.4279 | 10611 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.9 | 60.3087 | 61.0206 | 101.89 | 68.4012 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3386 | 63.859 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7114 | 151.5334 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.6333 | 105.9333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 106.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.694 | 48.96 | 68.37 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 1996.15 | 10617.16 | 0:33 | 239.1 | 14.859 | 3553 | 1661.7 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4276 | 10614 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.9111 | 60.313 | 61.0402 | 101.87 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3384 | 63.8845 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7105 | 151.5331 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.6667 | 105.9667 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.694 | 48.96 | 68.371 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 1999.15 | 10620.16 | 0:33 | 239.09 | 14.859 | 3552 | 1664.7 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4687 | 1.4272 | 10617 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.95 | 60.3183 | 61.061 | 101.85 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3386 | 63.8748 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7099 | 151.533 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.7333 | 106.1 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 106.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.695 | 48.959 | 68.371 | 49.635
2024-12-01 | 0:56 | 2002.15 | 10623.16 | 0:33 | 239.08 | 14.86 | 3553 | 1667.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4662 | 1.4249 | 10620 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.9556 | 60.325 | 61.0818 | 101.83 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.042 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3387 | 63.872 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7098 | 151.5327 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.8 | 106.1333 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.695 | 48.959 | 68.371 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2005.15 | 10626.16 | 0:33 | 239.07 | 14.857 | 3552 | 1670.6 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4714 | 1.4244 | 10623 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 76.9889 | 60.3321 | 61.1043 | 101.8133 | 68.4029 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3387 | 63.8856 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7089 | 151.5325 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.9 | 106.2 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 106.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.695 | 48.959 | 68.371 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2008.15 | 10629.16 | 0:33 | 239.08 | 14.855 | 3551 | 1673.5 | 0 | 60 | 3551 | 0.9999 | 1.4739 | 1.4252 | 10626 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.0222 | 60.3405 | 61.1267 | 101.8 | 68.4016 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3387 | 63.9002 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7098 | 151.5323 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 107.9667 | 106.3 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 106.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.696 | 48.958 | 68.372 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2011.15 | 10632.16 | 0:34 | 239.06 | 14.854 | 3551 | 1676.5 | 0 | 60.001 | 3551 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4237 | 10629 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.0222 | 60.3494 | 61.1473 | 101.7867 | 68.4004 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3386 | 63.9119 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7096 | 151.5321 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.0333 | 106.3333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.696 | 48.958 | 68.372 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2014.15 | 10635.16 | 0:34 | 239.09 | 14.857 | 3552 | 1679.5 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4633 | 1.4207 | 10632 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.0667 | 60.3575 | 61.1676 | 101.76 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3389 | 63.8879 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7089 | 151.532 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.1333 | 106.4 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 106.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.696 | 48.957 | 68.372 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2017.15 | 10638.16 | 0:34 | 239.09 | 14.857 | 3552 | 1682.4 | 0 | 60 | 3552 | 1 | 1.4663 | 1.4179 | 10635 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.0889 | 60.3657 | 61.1888 | 101.7467 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3387 | 63.931 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7106 | 151.5318 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.2 | 106.5 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 106.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.696 | 48.957 | 68.372 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2020.15 | 10641.16 | 0:34 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1685.4 | 0 | 59.999 | 3553 | 0.9999 | 1.4651 | 1.4186 | 10638 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.0944 | 60.374 | 61.2098 | 101.72 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.339 | 63.8984 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7114 | 151.5316 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.2333 | 106.5 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.697 | 48.957 | 68.372 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2023.15 | 10644.16 | 0:34 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1688.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4653 | 1.4209 | 10641 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.1222 | 60.3818 | 61.2306 | 101.71 | 68.4004 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3387 | 63.945 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7107 | 151.5314 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.3333 | 106.5667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 107.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.697 | 48.956 | 68.373 | 49.634
2024-12-01 | 0:56 | 2026.15 | 10647.16 | 0:34 | 239.15 | 14.861 | 3554 | 1691.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4686 | 1.423 | 10644 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.1278 | 60.3894 | 61.2537 | 101.68 | 68.4016 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.0053 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7125 | 151.5313 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.4 | 106.6 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.697 | 48.956 | 68.373 | 49.633
2024-12-01 | 0:56 | 2029.15 | 10650.16 | 0:34 | 239.15 | 14.86 | 3554 | 1694.3 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4737 | 1.424 | 10647 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.1667 | 60.3962 | 61.2757 | 101.66 | 68.4029 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3386 | 63.9858 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7123 | 151.531 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.5 | 106.7 | 63.1333 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.698 | 48.956 | 68.373 | 49.633
2024-12-01 | 0:56 | 2032.15 | 10653.16 | 0:34 | 239.16 | 14.86 | 3554 | 1697.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4708 | 1.4247 | 10650 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.1944 | 60.4028 | 61.2988 | 101.64 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3389 | 63.9553 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7136 | 151.5308 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.5667 | 106.7667 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.698 | 48.955 | 68.373 | 49.633
2024-12-01 | 0:56 | 2035.15 | 10656.16 | 0:34 | 239.17 | 14.863 | 3555 | 1700.2 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4741 | 1.4244 | 10653 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.2333 | 60.4095 | 61.3249 | 101.61 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.9044 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7146 | 151.5307 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.6333 | 106.8333 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 107.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.699 | 48.955 | 68.374 | 49.633
2024-12-01 | 0:56 | 2038.15 | 10659.16 | 0:34 | 239.17 | 14.865 | 3555 | 1703.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4793 | 1.4264 | 10656 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.2167 | 60.4166 | 61.351 | 101.59 | 68.4025 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3394 | 63.9075 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7125 | 151.5305 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.7 | 106.8333 | 63.1 | 62.2667 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.699 | 48.954 | 68.374 | 49.633
2024-12-01 | 0:56 | 2041.15 | 10662.16 | 0:34 | 239.16 | 14.865 | 3555 | 1706.1 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4807 | 1.4278 | 10659 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.2556 | 60.4238 | 61.3735 | 101.57 | 68.4 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3393 | 63.9368 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7099 | 151.5303 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.8 | 106.9 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 107.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.699 | 48.954 | 68.374 | 49.632
2024-12-01 | 0:56 | 2044.15 | 10665.16 | 0:34 | 239.16 | 14.863 | 3554 | 1709.1 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4784 | 1.4278 | 10662 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.2778 | 60.4312 | 61.3931 | 101.55 | 68.3976 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3387 | 64.0119 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.714 | 151.5301 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.8333 | 107 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.7 | 48.953 | 68.374 | 49.632
2024-12-01 | 0:57 | 2047.15 | 10668.16 | 0:34 | 239.15 | 14.859 | 3553 | 1712 | 0 | 59.999 | 3554 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4276 | 10665 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.2944 | 60.4388 | 61.4108 | 101.53 | 68.398 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3389 | 64.0051 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7117 | 151.53 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 108.9 | 107.0333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.7 | 48.953 | 68.375 | 49.632
2024-12-01 | 0:57 | 2050.15 | 10671.17 | 0:34 | 239.15 | 14.86 | 3554 | 1715 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4273 | 10668 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.3167 | 60.4463 | 61.4292 | 101.49 | 68.3988 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3389 | 64.0073 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7119 | 151.5298 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109 | 107.1 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.7 | 48.953 | 68.375 | 49.632
2024-12-01 | 0:57 | 2053.15 | 10674.17 | 0:34 | 239.16 | 14.861 | 3554 | 1718 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4283 | 10671 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.35 | 60.454 | 61.4518 | 101.4767 | 68.398 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3387 | 64.049 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7137 | 151.5295 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.1 | 107.2 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.701 | 48.952 | 68.375 | 49.632
2024-12-01 | 0:57 | 2056.15 | 10677.17 | 0:34 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1720.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4784 | 1.4293 | 10674 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.3722 | 60.4621 | 61.4751 | 101.4567 | 68.3947 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3386 | 64.0688 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7142 | 151.5293 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.1667 | 107.2667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 107.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.7 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.701 | 48.952 | 68.375 | 49.631
2024-12-01 | 0:57 | 2059.15 | 10680.17 | 0:34 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1723.9 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4278 | 10677 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.3889 | 60.4692 | 61.4978 | 101.4433 | 68.3931 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.1149 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.715 | 151.5292 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.2 | 107.3 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.701 | 48.951 | 68.376 | 49.631
2024-12-01 | 0:57 | 2062.15 | 10683.17 | 0:34 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1726.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.474 | 1.4275 | 10680 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.4056 | 60.475 | 61.522 | 101.43 | 68.3939 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.1298 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7136 | 151.529 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.3 | 107.3667 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.702 | 48.951 | 68.376 | 49.631
2024-12-01 | 0:57 | 2065.15 | 10686.17 | 0:34 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1729.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4752 | 1.4275 | 10683 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.4167 | 60.4809 | 61.548 | 101.41 | 68.3955 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3384 | 64.1236 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7143 | 151.5288 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.3 | 107.4333 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.702 | 48.95 | 68.376 | 49.631
2024-12-01 | 0:57 | 2068.15 | 10689.17 | 0:34 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1732.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.476 | 1.4277 | 10686 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.4556 | 60.4861 | 61.5735 | 101.39 | 68.3971 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3386 | 64.1121 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7135 | 151.5286 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.4 | 107.5 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.702 | 48.95 | 68.376 | 49.631
2024-12-01 | 0:57 | 2071.15 | 10692.17 | 0:35 | 239.13 | 14.859 | 3553 | 1735.7 | 0 | 60.003 | 3553 | 0.9999 | 1.4788 | 1.4277 | 10689 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.4722 | 60.4904 | 61.5976 | 101.3733 | 68.3955 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.037 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3386 | 64.1153 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7149 | 151.5284 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.5 | 107.5667 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.703 | 48.949 | 68.377 | 49.63
2024-12-01 | 0:57 | 2074.15 | 10695.17 | 0:35 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1738.7 | 0 | 59.998 | 3553 | 0.9999 | 1.4764 | 1.4273 | 10692 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.4889 | 60.4942 | 61.6196 | 101.36 | 68.3931 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.038 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3384 | 64.148 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7151 | 151.5284 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.5667 | 107.6 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.703 | 48.949 | 68.377 | 49.63
2024-12-01 | 0:57 | 2077.15 | 10698.17 | 0:35 | 239.13 | 14.861 | 3553 | 1741.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.472 | 1.4262 | 10695 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.5222 | 60.4985 | 61.6447 | 101.34 | 68.3943 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3385 | 64.1534 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7128 | 151.5282 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.6 | 107.7333 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.704 | 48.949 | 68.377 | 49.63
2024-12-01 | 0:57 | 2080.15 | 10701.17 | 0:35 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1744.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4252 | 10698 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.5722 | 60.503 | 61.6716 | 101.31 | 68.3963 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.1779 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7155 | 151.528 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.7333 | 107.8333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.6 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.704 | 48.948 | 68.377 | 49.63
2024-12-01 | 0:57 | 2083.15 | 10704.17 | 0:35 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1747.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.472 | 1.4252 | 10701 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.5889 | 60.5074 | 61.7004 | 101.29 | 68.3935 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3384 | 64.1736 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7145 | 151.5277 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.7667 | 107.9667 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.704 | 48.948 | 68.378 | 49.63
2024-12-01 | 0:57 | 2086.15 | 10707.17 | 0:35 | 239.12 | 14.859 | 3553 | 1750.5 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4726 | 1.4239 | 10704 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.6111 | 60.5132 | 61.7284 | 101.2667 | 68.3882 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.044 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3382 | 64.2145 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7132 | 151.5276 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.8667 | 108 | 63.1 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.705 | 48.947 | 68.378 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2089.15 | 10710.18 | 0:35 | 239.1 | 14.859 | 3553 | 1753.5 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4235 | 10707 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.6444 | 60.5201 | 61.7565 | 101.2533 | 68.3857 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.2364 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7149 | 151.5274 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.9333 | 108.0667 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.705 | 48.947 | 68.378 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2092.15 | 10713.18 | 0:35 | 239.09 | 14.856 | 3552 | 1756.5 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4646 | 1.4202 | 10710 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.6389 | 60.5277 | 61.7839 | 101.2333 | 68.3853 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.044 | 0.015 | 0.001 | 0 | 8.3382 | 64.2345 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7157 | 151.5273 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 109.9667 | 108.1 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 108.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.705 | 48.947 | 68.378 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2095.15 | 10716.18 | 0:35 | 239.12 | 14.858 | 3553 | 1759.4 | 0 | 60.002 | 3553 | 1 | 1.464 | 1.4185 | 10713 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.6944 | 60.5365 | 61.8118 | 101.22 | 68.3857 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.2547 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7146 | 151.5271 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.0667 | 108.2333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.706 | 48.946 | 68.378 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2098.15 | 10719.18 | 0:35 | 239.12 | 14.858 | 3553 | 1762.4 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.463 | 1.4179 | 10716 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.7111 | 60.5462 | 61.8373 | 101.2 | 68.3829 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.041 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.2383 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7158 | 151.5269 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.1333 | 108.2667 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 108.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.706 | 48.946 | 68.379 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2101.15 | 10722.18 | 0:35 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1765.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4649 | 1.4205 | 10719 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.7111 | 60.5556 | 61.8616 | 101.18 | 68.3804 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.2373 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7177 | 151.5268 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.2 | 108.3 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 109 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.5 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.706 | 48.946 | 68.379 | 49.629
2024-12-01 | 0:57 | 2104.15 | 10725.18 | 0:35 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1768.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4238 | 10722 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.7444 | 60.5641 | 61.8884 | 101.16 | 68.3812 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.2975 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7162 | 151.5266 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.2667 | 108.3333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 109.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.707 | 48.945 | 68.379 | 49.629
2024-12-01 | 0:58 | 2107.15 | 10728.18 | 0:35 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1771.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4244 | 10725 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.7944 | 60.5723 | 61.9159 | 101.12 | 68.3824 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3386 | 64.2285 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7149 | 151.5265 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.4 | 108.4333 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.707 | 48.945 | 68.379 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2110.15 | 10731.18 | 0:35 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1774.2 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4739 | 1.4241 | 10728 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.8167 | 60.5799 | 61.9447 | 101.1 | 68.382 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3385 | 64.2409 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7165 | 151.5263 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.4667 | 108.5333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.707 | 48.945 | 68.38 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2113.15 | 10734.18 | 0:35 | 239.15 | 14.86 | 3554 | 1777.2 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4681 | 1.4243 | 10731 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.8278 | 60.5861 | 61.9751 | 101.0867 | 68.3808 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3384 | 64.2603 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7175 | 151.5261 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.5 | 108.6 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 109.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.708 | 48.944 | 68.38 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2116.15 | 10737.18 | 0:35 | 239.16 | 14.861 | 3554 | 1780.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4676 | 1.4249 | 10734 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.8611 | 60.591 | 62.0086 | 101.07 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3383 | 64.2906 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7166 | 151.5259 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.6 | 108.7 | 63.1667 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.708 | 48.944 | 68.38 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2119.15 | 10740.18 | 0:35 | 239.16 | 14.863 | 3554 | 1783.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4278 | 10737 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.9111 | 60.5945 | 62.0408 | 101.0433 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 8.338 | 64.3356 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7171 | 151.5259 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.7667 | 108.8 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.708 | 48.944 | 68.38 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2122.15 | 10743.19 | 0:35 | 239.16 | 14.865 | 3555 | 1786.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4284 | 10740 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.9111 | 60.5967 | 62.0704 | 101.03 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.028 | 0.026 | 0 | 0 | 8.338 | 64.3437 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7135 | 151.5256 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.8 | 108.8667 | 63.1 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 109.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.709 | 48.943 | 68.381 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2125.15 | 10746.19 | 0:35 | 239.16 | 14.863 | 3554 | 1789 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.474 | 1.4291 | 10743 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.9444 | 60.5987 | 62.0996 | 101.0167 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.3392 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7161 | 151.5255 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 110.8667 | 108.9667 | 63.1333 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 109.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.709 | 48.943 | 68.381 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2128.15 | 10749.19 | 0:35 | 239.16 | 14.861 | 3554 | 1792 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4722 | 1.4283 | 10746 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 77.9889 | 60.6 | 62.1278 | 100.9967 | 68.38 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.3475 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7149 | 151.5253 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111 | 109.0333 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.7 | 80.4 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.709 | 48.943 | 68.381 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2131.15 | 10752.19 | 0:36 | 239.15 | 14.861 | 3554 | 1794.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4291 | 10749 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.0111 | 60.6013 | 62.1535 | 100.9833 | 68.3788 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.3546 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7153 | 151.5251 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111 | 109.1667 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.71 | 48.942 | 68.381 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2134.15 | 10755.19 | 0:36 | 239.15 | 14.86 | 3554 | 1797.9 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4299 | 10752 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.0611 | 60.603 | 62.1831 | 100.9767 | 68.3769 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.3858 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7179 | 151.525 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.0667 | 109.3 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.6 | 109.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.71 | 48.942 | 68.381 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2137.15 | 10758.19 | 0:36 | 239.16 | 14.862 | 3554 | 1800.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4793 | 1.4307 | 10755 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.0722 | 60.6056 | 62.2173 | 100.94 | 68.3763 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3384 | 64.3384 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7172 | 151.5248 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.1 | 109.3667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 109.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.71 | 48.942 | 68.382 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2140.15 | 10761.19 | 0:36 | 239.15 | 14.863 | 3554 | 1803.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4782 | 1.4302 | 10758 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.1 | 60.6096 | 62.252 | 100.93 | 68.3775 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3382 | 64.3669 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7191 | 151.5248 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.2 | 109.4 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.6 | 110 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.71 | 48.942 | 68.382 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2143.15 | 10764.19 | 0:36 | 239.14 | 14.861 | 3554 | 1806.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4755 | 1.4285 | 10761 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.1 | 60.6145 | 62.2824 | 100.9033 | 68.3757 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.389 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7174 | 151.5245 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.2667 | 109.4667 | 63.1667 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 110 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.711 | 48.941 | 68.382 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2146.15 | 10767.19 | 0:36 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1809.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4725 | 1.4277 | 10764 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.1333 | 60.6206 | 62.3106 | 100.89 | 68.369 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3384 | 64.3554 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7177 | 151.5243 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.3 | 109.6 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 110.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.711 | 48.941 | 68.382 | 49.628
2024-12-01 | 0:58 | 2149.15 | 10770.19 | 0:36 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1812.7 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4285 | 10767 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.1833 | 60.6274 | 62.3418 | 100.8633 | 68.3641 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3382 | 64.3943 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7158 | 151.5242 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.4 | 109.7 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.6 | 110.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.711 | 48.941 | 68.382 | 49.627
2024-12-01 | 0:58 | 2152.15 | 10773.19 | 0:36 | 239.15 | 14.861 | 3554 | 1815.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4735 | 1.4281 | 10770 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2056 | 60.6349 | 62.3786 | 100.85 | 68.3653 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3381 | 64.4105 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7186 | 151.5241 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.5 | 109.7333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.6 | 110.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.712 | 48.94 | 68.383 | 49.627
2024-12-01 | 0:58 | 2155.15 | 10776.19 | 0:36 | 239.14 | 14.862 | 3554 | 1818.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4282 | 10773 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2111 | 60.6438 | 62.4196 | 100.83 | 68.3696 | 0.008 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.4564 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7169 | 151.5239 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.5333 | 109.8 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 110.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.3 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.712 | 48.94 | 68.383 | 49.627
2024-12-01 | 0:58 | 2158.15 | 10779.19 | 0:36 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 1821.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4753 | 1.428 | 10776 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2389 | 60.6531 | 62.4569 | 100.7933 | 68.3733 | 0.008 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.502 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7177 | 151.5237 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.6 | 109.9 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 110.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.712 | 48.94 | 68.383 | 49.627
2024-12-01 | 0:58 | 2161.15 | 10782.19 | 0:36 | 239.12 | 14.862 | 3554 | 1824.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4676 | 1.4254 | 10779 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2333 | 60.662 | 62.4871 | 100.78 | 68.3702 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.5115 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7182 | 151.5237 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.6 | 109.9333 | 63.1333 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 110.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.713 | 48.939 | 68.383 | 49.627
2024-12-01 | 0:58 | 2164.15 | 10785.19 | 0:36 | 239.11 | 14.862 | 3553 | 1827.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4263 | 10782 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2611 | 60.6695 | 62.5161 | 100.76 | 68.3635 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.038 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3379 | 64.4746 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7166 | 151.5234 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.6667 | 110 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 110.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.713 | 48.939 | 68.384 | 49.627
2024-12-01 | 0:59 | 2167.15 | 10788.19 | 0:36 | 239.11 | 14.86 | 3553 | 1830.5 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4734 | 1.425 | 10785 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.2889 | 60.676 | 62.5467 | 100.72 | 68.3567 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.042 | 0.023 | 0 | 0 | 8.338 | 64.4686 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.718 | 151.5234 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.7 | 110.1 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 110.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.713 | 48.939 | 68.384 | 49.627
2024-12-01 | 0:59 | 2170.15 | 10791.19 | 0:36 | 239.09 | 14.858 | 3552 | 1833.4 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4241 | 10788 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.3167 | 60.6818 | 62.5765 | 100.7 | 68.3518 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 8.338 | 64.4808 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7189 | 151.5232 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.8 | 110.1333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 110.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.714 | 48.938 | 68.384 | 49.627
2024-12-01 | 0:59 | 2173.15 | 10794.19 | 0:36 | 239.09 | 14.857 | 3552 | 1836.4 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4704 | 1.422 | 10791 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.3222 | 60.6868 | 62.6098 | 100.6867 | 68.3518 | 0.008 | 0 | 0.113 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.5288 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7183 | 151.523 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.8667 | 110.2 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 110.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.714 | 48.938 | 68.384 | 49.627
2024-12-01 | 0:59 | 2176.15 | 10797.19 | 0:36 | 239.07 | 14.856 | 3551 | 1839.4 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4682 | 1.42 | 10794 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.35 | 60.6911 | 62.6476 | 100.66 | 68.3537 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.5359 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7183 | 151.5229 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.9 | 110.3 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 110.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.714 | 48.938 | 68.385 | 49.627
2024-12-01 | 0:59 | 2179.15 | 10800.19 | 0:36 | 239.07 | 14.855 | 3551 | 1842.3 | 0 | 60.001 | 3551 | 1 | 1.4614 | 1.4182 | 10797 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.3611 | 60.6947 | 62.6837 | 100.64 | 68.3531 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3377 | 64.5384 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.719 | 151.5227 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 111.9667 | 110.3 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 110.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.715 | 48.937 | 68.385 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2182.15 | 10803.19 | 0:36 | 239.07 | 14.856 | 3552 | 1845.3 | 0 | 60 | 3552 | 1 | 1.4651 | 1.4187 | 10800 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.3944 | 60.6972 | 62.7171 | 100.6033 | 68.3512 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.5635 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7187 | 151.5226 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.1 | 110.4 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 110.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.715 | 48.937 | 68.385 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2185.15 | 10806.2 | 0:36 | 239.09 | 14.858 | 3552 | 1848.2 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4679 | 1.4207 | 10803 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.4333 | 60.7 | 62.7516 | 100.6033 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3377 | 64.5551 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7191 | 151.5224 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.2 | 110.5 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 111 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.715 | 48.937 | 68.385 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2188.15 | 10809.2 | 0:36 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 1851.2 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4728 | 1.4233 | 10806 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.45 | 60.7031 | 62.79 | 100.5833 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.13 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.5729 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7196 | 151.5224 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.2333 | 110.5667 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 111 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.716 | 48.936 | 68.386 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2191.15 | 10812.2 | 0:37 | 239.1 | 14.861 | 3553 | 1854.2 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4751 | 1.424 | 10809 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.4722 | 60.7075 | 62.8273 | 100.56 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3378 | 64.559 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7192 | 151.5222 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.3333 | 110.6 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 111.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.716 | 48.936 | 68.386 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2194.15 | 10815.2 | 0:37 | 239.11 | 14.861 | 3553 | 1857.1 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4739 | 1.4245 | 10812 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.5056 | 60.713 | 62.8639 | 100.54 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.5879 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7196 | 151.5221 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.4333 | 110.6667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 111.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.716 | 48.935 | 68.386 | 49.626
2024-12-01 | 0:59 | 2197.15 | 10818.2 | 0:37 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1860.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4716 | 1.4249 | 10815 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.5167 | 60.7197 | 62.901 | 100.5267 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3377 | 64.5792 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7201 | 151.5219 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.5 | 110.7667 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 111.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.717 | 48.935 | 68.386 | 49.625
2024-12-01 | 0:59 | 2200.15 | 10821.2 | 0:37 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1863 | 0 | 60.003 | 3554 | 0.9999 | 1.4725 | 1.4249 | 10818 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.5722 | 60.7274 | 62.9376 | 100.52 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.5653 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.721 | 151.5218 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.6333 | 110.8333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 111.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.717 | 48.934 | 68.386 | 49.625
2024-12-01 | 0:59 | 2203.15 | 10824.2 | 0:37 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1866 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4725 | 1.4259 | 10821 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.5889 | 60.7367 | 62.9745 | 100.49 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.5806 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7192 | 151.5216 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.6667 | 110.9 | 63.2 | 62.3333 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 111.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.717 | 48.934 | 68.387 | 49.625
2024-12-01 | 0:59 | 2206.15 | 10827.2 | 0:37 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1869 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4768 | 1.4272 | 10824 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.5889 | 60.7469 | 63.0125 | 100.47 | 68.35 | 0.008 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3379 | 64.5861 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7194 | 151.5215 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.7 | 110.9333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8 | 124 | 124 | 62.6 | 111.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.718 | 48.933 | 68.387 | 49.625
2024-12-01 | 0:59 | 2209.15 | 10830.2 | 0:37 | 239.14 | 14.86 | 3553 | 1871.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4779 | 1.4282 | 10827 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.6167 | 60.7572 | 63.0506 | 100.4567 | 68.3488 | 0.008 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.6365 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7194 | 151.5213 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.8 | 111 | 63.2 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 111.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.6 | 80 | 68.3 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.718 | 48.933 | 68.387 | 49.624
2024-12-01 | 0:59 | 2212.15 | 10833.2 | 0:37 | 239.14 | 14.859 | 3553 | 1874.9 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.478 | 1.428 | 10830 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.6444 | 60.768 | 63.0894 | 100.4367 | 68.3447 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.6361 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7226 | 151.5212 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.8667 | 111.1 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 111.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.718 | 48.933 | 68.387 | 49.624
2024-12-01 | 0:59 | 2215.15 | 10836.2 | 0:37 | 239.12 | 14.859 | 3553 | 1877.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4757 | 1.4273 | 10833 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.6833 | 60.7794 | 63.1253 | 100.4233 | 68.3402 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3378 | 64.6147 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7201 | 151.5211 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 112.9667 | 111.2 | 63.1667 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 111.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.719 | 48.932 | 68.388 | 49.624
2024-12-01 | 0:59 | 2218.15 | 10839.2 | 0:37 | 239.12 | 14.859 | 3553 | 1880.8 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4275 | 10836 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.6889 | 60.7902 | 63.16 | 100.39 | 68.3398 | 0.008 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.655 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7213 | 151.5209 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113 | 111.2333 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.6 | 111.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.719 | 48.932 | 68.388 | 49.624
2024-12-01 | 0:59 | 2221.15 | 10842.2 | 0:37 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1883.8 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4736 | 1.428 | 10839 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.7167 | 60.8006 | 63.1965 | 100.3733 | 68.3418 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.6649 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7201 | 151.5209 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.1 | 111.3 | 63.2 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.6 | 111.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.719 | 48.931 | 68.388 | 49.623
2024-12-01 | 0:59 | 2224.15 | 10845.2 | 0:37 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1886.7 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4745 | 1.4286 | 10842 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.7667 | 60.8108 | 63.2359 | 100.3567 | 68.3427 | 0.008 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3371 | 64.7226 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7206 | 151.5207 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.2 | 111.4 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.6 | 111.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.719 | 48.931 | 68.388 | 49.623
2024-12-01 | 1:00 | 2227.15 | 10848.2 | 0:37 | 239.12 | 14.861 | 3553 | 1889.7 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4757 | 1.4275 | 10845 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.75 | 60.8204 | 63.2767 | 100.33 | 68.3406 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.337 | 64.7425 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7197 | 151.5205 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.2 | 111.4 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 112 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.72 | 48.93 | 68.389 | 49.623
2024-12-01 | 1:00 | 2230.15 | 10851.2 | 0:37 | 239.12 | 14.86 | 3553 | 1892.7 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4752 | 1.427 | 10848 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.7889 | 60.8291 | 63.3157 | 100.31 | 68.3378 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.041 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3376 | 64.6773 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7194 | 151.5205 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.3 | 111.4333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.72 | 48.929 | 68.389 | 49.622
2024-12-01 | 1:00 | 2233.15 | 10854.21 | 0:37 | 239.12 | 14.859 | 3553 | 1895.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.477 | 1.4273 | 10851 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.8111 | 60.8382 | 63.352 | 100.29 | 68.3333 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.6934 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7211 | 151.5203 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.3667 | 111.5 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 80 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.72 | 48.929 | 68.389 | 49.622
2024-12-01 | 1:00 | 2236.15 | 10857.21 | 0:37 | 239.13 | 14.86 | 3553 | 1898.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4793 | 1.428 | 10854 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.8222 | 60.8476 | 63.388 | 100.27 | 68.3329 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3375 | 64.7014 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7212 | 151.5202 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.4 | 111.5667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 112.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.721 | 48.928 | 68.389 | 49.622
2024-12-01 | 1:00 | 2239.15 | 10860.21 | 0:37 | 239.09 | 14.858 | 3552 | 1901.5 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.475 | 1.4277 | 10857 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.8333 | 60.8562 | 63.4261 | 100.2467 | 68.3349 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3373 | 64.7333 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7206 | 151.52 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.5 | 111.6 | 63.2 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 112.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.721 | 48.928 | 68.389 | 49.622
2024-12-01 | 1:00 | 2242.15 | 10863.21 | 0:37 | 239.09 | 14.857 | 3552 | 1904.5 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4257 | 10860 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.8833 | 60.8639 | 63.4645 | 100.2267 | 68.3341 | 0.008 | 0 | 0.114 | 0.045 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3374 | 64.7279 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7217 | 151.52 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.6 | 111.7 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.721 | 48.927 | 68.39 | 49.621
2024-12-01 | 1:00 | 2245.15 | 10866.21 | 0:37 | 239.07 | 14.858 | 3552 | 1907.5 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4688 | 1.425 | 10863 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.8611 | 60.8715 | 63.5006 | 100.2133 | 68.3316 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0.045 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3374 | 64.7341 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7215 | 151.5198 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.6 | 111.7 | 63.1667 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 112.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.722 | 48.927 | 68.39 | 49.621
2024-12-01 | 1:00 | 2248.15 | 10869.21 | 0:37 | 239.07 | 14.859 | 3552 | 1910.4 | 0 | 59.999 | 3552 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4242 | 10866 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.9278 | 60.879 | 63.539 | 100.1933 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.045 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3372 | 64.7613 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7215 | 151.5196 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.7333 | 111.8333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.722 | 48.926 | 68.39 | 49.621
2024-12-01 | 1:00 | 2251.15 | 10872.21 | 0:38 | 239.07 | 14.858 | 3552 | 1913.4 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4703 | 1.4244 | 10869 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.9556 | 60.8861 | 63.5792 | 100.18 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.045 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3369 | 64.8083 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7214 | 151.5195 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.8 | 111.9333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.722 | 48.926 | 68.39 | 49.62
2024-12-01 | 1:00 | 2254.15 | 10875.21 | 0:38 | 239.06 | 14.856 | 3551 | 1916.3 | 0 | 60.001 | 3551 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4227 | 10872 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.9778 | 60.8938 | 63.6171 | 100.1533 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.109 | 0.045 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3367 | 64.8496 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7208 | 151.5194 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.8667 | 112 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 112.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.722 | 48.926 | 68.39 | 49.62
2024-12-01 | 1:00 | 2257.15 | 10878.21 | 0:38 | 239.05 | 14.855 | 3551 | 1919.3 | 0 | 60.001 | 3551 | 0.9999 | 1.4648 | 1.4215 | 10875 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Waiting for TC Tree Stabilization Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 78.9944 | 60.9018 | 63.6547 | 100.1333 | 68.33 | 0.008 | 0 | 0.111 | 0.046 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3364 | 64.8849 | 0.064625 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7223 | 151.5193 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 113.9333 | 112.0667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 112.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.723 | 48.925 | 68.391 | 49.62
2024-12-01 | 1:00 | 2275.15 | 10896.22 | 0:38 | 239.15 | 14.865 | 3555 | 1937.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.475 | 1.424 | 10893 | 100 | 0 | 63.5375 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.249 14166 2.542 2.662 3.000 | 79.15 | 60.8572 | 63.9012 | 100.14 | 68.3196 | 0.603 | 2.956 | 0.135 | 0.022 | 0.034 | 0 | 28.2921 | 8.3071 | 63.3702 | 5.0092 | 508.9454 | 61.0286 | 6.794 | 151.6102 | 3.414 | 0.604 | 0 | 0 | 114.3667 | 112.6 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 112.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.724 | 48.922 | 68.392 | 49.618
2024-12-01 | 1:01 | 2305.15 | 10926.22 | 0:38 | 239.12 | 14.866 | 3554 | 1966.7 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4765 | 1.4288 | 10923 | 15.175 | 0 | 62.7875 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.500 14046 2.512 3.136 3.000 | 79.4333 | 55.5299 | 61.1361 | 99.89 | 68.3018 | 2.208 | 3.125 | 0.108 | 0.046 | 0.014 | 0 | 25.705 | 8.3123 | 59.7581 | 18.3756 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7126 | 151.6748 | 3.102 | 2.217 | 0 | 0 | 115.2667 | 113.4 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 113.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.727 | 48.918 | 68.394 | 49.615
2024-12-01 | 1:01 | 2335.15 | 10956.23 | 0:39 | 239.09 | 14.863 | 3553 | 1996.3 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4199 | 10953 | 15.175 | 0 | 61.4875 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.500 13838 2.460 3.077 3.000 | 79.6389 | 57.226 | 57.2937 | 99.72 | 68.2922 | 3.752 | 3.073 | 0.116 | 0.04 | 0.026 | 0 | 25.6185 | 8.3445 | 57.4725 | 31.2497 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7165 | 151.6378 | 3.091 | 3.771 | 0 | 0 | 115.9 | 114.0667 | 63.1667 | 62.3 | 61.5667 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 114.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.73 | 48.913 | 68.396 | 49.613
2024-12-01 | 1:02 | 2365.15 | 10986.24 | 0:39 | 239.13 | 14.863 | 3554 | 2025.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4764 | 1.4278 | 10983 | 15.175 | 0 | 61.15 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.309 13784 2.446 3.036 3.000 | 79.8778 | 57.2167 | 57.9929 | 99.37 | 68.28 | 5.267 | 3.032 | 0.124 | 0.028 | 0.035 | 0 | 25.2819 | 8.3414 | 57.9264 | 43.8885 | 508.9454 | 61.0286 | 6.716 | 151.6368 | 3.05 | 5.295 | 0 | 0 | 116.4 | 114.8667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 115 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.733 | 48.91 | 68.398 | 49.612
2024-12-01 | 1:02 | 2395.15 | 11016.25 | 0:40 | 239.14 | 14.863 | 3554 | 2055.5 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4773 | 1.4279 | 11013 | 15.175 | 0 | 61.125 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.250 13780 2.445 3.011 3.000 | 80.1056 | 57.1936 | 58.0124 | 99.1867 | 68.2727 | 6.768 | 3.009 | 0.125 | 0.037 | 0.02 | 0.001 | 25.1344 | 8.3417 | 57.8996 | 56.411 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7137 | 151.6367 | 3.032 | 6.806 | 0 | 0 | 117.2 | 115.5 | 63.2 | 62.2333 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 115.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.736 | 48.905 | 68.399 | 49.609
2024-12-01 | 1:03 | 2425.15 | 11046.25 | 0:40 | 239.08 | 14.859 | 3552 | 2085.1 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4658 | 1.4189 | 11043 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.425 13769 2.442 3.008 3.000 | 80.35 | 57.1682 | 57.9602 | 99.05 | 68.2604 | 8.265 | 3.007 | 0.127 | 0.028 | 0.037 | 0.001 | 25.091 | 8.3417 | 57.9068 | 68.9031 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7108 | 151.6371 | 3.027 | 8.313 | 0 | 0 | 117.9667 | 116.1667 | 63.2 | 62.2667 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 116.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.5 | 79.3 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.738 | 48.9 | 68.401 | 49.606
2024-12-01 | 1:03 | 2455.15 | 11076.25 | 0:41 | 239.12 | 14.864 | 3554 | 2114.8 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4794 | 1.4296 | 11073 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.325 13757 2.439 3.010 3.000 | 80.5889 | 57.1994 | 57.952 | 98.85 | 68.2457 | 9.76 | 3.006 | 0.111 | 0.044 | 0.017 | 0 | 25.0371 | 8.3416 | 57.9155 | 81.3694 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7116 | 151.6376 | 3.021 | 9.817 | 0 | 0 | 118.6667 | 116.9667 | 63.2 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 117.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.741 | 48.895 | 68.403 | 49.603
2024-12-01 | 1:04 | 2485.15 | 11106.26 | 0:41 | 239.08 | 14.86 | 3553 | 2144.4 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4247 | 11103 | 15.175 | 0 | 61.075 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.426 13772 2.443 2.995 3.000 | 80.8556 | 57.1865 | 57.9639 | 98.6667 | 68.2339 | 11.253 | 2.996 | 0.12 | 0.038 | 0.029 | 0.001 | 24.9922 | 8.3414 | 57.9343 | 93.8215 | 508.9454 | 61.0286 | 6.712 | 151.6372 | 3.015 | 11.318 | 0 | 0 | 119.4 | 117.7667 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 117.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.743 | 48.891 | 68.404 | 49.6
2024-12-01 | 1:04 | 2515.15 | 11136.27 | 0:42 | 239.13 | 14.862 | 3554 | 2174 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4703 | 1.4241 | 11133 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.250 13758 2.440 3.006 3.000 | 81.0944 | 57.2379 | 57.9778 | 98.47 | 68.22 | 12.748 | 3.005 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0 | 25.0617 | 8.342 | 57.8661 | 106.2973 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7115 | 151.6367 | 3.023 | 12.823 | 0 | 0 | 120.0333 | 118.5667 | 63.2 | 62.2667 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 118.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 2271 | 4200 | 102 | 0 | 0 | 68.745 | 48.888 | 68.406 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2541.15 | 11161.77 | 0:42 | 240.2 | 0.2844 | 15.1 | 2195.9 | 0 | 60.001 | 68.3 | 0.2205 | 4.3963 | 1.4647 | 11159 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.500 13758 2.439 3.006 3.000 | 81.2833 | 57.2481 | 57.9729 | 98.2967 | 68.2065 | 14.018 | 3.004 | 0.114 | 0.044 | 0.013 | 0 | 25.0608 | 8.3419 | 57.8706 | 116.8849 | 508.9454 | 61.0286 | 6.7129 | 151.6366 | 3.023 | 14.1 | 0 | 0 | 120.7 | 119.1 | 63.2333 | 62.2333 | 61.6 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 119.1 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2542.15 | 11162.78 | 0:42 | 240.21 | 0.28 | 15.3 | 2195.9 | 0 | 60 | 67.3 | 0.2273 | 4.4057 | 1.4644 | 11160 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Starting Draw after Cutout.... 0.500 13758 2.439 3.006 3.000 | 81.3056 | 57.2552 | 57.981 | 98.29 | 68.2078 | 0.042 | 3.001 | 0.117 | 0.043 | 0.016 | 0 | 25.0068 | 8.3419 | 57.8754 | 0.35381 | 509.3527 | 61.0775 | 6.7142 | 151.6366 | 3.017 | 0.043 | 0 | 0 | 120.7667 | 119.1333 | 63.2333 | 62.2333 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2543.15 | 11164.05 | 0:42 | 240.21 | 0.27034 | 15.04 | 2195.9 | 0 | 60.003 | 64.94 | 0.2316 | 4.6434 | 1.4655 | 11161 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.394 0 2 | 81.3222 | 57.2578 | 57.9924 | 98.2633 | 68.2096 | 0.109 | 2.99 | 0.113 | 0.043 | 0.016 | 0 | 24.9527 | 8.3416 | 57.9108 | 0.91234 | 509.9112 | 61.1447 | 6.7139 | 151.6367 | 3.01 | 0.11 | 0 | 0 | 120.7667 | 119.1667 | 63.2667 | 62.2667 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2544.15 | 11165.06 | 0:42 | 240.23 | 0.26791 | 15.58 | 2195.9 | 0 | 60.004 | 64.36 | 0.2421 | 4.6419 | 1.4656 | 11162 | 15.175 | 0 | 61.125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.369 0 4 | 81.3444 | 57.2635 | 57.9994 | 98.3 | 68.2096 | 0.155 | 2.987 | 0.114 | 0.043 | 0.017 | 0 | 24.9137 | 8.3417 | 57.9003 | 1.2908 | 510.2917 | 61.19 | 6.7142 | 151.6367 | 3.005 | 0.156 | 0 | 0 | 120.8333 | 119.2 | 63.2333 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.2 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2545.15 | 11166.28 | 0:42 | 240.19 | 0.26088 | 15.31 | 2196 | 0 | 60 | 62.66 | 0.2443 | 4.7796 | 1.4635 | 11163 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.250 0 7 | 81.3611 | 57.2689 | 57.999 | 100.45 | 68.2059 | 0.213 | 2.983 | 0.112 | 0.043 | 0.017 | 0 | 24.8743 | 8.3419 | 57.882 | 1.78 | 510.783 | 61.2489 | 6.7156 | 151.6367 | 3.002 | 0.215 | 0 | 0 | 120.9 | 119.2 | 63.2667 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2546.15 | 11167.06 | 0:42 | 240.18 | 0.2563 | 15.19 | 2196 | 0 | 60 | 61.56 | 0.2467 | 5.0979 | 1.4628 | 11164 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 9 | 81.35 | 57.2704 | 57.99 | 105.7667 | 68.1992 | 0.254 | 2.981 | 0.11 | 0.043 | 0.017 | 0 | 24.855 | 8.3419 | 57.8742 | 2.1162 | 511.1171 | 61.289 | 6.7155 | 151.6367 | 3.003 | 0.256 | 0 | 0 | 120.9 | 119.2 | 63.2333 | 62.2667 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.747 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2547.15 | 11168.06 | 0:42 | 240.2 | 0.25383 | 15.62 | 2196 | 0 | 60 | 60.97 | 0.2562 | 4.9399 | 1.4619 | 11165 | 15.175 | 0 | 61.225 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.381 0 12 | 81.3333 | 57.2732 | 57.9741 | 110.8867 | 68.1937 | 0.307 | 2.98 | 0.113 | 0.043 | 0.02 | 0 | 24.8436 | 8.3418 | 57.8829 | 2.5606 | 511.5615 | 61.3435 | 6.7149 | 151.6366 | 3.005 | 0.31 | 0 | 0 | 120.9 | 119.2 | 63.2 | 62.2333 | 61.6 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2548.15 | 11169.06 | 0:42 | 240.21 | 0.24965 | 15.03 | 2196 | 0 | 59.999 | 59.97 | 0.2507 | 5.2253 | 1.4618 | 11166 | 15.175 | 0 | 61.2375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.369 0 14 | 81.3778 | 57.2754 | 57.9586 | 115.2167 | 68.1906 | 0.351 | 2.982 | 0.113 | 0.041 | 0.02 | 0 | 24.8615 | 8.3417 | 57.9011 | 2.931 | 511.9299 | 61.3867 | 6.715 | 151.6366 | 3.01 | 0.355 | 0 | 0 | 120.9667 | 119.2333 | 63.2667 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2549.15 | 11170.06 | 0:42 | 240.22 | 0.25012 | 15.61 | 2196 | 0 | 60.001 | 60.08 | 0.2598 | 4.9728 | 1.4623 | 11167 | 15.175 | 0 | 61.175 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.380 0 16 | 81.3944 | 57.2793 | 57.9447 | 117.89 | 68.19 | 0.406 | 2.982 | 0.111 | 0.041 | 0.021 | 0 | 24.8809 | 8.3416 | 57.9094 | 3.3849 | 512.3838 | 61.4408 | 6.715 | 151.6364 | 3.015 | 0.41 | 0 | 0 | 121 | 119.3 | 63.2667 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.3 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.886 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2550.15 | 11171.06 | 0:43 | 240.22 | 0.24926 | 15.28 | 2196 | 0 | 60.002 | 59.88 | 0.2552 | 5.136 | 1.4636 | 11168 | 15.175 | 0 | 61.1625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.252 0 20 | 81.4 | 57.2751 | 57.9357 | 119.5233 | 68.1906 | 0.456 | 2.989 | 0.114 | 0.04 | 0.024 | 0 | 24.9246 | 8.3416 | 57.911 | 3.8081 | 512.8154 | 61.4928 | 6.7167 | 151.6362 | 3.021 | 0.462 | 0 | 0 | 121 | 119.3 | 63.3 | 62.3 | 61.6 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2551.15 | 11172.06 | 0:43 | 240.22 | 0.24755 | 15.5 | 2196 | 0 | 60.005 | 59.47 | 0.2606 | 5.2393 | 1.462 | 11169 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.370 0 22 | 81.3778 | 57.2661 | 57.9292 | 120.4833 | 68.1931 | 0.501 | 2.997 | 0.114 | 0.039 | 0.025 | 0 | 24.9779 | 8.3416 | 57.9117 | 4.1826 | 513.192 | 61.538 | 6.7164 | 151.6361 | 3.028 | 0.507 | 0 | 0 | 121 | 119.3 | 63.2667 | 62.2667 | 61.5667 | 60.8667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2552.15 | 11173.06 | 0:43 | 240.2 | 0.24537 | 15.25 | 2196 | 0 | 60.004 | 58.94 | 0.2588 | 5.1746 | 1.4598 | 11170 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.250 0 25 | 81.3444 | 57.2643 | 57.9263 | 121.0433 | 68.1961 | 0.552 | 3 | 0.112 | 0.039 | 0.027 | 0.001 | 25.0341 | 8.3416 | 57.9184 | 4.6067 | 513.6056 | 61.5875 | 6.7164 | 151.6362 | 3.035 | 0.559 | 0 | 0 | 121 | 119.3 | 63.2 | 62.2 | 61.5333 | 60.8333 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2553.15 | 11174.06 | 0:43 | 240.18 | 0.24335 | 15.25 | 2196 | 0 | 60 | 58.45 | 0.2609 | 5.1243 | 1.4597 | 11171 | 15.175 | 0 | 60.95 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.381 0 28 | 81.3722 | 57.2611 | 57.9259 | 121.3833 | 68.201 | 0.606 | 3.002 | 0.116 | 0.037 | 0.027 | 0 | 25.0868 | 8.3417 | 57.9134 | 5.0545 | 514.0534 | 61.6422 | 6.7121 | 151.6361 | 3.042 | 0.613 | 0 | 0 | 121.0333 | 119.3 | 63.2 | 62.2333 | 61.5667 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2554.15 | 11175.06 | 0:43 | 240.19 | 0.24356 | 15.65 | 2196 | 0 | 60 | 58.5 | 0.2674 | 4.9351 | 1.4566 | 11172 | 15.175 | 0 | 60.9375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.369 0 30 | 81.3833 | 57.2577 | 57.9263 | 121.5767 | 68.2029 | 0.651 | 3.004 | 0.117 | 0.035 | 0.029 | 0 | 25.0964 | 8.3416 | 57.9265 | 5.4286 | 514.4276 | 61.6871 | 6.7115 | 151.636 | 3.043 | 0.658 | 0 | 0 | 121.0667 | 119.3 | 63.2 | 62.2667 | 61.5667 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2555.15 | 11176.05 | 0:43 | 240.2 | 0.2404 | 15.11 | 2196 | 0 | 59.999 | 57.74 | 0.2617 | 5.0458 | 1.4557 | 11173 | 15.175 | 0 | 60.95 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.250 0 33 | 81.3667 | 57.2553 | 57.9271 | 121.7267 | 68.2047 | 0.7 | 3.004 | 0.115 | 0.034 | 0.033 | 0 | 25.0727 | 8.3418 | 57.904 | 5.8446 | 514.8455 | 61.7359 | 6.7118 | 151.636 | 3.041 | 0.709 | 0 | 0 | 121.0333 | 119.3 | 63.2 | 62.2 | 61.5667 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 119.4 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.407 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2556.15 | 11177.05 | 0:43 | 240.21 | 0.2407 | 15.51 | 2196 | 0 | 59.999 | 57.82 | 0.2683 | 4.8455 | 1.4541 | 11174 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.500 0 35 | 81.4 | 57.254 | 57.9271 | 121.8333 | 68.2035 | 0.749 | 3.002 | 0.126 | 0.032 | 0.033 | 0 | 25.0265 | 8.3419 | 57.8926 | 6.2467 | 515.2476 | 61.7844 | 6.716 | 151.636 | 3.035 | 0.758 | 0 | 0 | 121.1 | 119.3333 | 63.2333 | 62.2333 | 61.5667 | 60.9333 | 124 | 124 | 62.5 | 119.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2557.15 | 11178.06 | 0:43 | 240.21 | 0.23809 | 15.26 | 2196 | 0 | 60.001 | 57.19 | 0.2668 | 4.7919 | 1.4521 | 11175 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water And Stabilizing Mixing Valve.... 0.369 0 38 | 81.45 | 57.2507 | 57.9288 | 121.9 | 68.2016 | 0.799 | 2.997 | 0.127 | 0.03 | 0.034 | 0.001 | 24.9888 | 8.342 | 57.8835 | 6.6656 | 515.6666 | 61.8344 | 6.7152 | 151.636 | 3.031 | 0.808 | 0 | 0 | 121.1 | 119.4 | 63.2667 | 62.3 | 61.6 | 61.0333 | 124 | 124 | 62.5 | 119.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2558.15 | 11179.06 | 0:43 | 240.22 | 0.23483 | 15.25 | 2196 | 0 | 60.001 | 56.41 | 0.2704 | 4.5965 | 1.4509 | 11176 | 15.175 | 0 | 61.125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 106.9°.... 0.382 0 41 | 81.4611 | 57.247 | 57.9312 | 121.94 | 68.1992 | 0.855 | 2.996 | 0.128 | 0.028 | 0.037 | 0 | 24.9666 | 8.342 | 57.8736 | 7.1309 | 516.1319 | 61.8904 | 6.7152 | 151.636 | 3.028 | 0.865 | 0 | 0 | 121.1 | 119.4 | 63.2333 | 62.3 | 61.6 | 61.1333 | 124 | 124 | 62.5 | 119.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.748 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2561.15 | 11181.78 | 0:43 | 240.17 | 0.22978 | 15.44 | 2196 | 0 | 60 | 55.19 | 0.2798 | 4.7763 | 1.4471 | 11179 | 15.175 | 0 | 61.1 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.425 0 47 | 81.4667 | 57.2463 | 57.9373 | 121.9733 | 68.1955 | 0.988 | 3.004 | 0.13 | 0.026 | 0.036 | 0 | 25.0185 | 8.3417 | 57.9192 | 8.2406 | 517.2437 | 62.0234 | 6.72 | 151.6361 | 3.034 | 0.999 | 0 | 0 | 121.1333 | 119.3 | 63.2 | 62.2667 | 61.6 | 61.3 | 124 | 124 | 62.5 | 119.5 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.749 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2564.15 | 11184.78 | 0:43 | 240.19 | 0.22169 | 15.55 | 2196 | 0 | 60.001 | 53.25 | 0.292 | 4.6624 | 1.4421 | 11182 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.338 0 55 | 81.4889 | 57.2459 | 57.9431 | 122.01 | 68.1943 | 1.137 | 3 | 0.133 | 0.023 | 0.038 | 0 | 25.0875 | 8.3417 | 57.924 | 9.4851 | 518.486 | 62.1726 | 6.7136 | 151.6362 | 3.043 | 1.15 | 0 | 0 | 121.2 | 119.2333 | 63.2 | 62.3 | 61.6 | 61.4 | 124 | 124 | 62.5 | 119.6 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.749 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2567.15 | 11187.78 | 0:43 | 240.18 | 0.20557 | 15.75 | 2196 | 0 | 60 | 49.37 | 0.319 | 4.8927 | 1.4357 | 11185 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.500 0 62 | 81.4444 | 57.2393 | 57.9492 | 122.01 | 68.1931 | 1.287 | 3.008 | 0.134 | 0.022 | 0.036 | 0 | 25.1117 | 8.3418 | 57.9014 | 10.74 | 519.7389 | 62.3228 | 6.7134 | 151.6366 | 3.046 | 1.303 | 0 | 0 | 121.2667 | 119.0667 | 63.2 | 62.2 | 61.5667 | 61.3667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.4 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.749 | 48.885 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2570.15 | 11190.78 | 0:43 | 240.19 | 0.17728 | 15.15 | 2196.1 | 0 | 60.002 | 42.58 | 0.3558 | 4.8262 | 1.43 | 11188 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.325 0 70 | 81.4 | 57.2466 | 57.9524 | 122.01 | 68.1912 | 1.436 | 3.007 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 25.0658 | 8.3418 | 57.9077 | 11.982 | 520.9809 | 62.4717 | 6.7131 | 151.6365 | 3.04 | 1.453 | 0 | 0 | 121.3 | 118.8333 | 63.2 | 62.2 | 61.6 | 61.2667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.7 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.749 | 48.884 | 68.408 | 49.599
2024-12-01 | 1:05 | 2573.15 | 11193.79 | 0:43 | 240.16 | 0.15513 | 15.16 | 2196.1 | 0 | 59.997 | 37.26 | 0.4069 | 4.8069 | 1.4206 | 11191 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.325 0 78 | 81.3389 | 57.2464 | 57.9492 | 121.99 | 68.19 | 1.586 | 3 | 0.132 | 0.024 | 0.034 | 0 | 25.0345 | 8.3415 | 57.9462 | 13.2266 | 522.2275 | 62.6209 | 6.7139 | 151.6366 | 3.036 | 1.604 | 0 | 0 | 121.3 | 118.6 | 63.2 | 62.2 | 61.5667 | 61.1667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.749 | 48.884 | 68.408 | 49.598
2024-12-01 | 1:05 | 2576.15 | 11196.79 | 0:43 | 240.17 | 0.15868 | 15.36 | 2196.1 | 0 | 60.001 | 38.11 | 0.4031 | 4.8882 | 1.4208 | 11194 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.250 0 85 | 81.3056 | 57.2494 | 57.9418 | 122.0167 | 68.19 | 1.737 | 3.013 | 0.13 | 0.027 | 0.031 | 0 | 25.065 | 8.3417 | 57.911 | 14.4881 | 523.4912 | 62.7724 | 6.7144 | 151.6366 | 3.04 | 1.757 | 0 | 0 | 121.3 | 118.4333 | 63.2 | 62.2 | 61.6 | 61.1 | 124 | 124 | 62.5 | 119.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.75 | 48.884 | 68.408 | 49.598
2024-12-01 | 1:05 | 2579.15 | 11199.79 | 0:43 | 240.15 | 0.18612 | 15.56 | 2196.1 | 0 | 60 | 44.7 | 0.3481 | 5.1265 | 1.4317 | 11197 | 15.175 | 0 | 60.9125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.0°.... 0.250 0 92 | 81.2444 | 57.2535 | 57.9341 | 122.05 | 68.19 | 1.885 | 3.008 | 0.125 | 0.031 | 0.026 | 0 | 25.1228 | 8.3419 | 57.8947 | 15.7267 | 524.7297 | 62.9208 | 6.711 | 151.6365 | 3.047 | 1.907 | 0 | 0 | 121.3 | 118.3 | 63.2 | 62.1 | 61.5667 | 61 | 124 | 124 | 62.5 | 119.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.75 | 48.884 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:05 | 2582.15 | 11202.79 | 0:43 | 240.11 | 0.21212 | 15.55 | 2196.1 | 0 | 60.001 | 50.93 | 0.3054 | 5.0377 | 1.4389 | 11200 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.370 0 99 | 81.1722 | 57.2516 | 57.9296 | 122.07 | 68.1888 | 2.035 | 3.005 | 0.127 | 0.034 | 0.023 | 0 | 25.145 | 8.3418 | 57.9084 | 16.9715 | 525.9703 | 63.0698 | 6.71 | 151.6364 | 3.05 | 2.058 | 0 | 0 | 121.3 | 118.0667 | 63.1667 | 62 | 61.5 | 61 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.75 | 48.883 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:05 | 2585.15 | 11205.79 | 0:43 | 240.09 | 0.22716 | 15.39 | 2196.1 | 0 | 60.001 | 54.54 | 0.2821 | 4.801 | 1.4465 | 11203 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.249 0 107 | 81.1056 | 57.2515 | 57.928 | 122.05 | 68.1855 | 2.183 | 3.005 | 0.122 | 0.036 | 0.02 | 0 | 25.0334 | 8.3419 | 57.8884 | 18.2132 | 527.2141 | 63.2189 | 6.7111 | 151.6364 | 3.036 | 2.209 | 0 | 0 | 121.3 | 117.7667 | 63.1667 | 61.9333 | 61.4667 | 61 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.75 | 48.883 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2588.15 | 11208.79 | 0:43 | 240.07 | 0.23266 | 15.18 | 2196.1 | 0 | 60.001 | 55.86 | 0.2717 | 4.7567 | 1.4503 | 11206 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.249 0 115 | 81.0167 | 57.2481 | 57.928 | 122.0233 | 68.1827 | 2.333 | 2.995 | 0.12 | 0.038 | 0.017 | 0 | 24.9571 | 8.3419 | 57.8885 | 19.4589 | 528.4577 | 63.368 | 6.7139 | 151.6364 | 3.027 | 2.36 | 0 | 0 | 121.3 | 117.4 | 63.1333 | 61.9 | 61.4 | 60.9667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.75 | 48.883 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2591.15 | 11211.79 | 0:43 | 240.04 | 0.24005 | 15.17 | 2196.1 | 0 | 60.001 | 57.62 | 0.2633 | 4.9665 | 1.458 | 11209 | 15.175 | 0 | 61.125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.325 0 123 | 80.8778 | 57.2479 | 57.9304 | 122.0233 | 68.1827 | 2.481 | 2.992 | 0.119 | 0.04 | 0.018 | 0 | 24.9638 | 8.3421 | 57.8647 | 20.6981 | 529.697 | 63.5166 | 6.7166 | 151.6363 | 3.028 | 2.51 | 0 | 0 | 121.3 | 116.8 | 63.1 | 61.8333 | 61.3333 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.751 | 48.883 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2594.15 | 11214.79 | 0:43 | 240.02 | 0.24936 | 15.88 | 2196.2 | 0 | 60.005 | 59.85 | 0.2654 | 5.0557 | 1.463 | 11212 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.411 0 130 | 80.75 | 57.2503 | 57.9333 | 122 | 68.1827 | 2.631 | 2.997 | 0.116 | 0.04 | 0.017 | 0 | 24.9897 | 8.3418 | 57.9017 | 21.9486 | 530.9495 | 63.6667 | 6.7114 | 151.636 | 3.031 | 2.662 | 0 | 0 | 121.3 | 116.1 | 63.1 | 61.8 | 61.3 | 60.9 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.751 | 48.882 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2597.15 | 11217.79 | 0:43 | 239.99 | 0.25245 | 15.63 | 2196.2 | 0 | 60.005 | 60.59 | 0.258 | 4.9519 | 1.4639 | 11215 | 15.175 | 0 | 61.0125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 137 | 80.5111 | 57.2491 | 57.9353 | 121.9467 | 68.1806 | 2.781 | 2.999 | 0.115 | 0.042 | 0.018 | 0 | 25.0228 | 8.3419 | 57.8986 | 23.197 | 532.198 | 63.8164 | 6.7113 | 151.6358 | 3.035 | 2.813 | 0 | 0 | 121.2333 | 115.0667 | 63.0667 | 61.7 | 61.2 | 60.8 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.751 | 48.882 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2600.15 | 11220.79 | 0:43 | 239.97 | 0.26273 | 15.29 | 2196.2 | 0 | 60.003 | 63.05 | 0.2425 | 4.8571 | 1.4651 | 11218 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.370 0 145 | 80.3278 | 57.2488 | 57.9402 | 121.94 | 68.1773 | 2.93 | 3.001 | 0.116 | 0.04 | 0.019 | 0 | 25.043 | 8.3418 | 57.9129 | 24.4432 | 533.4441 | 63.9658 | 6.7144 | 151.6358 | 3.037 | 2.964 | 0 | 0 | 121.2 | 114.0333 | 63.1 | 61.6333 | 61.2 | 60.8 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.751 | 48.882 | 68.409 | 49.598
2024-12-01 | 1:06 | 2603.15 | 11223.79 | 0:43 | 239.95 | 0.27847 | 15.18 | 2196.2 | 0 | 60.004 | 66.82 | 0.2273 | 4.5847 | 1.4652 | 11221 | 15.175 | 0 | 61 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.368 0 153 | 80.0889 | 57.2429 | 57.9447 | 121.9667 | 68.1737 | 3.079 | 3.002 | 0.12 | 0.041 | 0.019 | 0 | 25.049 | 8.3417 | 57.9243 | 25.6814 | 534.6824 | 64.1142 | 6.7152 | 151.6359 | 3.038 | 3.115 | 0 | 0 | 121.2 | 112.7667 | 63.0667 | 61.5667 | 61.1333 | 60.8 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.751 | 48.881 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2606.15 | 11226.79 | 0:43 | 239.94 | 0.2946 | 15.42 | 2196.2 | 0 | 60 | 70.69 | 0.2182 | 4.5377 | 1.4661 | 11224 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 161 | 79.8222 | 57.243 | 57.9508 | 122.01 | 68.172 | 3.228 | 2.994 | 0.122 | 0.039 | 0.019 | 0 | 25.0143 | 8.3419 | 57.9011 | 26.9234 | 535.9243 | 64.2631 | 6.7109 | 151.636 | 3.034 | 3.265 | 0 | 0 | 121.2 | 111.4 | 63.0333 | 61.5 | 61.1 | 60.7 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.881 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2609.15 | 11229.79 | 0:43 | 239.94 | 0.29732 | 15.46 | 2196.2 | 0 | 60.004 | 71.34 | 0.2167 | 4.4652 | 1.4663 | 11227 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 169 | 79.5833 | 57.2441 | 57.9578 | 121.99 | 68.1729 | 3.375 | 2.99 | 0.121 | 0.036 | 0.02 | 0 | 24.9307 | 8.3419 | 57.9012 | 28.1551 | 537.1561 | 64.4105 | 6.7138 | 151.6362 | 3.024 | 3.415 | 0 | 0 | 121.2 | 110 | 63 | 61.5 | 61.1 | 60.7 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.881 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2612.15 | 11232.79 | 0:44 | 239.94 | 0.28693 | 15.54 | 2196.2 | 0 | 60.001 | 68.85 | 0.2257 | 4.559 | 1.4661 | 11230 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 176 | 79.2556 | 57.2472 | 57.9618 | 121.9733 | 68.1716 | 3.524 | 2.986 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 24.8616 | 8.342 | 57.8912 | 29.3972 | 538.3961 | 64.5594 | 6.7128 | 151.6361 | 3.015 | 3.565 | 0 | 0 | 121.2 | 108.2 | 63 | 61.4 | 61.1 | 60.6333 | 124 | 124 | 62.5 | 120 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.881 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2615.15 | 11235.79 | 0:44 | 239.96 | 0.26446 | 15.23 | 2196.3 | 0 | 60 | 63.46 | 0.24 | 4.6457 | 1.4631 | 11233 | 15.175 | 0 | 61.175 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 185 | 78.85 | 57.2521 | 57.9594 | 121.99 | 68.17 | 3.678 | 2.982 | 0.128 | 0.03 | 0.027 | 0 | 24.8797 | 8.3418 | 57.9134 | 30.6821 | 539.683 | 64.7137 | 6.7091 | 151.636 | 3.017 | 3.721 | 0 | 0 | 121.1667 | 105.9 | 63 | 61.4 | 61.0333 | 60.6 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.88 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2618.15 | 11238.79 | 0:44 | 239.98 | 0.25099 | 15.1 | 2196.3 | 0 | 60.001 | 60.23 | 0.2508 | 4.8612 | 1.4637 | 11236 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 192 | 78.4889 | 57.2524 | 57.9549 | 121.98 | 68.1684 | 3.828 | 2.993 | 0.131 | 0.026 | 0.031 | 0 | 24.927 | 8.3416 | 57.9313 | 31.935 | 540.934 | 64.8634 | 6.7165 | 151.6361 | 3.023 | 3.873 | 0 | 0 | 121.1 | 103.8 | 63 | 61.4333 | 61.0333 | 60.5667 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.88 | 68.41 | 49.597
2024-12-01 | 1:06 | 2621.15 | 11241.79 | 0:44 | 240 | 0.24375 | 15.05 | 2196.3 | 0 | 60.001 | 58.5 | 0.2572 | 5.2755 | 1.4616 | 11239 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 199 | 78.0833 | 57.2627 | 57.952 | 121.96 | 68.1671 | 3.98 | 3.011 | 0.131 | 0.025 | 0.032 | 0 | 25.0689 | 8.3417 | 57.9312 | 33.1988 | 542.1998 | 65.0154 | 6.7175 | 151.6358 | 3.04 | 4.026 | 0 | 0 | 121.1 | 101.5 | 63 | 61.4 | 61 | 60.5 | 124 | 124 | 62.5 | 119.9 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.752 | 48.88 | 68.41 | 49.596
2024-12-01 | 1:06 | 2624.15 | 11244.8 | 0:44 | 240.03 | 0.24025 | 15.23 | 2196.3 | 0 | 60.001 | 57.67 | 0.264 | 4.9049 | 1.4588 | 11242 | 15.175 | 0 | 60.95 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 207 | 77.6944 | 57.2709 | 57.9516 | 121.96 | 68.1684 | 4.128 | 3.009 | 0.137 | 0.023 | 0.036 | 0 | 25.2222 | 8.3419 | 57.8998 | 34.4354 | 543.4342 | 65.1634 | 6.7158 | 151.6359 | 3.059 | 4.176 | 0 | 0 | 121.0667 | 99.2333 | 63 | 61.4 | 60.9667 | 60.5 | 124 | 124 | 62.5 | 119.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.753 | 48.879 | 68.41 | 49.596
2024-12-01 | 1:06 | 2627.15 | 11247.8 | 0:44 | 240.06 | 0.23826 | 15.69 | 2196.3 | 0 | 60.003 | 57.2 | 0.2743 | 4.6705 | 1.4519 | 11245 | 15.175 | 0 | 61.0125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 214 | 77.3056 | 57.2737 | 57.9545 | 121.9733 | 68.1692 | 4.277 | 3.008 | 0.136 | 0.022 | 0.037 | 0 | 25.1525 | 8.3415 | 57.9488 | 35.6785 | 544.6794 | 65.3124 | 6.7136 | 151.6359 | 3.051 | 4.327 | 0 | 0 | 121 | 97.1333 | 63 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 124 | 124 | 62.5 | 119.8 | 0.1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 0 | 0 | 68.753 | 48.879 | 68.411 | 49.596
2024-12-01 | 1:06 | 2630.15 | 11250.8 | 0:44 | 240.14 | 0.29077 | 24.7 | 2196.3 | 0 | 60 | 69.83 | 0.3537 | 4.4736 | 1.4287 | 11248 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 222 | 76.9667 | 57.2802 | 57.961 | 121.94 | 68.1684 | 4.425 | 3.006 | 0.136 | 0.02 | 0.041 | 0 | 24.9852 | 8.3416 | 57.9356 | 36.9116 | 545.9105 | 65.4602 | 6.7114 | 151.636 | 3.03 | 4.477 | 0 | 0 | 120.9333 | 95.2333 | 63 | 61.3333 | 60.9 | 60.4 | 124 | 124 | 62.5 | 119.6 | 0.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 373 | 94 | 1164 | 90 | 2271 | 3500 | 102 | 23 | 239 | 68.753 | 48.879 | 68.411 | 49.596
2024-12-01 | 1:06 | 2633.15 | 11253.8 | 0:44 | 240.16 | 0.28707 | 24.27 | 2196.3 | 0 | 60.001 | 68.94 | 0.3521 | 4.5323 | 1.4275 | 11251 | 15.175 | 0 | 61.1 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 229 | 76.6111 | 57.2802 | 57.9667 | 121.9067 | 68.1667 | 4.573 | 2.986 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 24.8917 | 8.3417 | 57.9219 | 38.1473 | 547.1483 | 65.6086 | 6.7126 | 151.6359 | 3.019 | 4.627 | 0 | 0 | 120.8 | 93.3 | 62.9667 | 61.3 | 60.9 | 60.4 | 124 | 124 | 62.5 | 119.6 | 0.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 306 | 94 | 1164 | 90 | 0 | 3500 | 0 | 23 | 239 | 68.753 | 48.878 | 68.411 | 49.595
2024-12-01 | 1:06 | 2636.15 | 11256.8 | 0:44 | 240.15 | 0.23164 | 18.25 | 2196.4 | 0 | 60 | 55.63 | 0.3281 | 4.0415 | 1.4227 | 11254 | 15.175 | 0 | 61.1125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 237 | 76.2611 | 57.2868 | 57.9671 | 121.88 | 68.1663 | 4.724 | 2.995 | 0.13 | 0.024 | 0.039 | 0.001 | 24.9445 | 8.3419 | 57.8971 | 39.4064 | 548.4053 | 65.7593 | 6.7151 | 151.6357 | 3.025 | 4.779 | 0 | 0 | 120.7 | 91.4333 | 62.9 | 61.3 | 60.8667 | 60.3667 | 124 | 124 | 62.4 | 119.5 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 0 | 3500 | 0 | 23 | 239 | 68.753 | 48.878 | 68.411 | 49.595
2024-12-01 | 1:06 | 2639.15 | 11259.8 | 0:44 | 240.13 | 0.5307 | 58.07 | 2196.4 | 0 | 60 | 127.43 | 0.4557 | 4.2614 | 1.412 | 11257 | 15.175 | 0 | 61.025 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 244 | 75.9222 | 57.2864 | 57.9639 | 121.8933 | 68.1651 | 4.875 | 3.005 | 0.127 | 0.026 | 0.038 | 0 | 25.0587 | 8.342 | 57.9063 | 40.6648 | 549.6658 | 65.9104 | 6.7167 | 151.6354 | 3.039 | 4.932 | 0 | 0 | 120.6 | 89.6667 | 62.9 | 61.2 | 60.8333 | 60.3333 | 124 | 124 | 62.4 | 119.4 | 0.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79.1 | 68 | 250 | 93 | 1164 | 90 | 0 | 3500 | 0 | 23 | 239 | 68.754 | 48.877 | 68.411 | 49.595
2024-12-01 | 1:06 | 2642.15 | 11262.8 | 0:44 | 240.12 | 0.5268 | 58.2 | 2196.4 | 0 | 60.002 | 126.49 | 0.4601 | 4.1538 | 1.4092 | 11260 | 15.175 | 0 | 60.875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 252 | 75.6333 | 57.2885 | 57.9631 | 121.8933 | 68.1639 | 5.025 | 3.015 | 0.123 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 25.1877 | 8.3415 | 57.979 | 41.9197 | 550.9186 | 66.0606 | 6.7153 | 151.6353 | 3.055 | 5.084 | 0 | 0 | 120.5333 | 87.9667 | 62.9 | 61.2 | 60.9 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 119.3 | 0.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79.1 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 0 | 3500 | 24 | 24 | 239 | 68.754 | 48.877 | 68.411 | 49.595
2024-12-01 | 1:06 | 2645.15 | 11265.8 | 0:44 | 240.13 | 0.2961 | 30.51 | 2196.5 | 0 | 60.001 | 71.11 | 0.4291 | 4.5022 | 1.4112 | 11263 | 15.175 | 0 | 60.9 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 259 | 75.3167 | 57.2879 | 57.9647 | 121.84 | 68.1614 | 5.175 | 3.017 | 0.121 | 0.031 | 0.034 | 0 | 25.2149 | 8.3414 | 57.986 | 43.1679 | 552.1668 | 66.2102 | 6.7155 | 151.6353 | 3.058 | 5.235 | 0 | 0 | 120.4 | 86.3333 | 62.8333 | 61.1333 | 60.8 | 60.4 | 124 | 124 | 62.4 | 119.2 | 0.3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.6 | 68.3 | 79.1 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 673 | 3500 | 16 | 24 | 239 | 68.754 | 48.877 | 68.411 | 49.595
2024-12-01 | 1:07 | 2648.15 | 11268.8 | 0:44 | 240.12 | 0.5889 | 65.24 | 2196.5 | 0 | 60 | 141.4 | 0.4614 | 4.5731 | 1.4136 | 11266 | 15.175 | 0 | 60.925 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 267 | 75.0444 | 57.2695 | 57.9712 | 121.7833 | 68.1561 | 5.324 | 3.01 | 0.118 | 0.034 | 0.031 | 0 | 25.1319 | 8.3414 | 57.9862 | 44.4088 | 553.4097 | 66.359 | 6.7169 | 151.6354 | 3.048 | 5.386 | 0 | 0 | 120.3 | 84.7333 | 62.8 | 61.2 | 60.8333 | 60.4 | 124 | 124 | 62.4 | 119.1 | 0.5 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 68.5 | 68.3 | 79.1 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 876 | 3500 | 30 | 25 | 239 | 68.754 | 48.876 | 68.411 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2651.15 | 11271.8 | 0:44 | 240.12 | 0.7913 | 90.3 | 2196.6 | 0 | 60.003 | 190 | 0.4751 | 4.3341 | 1.4154 | 11269 | 15.175 | 0 | 61.075 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 274 | 74.7833 | 57.2692 | 57.9855 | 121.7267 | 68.1516 | 5.471 | 2.997 | 0.121 | 0.037 | 0.026 | 0 | 24.9842 | 8.3418 | 57.9403 | 45.6362 | 554.6372 | 66.5064 | 6.7136 | 151.6356 | 3.03 | 5.534 | 0 | 0 | 120.2333 | 83.3667 | 62.8 | 61.2 | 60.8 | 60.3 | 124 | 124 | 62.3 | 119 | 0.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 67.8 | 68.3 | 79.3 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 1180 | 3500 | 57 | 25 | 239 | 68.754 | 48.876 | 68.411 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2654.15 | 11274.81 | 0:44 | 240.11 | 0.9259 | 107.8 | 2196.7 | 0 | 60.001 | 222.3 | 0.4851 | 4.1876 | 1.417 | 11272 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 281 | 74.5056 | 57.2774 | 58.0014 | 121.6533 | 68.1504 | 5.62 | 2.991 | 0.119 | 0.039 | 0.025 | 0 | 24.8787 | 8.3418 | 57.942 | 46.8776 | 555.8765 | 66.6549 | 6.7117 | 151.6357 | 3.017 | 5.685 | 0 | 0 | 120.0667 | 81.8333 | 62.7667 | 61.2667 | 60.8 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 118.9 | 0.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 66.5 | 68.3 | 79.8 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 1483 | 3500 | 75 | 25 | 239 | 68.754 | 48.876 | 68.411 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2657.15 | 11277.81 | 0:44 | 240.11 | 1.0656 | 126.6 | 2196.8 | 0 | 60.002 | 255.9 | 0.4948 | 4.0233 | 1.4186 | 11275 | 15.175 | 0 | 61.1125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 288 | 74.2611 | 57.2849 | 58.0092 | 121.5967 | 68.1516 | 5.769 | 2.989 | 0.116 | 0.04 | 0.021 | 0 | 24.9097 | 8.3417 | 57.9486 | 48.1246 | 557.1255 | 66.8044 | 6.7133 | 151.6357 | 3.021 | 5.836 | 0 | 0 | 119.9333 | 80.5333 | 62.7 | 61.2333 | 60.8 | 60.3667 | 124 | 124 | 62.4 | 118.7 | 1 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 64.2 | 68.2 | 80.5 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 1784 | 3500 | 93 | 25 | 239 | 68.754 | 48.876 | 68.412 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2660.15 | 11280.81 | 0:44 | 240.11 | 1.2293 | 149.3 | 2196.9 | 0 | 60.001 | 295.2 | 0.5058 | 4.0217 | 1.4216 | 11278 | 15.175 | 0 | 61.1 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 295 | 74.0333 | 57.2889 | 58.0076 | 121.55 | 68.1529 | 5.917 | 2.984 | 0.117 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 24.9553 | 8.3419 | 57.9239 | 49.3643 | 558.3632 | 66.9533 | 6.7133 | 151.6356 | 3.026 | 5.986 | 0 | 0 | 119.8333 | 79.2 | 62.7 | 61.2667 | 60.8 | 60.4 | 124 | 124 | 62.4 | 118.6 | 1.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 61.5 | 68.2 | 81.4 | 68 | 250 | 92 | 1168 | 90 | 2083 | 3500 | 114 | 25 | 239 | 68.755 | 48.875 | 68.412 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2663.15 | 11283.81 | 0:44 | 240.11 | 1.3725 | 169.8 | 2197 | 0 | 60 | 329.5 | 0.5152 | 3.9099 | 1.4245 | 11281 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.364 0 301 | 73.8 | 57.291 | 58.0018 | 121.52 | 68.1516 | 6.063 | 3.009 | 0.118 | 0.039 | 0.02 | 0 | 25.0289 | 8.3417 | 57.9554 | 50.5793 | 559.5782 | 67.0987 | 6.714 | 151.6357 | 3.035 | 6.134 | 0 | 0 | 119.6333 | 78.1333 | 62.6333 | 61.3 | 60.8 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 118.4 | 1.4 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 58.4 | 68.2 | 82.5 | 68 | 250 | 93 | 1168 | 90 | 2385 | 3500 | 139 | 25 | 239 | 68.755 | 48.875 | 68.412 | 49.594
2024-12-01 | 1:07 | 2666.15 | 11286.81 | 0:44 | 240.1 | 1.7741 | 204.6 | 2197.2 | 0 | 60 | 426 | 0.4804 | 5.3704 | 1.4377 | 11284 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 310 | 73.5778 | 57.2936 | 57.9929 | 121.4667 | 68.1486 | 6.219 | 3.005 | 0.12 | 0.036 | 0.022 | 0 | 25.0949 | 8.3413 | 58.0029 | 51.8738 | 560.8748 | 67.2539 | 6.7124 | 151.6355 | 3.043 | 6.291 | 0 | 0 | 119.5333 | 76.9333 | 62.6 | 61.3 | 60.8 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 118.2 | 1.7 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 55.7 | 68.2 | 83.9 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 2685 | 3500 | 166 | 25 | 239 | 68.755 | 48.875 | 68.412 | 49.593
2024-12-01 | 1:07 | 2669.15 | 11289.81 | 0:44 | 240.1 | 2.1258 | 232.6 | 2197.4 | 0 | 60.003 | 510.4 | 0.4557 | 5.3392 | 1.447 | 11287 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 317 | 73.3667 | 57.2907 | 57.9814 | 121.3867 | 68.1463 | 6.367 | 3.007 | 0.123 | 0.033 | 0.024 | 0 | 25.1422 | 8.3413 | 57.9988 | 53.1146 | 562.1135 | 67.4026 | 6.7131 | 151.6353 | 3.049 | 6.441 | 0 | 0 | 119.3667 | 75.9333 | 62.6 | 61.3 | 60.7 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 118 | 2.2 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 53.4 | 68.2 | 85.3 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 2986 | 3500 | 196 | 25 | 235 | 68.755 | 48.874 | 68.412 | 49.593
2024-12-01 | 1:07 | 2672.15 | 11292.81 | 0:45 | 240.09 | 2.4424 | 266.2 | 2197.6 | 0 | 59.999 | 586.4 | 0.454 | 5.131 | 1.4551 | 11290 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 324 | 73.1722 | 57.2944 | 57.9733 | 121.2933 | 68.1469 | 6.513 | 2.993 | 0.131 | 0.03 | 0.025 | 0 | 25.0222 | 8.3416 | 57.9908 | 54.3321 | 563.3329 | 67.5488 | 6.7097 | 151.6348 | 3.034 | 6.588 | 0 | 0 | 119.2333 | 75 | 62.5667 | 61.2667 | 60.6667 | 60.3 | 124 | 124 | 62.4 | 117.8 | 2.6 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 51.5 | 68.2 | 86.7 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3283 | 3500 | 227 | 25 | 235 | 68.755 | 48.874 | 68.412 | 49.593
2024-12-01 | 1:07 | 2675.15 | 11295.81 | 0:45 | 240.08 | 2.5292 | 275.7 | 2197.8 | 0 | 60.003 | 607.2 | 0.4541 | 5.1949 | 1.458 | 11293 | 15.175 | 0 | 61.35 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 332 | 72.9889 | 57.2859 | 57.9749 | 121.2433 | 68.1482 | 6.658 | 2.963 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 24.745 | 8.3419 | 57.9709 | 55.5397 | 564.5385 | 67.6933 | 6.7084 | 151.6344 | 3.001 | 6.735 | 0 | 0 | 119.1 | 74.1 | 62.5 | 61.3 | 60.6667 | 60.2667 | 124 | 124 | 62.4 | 117.6 | 2.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 49.8 | 68.2 | 88.1 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3498 | 3500 | 256 | 25 | 235 | 68.756 | 48.874 | 68.412 | 49.593
2024-12-01 | 1:07 | 2678.15 | 11298.81 | 0:45 | 240.06 | 2.6185 | 276.1 | 2198 | 0 | 60.003 | 628.6 | 0.4392 | 5.0013 | 1.4594 | 11296 | 15.175 | 0 | 61.525 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.501 0 339 | 72.8111 | 57.2679 | 57.9884 | 121.1433 | 68.1457 | 6.804 | 2.944 | 0.136 | 0.024 | 0.034 | 0 | 24.4736 | 8.3419 | 57.9812 | 56.7533 | 565.7521 | 67.8388 | 6.7083 | 151.6342 | 2.968 | 6.882 | 0 | 0 | 118.9667 | 73.3333 | 62.5 | 61.3 | 60.6 | 60.1667 | 124 | 124 | 62.5 | 117.4 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 48.2 | 68.2 | 89.2 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3500 | 3500 | 259 | 26 | 235 | 68.756 | 48.874 | 68.412 | 49.593
2024-12-01 | 1:07 | 2681.15 | 11301.81 | 0:45 | 240.06 | 2.646 | 275.3 | 2198.3 | 0 | 59.999 | 635.2 | 0.4335 | 4.9879 | 1.4596 | 11299 | 15.175 | 0 | 61.65 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 347 | 72.6389 | 57.2345 | 58.008 | 121.0367 | 68.1414 | 6.952 | 2.935 | 0.136 | 0.022 | 0.038 | 0 | 24.3823 | 8.3422 | 57.9505 | 57.9882 | 566.9974 | 67.9881 | 6.7156 | 151.6341 | 2.956 | 7.031 | 0 | 0 | 118.8333 | 72.5667 | 62.5 | 61.2333 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 62.5 | 117.2 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 46.7 | 68.2 | 90.7 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3499 | 3500 | 259 | 26 | 235 | 68.756 | 48.873 | 68.412 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2684.15 | 11304.81 | 0:45 | 240.03 | 2.5882 | 278.8 | 2198.5 | 0 | 60 | 621.3 | 0.4488 | 5.0827 | 1.4575 | 11302 | 15.175 | 0 | 61.625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 354 | 72.4944 | 57.2105 | 58.0255 | 120.8433 | 68.1408 | 7.102 | 2.945 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.5302 | 8.3418 | 57.9973 | 59.2345 | 568.2437 | 68.1375 | 6.7161 | 151.6341 | 2.974 | 7.182 | 0 | 0 | 118.7667 | 71.9 | 62.4333 | 61.1667 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 62.6 | 117 | 2.8 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 45.4 | 68.2 | 91.9 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3501 | 3500 | 258 | 26 | 235 | 68.756 | 48.873 | 68.412 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2687.15 | 11307.81 | 0:45 | 240.03 | 2.6308 | 283 | 2198.7 | 0 | 60 | 631.5 | 0.4482 | 5.0654 | 1.4542 | 11305 | 15.175 | 0 | 61.4625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 361 | 72.3278 | 57.1876 | 58.0373 | 120.62 | 68.1402 | 7.249 | 2.967 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 24.7945 | 8.3418 | 57.9991 | 60.4688 | 569.4698 | 68.2842 | 6.7104 | 151.6344 | 3.006 | 7.331 | 0 | 0 | 118.6 | 71.2 | 62.4 | 61.0667 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 62.8 | 116.7 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 44.3 | 68.2 | 92.8 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3500 | 3500 | 256 | 26 | 235 | 68.756 | 48.873 | 68.412 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2690.15 | 11310.81 | 0:45 | 240.04 | 2.7349 | 285.8 | 2199 | 0 | 60.003 | 656.5 | 0.4353 | 4.87 | 1.458 | 11308 | 15.175 | 0 | 61.3625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.426 0 369 | 72.2222 | 57.1614 | 58.0459 | 120.41 | 68.1396 | 7.397 | 2.977 | 0.133 | 0.02 | 0.042 | 0 | 24.9352 | 8.3418 | 58.0008 | 61.706 | 570.7069 | 68.4328 | 6.7129 | 151.6349 | 3.023 | 7.481 | 0 | 0 | 118.5 | 70.7 | 62.4 | 61.0333 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 62.9 | 116.4 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 43.2 | 68.2 | 93.8 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 3496 | 3500 | 255 | 26 | 235 | 68.756 | 48.872 | 68.413 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2693.15 | 11313.81 | 0:45 | 240.03 | 2.6412 | 283.4 | 2199.2 | 0 | 60 | 634 | 0.447 | 5.0167 | 1.4531 | 11311 | 15.175 | 0 | 61.2375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.464 0 376 | 72.1 | 57.155 | 58.0484 | 120.2867 | 68.1371 | 7.547 | 2.998 | 0.133 | 0.02 | 0.041 | 0 | 24.9794 | 8.3421 | 57.9588 | 62.9614 | 571.9604 | 68.583 | 6.716 | 151.6358 | 3.028 | 7.633 | 0 | 0 | 118.4 | 70.1667 | 62.3333 | 61 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 63.1 | 116.1 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 42.2 | 68.2 | 94.7 | 68 | 250 | 93 | 1164 | 90 | 3501 | 3500 | 255 | 26 | 235 | 68.756 | 48.872 | 68.413 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2696.15 | 11316.81 | 0:45 | 240.03 | 2.6334 | 284.1 | 2199.4 | 0 | 60 | 632.1 | 0.4494 | 5.0908 | 1.4498 | 11314 | 15.175 | 0 | 61.35 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 383 | 71.9778 | 57.1488 | 58.0451 | 120.1733 | 68.1371 | 7.695 | 2.992 | 0.138 | 0.02 | 0.04 | 0 | 24.9761 | 8.342 | 57.9674 | 64.1885 | 573.1874 | 68.7301 | 6.7123 | 151.6367 | 3.028 | 7.781 | 0 | 0 | 118.2667 | 69.6 | 62.3 | 61 | 60.6 | 60.1 | 124 | 124 | 63.2 | 115.8 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 41.4 | 68.2 | 95.5 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 3501 | 3500 | 255 | 26 | 235 | 68.757 | 48.872 | 68.413 | 49.592
2024-12-01 | 1:07 | 2699.15 | 11319.81 | 0:45 | 240.02 | 2.7271 | 281.5 | 2199.7 | 0 | 60 | 654.6 | 0.43 | 4.8894 | 1.4488 | 11317 | 15.175 | 0 | 61.425 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 391 | 71.8389 | 57.153 | 58.0373 | 120.06 | 68.1341 | 7.844 | 2.99 | 0.137 | 0.019 | 0.041 | 0.001 | 24.9614 | 8.3418 | 57.962 | 65.4307 | 574.4316 | 68.8793 | 6.7106 | 151.6372 | 3.026 | 7.932 | 0 | 0 | 118.1 | 69.1333 | 62.2333 | 61 | 60.5333 | 60.0333 | 124 | 124 | 63.4 | 115.5 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 40.7 | 68.2 | 96.2 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 3497 | 3500 | 256 | 26 | 235 | 68.757 | 48.872 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:07 | 2702.15 | 11322.81 | 0:45 | 240.01 | 2.6366 | 283.9 | 2199.9 | 0 | 60.003 | 632.8 | 0.4486 | 5.1013 | 1.4488 | 11320 | 15.175 | 0 | 61.4125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 398 | 71.7333 | 57.1723 | 58.0173 | 119.8567 | 68.1316 | 7.993 | 2.996 | 0.137 | 0.019 | 0.039 | 0 | 24.9404 | 8.3421 | 57.9131 | 66.6768 | 575.6778 | 69.0287 | 6.7116 | 151.6374 | 3.023 | 8.082 | 0 | 0 | 117.9 | 68.7333 | 62.2 | 61 | 60.5667 | 60 | 124 | 124 | 63.7 | 115.1 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 40.1 | 68.2 | 96.8 | 68 | 250 | 94 | 1164 | 90 | 3502 | 3500 | 257 | 26 | 235 | 68.757 | 48.871 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:07 | 2705.15 | 11325.81 | 0:45 | 239.99 | 2.6762 | 287.2 | 2200.2 | 0 | 59.998 | 642.3 | 0.4472 | 5.0848 | 1.4451 | 11323 | 15.175 | 0 | 61.3 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 405 | 71.6 | 57.201 | 57.9818 | 119.7267 | 68.1273 | 8.143 | 2.995 | 0.136 | 0.02 | 0.038 | 0 | 24.9798 | 8.3424 | 57.8798 | 67.9244 | 576.9232 | 69.178 | 6.7144 | 151.6374 | 3.028 | 8.233 | 0 | 0 | 117.6 | 68.3333 | 62.1 | 61 | 60.5667 | 60 | 124 | 124 | 63.9 | 114.8 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 39.6 | 68.2 | 97.3 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 3500 | 259 | 26 | 235 | 68.757 | 48.871 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2708.15 | 11328.81 | 0:45 | 239.98 | 2.752 | 288.5 | 2200.4 | 0 | 60.001 | 660.4 | 0.4368 | 4.8757 | 1.4407 | 11326 | 15.175 | 0 | 61.375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 413 | 71.4944 | 57.2345 | 57.94 | 119.72 | 68.1249 | 8.291 | 2.998 | 0.135 | 0.021 | 0.036 | 0 | 25.0532 | 8.3425 | 57.8666 | 69.165 | 578.1639 | 69.3267 | 6.7131 | 151.6369 | 3.037 | 8.384 | 0 | 0 | 117.3 | 68.0333 | 62.1 | 61 | 60.5667 | 59.9667 | 124 | 124 | 64.1 | 114.4 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 39.3 | 68.2 | 97.8 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3500 | 3500 | 262 | 26 | 235 | 68.757 | 48.871 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2711.15 | 11331.81 | 0:45 | 239.98 | 2.6409 | 285.5 | 2200.6 | 0 | 59.999 | 633.8 | 0.4505 | 5.0513 | 1.4397 | 11329 | 15.175 | 0 | 61.3375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 420 | 71.3444 | 57.2629 | 57.9059 | 119.63 | 68.1243 | 8.44 | 2.998 | 0.135 | 0.022 | 0.034 | 0 | 25.0469 | 8.3427 | 57.846 | 70.4082 | 579.4071 | 69.4757 | 6.7114 | 151.6361 | 3.036 | 8.534 | 0 | 0 | 116.9 | 67.6 | 62.1 | 61 | 60.5667 | 59.9 | 124 | 124 | 64.4 | 113.9 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38.9 | 68.2 | 98.4 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3501 | 3500 | 265 | 26 | 235 | 68.757 | 48.871 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2714.15 | 11334.81 | 0:45 | 239.98 | 2.6978 | 285.5 | 2200.9 | 0 | 60 | 647.4 | 0.441 | 5.0104 | 1.4462 | 11332 | 15.175 | 0 | 61.4125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 427 | 71.2389 | 57.2886 | 57.8894 | 119.4533 | 68.1237 | 8.588 | 2.995 | 0.132 | 0.024 | 0.035 | 0 | 24.9689 | 8.3426 | 57.8526 | 71.6403 | 580.6413 | 69.6234 | 6.7109 | 151.6358 | 3.026 | 8.683 | 0 | 0 | 116.5667 | 67.3 | 62.1 | 61 | 60.5667 | 59.9 | 124 | 124 | 64.6 | 113.5 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38.6 | 68.2 | 98.8 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3497 | 3500 | 266 | 26 | 235 | 68.758 | 48.871 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2717.15 | 11337.81 | 0:45 | 239.99 | 2.694 | 282.8 | 2201.1 | 0 | 60.003 | 646.5 | 0.4375 | 5.0093 | 1.4484 | 11335 | 15.175 | 0 | 61.4125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.249 0 435 | 71.1167 | 57.3182 | 57.8888 | 119.2933 | 68.1214 | 8.737 | 2.994 | 0.131 | 0.026 | 0.033 | 0 | 24.924 | 8.3425 | 57.8683 | 72.8883 | 581.8872 | 69.7727 | 6.7137 | 151.6353 | 3.021 | 8.834 | 0 | 0 | 116.2 | 67 | 62.1 | 61 | 60.5 | 59.9 | 124 | 124 | 64.9 | 113 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38.4 | 68.2 | 99.2 | 68 | 250 | 94 | 1168 | 90 | 3502 | 3500 | 268 | 27 | 235 | 68.758 | 48.87 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2720.15 | 11340.82 | 0:45 | 240 | 2.7764 | 290.1 | 2201.3 | 0 | 59.998 | 666.3 | 0.4353 | 4.8783 | 1.45 | 11338 | 15.175 | 0 | 61.425 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.369 0 441 | 71.0056 | 57.3287 | 57.8984 | 119.2433 | 68.1184 | 8.883 | 2.994 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 24.977 | 8.3422 | 57.8994 | 74.0993 | 583.0982 | 69.9181 | 6.7146 | 151.6349 | 3.027 | 8.981 | 0 | 0 | 115.8 | 66.7667 | 62.0667 | 61.0333 | 60.5 | 59.8667 | 124 | 124 | 65.1 | 112.5 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38.2 | 68.2 | 99.6 | 68 | 250 | 94 | 1169 | 90 | 3498 | 3500 | 268 | 27 | 235 | 68.758 | 48.87 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2723.15 | 11343.82 | 0:45 | 240.02 | 2.7598 | 289.5 | 2201.6 | 0 | 60 | 662.4 | 0.437 | 4.9206 | 1.4524 | 11341 | 15.175 | 0 | 61.3625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 450 | 70.9 | 57.341 | 57.919 | 119.16 | 68.1171 | 9.038 | 3.003 | 0.13 | 0.029 | 0.029 | 0 | 25.0516 | 8.3421 | 57.919 | 75.3976 | 584.3987 | 70.0738 | 6.7186 | 151.6348 | 3.036 | 9.138 | 0 | 0 | 115.3667 | 66.5 | 62.0667 | 61.1 | 60.5 | 59.8667 | 124 | 124 | 65.3 | 111.9 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 38 | 68.2 | 100 | 68 | 250 | 94 | 1169 | 90 | 3503 | 3500 | 269 | 27 | 235 | 68.758 | 48.87 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2726.15 | 11346.82 | 0:45 | 240.01 | 2.668 | 287.4 | 2201.8 | 0 | 60 | 640.4 | 0.4488 | 5.1495 | 1.455 | 11344 | 15.175 | 0 | 61.1875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 457 | 70.7556 | 57.3528 | 57.9471 | 119.0533 | 68.1184 | 9.19 | 3.021 | 0.13 | 0.03 | 0.027 | 0 | 25.1815 | 8.342 | 57.9434 | 76.6632 | 585.6641 | 70.2257 | 6.7156 | 151.6347 | 3.052 | 9.291 | 0 | 0 | 114.9333 | 66.2333 | 62 | 61.0333 | 60.5 | 59.8333 | 124 | 124 | 65.5 | 111.3 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.8 | 68.1 | 100.3 | 68 | 250 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 3500 | 266 | 27 | 235 | 68.758 | 48.87 | 68.413 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2729.15 | 11349.82 | 0:45 | 240.02 | 2.7234 | 287.1 | 2202.1 | 0 | 60 | 653.7 | 0.4392 | 4.9912 | 1.4591 | 11347 | 15.175 | 0 | 61.1625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 464 | 70.6389 | 57.3516 | 57.9765 | 118.8833 | 68.1192 | 9.342 | 3.022 | 0.129 | 0.03 | 0.025 | 0 | 25.2891 | 8.3419 | 57.9527 | 77.923 | 586.9324 | 70.3778 | 6.7159 | 151.6348 | 3.065 | 9.443 | 0 | 0 | 114.5 | 66.0667 | 61.9667 | 61 | 60.5 | 59.8 | 124 | 124 | 65.7 | 110.6 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.7 | 68.1 | 100.6 | 68 | 250 | 94 | 1169 | 90 | 3496 | 3500 | 265 | 27 | 235 | 68.758 | 48.87 | 68.414 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2732.15 | 11352.82 | 0:46 | 240.02 | 2.6851 | 285.5 | 2202.3 | 0 | 60.001 | 644.5 | 0.443 | 5.0512 | 1.4594 | 11350 | 15.175 | 0 | 61.175 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 472 | 70.5167 | 57.3493 | 58.0035 | 118.6667 | 68.1184 | 9.489 | 3.023 | 0.128 | 0.028 | 0.028 | 0 | 25.2474 | 8.3418 | 57.9603 | 79.1544 | 588.1533 | 70.5241 | 6.7178 | 151.6348 | 3.06 | 9.592 | 0 | 0 | 114.0667 | 65.8333 | 61.9 | 61 | 60.5 | 59.8 | 124 | 124 | 65.9 | 109.9 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.5 | 68.1 | 100.9 | 68 | 250 | 94 | 1169 | 90 | 3501 | 3500 | 262 | 27 | 235 | 68.758 | 48.869 | 68.414 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2735.15 | 11355.82 | 0:46 | 240.03 | 2.6884 | 288.7 | 2202.5 | 0 | 60 | 645.3 | 0.4474 | 5.0454 | 1.4619 | 11353 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.499 0 479 | 70.4389 | 57.3439 | 58.0214 | 118.5133 | 68.1159 | 9.64 | 3.025 | 0.13 | 0.026 | 0.03 | 0 | 25.165 | 8.342 | 57.9332 | 80.4178 | 589.4188 | 70.6756 | 6.7132 | 151.6349 | 3.049 | 9.745 | 0 | 0 | 113.6667 | 65.6667 | 61.9 | 61 | 60.5 | 59.9 | 124 | 124 | 66.1 | 109.2 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.4 | 68.1 | 101.2 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 3500 | 260 | 27 | 235 | 68.759 | 48.869 | 68.414 | 49.591
2024-12-01 | 1:08 | 2738.15 | 11358.82 | 0:46 | 240.04 | 2.8059 | 292.4 | 2202.8 | 0 | 60 | 673.5 | 0.4341 | 4.8562 | 1.4644 | 11356 | 15.175 | 0 | 61.15 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 486 | 70.2889 | 57.3396 | 58.0288 | 118.45 | 68.1159 | 9.789 | 3.012 | 0.132 | 0.024 | 0.033 | 0 | 25.1285 | 8.3422 | 57.9124 | 81.6628 | 590.6617 | 70.8248 | 6.7124 | 151.635 | 3.045 | 9.895 | 0 | 0 | 113.1333 | 65.4333 | 61.9 | 61 | 60.4333 | 59.8333 | 124 | 124 | 66.4 | 108.4 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.3 | 68.1 | 101.5 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 3500 | 260 | 27 | 235 | 68.759 | 48.869 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2741.15 | 11361.82 | 0:46 | 240.04 | 2.7232 | 289 | 2203 | 0 | 60 | 653.7 | 0.4421 | 4.9728 | 1.4595 | 11359 | 15.175 | 0 | 61.15 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 494 | 70.1722 | 57.3385 | 58.0296 | 118.3133 | 68.1176 | 9.939 | 3.016 | 0.133 | 0.022 | 0.038 | 0 | 25.1584 | 8.3421 | 57.9274 | 82.9149 | 591.9138 | 70.9749 | 6.7151 | 151.6346 | 3.048 | 10.047 | 0 | 0 | 112.6 | 65.3 | 61.9 | 61 | 60.4 | 59.8333 | 124 | 124 | 66.6 | 107.6 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.2 | 68.1 | 101.7 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3501 | 3500 | 261 | 27 | 235 | 68.759 | 48.869 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2744.15 | 11364.82 | 0:46 | 240.04 | 2.6761 | 287.4 | 2203.3 | 0 | 60.003 | 642.4 | 0.4475 | 5.0525 | 1.4572 | 11362 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 501 | 70.0167 | 57.3311 | 58.0284 | 118.13 | 68.1192 | 10.089 | 3.007 | 0.138 | 0.02 | 0.04 | 0 | 25.1328 | 8.3421 | 57.9488 | 84.1578 | 593.1587 | 71.1241 | 6.7127 | 151.6342 | 3.045 | 10.197 | 0 | 0 | 111.9667 | 65.1333 | 61.8 | 61 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 66.8 | 106.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.1 | 68.1 | 102 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3498 | 3500 | 260 | 27 | 235 | 68.759 | 48.868 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2747.15 | 11367.82 | 0:46 | 240.02 | 2.7274 | 286.7 | 2203.5 | 0 | 60.004 | 654.6 | 0.438 | 5.0044 | 1.4597 | 11365 | 15.175 | 0 | 61.1875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 509 | 69.8778 | 57.3308 | 58.0271 | 117.96 | 68.12 | 10.239 | 3.005 | 0.137 | 0.02 | 0.041 | 0 | 25.0607 | 8.342 | 57.9647 | 85.412 | 594.4213 | 71.2755 | 6.7144 | 151.6341 | 3.036 | 10.349 | 0 | 0 | 111.3 | 64.9667 | 61.8 | 61 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.1 | 105.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37.1 | 68 | 102.2 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3497 | 3500 | 263 | 27 | 235 | 68.759 | 48.868 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2750.15 | 11370.82 | 0:46 | 240.01 | 2.7255 | 284.1 | 2203.7 | 0 | 60 | 654.2 | 0.4343 | 5.0255 | 1.4586 | 11368 | 15.175 | 0 | 61.2125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.464 0 516 | 69.7278 | 57.328 | 58.0308 | 117.7467 | 68.1192 | 10.387 | 3.004 | 0.133 | 0.02 | 0.04 | 0 | 25.0043 | 8.342 | 57.9668 | 86.6448 | 595.6458 | 71.422 | 6.7145 | 151.6342 | 3.029 | 10.497 | 0 | 0 | 110.7 | 64.8 | 61.7333 | 60.9333 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.3 | 104.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 37 | 68 | 102.4 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3502 | 3500 | 266 | 27 | 235 | 68.759 | 48.868 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2753.15 | 11373.83 | 0:46 | 240.01 | 2.6756 | 287.2 | 2204 | 0 | 60.001 | 642.2 | 0.4472 | 5.0628 | 1.4569 | 11371 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 523 | 69.6056 | 57.3096 | 58.0382 | 117.55 | 68.1171 | 10.537 | 3.002 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 25.0427 | 8.3417 | 57.9993 | 87.897 | 596.8959 | 71.5722 | 6.7132 | 151.6344 | 3.034 | 10.649 | 0 | 0 | 110 | 64.7 | 61.7667 | 60.9667 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.4 | 103.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36.9 | 68 | 102.6 | 68 | 250 | 93 | 1166 | 90 | 3499 | 3500 | 266 | 27 | 234 | 68.759 | 48.868 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2756.15 | 11376.83 | 0:46 | 240 | 2.6891 | 289.5 | 2204.2 | 0 | 60 | 645.4 | 0.4486 | 5.0139 | 1.4525 | 11374 | 15.175 | 0 | 61.225 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 530 | 69.4889 | 57.3067 | 58.0471 | 117.42 | 68.1143 | 10.688 | 3.015 | 0.126 | 0.026 | 0.036 | 0 | 25.1228 | 8.3419 | 57.974 | 89.1611 | 598.16 | 71.7237 | 6.7183 | 151.6346 | 3.043 | 10.801 | 0 | 0 | 109.3667 | 64.6333 | 61.7667 | 60.9667 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.6 | 102.7 | 2.9 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36.8 | 68 | 102.9 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3497 | 3500 | 269 | 27 | 235 | 68.76 | 48.867 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2759.15 | 11379.83 | 0:46 | 239.99 | 2.8012 | 292.8 | 2204.5 | 0 | 60.003 | 672.3 | 0.4355 | 4.8508 | 1.4518 | 11377 | 15.175 | 0 | 60.975 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 538 | 69.35 | 57.3142 | 58.052 | 117.16 | 68.1114 | 10.839 | 3.017 | 0.122 | 0.03 | 0.034 | 0 | 25.1963 | 8.3414 | 58.044 | 90.4163 | 599.4151 | 71.8742 | 6.7132 | 151.6348 | 3.052 | 10.953 | 0 | 0 | 108.7 | 64.4667 | 61.7333 | 61 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.6 | 101.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36.7 | 68 | 103.1 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3502 | 3500 | 271 | 27 | 235 | 68.76 | 48.867 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2762.15 | 11382.83 | 0:46 | 239.98 | 2.7235 | 289.7 | 2204.7 | 0 | 60 | 653.6 | 0.4432 | 5.024 | 1.4493 | 11380 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 545 | 69.2 | 57.3172 | 58.052 | 116.89 | 68.1086 | 10.988 | 3.017 | 0.119 | 0.033 | 0.031 | 0 | 25.2335 | 8.3416 | 58.0221 | 91.658 | 600.6589 | 72.023 | 6.7147 | 151.635 | 3.056 | 11.102 | 0 | 0 | 107.9667 | 64.3333 | 61.7333 | 61 | 60.4 | 59.7667 | 124 | 124 | 67.7 | 100.7 | 3 | 242 | Hybrid | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 36.7 | 67.9 | 103.3 | 68 | 250 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 3500 | 270 | 28 | 235 | 68.76 | 48.867 | 68.414 | 49.59
2024-12-01 | 1:08 | 2765.15 | 11385.83 | 0:46 | 239.98 | 2.7073 | 289.5 | 2204.8 | 0 | 60.003 | 649.7 | 0.4456 | 5.0504 | 1.4472 | 11383 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 552 | 69.0778 | 57.3198 | 58.0484 | 116.6567 | 68.1069 | 11.137 | 3.013 | 0.114 | 0.038 | 0.025 | 0 | 25.1275 | 8.3417 | 58.003 | 92.9037 | 601.9046 | 72.1726 | 6.7146 | 151.6352 | 3.043 | 11.253 | 0 | 0 | 107.2667 | 64.3 | 61.7 | 61 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.7 | 99.6 | 3 | 242 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 36.6 | 67.9 | 103.5 | 68 | 275 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 48.866 | 68.414 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2768.15 | 11388.83 | 0:46 | 238.99 | 14.918 | 3565 | 2209.7 | 0 | 60.001 | 3565 | 0.9999 | 1.4885 | 1.4203 | 11386 | 15.175 | 0 | 61.1 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 559 | 68.9389 | 57.3212 | 58.0406 | 116.4467 | 68.1073 | 11.286 | 3.01 | 0.118 | 0.042 | 0.023 | 0 | 25.0429 | 8.3421 | 57.9564 | 94.148 | 603.1469 | 72.3215 | 6.7118 | 151.6352 | 3.033 | 11.403 | 0 | 0 | 106.4 | 64.2333 | 61.7 | 61.1 | 60.4 | 59.8 | 124 | 124 | 67.8 | 98.5 | 17.5 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 36.6 | 67.9 | 103.7 | 68 | 364 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 48.866 | 68.414 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2771.15 | 11391.83 | 0:46 | 238.99 | 14.876 | 3555 | 2212.7 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4637 | 1.4179 | 11389 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 567 | 68.7389 | 57.3294 | 58.0308 | 116.2467 | 68.1053 | 11.436 | 2.998 | 0.115 | 0.042 | 0.02 | 0 | 25.0225 | 8.3422 | 57.943 | 95.3951 | 604.3961 | 72.471 | 6.7137 | 151.6352 | 3.03 | 11.553 | 0 | 0 | 105.5 | 64.0667 | 61.6667 | 61.0667 | 60.4 | 59.7333 | 124 | 124 | 67.8 | 97.5 | 17.5 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 36.9 | 67.9 | 103.9 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 48.866 | 68.414 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2774.15 | 11394.83 | 0:46 | 239 | 14.866 | 3553 | 2215.7 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4667 | 1.4205 | 11392 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 574 | 68.5722 | 57.3358 | 58.0231 | 115.9633 | 68.1024 | 11.586 | 3.004 | 0.114 | 0.043 | 0.019 | 0 | 25.0484 | 8.3423 | 57.9219 | 96.6489 | 605.6478 | 72.6213 | 6.7161 | 151.6348 | 3.033 | 11.704 | 0 | 0 | 104.6 | 64 | 61.7 | 61.1 | 60.3 | 59.7333 | 124 | 124 | 67.8 | 96 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 38.2 | 67.9 | 103.9 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 48.865 | 68.414 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2777.15 | 11397.83 | 0:46 | 239.01 | 14.862 | 3552 | 2218.6 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4717 | 1.4235 | 11395 | 15.175 | 0 | 61.0875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 581 | 68.4167 | 57.3463 | 58.0182 | 115.62 | 68.1008 | 11.734 | 3.002 | 0.115 | 0.042 | 0.018 | 0 | 25.0685 | 8.3426 | 57.888 | 97.8877 | 606.8885 | 72.77 | 6.7109 | 151.6346 | 3.036 | 11.853 | 0 | 0 | 103.7 | 63.9333 | 61.7 | 61.1 | 60.3 | 59.7667 | 124 | 124 | 67.9 | 95.3 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 39.1 | 67.9 | 103.8 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.76 | 48.865 | 68.414 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2780.15 | 11400.83 | 0:46 | 239.02 | 14.862 | 3552 | 2221.6 | 0 | 60.002 | 3552 | 0.9999 | 1.4742 | 1.4255 | 11398 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 589 | 68.2056 | 57.3568 | 58.0157 | 115.1833 | 68.1 | 11.885 | 3.011 | 0.116 | 0.04 | 0.016 | 0 | 25.1028 | 8.3422 | 57.9441 | 99.1429 | 608.144 | 72.9205 | 6.7136 | 151.6343 | 3.039 | 12.004 | 0 | 0 | 102.7333 | 63.8667 | 61.6 | 61.1 | 60.3 | 59.6333 | 124 | 124 | 67.9 | 94.2 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 40.9 | 67.9 | 103.6 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.865 | 68.415 | 49.589
2024-12-01 | 1:09 | 2783.15 | 11403.83 | 0:46 | 239.03 | 14.861 | 3552 | 2224.6 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4247 | 11401 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.501 0 596 | 68.0222 | 57.3599 | 58.019 | 114.7433 | 68.1 | 12.035 | 3.01 | 0.118 | 0.037 | 0.018 | 0 | 25.117 | 8.3417 | 58.0053 | 100.394 | 609.3949 | 73.0702 | 6.7109 | 151.6344 | 3.041 | 12.154 | 0 | 0 | 101.7333 | 63.8 | 61.6 | 61.0667 | 60.3 | 59.6333 | 124 | 124 | 67.9 | 92.8 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 43.3 | 67.9 | 103.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.865 | 68.415 | 49.588
2024-12-01 | 1:09 | 2786.15 | 11406.83 | 0:46 | 239.04 | 14.863 | 3552 | 2227.5 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4257 | 11404 | 15.175 | 0 | 61.0625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 603 | 67.8278 | 57.3476 | 58.0284 | 114.2933 | 68.1 | 12.183 | 3.005 | 0.121 | 0.036 | 0.022 | 0 | 25.1111 | 8.3419 | 57.9774 | 101.6295 | 610.6304 | 73.2188 | 6.7108 | 151.6344 | 3.04 | 12.303 | 0 | 0 | 100.6667 | 63.7667 | 61.6 | 61 | 60.3 | 59.6333 | 124 | 124 | 67.9 | 92.2 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 44.4 | 67.9 | 102.9 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.864 | 68.415 | 49.588
2024-12-01 | 1:09 | 2789.15 | 11409.83 | 0:46 | 239.07 | 14.865 | 3553 | 2230.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.477 | 1.4271 | 11407 | 15.175 | 0 | 61.125 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.426 0 611 | 67.6778 | 57.3482 | 58.0394 | 113.63 | 68.1 | 12.333 | 3.006 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0 | 25.0476 | 8.3421 | 57.9538 | 102.8773 | 611.8783 | 73.3682 | 6.7122 | 151.6346 | 3.032 | 12.452 | 0 | 0 | 99.6667 | 63.7 | 61.6 | 61 | 60.3 | 59.8 | 124 | 124 | 67.9 | 91.2 | 17.4 | 239 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 46.1 | 67.9 | 102.3 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.864 | 68.415 | 49.588
2024-12-01 | 1:09 | 2792.15 | 11412.83 | 0:47 | 239.06 | 14.865 | 3554 | 2233.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4802 | 1.4274 | 11410 | 15.175 | 0 | 60.9625 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.119 0 619 | 67.4944 | 57.354 | 58.0484 | 113.1333 | 68.1 | 12.484 | 3.01 | 0.131 | 0.029 | 0.028 | 0 | 25.0631 | 8.3419 | 57.9705 | 104.144 | 613.1449 | 73.5198 | 6.7131 | 151.6347 | 3.033 | 12.603 | 0 | 0 | 98.6667 | 63.6 | 61.6 | 61 | 60.3 | 59.8 | 124 | 124 | 67.8 | 90.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 47.6 | 67.9 | 101.8 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.863 | 68.415 | 49.588
2024-12-01 | 1:09 | 2795.15 | 11415.83 | 0:47 | 239.06 | 14.865 | 3553 | 2236.4 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4276 | 11413 | 15.175 | 0 | 61.05 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.425 0 626 | 67.3278 | 57.3593 | 58.0516 | 112.79 | 68.1 | 12.633 | 3.006 | 0.134 | 0.025 | 0.031 | 0 | 25.137 | 8.3422 | 57.9399 | 105.3865 | 614.3875 | 73.6687 | 6.7144 | 151.6347 | 3.042 | 12.753 | 0 | 0 | 97.6667 | 63.6 | 61.6 | 61 | 60.3 | 59.8 | 124 | 124 | 67.7 | 89.3 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 49 | 67.9 | 101.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.863 | 68.415 | 49.587
2024-12-01 | 1:09 | 2798.15 | 11418.83 | 0:47 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 2239.4 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4725 | 1.428 | 11416 | 15.175 | 0 | 61.025 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 633 | 67.1278 | 57.357 | 58.0504 | 112.2433 | 68.0988 | 12.783 | 3.012 | 0.135 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 25.143 | 8.342 | 57.9672 | 106.6365 | 615.6374 | 73.8188 | 6.7136 | 151.6348 | 3.042 | 12.902 | 0 | 0 | 96.6333 | 63.5 | 61.6 | 61 | 60.2333 | 59.8 | 124 | 124 | 67.5 | 88.2 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 50.5 | 67.9 | 100.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.862 | 68.415 | 49.587
2024-12-01 | 1:09 | 2801.15 | 11421.84 | 0:47 | 239.09 | 14.868 | 3554 | 2242.3 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4298 | 11419 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.426 0 641 | 66.95 | 57.3556 | 58.0459 | 111.7533 | 68.0969 | 12.933 | 3.012 | 0.133 | 0.021 | 0.038 | 0 | 25.0942 | 8.342 | 57.9684 | 107.8858 | 616.8848 | 73.9683 | 6.7133 | 151.635 | 3.036 | 13.052 | 0 | 0 | 95.6 | 63.5 | 61.6 | 60.9667 | 60.2333 | 59.8 | 124 | 124 | 67.5 | 87.6 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 51.3 | 67.8 | 100 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.761 | 48.862 | 68.415 | 49.587
2024-12-01 | 1:09 | 2804.15 | 11424.84 | 0:47 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 2245.3 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4777 | 1.4284 | 11422 | 15.175 | 0 | 60.9875 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 648 | 66.7333 | 57.3572 | 58.0398 | 111.4567 | 68.0963 | 13.081 | 3.002 | 0.132 | 0.022 | 0.037 | 0 | 25.0551 | 8.3417 | 57.9981 | 109.1225 | 618.1235 | 74.1166 | 6.7154 | 151.6351 | 3.031 | 13.201 | 0 | 0 | 94.4667 | 63.4333 | 61.6 | 60.9333 | 60.1667 | 59.8 | 124 | 124 | 67.4 | 86.8 | 17.4 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 52 | 67.8 | 99.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.861 | 68.415 | 49.586
2024-12-01 | 1:09 | 2807.15 | 11427.84 | 0:47 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 2248.2 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4273 | 11425 | 15.175 | 0 | 61.075 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 655 | 66.55 | 57.3568 | 58.0349 | 110.8533 | 68.0963 | 13.232 | 3.004 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0 | 25.0475 | 8.342 | 57.9646 | 110.3792 | 619.3802 | 74.2672 | 6.7147 | 151.6348 | 3.03 | 13.351 | 0 | 0 | 93.4 | 63.3667 | 61.6 | 60.9667 | 60.1667 | 59.8 | 124 | 124 | 67.3 | 86 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 52.7 | 67.8 | 98.8 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.861 | 68.415 | 49.586
2024-12-01 | 1:09 | 2810.15 | 11430.84 | 0:47 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 2251.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.477 | 1.427 | 11428 | 15.175 | 0 | 61.025 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 662 | 66.3 | 57.3655 | 58.032 | 110.1 | 68.0957 | 13.38 | 3.003 | 0.127 | 0.025 | 0.042 | 0 | 25.0446 | 8.3421 | 57.9504 | 111.6162 | 620.6171 | 74.4157 | 6.7135 | 151.6345 | 3.029 | 13.498 | 0 | 0 | 92.2 | 63.3 | 61.6 | 60.9 | 60.1 | 59.7 | 124 | 124 | 67.1 | 85.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53.2 | 67.8 | 98.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.86 | 68.415 | 49.585
2024-12-01 | 1:09 | 2813.15 | 11433.84 | 0:47 | 239.08 | 14.868 | 3554 | 2254.2 | 0 | 60.003 | 3555 | 0.9999 | 1.4807 | 1.4286 | 11431 | 15.175 | 0 | 61.0375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 0 669 | 66.1278 | 57.3734 | 58.0308 | 109.2833 | 68.092 | 13.529 | 2.996 | 0.129 | 0.027 | 0.038 | 0 | 25.0351 | 8.3424 | 57.9147 | 112.854 | 621.8548 | 74.5639 | 6.7108 | 151.6341 | 3.027 | 13.645 | 0 | 0 | 91.1333 | 63.2667 | 61.6 | 60.9333 | 60.1333 | 59.7 | 124 | 124 | 66.9 | 84.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53.7 | 67.8 | 97.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.86 | 68.415 | 49.585
2024-12-01 | 1:09 | 2816.15 | 11436.84 | 0:47 | 239.09 | 14.869 | 3555 | 2257.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4277 | 11434 | 15.175 | 0 | 61.15 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.426 0 677 | 65.9278 | 57.374 | 58.0312 | 108.6567 | 68.0871 | 13.676 | 2.992 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0.001 | 24.9586 | 8.3422 | 57.9361 | 114.0877 | 623.0866 | 74.7118 | 6.7145 | 151.6341 | 3.017 | 13.793 | 0 | 0 | 90.0667 | 63.2 | 61.6 | 60.9 | 60.1 | 59.7 | 124 | 124 | 66.8 | 83.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53.9 | 67.8 | 97.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.859 | 68.415 | 49.585
2024-12-01 | 1:09 | 2819.15 | 11439.84 | 0:47 | 239.08 | 14.869 | 3555 | 2259.6 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4265 | 11437 | 15.175 | 0 | 61.1375 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.368 0 683 | 65.7333 | 57.3592 | 58.0365 | 107.9233 | 68.0853 | 13.821 | 2.99 | 0.124 | 0.032 | 0.031 | 0 | 24.8819 | 8.3418 | 57.9932 | 115.2989 | 624.2978 | 74.857 | 6.7117 | 151.6342 | 3.008 | 13.937 | 0 | 0 | 89.0333 | 63.1 | 61.6 | 60.9 | 60.1 | 59.6667 | 124 | 124 | 66.6 | 83 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.3 | 67.8 | 96.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.859 | 68.415 | 49.584
2024-12-01 | 1:09 | 2822.15 | 11442.84 | 0:47 | 239.06 | 14.867 | 3554 | 2263.1 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4723 | 1.4248 | 11440 | 15.175 | 0 | 61.2 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.250 0 692 | 65.5444 | 57.3583 | 58.048 | 107.3067 | 68.0865 | 13.975 | 2.984 | 0.119 | 0.035 | 0.03 | 0 | 24.9019 | 8.3416 | 58.0109 | 116.5745 | 625.5733 | 75.0099 | 6.7119 | 151.6343 | 3.01 | 14.089 | 0 | 0 | 87.9667 | 63 | 61.6 | 60.9333 | 60.1 | 59.6667 | 124 | 124 | 66.5 | 82.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.5 | 67.8 | 96 | 67.8 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.858 | 68.415 | 49.584
2024-12-01 | 1:09 | 2825.15 | 11445.84 | 0:47 | 239.05 | 14.866 | 3553 | 2266 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4711 | 1.4243 | 11443 | 15.175 | 0 | 61.225 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 65.3778 | 57.3565 | 58.0602 | 106.4833 | 68.0859 | 14.124 | 2.992 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 24.9388 | 8.3417 | 57.9947 | 117.8226 | 626.8216 | 75.1595 | 6.7201 | 151.6346 | 3.014 | 14.237 | 0 | 0 | 86.9333 | 63 | 61.6 | 60.9 | 60.1 | 59.7333 | 124 | 124 | 66.2 | 81.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 54.8 | 67.8 | 95.5 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.857 | 68.415 | 49.583
2024-12-01 | 1:10 | 2828.15 | 11448.84 | 0:47 | 239.05 | 14.865 | 3553 | 2268.5 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.47 | 1.4241 | 11446 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 65.2111 | 57.37 | 58.0676 | 105.76 | 68.0847 | 14.223 | 2.673 | 0.113 | 0.041 | 0.024 | 0.001 | 24.0579 | 8.3419 | 57.985 | 118.6493 | 627.6462 | 75.2581 | 6.6579 | 151.6378 | 2.907 | 14.335 | 0 | 0 | 86.1 | 62.9333 | 61.5667 | 60.9 | 60.1 | 59.6667 | 124 | 124 | 66 | 81.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.1 | 67.8 | 95.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.857 | 68.415 | 49.583
2024-12-01 | 1:10 | 2831.15 | 11451.84 | 0:47 | 239.03 | 14.863 | 3552 | 2271.9 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4688 | 1.4205 | 11449 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 65.0056 | 57.4083 | 58.07 | 105.5533 | 68.0816 | 14.224 | 0 | 0.11 | 0.043 | 0.02 | 0 | 18.9283 | 8.3422 | 57.9486 | 118.6563 | 627.653 | 75.2589 | 6.6219 | 151.6371 | 2.287 | 14.335 | 0 | 0 | 84.9667 | 62.8667 | 61.6 | 60.8 | 60.1 | 59.7 | 124 | 124 | 65.8 | 80.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.3 | 67.8 | 94.6 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.762 | 48.856 | 68.415 | 49.582
2024-12-01 | 1:10 | 2834.15 | 11454.84 | 0:47 | 239.06 | 14.866 | 3554 | 2274.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4645 | 1.4181 | 11452 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 64.8389 | 57.4719 | 58.07 | 105.53 | 68.0798 | 14.224 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.02 | 0 | 9.5062 | 8.3419 | 57.9868 | 118.6563 | 627.653 | 75.2589 | 6.626 | 151.6363 | 1.148 | 14.335 | 0 | 0 | 83.9667 | 62.8 | 61.5667 | 60.8333 | 60.1 | 59.7667 | 124 | 124 | 65.5 | 80 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.5 | 67.8 | 94.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.856 | 68.415 | 49.582
2024-12-01 | 1:10 | 2837.15 | 11457.84 | 0:47 | 239.06 | 14.866 | 3554 | 2277.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4646 | 1.4181 | 11455 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 64.7222 | 57.5612 | 58.0692 | 105.53 | 68.0786 | 14.224 | 0 | 0.116 | 0.045 | 0.019 | 0 | 2.3055 | 8.3418 | 57.9908 | 118.6563 | 627.653 | 75.2589 | 6.6274 | 151.6357 | 0.279 | 14.335 | 0 | 0 | 83.2 | 62.8 | 61.6 | 60.8667 | 60.1 | 59.7667 | 124 | 124 | 65.3 | 79.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.6 | 67.8 | 93.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.855 | 68.415 | 49.582
2024-12-01 | 1:10 | 2840.15 | 11460.84 | 0:47 | 239.07 | 14.867 | 3554 | 2280.3 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4208 | 11458 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 699 | 64.5611 | 57.6849 | 58.068 | 105.5367 | 68.0737 | 14.224 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.017 | 0 | -0.26065 | 8.3412 | 58.0659 | 118.6563 | 627.653 | 75.2589 | 6.6285 | 151.6352 | -0.031 | 14.335 | 0 | 0 | 82.3333 | 62.7333 | 61.5667 | 60.8333 | 60.1 | 59.8 | 124 | 124 | 65.1 | 79.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 55.8 | 67.8 | 93.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.855 | 68.415 | 49.581
2024-12-01 | 1:10 | 2843.15 | 11463.84 | 0:47 | 239.07 | 14.867 | 3554 | 2283.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4232 | 11461 | 15.175 | 0 | 0 | 2 | Finished Draw.... | 64.4 | 57.8538 | 58.0676 | 105.53 | 68.0706 | 0 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.017 | 0.001 | -0.29331 | 8.3409 | 58.1299 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6297 | 151.6348 | -0.035 | 0 | 0 | 0 | 81.5333 | 62.6333 | 61.5 | 60.8333 | 60.1 | 59.8 | 124 | 124 | 64.9 | 78.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.1 | 67.8 | 92.8 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.854 | 68.415 | 49.581
2024-12-01 | 1:10 | 2846.15 | 11466.84 | 0:47 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 2286.2 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4726 | 1.4244 | 11464 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Finished Draw.... | 64.2667 | 58.0643 | 58.0688 | 105.5367 | 68.07 | 0 | 0 | 0.12 | 0.039 | 0.018 | 0 | -0.18664 | 8.341 | 58.1306 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6298 | 151.6345 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 62.6 | 61.5 | 60.8 | 60.1 | 59.8 | 124 | 124 | 64.7 | 78.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.2 | 67.8 | 92.5 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.853 | 68.415 | 49.58
2024-12-01 | 1:10 | 2849.15 | 11469.84 | 0:47 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 2289.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4241 | 11467 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.2111 | 58.3179 | 58.07 | 105.53 | 68.07 | 0 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.023 | 0 | -0.071489 | 8.3412 | 58.1247 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.63 | 151.6342 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 62.7 | 61.5667 | 60.8667 | 60.1 | 59.8333 | 124 | 124 | 64.6 | 77.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.4 | 67.8 | 92.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.853 | 68.415 | 49.58
2024-12-01 | 1:10 | 2852.15 | 11472.84 | 0:48 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 2292.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4693 | 1.4263 | 11470 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.0778 | 58.6179 | 58.07 | 105.5367 | 68.07 | 0 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.026 | 0 | -0.012233 | 8.3409 | 58.1779 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6308 | 151.6339 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 62.6667 | 61.5 | 60.7667 | 60.1 | 59.8667 | 124 | 124 | 64.4 | 77.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.6 | 67.8 | 91.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.852 | 68.416 | 49.579
2024-12-01 | 1:10 | 2855.15 | 11475.84 | 0:48 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 2295.1 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4738 | 1.4281 | 11473 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.0444 | 58.9222 | 58.07 | 105.53 | 68.07 | 0 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3406 | 58.231 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6303 | 151.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0333 | 62.8 | 61.5 | 60.8 | 60.1333 | 60 | 124 | 124 | 64.3 | 77 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 56.9 | 67.8 | 91.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.852 | 68.416 | 49.579
2024-12-01 | 1:10 | 2858.15 | 11478.84 | 0:48 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 2298.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4788 | 1.4297 | 11476 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9833 | 59.2257 | 58.0716 | 105.53 | 68.0692 | 0 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3404 | 58.2684 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6303 | 151.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5667 | 62.9667 | 61.4667 | 60.7333 | 60.1333 | 60.0333 | 124 | 124 | 64.1 | 76.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.2 | 67.8 | 91 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.851 | 68.416 | 49.578
2024-12-01 | 1:10 | 2861.15 | 11481.84 | 0:48 | 239.09 | 14.869 | 3555 | 2301.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4288 | 11479 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9722 | 59.5296 | 58.0749 | 105.53 | 68.0676 | 0 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3404 | 58.2942 | 0 | 627.653 | 75.2589 | 6.6303 | 151.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2333 | 63.1333 | 61.4667 | 60.7667 | 60.1667 | 60.0667 | 124 | 124 | 64 | 76.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.5 | 67.8 | 90.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.85 | 68.416 | 49.578
2024-12-01 | 1:10 | 2864.15 | 11484.84 | 0:48 | 239.09 | 14.868 | 3555 | 2304 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4746 | 1.429 | 11482 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9278 | 59.8269 | 58.0782 | 105.53 | 68.0647 | 0 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0.005219 | 8.3402 | 58.3326 | 0.000167 | 627.6533 | 75.259 | 6.6307 | 151.6329 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 63.2667 | 61.4333 | 60.8 | 60.1667 | 60.0333 | 124 | 124 | 63.9 | 76 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 57.9 | 67.8 | 90.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.85 | 68.416 | 49.577
2024-12-01 | 1:10 | 2867.15 | 11487.85 | 0:48 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 2307 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4804 | 1.4298 | 11485 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9556 | 60.0975 | 58.0806 | 105.5433 | 68.061 | 0.002 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0.047992 | 8.34 | 58.358 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6309 | 151.6329 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0 | 77.5667 | 63.5 | 61.4333 | 60.8667 | 60.3 | 60.0667 | 124 | 124 | 63.8 | 75.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.3 | 67.8 | 90 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | 48.849 | 68.416 | 49.577
2024-12-01 | 1:10 | 2870.15 | 11490.85 | 0:48 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 2309.9 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.477 | 1.4322 | 11488 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9722 | 60.3263 | 58.0839 | 105.53 | 68.059 | 0.002 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0.090766 | 8.34 | 58.3642 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6314 | 151.6324 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0 | 77.3667 | 63.7667 | 61.4333 | 60.9 | 60.3 | 60.0667 | 124 | 124 | 63.7 | 75.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 58.7 | 67.8 | 89.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.849 | 68.416 | 49.576
2024-12-01 | 1:10 | 2873.15 | 11493.85 | 0:48 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2312.9 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4732 | 1.428 | 11491 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9333 | 60.5068 | 58.0878 | 105.53 | 68.0565 | 0.002 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0.06607 | 8.34 | 58.3913 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6322 | 151.632 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 77.0667 | 63.9333 | 61.4 | 60.8667 | 60.3 | 60.0333 | 124 | 124 | 63.6 | 75.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59 | 67.8 | 89.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.848 | 68.416 | 49.576
2024-12-01 | 1:10 | 2876.15 | 11496.85 | 0:48 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2315.9 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4747 | 1.428 | 11494 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9333 | 60.6334 | 58.0945 | 105.5033 | 68.0573 | 0.002 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.039 | 0 | 0.023297 | 8.3397 | 58.4418 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6308 | 151.6317 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 76.8667 | 64.1333 | 61.4 | 60.8667 | 60.3 | 60.0333 | 124 | 124 | 63.5 | 75.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.3 | 67.8 | 89.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.848 | 68.416 | 49.575
2024-12-01 | 1:10 | 2879.15 | 11499.85 | 0:48 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 2318.8 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4286 | 11497 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9278 | 60.7136 | 58.1 | 105.4733 | 68.0586 | 0.002 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3395 | 58.4822 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6308 | 151.6314 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 76.6 | 64.2667 | 61.4 | 60.9 | 60.3333 | 60.0667 | 124 | 124 | 63.4 | 74.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.6 | 67.8 | 88.9 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.847 | 68.416 | 49.575
2024-12-01 | 1:10 | 2882.15 | 11502.85 | 0:48 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 2321.8 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4716 | 1.4271 | 11500 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.8778 | 60.766 | 58.1053 | 105.4467 | 68.0565 | 0.002 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3399 | 58.45 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6326 | 151.6311 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 76.3667 | 64.3 | 61.3333 | 60.8667 | 60.3333 | 60.0667 | 124 | 124 | 63.3 | 74.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 59.9 | 67.8 | 88.6 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.847 | 68.416 | 49.575
2024-12-01 | 1:10 | 2885.15 | 11505.85 | 0:48 | 239.1 | 14.867 | 3554 | 2324.8 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4674 | 1.4248 | 11503 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.8833 | 60.7886 | 58.1102 | 105.4 | 68.0557 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3398 | 58.4743 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6329 | 151.6308 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 76.1667 | 64.3667 | 61.3667 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 63.2 | 74.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.2 | 67.8 | 88.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.846 | 68.416 | 49.574
2024-12-01 | 1:11 | 2888.15 | 11508.85 | 0:48 | 239.09 | 14.866 | 3554 | 2327.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4249 | 11506 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.8778 | 60.7825 | 58.1163 | 105.3333 | 68.0565 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3399 | 58.4818 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6326 | 151.6306 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 76 | 64.5333 | 61.3333 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 63.1 | 74.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.5 | 67.8 | 88.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.846 | 68.416 | 49.574
2024-12-01 | 1:11 | 2891.15 | 11511.85 | 0:48 | 239.08 | 14.867 | 3554 | 2330.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4713 | 1.4234 | 11509 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.8778 | 60.7534 | 58.1206 | 105.2867 | 68.0553 | 0.002 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3394 | 58.5618 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6323 | 151.6303 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.8667 | 64.7333 | 61.3 | 60.9 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 63 | 74.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 60.8 | 67.8 | 88 | 67.8 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.846 | 68.416 | 49.574
2024-12-01 | 1:11 | 2894.15 | 11514.85 | 0:48 | 239.07 | 14.867 | 3554 | 2333.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4655 | 1.4195 | 11512 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.8944 | 60.7246 | 58.1249 | 105.23 | 68.052 | 0.002 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3388 | 58.6489 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.633 | 151.63 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.7333 | 64.9 | 61.3333 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 63 | 74.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61 | 67.8 | 87.8 | 67.8 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.845 | 68.416 | 49.573
2024-12-01 | 1:11 | 2897.15 | 11517.85 | 0:48 | 239.07 | 14.868 | 3554 | 2336.6 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4627 | 1.4177 | 11515 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9278 | 60.7112 | 58.1298 | 105.1833 | 68.0504 | 0.002 | 0 | 0.112 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3392 | 58.6224 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6335 | 151.6295 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.6667 | 65.1333 | 61.3333 | 60.9333 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.9 | 74.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.3 | 67.8 | 87.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.845 | 68.416 | 49.573
2024-12-01 | 1:11 | 2900.15 | 11520.85 | 0:48 | 239.1 | 14.87 | 3555 | 2339.6 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4641 | 1.4194 | 11518 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.95 | 60.7126 | 58.1347 | 105.1233 | 68.05 | 0.002 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3391 | 58.638 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6339 | 151.6294 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.5333 | 65.4 | 61.3 | 60.9667 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.8 | 74.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.5 | 67.8 | 87.6 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.844 | 68.416 | 49.573
2024-12-01 | 1:11 | 2903.15 | 11523.85 | 0:48 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2342.5 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4228 | 11521 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 63.9778 | 60.7234 | 58.1371 | 105.0967 | 68.05 | 0.002 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3389 | 58.6773 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6327 | 151.6292 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.5 | 65.6 | 61.3 | 60.9667 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.8 | 74.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.7 | 67.8 | 87.5 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.844 | 68.416 | 49.572
2024-12-01 | 1:11 | 2906.15 | 11526.85 | 0:48 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 2345.5 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4732 | 1.4251 | 11524 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.0389 | 60.7399 | 58.1388 | 105.07 | 68.05 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.019 | 0 | 0 | 8.339 | 58.6839 | 0.013939 | 627.6669 | 75.2606 | 6.6337 | 151.6289 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 75.5 | 65.9 | 61.3333 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.8 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 61.9 | 67.8 | 87.4 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.844 | 68.416 | 49.572
2024-12-01 | 1:11 | 2909.15 | 11529.85 | 0:48 | 239.14 | 14.868 | 3555 | 2348.5 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4246 | 11527 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.0444 | 60.7612 | 58.1424 | 105.06 | 68.05 | 0.002 | 2.45 | 0.125 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0.020206 | 8.339 | 58.698 | 0.018308 | 627.6715 | 75.2612 | 6.6343 | 151.6289 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 75.4667 | 66.0333 | 61.3 | 60.9667 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.7 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.1 | 67.8 | 87.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.843 | 68.416 | 49.572
2024-12-01 | 1:11 | 2912.15 | 11532.85 | 0:49 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2351.4 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4734 | 1.4262 | 11530 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.0833 | 60.7836 | 58.1486 | 105.04 | 68.0488 | 0.003 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0.080823 | 8.3389 | 58.7128 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2622 | 6.6349 | 151.6285 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.1667 | 61.3333 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.6 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.3 | 67.8 | 87.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.843 | 68.416 | 49.571
2024-12-01 | 1:11 | 2915.15 | 11535.85 | 0:49 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2354.4 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4812 | 1.4272 | 11533 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.1111 | 60.8012 | 58.1559 | 105.04 | 68.0463 | 0.003 | 0 | 0.133 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0.14144 | 8.3389 | 58.7412 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2622 | 6.6351 | 151.6281 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.3667 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.6 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.5 | 67.8 | 87.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.842 | 68.416 | 49.571
2024-12-01 | 1:11 | 2918.15 | 11538.85 | 0:49 | 239.13 | 14.871 | 3556 | 2357.3 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4784 | 1.4283 | 11536 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.1222 | 60.8121 | 58.16 | 105.0467 | 68.0443 | 0.003 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0.080823 | 8.339 | 58.7243 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6342 | 151.628 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.4333 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.5 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.6 | 67.8 | 87.3 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.842 | 68.416 | 49.571
2024-12-01 | 1:11 | 2921.15 | 11541.85 | 0:49 | 239.13 | 14.871 | 3556 | 2360.3 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4783 | 1.4275 | 11539 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.1444 | 60.8086 | 58.1629 | 105.07 | 68.0435 | 0.003 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.038 | 0 | 0.020206 | 8.3387 | 58.7811 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6349 | 151.6277 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.5667 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.5 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.7 | 67.8 | 87.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.842 | 68.416 | 49.57
2024-12-01 | 1:11 | 2924.15 | 11544.85 | 0:49 | 239.12 | 14.871 | 3556 | 2363.3 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4779 | 1.4288 | 11542 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.1667 | 60.7893 | 58.169 | 105.07 | 68.0435 | 0.003 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3388 | 58.7776 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6348 | 151.6275 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.7 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.4 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.8 | 67.8 | 87.2 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.841 | 68.416 | 49.57
2024-12-01 | 1:11 | 2927.15 | 11547.85 | 0:49 | 239.12 | 14.871 | 3556 | 2366.2 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4775 | 1.4291 | 11545 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.1944 | 60.7577 | 58.1755 | 105.0467 | 68.0447 | 0.003 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.04 | -0.001 | 0 | 8.3384 | 58.8435 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6354 | 151.6272 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 66.8667 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.4 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.9 | 67.8 | 87.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.841 | 68.416 | 49.57
2024-12-01 | 1:11 | 2930.15 | 11550.85 | 0:49 | 239.11 | 14.869 | 3555 | 2369.2 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4754 | 1.4276 | 11548 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.2167 | 60.7183 | 58.1792 | 105.0333 | 68.0451 | 0.003 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3383 | 58.8741 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.634 | 151.6269 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 67 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.4 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.9 | 67.9 | 87.1 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.841 | 68.416 | 49.569
2024-12-01 | 1:11 | 2933.15 | 11553.85 | 0:49 | 239.1 | 14.867 | 3554 | 2372.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4271 | 11551 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.2556 | 60.6737 | 58.1808 | 105.02 | 68.0447 | 0.003 | 0 | 0.129 | 0.025 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3385 | 58.8546 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6343 | 151.6267 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 67.2333 | 61.3 | 61 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.3 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 62.9 | 67.9 | 87 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.84 | 68.416 | 49.569
2024-12-01 | 1:11 | 2936.15 | 11556.85 | 0:49 | 239.1 | 14.867 | 3555 | 2375.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4766 | 1.4294 | 11554 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.2889 | 60.6254 | 58.1833 | 105 | 68.0439 | 0.003 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3383 | 58.8936 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6348 | 151.6265 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5 | 67.4667 | 61.3 | 61 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 62.3 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63 | 67.9 | 87 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.84 | 68.416 | 49.569
2024-12-01 | 1:11 | 2939.15 | 11559.85 | 0:49 | 239.1 | 14.867 | 3554 | 2378.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4768 | 1.4281 | 11557 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.3389 | 60.5836 | 58.1873 | 104.97 | 68.0414 | 0.003 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3381 | 58.9401 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6355 | 151.6262 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5333 | 67.7333 | 61.3667 | 60.9333 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 62.2 | 73.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63 | 67.9 | 86.9 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.84 | 68.416 | 49.569
2024-12-01 | 1:11 | 2942.15 | 11562.85 | 0:49 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 2381 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4778 | 1.4264 | 11560 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... | 64.3778 | 60.5561 | 58.1927 | 104.94 | 68.0386 | 0.003 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3383 | 58.9316 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6353 | 151.6259 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.5667 | 68 | 61.3667 | 60.9 | 60.3333 | 60.1 | 124 | 124 | 62.2 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63 | 67.9 | 86.9 | 67.8 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.839 | 68.416 | 49.568
2024-12-01 | 1:11 | 2945.15 | 11565.86 | 0:49 | 239.08 | 14.866 | 3554 | 2384.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4706 | 1.4244 | 11563 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.4111 | 60.5401 | 58.1976 | 104.92 | 68.0365 | 0.003 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0 | 8.338 | 58.9701 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6355 | 151.6256 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.6 | 68.1667 | 61.3333 | 60.9333 | 60.3333 | 60.1 | 124 | 124 | 62.2 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63 | 67.9 | 86.8 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.839 | 68.416 | 49.568
2024-12-01 | 1:12 | 2948.15 | 11568.86 | 0:49 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 2387.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4711 | 1.4242 | 11566 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.4444 | 60.5324 | 58.2033 | 104.9 | 68.0365 | 0.003 | 0 | 0.111 | 0.042 | 0.021 | 0 | 0 | 8.338 | 58.9826 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6356 | 151.6255 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.6 | 68.3333 | 61.4 | 60.9 | 60.3333 | 60.1 | 124 | 124 | 62.2 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.8 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.839 | 68.416 | 49.568
2024-12-01 | 1:12 | 2951.15 | 11571.86 | 0:49 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 2390.4 | 0 | 59.999 | 3554 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4242 | 11569 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.4778 | 60.5306 | 58.2139 | 104.8733 | 68.0365 | 0.003 | 0 | 0.11 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3378 | 59.0271 | 0.026895 | 627.6799 | 75.2623 | 6.6358 | 151.6252 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 75.6 | 68.5 | 61.4 | 60.9 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 62.1 | 74 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.7 | 67.8 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.838 | 68.416 | 49.567
2024-12-01 | 1:12 | 2954.15 | 11574.86 | 0:49 | 239.06 | 14.867 | 3554 | 2393.4 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4661 | 1.4196 | 11572 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.5278 | 60.5337 | 58.2261 | 104.84 | 68.0357 | 0.004 | 0 | 0.115 | 0.044 | 0.017 | 0 | 0.010533 | 8.3379 | 59.0226 | 0.034227 | 627.6874 | 75.2632 | 6.6363 | 151.6253 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 75.7 | 68.6667 | 61.4 | 60.9333 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 62.1 | 74.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.6 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.838 | 68.416 | 49.567
2024-12-01 | 1:12 | 2957.15 | 11577.86 | 0:49 | 239.09 | 14.868 | 3555 | 2396.3 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4654 | 1.4181 | 11575 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.5556 | 60.5385 | 58.2359 | 104.8 | 68.0345 | 0.004 | 0 | 0.116 | 0.043 | 0.018 | 0 | 0.042131 | 8.3379 | 59.0377 | 0.035945 | 627.689 | 75.2634 | 6.6373 | 151.6249 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 75.7 | 68.8667 | 61.4 | 60.9 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 62.1 | 74.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.837 | 68.416 | 49.567
2024-12-01 | 1:12 | 2960.15 | 11580.86 | 0:49 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 2399.3 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4661 | 1.4204 | 11578 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.5944 | 60.5433 | 58.2412 | 104.7667 | 68.0324 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 0.07373 | 8.3377 | 59.0829 | 0.035945 | 627.689 | 75.2634 | 6.6383 | 151.6244 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0 | 75.7333 | 69.0333 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62.1 | 74.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.837 | 68.416 | 49.567
2024-12-01 | 1:12 | 2963.15 | 11583.86 | 0:49 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2402.3 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4712 | 1.4239 | 11581 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.65 | 60.547 | 58.2449 | 104.76 | 68.032 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0.042131 | 8.3378 | 59.0862 | 0.035945 | 627.689 | 75.2634 | 6.6378 | 151.6241 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 75.8333 | 69.2 | 61.4 | 60.9667 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62 | 74.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.837 | 68.416 | 49.566
2024-12-01 | 1:12 | 2966.15 | 11586.86 | 0:49 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2405.2 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4776 | 1.4255 | 11584 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.6778 | 60.5433 | 58.251 | 104.76 | 68.0329 | 0.004 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0.010533 | 8.3379 | 59.0857 | 0.035945 | 627.689 | 75.2634 | 6.6377 | 151.6237 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 75.9 | 69.3667 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62 | 74.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.836 | 68.416 | 49.566
2024-12-01 | 1:12 | 2969.15 | 11589.86 | 0:49 | 239.14 | 14.871 | 3556 | 2408.2 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4726 | 1.4253 | 11587 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.7167 | 60.5309 | 58.2588 | 104.73 | 68.0337 | 0.004 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3379 | 59.0955 | 0.035945 | 627.689 | 75.2634 | 6.6376 | 151.6235 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 75.9333 | 69.5333 | 61.4 | 60.9333 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62 | 74.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.836 | 68.416 | 49.566
2024-12-01 | 1:12 | 2972.15 | 11592.86 | 0:50 | 239.14 | 14.873 | 3557 | 2411.2 | 0 | 60 | 3557 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4279 | 11590 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.75 | 60.5109 | 58.2665 | 104.7167 | 68.0349 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3377 | 59.1352 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6369 | 151.6234 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76 | 69.7 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62 | 74.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.836 | 68.415 | 49.565
2024-12-01 | 1:12 | 2975.15 | 11595.86 | 0:50 | 239.14 | 14.872 | 3556 | 2414.1 | 0 | 60 | 3557 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4287 | 11593 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.7722 | 60.4856 | 58.2718 | 104.69 | 68.0341 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3375 | 59.1677 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6384 | 151.6231 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76 | 69.8333 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 62 | 74.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 86 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.835 | 68.415 | 49.565
2024-12-01 | 1:12 | 2978.15 | 11598.86 | 0:50 | 239.15 | 14.871 | 3556 | 2417.1 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4286 | 11596 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.8222 | 60.4562 | 58.2755 | 104.67 | 68.0324 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3377 | 59.1603 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6388 | 151.623 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.1 | 70.0333 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.9 | 74.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.9 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.835 | 68.415 | 49.565
2024-12-01 | 1:12 | 2981.15 | 11601.86 | 0:50 | 239.14 | 14.869 | 3556 | 2420.1 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4285 | 11599 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.8333 | 60.425 | 58.278 | 104.6567 | 68.03 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3378 | 59.1596 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6381 | 151.6227 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.1 | 70.1333 | 61.4 | 60.9 | 60.3667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.9 | 74.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.8 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.834 | 68.415 | 49.565
2024-12-01 | 1:12 | 2984.15 | 11604.86 | 0:50 | 239.14 | 14.869 | 3555 | 2423 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4764 | 1.4303 | 11602 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.8556 | 60.3957 | 58.2804 | 104.65 | 68.028 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3377 | 59.1894 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6389 | 151.6225 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.1667 | 70.2333 | 61.4 | 60.9 | 60.3333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.9 | 74.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.7 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.834 | 68.415 | 49.564
2024-12-01 | 1:12 | 2987.15 | 11607.86 | 0:50 | 239.13 | 14.871 | 3556 | 2426 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4772 | 1.4296 | 11605 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.9111 | 60.3704 | 58.2861 | 104.63 | 68.0276 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3377 | 59.2044 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6394 | 151.6221 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.2667 | 70.4 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.9 | 74.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.6 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.834 | 68.415 | 49.564
2024-12-01 | 1:12 | 2990.15 | 11610.86 | 0:50 | 239.13 | 14.871 | 3556 | 2428.9 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4786 | 1.429 | 11608 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 64.9278 | 60.3491 | 58.2939 | 104.62 | 68.0288 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3375 | 59.2317 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6393 | 151.622 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.3 | 70.4667 | 61.4 | 60.9 | 60.3667 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.8 | 74.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.833 | 68.415 | 49.564
2024-12-01 | 1:12 | 2993.15 | 11613.86 | 0:50 | 239.11 | 14.87 | 3555 | 2431.9 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4742 | 1.4289 | 11611 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65 | 60.3318 | 58.3006 | 104.59 | 68.03 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.024 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3378 | 59.2115 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6391 | 151.6217 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.4333 | 70.6667 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.8 | 74.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.833 | 68.415 | 49.563
2024-12-01 | 1:12 | 2996.15 | 11616.86 | 0:50 | 239.11 | 14.869 | 3555 | 2434.9 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4278 | 11614 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65 | 60.3185 | 58.3043 | 104.5767 | 68.03 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3372 | 59.3056 | 0.035945 | 627.689 | 75.2635 | 6.6391 | 151.6214 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 76.5 | 70.7667 | 61.3667 | 60.8667 | 60.3667 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.8 | 74.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.1 | 67.9 | 85.3 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.832 | 68.415 | 49.563
2024-12-01 | 1:12 | 2999.15 | 11619.86 | 0:50 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2437.8 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4721 | 1.4276 | 11617 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.0556 | 60.3092 | 58.3092 | 104.5633 | 68.03 | 0.005 | 2.227 | 0.12 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0.018467 | 8.3372 | 59.3264 | 0.042408 | 627.6957 | 75.2644 | 6.6397 | 151.6214 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 | 76.5 | 70.9333 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.8 | 75 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.2 | 67.9 | 85.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.832 | 68.415 | 49.563
2024-12-01 | 1:12 | 3002.15 | 11622.86 | 0:50 | 239.09 | 14.866 | 3554 | 2440.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4702 | 1.4249 | 11620 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.0556 | 60.3025 | 58.3184 | 104.53 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0.073868 | 8.3371 | 59.3438 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6403 | 151.621 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0 | 76.5333 | 71 | 61.4 | 60.8667 | 60.3667 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.8 | 75.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.3 | 67.9 | 85.1 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.831 | 68.415 | 49.562
2024-12-01 | 1:12 | 3005.15 | 11625.86 | 0:50 | 239.07 | 14.865 | 3554 | 2443.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4244 | 11623 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.0778 | 60.2967 | 58.3267 | 104.51 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0.12927 | 8.3372 | 59.3453 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6392 | 151.6205 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0 | 76.5667 | 71.1667 | 61.3667 | 60.8333 | 60.3667 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.8 | 75.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.3 | 67.9 | 85 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.831 | 68.415 | 49.562
2024-12-01 | 1:13 | 3008.15 | 11628.86 | 0:50 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 2446.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4698 | 1.4226 | 11626 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.1111 | 60.2907 | 58.3341 | 104.5 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0.073868 | 8.337 | 59.3935 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6403 | 151.6203 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0 | 76.6333 | 71.3 | 61.4 | 60.8 | 60.3667 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.8 | 75.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.4 | 67.9 | 84.8 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.831 | 68.415 | 49.562
2024-12-01 | 1:13 | 3011.15 | 11631.86 | 0:50 | 239.05 | 14.867 | 3554 | 2449.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4679 | 1.4217 | 11629 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.15 | 60.2831 | 58.3414 | 104.4933 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0.018467 | 8.3369 | 59.4084 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6401 | 151.62 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 76.7 | 71.4 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.8 | 75.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.4 | 67.9 | 84.7 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.83 | 68.415 | 49.561
2024-12-01 | 1:13 | 3014.15 | 11634.87 | 0:50 | 239.04 | 14.865 | 3553 | 2452.6 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.462 | 1.4179 | 11632 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.1833 | 60.2744 | 58.3475 | 104.4867 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.3975 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6401 | 151.6198 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 76.8 | 71.5333 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.7 | 75.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.5 | 68 | 84.6 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.83 | 68.415 | 49.561
2024-12-01 | 1:13 | 3017.15 | 11637.87 | 0:50 | 239.08 | 14.867 | 3554 | 2455.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.461 | 1.4185 | 11635 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.2278 | 60.2655 | 58.3504 | 104.4667 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3373 | 59.3878 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6404 | 151.6196 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 76.8667 | 71.7 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.7 | 75.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.5 | 68 | 84.5 | 67.9 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.829 | 68.415 | 49.56
2024-12-01 | 1:13 | 3020.15 | 11640.87 | 0:50 | 239.09 | 14.866 | 3554 | 2458.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4218 | 11638 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.2333 | 60.2567 | 58.3533 | 104.44 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.113 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3373 | 59.3966 | 0.047883 | 627.7009 | 75.265 | 6.6413 | 151.6194 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 76.9333 | 71.8 | 61.3333 | 60.8 | 60.4 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.7 | 75.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.6 | 68 | 84.4 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.829 | 68.415 | 49.56
2024-12-01 | 1:13 | 3023.15 | 11643.87 | 0:50 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 2461.5 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4719 | 1.4242 | 11641 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.2944 | 60.2476 | 58.3594 | 104.42 | 68.03 | 0.006 | 0 | 0.118 | 0.041 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3369 | 59.458 | 0.047883 | 627.7009 | 75.2654 | 6.6414 | 151.6192 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 77.0667 | 71.9667 | 61.3333 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.7 | 75.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.6 | 68 | 84.3 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.828 | 68.415 | 49.56
2024-12-01 | 1:13 | 3026.15 | 11646.87 | 0:50 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2464.5 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4679 | 1.4247 | 11644 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.3167 | 60.2373 | 58.3651 | 104.3733 | 68.03 | 0.009 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.021 | 0 | 0.063332 | 8.3368 | 59.4735 | 0.070502 | 627.7237 | 75.2684 | 6.642 | 151.6206 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 77.1 | 72.1333 | 61.3 | 60.7667 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.7 | 75.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.6 | 68 | 84.2 | 67.9 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.828 | 68.415 | 49.56
2024-12-01 | 1:13 | 3029.15 | 11649.87 | 0:50 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2467.4 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4721 | 1.4238 | 11647 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.3556 | 60.2266 | 58.3688 | 104.3333 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0.17028 | 8.3368 | 59.4673 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6403 | 151.6207 | 0.021 | 0.009 | 0 | 0 | 77.2333 | 72.3 | 61.3 | 60.7333 | 60.4 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.7 | 75.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.7 | 68 | 84.1 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.828 | 68.415 | 49.559
2024-12-01 | 1:13 | 3032.15 | 11652.87 | 0:51 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2470.4 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4259 | 11650 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.3889 | 60.2173 | 58.3724 | 104.29 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.044 | 0.019 | 0 | 0.22187 | 8.337 | 59.4425 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6399 | 151.6204 | 0.027 | 0.009 | 0 | 0 | 77.3 | 72.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.7 | 75.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.8 | 68 | 84.1 | 68 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.827 | 68.415 | 49.559
2024-12-01 | 1:13 | 3035.15 | 11655.87 | 0:51 | 239.14 | 14.871 | 3556 | 2473.4 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4272 | 11653 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.4444 | 60.2092 | 58.3786 | 104.3 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.113 | 0.044 | 0.016 | 0 | 0.11492 | 8.3366 | 59.4911 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6406 | 151.6201 | 0.014 | 0.009 | 0 | 0 | 77.3667 | 72.6333 | 61.3333 | 60.7333 | 60.4 | 60.2 | 124 | 124 | 61.7 | 75.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.8 | 68 | 84 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.827 | 68.414 | 49.558
2024-12-01 | 1:13 | 3038.15 | 11658.87 | 0:51 | 239.14 | 14.872 | 3556 | 2476.3 | 0 | 60 | 3557 | 0.9999 | 1.4794 | 1.4277 | 11656 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.4667 | 60.2003 | 58.3863 | 104.3067 | 68.0292 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0.015035 | 8.3366 | 59.4948 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6413 | 151.6192 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 77.4667 | 72.7667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 75.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.9 | 68 | 83.8 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.826 | 68.414 | 49.558
2024-12-01 | 1:13 | 3041.15 | 11661.87 | 0:51 | 239.14 | 14.869 | 3555 | 2479.3 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4279 | 11659 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.5167 | 60.1892 | 58.3937 | 104.32 | 68.028 | 0.01 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.337 | 59.4815 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6414 | 151.6185 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 77.6 | 72.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 75.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 63.9 | 68 | 83.8 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.826 | 68.414 | 49.558
2024-12-01 | 1:13 | 3044.15 | 11664.87 | 0:51 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2482.3 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4747 | 1.428 | 11662 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.55 | 60.175 | 58.4014 | 104.32 | 68.0263 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.5207 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6409 | 151.6177 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 77.6667 | 73 | 61.3 | 60.7 | 60.4667 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 76 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68 | 83.7 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.825 | 68.414 | 49.557
2024-12-01 | 1:13 | 3047.15 | 11667.87 | 0:51 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 2485.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4288 | 11665 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.5833 | 60.1581 | 58.4076 | 104.32 | 68.0263 | 0.01 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3374 | 59.5196 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6424 | 151.617 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 77.7667 | 73.1333 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 76.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68 | 83.6 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.825 | 68.414 | 49.557
2024-12-01 | 1:13 | 3050.15 | 11670.87 | 0:51 | 239.14 | 14.871 | 3556 | 2488.2 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4743 | 1.4287 | 11668 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.6167 | 60.1395 | 58.4108 | 104.3067 | 68.028 | 0.01 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3374 | 59.5413 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6422 | 151.6164 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 77.9 | 73.2333 | 61.3 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.6 | 76.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64 | 68 | 83.5 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.824 | 68.414 | 49.557
2024-12-01 | 1:13 | 3053.15 | 11673.87 | 0:51 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2491.2 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4269 | 11671 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.6556 | 60.1217 | 58.4173 | 104.28 | 68.0292 | 0.01 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3372 | 59.589 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6429 | 151.616 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 77.9667 | 73.3333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 76.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.1 | 68 | 83.4 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.824 | 68.414 | 49.556
2024-12-01 | 1:13 | 3056.15 | 11676.87 | 0:51 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 2494.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4755 | 1.4278 | 11674 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.7167 | 60.1075 | 58.4296 | 104.2633 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3375 | 59.5674 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.643 | 151.6157 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.1 | 73.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.5 | 60.1667 | 124 | 124 | 61.6 | 76.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68 | 83.4 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.823 | 68.414 | 49.556
2024-12-01 | 1:13 | 3059.15 | 11679.87 | 0:51 | 239.12 | 14.867 | 3555 | 2497.1 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4775 | 1.4283 | 11677 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.7333 | 60.097 | 58.4394 | 104.2433 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.024 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3375 | 59.5927 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6439 | 151.6153 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.1667 | 73.5667 | 61.4 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.6 | 76.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68 | 83.4 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.823 | 68.414 | 49.555
2024-12-01 | 1:13 | 3062.15 | 11682.87 | 0:51 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2500 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4771 | 1.4265 | 11680 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.7556 | 60.0905 | 58.448 | 104.22 | 68.0296 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3372 | 59.6371 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6437 | 151.6151 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.2667 | 73.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.6 | 76.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.2 | 68.1 | 83.3 | 68 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.822 | 68.414 | 49.555
2024-12-01 | 1:13 | 3065.15 | 11685.87 | 0:51 | 239.1 | 14.867 | 3555 | 2503 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4684 | 1.4243 | 11683 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.7889 | 60.0895 | 58.4533 | 104.2 | 68.0276 | 0.01 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3373 | 59.6385 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6443 | 151.6149 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.3333 | 73.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.6 | 76.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.3 | 68.1 | 83.2 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.822 | 68.414 | 49.555
2024-12-01 | 1:14 | 3068.15 | 11688.87 | 0:51 | 239.09 | 14.865 | 3554 | 2506 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4711 | 1.4243 | 11686 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.8222 | 60.0951 | 58.459 | 104.17 | 68.0239 | 0.01 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.6681 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6437 | 151.6147 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.4 | 73.9 | 61.3333 | 60.7333 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.6 | 76.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.3 | 68.1 | 83.1 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.822 | 68.414 | 49.554
2024-12-01 | 1:14 | 3071.15 | 11691.87 | 0:51 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 2508.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4236 | 11689 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.8889 | 60.1062 | 58.4676 | 104.1433 | 68.0235 | 0.01 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3367 | 59.7363 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6445 | 151.6146 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.5 | 74 | 61.4 | 60.7333 | 60.5 | 60.2 | 124 | 124 | 61.6 | 76.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.1 | 83 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.821 | 68.414 | 49.554
2024-12-01 | 1:14 | 3074.15 | 11694.87 | 0:51 | 239.06 | 14.862 | 3553 | 2511.9 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4647 | 1.4217 | 11692 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.8722 | 60.122 | 58.4778 | 104.1367 | 68.0263 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3367 | 59.7357 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.645 | 151.6145 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.5333 | 74.0667 | 61.3333 | 60.7333 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.6 | 76.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.1 | 83 | 68 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.821 | 68.414 | 49.554
2024-12-01 | 1:14 | 3077.15 | 11697.87 | 0:51 | 239.06 | 14.863 | 3553 | 2514.9 | 0 | 60.002 | 3553 | 0.9999 | 1.4657 | 1.4188 | 11695 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.8722 | 60.1407 | 58.4876 | 104.1167 | 68.0292 | 0.01 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.7714 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6452 | 151.6145 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.6 | 74.1333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.6 | 76.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.4 | 68.1 | 83 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.82 | 68.414 | 49.553
2024-12-01 | 1:14 | 3080.15 | 11700.87 | 0:51 | 239.06 | 14.864 | 3553 | 2517.8 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4652 | 1.4191 | 11698 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.9 | 60.1593 | 58.4969 | 104.1033 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.7989 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6457 | 151.6143 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.7 | 74.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.5 | 68.1 | 82.9 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.82 | 68.414 | 49.553
2024-12-01 | 1:14 | 3083.15 | 11703.88 | 0:51 | 239.07 | 14.866 | 3554 | 2520.8 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4695 | 1.4221 | 11701 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.9333 | 60.1749 | 58.5043 | 104.09 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3364 | 59.7924 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6442 | 151.6141 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.7667 | 74.3333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.5 | 68.1 | 82.8 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.819 | 68.413 | 49.553
2024-12-01 | 1:14 | 3086.15 | 11706.88 | 0:51 | 239.07 | 14.867 | 3554 | 2523.7 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4716 | 1.4247 | 11704 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 65.9611 | 60.1874 | 58.5071 | 104.08 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3362 | 59.8309 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6449 | 151.614 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.8333 | 74.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.6 | 68.1 | 82.8 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.819 | 68.413 | 49.552
2024-12-01 | 1:14 | 3089.15 | 11709.88 | 0:51 | 239.09 | 14.869 | 3555 | 2526.7 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.476 | 1.4243 | 11707 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.0056 | 60.1964 | 58.5108 | 104.06 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.127 | 0.024 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.8529 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6449 | 151.6137 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 78.9333 | 74.5333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.6 | 68.1 | 82.7 | 68.1 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.819 | 68.413 | 49.552
2024-12-01 | 1:14 | 3092.15 | 11712.88 | 0:52 | 239.1 | 14.868 | 3555 | 2529.7 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4694 | 1.4251 | 11710 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.0333 | 60.2015 | 58.5169 | 104.0533 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.8649 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6443 | 151.6135 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79 | 74.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.5 | 77.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.1 | 82.6 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.818 | 68.413 | 49.552
2024-12-01 | 1:14 | 3095.15 | 11715.88 | 0:52 | 239.1 | 14.867 | 3555 | 2532.6 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4752 | 1.4289 | 11713 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.0556 | 60.2018 | 58.5227 | 104.0333 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.8545 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6451 | 151.6133 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.1 | 74.6667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.1 | 82.5 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.818 | 68.413 | 49.552
2024-12-01 | 1:14 | 3098.15 | 11718.88 | 0:52 | 239.1 | 14.867 | 3554 | 2535.6 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4289 | 11716 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.1222 | 60.1982 | 58.5282 | 104.02 | 68.0308 | 0.01 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3363 | 59.8621 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6453 | 151.613 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.2333 | 74.8333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4667 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.5 | 77.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.7 | 68.2 | 82.5 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.817 | 68.413 | 49.551
2024-12-01 | 1:14 | 3101.15 | 11721.88 | 0:52 | 239.09 | 14.867 | 3554 | 2538.5 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4775 | 1.4293 | 11719 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.1389 | 60.1923 | 58.5357 | 104.01 | 68.032 | 0.01 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.904 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6457 | 151.6128 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.3 | 74.9667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.2 | 82.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.817 | 68.413 | 49.551
2024-12-01 | 1:14 | 3104.15 | 11724.88 | 0:52 | 239.09 | 14.868 | 3555 | 2541.5 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4771 | 1.4293 | 11722 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.1889 | 60.1865 | 58.5476 | 103.99 | 68.0329 | 0.01 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3356 | 59.9754 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6453 | 151.6126 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.4667 | 75.0333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.2 | 82.4 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.817 | 68.413 | 49.551
2024-12-01 | 1:14 | 3107.15 | 11727.88 | 0:52 | 239.09 | 14.869 | 3555 | 2544.5 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4791 | 1.4293 | 11725 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.2333 | 60.1815 | 58.5604 | 103.9767 | 68.0329 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.9492 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6464 | 151.6125 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.5667 | 75.2 | 61.3667 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.8 | 68.2 | 82.3 | 68.1 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.816 | 68.413 | 49.55
2024-12-01 | 1:14 | 3110.15 | 11730.88 | 0:52 | 239.09 | 14.869 | 3555 | 2547.4 | 0 | 59.999 | 3555 | 0.9999 | 1.479 | 1.4301 | 11728 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.2556 | 60.1783 | 58.5714 | 103.94 | 68.0329 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.9684 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6461 | 151.6123 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.7 | 75.2667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.5 | 77.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.2 | 82.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.816 | 68.413 | 49.55
2024-12-01 | 1:14 | 3113.15 | 11733.88 | 0:52 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 2550.4 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.475 | 1.4292 | 11731 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.2778 | 60.1765 | 58.5776 | 103.9267 | 68.0316 | 0.01 | 0 | 0.112 | 0.041 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.9992 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6465 | 151.612 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.8 | 75.3333 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 64.9 | 68.2 | 82.2 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.816 | 68.413 | 49.55
2024-12-01 | 1:14 | 3116.15 | 11736.88 | 0:52 | 239.11 | 14.869 | 3555 | 2553.4 | 0 | 60.003 | 3555 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4284 | 11734 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.3556 | 60.1772 | 58.5804 | 103.9 | 68.0304 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.0694 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6465 | 151.6117 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 79.9333 | 75.5 | 61.4 | 60.7 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.2 | 82.1 | 68.1 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.815 | 68.413 | 49.55
2024-12-01 | 1:14 | 3119.15 | 11739.88 | 0:52 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 2556.3 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4728 | 1.4294 | 11737 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.3944 | 60.1806 | 58.5829 | 103.88 | 68.03 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3353 | 60.0731 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6473 | 151.6116 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.0667 | 75.6 | 61.4 | 60.7 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.2 | 82.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.815 | 68.413 | 49.55
2024-12-01 | 1:14 | 3122.15 | 11742.88 | 0:52 | 239.1 | 14.866 | 3554 | 2559.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.471 | 1.4274 | 11740 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.4056 | 60.1876 | 58.589 | 103.86 | 68.0312 | 0.01 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3353 | 60.0863 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6476 | 151.6113 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.1333 | 75.6667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 68.2 | 82.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.814 | 68.413 | 49.549
2024-12-01 | 1:14 | 3125.15 | 11745.88 | 0:52 | 239.09 | 14.866 | 3554 | 2562.2 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4692 | 1.4251 | 11743 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.4389 | 60.1964 | 58.5959 | 103.84 | 68.0329 | 0.01 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.016 | -0.001 | 0 | 8.3352 | 60.1085 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6469 | 151.6111 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.2 | 75.7333 | 61.4 | 60.7333 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.2 | 82.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.814 | 68.412 | 49.549
2024-12-01 | 1:15 | 3128.15 | 11748.88 | 0:52 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 2565.2 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.47 | 1.4244 | 11746 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.4667 | 60.2068 | 58.6033 | 103.82 | 68.0361 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.1212 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6473 | 151.6109 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.3 | 75.8 | 61.4 | 60.7 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.1 | 68.2 | 82.1 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.814 | 68.412 | 49.549
2024-12-01 | 1:15 | 3131.15 | 11751.88 | 0:52 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 2568.2 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4716 | 1.4247 | 11749 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.4889 | 60.2179 | 58.6102 | 103.7933 | 68.041 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3351 | 60.1498 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6476 | 151.6107 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.4 | 75.8667 | 61.4 | 60.7 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.2 | 82 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.813 | 68.412 | 49.549
2024-12-01 | 1:15 | 3134.15 | 11754.88 | 0:52 | 239.06 | 14.862 | 3553 | 2571.1 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4661 | 1.4201 | 11752 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.5278 | 60.229 | 58.6139 | 103.78 | 68.0427 | 0.01 | 0 | 0.127 | 0.031 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3351 | 60.1547 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6482 | 151.6104 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.5 | 75.9667 | 61.3667 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.2 | 82 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.813 | 68.412 | 49.548
2024-12-01 | 1:15 | 3137.15 | 11757.88 | 0:52 | 239.07 | 14.863 | 3553 | 2574.1 | 0 | 60 | 3553 | 1 | 1.4638 | 1.4182 | 11755 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.5722 | 60.2399 | 58.6147 | 103.7667 | 68.0422 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3349 | 60.1938 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6484 | 151.6102 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.5667 | 76.1 | 61.4 | 60.7667 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.2 | 81.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.813 | 68.412 | 49.548
2024-12-01 | 1:15 | 3140.15 | 11760.89 | 0:52 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 2577 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4608 | 1.418 | 11758 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.5944 | 60.2507 | 58.6171 | 103.73 | 68.0439 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.1709 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.648 | 151.6099 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.6667 | 76.1333 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 78.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.2 | 68.2 | 81.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.812 | 68.412 | 49.548
2024-12-01 | 1:15 | 3143.15 | 11763.89 | 0:52 | 239.11 | 14.868 | 3555 | 2580 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4678 | 1.4216 | 11761 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.6444 | 60.2605 | 58.622 | 103.7233 | 68.0463 | 0.01 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3354 | 60.1609 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6472 | 151.6097 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.8333 | 76.2333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.2 | 81.9 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.812 | 68.412 | 49.548
2024-12-01 | 1:15 | 3146.15 | 11766.89 | 0:52 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2583 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4237 | 11764 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.6667 | 60.2686 | 58.6286 | 103.7033 | 68.048 | 0.01 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3351 | 60.2071 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6474 | 151.6095 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 80.9 | 76.3333 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.2 | 81.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.812 | 68.412 | 49.548
2024-12-01 | 1:15 | 3149.15 | 11769.89 | 0:52 | 239.12 | 14.87 | 3555 | 2585.9 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4742 | 1.4249 | 11767 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.6889 | 60.2757 | 58.6359 | 103.69 | 68.0492 | 0.01 | 0 | 0.138 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.2091 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6478 | 151.6092 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.0333 | 76.4 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.3 | 68.3 | 81.8 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.812 | 68.412 | 49.547
2024-12-01 | 1:15 | 3152.15 | 11772.89 | 0:53 | 239.14 | 14.869 | 3556 | 2588.9 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4698 | 1.424 | 11770 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.7222 | 60.282 | 58.6412 | 103.67 | 68.05 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3351 | 60.2315 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.648 | 151.6089 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.1667 | 76.4667 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.3 | 81.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.811 | 68.412 | 49.547
2024-12-01 | 1:15 | 3155.15 | 11775.89 | 0:53 | 239.15 | 14.867 | 3555 | 2591.9 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4757 | 1.4268 | 11773 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.7722 | 60.2867 | 58.6465 | 103.6567 | 68.05 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.2325 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6488 | 151.6087 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.3 | 76.6 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.3 | 81.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.811 | 68.412 | 49.547
2024-12-01 | 1:15 | 3158.15 | 11778.89 | 0:53 | 239.14 | 14.866 | 3555 | 2594.8 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4762 | 1.4272 | 11776 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.7944 | 60.2899 | 58.6571 | 103.6367 | 68.05 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.019 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3351 | 60.2661 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6493 | 151.6085 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.4333 | 76.6 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.4 | 68.3 | 81.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.81 | 68.412 | 49.547
2024-12-01 | 1:15 | 3161.15 | 11781.89 | 0:53 | 239.13 | 14.866 | 3555 | 2597.8 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.478 | 1.428 | 11779 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.8222 | 60.293 | 58.6702 | 103.6033 | 68.05 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.021 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3348 | 60.3061 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6494 | 151.6083 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.5333 | 76.7 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 68.3 | 81.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.81 | 68.412 | 49.546
2024-12-01 | 1:15 | 3164.15 | 11784.89 | 0:53 | 239.13 | 14.867 | 3555 | 2600.7 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4762 | 1.4265 | 11782 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.85 | 60.2957 | 58.6776 | 103.59 | 68.0512 | 0.01 | 0 | 0.131 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.335 | 60.2938 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6493 | 151.6081 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.6 | 76.7667 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.5 | 68.3 | 81.7 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.81 | 68.412 | 49.546
2024-12-01 | 1:15 | 3167.15 | 11787.89 | 0:53 | 239.13 | 14.867 | 3555 | 2603.7 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4758 | 1.428 | 11785 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.8833 | 60.2988 | 58.68 | 103.57 | 68.0525 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3352 | 60.2835 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6483 | 151.6079 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.7 | 76.8667 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 68.3 | 81.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.809 | 68.412 | 49.546
2024-12-01 | 1:15 | 3170.15 | 11790.89 | 0:53 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2606.7 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4763 | 1.4285 | 11788 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.9056 | 60.3025 | 58.6804 | 103.55 | 68.052 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3347 | 60.3505 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6499 | 151.6077 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.7667 | 76.9333 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 68.3 | 81.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.809 | 68.412 | 49.545
2024-12-01 | 1:15 | 3173.15 | 11793.89 | 0:53 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2609.6 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4751 | 1.4285 | 11791 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.9111 | 60.3065 | 58.6841 | 103.5433 | 68.052 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3351 | 60.3195 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6498 | 151.6075 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.8333 | 76.9667 | 61.3667 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 79.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 68.3 | 81.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.808 | 68.412 | 49.545
2024-12-01 | 1:15 | 3176.15 | 11796.89 | 0:53 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2612.6 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4275 | 11794 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.95 | 60.3114 | 58.6914 | 103.52 | 68.0533 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.3187 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6495 | 151.6072 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 81.9 | 77.1 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.6 | 68.3 | 81.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.808 | 68.411 | 49.545
2024-12-01 | 1:15 | 3179.15 | 11799.89 | 0:53 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 2615.6 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4764 | 1.4275 | 11797 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 66.9833 | 60.3176 | 58.6976 | 103.5 | 68.0553 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3354 | 60.3068 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6503 | 151.6071 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82 | 77.2 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.7 | 68.3 | 81.6 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.808 | 68.411 | 49.544
2024-12-01 | 1:15 | 3182.15 | 11802.89 | 0:53 | 239.14 | 14.871 | 3556 | 2618.5 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4779 | 1.4285 | 11800 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.0111 | 60.3251 | 58.7 | 103.4867 | 68.0561 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3354 | 60.3205 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6495 | 151.6068 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.1 | 77.2667 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.7 | 68.3 | 81.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.807 | 68.411 | 49.544
2024-12-01 | 1:15 | 3185.15 | 11805.89 | 0:53 | 239.13 | 14.871 | 3556 | 2621.5 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4774 | 1.4272 | 11803 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.0778 | 60.3343 | 58.7008 | 103.4733 | 68.0573 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.356 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6502 | 151.6066 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.2667 | 77.4333 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 68.3 | 81.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.807 | 68.411 | 49.544
2024-12-01 | 1:16 | 3188.15 | 11808.89 | 0:53 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2624.5 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4247 | 11806 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.1 | 60.3454 | 58.7029 | 103.46 | 68.061 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.041 | 0.001 | 0 | 8.3353 | 60.3497 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6504 | 151.6063 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.3667 | 77.5333 | 61.3667 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 68.3 | 81.5 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.806 | 68.411 | 49.543
2024-12-01 | 1:16 | 3191.15 | 11811.89 | 0:53 | 239.1 | 14.869 | 3555 | 2627.4 | 0 | 60.003 | 3555 | 0.9999 | 1.4704 | 1.4253 | 11809 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.1444 | 60.3568 | 58.7069 | 103.44 | 68.0647 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.335 | 60.4007 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6515 | 151.606 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.4667 | 77.5667 | 61.4 | 60.8667 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.4 | 80.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.8 | 68.3 | 81.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.806 | 68.411 | 49.543
2024-12-01 | 1:16 | 3194.15 | 11814.89 | 0:53 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2630.4 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4734 | 1.4247 | 11812 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.1556 | 60.3678 | 58.7122 | 103.4167 | 68.0663 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3352 | 60.3924 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6507 | 151.6059 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.5667 | 77.7 | 61.3333 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65.9 | 68.4 | 81.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.805 | 68.411 | 49.542
2024-12-01 | 1:16 | 3197.15 | 11817.89 | 0:53 | 239.09 | 14.866 | 3554 | 2633.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4706 | 1.4228 | 11815 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.2111 | 60.3791 | 58.7171 | 103.39 | 68.0663 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3354 | 60.3831 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6505 | 151.6056 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.7 | 77.8 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.4 | 80.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 68.4 | 81.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.805 | 68.411 | 49.542
2024-12-01 | 1:16 | 3200.15 | 11820.89 | 0:53 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 2636.3 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4634 | 1.4192 | 11818 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.2167 | 60.3913 | 58.7196 | 103.3733 | 68.0684 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3354 | 60.3923 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6515 | 151.6053 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.7333 | 77.8667 | 61.3667 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 80.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 68.4 | 81.4 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.804 | 68.411 | 49.541
2024-12-01 | 1:16 | 3203.15 | 11823.89 | 0:53 | 239.09 | 14.865 | 3554 | 2639.3 | 0 | 60.001 | 3554 | 1 | 1.4637 | 1.4181 | 11821 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.2444 | 60.4033 | 58.72 | 103.3533 | 68.0696 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3353 | 60.4173 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6518 | 151.6051 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.8333 | 77.9667 | 61.3333 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 80.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66 | 68.4 | 81.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.804 | 68.411 | 49.541
2024-12-01 | 1:16 | 3206.15 | 11826.89 | 0:53 | 239.1 | 14.867 | 3554 | 2642.2 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4659 | 1.4194 | 11824 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.2778 | 60.4148 | 58.7225 | 103.3467 | 68.07 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3355 | 60.4091 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6515 | 151.6048 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 82.9333 | 78.0667 | 61.3333 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.1 | 68.4 | 81.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.803 | 68.411 | 49.54
2024-12-01 | 1:16 | 3209.15 | 11829.89 | 0:53 | 239.11 | 14.869 | 3555 | 2645.2 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4759 | 1.4232 | 11827 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.3333 | 60.4263 | 58.7286 | 103.32 | 68.07 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3357 | 60.3969 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6522 | 151.6046 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.0333 | 78.2667 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 68.4 | 81.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.802 | 68.411 | 49.54
2024-12-01 | 1:16 | 3212.15 | 11832.89 | 0:54 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2648.1 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4234 | 11830 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.3722 | 60.4364 | 58.7359 | 103.3067 | 68.07 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3357 | 60.4154 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.654 | 151.6042 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.1333 | 78.3667 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 68.4 | 81.3 | 68.2 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.802 | 68.411 | 49.539
2024-12-01 | 1:16 | 3215.15 | 11835.89 | 0:54 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2651.1 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4714 | 1.4249 | 11833 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.4 | 60.4448 | 58.7408 | 103.29 | 68.07 | 0.01 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3358 | 60.4215 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6534 | 151.6039 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.2333 | 78.5 | 61.3667 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.2 | 68.4 | 81.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.801 | 68.411 | 49.539
2024-12-01 | 1:16 | 3218.15 | 11838.89 | 0:54 | 239.15 | 14.87 | 3556 | 2654.1 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4744 | 1.4248 | 11836 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.4333 | 60.4534 | 58.7461 | 103.26 | 68.07 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3357 | 60.4494 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6526 | 151.6036 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.3333 | 78.5667 | 61.4 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.3 | 68.4 | 81.2 | 68.2 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.801 | 68.411 | 49.538
2024-12-01 | 1:16 | 3221.15 | 11841.9 | 0:54 | 239.15 | 14.868 | 3555 | 2657 | 0 | 59.999 | 3556 | 0.9999 | 1.4717 | 1.4271 | 11839 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.4611 | 60.4633 | 58.7539 | 103.24 | 68.0712 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3358 | 60.4512 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6512 | 151.6034 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.4 | 78.7 | 61.3667 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.3 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.8 | 68.41 | 49.538
2024-12-01 | 1:16 | 3224.15 | 11844.9 | 0:54 | 239.15 | 14.867 | 3555 | 2660 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4753 | 1.4291 | 11842 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5056 | 60.4729 | 58.7588 | 103.22 | 68.0743 | 0.01 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3358 | 60.4681 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6538 | 151.6031 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.5 | 78.8 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.8 | 68.41 | 49.537
2024-12-01 | 1:16 | 3227.15 | 11847.9 | 0:54 | 239.14 | 14.866 | 3555 | 2663 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4737 | 1.429 | 11845 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5167 | 60.4828 | 58.7612 | 103.2 | 68.0804 | 0.01 | 0 | 0.113 | 0.041 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3355 | 60.5188 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6545 | 151.6027 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.6 | 78.8333 | 61.3333 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1170 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.799 | 68.41 | 49.537
2024-12-01 | 1:16 | 3230.15 | 11850.9 | 0:54 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2665.9 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.475 | 1.4288 | 11848 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.5778 | 60.4929 | 58.7649 | 103.18 | 68.0865 | 0.01 | 0 | 0.112 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3356 | 60.5189 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6546 | 151.6025 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.7333 | 78.9667 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.4 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.798 | 68.41 | 49.536
2024-12-01 | 1:16 | 3233.15 | 11853.9 | 0:54 | 239.13 | 14.869 | 3555 | 2668.9 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4815 | 1.4298 | 11851 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6 | 60.5035 | 58.7729 | 103.1567 | 68.0902 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3353 | 60.5706 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.655 | 151.6021 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.8 | 79.0667 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.5 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.798 | 68.41 | 49.536
2024-12-01 | 1:16 | 3236.15 | 11856.9 | 0:54 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2671.8 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4797 | 1.4298 | 11854 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6278 | 60.5143 | 58.7835 | 103.1433 | 68.0927 | 0.01 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3355 | 60.5661 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6542 | 151.6019 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 83.8667 | 79.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 81.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.5 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.797 | 68.41 | 49.535
2024-12-01 | 1:16 | 3239.15 | 11859.9 | 0:54 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2674.8 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4797 | 1.4293 | 11857 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6611 | 60.526 | 58.7902 | 103.1167 | 68.0939 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.034 | 0.022 | 0.001 | 0 | 8.336 | 60.5281 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6548 | 151.6015 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84 | 79.1667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 68.4 | 81.2 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.797 | 68.41 | 49.535
2024-12-01 | 1:16 | 3242.15 | 11862.9 | 0:54 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2677.8 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.474 | 1.4283 | 11860 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.6833 | 60.5386 | 58.7949 | 103.1033 | 68.0933 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8.336 | 60.5409 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6551 | 151.6012 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.0667 | 79.3 | 61.3667 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 68.4 | 81.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.796 | 68.41 | 49.534
2024-12-01 | 1:16 | 3245.15 | 11865.9 | 0:54 | 239.13 | 14.87 | 3556 | 2680.7 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4746 | 1.428 | 11863 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7222 | 60.55 | 58.7998 | 103.08 | 68.0933 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.5359 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6554 | 151.6008 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.1333 | 79.4 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.6 | 68.4 | 81.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.795 | 68.41 | 49.534
2024-12-01 | 1:17 | 3248.15 | 11868.9 | 0:54 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2683.7 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4297 | 11866 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7333 | 60.5599 | 58.8071 | 103.06 | 68.0957 | 0.01 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.5504 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6567 | 151.6005 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.2 | 79.5 | 61.3667 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.7 | 68.4 | 81.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.795 | 68.41 | 49.533
2024-12-01 | 1:17 | 3251.15 | 11871.9 | 0:54 | 239.1 | 14.865 | 3554 | 2686.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4281 | 11869 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.7722 | 60.5686 | 58.8124 | 103.03 | 68.0988 | 0.01 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.5757 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6562 | 151.6001 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.3333 | 79.6 | 61.3667 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 68.4 | 81.1 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.794 | 68.41 | 49.533
2024-12-01 | 1:17 | 3254.15 | 11874.9 | 0:54 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 2689.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4674 | 1.4256 | 11872 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8 | 60.5771 | 58.8161 | 103.0033 | 68.1 | 0.01 | 0 | 0.132 | 0.02 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3363 | 60.585 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6559 | 151.5998 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.4 | 79.7 | 61.3667 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 68.4 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.793 | 68.41 | 49.532
2024-12-01 | 1:17 | 3257.15 | 11877.9 | 0:54 | 239.08 | 14.865 | 3553 | 2692.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4693 | 1.4249 | 11875 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8222 | 60.5839 | 58.8222 | 102.99 | 68.1 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.023 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.6049 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6568 | 151.5995 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.4667 | 79.8333 | 61.3333 | 60.7667 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 68.4 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.793 | 68.41 | 49.532
2024-12-01 | 1:17 | 3260.15 | 11880.9 | 0:54 | 239.08 | 14.865 | 3554 | 2695.5 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4733 | 1.4252 | 11878 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8611 | 60.5892 | 58.828 | 102.9767 | 68.1 | 0.01 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3363 | 60.6212 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6563 | 151.599 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.5667 | 79.9333 | 61.3667 | 60.7667 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.8 | 68.4 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.793 | 68.41 | 49.531
2024-12-01 | 1:17 | 3263.15 | 11883.9 | 0:54 | 239.06 | 14.865 | 3553 | 2698.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4741 | 1.4229 | 11881 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.8889 | 60.5932 | 58.8341 | 102.95 | 68.1 | 0.01 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3363 | 60.6308 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6562 | 151.5987 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.7 | 80.0333 | 61.3333 | 60.7667 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.9 | 68.4 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.792 | 68.41 | 49.531
2024-12-01 | 1:17 | 3266.15 | 11886.9 | 0:54 | 239.05 | 14.863 | 3553 | 2701.5 | 0 | 60.003 | 3553 | 0.9999 | 1.4638 | 1.4199 | 11884 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9222 | 60.596 | 58.8414 | 102.92 | 68.1 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.5936 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6571 | 151.5983 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.8 | 80.1667 | 61.3333 | 60.7333 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 82.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 66.9 | 68.5 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.791 | 68.409 | 49.53
2024-12-01 | 1:17 | 3269.15 | 11889.9 | 0:54 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 2704.4 | 0 | 60 | 3554 | 1 | 1.462 | 1.4179 | 11887 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9611 | 60.5985 | 58.85 | 102.9133 | 68.1012 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.337 | 60.5886 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6573 | 151.5979 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.9 | 80.3 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 68.5 | 81 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.791 | 68.409 | 49.53
2024-12-01 | 1:17 | 3272.15 | 11892.9 | 0:55 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2707.4 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4656 | 1.4199 | 11890 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 67.9722 | 60.6018 | 58.8557 | 102.8933 | 68.1049 | 0.01 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3372 | 60.5851 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.658 | 151.5975 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 84.9 | 80.3667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 68.5 | 80.9 | 68.3 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.79 | 68.409 | 49.529
2024-12-01 | 1:17 | 3275.15 | 11895.9 | 0:55 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 2710.4 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4715 | 1.4224 | 11893 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0222 | 60.6053 | 58.8598 | 102.88 | 68.1102 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3369 | 60.6516 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6579 | 151.5971 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85 | 80.5 | 61.4 | 60.7333 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.789 | 68.409 | 49.528
2024-12-01 | 1:17 | 3278.15 | 11898.9 | 0:55 | 239.12 | 14.868 | 3555 | 2713.3 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4237 | 11896 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0667 | 60.6098 | 58.8696 | 102.8333 | 68.1122 | 0.01 | 0 | 0.113 | 0.041 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3369 | 60.6649 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6581 | 151.5967 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.0667 | 80.6 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.788 | 68.409 | 49.528
2024-12-01 | 1:17 | 3281.15 | 11901.9 | 0:55 | 239.14 | 14.869 | 3556 | 2716.3 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4251 | 11899 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.0944 | 60.6151 | 58.881 | 102.82 | 68.1147 | 0.01 | 0 | 0.112 | 0.042 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3362 | 60.7738 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6581 | 151.5964 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.1667 | 80.6667 | 61.4 | 60.7333 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.787 | 68.409 | 49.527
2024-12-01 | 1:17 | 3284.15 | 11904.9 | 0:55 | 239.16 | 14.87 | 3556 | 2719.2 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4709 | 1.4255 | 11902 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1111 | 60.6217 | 58.89 | 102.8067 | 68.1176 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3365 | 60.7541 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6587 | 151.5959 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.2 | 80.7667 | 61.4 | 60.7 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.787 | 68.409 | 49.526
2024-12-01 | 1:17 | 3287.15 | 11907.9 | 0:55 | 239.15 | 14.868 | 3555 | 2722.2 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.474 | 1.4271 | 11905 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1389 | 60.6297 | 58.8965 | 102.7933 | 68.1192 | 0.01 | 0 | 0.115 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3368 | 60.747 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6596 | 151.5956 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.2333 | 80.9333 | 61.4 | 60.7333 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.1 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.786 | 68.409 | 49.526
2024-12-01 | 1:17 | 3290.15 | 11910.9 | 0:55 | 239.16 | 14.867 | 3555 | 2725.2 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4788 | 1.4273 | 11908 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1778 | 60.6391 | 58.9059 | 102.7667 | 68.12 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.019 | 0.001 | 0 | 8.3365 | 60.8073 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6592 | 151.5951 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.3333 | 81 | 61.4 | 60.7333 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.3 | 83.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 68.5 | 80.9 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.785 | 68.409 | 49.525
2024-12-01 | 1:17 | 3293.15 | 11913.9 | 0:55 | 239.15 | 14.868 | 3555 | 2728.1 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4755 | 1.4276 | 11911 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.1889 | 60.6488 | 58.9165 | 102.7533 | 68.12 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3369 | 60.7783 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.66 | 151.5947 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.4667 | 81.0667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 83.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 68.5 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.784 | 68.409 | 49.524
2024-12-01 | 1:17 | 3296.15 | 11916.9 | 0:55 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2731.1 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4763 | 1.4282 | 11914 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.25 | 60.6581 | 58.9243 | 102.74 | 68.12 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.337 | 60.7784 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6597 | 151.5943 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.6 | 81.1667 | 61.4 | 60.7333 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 83.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.2 | 68.5 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.783 | 68.409 | 49.523
2024-12-01 | 1:17 | 3299.15 | 11919.9 | 0:55 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2734.1 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4285 | 11917 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.2833 | 60.6673 | 58.9271 | 102.7033 | 68.12 | 0.01 | 0 | 0.112 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3373 | 60.7779 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6597 | 151.5939 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.7333 | 81.2667 | 61.4 | 60.7 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 83.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 68.5 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.782 | 68.409 | 49.523
2024-12-01 | 1:17 | 3302.15 | 11922.9 | 0:55 | 239.14 | 14.871 | 3556 | 2737 | 0 | 60 | 3556 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4292 | 11920 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.3444 | 60.6757 | 58.9312 | 102.6967 | 68.1231 | 0.01 | 0 | 0.112 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3372 | 60.8056 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6608 | 151.5935 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 85.9 | 81.4 | 61.4 | 60.7667 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 68.5 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.781 | 68.409 | 49.522
2024-12-01 | 1:17 | 3305.15 | 11925.9 | 0:55 | 239.14 | 14.87 | 3556 | 2740 | 0 | 60.002 | 3556 | 0.9999 | 1.4737 | 1.4285 | 11923 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.3556 | 60.6828 | 58.9386 | 102.66 | 68.1267 | 0.01 | 0 | 0.111 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.8451 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6613 | 151.5931 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86 | 81.4333 | 61.3667 | 60.7333 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.3 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.78 | 68.409 | 49.521
2024-12-01 | 1:18 | 3308.15 | 11928.9 | 0:55 | 239.1 | 14.865 | 3554 | 2742.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4271 | 11926 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.3944 | 60.6891 | 58.9455 | 102.6467 | 68.1304 | 0.01 | 0 | 0.117 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3371 | 60.861 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.662 | 151.5926 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.1333 | 81.5 | 61.4 | 60.7333 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.779 | 68.409 | 49.52
2024-12-01 | 1:18 | 3311.15 | 11931.9 | 0:55 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2745.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4781 | 1.4279 | 11929 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.45 | 60.6941 | 58.95 | 102.6033 | 68.1335 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3374 | 60.8526 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6621 | 151.5921 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.2667 | 81.6667 | 61.4 | 60.7667 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.778 | 68.408 | 49.519
2024-12-01 | 1:18 | 3314.15 | 11934.91 | 0:55 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2748.9 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4789 | 1.4274 | 11932 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.4611 | 60.6981 | 58.9533 | 102.5833 | 68.1371 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3373 | 60.881 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6623 | 151.5917 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.3333 | 81.7 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.777 | 68.408 | 49.518
2024-12-01 | 1:18 | 3317.15 | 11937.91 | 0:55 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2751.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4748 | 1.4263 | 11935 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.4889 | 60.7012 | 58.9592 | 102.57 | 68.1396 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0.042 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3375 | 60.8801 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6635 | 151.5913 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.4 | 81.8 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.776 | 68.408 | 49.517
2024-12-01 | 1:18 | 3320.15 | 11940.91 | 0:55 | 239.09 | 14.864 | 3554 | 2754.8 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4241 | 11938 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5111 | 60.7043 | 58.9688 | 102.5567 | 68.142 | 0.01 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3372 | 60.9397 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6622 | 151.5909 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.4667 | 81.8667 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.4 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.775 | 68.408 | 49.516
2024-12-01 | 1:18 | 3323.15 | 11943.91 | 0:55 | 239.07 | 14.864 | 3553 | 2757.7 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4707 | 1.4239 | 11941 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5611 | 60.7074 | 58.9798 | 102.53 | 68.1469 | 0.01 | 0 | 0.114 | 0.039 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3372 | 60.9588 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6633 | 151.5905 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.6 | 82 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 68.6 | 80.8 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.773 | 68.408 | 49.515
2024-12-01 | 1:18 | 3326.15 | 11946.91 | 0:55 | 239.07 | 14.865 | 3553 | 2760.7 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4252 | 11944 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.5889 | 60.7104 | 58.989 | 102.5 | 68.1494 | 0.01 | 0 | 0.115 | 0.037 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.9371 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6646 | 151.5902 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.6333 | 82.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.772 | 68.408 | 49.514
2024-12-01 | 1:18 | 3329.15 | 11949.91 | 0:55 | 239.05 | 14.865 | 3553 | 2763.7 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4711 | 1.423 | 11947 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6056 | 60.7135 | 58.9963 | 102.48 | 68.15 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3376 | 60.9524 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6644 | 151.5897 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.7 | 82.2 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.5 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.771 | 68.408 | 49.513
2024-12-01 | 1:18 | 3332.15 | 11952.91 | 0:56 | 239.08 | 14.864 | 3553 | 2766.6 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4655 | 1.4197 | 11950 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6389 | 60.7166 | 59.0018 | 102.45 | 68.15 | 0.01 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3375 | 60.9915 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6649 | 151.5893 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.7667 | 82.3333 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 84.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.769 | 68.408 | 49.512
2024-12-01 | 1:18 | 3335.15 | 11955.91 | 0:56 | 239.08 | 14.863 | 3553 | 2769.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 1 | 1.464 | 1.4189 | 11953 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.6722 | 60.7194 | 59.0086 | 102.4367 | 68.1504 | 0.01 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3373 | 61.0408 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.666 | 151.5889 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.8333 | 82.4333 | 61.4 | 60.8 | 60.4333 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.2 | 84.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.768 | 68.408 | 49.511
2024-12-01 | 1:18 | 3338.15 | 11958.91 | 0:56 | 239.09 | 14.862 | 3553 | 2772.6 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4647 | 1.4179 | 11956 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.7056 | 60.7219 | 59.0163 | 102.4233 | 68.1525 | 0.01 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3372 | 61.0754 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6648 | 151.5885 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.9 | 82.5333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.767 | 68.408 | 49.51
2024-12-01 | 1:18 | 3341.15 | 11961.91 | 0:56 | 239.09 | 14.863 | 3553 | 2775.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4692 | 1.421 | 11959 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.7389 | 60.7241 | 59.0224 | 102.4 | 68.1569 | 0.01 | 0 | 0.124 | 0.029 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3375 | 61.0643 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6648 | 151.5881 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 86.9667 | 82.6667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.765 | 68.408 | 49.508
2024-12-01 | 1:18 | 3344.15 | 11964.91 | 0:56 | 239.11 | 14.864 | 3554 | 2778.5 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4747 | 1.4234 | 11962 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.7667 | 60.725 | 59.029 | 102.38 | 68.1602 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3379 | 61.0329 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6657 | 151.5876 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.0333 | 82.7667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.6 | 68.6 | 80.7 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.764 | 68.408 | 49.507
2024-12-01 | 1:18 | 3347.15 | 11967.91 | 0:56 | 239.12 | 14.865 | 3554 | 2781.4 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4703 | 1.4249 | 11965 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8 | 60.7262 | 59.0363 | 102.36 | 68.161 | 0.01 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3382 | 61.0104 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6655 | 151.5872 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.1667 | 82.8333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 68.6 | 80.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.762 | 68.408 | 49.506
2024-12-01 | 1:18 | 3350.15 | 11970.91 | 0:56 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2784.4 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4728 | 1.4251 | 11968 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8444 | 60.7272 | 59.0425 | 102.34 | 68.1614 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3383 | 61.0219 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6649 | 151.5869 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.3 | 82.9667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 68.6 | 80.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.761 | 68.408 | 49.504
2024-12-01 | 1:18 | 3353.15 | 11973.91 | 0:56 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2787.4 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4254 | 11971 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.8722 | 60.728 | 59.0486 | 102.3267 | 68.1635 | 0.01 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3384 | 61.0373 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6665 | 151.5865 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.3667 | 83.0667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.7 | 68.6 | 80.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.764 | 48.759 | 68.408 | 49.503
2024-12-01 | 1:18 | 3356.15 | 11976.91 | 0:56 | 239.15 | 14.867 | 3555 | 2790.3 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4731 | 1.4276 | 11974 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9111 | 60.7288 | 59.0563 | 102.3067 | 68.1663 | 0.01 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3382 | 61.0706 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6672 | 151.5861 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.5333 | 83.1333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.6 | 80.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.757 | 68.408 | 49.502
2024-12-01 | 1:18 | 3359.15 | 11979.91 | 0:56 | 239.15 | 14.866 | 3555 | 2793.3 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4758 | 1.4289 | 11977 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9444 | 60.7293 | 59.0649 | 102.2867 | 68.1671 | 0.01 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3385 | 61.0622 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6677 | 151.5857 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.6333 | 83.2333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.6 | 80.6 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.756 | 68.408 | 49.5
2024-12-01 | 1:18 | 3362.15 | 11982.91 | 0:56 | 239.15 | 14.867 | 3555 | 2796.3 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4749 | 1.4297 | 11980 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 68.9722 | 60.7299 | 59.0747 | 102.2533 | 68.168 | 0.01 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3382 | 61.1203 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6673 | 151.5853 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.7 | 83.3667 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.754 | 68.408 | 49.499
2024-12-01 | 1:18 | 3365.15 | 11985.92 | 0:56 | 239.14 | 14.868 | 3555 | 2799.2 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4728 | 1.4287 | 11983 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0222 | 60.7312 | 59.0853 | 102.2267 | 68.1692 | 0.01 | 0 | 0.125 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3382 | 61.1374 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6682 | 151.5849 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.8 | 83.5333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.8 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.752 | 68.408 | 49.497
2024-12-01 | 1:19 | 3368.15 | 11988.92 | 0:56 | 239.13 | 14.868 | 3555 | 2802.2 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.474 | 1.4293 | 11986 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.05 | 60.7334 | 59.0963 | 102.2133 | 68.17 | 0.01 | 0 | 0.126 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3381 | 61.1675 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6676 | 151.5845 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.8667 | 83.6333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.75 | 68.408 | 49.496
2024-12-01 | 1:19 | 3371.15 | 11991.92 | 0:56 | 239.13 | 14.866 | 3555 | 2805.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4791 | 1.4296 | 11989 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.0889 | 60.7364 | 59.1053 | 102.2 | 68.17 | 0.01 | 0 | 0.126 | 0.024 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3384 | 61.1566 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6689 | 151.5841 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 87.9667 | 83.7667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 85.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.748 | 68.408 | 49.494
2024-12-01 | 1:19 | 3374.15 | 11994.92 | 0:56 | 239.13 | 14.865 | 3554 | 2808.1 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4805 | 1.4316 | 11992 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1111 | 60.738 | 59.1155 | 102.1733 | 68.1724 | 0.01 | 0 | 0.129 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3384 | 61.1802 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6702 | 151.5837 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88 | 83.9 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.746 | 68.409 | 49.492
2024-12-01 | 1:19 | 3377.15 | 11997.92 | 0:56 | 239.13 | 14.865 | 3554 | 2811.1 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4736 | 1.4293 | 11995 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1389 | 60.7389 | 59.1253 | 102.15 | 68.1765 | 0.01 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3384 | 61.1961 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6686 | 151.5834 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.1 | 83.9667 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.5 | 68.4 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.746 | 68.409 | 49.492
2024-12-01 | 1:19 | 3380.15 | 12000.92 | 0:56 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2814 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4727 | 1.4287 | 11998 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.1944 | 60.7388 | 59.1331 | 102.1367 | 68.181 | 0.01 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.338 | 61.2628 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6692 | 151.5831 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.2333 | 84.1333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.744 | 68.409 | 49.491
2024-12-01 | 1:19 | 3383.15 | 12003.92 | 0:56 | 239.11 | 14.866 | 3554 | 2817 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4767 | 1.4294 | 12001 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2111 | 60.7385 | 59.1392 | 102.1167 | 68.1822 | 0.01 | 0 | 0.138 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3382 | 61.2658 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6699 | 151.5827 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.3 | 84.2 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.2 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.742 | 68.409 | 49.489
2024-12-01 | 1:19 | 3386.15 | 12006.92 | 0:56 | 239.11 | 14.867 | 3555 | 2819.9 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4776 | 1.4291 | 12004 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2444 | 60.7383 | 59.1457 | 102.1 | 68.1827 | 0.01 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3382 | 61.2763 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6709 | 151.5823 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.3667 | 84.3 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 48.74 | 68.409 | 49.487
2024-12-01 | 1:19 | 3389.15 | 12009.92 | 0:56 | 239.1 | 14.865 | 3554 | 2822.9 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4729 | 1.4276 | 12007 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.2833 | 60.7371 | 59.1551 | 102.08 | 68.1851 | 0.01 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.2425 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.671 | 151.5819 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.5 | 84.4 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.4 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67.9 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.738 | 68.409 | 49.485
2024-12-01 | 1:19 | 3392.15 | 12012.92 | 0:57 | 239.09 | 14.863 | 3553 | 2825.9 | 0 | 60.002 | 3554 | 0.9999 | 1.4686 | 1.4262 | 12010 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3 | 60.7351 | 59.1649 | 102.05 | 68.1863 | 0.01 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3388 | 61.247 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6716 | 151.5815 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.5667 | 84.4667 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.736 | 68.409 | 49.484
2024-12-01 | 1:19 | 3395.15 | 12015.92 | 0:57 | 239.07 | 14.862 | 3553 | 2828.8 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4705 | 1.4247 | 12013 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3333 | 60.7312 | 59.1739 | 102.0367 | 68.188 | 0.01 | 0 | 0.134 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.2485 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6711 | 151.5813 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.7 | 84.5 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.734 | 68.409 | 49.482
2024-12-01 | 1:19 | 3398.15 | 12018.92 | 0:57 | 239.07 | 14.86 | 3552 | 2831.8 | 0 | 60 | 3553 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4244 | 12016 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3556 | 60.7265 | 59.1808 | 102.0167 | 68.1892 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.3089 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6708 | 151.5809 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.7333 | 84.6 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.6 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.731 | 68.409 | 49.48
2024-12-01 | 1:19 | 3401.15 | 12021.92 | 0:57 | 239.06 | 14.859 | 3552 | 2834.8 | 0 | 60.001 | 3552 | 0.9999 | 1.4689 | 1.4227 | 12019 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.3889 | 60.7222 | 59.1869 | 101.9967 | 68.1918 | 0.01 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.3231 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6719 | 151.5806 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.8667 | 84.7 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.7 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.729 | 68.409 | 49.478
2024-12-01 | 1:19 | 3404.15 | 12024.92 | 0:57 | 239.05 | 14.858 | 3552 | 2837.7 | 0 | 60 | 3552 | 0.9999 | 1.4701 | 1.4223 | 12022 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4167 | 60.7183 | 59.1931 | 101.9767 | 68.1937 | 0.01 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3386 | 61.3474 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6721 | 151.5802 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 88.9333 | 84.7667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.766 | 48.727 | 68.409 | 49.476
2024-12-01 | 1:19 | 3407.15 | 12027.92 | 0:57 | 239.05 | 14.858 | 3552 | 2840.7 | 0 | 60.001 | 3552 | 1 | 1.462 | 1.4178 | 12025 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4444 | 60.7152 | 59.2004 | 101.95 | 68.1931 | 0.01 | 0 | 0.129 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.3233 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6724 | 151.5798 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 89 | 84.8667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.4 | 68.4 | 450 | 94 | 1169 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 48.724 | 68.41 | 49.474
2024-12-01 | 1:19 | 3410.15 | 12030.92 | 0:57 | 239.09 | 14.861 | 3553 | 2843.6 | 0 | 60.001 | 3553 | 1 | 1.4633 | 1.4179 | 12028 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4611 | 60.7118 | 59.2094 | 101.9333 | 68.1931 | 0.01 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.3451 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6727 | 151.5795 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 89.0333 | 84.9333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68 | 68.6 | 80.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 48.722 | 68.41 | 49.472
2024-12-01 | 1:19 | 3413.15 | 12033.92 | 0:57 | 239.1 | 14.864 | 3554 | 2846.6 | 0 | 60.001 | 3554 | 0.9999 | 1.4658 | 1.4199 | 12031 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.4833 | 60.7084 | 59.2206 | 101.92 | 68.1955 | 0.01 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3389 | 61.3634 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6733 | 151.5791 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 89.1333 | 85 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 86.9 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.6 | 80.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 48.72 | 68.41 | 49.47
2024-12-01 | 1:19 | 3416.15 | 12036.92 | 0:57 | 239.1 | 14.865 | 3554 | 2849.6 | 0 | 60 | 3554 | 0.9999 | 1.4682 | 1.4235 | 12034 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.5167 | 60.7056 | 59.2316 | 101.8833 | 68.2004 | 0.01 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3388 | 61.396 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6718 | 151.5788 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 89.2333 | 85.0667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 87 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.6 | 80.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 48.717 | 68.41 | 49.468
2024-12-01 | 1:19 | 3419.15 | 12039.92 | 0:57 | 239.12 | 14.867 | 3555 | 2852.5 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4717 | 1.4257 | 12037 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Heating Tanks.... Waiting for T2 >= 8.00° Below Setpoint.... | 69.5389 | 60.7036 | 59.2418 | 101.8633 | 68.2084 | 0.01 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3388 | 61.4109 | 0.0782 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6729 | 151.5784 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 89.3 | 85.1333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 87.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.7 | 80.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1164 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.767 | 48.715 | 68.41 | 49.465
2024-12-01 | 1:20 | 3428.15 | 12048.92 | 0:57 | 239.15 | 14.87 | 3556 | 2861.4 | 0 | 60.001 | 3556 | 0.9999 | 1.4762 | 1.4278 | 12046 | 100 | 0 | 100 | 3 | Waiting for TC Tree Stabilization | 69.6056 | 60.704 | 59.2635 | 102.0367 | 68.22 | 0.001 | 0 | 0.131 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0.018429 | 8.3389 | 61.4387 | 0.004352 | 627.7313 | 75.2693 | 6.6731 | 151.578 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 89.5 | 85.4 | 61.4 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 87.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.1 | 68.7 | 80.3 | 68.4 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.768 | 48.707 | 68.411 | 49.459
2024-12-01 | 1:20 | 3458.15 | 12078.93 | 0:58 | 239.1 | 14.867 | 3555 | 2891 | 0 | 60.001 | 3555 | 0.9999 | 1.4783 | 1.4274 | 12076 | 15.175 | 0 | 63.3125 | 3 | Starting Draw after Cutout.... 0.500 14131 2.533 3.152 3.000 | 69.8833 | 59.2033 | 59.6422 | 101.7867 | 68.231 | 1.524 | 3.144 | 0.131 | 0.02 | 0.042 | 0 | 26.6283 | 8.3443 | 60.1214 | 12.6981 | 627.7313 | 75.2693 | 6.7663 | 151.5911 | 3.214 | 1.533 | 0 | 0 | 90.1 | 86.4333 | 61.4 | 60.7667 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 88.1 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.3 | 68.7 | 80.2 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.771 | 48.68 | 68.413 | 49.435
2024-12-01 | 1:21 | 3488.15 | 12108.93 | 0:58 | 239.11 | 14.869 | 3555 | 2920.6 | 0 | 60.002 | 3555 | 0.9999 | 1.4693 | 1.4214 | 12106 | 15.175 | 0 | 62.1 | 3 | Starting Draw after Cutout.... 0.432 13936 2.484 3.077 3.000 | 70.1833 | 57.3104 | 58.4457 | 101.5167 | 68.2502 | 3.068 | 3.072 | 0.123 | 0.031 | 0.033 | 0 | 25.4676 | 8.3399 | 58.4617 | 25.5701 | 627.7313 | 75.2693 | 6.7259 | 151.6321 | 3.074 | 3.087 | 0 | 0 | 90.5667 | 87.7667 | 61.4 | 60.8 | 60.4667 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 89 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.4 | 68.7 | 80.1 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.774 | 48.651 | 68.416 | 49.41
2024-12-01 | 1:21 | 3518.15 | 12138.94 | 0:59 | 239.12 | 14.869 | 3555 | 2950.3 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4802 | 1.4307 | 12136 | 15.175 | 0 | 61.7125 | 3 | Starting Draw after Cutout.... 0.433 13874 2.468 3.028 3.000 | 70.4389 | 57.4016 | 58.1812 | 101.2667 | 68.2629 | 4.585 | 3.028 | 0.135 | 0.019 | 0.041 | 0 | 25.2615 | 8.342 | 58.1591 | 38.2267 | 627.7313 | 75.2693 | 6.7103 | 151.6328 | 3.049 | 4.614 | 0 | 0 | 91.1 | 88.7333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 89.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.5 | 68.8 | 80 | 68.5 | 450 | 94 | 1167 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.778 | 48.624 | 68.419 | 49.386
2024-12-01 | 1:22 | 3548.15 | 12168.94 | 0:59 | 239.07 | 14.862 | 3553 | 2979.9 | 0 | 60.001 | 3553 | 0.9999 | 1.4693 | 1.4239 | 12166 | 15.175 | 0 | 61.525 | 3 | Starting Draw after Cutout.... 0.318 13844 2.461 3.012 3.000 | 70.6722 | 57.3678 | 58.1188 | 101.1133 | 68.28 | 6.093 | 3.008 | 0.116 | 0.044 | 0.019 | 0 | 25.1144 | 8.3426 | 58.0362 | 50.807 | 627.7313 | 75.2693 | 6.7177 | 151.6336 | 3.031 | 6.132 | 0 | 0 | 91.6667 | 89.5 | 61.4 | 60.8667 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 90.5 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.8 | 80 | 68.5 | 450 | 94 | 1165 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.783 | 48.592 | 68.423 | 49.358
2024-12-01 | 1:22 | 3578.15 | 12198.95 | 1:00 | 239.13 | 14.866 | 3555 | 3009.5 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4769 | 1.4277 | 12196 | 15.175 | 0 | 61.6 | 3 | Starting Draw after Cutout.... 0.433 13857 2.464 3.001 3.000 | 70.9444 | 57.3713 | 58.0896 | 100.94 | 68.3 | 7.584 | 3.003 | 0.119 | 0.036 | 0.03 | 0 | 25.0768 | 8.3426 | 58.0217 | 63.2384 | 627.7313 | 75.2693 | 6.7121 | 151.6341 | 3.027 | 7.633 | 0 | 0 | 92.4 | 90.4333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1333 | 124 | 124 | 61.2 | 91.3 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.6 | 68.8 | 79.8 | 68.5 | 450 | 94 | 1168 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.789 | 48.558 | 68.429 | 49.328
2024-12-01 | 1:22 | 3600.15 | 12220.95 | 1:00 | 239.12 | 14.866 | 3555 | 3031.2 | 0 | 60 | 3555 | 0.9999 | 1.4761 | 1.4283 | 12218 | 15.175 | 0 | 61.4375 | 3 | Power OFF... | 71.0944 | 57.3808 | 58.0918 | 100.8133 | 68.3031 | 8.68 | 3.014 | 0.126 | 0.028 | 0.038 | 0.001 | 25.2402 | 8.3425 | 58.0332 | 72.3865 | 627.7313 | 75.2693 | 6.714 | 151.6338 | 3.046 | 8.736 | 0 | 0 | 92.8667 | 90.9 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 124 | 124 | 61.2 | 91.8 | 17.5 | 240 | Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 68.7 | 68.8 | 79.7 | 68.5 | 450 | 94 | 1166 | 90 | 3499 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 68.794 | 48.533 | 68.433 | 49.305
2024-12-01 | 1:22 | 3601.15 | 12222.07 | 1:00 | 240.23 | 0 | 0 | 3031.4 | 0 | 60 | 0 | Inf | Inf | 1.4454 | 12219 | 15.175 | 0 | 61.4375 | 3 | Power OFF... | 71.1 | 57.3812 | 58.0931 | 100.8067 | 68.3049 | 0.014 | 3.014 | 0.128 | 0.026 | 0.034 | 0 | 25.2182 | 8.3422 | 58.0773 | 0.11579 | 627.9091 | 75.2909 | 6.71 | 151.634 | 3.044 | 0.014 | 0 | 0 | 92.9 | 90.9 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.794 | 48.533 | 68.433 | 49.305
2024-12-01 | 1:22 | 3602.15 | 12223.06 | 1:00 | 240.2 | 0 | 0 | 3031.4 | 0 | 60 | 0 | Inf | Inf | 1.4444 | 12220 | 15.175 | 0 | 61.4375 | 3 | Power OFF... | 71.1056 | 57.3808 | 58.0943 | 100.8 | 68.3073 | 0.068 | 3.013 | 0.129 | 0.025 | 0.037 | 0 | 25.1274 | 8.3422 | 58.0794 | 0.56527 | 628.3587 | 75.3448 | 6.7117 | 151.634 | 3.033 | 0.068 | 0 | 0 | 92.9 | 90.9333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.794 | 48.529 | 68.433 | 49.301
2024-12-01 | 1:22 | 3603.15 | 12224.05 | 1:00 | 240.2 | 0 | 0 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0 | Inf | Inf | 1.4428 | 12221 | 15.175 | 0 | 61.4625 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... -84.750 0 1 | 71.1222 | 57.3822 | 58.0931 | 100.7533 | 68.3073 | 0.115 | 3.008 | 0.131 | 0.025 | 0.039 | 0.001 | 25.0408 | 8.3422 | 58.0754 | 0.96404 | 628.7573 | 75.3926 | 6.7114 | 151.6341 | 3.022 | 0.116 | 0 | 0 | 92.9333 | 91 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.794 | 48.529 | 68.433 | 49.301
2024-12-01 | 1:22 | 3604.15 | 12225.06 | 1:00 | 240.2 | 0 | 0 | 3031.4 | 0 | 60 | 0 | Inf | Inf | 1.443 | 12222 | 15.175 | 0 | 61.55 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.250 0 4 | 71.1333 | 57.3842 | 58.0918 | 100.6867 | 68.3049 | 0.16 | 2.989 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 24.9446 | 8.3422 | 58.0727 | 1.3337 | 629.125 | 75.4366 | 6.7096 | 151.6341 | 3.011 | 0.161 | 0 | 0 | 93 | 91 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.794 | 48.529 | 68.433 | 49.301
2024-12-01 | 1:22 | 3605.15 | 12226.06 | 1:00 | 240.21 | 0 | 0.03 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0 | Inf | Inf | 1.4417 | 12223 | 15.175 | 0 | 61.7875 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.383 0 7 | 71.1333 | 57.3899 | 58.0906 | 100.27 | 68.3025 | 0.212 | 2.978 | 0.13 | 0.022 | 0.039 | 0 | 24.8757 | 8.3424 | 58.0547 | 1.7745 | 629.5657 | 75.4895 | 6.7099 | 151.6341 | 3.002 | 0.214 | 0 | 0 | 93 | 91 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.795 | 48.525 | 68.434 | 49.298
2024-12-01 | 1:22 | 3606.15 | 12227.07 | 1:00 | 240.2 | 0.00686 | 0.03 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 1.65 | 0.0171 | 1.5437 | 1.4413 | 12224 | 15.175 | 0 | 61.875 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.368 0 9 | 71.1444 | 57.392 | 58.09 | 98.8133 | 68.3012 | 0.259 | 2.98 | 0.131 | 0.022 | 0.038 | 0 | 24.8089 | 8.3424 | 58.0489 | 2.1649 | 629.9582 | 75.5365 | 6.7112 | 151.6342 | 2.993 | 0.261 | 0 | 0 | 93 | 91.0667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.795 | 48.525 | 68.434 | 49.298
2024-12-01 | 1:23 | 3607.15 | 12228.07 | 1:00 | 240.2 | 0 | 0.03 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0 | Inf | Inf | 1.4402 | 12225 | 15.175 | 0 | 61.8625 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.250 0 12 | 71.15 | 57.3939 | 58.09 | 97.2567 | 68.3037 | 0.312 | 3 | 0.132 | 0.021 | 0.04 | 0 | 24.847 | 8.3422 | 58.0622 | 2.6033 | 630.3969 | 75.5891 | 6.7164 | 151.6343 | 2.997 | 0.314 | 0 | 0 | 93 | 91.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.795 | 48.525 | 68.434 | 49.298
2024-12-01 | 1:23 | 3608.15 | 12229.06 | 1:00 | 240.21 | 0.00055 | 0.029 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.133 | 0.2176 | 2.3273 | 1.442 | 12226 | 15.175 | 0 | 61.75 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.499 0 14 | 71.15 | 57.4037 | 58.09 | 96.1967 | 68.3086 | 0.361 | 3.029 | 0.13 | 0.021 | 0.04 | 0.001 | 25.0638 | 8.3421 | 58.0696 | 3.013 | 630.8044 | 75.638 | 6.7173 | 151.6345 | 3.022 | 0.363 | 0 | 0 | 93 | 91.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.796 | 48.522 | 68.435 | 49.295
2024-12-01 | 1:23 | 3609.15 | 12230.07 | 1:00 | 240.2 | 0.000381 | 0.029 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.092 | 0.3163 | 3.021 | 1.4413 | 12227 | 15.175 | 0 | 61.2 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.383 0 17 | 71.15 | 57.4232 | 58.0892 | 95.54 | 68.3135 | 0.419 | 3.053 | 0.133 | 0.019 | 0.04 | 0 | 25.4337 | 8.3421 | 58.0637 | 3.4874 | 631.2897 | 75.6961 | 6.7172 | 151.6343 | 3.066 | 0.42 | 0 | 0 | 93 | 91.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.796 | 48.522 | 68.435 | 49.295
2024-12-01 | 1:23 | 3610.15 | 12231.06 | 1:00 | 240.2 | 0.000235 | 0.029 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.056 | 0.5133 | 3.4213 | 1.4412 | 12228 | 15.175 | 0 | 61.075 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.367 0 19 | 71.1556 | 57.458 | 58.0871 | 95.15 | 68.3159 | 0.466 | 3.079 | 0.133 | 0.019 | 0.043 | 0 | 25.8457 | 8.3422 | 58.0519 | 3.8889 | 631.6824 | 75.7432 | 6.7177 | 151.6343 | 3.116 | 0.469 | 0 | 0 | 93.0333 | 91.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.796 | 48.522 | 68.435 | 49.295
2024-12-01 | 1:23 | 3611.15 | 12232.06 | 1:00 | 240.21 | 0.000214 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0514 | 0.5598 | 3.7523 | 1.4404 | 12229 | 15.175 | 0 | 60.6125 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.250 0 22 | 71.1611 | 57.4892 | 58.0843 | 94.9167 | 68.3135 | 0.516 | 3.093 | 0.132 | 0.019 | 0.039 | 0 | 26.0715 | 8.3424 | 58.0358 | 4.3086 | 632.102 | 75.7938 | 6.7182 | 151.6341 | 3.143 | 0.519 | 0 | 0 | 93.0667 | 91.1 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.796 | 48.518 | 68.435 | 49.291
2024-12-01 | 1:23 | 3612.15 | 12233.06 | 1:00 | 240.21 | 0.000202 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0486 | 0.5938 | 3.4042 | 1.4402 | 12230 | 15.175 | 0 | 60.4875 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.383 0 25 | 71.1833 | 57.5104 | 58.0806 | 94.7933 | 68.3098 | 0.571 | 3.091 | 0.134 | 0.019 | 0.043 | 0 | 26.0244 | 8.3426 | 58.0178 | 4.7564 | 632.5578 | 75.8481 | 6.7147 | 151.6341 | 3.137 | 0.573 | 0 | 0 | 93.1 | 91.1333 | 61.4 | 60.8333 | 60.5 | 60.1333 | [5 empty] | 68.796 | 48.518 | 68.435 | 49.291
2024-12-01 | 1:23 | 3613.15 | 12234.06 | 1:00 | 240.21 | 0.000202 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0485 | 0.5953 | 3.5064 | 1.4417 | 12231 | 15.175 | 0 | 60.525 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.367 0 27 | 71.2111 | 57.5265 | 58.0769 | 94.7267 | 68.3073 | 0.615 | 3.069 | 0.135 | 0.018 | 0.041 | 0 | 25.711 | 8.3427 | 58.0091 | 5.1351 | 632.9264 | 75.8923 | 6.7125 | 151.6341 | 3.099 | 0.619 | 0 | 0 | 93.1 | 91.2 | 61.4333 | 60.8667 | 60.5 | 60.1667 | [5 empty] | 68.796 | 48.518 | 68.435 | 49.291
2024-12-01 | 1:23 | 3614.15 | 12235.07 | 1:00 | 240.2 | 0.000204 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.049 | 0.5879 | 3.4132 | 1.4397 | 12232 | 15.175 | 0 | 60.6875 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.500 0 29 | 71.2111 | 57.5343 | 58.0741 | 94.6733 | 68.3086 | 0.665 | 3.027 | 0.133 | 0.019 | 0.042 | 0.001 | 25.2532 | 8.3427 | 58.0083 | 5.5459 | 633.3371 | 75.9415 | 6.7099 | 151.6338 | 3.044 | 0.669 | 0 | 0 | 93.1333 | 91.2 | 61.4333 | 60.8 | 60.5 | 60.2 | [5 empty] | 68.796 | 48.518 | 68.435 | 49.291
2024-12-01 | 1:23 | 3615.15 | 12236.06 | 1:00 | 240.2 | 0.000204 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.049 | 0.5896 | 4.1632 | 1.4392 | 12233 | 15.175 | 0 | 61.45 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.250 0 32 | 71.2389 | 57.5371 | 58.072 | 94.6433 | 68.3129 | 0.709 | 2.985 | 0.136 | 0.018 | 0.041 | 0.001 | 24.7964 | 8.3425 | 58.0327 | 5.9207 | 633.7159 | 75.9867 | 6.7103 | 151.6338 | 2.989 | 0.714 | 0 | 0 | 93.1667 | 91.2 | 61.4333 | 60.8333 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.797 | 48.514 | 68.436 | 49.288
2024-12-01 | 1:23 | 3616.15 | 12237.06 | 1:00 | 240.18 | 0.0002 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0481 | 0.5998 | 3.2747 | 1.4362 | 12234 | 15.175 | 0 | 61.75 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.500 0 34 | 71.2444 | 57.5349 | 58.0708 | 94.63 | 68.3184 | 0.76 | 2.953 | 0.141 | 0.019 | 0.041 | 0.001 | 24.4686 | 8.3423 | 58.0512 | 6.3413 | 634.1326 | 76.0369 | 6.7088 | 151.6337 | 2.95 | 0.764 | 0 | 0 | 93.1667 | 91.2333 | 61.4333 | 60.8333 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.797 | 48.514 | 68.436 | 49.288
2024-12-01 | 1:23 | 3617.15 | 12238.06 | 1:00 | 240.17 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.047 | 0.6119 | 3.6857 | 1.436 | 12235 | 15.175 | 0 | 62.225 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.633 0 36 | 71.2722 | 57.5286 | 58.07 | 94.63 | 68.322 | 0.813 | 2.942 | 0.141 | 0.018 | 0.041 | 0 | 24.344 | 8.3424 | 58.0383 | 6.7869 | 634.5781 | 76.0906 | 6.7109 | 151.6336 | 2.934 | 0.818 | 0 | 0 | 93.2 | 91.3 | 61.4667 | 60.8667 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.797 | 48.514 | 68.436 | 49.288
2024-12-01 | 1:23 | 3620.15 | 12240.96 | 1:00 | 240.16 | 0.000193 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0463 | 0.6215 | 3.2492 | 1.4322 | 12238 | 15.175 | 0 | 62.25 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.432 0 44 | 71.2444 | 57.5212 | 58.07 | 94.6567 | 68.3202 | 0.956 | 2.971 | 0.141 | 0.02 | 0.038 | 0 | 24.7021 | 8.3421 | 58.0754 | 7.9812 | 635.7726 | 76.2335 | 6.7209 | 151.6334 | 2.978 | 0.962 | 0 | 0 | 93.2333 | 91.2 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.3333 | [5 empty] | 68.798 | 48.51 | 68.437 | 49.284
2024-12-01 | 1:23 | 3623.15 | 12243.96 | 1:00 | 240.16 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0459 | 0.6267 | 3.3089 | 1.4296 | 12241 | 15.175 | 0 | 61.2 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.250 0 52 | 71.2278 | 57.5158 | 58.0712 | 94.6567 | 68.3141 | 1.11 | 3.013 | 0.139 | 0.021 | 0.038 | 0 | 25.2127 | 8.3422 | 58.0564 | 9.2655 | 637.0568 | 76.3874 | 6.7188 | 151.6335 | 3.039 | 1.117 | 0 | 0 | 93.2333 | 91.1333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.799 | 48.506 | 68.437 | 49.281
2024-12-01 | 1:23 | 3626.15 | 12246.96 | 1:00 | 240.14 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0459 | 0.6248 | 3.4192 | 1.4305 | 12244 | 15.175 | 0 | 60.9125 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.500 0 59 | 71.2111 | 57.4759 | 58.0761 | 94.6067 | 68.3141 | 1.26 | 3.036 | 0.137 | 0.022 | 0.037 | 0 | 25.5253 | 8.3424 | 58.0432 | 10.5178 | 638.311 | 76.5375 | 6.7135 | 151.6331 | 3.077 | 1.268 | 0 | 0 | 93.3 | 90.9667 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.799 | 48.502 | 68.438 | 49.277
2024-12-01 | 1:23 | 3629.15 | 12249.96 | 1:00 | 240.13 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0452 | 0.633 | 3.8411 | 1.427 | 12247 | 15.175 | 0 | 61.25 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.432 0 67 | 71.1944 | 57.3774 | 58.0857 | 94.5533 | 68.322 | 1.405 | 3.019 | 0.135 | 0.024 | 0.033 | 0.001 | 25.3342 | 8.3426 | 58.0204 | 11.7264 | 639.5196 | 76.6826 | 6.7076 | 151.6322 | 3.054 | 1.414 | 0 | 0 | 93.3 | 90.8 | 61.4333 | 60.8333 | 60.5 | 60.3 | [5 empty] | 68.8 | 48.499 | 68.439 | 49.274
2024-12-01 | 1:23 | 3632.15 | 12252.96 | 1:01 | 240.12 | 0.000182 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0437 | 0.6541 | 4.0247 | 1.4232 | 12250 | 15.175 | 0 | 61.6625 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until 30 Seconds.... 0.132 0 75 | 71.1167 | 57.2951 | 58.0984 | 94.4933 | 68.3263 | 1.553 | 3.002 | 0.132 | 0.025 | 0.029 | 0 | 24.9028 | 8.3423 | 58.0573 | 12.9571 | 640.7504 | 76.8299 | 6.7143 | 151.6321 | 3.002 | 1.562 | 0 | 0 | 93.3333 | 90.5 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1667 | [5 empty] | 68.801 | 48.495 | 68.439 | 49.27
2024-12-01 | 1:23 | 3635.15 | 12255.96 | 1:01 | 240.11 | 0.000179 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.043 | 0.6659 | 3.7828 | 1.4237 | 12253 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 71.0778 | 57.2499 | 58.1178 | 94.52 | 68.3263 | 1.709 | 2.957 | 0.128 | 0.026 | 0.029 | 0 | 24.6742 | 8.342 | 58.099 | 14.2618 | 642.0545 | 76.9865 | 6.7162 | 151.6355 | 2.974 | 1.719 | 0 | 0 | 93.4 | 90.2333 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1333 | [5 empty] | 68.802 | 48.491 | 68.44 | 49.267
2024-12-01 | 1:23 | 3638.15 | 12258.96 | 1:01 | 240.11 | 0.000183 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0439 | 0.6518 | 3.3401 | 1.4281 | 12256 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 71.0333 | 57.2401 | 58.1422 | 94.5533 | 68.3269 | 1.736 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.028 | 0 | 21.9167 | 8.3415 | 58.1394 | 14.4859 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6316 | 151.6358 | 2.642 | 1.746 | 0 | 0 | 93.4 | 90 | 61.4 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | [5 empty] | 68.802 | 48.487 | 68.441 | 49.263
2024-12-01 | 1:23 | 3641.15 | 12261.96 | 1:01 | 240.11 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0463 | 0.6153 | 3.3596 | 1.4296 | 12259 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 70.9833 | 57.2562 | 58.1649 | 94.56 | 68.3288 | 1.736 | 0 | 0.131 | 0.03 | 0.026 | 0.001 | 14.5497 | 8.3414 | 58.1485 | 14.4859 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6262 | 151.635 | 1.754 | 1.746 | 0 | 0 | 93.4 | 89.8333 | 61.4 | 60.7667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.803 | 48.483 | 68.441 | 49.259
2024-12-01 | 1:23 | 3644.15 | 12264.96 | 1:01 | 240.11 | 0.000183 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.044 | 0.6465 | 3.2445 | 1.4325 | 12262 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 70.95 | 57.2805 | 58.1771 | 94.56 | 68.3288 | 1.736 | 0 | 0.13 | 0.032 | 0.025 | 0 | 5.3796 | 8.3416 | 58.1197 | 14.4859 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6287 | 151.6343 | 0.648 | 1.746 | 0 | 0 | 93.4 | 89.6667 | 61.4 | 60.7333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.804 | 48.479 | 68.442 | 49.256
2024-12-01 | 1:23 | 3647.15 | 12267.96 | 1:01 | 240.12 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0476 | 0.5981 | 3.9718 | 1.4312 | 12265 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 70.9056 | 57.3019 | 58.18 | 94.56 | 68.3269 | 1.736 | 0 | 0.127 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0.48742 | 8.3414 | 58.1552 | 14.4859 | 642.2751 | 77.0127 | 6.629 | 151.6337 | 0.059 | 1.746 | 0 | 0 | 93.3667 | 89.5 | 61.4 | 60.7 | 60.3667 | 60.1 | [5 empty] | 68.805 | 48.475 | 68.443 | 49.252
2024-12-01 | 1:23 | 3650.15 | 12270.96 | 1:01 | 240.14 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.046 | 0.6195 | 3.6644 | 1.4362 | 12268 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Testing Tank A - Drawing Water Until RTD Out = 107.1°.... 0.500 1 78 | 70.8889 | 57.3328 | 58.182 | 94.56 | 68.3267 | 1.736 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.023 | 0 | -0.24685 | 8.3413 | 58.171 | 14.4859 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6311 | 151.6333 | -0.03 | 1.746 | 0 | 0 | 93.4 | 89.4333 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.806 | 48.471 | 68.444 | 49.249
2024-12-01 | 1:23 | 3653.15 | 12273.97 | 1:01 | 240.14 | 0.000188 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0452 | 0.6303 | 3.5207 | 1.4383 | 12271 | 15.175 | 0 | 0 | 3 | Finished Draw.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8611 | 57.3891 | 58.1849 | 94.56 | 68.3298 | 0 | 0 | 0.123 | 0.035 | 0.019 | 0 | -0.21167 | 8.341 | 58.2328 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6298 | 151.633 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 93.3667 | 89.3333 | 61.3667 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.806 | 48.467 | 68.444 | 49.245
2024-12-01 | 1:23 | 3656.15 | 12276.97 | 1:01 | 240.15 | 0.000204 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5836 | 3.8084 | 1.4413 | 12274 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8389 | 57.475 | 58.1861 | 94.56 | 68.3329 | 0 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.02 | 0 | -0.12701 | 8.341 | 58.2498 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6314 | 151.6325 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 93.3667 | 89.2 | 61.3667 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.807 | 48.463 | 68.445 | 49.242
2024-12-01 | 1:23 | 3659.15 | 12279.97 | 1:01 | 240.16 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0466 | 0.6104 | 3.9418 | 1.4438 | 12277 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8222 | 57.5531 | 58.1857 | 94.56 | 68.332 | 0 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.019 | 0 | -0.042868 | 8.3405 | 58.3321 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6319 | 151.6322 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 93.3667 | 89.0667 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.808 | 48.46 | 68.446 | 49.238
2024-12-01 | 1:23 | 3662.15 | 12282.97 | 1:01 | 240.17 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.046 | 0.6212 | 4.9645 | 1.4417 | 12280 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8 | 57.6083 | 58.1857 | 94.56 | 68.332 | 0 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.022 | 0 | -0.00403 | 8.3404 | 58.3556 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6312 | 151.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 88.9 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.809 | 48.456 | 68.447 | 49.234
2024-12-01 | 1:23 | 3665.15 | 12285.97 | 1:01 | 240.16 | 0.000189 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0453 | 0.6281 | 4.5011 | 1.4456 | 12283 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7722 | 57.6447 | 58.1894 | 94.56 | 68.3329 | 0 | 0 | 0.121 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3401 | 58.4129 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6326 | 151.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 88.7667 | 61.4 | 60.6667 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.81 | 48.452 | 68.447 | 49.231
2024-12-01 | 1:24 | 3668.15 | 12288.97 | 1:01 | 240.18 | 0.000204 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0489 | 0.5839 | 3.806 | 1.4468 | 12286 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7556 | 57.6638 | 58.1927 | 94.56 | 68.3329 | 0 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3399 | 58.4469 | 0 | 642.2751 | 77.0127 | 6.6314 | 151.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 88.6333 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.811 | 48.448 | 68.448 | 49.227
2024-12-01 | 1:24 | 3671.15 | 12291.97 | 1:01 | 240.17 | 0.000204 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5859 | 3.5619 | 1.4492 | 12289 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6889 | 57.6763 | 58.1951 | 94.56 | 68.3349 | 0.001 | 2.543 | 0.119 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.020237 | 8.34 | 58.4526 | 0.005675 | 642.2809 | 77.0134 | 6.6324 | 151.6316 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 93.3667 | 88.5 | 61.3333 | 60.6 | 60.2333 | 60.1 | [5 empty] | 68.812 | 48.444 | 68.449 | 49.224
2024-12-01 | 1:24 | 3674.15 | 12294.97 | 1:01 | 240.18 | 0.000203 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0488 | 0.5885 | 3.8823 | 1.4504 | 12292 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7 | 57.684 | 58.198 | 94.5533 | 68.3373 | 0.002 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0.080949 | 8.3397 | 58.4944 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6313 | 151.6313 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 93.4 | 88.4 | 61.3667 | 60.6333 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.812 | 48.44 | 68.45 | 49.22
2024-12-01 | 1:24 | 3677.15 | 12297.97 | 1:01 | 240.17 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0478 | 0.5995 | 3.5733 | 1.4473 | 12295 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7056 | 57.6857 | 58.1996 | 94.56 | 68.3353 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.024 | -0.001 | 0.14166 | 8.3393 | 58.541 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6332 | 151.6311 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0 | 93.4 | 88.4 | 61.3667 | 60.6667 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.813 | 48.436 | 68.45 | 49.216
2024-12-01 | 1:24 | 3680.15 | 12300.97 | 1:01 | 240.18 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0475 | 0.6041 | 3.8751 | 1.4442 | 12298 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7222 | 57.6873 | 58.2033 | 94.56 | 68.3333 | 0.002 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0.080949 | 8.3395 | 58.535 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6316 | 151.6308 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 93.4667 | 88.3667 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.814 | 48.432 | 68.451 | 49.213
2024-12-01 | 1:24 | 3683.15 | 12303.97 | 1:01 | 240.19 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0464 | 0.6199 | 3.8259 | 1.4429 | 12301 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7167 | 57.6828 | 58.2131 | 94.56 | 68.3349 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.025 | 0.001 | 0.020237 | 8.3389 | 58.6246 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6316 | 151.6305 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 93.5 | 88.3667 | 61.3333 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.815 | 48.428 | 68.452 | 49.209
2024-12-01 | 1:24 | 3686.15 | 12306.97 | 1:01 | 240.19 | 0.0002 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0481 | 0.5979 | 3.477 | 1.4408 | 12304 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7333 | 57.6781 | 58.2245 | 94.56 | 68.3378 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.027 | 0 | 0 | 8.339 | 58.6219 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6328 | 151.6301 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.5 | 88.4 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.816 | 48.424 | 68.453 | 49.205
2024-12-01 | 1:24 | 3689.15 | 12309.97 | 1:01 | 240.18 | 0.000215 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0515 | 0.5589 | 3.7605 | 1.4398 | 12307 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7333 | 57.6762 | 58.2318 | 94.56 | 68.3378 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3388 | 58.662 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6319 | 151.6299 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.5 | 88.4333 | 61.3667 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.817 | 48.42 | 68.454 | 49.202
2024-12-01 | 1:24 | 3692.15 | 12312.97 | 1:02 | 240.15 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0467 | 0.6147 | 3.4458 | 1.4366 | 12310 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7611 | 57.6793 | 58.2359 | 94.5667 | 68.3386 | 0.002 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3392 | 58.625 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6325 | 151.6296 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.5333 | 88.5333 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.818 | 48.416 | 68.454 | 49.198
2024-12-01 | 1:24 | 3695.15 | 12315.97 | 1:02 | 240.13 | 0.000194 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0467 | 0.6174 | 3.4102 | 1.4332 | 12313 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7778 | 57.6885 | 58.2392 | 94.56 | 68.3402 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.339 | 58.6698 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6332 | 151.6294 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.6 | 88.6 | 61.3667 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.819 | 48.412 | 68.455 | 49.195
2024-12-01 | 1:24 | 3698.15 | 12318.97 | 1:02 | 240.13 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0463 | 0.6201 | 3.0924 | 1.4321 | 12316 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8 | 57.7028 | 58.2445 | 94.5667 | 68.3402 | 0.002 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3387 | 58.7161 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6336 | 151.6291 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.6 | 88.7 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.82 | 48.408 | 68.456 | 49.191
2024-12-01 | 1:24 | 3701.15 | 12321.97 | 1:02 | 240.11 | 0.000187 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0448 | 0.6408 | 3.2346 | 1.4297 | 12319 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8 | 57.7201 | 58.251 | 94.5667 | 68.3373 | 0.002 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3386 | 58.7488 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6333 | 151.6289 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.6 | 88.7 | 61.4 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | [5 empty] | 68.82 | 48.404 | 68.457 | 49.187
2024-12-01 | 1:24 | 3704.15 | 12324.97 | 1:02 | 240.1 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0458 | 0.6274 | 3.6378 | 1.4269 | 12322 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8167 | 57.7379 | 58.2571 | 94.5667 | 68.3361 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3387 | 58.741 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6342 | 151.6286 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.6 | 88.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.821 | 48.401 | 68.458 | 49.184
2024-12-01 | 1:24 | 3707.15 | 12327.97 | 1:02 | 240.09 | 0.000179 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0428 | 0.6688 | 4.0543 | 1.4272 | 12325 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7889 | 57.7541 | 58.2596 | 94.56 | 68.3398 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3385 | 58.7775 | 0.012617 | 642.2877 | 77.0142 | 6.6341 | 151.6284 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 93.6 | 88.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.822 | 48.397 | 68.459 | 49.18
2024-12-01 | 1:24 | 3710.15 | 12330.97 | 1:02 | 240.08 | 0.000168 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0404 | 0.707 | 3.5671 | 1.4236 | 12328 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7889 | 57.7683 | 58.26 | 94.5467 | 68.3422 | 0.003 | 2.318 | 0.115 | 0.04 | 0.024 | 0 | 0.035474 | 8.3381 | 58.8342 | 0.025859 | 642.301 | 77.0161 | 6.6337 | 151.6296 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 93.6 | 88.6 | 61.3 | 60.7333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.823 | 48.393 | 68.459 | 49.176
2024-12-01 | 1:24 | 3713.15 | 12333.97 | 1:02 | 240.08 | 0.000174 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0418 | 0.6835 | 3.5752 | 1.4255 | 12331 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8167 | 57.7803 | 58.26 | 94.54 | 68.3422 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.022 | 0.001 | 0.12801 | 8.3377 | 58.8866 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6334 | 151.63 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 88.5667 | 61.3667 | 60.7667 | 60.4333 | 60.1333 | [5 empty] | 68.824 | 48.389 | 68.46 | 49.173
2024-12-01 | 1:24 | 3716.15 | 12336.97 | 1:02 | 240.08 | 0.00018 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0431 | 0.6618 | 4.2678 | 1.4288 | 12334 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7833 | 57.791 | 58.26 | 94.5067 | 68.3427 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.023 | 0 | 0.20247 | 8.3376 | 58.9046 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6332 | 151.6297 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 88.4667 | 61.3 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.825 | 48.385 | 68.461 | 49.169
2024-12-01 | 1:24 | 3719.15 | 12339.98 | 1:02 | 240.09 | 0.000182 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0437 | 0.6528 | 3.7154 | 1.429 | 12337 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8222 | 57.8012 | 58.2612 | 94.48 | 68.3459 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.11876 | 8.3374 | 58.9197 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6332 | 151.6294 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.4333 | 61.3667 | 60.8 | 60.4667 | 60.1667 | [5 empty] | 68.826 | 48.381 | 68.462 | 49.166
2024-12-01 | 1:24 | 3722.15 | 12342.98 | 1:02 | 240.09 | 0.000186 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0446 | 0.6409 | 4.0565 | 1.4318 | 12340 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.8111 | 57.8112 | 58.2661 | 94.4533 | 68.3492 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0.02622 | 8.3377 | 58.8846 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6332 | 151.6291 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.4 | 61.3333 | 60.8333 | 60.4667 | 60.1333 | [5 empty] | 68.827 | 48.377 | 68.463 | 49.162
2024-12-01 | 1:24 | 3725.15 | 12345.98 | 1:02 | 240.1 | 0.000184 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0441 | 0.6461 | 3.75 | 1.4359 | 12343 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7833 | 57.8207 | 58.2739 | 94.4333 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.041 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3372 | 58.9527 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6333 | 151.6289 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.3 | 61.3333 | 60.8 | 60.4333 | 60.1333 | [5 empty] | 68.828 | 48.373 | 68.464 | 49.158
2024-12-01 | 1:25 | 3728.15 | 12348.98 | 1:02 | 240.11 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0461 | 0.619 | 3.5706 | 1.4387 | 12346 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7444 | 57.8311 | 58.2804 | 94.42 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3374 | 58.9244 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.634 | 151.6286 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1333 | 61.3 | 60.8 | 60.4333 | 60.1 | [5 empty] | 68.829 | 48.368 | 68.465 | 49.155
2024-12-01 | 1:25 | 3731.15 | 12351.98 | 1:02 | 240.12 | 0.000194 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0465 | 0.6142 | 3.8497 | 1.4428 | 12349 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7389 | 57.8429 | 58.2845 | 94.39 | 68.3488 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3374 | 58.9287 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6349 | 151.6283 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.0667 | 61.3 | 60.7667 | 60.4667 | 60.1333 | [5 empty] | 68.83 | 48.364 | 68.465 | 49.151
2024-12-01 | 1:25 | 3734.15 | 12354.98 | 1:02 | 240.13 | 0.000184 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0441 | 0.6459 | 3.6317 | 1.4411 | 12352 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7444 | 57.8571 | 58.289 | 94.38 | 68.3475 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3373 | 58.9549 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6342 | 151.628 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.8 | 60.5 | 60.1667 | [5 empty] | 68.83 | 48.364 | 68.465 | 49.151
2024-12-01 | 1:25 | 3737.15 | 12357.98 | 1:02 | 240.13 | 0.000185 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0444 | 0.6424 | 4.0466 | 1.4409 | 12355 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 57.8734 | 58.2939 | 94.37 | 68.3467 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3374 | 58.9505 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6347 | 151.6277 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9333 | 61.3 | 60.7333 | 60.4667 | 60.1333 | [5 empty] | 68.831 | 48.36 | 68.466 | 49.147
2024-12-01 | 1:25 | 3740.15 | 12360.98 | 1:02 | 240.13 | 0.000188 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.045 | 0.6324 | 4.1029 | 1.4461 | 12358 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7333 | 57.8898 | 58.298 | 94.3633 | 68.3467 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.337 | 59.015 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6336 | 151.6275 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9667 | 61.3 | 60.7667 | 60.5 | 60.1667 | [5 empty] | 68.832 | 48.356 | 68.467 | 49.144
2024-12-01 | 1:25 | 3743.15 | 12363.98 | 1:02 | 240.14 | 0.000208 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0499 | 0.5709 | 3.7337 | 1.453 | 12361 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7056 | 57.9058 | 58.3 | 94.35 | 68.348 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3371 | 59.0203 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6357 | 151.6272 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9333 | 61.2667 | 60.7333 | 60.4667 | 60.1333 | [5 empty] | 68.833 | 48.352 | 68.468 | 49.14
2024-12-01 | 1:25 | 3746.15 | 12366.98 | 1:02 | 240.15 | 0.000228 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0547 | 0.5224 | 3.6028 | 1.4483 | 12364 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7222 | 57.9189 | 58.3024 | 94.3367 | 68.3492 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3368 | 59.066 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6346 | 151.627 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.2667 | 60.7333 | 60.4667 | 60.1667 | [5 empty] | 68.834 | 48.348 | 68.469 | 49.136
2024-12-01 | 1:25 | 3749.15 | 12369.98 | 1:02 | 240.15 | 0.000212 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0509 | 0.5622 | 4.0647 | 1.448 | 12367 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7444 | 57.93 | 58.3092 | 94.33 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3368 | 59.0832 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6363 | 151.6268 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.0333 | 61.3 | 60.7333 | 60.5 | 60.2 | [5 empty] | 68.835 | 48.344 | 68.47 | 49.132
2024-12-01 | 1:25 | 3752.15 | 12372.98 | 1:03 | 240.14 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0479 | 0.5972 | 3.7632 | 1.4463 | 12370 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.75 | 57.9402 | 58.3178 | 94.3233 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3367 | 59.1115 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6347 | 151.6265 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | [5 empty] | 68.836 | 48.34 | 68.471 | 49.129
2024-12-01 | 1:25 | 3755.15 | 12375.98 | 1:03 | 240.14 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0481 | 0.5941 | 3.7444 | 1.4409 | 12373 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.75 | 57.9496 | 58.3233 | 94.3 | 68.3488 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.1572 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6367 | 151.6261 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | [5 empty] | 68.837 | 48.336 | 68.472 | 49.125
2024-12-01 | 1:25 | 3758.15 | 12378.99 | 1:03 | 240.15 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0473 | 0.6057 | 3.9248 | 1.4423 | 12376 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.75 | 57.9577 | 58.328 | 94.29 | 68.3467 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3365 | 59.1733 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6362 | 151.6259 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | [5 empty] | 68.838 | 48.331 | 68.473 | 49.121
2024-12-01 | 1:25 | 3761.15 | 12381.99 | 1:03 | 240.14 | 0.000205 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0491 | 0.5835 | 3.6737 | 1.4427 | 12379 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7333 | 57.9638 | 58.3314 | 94.28 | 68.3459 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3361 | 59.2306 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6366 | 151.6256 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.2667 | 60.7 | 60.4667 | 60.1667 | [5 empty] | 68.839 | 48.327 | 68.474 | 49.117
2024-12-01 | 1:25 | 3764.15 | 12384.99 | 1:03 | 240.14 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0471 | 0.6103 | 3.3515 | 1.4344 | 12382 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7389 | 57.9685 | 58.3357 | 94.25 | 68.3463 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.336 | 59.2622 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6374 | 151.6254 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1667 | 61.2667 | 60.7 | 60.4333 | 60.1667 | [5 empty] | 68.84 | 48.323 | 68.475 | 49.113
2024-12-01 | 1:25 | 3767.15 | 12387.99 | 1:03 | 240.13 | 0.000194 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0465 | 0.6179 | 3.1832 | 1.4306 | 12385 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7556 | 57.9725 | 58.3406 | 94.2533 | 68.3471 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3356 | 59.324 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6357 | 151.6251 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 68.841 | 48.319 | 68.476 | 49.11
2024-12-01 | 1:25 | 3770.15 | 12390.99 | 1:03 | 240.12 | 0.000195 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0469 | 0.6141 | 3.8576 | 1.4286 | 12388 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7611 | 57.9762 | 58.3459 | 94.23 | 68.3471 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3359 | 59.2955 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.638 | 151.6248 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4667 | 60.2 | [5 empty] | 68.842 | 48.314 | 68.476 | 49.106
2024-12-01 | 1:25 | 3773.15 | 12393.99 | 1:03 | 240.1 | 0.000186 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0447 | 0.6449 | 3.8035 | 1.4277 | 12391 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7444 | 57.9808 | 58.3504 | 94.2233 | 68.3484 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3358 | 59.3225 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6363 | 151.6246 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1333 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 68.843 | 48.31 | 68.477 | 49.102
2024-12-01 | 1:25 | 3776.15 | 12396.99 | 1:03 | 240.09 | 0.000179 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.043 | 0.6701 | 3.6989 | 1.4231 | 12394 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7278 | 57.9848 | 58.3557 | 94.2167 | 68.3496 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3356 | 59.3607 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.637 | 151.6243 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.844 | 48.306 | 68.478 | 49.098
2024-12-01 | 1:25 | 3779.15 | 12399.99 | 1:03 | 240.09 | 0.00018 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0432 | 0.6658 | 3.2974 | 1.4267 | 12397 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7278 | 57.9882 | 58.3622 | 94.21 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3353 | 59.4215 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6384 | 151.624 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.845 | 48.301 | 68.479 | 49.094
2024-12-01 | 1:25 | 3782.15 | 12402.99 | 1:03 | 240.08 | 0.000197 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0472 | 0.6085 | 3.6322 | 1.4319 | 12400 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7333 | 57.9905 | 58.3659 | 94.2033 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3355 | 59.4071 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6372 | 151.6237 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.846 | 48.297 | 68.48 | 49.09
2024-12-01 | 1:25 | 3785.15 | 12405.99 | 1:03 | 240.09 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0461 | 0.6237 | 3.3012 | 1.43 | 12403 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 57.9923 | 58.3684 | 94.19 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.026 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3357 | 59.3931 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6377 | 151.6235 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.847 | 48.292 | 68.481 | 49.086
2024-12-01 | 1:26 | 3788.15 | 12408.99 | 1:03 | 240.1 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0458 | 0.6268 | 3.0708 | 1.4354 | 12406 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 57.9938 | 58.3708 | 94.1833 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3358 | 59.4004 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6374 | 151.6233 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.849 | 48.288 | 68.482 | 49.082
2024-12-01 | 1:26 | 3791.15 | 12411.99 | 1:03 | 240.11 | 0.000201 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0483 | 0.5928 | 3.3954 | 1.4374 | 12409 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7056 | 57.9953 | 58.3741 | 94.16 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3355 | 59.4412 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.637 | 151.623 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.85 | 48.284 | 68.483 | 49.078
2024-12-01 | 1:26 | 3794.15 | 12414.99 | 1:03 | 240.12 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0463 | 0.6187 | 3.5754 | 1.4397 | 12412 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7056 | 57.9966 | 58.3786 | 94.15 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3354 | 59.4694 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6375 | 151.6228 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.851 | 48.279 | 68.484 | 49.074
2024-12-01 | 1:26 | 3797.15 | 12418 | 1:03 | 240.13 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0473 | 0.605 | 3.4231 | 1.4422 | 12415 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7 | 57.9975 | 58.3843 | 94.14 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3352 | 59.5127 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6391 | 151.6224 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.852 | 48.275 | 68.485 | 49.07
2024-12-01 | 1:26 | 3800.15 | 12421 | 1:03 | 240.13 | 0.000187 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0449 | 0.6358 | 4.0855 | 1.4414 | 12418 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7 | 57.9979 | 58.3888 | 94.12 | 68.348 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3352 | 59.5217 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6394 | 151.6222 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.853 | 48.27 | 68.486 | 49.066
2024-12-01 | 1:26 | 3803.15 | 12424 | 1:03 | 240.14 | 0.000189 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0454 | 0.6277 | 3.9545 | 1.4452 | 12421 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 57.9984 | 58.3929 | 94.11 | 68.3455 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3354 | 59.5155 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6389 | 151.622 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.854 | 48.266 | 68.487 | 49.062
2024-12-01 | 1:26 | 3806.15 | 12427 | 1:03 | 240.14 | 0.000202 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0485 | 0.5886 | 3.5597 | 1.4476 | 12424 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7222 | 57.9988 | 58.399 | 94.09 | 68.3455 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3349 | 59.596 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6384 | 151.6216 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 88 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.855 | 48.261 | 68.488 | 49.058
2024-12-01 | 1:26 | 3809.15 | 12430 | 1:03 | 240.14 | 0.000198 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0476 | 0.6004 | 4.0499 | 1.4502 | 12427 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6944 | 57.9993 | 58.4088 | 94.1 | 68.3498 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3346 | 59.636 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6395 | 151.6215 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.856 | 48.257 | 68.489 | 49.053
2024-12-01 | 1:26 | 3812.15 | 12433 | 1:04 | 240.14 | 0.000193 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0463 | 0.6176 | 4.2907 | 1.4476 | 12430 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6833 | 57.9999 | 58.4173 | 94.07 | 68.3537 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3346 | 59.6473 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6392 | 151.6212 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.857 | 48.252 | 68.49 | 49.049
2024-12-01 | 1:26 | 3815.15 | 12436 | 1:04 | 240.14 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0458 | 0.6262 | 3.5477 | 1.4416 | 12433 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 58.0012 | 58.4222 | 94.05 | 68.3531 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3346 | 59.672 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.64 | 151.6209 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.9333 | 61.4 | 60.7 | 60.4333 | 60.1333 | [5 empty] | 68.858 | 48.248 | 68.491 | 49.045
2024-12-01 | 1:26 | 3818.15 | 12439 | 1:04 | 240.14 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0478 | 0.6003 | 4.0372 | 1.4429 | 12436 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6833 | 58.0033 | 58.4247 | 94.04 | 68.3512 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3342 | 59.7276 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6386 | 151.6206 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.8667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.859 | 48.243 | 68.492 | 49.041
2024-12-01 | 1:26 | 3821.15 | 12442 | 1:04 | 240.14 | 0.000198 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0476 | 0.6043 | 3.7136 | 1.4411 | 12439 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.7111 | 58.0062 | 58.4337 | 94.04 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3344 | 59.7238 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6407 | 151.6205 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.8667 | 61.4 | 60.7 | 60.4667 | 60.1667 | [5 empty] | 68.861 | 48.239 | 68.493 | 49.037
2024-12-01 | 1:26 | 3824.15 | 12445 | 1:04 | 240.13 | 0.000193 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0465 | 0.6201 | 3.6475 | 1.4381 | 12442 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6611 | 58.0102 | 58.4443 | 94.02 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3342 | 59.7588 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6406 | 151.6202 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.862 | 48.234 | 68.494 | 49.033
2024-12-01 | 1:26 | 3827.15 | 12448 | 1:04 | 240.12 | 0.000184 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0442 | 0.6516 | 3.5011 | 1.4327 | 12445 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6667 | 58.0151 | 58.4512 | 94.02 | 68.35 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3345 | 59.7381 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6414 | 151.62 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.863 | 48.23 | 68.495 | 49.029
2024-12-01 | 1:26 | 3830.15 | 12451 | 1:04 | 240.12 | 0.000191 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0459 | 0.6293 | 3.1706 | 1.4304 | 12448 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.65 | 58.0213 | 58.4569 | 94 | 68.3492 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3343 | 59.7746 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6404 | 151.6197 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.3667 | 60.6333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.864 | 48.225 | 68.496 | 49.024
2024-12-01 | 1:26 | 3833.15 | 12454 | 1:04 | 240.11 | 0.000196 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.047 | 0.6142 | 3.5654 | 1.4307 | 12451 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6833 | 58.029 | 58.4622 | 94 | 68.3467 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.019 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3344 | 59.7724 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6415 | 151.6194 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.8 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4333 | 60.1667 | [5 empty] | 68.865 | 48.221 | 68.497 | 49.02
2024-12-01 | 1:26 | 3836.15 | 12457 | 1:04 | 240.11 | 0.00019 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0457 | 0.6312 | 4.0305 | 1.4297 | 12454 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6889 | 58.0383 | 58.4684 | 93.9867 | 68.3451 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3343 | 59.801 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6407 | 151.6191 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.8 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.866 | 48.216 | 68.498 | 49.016
2024-12-01 | 1:26 | 3839.15 | 12460 | 1:04 | 240.09 | 0.000185 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0444 | 0.6491 | 3.4513 | 1.4244 | 12457 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6889 | 58.0488 | 58.472 | 93.98 | 68.3467 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3341 | 59.8326 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6418 | 151.6189 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.4 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 68.867 | 48.212 | 68.499 | 49.012
2024-12-01 | 1:26 | 3842.15 | 12463 | 1:04 | 240.09 | 0.000186 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0447 | 0.6445 | 3.5298 | 1.4241 | 12460 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6611 | 58.0592 | 58.4745 | 93.96 | 68.3471 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3345 | 59.801 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6427 | 151.6187 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.868 | 48.207 | 68.5 | 49.008
2024-12-01 | 1:26 | 3845.15 | 12466 | 1:04 | 240.09 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0453 | 0.6344 | 3.461 | 1.4277 | 12463 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6389 | 58.0691 | 58.4794 | 93.9533 | 68.3439 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.3347 | 59.7829 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6426 | 151.6184 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 68.87 | 48.203 | 68.501 | 49.004
2024-12-01 | 1:27 | 3848.15 | 12469 | 1:04 | 240.09 | 0.000194 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0466 | 0.6167 | 3.8277 | 1.4342 | 12466 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6833 | 58.0791 | 58.4859 | 93.9467 | 68.3414 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3346 | 59.8099 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6432 | 151.6182 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.871 | 48.198 | 68.502 | 48.999
2024-12-01 | 1:27 | 3851.15 | 12472 | 1:04 | 240.1 | 0.000197 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0474 | 0.6051 | 3.9792 | 1.43 | 12469 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6944 | 58.0896 | 58.4908 | 93.93 | 68.3414 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3345 | 59.8365 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6423 | 151.6179 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.9 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.872 | 48.194 | 68.503 | 48.995
2024-12-01 | 1:27 | 3854.15 | 12475.01 | 1:04 | 240.11 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0454 | 0.6312 | 3.6956 | 1.4356 | 12472 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6944 | 58.1007 | 58.4941 | 93.92 | 68.3427 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3347 | 59.8257 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6427 | 151.6178 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.8667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.873 | 48.189 | 68.504 | 48.991
2024-12-01 | 1:27 | 3857.15 | 12478.01 | 1:04 | 240.11 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0461 | 0.6199 | 4.0099 | 1.4382 | 12475 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6556 | 58.1115 | 58.4986 | 93.9 | 68.3427 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.039 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3343 | 59.8916 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6421 | 151.6174 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 87.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.874 | 48.185 | 68.505 | 48.987
2024-12-01 | 1:27 | 3860.15 | 12481.01 | 1:04 | 240.13 | 0.00019 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0457 | 0.6261 | 3.5755 | 1.4417 | 12478 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6611 | 58.1216 | 58.5043 | 93.88 | 68.3451 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3342 | 59.9137 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6424 | 151.6172 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 87.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.874 | 48.185 | 68.505 | 48.987
2024-12-01 | 1:27 | 3863.15 | 12484.01 | 1:04 | 240.13 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0462 | 0.6185 | 4.0712 | 1.4466 | 12481 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6556 | 58.1311 | 58.5096 | 93.88 | 68.3471 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.334 | 59.9513 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6423 | 151.617 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 87.7667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.875 | 48.18 | 68.506 | 48.983
2024-12-01 | 1:27 | 3866.15 | 12487.01 | 1:04 | 240.13 | 0.000182 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0438 | 0.6515 | 3.8053 | 1.4432 | 12484 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.1398 | 58.5149 | 93.86 | 68.3463 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3337 | 59.9991 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.643 | 151.6168 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.877 | 48.176 | 68.507 | 48.979
2024-12-01 | 1:27 | 3869.15 | 12490.01 | 1:04 | 240.14 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0459 | 0.6212 | 4.2449 | 1.445 | 12487 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.149 | 58.5206 | 93.8533 | 68.3427 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.04 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3336 | 60.0298 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6415 | 151.6165 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 87.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.878 | 48.171 | 68.508 | 48.975
2024-12-01 | 1:27 | 3872.15 | 12493.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000207 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0497 | 0.5727 | 3.9025 | 1.4481 | 12490 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.1584 | 58.5267 | 93.8467 | 68.3386 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.037 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3337 | 60.0206 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6432 | 151.6163 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 68.879 | 48.167 | 68.509 | 48.97
2024-12-01 | 1:27 | 3875.15 | 12496.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000215 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0517 | 0.5527 | 3.54 | 1.4494 | 12493 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6389 | 58.1673 | 58.5296 | 93.83 | 68.3361 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3335 | 60.0595 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6429 | 151.616 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.88 | 48.162 | 68.51 | 48.966
2024-12-01 | 1:27 | 3878.15 | 12499.01 | 1:05 | 240.15 | 0.000204 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0489 | 0.585 | 3.7002 | 1.449 | 12496 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.1746 | 58.5318 | 93.81 | 68.3345 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3331 | 60.1228 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6435 | 151.6159 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.881 | 48.158 | 68.511 | 48.962
2024-12-01 | 1:27 | 3881.15 | 12502.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0452 | 0.6338 | 3.3473 | 1.446 | 12499 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.1803 | 58.5392 | 93.8033 | 68.3345 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3336 | 60.0739 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.644 | 151.6156 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.882 | 48.154 | 68.512 | 48.958
2024-12-01 | 1:27 | 3884.15 | 12505.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000202 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.0484 | 0.591 | 4.0585 | 1.4422 | 12502 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.1857 | 58.5508 | 93.7967 | 68.3365 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3337 | 60.0774 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6443 | 151.6153 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.884 | 48.149 | 68.513 | 48.954
2024-12-01 | 1:27 | 3887.15 | 12508.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0464 | 0.6189 | 3.5178 | 1.4429 | 12505 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.1901 | 58.5586 | 93.7833 | 68.3365 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3338 | 60.0734 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6442 | 151.6151 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.885 | 48.145 | 68.514 | 48.95
2024-12-01 | 1:27 | 3890.15 | 12511.01 | 1:05 | 240.14 | 0.000197 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0473 | 0.6085 | 3.2307 | 1.4393 | 12508 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.1941 | 58.5629 | 93.7767 | 68.3357 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3339 | 60.0799 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6431 | 151.6149 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.886 | 48.141 | 68.516 | 48.946
2024-12-01 | 1:27 | 3893.15 | 12514.01 | 1:05 | 240.12 | 0.000194 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0465 | 0.618 | 3.3681 | 1.4353 | 12511 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.1982 | 58.5682 | 93.77 | 68.3349 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3337 | 60.1089 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6459 | 151.6146 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 87.5667 | 61.2667 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.887 | 48.137 | 68.517 | 48.942
2024-12-01 | 1:27 | 3896.15 | 12517.01 | 1:05 | 240.12 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0455 | 0.6322 | 3.6148 | 1.4317 | 12514 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.2027 | 58.5735 | 93.7567 | 68.3333 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3334 | 60.1618 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6463 | 151.6144 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.888 | 48.133 | 68.518 | 48.938
2024-12-01 | 1:27 | 3899.15 | 12520.01 | 1:05 | 240.1 | 0.00019 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0457 | 0.6287 | 3.2782 | 1.4313 | 12517 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.2071 | 58.5776 | 93.7567 | 68.3312 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3332 | 60.1991 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6453 | 151.6142 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.889 | 48.128 | 68.519 | 48.934
2024-12-01 | 1:27 | 3902.15 | 12523.01 | 1:05 | 240.09 | 0.000185 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0445 | 0.6446 | 3.5631 | 1.4272 | 12520 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.2124 | 58.5833 | 93.75 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3335 | 60.1741 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6443 | 151.6139 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.891 | 48.124 | 68.52 | 48.93
2024-12-01 | 1:27 | 3905.15 | 12526.01 | 1:05 | 240.09 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.045 | 0.637 | 4.0603 | 1.4233 | 12523 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.65 | 58.2191 | 58.591 | 93.7367 | 68.3312 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3336 | 60.1795 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6454 | 151.6137 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.892 | 48.12 | 68.521 | 48.926
2024-12-01 | 1:28 | 3908.15 | 12529.01 | 1:05 | 240.09 | 0.000181 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0435 | 0.6574 | 3.3976 | 1.4277 | 12526 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.65 | 58.2275 | 58.5971 | 93.73 | 68.3333 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.025 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3334 | 60.2138 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.646 | 151.6135 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.893 | 48.116 | 68.522 | 48.923
2024-12-01 | 1:28 | 3911.15 | 12532.01 | 1:05 | 240.09 | 0.00019 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0456 | 0.6275 | 3.4592 | 1.4295 | 12529 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.238 | 58.6 | 93.69 | 68.3349 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3335 | 60.2098 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6447 | 151.6133 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.894 | 48.112 | 68.523 | 48.919
2024-12-01 | 1:28 | 3914.15 | 12535.02 | 1:05 | 240.1 | 0.00019 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0456 | 0.6255 | 4.1101 | 1.4305 | 12532 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6667 | 58.2509 | 58.6041 | 93.6833 | 68.3353 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.029 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3334 | 60.2366 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6441 | 151.613 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.7 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 68.895 | 48.108 | 68.524 | 48.915
2024-12-01 | 1:28 | 3917.15 | 12538.02 | 1:05 | 240.1 | 0.000186 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0446 | 0.6402 | 3.3475 | 1.4323 | 12535 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.2646 | 58.6102 | 93.67 | 68.3337 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3335 | 60.2315 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6447 | 151.6128 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.896 | 48.104 | 68.525 | 48.911
2024-12-01 | 1:28 | 3920.15 | 12541.02 | 1:05 | 240.13 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0458 | 0.6236 | 3.6801 | 1.4368 | 12538 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.2793 | 58.6151 | 93.6567 | 68.3312 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3333 | 60.2769 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6468 | 151.6125 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.898 | 48.1 | 68.526 | 48.907
2024-12-01 | 1:28 | 3923.15 | 12544.01 | 1:05 | 240.13 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0472 | 0.6043 | 3.5056 | 1.4409 | 12541 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6389 | 58.2939 | 58.618 | 93.65 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3334 | 60.2719 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6448 | 151.6124 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.5667 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 68.899 | 48.096 | 68.527 | 48.904
2024-12-01 | 1:28 | 3926.15 | 12547.02 | 1:05 | 240.13 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0477 | 0.5986 | 3.388 | 1.4414 | 12544 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6222 | 58.3095 | 58.6196 | 93.6433 | 68.3282 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3335 | 60.269 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.646 | 151.6122 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.9 | 48.092 | 68.528 | 48.9
2024-12-01 | 1:28 | 3929.15 | 12550.02 | 1:05 | 240.14 | 0.00019 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.0457 | 0.6242 | 4.0173 | 1.4432 | 12547 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.325 | 58.6241 | 93.63 | 68.3263 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3332 | 60.3178 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6466 | 151.6119 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.901 | 48.088 | 68.529 | 48.896
2024-12-01 | 1:28 | 3932.15 | 12553.02 | 1:06 | 240.15 | 0.0002 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.048 | 0.5931 | 3.5765 | 1.4483 | 12550 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.3402 | 58.6314 | 93.6233 | 68.3269 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3333 | 60.3147 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6485 | 151.6116 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.902 | 48.084 | 68.53 | 48.893
2024-12-01 | 1:28 | 3935.15 | 12556.02 | 1:06 | 240.15 | 0.000207 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0498 | 0.5746 | 3.3927 | 1.4501 | 12553 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.354 | 58.64 | 93.6 | 68.3288 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3334 | 60.3149 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6471 | 151.6115 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.904 | 48.08 | 68.531 | 48.889
2024-12-01 | 1:28 | 3938.15 | 12559.02 | 1:06 | 240.14 | 0.0002 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0481 | 0.5987 | 3.6474 | 1.4486 | 12556 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.366 | 58.6473 | 93.6 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3331 | 60.3737 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6468 | 151.6112 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.905 | 48.076 | 68.532 | 48.885
2024-12-01 | 1:28 | 3941.15 | 12562.02 | 1:06 | 240.15 | 0.000187 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.045 | 0.6389 | 3.6145 | 1.4444 | 12559 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.376 | 58.6563 | 93.58 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3332 | 60.3758 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.648 | 151.611 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.906 | 48.073 | 68.533 | 48.882
2024-12-01 | 1:28 | 3944.15 | 12565.02 | 1:06 | 240.15 | 0.000193 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0464 | 0.6231 | 3.42 | 1.4398 | 12562 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6056 | 58.3848 | 58.6694 | 93.56 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3329 | 60.4229 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6468 | 151.6109 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.907 | 48.069 | 68.534 | 48.878
2024-12-01 | 1:28 | 3947.15 | 12568.02 | 1:06 | 240.14 | 0.000193 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0464 | 0.6205 | 4.224 | 1.4403 | 12565 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.3922 | 58.68 | 93.56 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.043 | 0 | 0 | 8.333 | 60.4128 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.647 | 151.6106 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.908 | 48.065 | 68.535 | 48.875
2024-12-01 | 1:28 | 3950.15 | 12571.02 | 1:06 | 240.13 | 0.000197 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0472 | 0.6125 | 4.0092 | 1.4427 | 12568 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.399 | 58.6886 | 93.54 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3333 | 60.397 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6471 | 151.6104 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.4667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.909 | 48.061 | 68.536 | 48.871
2024-12-01 | 1:28 | 3953.15 | 12574.02 | 1:06 | 240.13 | 0.0002 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.048 | 0.602 | 3.975 | 1.4352 | 12571 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6 | 58.4043 | 58.6959 | 93.5333 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3333 | 60.3983 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6483 | 151.6101 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.911 | 48.058 | 68.537 | 48.868
2024-12-01 | 1:28 | 3956.15 | 12577.02 | 1:06 | 240.11 | 0.000182 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0436 | 0.6612 | 3.9251 | 1.4325 | 12574 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.4092 | 58.6996 | 93.5267 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.142 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3334 | 60.4057 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6484 | 151.61 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.4 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.912 | 48.054 | 68.538 | 48.864
2024-12-01 | 1:28 | 3959.15 | 12580.02 | 1:06 | 240.1 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0453 | 0.6352 | 3.8092 | 1.4297 | 12577 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.4143 | 58.7 | 93.5067 | 68.3269 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.4849 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6488 | 151.6097 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.4 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.913 | 48.05 | 68.539 | 48.861
2024-12-01 | 1:28 | 3962.15 | 12583.02 | 1:06 | 240.09 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0458 | 0.6272 | 3.6808 | 1.4283 | 12580 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.4206 | 58.7024 | 93.48 | 68.3227 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3326 | 60.5219 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6493 | 151.6095 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 68.914 | 48.047 | 68.54 | 48.857
2024-12-01 | 1:28 | 3965.15 | 12586.03 | 1:06 | 240.08 | 0.000183 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0439 | 0.6522 | 4.3691 | 1.4249 | 12583 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.4268 | 58.7086 | 93.4667 | 68.319 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.5121 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6486 | 151.6093 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.915 | 48.043 | 68.541 | 48.854
2024-12-01 | 1:29 | 3968.15 | 12589.03 | 1:06 | 240.07 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0433 | 0.66 | 3.7587 | 1.4245 | 12586 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.4337 | 58.7167 | 93.46 | 68.3171 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.029 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3329 | 60.5112 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6487 | 151.609 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.4667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.916 | 48.039 | 68.542 | 48.85
2024-12-01 | 1:29 | 3971.15 | 12592.03 | 1:06 | 240.08 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0453 | 0.6312 | 3.6547 | 1.4262 | 12589 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.442 | 58.7229 | 93.4467 | 68.3208 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.5331 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6475 | 151.6088 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 68.917 | 48.036 | 68.543 | 48.847
2024-12-01 | 1:29 | 3974.15 | 12595.03 | 1:06 | 240.09 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0459 | 0.6217 | 4.2868 | 1.4303 | 12592 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6667 | 58.4515 | 58.7286 | 93.44 | 68.3251 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.333 | 60.5179 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6484 | 151.6086 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.5 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.919 | 48.032 | 68.544 | 48.844
2024-12-01 | 1:29 | 3977.15 | 12598.03 | 1:06 | 240.1 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0462 | 0.6171 | 3.4446 | 1.4302 | 12595 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6556 | 58.4617 | 58.7351 | 93.4333 | 68.3288 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3331 | 60.5204 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6498 | 151.6084 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.5 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.919 | 48.032 | 68.544 | 48.844
2024-12-01 | 1:29 | 3980.15 | 12601.03 | 1:06 | 240.12 | 0.00019 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0455 | 0.6253 | 3.7512 | 1.4389 | 12598 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.4741 | 58.7392 | 93.4133 | 68.33 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.03 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3327 | 60.5866 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6489 | 151.6082 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.92 | 48.029 | 68.545 | 48.84
2024-12-01 | 1:29 | 3983.15 | 12604.03 | 1:06 | 240.13 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0476 | 0.5984 | 3.8149 | 1.4409 | 12601 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.4861 | 58.7441 | 93.4 | 68.3282 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.029 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.5873 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6497 | 151.6079 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.921 | 48.025 | 68.546 | 48.837
2024-12-01 | 1:29 | 3986.15 | 12607.03 | 1:06 | 240.14 | 0.000203 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0486 | 0.5865 | 3.5632 | 1.4432 | 12604 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6389 | 58.4976 | 58.7514 | 93.39 | 68.3245 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.5896 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6501 | 151.6077 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.4 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.922 | 48.022 | 68.547 | 48.834
2024-12-01 | 1:29 | 3989.15 | 12610.03 | 1:06 | 240.14 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6065 | 3.9159 | 1.4429 | 12607 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6444 | 58.5093 | 58.7576 | 93.37 | 68.319 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.333 | 60.5856 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6501 | 151.6075 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.5 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.923 | 48.018 | 68.548 | 48.831
2024-12-01 | 1:29 | 3992.15 | 12613.03 | 1:07 | 240.15 | 0.000203 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0488 | 0.5855 | 4.1032 | 1.448 | 12610 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.5213 | 58.7618 | 93.37 | 68.3141 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3327 | 60.6274 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6504 | 151.6074 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.924 | 48.015 | 68.549 | 48.828
2024-12-01 | 1:29 | 3995.15 | 12616.03 | 1:07 | 240.16 | 0.000222 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0533 | 0.5389 | 4.0081 | 1.4518 | 12613 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6222 | 58.5337 | 58.7673 | 93.35 | 68.3147 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3329 | 60.6196 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6501 | 151.6072 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.4 | 61.4 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.925 | 48.012 | 68.55 | 48.824
2024-12-01 | 1:29 | 3998.15 | 12619.03 | 1:07 | 240.15 | 0.000223 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0536 | 0.5364 | 3.9024 | 1.4488 | 12616 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.5451 | 58.7753 | 93.3433 | 68.3178 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.034 | 0 | 0 | 8.333 | 60.6159 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6506 | 151.607 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.927 | 48.008 | 68.551 | 48.821
2024-12-01 | 1:29 | 4001.15 | 12622.03 | 1:07 | 240.16 | 0.000201 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0483 | 0.5963 | 3.2874 | 1.4449 | 12619 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.5552 | 58.7802 | 93.33 | 68.3178 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3329 | 60.6383 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6514 | 151.6068 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.4 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.928 | 48.005 | 68.552 | 48.818
2024-12-01 | 1:29 | 4004.15 | 12625.03 | 1:07 | 240.15 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0453 | 0.6362 | 3.4875 | 1.4421 | 12622 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6278 | 58.5639 | 58.7869 | 93.33 | 68.3153 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.6558 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6496 | 151.6065 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.929 | 48.002 | 68.553 | 48.815
2024-12-01 | 1:29 | 4007.15 | 12628.03 | 1:07 | 240.15 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0472 | 0.6113 | 4.0397 | 1.44 | 12625 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.5712 | 58.7955 | 93.3 | 68.3171 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.018 | 0.042 | 0.001 | 0 | 8.3328 | 60.6736 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6508 | 151.6063 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.4 | 60.6 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.93 | 47.999 | 68.554 | 48.812
2024-12-01 | 1:29 | 4010.15 | 12631.03 | 1:07 | 240.14 | 0.000195 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0468 | 0.6167 | 3.4351 | 1.4411 | 12628 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.5796 | 58.8039 | 93.3 | 68.3165 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3329 | 60.6664 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6504 | 151.6061 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.4 | 60.6 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.931 | 47.995 | 68.555 | 48.809
2024-12-01 | 1:29 | 4013.15 | 12634.03 | 1:07 | 240.12 | 0.000179 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.043 | 0.672 | 3.4176 | 1.4332 | 12631 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6333 | 58.588 | 58.8096 | 93.28 | 68.3129 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.6908 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6522 | 151.6059 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.4 | 61.4 | 60.6667 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.932 | 47.992 | 68.556 | 48.806
2024-12-01 | 1:29 | 4016.15 | 12637.04 | 1:07 | 240.11 | 0.00018 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0432 | 0.6682 | 3.4202 | 1.4315 | 12634 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5889 | 58.5962 | 58.8145 | 93.25 | 68.3086 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3331 | 60.6657 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.652 | 151.6057 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.3667 | 61.3667 | 60.6 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.933 | 47.989 | 68.557 | 48.803
2024-12-01 | 1:29 | 4019.15 | 12640.04 | 1:07 | 240.1 | 0.000177 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0426 | 0.678 | 3.5796 | 1.4284 | 12637 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6056 | 58.6041 | 58.821 | 93.2433 | 68.3061 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3329 | 60.6948 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6521 | 151.6055 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.3667 | 61.4 | 60.6 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.934 | 47.986 | 68.558 | 48.8
2024-12-01 | 1:29 | 4022.15 | 12643.04 | 1:07 | 240.08 | 0.000174 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0417 | 0.691 | 4.1438 | 1.4242 | 12640 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6111 | 58.6123 | 58.8271 | 93.23 | 68.3049 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.7247 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6507 | 151.6053 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.3 | 61.4 | 60.6333 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.935 | 47.983 | 68.559 | 48.798
2024-12-01 | 1:29 | 4025.15 | 12646.04 | 1:07 | 240.07 | 0.000175 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.042 | 0.6854 | 3.9685 | 1.4234 | 12643 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6222 | 58.6212 | 58.83 | 93.2167 | 68.3037 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3328 | 60.7351 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6522 | 151.605 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.3333 | 61.4 | 60.6333 | 60.4333 | 60.3 | [5 empty] | 68.936 | 47.98 | 68.56 | 48.795
2024-12-01 | 1:30 | 4028.15 | 12649.04 | 1:07 | 240.08 | 0.000181 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0435 | 0.6619 | 3.3806 | 1.4296 | 12646 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6056 | 58.6311 | 58.8341 | 93.2033 | 68.3055 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.018 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3325 | 60.7818 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6519 | 151.6049 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.3 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.938 | 47.977 | 68.561 | 48.792
2024-12-01 | 1:30 | 4031.15 | 12652.04 | 1:07 | 240.09 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0459 | 0.626 | 3.6374 | 1.428 | 12649 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.6413 | 58.8414 | 93.1967 | 68.3067 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3325 | 60.801 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6523 | 151.6047 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.3 | 61.4 | 60.6 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.939 | 47.974 | 68.562 | 48.789
2024-12-01 | 1:30 | 4034.15 | 12655.04 | 1:07 | 240.1 | 0.00018 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0433 | 0.6637 | 3.3723 | 1.4315 | 12652 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.6519 | 58.8475 | 93.19 | 68.3043 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3325 | 60.8063 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.652 | 151.6045 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.3 | 61.4 | 60.6333 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.94 | 47.972 | 68.563 | 48.787
2024-12-01 | 1:30 | 4037.15 | 12658.04 | 1:07 | 240.11 | 0.00019 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0457 | 0.6297 | 3.48 | 1.4387 | 12655 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.6614 | 58.8524 | 93.1767 | 68.3012 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3327 | 60.7887 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6524 | 151.6042 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.3 | 61.4 | 60.6333 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.941 | 47.969 | 68.564 | 48.784
2024-12-01 | 1:30 | 4040.15 | 12661.04 | 1:07 | 240.12 | 0.000205 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0493 | 0.5842 | 3.9922 | 1.4404 | 12658 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6167 | 58.6703 | 58.8573 | 93.16 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3323 | 60.8536 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6521 | 151.6041 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.3 | 61.4 | 60.6333 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.942 | 47.966 | 68.565 | 48.781
2024-12-01 | 1:30 | 4043.15 | 12664.04 | 1:07 | 240.12 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0468 | 0.6136 | 3.4933 | 1.4456 | 12661 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6056 | 58.679 | 58.8671 | 93.15 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.017 | 0.041 | 0.001 | 0 | 8.3324 | 60.8438 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6529 | 151.6038 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.3 | 61.4 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.943 | 47.963 | 68.566 | 48.779
2024-12-01 | 1:30 | 4046.15 | 12667.04 | 1:07 | 240.13 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0468 | 0.6135 | 3.8374 | 1.4435 | 12664 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5944 | 58.6871 | 58.8818 | 93.1333 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3326 | 60.8302 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6543 | 151.6036 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.3 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.944 | 47.961 | 68.566 | 48.776
2024-12-01 | 1:30 | 4049.15 | 12670.04 | 1:07 | 240.14 | 0.0002 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0481 | 0.5968 | 3.9596 | 1.4483 | 12667 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.6951 | 58.8929 | 93.12 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3324 | 60.8683 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6543 | 151.6035 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.2333 | 61.4 | 60.6333 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.945 | 47.958 | 68.567 | 48.774
2024-12-01 | 1:30 | 4052.15 | 12673.04 | 1:08 | 240.15 | 0.000204 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0491 | 0.5854 | 3.4897 | 1.4508 | 12670 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5944 | 58.7031 | 58.899 | 93.1 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3324 | 60.8823 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6545 | 151.6033 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.2333 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.946 | 47.955 | 68.568 | 48.772
2024-12-01 | 1:30 | 4055.15 | 12676.04 | 1:08 | 240.15 | 0.000207 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0498 | 0.5792 | 4.5935 | 1.4483 | 12673 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5722 | 58.7112 | 58.9031 | 93.0833 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3326 | 60.8738 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6541 | 151.6031 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.2 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.947 | 47.953 | 68.569 | 48.769
2024-12-01 | 1:30 | 4058.15 | 12679.04 | 1:08 | 240.15 | 0.000195 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0467 | 0.6164 | 3.7508 | 1.4465 | 12676 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6 | 58.7197 | 58.9076 | 93.07 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3323 | 60.9137 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6519 | 151.6029 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.2333 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 68.948 | 47.95 | 68.57 | 48.767
2024-12-01 | 1:30 | 4061.15 | 12682.04 | 1:08 | 240.15 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.047 | 0.6131 | 3.5284 | 1.4416 | 12679 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.7286 | 58.9112 | 93.05 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3321 | 60.9598 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6532 | 151.6027 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.2 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.949 | 47.948 | 68.571 | 48.765
2024-12-01 | 1:30 | 4064.15 | 12685.04 | 1:08 | 240.15 | 0.000208 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0499 | 0.5777 | 3.8216 | 1.44 | 12682 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.738 | 58.9169 | 93.0567 | 68.2992 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3324 | 60.9246 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6551 | 151.6024 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.2 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.95 | 47.946 | 68.572 | 48.763
2024-12-01 | 1:30 | 4067.15 | 12688.04 | 1:08 | 240.14 | 0.000193 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0464 | 0.6222 | 4.1288 | 1.4375 | 12685 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5889 | 58.7484 | 58.9231 | 93.03 | 68.298 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.044 | 0.001 | 0 | 8.3324 | 60.9318 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6542 | 151.6023 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.2 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.951 | 47.943 | 68.573 | 48.76
2024-12-01 | 1:30 | 4070.15 | 12691.04 | 1:08 | 240.14 | 0.000181 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0435 | 0.6643 | 3.3271 | 1.4318 | 12688 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5889 | 58.7589 | 58.928 | 93.0133 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3323 | 60.9548 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6546 | 151.6021 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.2 | 61.4 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.952 | 47.941 | 68.574 | 48.758
2024-12-01 | 1:30 | 4073.15 | 12694.04 | 1:08 | 240.12 | 0.000187 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0448 | 0.6436 | 3.5475 | 1.4304 | 12691 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.77 | 58.9312 | 93.0067 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.022 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3324 | 60.9605 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6526 | 151.6019 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.1333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.953 | 47.939 | 68.574 | 48.756
2024-12-01 | 1:30 | 4076.15 | 12697.04 | 1:08 | 240.11 | 0.000186 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0446 | 0.6448 | 3.8552 | 1.4271 | 12694 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5556 | 58.7799 | 58.9361 | 92.9867 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.027 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3322 | 60.9958 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6547 | 151.6017 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.1 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.954 | 47.936 | 68.575 | 48.754
2024-12-01 | 1:30 | 4079.15 | 12700.04 | 1:08 | 240.09 | 0.000175 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.042 | 0.6839 | 3.7387 | 1.4262 | 12697 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5611 | 58.7895 | 58.9439 | 92.9867 | 68.2984 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3325 | 60.9601 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6538 | 151.6015 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.1 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.955 | 47.934 | 68.576 | 48.752
2024-12-01 | 1:30 | 4082.15 | 12703.04 | 1:08 | 240.08 | 0.000173 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0416 | 0.6878 | 3.5069 | 1.4239 | 12700 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 58.7984 | 58.95 | 92.98 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3323 | 61.0012 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6557 | 151.6013 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.0667 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.956 | 47.932 | 68.577 | 48.75
2024-12-01 | 1:30 | 4085.15 | 12706.04 | 1:08 | 240.09 | 0.000184 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0441 | 0.6462 | 3.7836 | 1.428 | 12703 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 58.8072 | 58.9561 | 92.9667 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3325 | 60.9801 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6556 | 151.601 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87 | 61.3333 | 60.6 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 68.957 | 47.93 | 68.578 | 48.749
2024-12-01 | 1:31 | 4088.15 | 12709.04 | 1:08 | 240.1 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0472 | 0.6031 | 3.4062 | 1.4297 | 12706 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.8161 | 58.9639 | 92.96 | 68.3006 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3326 | 60.9766 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6554 | 151.601 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.0667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 68.958 | 47.928 | 68.579 | 48.747
2024-12-01 | 1:31 | 4091.15 | 12712.04 | 1:08 | 240.1 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.0458 | 0.6225 | 3.7273 | 1.4331 | 12709 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 58.8253 | 58.9694 | 92.9467 | 68.3025 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3324 | 61.021 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6557 | 151.6007 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87.0333 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.959 | 47.926 | 68.579 | 48.745
2024-12-01 | 1:31 | 4094.15 | 12715.04 | 1:08 | 240.11 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0475 | 0.6003 | 3.8121 | 1.439 | 12712 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 58.8339 | 58.9761 | 92.92 | 68.3043 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3326 | 61.0055 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6551 | 151.6005 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.96 | 47.924 | 68.58 | 48.743
2024-12-01 | 1:31 | 4097.15 | 12718.05 | 1:08 | 240.13 | 0.000201 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0483 | 0.5929 | 3.5452 | 1.4406 | 12715 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5667 | 58.8422 | 58.9871 | 92.91 | 68.3025 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3325 | 61.0202 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6551 | 151.6004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.0333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.961 | 47.922 | 68.581 | 48.742
2024-12-01 | 1:31 | 4100.15 | 12721.05 | 1:08 | 240.13 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0478 | 0.6019 | 3.9623 | 1.443 | 12718 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 58.8506 | 58.9963 | 92.89 | 68.2994 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.039 | -0.001 | 0 | 8.3324 | 61.054 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6551 | 151.6001 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.962 | 47.921 | 68.582 | 48.74
2024-12-01 | 1:31 | 4103.15 | 12724.05 | 1:08 | 240.14 | 0.000197 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0474 | 0.6064 | 3.5567 | 1.4437 | 12721 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5889 | 58.8595 | 59.0016 | 92.88 | 68.2976 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.018 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3322 | 61.0883 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6548 | 151.5999 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.0667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.962 | 47.921 | 68.582 | 48.74
2024-12-01 | 1:31 | 4106.15 | 12727.05 | 1:08 | 240.14 | 0.000211 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0507 | 0.5682 | 3.6714 | 1.4476 | 12724 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6 | 58.8679 | 59.0061 | 92.8667 | 68.298 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.1062 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6558 | 151.5997 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.1 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.962 | 47.919 | 68.583 | 48.738
2024-12-01 | 1:31 | 4109.15 | 12730.05 | 1:08 | 240.14 | 0.00023 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0552 | 0.5224 | 4.3161 | 1.4504 | 12727 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5944 | 58.8759 | 59.0118 | 92.86 | 68.2988 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3322 | 61.1025 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.655 | 151.5997 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.963 | 47.917 | 68.583 | 48.737
2024-12-01 | 1:31 | 4112.15 | 12733.05 | 1:09 | 240.15 | 0.000206 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0494 | 0.5822 | 3.7787 | 1.4475 | 12730 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5722 | 58.8827 | 59.0155 | 92.84 | 68.2984 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3326 | 61.0639 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6556 | 151.5994 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.0667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.964 | 47.915 | 68.584 | 48.735
2024-12-01 | 1:31 | 4115.15 | 12736.05 | 1:09 | 240.14 | 0.00019 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0455 | 0.6294 | 3.5179 | 1.4424 | 12733 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.55 | 58.8886 | 59.0188 | 92.82 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3324 | 61.0962 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6557 | 151.5992 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.0667 | 61.3333 | 60.6333 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.965 | 47.914 | 68.585 | 48.734
2024-12-01 | 1:31 | 4118.15 | 12739.05 | 1:09 | 240.14 | 0.000198 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0475 | 0.6021 | 4.4611 | 1.4424 | 12736 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5778 | 58.8941 | 59.0224 | 92.81 | 68.2984 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3325 | 61.0885 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6558 | 151.5991 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.966 | 47.912 | 68.586 | 48.732
2024-12-01 | 1:31 | 4121.15 | 12742.05 | 1:09 | 240.13 | 0.000198 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0476 | 0.6009 | 4.1458 | 1.4406 | 12739 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.6 | 58.8999 | 59.0294 | 92.7967 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.332 | 61.1669 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.655 | 151.5988 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.1 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.967 | 47.911 | 68.587 | 48.731
2024-12-01 | 1:31 | 4124.15 | 12745.05 | 1:09 | 240.12 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.048 | 0.5959 | 4.0911 | 1.4368 | 12742 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.9064 | 59.0384 | 92.7833 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.1658 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6575 | 151.5987 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.968 | 47.909 | 68.587 | 48.73
2024-12-01 | 1:31 | 4127.15 | 12748.05 | 1:09 | 240.11 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0459 | 0.6241 | 3.715 | 1.4333 | 12745 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5778 | 58.9126 | 59.0469 | 92.77 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.1779 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6571 | 151.5985 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.969 | 47.907 | 68.588 | 48.728
2024-12-01 | 1:31 | 4130.15 | 12751.05 | 1:09 | 240.1 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0454 | 0.6324 | 3.4307 | 1.4295 | 12748 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5778 | 58.9197 | 59.0522 | 92.7567 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.2092 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6571 | 151.5984 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.97 | 47.906 | 68.589 | 48.727
2024-12-01 | 1:31 | 4133.15 | 12754.05 | 1:09 | 240.08 | 0.000183 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0441 | 0.6531 | 3.9302 | 1.427 | 12751 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5889 | 58.9274 | 59.0571 | 92.75 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.332 | 61.2091 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6572 | 151.5981 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.97 | 47.905 | 68.59 | 48.726
2024-12-01 | 1:31 | 4136.15 | 12757.05 | 1:09 | 240.08 | 0.000171 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.041 | 0.7022 | 3.9139 | 1.4249 | 12754 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5944 | 58.9362 | 59.0608 | 92.73 | 68.298 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3317 | 61.2542 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6557 | 151.5979 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 87.1 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.971 | 47.903 | 68.59 | 48.725
2024-12-01 | 1:31 | 4139.15 | 12760.05 | 1:09 | 240.08 | 0.000171 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0411 | 0.7007 | 3.4396 | 1.4273 | 12757 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5833 | 58.9459 | 59.0661 | 92.7167 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.2389 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6572 | 151.5977 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87.1 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.972 | 47.902 | 68.591 | 48.723
2024-12-01 | 1:31 | 4142.15 | 12763.05 | 1:09 | 240.09 | 0.000183 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.044 | 0.6531 | 3.8642 | 1.4283 | 12760 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5722 | 58.9559 | 59.0763 | 92.7033 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.332 | 61.2342 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6569 | 151.5975 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.973 | 47.9 | 68.592 | 48.722
2024-12-01 | 1:31 | 4145.15 | 12766.05 | 1:09 | 240.1 | 0.000186 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0445 | 0.644 | 3.8776 | 1.4321 | 12763 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5611 | 58.9652 | 59.0886 | 92.67 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.332 | 61.2473 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6583 | 151.5973 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.974 | 47.899 | 68.593 | 48.721
2024-12-01 | 1:32 | 4148.15 | 12769.05 | 1:09 | 240.11 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0435 | 0.6585 | 3.2748 | 1.4348 | 12766 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.55 | 58.9732 | 59.1004 | 92.67 | 68.2963 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.2399 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6579 | 151.5972 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87 | 61.3333 | 60.7 | 60.3667 | 60.2667 | [5 empty] | 68.975 | 47.898 | 68.593 | 48.72
2024-12-01 | 1:32 | 4151.15 | 12772.06 | 1:09 | 240.13 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6079 | 3.752 | 1.4398 | 12769 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5667 | 58.9802 | 59.1086 | 92.6567 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3322 | 61.2453 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6569 | 151.597 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 87 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.976 | 47.896 | 68.594 | 48.719
2024-12-01 | 1:32 | 4154.15 | 12775.06 | 1:09 | 240.14 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.047 | 0.6081 | 3.9704 | 1.4426 | 12772 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5611 | 58.987 | 59.1143 | 92.65 | 68.2976 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.036 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.2671 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.658 | 151.5968 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 87 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.977 | 47.895 | 68.595 | 48.718
2024-12-01 | 1:32 | 4157.15 | 12778.06 | 1:09 | 240.15 | 0.000202 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0485 | 0.59 | 3.7091 | 1.4423 | 12775 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5556 | 58.9933 | 59.1196 | 92.6367 | 68.2976 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3322 | 61.2631 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6577 | 151.5966 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.977 | 47.894 | 68.596 | 48.717
2024-12-01 | 1:32 | 4160.15 | 12781.06 | 1:09 | 240.15 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0473 | 0.6032 | 3.7409 | 1.4462 | 12778 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 58.9996 | 59.1261 | 92.63 | 68.298 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3321 | 61.2803 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6583 | 151.5965 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 87 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.978 | 47.893 | 68.596 | 48.716
2024-12-01 | 1:32 | 4163.15 | 12784.06 | 1:09 | 240.15 | 0.000201 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0482 | 0.5911 | 3.5398 | 1.447 | 12781 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.55 | 59.0058 | 59.1339 | 92.59 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.3203 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6583 | 151.5963 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.979 | 47.892 | 68.597 | 48.715
2024-12-01 | 1:32 | 4166.15 | 12787.06 | 1:09 | 240.15 | 0.000216 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0519 | 0.5506 | 3.6073 | 1.4493 | 12784 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5556 | 59.0124 | 59.1396 | 92.6 | 68.2955 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.3219 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.658 | 151.5961 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.9333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.98 | 47.89 | 68.598 | 48.714
2024-12-01 | 1:32 | 4169.15 | 12790.06 | 1:09 | 240.16 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0476 | 0.6016 | 3.7944 | 1.4475 | 12787 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 59.0197 | 59.1445 | 92.58 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.3303 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6589 | 151.5959 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.981 | 47.889 | 68.598 | 48.713
2024-12-01 | 1:32 | 4172.15 | 12793.06 | 1:10 | 240.15 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0452 | 0.6333 | 3.5414 | 1.4457 | 12790 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.55 | 59.0281 | 59.151 | 92.56 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.3487 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6582 | 151.5957 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.981 | 47.888 | 68.599 | 48.712
2024-12-01 | 1:32 | 4175.15 | 12796.06 | 1:10 | 240.15 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0461 | 0.6211 | 3.48 | 1.4431 | 12793 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 59.0379 | 59.158 | 92.5533 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3319 | 61.3577 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.658 | 151.5956 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.982 | 47.887 | 68.6 | 48.711
2024-12-01 | 1:32 | 4178.15 | 12799.06 | 1:10 | 240.14 | 0.000206 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0495 | 0.5784 | 4.2816 | 1.4388 | 12796 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 59.0484 | 59.1616 | 92.5333 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3318 | 61.3756 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6585 | 151.5954 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.983 | 47.886 | 68.601 | 48.711
2024-12-01 | 1:32 | 4181.15 | 12802.06 | 1:10 | 240.14 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0454 | 0.6322 | 3.5611 | 1.4375 | 12799 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.0586 | 59.1649 | 92.5267 | 68.291 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3317 | 61.4046 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6572 | 151.5952 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.984 | 47.885 | 68.601 | 48.71
2024-12-01 | 1:32 | 4184.15 | 12805.06 | 1:10 | 240.12 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0434 | 0.6607 | 3.5105 | 1.4325 | 12802 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.0683 | 59.1698 | 92.5067 | 68.2902 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3315 | 61.4301 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6587 | 151.595 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.985 | 47.884 | 68.602 | 48.709
2024-12-01 | 1:32 | 4187.15 | 12808.06 | 1:10 | 240.11 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.0452 | 0.6337 | 3.6461 | 1.4302 | 12805 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.0768 | 59.1771 | 92.48 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.4658 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6592 | 151.5949 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.986 | 47.883 | 68.603 | 48.708
2024-12-01 | 1:32 | 4190.15 | 12811.06 | 1:10 | 240.1 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0437 | 0.6565 | 3.4349 | 1.4289 | 12808 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.0839 | 59.1841 | 92.4733 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3312 | 61.4885 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6588 | 151.5947 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.986 | 47.882 | 68.603 | 48.707
2024-12-01 | 1:32 | 4193.15 | 12814.06 | 1:10 | 240.08 | 0.000177 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0424 | 0.6763 | 3.6791 | 1.4237 | 12811 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.0905 | 59.1898 | 92.46 | 68.2967 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.4911 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6583 | 151.5945 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.987 | 47.881 | 68.604 | 48.707
2024-12-01 | 1:32 | 4196.15 | 12817.07 | 1:10 | 240.08 | 0.00018 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0432 | 0.6641 | 4.3654 | 1.4268 | 12814 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.0972 | 59.1939 | 92.4333 | 68.2955 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.4829 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6602 | 151.5943 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.988 | 47.88 | 68.605 | 48.706
2024-12-01 | 1:32 | 4199.15 | 12820.07 | 1:10 | 240.08 | 0.000186 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0447 | 0.6418 | 3.6201 | 1.4259 | 12817 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5556 | 59.1038 | 59.2012 | 92.44 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3315 | 61.4797 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6605 | 151.5941 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.9 | 61.3667 | 60.7 | 60.4333 | 60.3 | [5 empty] | 68.989 | 47.88 | 68.605 | 48.705
2024-12-01 | 1:32 | 4202.15 | 12823.07 | 1:10 | 240.08 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0436 | 0.6579 | 3.4251 | 1.4296 | 12820 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.1105 | 59.2124 | 92.42 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.034 | 0.001 | 0 | 8.3315 | 61.4938 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6591 | 151.594 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.9 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.99 | 47.879 | 68.606 | 48.705
2024-12-01 | 1:32 | 4205.15 | 12826.07 | 1:10 | 240.09 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0436 | 0.6574 | 3.1817 | 1.4313 | 12823 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 59.1175 | 59.2239 | 92.4133 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.5313 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6597 | 151.5938 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.99 | 47.878 | 68.607 | 48.704
2024-12-01 | 1:33 | 4208.15 | 12829.07 | 1:10 | 240.1 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0433 | 0.6615 | 3.3744 | 1.4357 | 12826 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.1253 | 59.2306 | 92.4 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3316 | 61.4991 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6591 | 151.5936 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.991 | 47.877 | 68.607 | 48.704
2024-12-01 | 1:33 | 4211.15 | 12832.07 | 1:10 | 240.11 | 0.000187 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0448 | 0.6398 | 3.5112 | 1.4403 | 12829 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.1342 | 59.2349 | 92.37 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3315 | 61.5213 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6599 | 151.5935 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.992 | 47.877 | 68.608 | 48.703
2024-12-01 | 1:33 | 4214.15 | 12835.07 | 1:10 | 240.12 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0461 | 0.6225 | 3.5557 | 1.4448 | 12832 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.1445 | 59.2414 | 92.3633 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3316 | 61.5122 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6592 | 151.5933 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.993 | 47.876 | 68.609 | 48.703
2024-12-01 | 1:33 | 4217.15 | 12838.07 | 1:10 | 240.14 | 0.000185 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0444 | 0.6481 | 3.5557 | 1.4432 | 12835 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.1562 | 59.2471 | 92.35 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.548 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6613 | 151.5932 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.993 | 47.876 | 68.609 | 48.703
2024-12-01 | 1:33 | 4220.15 | 12841.07 | 1:10 | 240.14 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0469 | 0.6129 | 3.5795 | 1.4449 | 12838 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.1669 | 59.252 | 92.3367 | 68.2959 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.018 | 0.044 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.5621 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6604 | 151.5929 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.993 | 47.875 | 68.609 | 48.702
2024-12-01 | 1:33 | 4223.15 | 12844.07 | 1:10 | 240.14 | 0.000205 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0493 | 0.5828 | 3.8491 | 1.4483 | 12841 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.1763 | 59.259 | 92.32 | 68.2959 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.5698 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6601 | 151.5928 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.994 | 47.875 | 68.61 | 48.702
2024-12-01 | 1:33 | 4226.15 | 12847.07 | 1:10 | 240.14 | 0.000228 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0547 | 0.5267 | 3.996 | 1.4499 | 12844 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.1852 | 59.2655 | 92.3 | 68.2947 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3317 | 61.5365 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6617 | 151.5926 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.995 | 47.874 | 68.611 | 48.701
2024-12-01 | 1:33 | 4229.15 | 12850.07 | 1:10 | 240.15 | 0.000215 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0515 | 0.5574 | 3.8691 | 1.4483 | 12847 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 59.193 | 59.2696 | 92.3 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3315 | 61.5729 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6621 | 151.5924 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.996 | 47.874 | 68.611 | 48.701
2024-12-01 | 1:33 | 4232.15 | 12853.07 | 1:11 | 240.14 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0461 | 0.6229 | 3.2308 | 1.4437 | 12850 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.2006 | 59.2737 | 92.27 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3315 | 61.5828 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6612 | 151.5923 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 86.8667 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 68.996 | 47.873 | 68.612 | 48.701
2024-12-01 | 1:33 | 4235.15 | 12856.07 | 1:11 | 240.15 | 0.0002 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.048 | 0.5969 | 3.7719 | 1.4413 | 12853 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.2081 | 59.2786 | 92.25 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3312 | 61.6231 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6611 | 151.5921 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.997 | 47.873 | 68.612 | 48.701
2024-12-01 | 1:33 | 4238.15 | 12859.07 | 1:11 | 240.15 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.0474 | 0.604 | 3.7187 | 1.4431 | 12856 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.2154 | 59.2847 | 92.25 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.04 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.6111 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6617 | 151.592 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8333 | 61.3333 | 60.6333 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 68.998 | 47.872 | 68.613 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4241.15 | 12862.07 | 1:11 | 240.15 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0474 | 0.6041 | 3.5976 | 1.4359 | 12859 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5444 | 59.2219 | 59.2937 | 92.2367 | 68.2955 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3311 | 61.6523 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6627 | 151.5918 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 86.8667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.999 | 47.872 | 68.614 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4244.15 | 12865.07 | 1:11 | 240.13 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0462 | 0.6189 | 3.7458 | 1.4345 | 12862 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5278 | 59.2286 | 59.3055 | 92.2167 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3312 | 61.6494 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6608 | 151.5916 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 68.999 | 47.871 | 68.614 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4247.15 | 12868.07 | 1:11 | 240.12 | 0.000195 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0468 | 0.6104 | 3.3277 | 1.4299 | 12865 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5556 | 59.2365 | 59.321 | 92.21 | 68.2967 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.041 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3313 | 61.651 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6615 | 151.5914 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.7 | 86.8333 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69 | 47.871 | 68.615 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4250.15 | 12871.08 | 1:11 | 240.11 | 0.000185 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0445 | 0.6422 | 3.6859 | 1.4284 | 12868 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5389 | 59.245 | 59.332 | 92.19 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.6582 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6609 | 151.5912 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 86.8 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.001 | 47.871 | 68.615 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4253.15 | 12874.08 | 1:11 | 240.09 | 0.000181 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0435 | 0.658 | 4.1293 | 1.4264 | 12871 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 59.2538 | 59.3382 | 92.19 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.671 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6629 | 151.591 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.002 | 47.871 | 68.616 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4256.15 | 12877.08 | 1:11 | 240.09 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0432 | 0.6616 | 3.7553 | 1.4251 | 12874 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.2629 | 59.3439 | 92.1767 | 68.291 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3314 | 61.6729 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6625 | 151.5909 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.7667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.002 | 47.87 | 68.617 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4259.15 | 12880.08 | 1:11 | 240.08 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0446 | 0.639 | 3.2737 | 1.4291 | 12877 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5278 | 59.2709 | 59.3488 | 92.16 | 68.2906 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.6907 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6628 | 151.5908 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.8 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.003 | 47.87 | 68.617 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4262.15 | 12883.08 | 1:11 | 240.09 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0458 | 0.6247 | 3.4018 | 1.4308 | 12880 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 59.2775 | 59.352 | 92.14 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3312 | 61.7036 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6631 | 151.5906 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.7667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.004 | 47.87 | 68.618 | 48.7
2024-12-01 | 1:33 | 4265.15 | 12886.08 | 1:11 | 240.11 | 0.000186 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0445 | 0.6438 | 3.3925 | 1.432 | 12883 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5333 | 59.2837 | 59.3569 | 92.1333 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3311 | 61.7276 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6632 | 151.5905 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 86.7667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.004 | 47.87 | 68.618 | 48.7
2024-12-01 | 1:34 | 4268.15 | 12889.08 | 1:11 | 240.11 | 0.000205 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0492 | 0.5832 | 3.4785 | 1.4369 | 12886 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4889 | 59.2891 | 59.3631 | 92.12 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3308 | 61.7725 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6618 | 151.5903 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.005 | 47.87 | 68.619 | 48.7
2024-12-01 | 1:34 | 4271.15 | 12892.08 | 1:11 | 240.13 | 0.000201 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0484 | 0.5943 | 3.5524 | 1.4412 | 12889 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.293 | 59.3684 | 92.09 | 68.2882 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.331 | 61.7638 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6642 | 151.5901 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.006 | 47.87 | 68.62 | 48.7
2024-12-01 | 1:34 | 4274.15 | 12895.08 | 1:11 | 240.13 | 0.000197 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0473 | 0.6091 | 3.4588 | 1.443 | 12892 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.2962 | 59.3729 | 92.07 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.018 | 0.043 | 0 | 0 | 8.331 | 61.7629 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6626 | 151.59 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.007 | 47.87 | 68.62 | 48.701
2024-12-01 | 1:34 | 4277.15 | 12898.08 | 1:11 | 240.14 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0477 | 0.6023 | 3.1999 | 1.4434 | 12895 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.2999 | 59.379 | 92.07 | 68.2878 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3312 | 61.7567 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6641 | 151.5898 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.007 | 47.87 | 68.621 | 48.701
2024-12-01 | 1:34 | 4280.15 | 12901.08 | 1:11 | 240.14 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.046 | 0.6241 | 3.7954 | 1.4447 | 12898 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5278 | 59.3036 | 59.3855 | 92.0567 | 68.2927 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3313 | 61.7467 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6632 | 151.5896 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6667 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.008 | 47.87 | 68.621 | 48.701
2024-12-01 | 1:34 | 4283.15 | 12904.08 | 1:11 | 240.14 | 0.000199 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.007 | 0.0479 | 0.6002 | 3.5293 | 1.4489 | 12901 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.308 | 59.3904 | 92.04 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3309 | 61.8033 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6635 | 151.5895 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.009 | 47.87 | 68.622 | 48.702
2024-12-01 | 1:34 | 4286.15 | 12907.08 | 1:11 | 240.14 | 0.000205 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0491 | 0.5847 | 3.533 | 1.4494 | 12904 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4944 | 59.3133 | 59.3937 | 92.03 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 61.8605 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6629 | 151.5893 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.3667 | 60.6667 | 60.3667 | 60.2667 | [5 empty] | 69.009 | 47.87 | 68.623 | 48.702
2024-12-01 | 1:34 | 4289.15 | 12910.08 | 1:11 | 240.15 | 0.000194 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0465 | 0.6184 | 3.9607 | 1.447 | 12907 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.3198 | 59.3982 | 92.0133 | 68.2882 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 61.8792 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6624 | 151.5891 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.01 | 47.87 | 68.623 | 48.702
2024-12-01 | 1:34 | 4292.15 | 12913.08 | 1:12 | 240.14 | 0.000187 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0449 | 0.6403 | 3.6249 | 1.4414 | 12910 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5222 | 59.3274 | 59.4059 | 92.0067 | 68.2906 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3307 | 61.8583 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6633 | 151.589 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.011 | 47.871 | 68.624 | 48.703
2024-12-01 | 1:34 | 4295.15 | 12916.08 | 1:12 | 240.14 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0474 | 0.6055 | 4.1392 | 1.4406 | 12913 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.3362 | 59.4137 | 91.98 | 68.2927 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3308 | 61.8502 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6633 | 151.5888 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.011 | 47.871 | 68.624 | 48.703
2024-12-01 | 1:34 | 4298.15 | 12919.08 | 1:12 | 240.14 | 0.000201 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0483 | 0.5929 | 4.3304 | 1.4398 | 12916 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4778 | 59.3464 | 59.4206 | 91.98 | 68.291 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.034 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3308 | 61.8627 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6648 | 151.5886 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.012 | 47.871 | 68.625 | 48.704
2024-12-01 | 1:34 | 4301.15 | 12922.08 | 1:12 | 240.12 | 0.000199 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0478 | 0.6012 | 4.1451 | 1.4353 | 12919 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.3562 | 59.4273 | 91.9667 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0 | 8.331 | 61.8491 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6633 | 151.5884 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.013 | 47.871 | 68.625 | 48.704
2024-12-01 | 1:34 | 4304.15 | 12925.08 | 1:12 | 240.11 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0451 | 0.6373 | 3.8968 | 1.4325 | 12922 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5 | 59.3652 | 59.4345 | 91.9467 | 68.2927 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3311 | 61.8373 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6651 | 151.5883 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.013 | 47.872 | 68.626 | 48.705
2024-12-01 | 1:34 | 4307.15 | 12928.08 | 1:12 | 240.1 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0452 | 0.6337 | 3.5117 | 1.4318 | 12925 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.3732 | 59.4441 | 91.94 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3309 | 61.8782 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6658 | 151.5882 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.014 | 47.872 | 68.626 | 48.705
2024-12-01 | 1:34 | 4310.15 | 12931.08 | 1:12 | 240.09 | 0.000187 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0448 | 0.6424 | 3.5952 | 1.427 | 12928 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5 | 59.3805 | 59.4527 | 91.9133 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.331 | 61.8668 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6646 | 151.588 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.015 | 47.872 | 68.627 | 48.706
2024-12-01 | 1:34 | 4313.15 | 12934.08 | 1:12 | 240.08 | 0.000182 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0437 | 0.658 | 4.344 | 1.4244 | 12931 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.3873 | 59.459 | 91.9 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3309 | 61.8877 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6657 | 151.5879 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.015 | 47.873 | 68.628 | 48.707
2024-12-01 | 1:34 | 4316.15 | 12937.08 | 1:12 | 240.07 | 0.000183 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.044 | 0.6529 | 3.611 | 1.425 | 12934 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5 | 59.3935 | 59.4624 | 91.8867 | 68.2955 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3309 | 61.9024 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6652 | 151.5876 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.016 | 47.873 | 68.628 | 48.707
2024-12-01 | 1:34 | 4319.15 | 12940.08 | 1:12 | 240.08 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0459 | 0.6257 | 4.205 | 1.4296 | 12937 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.3997 | 59.4665 | 91.8733 | 68.2963 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.017 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3309 | 61.9112 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6638 | 151.5875 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6333 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.017 | 47.874 | 68.629 | 48.708
2024-12-01 | 1:34 | 4322.15 | 12943.08 | 1:12 | 240.09 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0461 | 0.6223 | 4.256 | 1.43 | 12940 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5056 | 59.4059 | 59.4727 | 91.8533 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3307 | 61.945 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.664 | 151.5874 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6333 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.017 | 47.874 | 68.629 | 48.709
2024-12-01 | 1:34 | 4325.15 | 12946.09 | 1:12 | 240.11 | 0.00019 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0455 | 0.6275 | 3.653 | 1.4348 | 12943 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.4123 | 59.478 | 91.8533 | 68.2959 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3307 | 61.9478 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6643 | 151.5872 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.6667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.018 | 47.875 | 68.63 | 48.709
2024-12-01 | 1:35 | 4328.15 | 12949.09 | 1:12 | 240.12 | 0.000195 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0468 | 0.6108 | 3.8983 | 1.4404 | 12946 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.4198 | 59.4841 | 91.84 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3308 | 61.9543 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6645 | 151.5871 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.019 | 47.875 | 68.63 | 48.71
2024-12-01 | 1:35 | 4331.15 | 12952.08 | 1:12 | 240.13 | 0.0002 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.048 | 0.5923 | 3.6613 | 1.4425 | 12949 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.4283 | 59.4914 | 91.82 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3308 | 61.9477 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6661 | 151.5869 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.019 | 47.876 | 68.631 | 48.711
2024-12-01 | 1:35 | 4334.15 | 12955.09 | 1:12 | 240.14 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0475 | 0.5998 | 3.7936 | 1.4416 | 12952 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5111 | 59.438 | 59.498 | 91.81 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3308 | 61.9698 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6657 | 151.5868 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.02 | 47.876 | 68.631 | 48.712
2024-12-01 | 1:35 | 4337.15 | 12958.09 | 1:12 | 240.15 | 0.000195 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0468 | 0.609 | 3.5087 | 1.4423 | 12955 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5167 | 59.4479 | 59.5029 | 91.79 | 68.2906 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3307 | 61.9883 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6665 | 151.5866 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.7 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.021 | 47.877 | 68.632 | 48.712
2024-12-01 | 1:35 | 4340.15 | 12961.09 | 1:12 | 240.16 | 0.000204 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0489 | 0.5827 | 3.6925 | 1.448 | 12958 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5 | 59.4584 | 59.509 | 91.7833 | 68.2894 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.023 | 0.001 | 0 | 8.3307 | 61.9968 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6674 | 151.5865 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6333 | 86.6667 | 61.3667 | 60.6667 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.021 | 47.877 | 68.632 | 48.712
2024-12-01 | 1:35 | 4343.15 | 12964.08 | 1:12 | 240.15 | 0.000219 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0525 | 0.5452 | 3.7386 | 1.4511 | 12961 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4944 | 59.4686 | 59.5163 | 91.77 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3306 | 62.0196 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.667 | 151.5862 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6333 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.021 | 47.878 | 68.633 | 48.713
2024-12-01 | 1:35 | 4346.15 | 12967.09 | 1:12 | 240.16 | 0.000225 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0539 | 0.5312 | 3.8472 | 1.4487 | 12964 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4944 | 59.478 | 59.5249 | 91.7633 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3306 | 62.0265 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6668 | 151.5861 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.022 | 47.878 | 68.633 | 48.714
2024-12-01 | 1:35 | 4349.15 | 12970.09 | 1:12 | 240.16 | 0.000206 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0494 | 0.5824 | 3.2913 | 1.4454 | 12967 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4944 | 59.4861 | 59.538 | 91.75 | 68.2988 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.0445 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6658 | 151.5859 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.3667 | 60.7 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.023 | 47.879 | 68.634 | 48.715
2024-12-01 | 1:35 | 4352.15 | 12973.09 | 1:13 | 240.15 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0452 | 0.6357 | 3.5003 | 1.4408 | 12970 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.5 | 59.4939 | 59.551 | 91.7367 | 68.2988 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.0874 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6647 | 151.5859 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.023 | 47.879 | 68.634 | 48.716
2024-12-01 | 1:35 | 4355.15 | 12976.09 | 1:13 | 240.15 | 0.000199 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0478 | 0.6046 | 3.9145 | 1.4439 | 12973 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4944 | 59.5015 | 59.5588 | 91.7167 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.043 | 0.001 | 0 | 8.3306 | 62.0528 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6669 | 151.5856 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.024 | 47.88 | 68.635 | 48.717
2024-12-01 | 1:35 | 4358.15 | 12979.09 | 1:13 | 240.14 | 0.000192 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0462 | 0.6272 | 3.6384 | 1.4393 | 12976 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4889 | 59.509 | 59.5629 | 91.69 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.0779 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6658 | 151.5854 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.025 | 47.881 | 68.635 | 48.718
2024-12-01 | 1:35 | 4361.15 | 12982.09 | 1:13 | 240.13 | 0.000191 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0459 | 0.6298 | 3.4584 | 1.4365 | 12979 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5167 | 59.5682 | 91.6767 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3307 | 62.0558 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6673 | 151.5854 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.025 | 47.881 | 68.636 | 48.719
2024-12-01 | 1:35 | 4364.15 | 12985.09 | 1:13 | 240.12 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0451 | 0.6387 | 3.606 | 1.4317 | 12982 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4889 | 59.5247 | 59.5735 | 91.67 | 68.2967 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3309 | 62.0406 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6676 | 151.5851 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5333 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.026 | 47.882 | 68.636 | 48.72
2024-12-01 | 1:35 | 4367.15 | 12988.09 | 1:13 | 240.11 | 0.000178 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0428 | 0.6718 | 3.2339 | 1.4281 | 12985 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4778 | 59.5333 | 59.5776 | 91.6567 | 68.2959 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.0942 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6656 | 151.5851 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.027 | 47.883 | 68.637 | 48.721
2024-12-01 | 1:35 | 4370.15 | 12991.09 | 1:13 | 240.09 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0435 | 0.6592 | 3.7976 | 1.4275 | 12988 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4778 | 59.5416 | 59.5808 | 91.6433 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.1286 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6673 | 151.5849 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.027 | 47.884 | 68.637 | 48.722
2024-12-01 | 1:35 | 4373.15 | 12994.09 | 1:13 | 240.08 | 0.000166 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0398 | 0.721 | 3.654 | 1.4224 | 12991 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4667 | 59.5509 | 59.5849 | 91.6367 | 68.2894 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.1367 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6667 | 151.5848 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.028 | 47.884 | 68.638 | 48.723
2024-12-01 | 1:35 | 4376.15 | 12997.09 | 1:13 | 240.08 | 0.000168 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0403 | 0.7072 | 3.3325 | 1.4262 | 12994 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5607 | 59.5898 | 91.6233 | 68.2873 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.038 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.1175 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6664 | 151.5846 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.029 | 47.885 | 68.638 | 48.724
2024-12-01 | 1:35 | 4379.15 | 13000.09 | 1:13 | 240.09 | 0.000179 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0429 | 0.6647 | 3.526 | 1.428 | 12997 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4611 | 59.5697 | 59.5984 | 91.6167 | 68.2894 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.1207 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6671 | 151.5844 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.029 | 47.886 | 68.639 | 48.725
2024-12-01 | 1:35 | 4382.15 | 13003.09 | 1:13 | 240.09 | 0.00018 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0431 | 0.6614 | 3.6214 | 1.4313 | 13000 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4778 | 59.5777 | 59.6069 | 91.59 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.1335 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6678 | 151.5843 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.03 | 47.887 | 68.639 | 48.726
2024-12-01 | 1:35 | 4385.15 | 13006.09 | 1:13 | 240.1 | 0.00018 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0432 | 0.6591 | 3.5025 | 1.4341 | 13003 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4556 | 59.5843 | 59.6135 | 91.5733 | 68.289 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.038 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.1623 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6671 | 151.5842 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.031 | 47.887 | 68.64 | 48.727
2024-12-01 | 1:36 | 4388.15 | 13009.09 | 1:13 | 240.11 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0464 | 0.6155 | 3.7857 | 1.4385 | 13006 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5896 | 59.618 | 91.5667 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.1552 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6671 | 151.584 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.031 | 47.888 | 68.641 | 48.728
2024-12-01 | 1:36 | 4391.15 | 13012.09 | 1:13 | 240.12 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0469 | 0.612 | 3.7706 | 1.4425 | 13009 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5936 | 59.6233 | 91.56 | 68.2882 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3306 | 62.1434 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6685 | 151.5839 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.032 | 47.889 | 68.641 | 48.729
2024-12-01 | 1:36 | 4394.15 | 13015.09 | 1:13 | 240.13 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0461 | 0.6228 | 3.6982 | 1.4427 | 13012 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5964 | 59.6314 | 91.5467 | 68.2927 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3304 | 62.1732 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6686 | 151.5837 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4667 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.032 | 47.89 | 68.642 | 48.73
2024-12-01 | 1:36 | 4397.15 | 13018.1 | 1:13 | 240.13 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0452 | 0.6354 | 3.891 | 1.4419 | 13015 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4722 | 59.5987 | 59.6375 | 91.54 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.02 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.1899 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6683 | 151.5835 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4667 | 61.4 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.033 | 47.891 | 68.642 | 48.731
2024-12-01 | 1:36 | 4400.15 | 13021.1 | 1:13 | 240.14 | 0.00019 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0456 | 0.6323 | 3.617 | 1.4468 | 13018 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4611 | 59.5996 | 59.6406 | 91.52 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.216 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6687 | 151.5835 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3667 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.034 | 47.892 | 68.643 | 48.732
2024-12-01 | 1:36 | 4403.15 | 13024.1 | 1:13 | 240.14 | 0.000215 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0516 | 0.5597 | 4.631 | 1.4483 | 13021 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.6 | 59.6455 | 91.5133 | 68.2935 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.2086 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6675 | 151.5832 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.034 | 47.893 | 68.643 | 48.734
2024-12-01 | 1:36 | 4406.15 | 13027.1 | 1:13 | 240.14 | 0.000205 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0492 | 0.5866 | 3.3933 | 1.4499 | 13024 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4611 | 59.6001 | 59.6547 | 91.49 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.2027 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6704 | 151.5832 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3667 | 60.7 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.035 | 47.893 | 68.644 | 48.735
2024-12-01 | 1:36 | 4409.15 | 13030.1 | 1:13 | 240.14 | 0.000192 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.046 | 0.6259 | 3.6427 | 1.447 | 13027 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.601 | 59.662 | 91.47 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3305 | 62.2088 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6692 | 151.5829 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.036 | 47.894 | 68.644 | 48.736
2024-12-01 | 1:36 | 4412.15 | 13033.1 | 1:14 | 240.14 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0459 | 0.6285 | 3.5306 | 1.4444 | 13030 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.6025 | 59.668 | 91.46 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.26 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6668 | 151.5828 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.036 | 47.895 | 68.645 | 48.737
2024-12-01 | 1:36 | 4415.15 | 13036.1 | 1:14 | 240.14 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0472 | 0.6097 | 4.0127 | 1.4434 | 13033 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.6052 | 59.6722 | 91.46 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.2664 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6676 | 151.5826 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.037 | 47.896 | 68.645 | 48.738
2024-12-01 | 1:36 | 4418.15 | 13039.1 | 1:14 | 240.14 | 0.000199 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0477 | 0.603 | 3.6532 | 1.4398 | 13036 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.6092 | 59.679 | 91.4467 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.2351 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6682 | 151.5825 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.038 | 47.897 | 68.646 | 48.74
2024-12-01 | 1:36 | 4421.15 | 13042.1 | 1:14 | 240.14 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0455 | 0.6322 | 3.3393 | 1.4372 | 13039 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.6145 | 59.6859 | 91.44 | 68.2963 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.2635 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6684 | 151.5824 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.038 | 47.898 | 68.646 | 48.741
2024-12-01 | 1:36 | 4424.15 | 13045.1 | 1:14 | 240.13 | 0.000192 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0461 | 0.6246 | 3.7147 | 1.4313 | 13042 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.6212 | 59.6933 | 91.42 | 68.2947 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.2789 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6695 | 151.5822 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.6667 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.039 | 47.899 | 68.647 | 48.742
2024-12-01 | 1:36 | 4427.15 | 13048.1 | 1:14 | 240.11 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0451 | 0.6391 | 3.2323 | 1.4299 | 13045 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4556 | 59.6296 | 59.7014 | 91.42 | 68.2927 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3299 | 62.3221 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6701 | 151.5821 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.3 | [5 empty] | 69.039 | 47.9 | 68.647 | 48.744
2024-12-01 | 1:36 | 4430.15 | 13051.1 | 1:14 | 240.11 | 0.000184 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0442 | 0.6515 | 3.6951 | 1.4276 | 13048 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4667 | 59.6398 | 59.7088 | 91.4067 | 68.2922 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.022 | 0.035 | 0 | 0 | 8.33 | 62.3164 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6697 | 151.582 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3333 | 60.7 | 60.5 | 60.2667 | [5 empty] | 69.04 | 47.902 | 68.648 | 48.745
2024-12-01 | 1:36 | 4433.15 | 13054.1 | 1:14 | 240.1 | 0.00018 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0432 | 0.667 | 3.8192 | 1.4251 | 13051 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.6516 | 59.7129 | 91.3867 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3302 | 62.3073 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6709 | 151.5817 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.041 | 47.903 | 68.648 | 48.746
2024-12-01 | 1:36 | 4436.15 | 13057.1 | 1:14 | 240.09 | 0.000175 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0421 | 0.6843 | 3.5234 | 1.4251 | 13054 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.6641 | 59.7161 | 91.3867 | 68.291 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3304 | 62.2803 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6696 | 151.5817 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.041 | 47.904 | 68.649 | 48.748
2024-12-01 | 1:36 | 4439.15 | 13060.1 | 1:14 | 240.09 | 0.000183 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.044 | 0.6536 | 3.4825 | 1.4283 | 13057 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.6778 | 59.7222 | 91.37 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.3299 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6699 | 151.5815 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.042 | 47.905 | 68.649 | 48.749
2024-12-01 | 1:36 | 4442.15 | 13063.1 | 1:14 | 240.1 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0454 | 0.6334 | 3.5494 | 1.4318 | 13060 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.6911 | 59.7276 | 91.35 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.3367 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6699 | 151.5814 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3667 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.043 | 47.906 | 68.65 | 48.75
2024-12-01 | 1:36 | 4445.15 | 13066.1 | 1:14 | 240.11 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0469 | 0.6125 | 3.8623 | 1.4318 | 13063 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.7044 | 59.7312 | 91.33 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.3167 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6703 | 151.5812 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.043 | 47.907 | 68.65 | 48.752
2024-12-01 | 1:37 | 4448.15 | 13069.1 | 1:14 | 240.12 | 0.000192 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0462 | 0.6232 | 3.795 | 1.4384 | 13066 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.7178 | 59.7361 | 91.33 | 68.2906 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.3252 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6692 | 151.5811 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3333 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.044 | 47.909 | 68.651 | 48.753
2024-12-01 | 1:37 | 4451.15 | 13072.11 | 1:14 | 240.13 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0479 | 0.6003 | 3.4554 | 1.4406 | 13069 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.7308 | 59.7439 | 91.31 | 68.289 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.3621 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6705 | 151.581 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.044 | 47.91 | 68.651 | 48.755
2024-12-01 | 1:37 | 4454.15 | 13075.11 | 1:14 | 240.13 | 0.000199 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0478 | 0.6015 | 3.5013 | 1.4432 | 13072 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.7432 | 59.7496 | 91.3 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.3554 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6694 | 151.5808 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.045 | 47.911 | 68.652 | 48.756
2024-12-01 | 1:37 | 4457.15 | 13078.1 | 1:14 | 240.14 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0477 | 0.6018 | 4.004 | 1.4411 | 13075 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4222 | 59.7541 | 59.7582 | 91.28 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.3646 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6697 | 151.5806 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.046 | 47.913 | 68.652 | 48.758
2024-12-01 | 1:37 | 4460.15 | 13081.11 | 1:14 | 240.14 | 0.000205 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0491 | 0.5843 | 3.9521 | 1.446 | 13078 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.7636 | 59.7729 | 91.26 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.024 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3301 | 62.387 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6695 | 151.5805 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3333 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.046 | 47.913 | 68.652 | 48.758
2024-12-01 | 1:37 | 4463.15 | 13084.11 | 1:14 | 240.15 | 0.000221 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0532 | 0.5405 | 3.598 | 1.4477 | 13081 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4389 | 59.772 | 59.7855 | 91.25 | 68.2878 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3302 | 62.388 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6698 | 151.5804 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3667 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.046 | 47.914 | 68.653 | 48.76
2024-12-01 | 1:37 | 4466.15 | 13087.11 | 1:14 | 240.15 | 0.000231 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0556 | 0.5171 | 3.632 | 1.4516 | 13084 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.45 | 59.779 | 59.7941 | 91.2367 | 68.2878 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.3986 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.671 | 151.5802 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.047 | 47.915 | 68.653 | 48.761
2024-12-01 | 1:37 | 4469.15 | 13090.11 | 1:14 | 240.14 | 0.000208 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0499 | 0.5757 | 3.2007 | 1.447 | 13087 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4444 | 59.7852 | 59.8006 | 91.23 | 68.2865 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.029 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.4099 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6713 | 151.58 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.048 | 47.917 | 68.654 | 48.763
2024-12-01 | 1:37 | 4472.15 | 13093.11 | 1:15 | 240.14 | 0.000204 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5877 | 4.7705 | 1.4421 | 13090 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.7901 | 59.8055 | 91.21 | 68.2845 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.33 | 62.4276 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6704 | 151.58 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.048 | 47.918 | 68.654 | 48.765
2024-12-01 | 1:37 | 4475.15 | 13096.11 | 1:15 | 240.14 | 0.000202 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0486 | 0.5903 | 3.8062 | 1.4416 | 13093 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.7936 | 59.8076 | 91.21 | 68.2849 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3301 | 62.4194 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6688 | 151.5798 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.049 | 47.92 | 68.655 | 48.766
2024-12-01 | 1:37 | 4478.15 | 13099.11 | 1:15 | 240.13 | 0.000202 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0485 | 0.5916 | 3.6099 | 1.4391 | 13096 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4333 | 59.7962 | 59.8108 | 91.1967 | 68.2849 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.33 | 62.4434 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6706 | 151.5797 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2667 | [5 empty] | 69.049 | 47.921 | 68.655 | 48.768
2024-12-01 | 1:37 | 4481.15 | 13102.11 | 1:15 | 240.13 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0471 | 0.6095 | 4.2625 | 1.4381 | 13099 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4222 | 59.7976 | 59.8169 | 91.1833 | 68.2857 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.33 | 62.4491 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6704 | 151.5795 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.05 | 47.923 | 68.656 | 48.77
2024-12-01 | 1:37 | 4484.15 | 13105.11 | 1:15 | 240.11 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0453 | 0.6334 | 3.8976 | 1.4318 | 13102 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.7987 | 59.8243 | 91.1767 | 68.2869 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3298 | 62.489 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6713 | 151.5794 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.051 | 47.924 | 68.656 | 48.772
2024-12-01 | 1:37 | 4487.15 | 13108.11 | 1:15 | 240.1 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0451 | 0.6351 | 3.8207 | 1.4289 | 13105 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.7994 | 59.832 | 91.15 | 68.2869 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3295 | 62.5294 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6702 | 151.5793 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.3 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.051 | 47.926 | 68.657 | 48.773
2024-12-01 | 1:37 | 4490.15 | 13111.11 | 1:15 | 240.08 | 0.000185 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0445 | 0.6438 | 3.8812 | 1.4262 | 13108 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8003 | 59.839 | 91.14 | 68.2857 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3295 | 62.5309 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6729 | 151.5791 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2667 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.052 | 47.928 | 68.657 | 48.775
2024-12-01 | 1:37 | 4493.15 | 13114.11 | 1:15 | 240.08 | 0.000179 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.043 | 0.6662 | 4.2486 | 1.4242 | 13111 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8009 | 59.8443 | 91.11 | 68.2873 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3299 | 62.4927 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6738 | 151.579 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.053 | 47.929 | 68.658 | 48.777
2024-12-01 | 1:37 | 4496.15 | 13117.11 | 1:15 | 240.07 | 0.000178 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0428 | 0.6696 | 3.8423 | 1.4253 | 13114 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8015 | 59.848 | 91.1033 | 68.2886 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3299 | 62.5035 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6715 | 151.5788 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.053 | 47.931 | 68.658 | 48.779
2024-12-01 | 1:37 | 4499.15 | 13120.11 | 1:15 | 240.08 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0452 | 0.6342 | 3.8911 | 1.4301 | 13117 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8033 | 59.8524 | 91.09 | 68.2886 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.031 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3299 | 62.5045 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6714 | 151.5787 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.054 | 47.932 | 68.659 | 48.781
2024-12-01 | 1:37 | 4502.15 | 13123.11 | 1:15 | 240.09 | 0.000182 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0437 | 0.6556 | 4.381 | 1.4306 | 13120 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8064 | 59.8586 | 91.0833 | 68.2878 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.5507 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6725 | 151.5786 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.054 | 47.934 | 68.659 | 48.783
2024-12-01 | 1:37 | 4505.15 | 13126.11 | 1:15 | 240.1 | 0.000183 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0439 | 0.6512 | 3.3219 | 1.4352 | 13123 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4222 | 59.8108 | 59.8659 | 91.07 | 68.2869 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3297 | 62.5435 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.672 | 151.5784 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4667 | 60.2667 | [5 empty] | 69.055 | 47.936 | 68.66 | 48.785
2024-12-01 | 1:38 | 4508.15 | 13129.11 | 1:15 | 240.12 | 0.000195 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0468 | 0.6103 | 3.4736 | 1.4381 | 13126 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8166 | 59.872 | 91.0633 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3303 | 62.4844 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6708 | 151.5783 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.056 | 47.938 | 68.66 | 48.787
2024-12-01 | 1:38 | 4511.15 | 13132.11 | 1:15 | 240.13 | 0.000194 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0467 | 0.6137 | 3.7212 | 1.4406 | 13129 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8237 | 59.8798 | 91.05 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.33 | 62.5224 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6719 | 151.5781 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.056 | 47.939 | 68.661 | 48.789
2024-12-01 | 1:38 | 4514.15 | 13135.11 | 1:15 | 240.14 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.0479 | 0.5989 | 3.5888 | 1.4422 | 13132 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8318 | 59.8906 | 91.02 | 68.2824 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3299 | 62.5406 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.673 | 151.578 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.057 | 47.941 | 68.661 | 48.791
2024-12-01 | 1:38 | 4517.15 | 13138.11 | 1:15 | 240.14 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0453 | 0.6332 | 3.6711 | 1.4411 | 13135 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4167 | 59.8407 | 59.9 | 91.02 | 68.2861 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.33 | 62.5442 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6724 | 151.5779 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | [5 empty] | 69.057 | 47.943 | 68.662 | 48.793
2024-12-01 | 1:38 | 4520.15 | 13141.11 | 1:15 | 240.15 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.047 | 0.6104 | 3.3747 | 1.4483 | 13138 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8509 | 59.9073 | 91 | 68.2873 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.5937 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6721 | 151.5777 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.058 | 47.944 | 68.662 | 48.795
2024-12-01 | 1:38 | 4523.15 | 13144.11 | 1:15 | 240.12 | 0.000207 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0497 | 0.5792 | 3.2408 | 1.4497 | 13141 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8615 | 59.9127 | 90.9933 | 68.2849 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3297 | 62.5926 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6727 | 151.5776 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.059 | 47.946 | 68.663 | 48.797
2024-12-01 | 1:38 | 4526.15 | 13147.11 | 1:15 | 240.12 | 0.000205 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.0492 | 0.5856 | 3.5459 | 1.4513 | 13144 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8709 | 59.918 | 90.98 | 68.2833 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3297 | 62.5909 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.673 | 151.5775 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 69.059 | 47.948 | 68.663 | 48.799
2024-12-01 | 1:38 | 4529.15 | 13150.11 | 1:15 | 240.12 | 0.000197 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0474 | 0.609 | 3.7628 | 1.4479 | 13147 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4111 | 59.8794 | 59.9216 | 90.9667 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.6114 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6728 | 151.5773 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.06 | 47.95 | 68.664 | 48.802
2024-12-01 | 1:38 | 4532.15 | 13153.11 | 1:16 | 240.12 | 0.000195 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0467 | 0.618 | 3.2075 | 1.4435 | 13150 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4 | 59.8876 | 59.9257 | 90.96 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.042 | 0.001 | 0 | 8.3296 | 62.6274 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6736 | 151.5773 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.061 | 47.952 | 68.664 | 48.804
2024-12-01 | 1:38 | 4535.15 | 13156.11 | 1:16 | 240.12 | 0.000201 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0483 | 0.5977 | 4.1763 | 1.441 | 13153 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.4056 | 59.8956 | 59.9318 | 90.9467 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.04 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 62.669 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6734 | 151.5771 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.061 | 47.953 | 68.665 | 48.806
2024-12-01 | 1:38 | 4538.15 | 13159.11 | 1:16 | 240.12 | 0.000202 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0484 | 0.5968 | 3.6319 | 1.4404 | 13156 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9036 | 59.94 | 90.94 | 68.2849 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3294 | 62.658 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6726 | 151.5769 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.062 | 47.955 | 68.665 | 48.808
2024-12-01 | 1:38 | 4541.15 | 13162.11 | 1:16 | 240.12 | 0.000204 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5914 | 3.6492 | 1.4374 | 13159 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3778 | 59.9118 | 59.9478 | 90.9 | 68.2845 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.6488 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6736 | 151.5768 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.062 | 47.957 | 68.666 | 48.81
2024-12-01 | 1:38 | 4544.15 | 13165.12 | 1:16 | 240.1 | 0.000192 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0461 | 0.6247 | 3.6865 | 1.4336 | 13162 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3778 | 59.9203 | 59.9531 | 90.8867 | 68.2808 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3294 | 62.6817 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6728 | 151.5767 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.063 | 47.959 | 68.666 | 48.812
2024-12-01 | 1:38 | 4547.15 | 13168.11 | 1:16 | 240.09 | 0.000184 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0442 | 0.6527 | 3.3292 | 1.4313 | 13165 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9287 | 59.9567 | 90.88 | 68.2776 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3292 | 62.7085 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6731 | 151.5766 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.064 | 47.961 | 68.667 | 48.814
2024-12-01 | 1:38 | 4550.15 | 13171.12 | 1:16 | 240.08 | 0.000186 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0447 | 0.6455 | 3.5352 | 1.4294 | 13168 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3889 | 59.938 | 59.9637 | 90.8667 | 68.278 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.023 | 0.033 | 0 | 0 | 8.329 | 62.7459 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6742 | 151.5764 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2 | [5 empty] | 69.064 | 47.962 | 68.667 | 48.816
2024-12-01 | 1:38 | 4553.15 | 13174.12 | 1:16 | 240.06 | 0.00018 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0432 | 0.6672 | 3.4199 | 1.4305 | 13171 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3889 | 59.9484 | 59.9771 | 90.86 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.7145 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6726 | 151.5763 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4333 | 60.2333 | [5 empty] | 69.065 | 47.964 | 68.668 | 48.819
2024-12-01 | 1:38 | 4556.15 | 13177.12 | 1:16 | 240.05 | 0.000171 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0411 | 0.6991 | 3.3845 | 1.4251 | 13174 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3778 | 59.9586 | 59.991 | 90.84 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 62.7159 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6722 | 151.5762 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.066 | 47.966 | 68.668 | 48.821
2024-12-01 | 1:38 | 4559.15 | 13180.12 | 1:16 | 240.05 | 0.000174 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0418 | 0.6871 | 3.9184 | 1.4244 | 13177 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9683 | 60 | 90.83 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.6909 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6748 | 151.576 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.066 | 47.968 | 68.669 | 48.823
2024-12-01 | 1:38 | 4562.15 | 13183.12 | 1:16 | 240.04 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0433 | 0.6611 | 3.8759 | 1.427 | 13180 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9768 | 60.0065 | 90.81 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.702 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6746 | 151.576 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.067 | 47.969 | 68.669 | 48.825
2024-12-01 | 1:38 | 4565.15 | 13186.12 | 1:16 | 240.05 | 0.000188 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.045 | 0.6371 | 3.5653 | 1.4298 | 13183 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9839 | 60.0143 | 90.8033 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.025 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3294 | 62.7261 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6739 | 151.5758 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.067 | 47.971 | 68.67 | 48.827
2024-12-01 | 1:39 | 4568.15 | 13189.12 | 1:16 | 240.06 | 0.000185 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0445 | 0.6457 | 4.9833 | 1.4305 | 13186 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3833 | 59.9896 | 60.0204 | 90.7833 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.032 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 62.7487 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6748 | 151.5756 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.068 | 47.973 | 68.67 | 48.829
2024-12-01 | 1:39 | 4571.15 | 13192.12 | 1:16 | 240.07 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0435 | 0.6597 | 3.7824 | 1.4384 | 13189 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3778 | 59.9945 | 60.0237 | 90.7767 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3296 | 62.7124 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6747 | 151.5755 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.069 | 47.975 | 68.671 | 48.831
2024-12-01 | 1:39 | 4574.15 | 13195.12 | 1:16 | 240.09 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0462 | 0.6213 | 4.1252 | 1.4406 | 13192 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3722 | 59.9993 | 60.0278 | 90.77 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.02 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3297 | 62.7135 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6744 | 151.5753 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86.0667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.069 | 47.977 | 68.671 | 48.834
2024-12-01 | 1:39 | 4577.15 | 13198.12 | 1:16 | 240.09 | 0.000192 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.046 | 0.6247 | 3.6364 | 1.4419 | 13195 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3722 | 60.0037 | 60.0355 | 90.75 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3294 | 62.7576 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6753 | 151.5752 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.0333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.07 | 47.978 | 68.672 | 48.836
2024-12-01 | 1:39 | 4580.15 | 13201.12 | 1:16 | 240.1 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0451 | 0.6372 | 4.0745 | 1.4431 | 13198 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3722 | 60.0084 | 60.042 | 90.73 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.78 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6743 | 151.5751 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 86.0333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.071 | 47.98 | 68.672 | 48.838
2024-12-01 | 1:39 | 4583.15 | 13204.12 | 1:16 | 240.1 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.045 | 0.639 | 3.4981 | 1.4431 | 13201 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0141 | 60.0457 | 90.72 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.7782 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6767 | 151.5751 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.071 | 47.98 | 68.672 | 48.838
2024-12-01 | 1:39 | 4586.15 | 13207.12 | 1:16 | 240.11 | 0.000204 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5872 | 3.8714 | 1.4477 | 13204 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0207 | 60.0518 | 90.71 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.7852 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6754 | 151.5748 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.071 | 47.982 | 68.673 | 48.84
2024-12-01 | 1:39 | 4589.15 | 13210.12 | 1:16 | 240.11 | 0.000218 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0524 | 0.5486 | 4.0426 | 1.4483 | 13207 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0287 | 60.0592 | 90.69 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.7984 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6759 | 151.5747 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.072 | 47.984 | 68.673 | 48.842
2024-12-01 | 1:39 | 4592.15 | 13213.12 | 1:17 | 240.11 | 0.000217 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0521 | 0.5518 | 3.7604 | 1.4488 | 13210 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3556 | 60.038 | 60.0653 | 90.6767 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3292 | 62.8084 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6756 | 151.5746 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.072 | 47.985 | 68.673 | 48.844
2024-12-01 | 1:39 | 4595.15 | 13216.13 | 1:17 | 240.12 | 0.0002 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0481 | 0.5973 | 3.5911 | 1.4462 | 13213 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0487 | 60.071 | 90.6633 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.025 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3292 | 62.8198 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6739 | 151.5745 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.073 | 47.987 | 68.674 | 48.846
2024-12-01 | 1:39 | 4598.15 | 13219.13 | 1:17 | 240.12 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0454 | 0.6316 | 3.5819 | 1.4407 | 13216 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0589 | 60.0769 | 90.65 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3291 | 62.8368 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6747 | 151.5743 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.074 | 47.989 | 68.674 | 48.848
2024-12-01 | 1:39 | 4601.15 | 13222.13 | 1:17 | 240.12 | 0.000201 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0482 | 0.5958 | 3.5633 | 1.441 | 13219 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0683 | 60.0853 | 90.6433 | 68.2824 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3291 | 62.8465 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6738 | 151.5742 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.074 | 47.99 | 68.675 | 48.85
2024-12-01 | 1:39 | 4604.15 | 13225.13 | 1:17 | 240.12 | 0.000201 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0482 | 0.595 | 3.6635 | 1.4397 | 13222 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3556 | 60.0768 | 60.0971 | 90.6367 | 68.282 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.3293 | 62.8344 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6735 | 151.5741 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.075 | 47.992 | 68.675 | 48.852
2024-12-01 | 1:39 | 4607.15 | 13228.13 | 1:17 | 240.11 | 0.000197 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0474 | 0.6056 | 3.8225 | 1.4359 | 13225 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.35 | 60.0839 | 60.1063 | 90.6233 | 68.2808 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.8405 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6767 | 151.574 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.076 | 47.994 | 68.676 | 48.854
2024-12-01 | 1:39 | 4610.15 | 13231.13 | 1:17 | 240.09 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0474 | 0.6046 | 3.888 | 1.4308 | 13228 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3556 | 60.0896 | 60.1112 | 90.61 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3292 | 62.8491 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6739 | 151.5738 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.076 | 47.995 | 68.676 | 48.856
2024-12-01 | 1:39 | 4613.15 | 13234.13 | 1:17 | 240.09 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0455 | 0.6287 | 3.0839 | 1.429 | 13231 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3556 | 60.0941 | 60.1161 | 90.59 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3291 | 62.8808 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6768 | 151.5737 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.077 | 47.997 | 68.677 | 48.858
2024-12-01 | 1:39 | 4616.15 | 13237.13 | 1:17 | 240.07 | 0.000185 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0444 | 0.6446 | 3.4851 | 1.4263 | 13234 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.0972 | 60.1247 | 90.58 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3289 | 62.9116 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6769 | 151.5736 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.077 | 47.999 | 68.677 | 48.86
2024-12-01 | 1:39 | 4619.15 | 13240.13 | 1:17 | 240.06 | 0.000177 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0424 | 0.6755 | 3.8675 | 1.4246 | 13237 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.35 | 60.099 | 60.1312 | 90.58 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.329 | 62.8969 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6765 | 151.5734 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.078 | 48 | 68.678 | 48.862
2024-12-01 | 1:39 | 4622.15 | 13243.13 | 1:17 | 240.06 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0432 | 0.6617 | 3.422 | 1.4246 | 13240 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3444 | 60.0996 | 60.1353 | 90.56 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3294 | 62.8564 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6775 | 151.5733 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.079 | 48.002 | 68.678 | 48.864
2024-12-01 | 1:39 | 4625.15 | 13246.13 | 1:17 | 240.05 | 0.000183 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0441 | 0.6475 | 3.4114 | 1.428 | 13243 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3611 | 60.1 | 60.1402 | 90.5533 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3293 | 62.8788 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6756 | 151.5732 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.079 | 48.003 | 68.679 | 48.866
2024-12-01 | 1:40 | 4628.15 | 13249.13 | 1:17 | 240.06 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0453 | 0.6306 | 3.6762 | 1.4281 | 13246 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3444 | 60.1 | 60.1455 | 90.54 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.329 | 62.9261 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6749 | 151.5731 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.08 | 48.005 | 68.679 | 48.868
2024-12-01 | 1:40 | 4631.15 | 13252.13 | 1:17 | 240.06 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0446 | 0.6397 | 3.6744 | 1.431 | 13249 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3556 | 60.1003 | 60.1512 | 90.52 | 68.278 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3287 | 62.9706 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6768 | 151.573 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 86 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.081 | 48.007 | 68.68 | 48.87
2024-12-01 | 1:40 | 4634.15 | 13255.13 | 1:17 | 240.07 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0466 | 0.6127 | 3.6861 | 1.4338 | 13252 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.1012 | 60.1569 | 90.51 | 68.2776 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3288 | 62.9595 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6772 | 151.5728 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.081 | 48.008 | 68.68 | 48.872
2024-12-01 | 1:40 | 4637.15 | 13258.13 | 1:17 | 240.09 | 0.00019 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0457 | 0.6247 | 3.6828 | 1.438 | 13255 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.1027 | 60.1631 | 90.5033 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.329 | 62.9409 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6763 | 151.5727 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.082 | 48.01 | 68.681 | 48.874
2024-12-01 | 1:40 | 4640.15 | 13261.13 | 1:17 | 240.1 | 0.000193 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0464 | 0.6162 | 3.667 | 1.4414 | 13258 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.1049 | 60.168 | 90.49 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3292 | 62.9263 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6767 | 151.5726 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.082 | 48.011 | 68.681 | 48.876
2024-12-01 | 1:40 | 4643.15 | 13264.13 | 1:17 | 240.1 | 0.000209 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0502 | 0.5684 | 3.7182 | 1.4403 | 13261 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.1084 | 60.172 | 90.49 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3292 | 62.9272 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.678 | 151.5725 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.083 | 48.013 | 68.682 | 48.878
2024-12-01 | 1:40 | 4646.15 | 13267.13 | 1:17 | 240.1 | 0.000186 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0446 | 0.6408 | 4.0183 | 1.4398 | 13264 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.1133 | 60.1786 | 90.46 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3291 | 62.956 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6772 | 151.5723 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.084 | 48.014 | 68.682 | 48.88
2024-12-01 | 1:40 | 4649.15 | 13270.13 | 1:17 | 240.11 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0466 | 0.6122 | 3.5596 | 1.4459 | 13267 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.1195 | 60.1859 | 90.4467 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.329 | 62.9662 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6777 | 151.5722 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.084 | 48.016 | 68.683 | 48.882
2024-12-01 | 1:40 | 4652.15 | 13273.13 | 1:18 | 240.12 | 0.000206 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0494 | 0.5789 | 3.7229 | 1.45 | 13270 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.1271 | 60.1945 | 90.44 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3289 | 62.9839 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6766 | 151.5721 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.085 | 48.018 | 68.683 | 48.884
2024-12-01 | 1:40 | 4655.15 | 13276.13 | 1:18 | 240.11 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0478 | 0.5977 | 3.8268 | 1.448 | 13273 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.1359 | 60.2071 | 90.42 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.0057 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6781 | 151.5719 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.086 | 48.019 | 68.683 | 48.886
2024-12-01 | 1:40 | 4658.15 | 13279.13 | 1:18 | 240.1 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0458 | 0.6253 | 3.8841 | 1.4468 | 13276 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.1457 | 60.2218 | 90.42 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.0087 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6773 | 151.5719 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.086 | 48.021 | 68.684 | 48.888
2024-12-01 | 1:40 | 4661.15 | 13282.13 | 1:18 | 240.11 | 0.000187 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.045 | 0.6359 | 4.3972 | 1.4413 | 13279 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.1567 | 60.2304 | 90.4 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3289 | 63.0054 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6768 | 151.5717 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.087 | 48.022 | 68.684 | 48.889
2024-12-01 | 1:40 | 4664.15 | 13285.13 | 1:18 | 240.11 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0481 | 0.5949 | 4.3782 | 1.4418 | 13282 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.1694 | 60.2349 | 90.3933 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.329 | 62.9987 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6792 | 151.5716 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.087 | 48.024 | 68.685 | 48.891
2024-12-01 | 1:40 | 4667.15 | 13288.13 | 1:18 | 240.1 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0481 | 0.5952 | 4.3142 | 1.4403 | 13285 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3444 | 60.1827 | 60.2414 | 90.38 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3291 | 62.9984 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6776 | 151.5715 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.088 | 48.025 | 68.685 | 48.893
2024-12-01 | 1:40 | 4670.15 | 13291.14 | 1:18 | 240.1 | 0.000194 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0466 | 0.6156 | 4.3124 | 1.4377 | 13288 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.196 | 60.2467 | 90.35 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3289 | 63.0296 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6762 | 151.5713 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.089 | 48.027 | 68.686 | 48.895
2024-12-01 | 1:40 | 4673.15 | 13294.14 | 1:18 | 240.09 | 0.000186 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0448 | 0.6382 | 3.64 | 1.4342 | 13291 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.2093 | 60.2496 | 90.35 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3289 | 63.033 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6782 | 151.5713 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.089 | 48.028 | 68.686 | 48.897
2024-12-01 | 1:40 | 4676.15 | 13297.14 | 1:18 | 240.08 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0463 | 0.6185 | 3.3699 | 1.4301 | 13294 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3444 | 60.2226 | 60.2541 | 90.33 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.037 | 0.026 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.0587 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6782 | 151.5711 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.09 | 48.03 | 68.687 | 48.899
2024-12-01 | 1:40 | 4679.15 | 13300.14 | 1:18 | 240.07 | 0.00019 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0456 | 0.6291 | 3.6496 | 1.4343 | 13297 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3222 | 60.2359 | 60.2614 | 90.33 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.0568 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6782 | 151.571 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.091 | 48.031 | 68.687 | 48.901
2024-12-01 | 1:40 | 4682.15 | 13303.14 | 1:18 | 240.06 | 0.000185 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0444 | 0.6438 | 3.5778 | 1.4246 | 13300 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.2494 | 60.2688 | 90.32 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.0933 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6787 | 151.5709 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.091 | 48.033 | 68.688 | 48.903
2024-12-01 | 1:40 | 4685.15 | 13306.14 | 1:18 | 240.06 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0446 | 0.6401 | 3.3493 | 1.424 | 13303 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.2615 | 60.2761 | 90.3 | 68.282 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.0878 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6767 | 151.5708 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.092 | 48.034 | 68.688 | 48.905
2024-12-01 | 1:41 | 4688.15 | 13309.14 | 1:18 | 240.06 | 0.000183 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0439 | 0.6495 | 3.6871 | 1.4282 | 13306 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.2717 | 60.2839 | 90.2867 | 68.282 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3291 | 63.0343 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6787 | 151.5706 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.092 | 48.036 | 68.689 | 48.906
2024-12-01 | 1:41 | 4691.15 | 13312.14 | 1:18 | 240.06 | 0.000199 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0478 | 0.5963 | 3.4413 | 1.4297 | 13309 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.2799 | 60.29 | 90.28 | 68.2808 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.091 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6801 | 151.5705 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.093 | 48.037 | 68.689 | 48.908
2024-12-01 | 1:41 | 4694.15 | 13315.14 | 1:18 | 240.08 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0461 | 0.6185 | 3.6255 | 1.4301 | 13312 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.2865 | 60.2961 | 90.27 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.1142 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6796 | 151.5704 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.094 | 48.039 | 68.69 | 48.91
2024-12-01 | 1:41 | 4697.15 | 13318.14 | 1:18 | 240.09 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0461 | 0.6201 | 4.1979 | 1.4352 | 13315 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.2919 | 60.3039 | 90.25 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.029 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.1025 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6779 | 151.5703 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.094 | 48.04 | 68.69 | 48.912
2024-12-01 | 1:41 | 4700.15 | 13321.14 | 1:18 | 240.1 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0475 | 0.6035 | 3.5604 | 1.4406 | 13318 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.2959 | 60.3094 | 90.2367 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.329 | 63.0709 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6779 | 151.5701 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.095 | 48.041 | 68.691 | 48.914
2024-12-01 | 1:41 | 4703.15 | 13324.14 | 1:18 | 240.1 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.048 | 0.5965 | 3.779 | 1.4434 | 13321 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3222 | 60.2987 | 60.3161 | 90.23 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.024 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.1257 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6773 | 151.5701 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.095 | 48.041 | 68.691 | 48.914
2024-12-01 | 1:41 | 4706.15 | 13327.14 | 1:18 | 240.11 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0475 | 0.6039 | 3.6806 | 1.4415 | 13324 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.3004 | 60.3271 | 90.21 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.1438 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6788 | 151.5699 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.096 | 48.043 | 68.691 | 48.916
2024-12-01 | 1:41 | 4709.15 | 13330.14 | 1:18 | 240.11 | 0.000194 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0465 | 0.6184 | 3.6313 | 1.4462 | 13327 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3222 | 60.301 | 60.3363 | 90.2033 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.1626 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6789 | 151.5698 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.096 | 48.044 | 68.692 | 48.917
2024-12-01 | 1:41 | 4712.15 | 13333.14 | 1:19 | 240.12 | 0.000218 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0524 | 0.5483 | 3.9038 | 1.4479 | 13330 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3389 | 60.3019 | 60.3404 | 90.19 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.1582 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6792 | 151.5696 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.097 | 48.046 | 68.692 | 48.919
2024-12-01 | 1:41 | 4715.15 | 13336.14 | 1:19 | 240.11 | 0.000224 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0539 | 0.5357 | 4.0258 | 1.4508 | 13333 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.3036 | 60.3437 | 90.1833 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.041 | 0.001 | 0 | 8.3284 | 63.1831 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6789 | 151.5696 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.098 | 48.047 | 68.692 | 48.921
2024-12-01 | 1:41 | 4718.15 | 13339.14 | 1:19 | 240.12 | 0.000209 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0503 | 0.5755 | 3.3792 | 1.4482 | 13336 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.3056 | 60.3498 | 90.17 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.1898 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6786 | 151.5695 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.8 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.098 | 48.048 | 68.693 | 48.923
2024-12-01 | 1:41 | 4721.15 | 13342.14 | 1:19 | 240.12 | 0.000192 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0462 | 0.6258 | 3.6473 | 1.4441 | 13339 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3222 | 60.3087 | 60.3547 | 90.17 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.1729 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6796 | 151.5694 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.099 | 48.05 | 68.693 | 48.924
2024-12-01 | 1:41 | 4724.15 | 13345.14 | 1:19 | 240.12 | 0.00018 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0431 | 0.668 | 3.2394 | 1.4415 | 13342 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3056 | 60.3132 | 60.36 | 90.14 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.026 | 0.027 | 0.001 | 0 | 8.3284 | 63.1967 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6809 | 151.5692 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.099 | 48.051 | 68.694 | 48.926
2024-12-01 | 1:41 | 4727.15 | 13348.14 | 1:19 | 240.12 | 0.000184 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0442 | 0.6499 | 3.5689 | 1.4404 | 13345 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.3189 | 60.3661 | 90.12 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.3283 | 63.2188 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.679 | 151.5691 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.1 | 48.052 | 68.694 | 48.928
2024-12-01 | 1:41 | 4730.15 | 13351.14 | 1:19 | 240.11 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.046 | 0.6247 | 4.1174 | 1.4408 | 13348 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.3254 | 60.3751 | 90.11 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.207 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6798 | 151.569 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.101 | 48.053 | 68.695 | 48.929
2024-12-01 | 1:41 | 4733.15 | 13354.14 | 1:19 | 240.09 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0469 | 0.6125 | 4.5343 | 1.4329 | 13351 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.333 | 60.3833 | 90.1033 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.032 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.197 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6796 | 151.5688 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.101 | 48.055 | 68.695 | 48.931
2024-12-01 | 1:41 | 4736.15 | 13357.14 | 1:19 | 240.08 | 0.000183 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0438 | 0.6548 | 3.8642 | 1.4311 | 13354 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3 | 60.3416 | 60.3894 | 90.09 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.1889 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6797 | 151.5688 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.102 | 48.056 | 68.696 | 48.933
2024-12-01 | 1:41 | 4739.15 | 13360.15 | 1:19 | 240.07 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0437 | 0.6557 | 3.5044 | 1.4304 | 13357 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3 | 60.3506 | 60.3935 | 90.0767 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.2068 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6805 | 151.5686 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.103 | 48.057 | 68.696 | 48.934
2024-12-01 | 1:41 | 4742.15 | 13363.15 | 1:19 | 240.05 | 0.000174 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0418 | 0.6852 | 3.3776 | 1.4275 | 13360 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.3601 | 60.4 | 90.07 | 68.278 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.036 | 0.02 | 0.001 | 0 | 8.3286 | 63.2135 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6801 | 151.5685 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.103 | 48.058 | 68.697 | 48.936
2024-12-01 | 1:41 | 4745.15 | 13366.15 | 1:19 | 240.05 | 0.000177 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0426 | 0.6708 | 4.2153 | 1.4244 | 13363 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.3701 | 60.4094 | 90.0633 | 68.2776 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.038 | 0.019 | 0 | 0 | 8.329 | 63.1665 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.68 | 151.5685 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.104 | 48.059 | 68.697 | 48.937
2024-12-01 | 1:42 | 4748.15 | 13369.15 | 1:19 | 240.04 | 0.000175 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0419 | 0.68 | 3.8236 | 1.4241 | 13366 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3111 | 60.3794 | 60.4202 | 90.05 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.04 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.1995 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6795 | 151.5683 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.105 | 48.06 | 68.698 | 48.939
2024-12-01 | 1:42 | 4751.15 | 13372.15 | 1:19 | 240.05 | 0.000185 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0443 | 0.6435 | 3.5731 | 1.428 | 13369 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.3874 | 60.4282 | 90.04 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.04 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.2116 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6792 | 151.5682 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.105 | 48.062 | 68.698 | 48.94
2024-12-01 | 1:42 | 4754.15 | 13375.15 | 1:19 | 240.05 | 0.000201 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0482 | 0.5909 | 3.9158 | 1.43 | 13372 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.3941 | 60.4343 | 90.0133 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3288 | 63.2115 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6799 | 151.5681 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.106 | 48.063 | 68.699 | 48.942
2024-12-01 | 1:42 | 4757.15 | 13378.15 | 1:19 | 240.07 | 0.000184 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0441 | 0.6455 | 3.5996 | 1.432 | 13375 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.4 | 60.4435 | 90.0133 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.2327 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6801 | 151.5679 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.107 | 48.064 | 68.699 | 48.943
2024-12-01 | 1:42 | 4760.15 | 13381.15 | 1:19 | 240.08 | 0.000189 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0454 | 0.628 | 3.9519 | 1.4376 | 13378 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3278 | 60.4058 | 60.4533 | 90 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.2452 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6814 | 151.5679 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 85.7333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.107 | 48.065 | 68.7 | 48.945
2024-12-01 | 1:42 | 4763.15 | 13384.15 | 1:19 | 240.09 | 0.000202 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0484 | 0.588 | 4.3299 | 1.4419 | 13381 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3056 | 60.4115 | 60.4592 | 89.9867 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.2525 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6806 | 151.5677 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.108 | 48.066 | 68.7 | 48.946
2024-12-01 | 1:42 | 4766.15 | 13387.15 | 1:19 | 240.11 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0474 | 0.602 | 3.7669 | 1.4415 | 13384 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3333 | 60.4175 | 60.4641 | 89.9733 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.2663 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6789 | 151.5677 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.6 | 85.7 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.108 | 48.067 | 68.7 | 48.948
2024-12-01 | 1:42 | 4769.15 | 13390.15 | 1:19 | 240.12 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0465 | 0.6126 | 3.9948 | 1.4425 | 13387 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.4228 | 60.4714 | 89.9667 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.3152 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.681 | 151.5675 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.109 | 48.068 | 68.701 | 48.949
2024-12-01 | 1:42 | 4772.15 | 13393.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000195 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0468 | 0.6075 | 3.795 | 1.4482 | 13390 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.428 | 60.478 | 89.9533 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.2992 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6816 | 151.5674 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 85.7 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.11 | 48.069 | 68.701 | 48.951
2024-12-01 | 1:42 | 4775.15 | 13396.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000206 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0496 | 0.5755 | 3.4404 | 1.4482 | 13393 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.4342 | 60.4816 | 89.94 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.042 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.3157 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6804 | 151.5673 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.11 | 48.07 | 68.702 | 48.952
2024-12-01 | 1:42 | 4778.15 | 13399.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000207 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0497 | 0.5739 | 3.3757 | 1.4518 | 13396 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3056 | 60.442 | 60.4849 | 89.9267 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.2719 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6807 | 151.5672 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.111 | 48.071 | 68.702 | 48.953
2024-12-01 | 1:42 | 4781.15 | 13402.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0471 | 0.6075 | 3.9439 | 1.4513 | 13399 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2889 | 60.4516 | 60.4894 | 89.9 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.3052 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.68 | 151.567 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.112 | 48.072 | 68.703 | 48.955
2024-12-01 | 1:42 | 4784.15 | 13405.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000187 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.045 | 0.6356 | 3.6546 | 1.443 | 13402 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3167 | 60.462 | 60.498 | 89.8867 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.3246 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6816 | 151.567 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.7 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.112 | 48.072 | 68.703 | 48.956
2024-12-01 | 1:42 | 4787.15 | 13408.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0454 | 0.6302 | 3.357 | 1.4409 | 13405 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.4719 | 60.5086 | 89.88 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.037 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.3377 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6803 | 151.5668 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.113 | 48.073 | 68.704 | 48.957
2024-12-01 | 1:42 | 4790.15 | 13411.15 | 1:20 | 240.12 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0461 | 0.6215 | 3.8823 | 1.4402 | 13408 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.4817 | 60.5151 | 89.86 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.031 | 0.001 | 0 | 8.328 | 63.3812 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6813 | 151.5667 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.114 | 48.074 | 68.704 | 48.958
2024-12-01 | 1:42 | 4793.15 | 13414.15 | 1:20 | 240.11 | 0.00019 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0457 | 0.6278 | 3.6003 | 1.4413 | 13411 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.4908 | 60.5176 | 89.86 | 68.278 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.3798 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6804 | 151.5666 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.114 | 48.075 | 68.705 | 48.96
2024-12-01 | 1:42 | 4796.15 | 13417.15 | 1:20 | 240.1 | 0.000186 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0447 | 0.6424 | 3.4379 | 1.4349 | 13414 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.3056 | 60.5004 | 60.522 | 89.8533 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.03 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.328 | 63.3945 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6811 | 151.5665 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5667 | 85.6667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.115 | 48.076 | 68.705 | 48.961
2024-12-01 | 1:42 | 4799.15 | 13420.15 | 1:20 | 240.09 | 0.000181 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0434 | 0.6601 | 3.6851 | 1.4326 | 13417 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.5096 | 60.5286 | 89.84 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.3754 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.681 | 151.5664 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.115 | 48.077 | 68.706 | 48.962
2024-12-01 | 1:42 | 4802.15 | 13423.15 | 1:20 | 240.09 | 0.00019 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0457 | 0.6273 | 3.1329 | 1.4295 | 13420 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.518 | 60.5347 | 89.8267 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.3667 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6821 | 151.5663 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.116 | 48.077 | 68.706 | 48.963
2024-12-01 | 1:42 | 4805.15 | 13426.15 | 1:20 | 240.07 | 0.00019 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0455 | 0.6306 | 3.4225 | 1.4289 | 13423 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.525 | 60.5396 | 89.82 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.3907 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6818 | 151.5662 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.117 | 48.078 | 68.706 | 48.964
2024-12-01 | 1:43 | 4808.15 | 13429.15 | 1:20 | 240.05 | 0.000175 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0419 | 0.6833 | 3.6329 | 1.4259 | 13426 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.5308 | 60.5467 | 89.81 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.027 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.3862 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6802 | 151.5661 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.117 | 48.079 | 68.707 | 48.966
2024-12-01 | 1:43 | 4811.15 | 13432.15 | 1:20 | 240.04 | 0.000181 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0435 | 0.6588 | 3.4925 | 1.4228 | 13429 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.5365 | 60.5565 | 89.79 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.3651 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6821 | 151.5659 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.118 | 48.08 | 68.707 | 48.967
2024-12-01 | 1:43 | 4814.15 | 13435.15 | 1:20 | 240.04 | 0.000187 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0449 | 0.6371 | 3.7525 | 1.4273 | 13432 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2889 | 60.542 | 60.5661 | 89.77 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.367 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.682 | 151.5658 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.119 | 48.08 | 68.708 | 48.968
2024-12-01 | 1:43 | 4817.15 | 13438.15 | 1:20 | 240.06 | 0.00019 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0456 | 0.6269 | 4.0295 | 1.4333 | 13435 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.5482 | 60.5722 | 89.7633 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3286 | 63.3696 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6823 | 151.5658 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.119 | 48.081 | 68.708 | 48.969
2024-12-01 | 1:43 | 4820.15 | 13441.15 | 1:20 | 240.06 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0477 | 0.5997 | 3.8827 | 1.4326 | 13438 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.554 | 60.579 | 89.75 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.3548 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6819 | 151.5656 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.12 | 48.082 | 68.709 | 48.97
2024-12-01 | 1:43 | 4823.15 | 13444.16 | 1:20 | 240.08 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0462 | 0.6184 | 3.9834 | 1.4384 | 13441 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.5593 | 60.5855 | 89.74 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.4281 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6815 | 151.5655 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.12 | 48.082 | 68.709 | 48.971
2024-12-01 | 1:43 | 4826.15 | 13447.16 | 1:20 | 240.09 | 0.000193 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0462 | 0.619 | 3.6298 | 1.4404 | 13444 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.5651 | 60.5896 | 89.72 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.036 | 0.001 | 0 | 8.3283 | 63.4258 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6817 | 151.5654 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.12 | 48.082 | 68.709 | 48.971
2024-12-01 | 1:43 | 4829.15 | 13450.15 | 1:20 | 240.1 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0477 | 0.5999 | 3.6071 | 1.4434 | 13447 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.5709 | 60.5941 | 89.71 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.4544 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6821 | 151.5653 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.121 | 48.083 | 68.71 | 48.972
2024-12-01 | 1:43 | 4832.15 | 13453.16 | 1:21 | 240.1 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0478 | 0.5999 | 3.8074 | 1.4424 | 13450 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.5769 | 60.6014 | 89.69 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.025 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.4523 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6816 | 151.5651 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.122 | 48.084 | 68.71 | 48.973
2024-12-01 | 1:43 | 4835.15 | 13456.16 | 1:21 | 240.1 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6082 | 3.6585 | 1.4455 | 13453 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.5822 | 60.61 | 89.6833 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.453 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6825 | 151.5651 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.122 | 48.084 | 68.71 | 48.974
2024-12-01 | 1:43 | 4838.15 | 13459.16 | 1:21 | 240.11 | 0.000213 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0511 | 0.5621 | 4.2638 | 1.4488 | 13456 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2667 | 60.5871 | 60.6178 | 89.67 | 68.2796 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.4641 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6822 | 151.5649 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.123 | 48.085 | 68.711 | 48.975
2024-12-01 | 1:43 | 4841.15 | 13462.16 | 1:21 | 240.12 | 0.000221 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0531 | 0.54 | 4.2906 | 1.4489 | 13459 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2944 | 60.5922 | 60.6239 | 89.6567 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.4468 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6824 | 151.5649 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.123 | 48.086 | 68.711 | 48.976
2024-12-01 | 1:43 | 4844.15 | 13465.16 | 1:21 | 240.12 | 0.000212 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0509 | 0.5672 | 3.6964 | 1.4503 | 13462 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2667 | 60.5963 | 60.6271 | 89.65 | 68.2739 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.4337 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6816 | 151.5648 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.5667 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.124 | 48.086 | 68.712 | 48.977
2024-12-01 | 1:43 | 4847.15 | 13468.16 | 1:21 | 240.12 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.047 | 0.612 | 3.8575 | 1.4438 | 13465 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2889 | 60.6007 | 60.6296 | 89.6367 | 68.2731 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.4679 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6827 | 151.5646 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.125 | 48.087 | 68.712 | 48.978
2024-12-01 | 1:43 | 4850.15 | 13471.16 | 1:21 | 240.12 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0459 | 0.6265 | 3.5766 | 1.4428 | 13468 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.6046 | 60.6382 | 89.63 | 68.2727 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.018 | 0.042 | 0 | 0 | 8.328 | 63.5024 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6831 | 151.5646 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.6 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.125 | 48.087 | 68.712 | 48.979
2024-12-01 | 1:43 | 4853.15 | 13474.16 | 1:21 | 240.12 | 0.000209 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0502 | 0.5745 | 3.2801 | 1.4402 | 13471 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.608 | 60.6533 | 89.61 | 68.2735 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.4875 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6833 | 151.5644 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.5667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.126 | 48.088 | 68.713 | 48.98
2024-12-01 | 1:43 | 4856.15 | 13477.16 | 1:21 | 240.11 | 0.000201 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0484 | 0.5983 | 3.7786 | 1.4372 | 13474 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2667 | 60.6114 | 60.6671 | 89.59 | 68.2763 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3287 | 63.4325 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6834 | 151.5643 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.126 | 48.089 | 68.713 | 48.981
2024-12-01 | 1:43 | 4859.15 | 13480.16 | 1:21 | 240.1 | 0.000192 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0462 | 0.6255 | 3.3963 | 1.4341 | 13477 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.6148 | 60.6769 | 89.58 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.449 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6833 | 151.5642 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.127 | 48.089 | 68.714 | 48.982
2024-12-01 | 1:43 | 4862.15 | 13483.16 | 1:21 | 240.09 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0459 | 0.6271 | 3.5076 | 1.43 | 13480 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.6188 | 60.6831 | 89.5733 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.023 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3285 | 63.4704 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6823 | 151.5642 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.128 | 48.09 | 68.714 | 48.983
2024-12-01 | 1:43 | 4865.15 | 13486.16 | 1:21 | 240.08 | 0.000183 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0441 | 0.6521 | 3.9847 | 1.4286 | 13483 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2833 | 60.6228 | 60.6884 | 89.56 | 68.2722 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.4813 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6841 | 151.564 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.128 | 48.09 | 68.715 | 48.984
2024-12-01 | 1:44 | 4868.15 | 13489.16 | 1:21 | 240.07 | 0.000173 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0414 | 0.6937 | 3.865 | 1.425 | 13486 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.6262 | 60.6929 | 89.5533 | 68.2718 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.032 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.464 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6833 | 151.5639 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.129 | 48.091 | 68.715 | 48.985
2024-12-01 | 1:44 | 4871.15 | 13492.16 | 1:21 | 240.06 | 0.00017 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0409 | 0.7017 | 3.4475 | 1.424 | 13489 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.6303 | 60.699 | 89.54 | 68.2735 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.034 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3287 | 63.4524 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6841 | 151.5638 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.129 | 48.092 | 68.715 | 48.986
2024-12-01 | 1:44 | 4874.15 | 13495.16 | 1:21 | 240.05 | 0.000187 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0448 | 0.6367 | 3.8215 | 1.4275 | 13492 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.6352 | 60.7055 | 89.52 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3286 | 63.4739 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6839 | 151.5636 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.13 | 48.092 | 68.716 | 48.987
2024-12-01 | 1:44 | 4877.15 | 13498.16 | 1:21 | 240.06 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0447 | 0.6376 | 3.6719 | 1.4282 | 13495 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.6413 | 60.7096 | 89.5033 | 68.2722 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.5012 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6835 | 151.5636 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.5333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.13 | 48.093 | 68.716 | 48.988
2024-12-01 | 1:44 | 4880.15 | 13501.16 | 1:21 | 240.07 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.046 | 0.62 | 4.3466 | 1.4315 | 13498 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.6478 | 60.7116 | 89.49 | 68.2682 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.5346 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6835 | 151.5634 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.131 | 48.093 | 68.716 | 48.989
2024-12-01 | 1:44 | 4883.15 | 13504.16 | 1:21 | 240.08 | 0.000187 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0449 | 0.6363 | 3.8373 | 1.4353 | 13501 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.6549 | 60.7153 | 89.49 | 68.2669 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.5535 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6841 | 151.5634 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.132 | 48.094 | 68.717 | 48.99
2024-12-01 | 1:44 | 4886.15 | 13507.17 | 1:21 | 240.09 | 0.000189 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0455 | 0.6266 | 3.5061 | 1.4386 | 13504 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.6627 | 60.721 | 89.47 | 68.2718 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.601 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6842 | 151.5633 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.132 | 48.095 | 68.717 | 48.991
2024-12-01 | 1:44 | 4889.15 | 13510.17 | 1:21 | 240.1 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0465 | 0.6137 | 4.0217 | 1.4403 | 13507 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.6707 | 60.7308 | 89.46 | 68.2776 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.6103 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.684 | 151.5632 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.133 | 48.095 | 68.718 | 48.992
2024-12-01 | 1:44 | 4892.15 | 13513.17 | 1:22 | 240.1 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0461 | 0.6193 | 3.4692 | 1.4429 | 13510 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.6796 | 60.7406 | 89.4533 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3277 | 63.6253 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6839 | 151.563 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.2667 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.133 | 48.096 | 68.718 | 48.993
2024-12-01 | 1:44 | 4895.15 | 13516.17 | 1:22 | 240.11 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0465 | 0.613 | 3.6879 | 1.4433 | 13513 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2667 | 60.6893 | 60.7496 | 89.44 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.6426 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6841 | 151.5629 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.134 | 48.096 | 68.718 | 48.994
2024-12-01 | 1:44 | 4898.15 | 13519.17 | 1:22 | 240.07 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0466 | 0.6115 | 3.827 | 1.4459 | 13516 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.6991 | 60.7557 | 89.42 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.6228 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6846 | 151.5628 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.5 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.134 | 48.097 | 68.719 | 48.995
2024-12-01 | 1:44 | 4901.15 | 13522.16 | 1:22 | 240.08 | 0.000204 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0489 | 0.5846 | 3.8152 | 1.45 | 13519 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.7083 | 60.761 | 89.42 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.655 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6843 | 151.5628 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.4667 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.135 | 48.097 | 68.719 | 48.996
2024-12-01 | 1:44 | 4904.15 | 13525.17 | 1:22 | 240.08 | 0.000202 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0485 | 0.5897 | 3.8811 | 1.4492 | 13522 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.7169 | 60.7673 | 89.4067 | 68.2763 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.6844 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6848 | 151.5626 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.135 | 48.098 | 68.719 | 48.996
2024-12-01 | 1:44 | 4907.15 | 13528.17 | 1:22 | 240.07 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0451 | 0.6328 | 3.8894 | 1.4462 | 13525 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.7257 | 60.7778 | 89.4 | 68.2735 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.7023 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6833 | 151.5625 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.136 | 48.099 | 68.72 | 48.997
2024-12-01 | 1:44 | 4910.15 | 13531.17 | 1:22 | 240.08 | 0.000185 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0443 | 0.6456 | 4.2038 | 1.4438 | 13528 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.7346 | 60.7859 | 89.3867 | 68.2743 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3277 | 63.654 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6847 | 151.5625 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.136 | 48.099 | 68.72 | 48.998
2024-12-01 | 1:44 | 4913.15 | 13534.17 | 1:22 | 240.07 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0464 | 0.6171 | 3.7508 | 1.4418 | 13531 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.7428 | 60.7898 | 89.38 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.6146 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6858 | 151.5624 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.137 | 48.1 | 68.72 | 48.999
2024-12-01 | 1:44 | 4916.15 | 13537.17 | 1:22 | 240.07 | 0.000202 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0486 | 0.5889 | 3.6589 | 1.4417 | 13534 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.7507 | 60.7943 | 89.35 | 68.2722 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3284 | 63.5735 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6849 | 151.5623 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.137 | 48.1 | 68.721 | 49
2024-12-01 | 1:44 | 4919.15 | 13540.17 | 1:22 | 240.06 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.047 | 0.6092 | 3.4028 | 1.4377 | 13537 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2389 | 60.7581 | 60.7996 | 89.35 | 68.2714 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3283 | 63.5941 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6848 | 151.5621 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.138 | 48.101 | 68.721 | 49.001
2024-12-01 | 1:44 | 4922.15 | 13543.17 | 1:22 | 240.06 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0459 | 0.6236 | 3.3002 | 1.4333 | 13540 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2556 | 60.7645 | 60.8061 | 89.3367 | 68.2727 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.6263 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6827 | 151.562 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.138 | 48.101 | 68.721 | 49.002
2024-12-01 | 1:44 | 4925.15 | 13546.17 | 1:22 | 240.04 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0459 | 0.6221 | 3.4487 | 1.4298 | 13543 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.7709 | 60.8139 | 89.33 | 68.2731 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3277 | 63.6799 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6855 | 151.5619 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.139 | 48.102 | 68.722 | 49.003
2024-12-01 | 1:45 | 4928.15 | 13549.17 | 1:22 | 240.04 | 0.000187 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0448 | 0.6373 | 3.4443 | 1.4285 | 13546 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2778 | 60.7783 | 60.8188 | 89.31 | 68.2718 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.016 | 0.001 | 0 | 8.3278 | 63.6708 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6851 | 151.5618 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.5 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.139 | 48.102 | 68.722 | 49.004
2024-12-01 | 1:45 | 4931.15 | 13552.18 | 1:22 | 240.02 | 0.000178 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0427 | 0.6672 | 3.7971 | 1.4276 | 13549 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2611 | 60.7862 | 60.8224 | 89.3 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.6812 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6854 | 151.5617 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5333 | 85.4333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.14 | 48.103 | 68.722 | 49.005
2024-12-01 | 1:45 | 4934.15 | 13555.18 | 1:22 | 240.02 | 0.000168 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0404 | 0.705 | 3.29 | 1.4243 | 13552 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2722 | 60.7938 | 60.8286 | 89.2867 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.6877 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6847 | 151.5616 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.14 | 48.103 | 68.723 | 49.005
2024-12-01 | 1:45 | 4937.15 | 13558.18 | 1:22 | 240.02 | 0.000177 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0424 | 0.6702 | 3.1817 | 1.4266 | 13555 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.8016 | 60.8359 | 89.28 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.017 | 0.001 | 0 | 8.3279 | 63.6786 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6865 | 151.5615 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.141 | 48.104 | 68.723 | 49.006
2024-12-01 | 1:45 | 4940.15 | 13561.18 | 1:22 | 240.03 | 0.000184 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0442 | 0.6442 | 3.8087 | 1.4294 | 13558 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.8098 | 60.8408 | 89.25 | 68.2767 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.6488 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6859 | 151.5614 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.141 | 48.104 | 68.723 | 49.007
2024-12-01 | 1:45 | 4943.15 | 13564.18 | 1:22 | 240.04 | 0.000187 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0449 | 0.6333 | 4.1086 | 1.4319 | 13561 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.8179 | 60.8467 | 89.25 | 68.2727 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3279 | 63.6862 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.687 | 151.5613 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.142 | 48.105 | 68.724 | 49.008
2024-12-01 | 1:45 | 4946.15 | 13567.18 | 1:22 | 240.05 | 0.000188 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0451 | 0.6322 | 4.1848 | 1.4339 | 13564 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2389 | 60.8254 | 60.8565 | 89.23 | 68.271 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.7396 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6857 | 151.5612 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.142 | 48.105 | 68.724 | 49.008
2024-12-01 | 1:45 | 4949.15 | 13570.18 | 1:22 | 240.06 | 0.000189 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0452 | 0.6283 | 3.6605 | 1.4382 | 13567 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2389 | 60.8328 | 60.8669 | 89.2233 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.737 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6859 | 151.561 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.142 | 48.106 | 68.724 | 49.009
2024-12-01 | 1:45 | 4952.15 | 13573.18 | 1:23 | 240.06 | 0.000195 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.0469 | 0.6067 | 3.5694 | 1.4416 | 13570 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.8393 | 60.8731 | 89.21 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.042 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.7391 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6856 | 151.561 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.143 | 48.106 | 68.724 | 49.01
2024-12-01 | 1:45 | 4955.15 | 13576.18 | 1:23 | 240.07 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0473 | 0.6021 | 3.8131 | 1.4415 | 13573 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.8441 | 60.8798 | 89.21 | 68.2718 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.744 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.686 | 151.5609 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.143 | 48.107 | 68.725 | 49.011
2024-12-01 | 1:45 | 4958.15 | 13579.18 | 1:23 | 240.08 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0466 | 0.6114 | 3.482 | 1.4415 | 13576 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2667 | 60.8487 | 60.8894 | 89.19 | 68.2718 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.6986 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6862 | 151.5608 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.144 | 48.107 | 68.725 | 49.011
2024-12-01 | 1:45 | 4961.15 | 13582.18 | 1:23 | 240.08 | 0.000201 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0484 | 0.5876 | 3.468 | 1.4454 | 13579 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2556 | 60.8525 | 60.9004 | 89.1833 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3277 | 63.7506 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6849 | 151.5608 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.144 | 48.108 | 68.725 | 49.012
2024-12-01 | 1:45 | 4964.15 | 13585.18 | 1:23 | 240.08 | 0.000217 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.052 | 0.5478 | 3.8 | 1.4479 | 13582 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.8561 | 60.9114 | 89.17 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.7057 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6862 | 151.5606 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.145 | 48.108 | 68.725 | 49.013
2024-12-01 | 1:45 | 4967.15 | 13588.18 | 1:23 | 240.08 | 0.000223 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0536 | 0.5332 | 3.3714 | 1.45 | 13585 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.8589 | 60.9163 | 89.1633 | 68.2759 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3282 | 63.6969 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.687 | 151.5605 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.145 | 48.108 | 68.726 | 49.014
2024-12-01 | 1:45 | 4970.15 | 13591.18 | 1:23 | 240.08 | 0.00021 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0504 | 0.568 | 3.8047 | 1.4471 | 13588 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2389 | 60.8632 | 60.92 | 89.15 | 68.2759 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.036 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3279 | 63.7427 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6855 | 151.5604 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.146 | 48.109 | 68.726 | 49.015
2024-12-01 | 1:45 | 4973.15 | 13594.18 | 1:23 | 240.08 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0474 | 0.603 | 3.6665 | 1.4441 | 13591 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.25 | 60.8688 | 60.9265 | 89.1367 | 68.2776 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3279 | 63.7406 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6864 | 151.5603 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.146 | 48.109 | 68.726 | 49.016
2024-12-01 | 1:45 | 4976.15 | 13597.18 | 1:23 | 240.08 | 0.00019 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0455 | 0.6292 | 3.5095 | 1.442 | 13594 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2556 | 60.8762 | 60.9351 | 89.11 | 68.2788 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.7272 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6845 | 151.5602 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.4 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.147 | 48.11 | 68.727 | 49.016
2024-12-01 | 1:45 | 4979.15 | 13600.18 | 1:23 | 240.07 | 0.000206 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0495 | 0.5793 | 3.7048 | 1.442 | 13597 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.8843 | 60.9408 | 89.11 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.128 | 0.026 | 0.038 | 0 | 0 | 8.328 | 63.7382 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6877 | 151.5601 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3333 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.147 | 48.11 | 68.727 | 49.017
2024-12-01 | 1:45 | 4982.15 | 13603.18 | 1:23 | 240.06 | 0.000208 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.05 | 0.575 | 3.6918 | 1.4403 | 13600 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.8933 | 60.9449 | 89.09 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3281 | 63.7331 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6865 | 151.56 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3667 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.147 | 48.111 | 68.727 | 49.018
2024-12-01 | 1:45 | 4985.15 | 13606.18 | 1:23 | 240.06 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0464 | 0.6195 | 3.8297 | 1.4341 | 13603 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.9022 | 60.9514 | 89.0833 | 68.2771 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.7722 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.687 | 151.5599 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.148 | 48.111 | 68.727 | 49.019
2024-12-01 | 1:46 | 4988.15 | 13609.18 | 1:23 | 240.05 | 0.000193 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0464 | 0.6217 | 3.6306 | 1.4303 | 13606 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2389 | 60.9114 | 60.9567 | 89.07 | 68.2755 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.019 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.78 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6865 | 151.5599 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.148 | 48.112 | 68.728 | 49.019
2024-12-01 | 1:46 | 4991.15 | 13612.18 | 1:23 | 240.03 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0452 | 0.6364 | 3.5101 | 1.4312 | 13609 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 60.921 | 60.9616 | 89.0567 | 68.2735 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.017 | 0.043 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.8419 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.688 | 151.5597 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.3 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.149 | 48.112 | 68.728 | 49.02
2024-12-01 | 1:46 | 4994.15 | 13615.19 | 1:23 | 240.02 | 0.000185 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0443 | 0.6514 | 3.9047 | 1.4276 | 13612 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 60.9308 | 60.9686 | 89.05 | 68.2727 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.8394 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6877 | 151.5596 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.149 | 48.112 | 68.728 | 49.021
2024-12-01 | 1:46 | 4997.15 | 13618.19 | 1:23 | 240.01 | 0.000179 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0431 | 0.6686 | 4.0123 | 1.4254 | 13615 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9393 | 60.9771 | 89.03 | 68.2743 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.017 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3275 | 63.8442 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6868 | 151.5596 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.15 | 48.113 | 68.728 | 49.022
2024-12-01 | 1:46 | 5000.15 | 13621.19 | 1:23 | 240.01 | 0.000177 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0425 | 0.6768 | 4.0718 | 1.4249 | 13618 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9472 | 60.9845 | 89.02 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.8528 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6851 | 151.5595 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.15 | 48.113 | 68.729 | 49.022
2024-12-01 | 1:46 | 5003.15 | 13624.19 | 1:23 | 240.04 | 0.000179 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0431 | 0.6676 | 3.9125 | 1.4278 | 13621 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9534 | 60.9929 | 89.0133 | 68.2739 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.8773 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6864 | 151.5593 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.15 | 48.114 | 68.729 | 49.023
2024-12-01 | 1:46 | 5006.15 | 13627.19 | 1:23 | 240.04 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0436 | 0.659 | 3.9312 | 1.4288 | 13624 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2444 | 60.9596 | 61.0027 | 89 | 68.2743 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.8782 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6876 | 151.5593 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.151 | 48.114 | 68.729 | 49.024
2024-12-01 | 1:46 | 5009.15 | 13630.19 | 1:23 | 240.06 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0435 | 0.6595 | 4.1224 | 1.4336 | 13627 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.9654 | 61.0082 | 88.9867 | 68.2743 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.8868 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6871 | 151.5591 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.151 | 48.114 | 68.729 | 49.024
2024-12-01 | 1:46 | 5012.15 | 13633.19 | 1:24 | 240.07 | 0.000182 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0437 | 0.6558 | 3.6065 | 1.4351 | 13630 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.9709 | 61.0112 | 88.9867 | 68.2755 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.8531 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6864 | 151.559 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.152 | 48.115 | 68.73 | 49.025
2024-12-01 | 1:46 | 5015.15 | 13636.19 | 1:24 | 240.08 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0458 | 0.6261 | 3.7542 | 1.4384 | 13633 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9756 | 61.0161 | 88.9733 | 68.2763 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3275 | 63.8703 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6862 | 151.5589 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.152 | 48.115 | 68.73 | 49.026
2024-12-01 | 1:46 | 5018.15 | 13639.19 | 1:24 | 240.09 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6106 | 3.4845 | 1.443 | 13636 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9802 | 61.0239 | 88.96 | 68.2747 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.8899 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6866 | 151.5589 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.152 | 48.115 | 68.73 | 49.026
2024-12-01 | 1:46 | 5021.15 | 13642.19 | 1:24 | 240.11 | 0.000208 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0498 | 0.576 | 3.685 | 1.4418 | 13639 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 60.9839 | 61.0292 | 88.96 | 68.2731 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.889 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6874 | 151.5587 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.153 | 48.116 | 68.73 | 49.027
2024-12-01 | 1:46 | 5024.15 | 13645.19 | 1:24 | 240.11 | 0.000196 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.047 | 0.6114 | 3.8108 | 1.4431 | 13642 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2167 | 60.9874 | 61.0341 | 88.9467 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.019 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3274 | 63.8963 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6881 | 151.5587 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.153 | 48.116 | 68.73 | 49.028
2024-12-01 | 1:46 | 5027.15 | 13648.19 | 1:24 | 240.11 | 0.000198 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0476 | 0.605 | 3.5921 | 1.4441 | 13645 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 60.9905 | 61.0414 | 88.9267 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3277 | 63.8701 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6868 | 151.5586 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.153 | 48.116 | 68.731 | 49.028
2024-12-01 | 1:46 | 5030.15 | 13651.19 | 1:24 | 240.12 | 0.000212 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.051 | 0.564 | 3.7727 | 1.4497 | 13648 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 60.9932 | 61.0488 | 88.9 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3275 | 63.8941 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6877 | 151.5584 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.154 | 48.117 | 68.731 | 49.029
2024-12-01 | 1:46 | 5033.15 | 13654.19 | 1:24 | 240.12 | 0.000208 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0498 | 0.579 | 3.5682 | 1.4495 | 13651 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2167 | 60.9957 | 61.0561 | 88.9 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.8954 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6883 | 151.5583 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.154 | 48.117 | 68.731 | 49.029
2024-12-01 | 1:46 | 5036.15 | 13657.19 | 1:24 | 240.12 | 0.000201 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0483 | 0.5975 | 3.531 | 1.4487 | 13654 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 60.9981 | 61.0639 | 88.88 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3272 | 63.9389 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6887 | 151.5583 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.154 | 48.117 | 68.731 | 49.03
2024-12-01 | 1:46 | 5039.15 | 13660.19 | 1:24 | 240.12 | 0.000194 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0465 | 0.6215 | 3.7465 | 1.4462 | 13657 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 61.0012 | 61.0688 | 88.8733 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.9235 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6889 | 151.5582 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.155 | 48.118 | 68.731 | 49.031
2024-12-01 | 1:46 | 5042.15 | 13663.19 | 1:24 | 240.11 | 0.000193 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0463 | 0.6213 | 4.152 | 1.4426 | 13660 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 61.0052 | 61.0718 | 88.8667 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.026 | 0.001 | 0 | 8.3273 | 63.9463 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6885 | 151.5581 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.155 | 48.118 | 68.732 | 49.031
2024-12-01 | 1:46 | 5045.15 | 13666.19 | 1:24 | 240.11 | 0.000199 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0479 | 0.6006 | 3.7182 | 1.4426 | 13663 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 61.0096 | 61.0773 | 88.86 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.9443 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6883 | 151.558 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.155 | 48.118 | 68.732 | 49.032
2024-12-01 | 1:47 | 5048.15 | 13669.19 | 1:24 | 240.1 | 0.000206 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0494 | 0.5841 | 4.6553 | 1.4393 | 13666 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.0146 | 61.0865 | 88.8467 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.033 | 0.021 | 0.001 | 0 | 8.3275 | 63.9291 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6881 | 151.5578 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.156 | 48.118 | 68.732 | 49.032
2024-12-01 | 1:47 | 5051.15 | 13672.2 | 1:24 | 240.1 | 0.000187 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0448 | 0.6407 | 3.5616 | 1.4357 | 13669 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.02 | 61.0994 | 88.84 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.9596 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6864 | 151.5577 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.156 | 48.119 | 68.732 | 49.033
2024-12-01 | 1:47 | 5054.15 | 13675.2 | 1:24 | 240.08 | 0.000186 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0447 | 0.6418 | 3.3647 | 1.4311 | 13672 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 61.0266 | 61.111 | 88.8267 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.037 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3273 | 63.9625 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6889 | 151.5577 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.156 | 48.119 | 68.732 | 49.034
2024-12-01 | 1:47 | 5057.15 | 13678.2 | 1:24 | 240.07 | 0.00018 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0433 | 0.6625 | 3.4884 | 1.4304 | 13675 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 61.0346 | 61.1184 | 88.82 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.9553 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6892 | 151.5576 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.157 | 48.119 | 68.732 | 49.034
2024-12-01 | 1:47 | 5060.15 | 13681.2 | 1:24 | 240.05 | 0.00018 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0432 | 0.6617 | 3.473 | 1.4282 | 13678 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.043 | 61.1257 | 88.8 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.9577 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6871 | 151.5575 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.157 | 48.119 | 68.733 | 49.035
2024-12-01 | 1:47 | 5063.15 | 13684.2 | 1:24 | 240.04 | 0.000179 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0429 | 0.6648 | 3.569 | 1.4267 | 13681 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2278 | 61.0513 | 61.1306 | 88.79 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.043 | 0.017 | 0.001 | 0 | 8.3277 | 63.9244 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6886 | 151.5574 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.157 | 48.12 | 68.733 | 49.035
2024-12-01 | 1:47 | 5066.15 | 13687.2 | 1:24 | 240.03 | 0.000172 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0414 | 0.687 | 3.9565 | 1.4239 | 13684 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2333 | 61.0589 | 61.1353 | 88.7767 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.043 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3275 | 63.9508 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6878 | 151.5573 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.3 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.158 | 48.12 | 68.733 | 49.036
2024-12-01 | 1:47 | 5069.15 | 13690.2 | 1:24 | 240.04 | 0.000185 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0444 | 0.6423 | 3.3864 | 1.4301 | 13687 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.0657 | 61.1418 | 88.77 | 68.2767 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3274 | 63.9683 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6887 | 151.5572 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.158 | 48.12 | 68.733 | 49.036
2024-12-01 | 1:47 | 5072.15 | 13693.2 | 1:25 | 240.05 | 0.000181 | 0.0284 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0434 | 0.6548 | 3.6352 | 1.4285 | 13690 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 61.0717 | 61.1467 | 88.7633 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.041 | 0.022 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.9528 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6888 | 151.5571 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.158 | 48.12 | 68.733 | 49.037
2024-12-01 | 1:47 | 5075.15 | 13696.2 | 1:25 | 240.06 | 0.000178 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0427 | 0.6663 | 3.611 | 1.43 | 13693 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 61.078 | 61.1525 | 88.74 | 68.2767 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.039 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.959 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6893 | 151.5571 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.158 | 48.12 | 68.733 | 49.037
2024-12-01 | 1:47 | 5078.15 | 13699.2 | 1:25 | 240.07 | 0.000178 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0427 | 0.6666 | 3.4933 | 1.4359 | 13696 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1889 | 61.0837 | 61.1598 | 88.72 | 68.2784 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.037 | 0.025 | 0 | 0 | 8.3275 | 63.9712 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6885 | 151.557 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.2 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.158 | 48.121 | 68.733 | 49.038
2024-12-01 | 1:47 | 5081.15 | 13702.2 | 1:25 | 240.08 | 0.000187 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0449 | 0.6357 | 3.6784 | 1.4412 | 13699 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.0889 | 61.1655 | 88.72 | 68.2767 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.9436 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6879 | 151.5568 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.159 | 48.121 | 68.734 | 49.038
2024-12-01 | 1:47 | 5084.15 | 13705.2 | 1:25 | 240.08 | 0.000197 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0472 | 0.605 | 3.7707 | 1.4428 | 13702 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.0936 | 61.1708 | 88.7 | 68.2751 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3278 | 63.9515 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6894 | 151.5567 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.159 | 48.121 | 68.734 | 49.039
2024-12-01 | 1:47 | 5087.15 | 13708.21 | 1:25 | 240.09 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0464 | 0.6152 | 3.5945 | 1.4438 | 13705 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.0987 | 61.1761 | 88.69 | 68.2767 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.0327 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6908 | 151.5567 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.2 | [5 empty] | 69.159 | 48.122 | 68.734 | 49.039
2024-12-01 | 1:47 | 5090.15 | 13711.21 | 1:25 | 240.1 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.996 | 0.0458 | 0.622 | 4.0671 | 1.4439 | 13708 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2167 | 61.1041 | 61.1827 | 88.6833 | 68.2792 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3274 | 64.0097 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6897 | 151.5565 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.159 | 48.122 | 68.734 | 49.04
2024-12-01 | 1:47 | 5093.15 | 13714.21 | 1:25 | 240.1 | 0.000207 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0498 | 0.5734 | 3.6622 | 1.4494 | 13711 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.1105 | 61.188 | 88.67 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3274 | 64.0119 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6894 | 151.5565 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.16 | 48.122 | 68.734 | 49.04
2024-12-01 | 1:47 | 5096.15 | 13717.21 | 1:25 | 240.11 | 0.000225 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.054 | 0.5282 | 3.5556 | 1.4511 | 13714 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.1173 | 61.1941 | 88.6633 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3276 | 63.9896 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6909 | 151.5564 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1667 | 61.3 | 60.6667 | 60.3333 | 60.1667 | [5 empty] | 69.16 | 48.122 | 68.734 | 49.041
2024-12-01 | 1:47 | 5099.15 | 13720.21 | 1:25 | 240.11 | 0.000211 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0508 | 0.5639 | 3.6757 | 1.4478 | 13717 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 61.1249 | 61.2014 | 88.65 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3273 | 64.0345 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6891 | 151.5564 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.16 | 48.123 | 68.734 | 49.042
2024-12-01 | 1:47 | 5102.15 | 13723.21 | 1:25 | 240.12 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0477 | 0.5998 | 3.3632 | 1.4446 | 13720 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.1325 | 61.2075 | 88.65 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.0974 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6909 | 151.5563 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.2 | [5 empty] | 69.161 | 48.123 | 68.735 | 49.042
2024-12-01 | 1:47 | 5105.15 | 13726.21 | 1:25 | 240.12 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0461 | 0.6204 | 3.4753 | 1.4436 | 13723 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.1411 | 61.2137 | 88.63 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.03 | 0.001 | 0 | 8.327 | 64.0768 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6929 | 151.5561 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.161 | 48.123 | 68.735 | 49.043
2024-12-01 | 1:48 | 5108.15 | 13729.21 | 1:25 | 240.12 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.047 | 0.6084 | 3.8058 | 1.4415 | 13726 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 61.1493 | 61.221 | 88.6233 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.327 | 64.0858 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6907 | 151.5561 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.161 | 48.123 | 68.735 | 49.043
2024-12-01 | 1:48 | 5111.15 | 13732.21 | 1:25 | 240.11 | 0.000202 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0486 | 0.5897 | 3.3053 | 1.4377 | 13729 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2222 | 61.1572 | 61.2306 | 88.61 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.1038 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6882 | 151.5559 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.161 | 48.124 | 68.735 | 49.044
2024-12-01 | 1:48 | 5114.15 | 13735.21 | 1:25 | 240.1 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6071 | 3.4294 | 1.4349 | 13732 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2167 | 61.1642 | 61.238 | 88.6 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.0904 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6897 | 151.5558 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.2 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.161 | 48.124 | 68.735 | 49.044
2024-12-01 | 1:48 | 5117.15 | 13738.21 | 1:25 | 240.09 | 0.000192 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0461 | 0.6211 | 3.3316 | 1.4313 | 13735 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.1704 | 61.242 | 88.58 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0 | 8.327 | 64.0981 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6896 | 151.5558 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.162 | 48.124 | 68.735 | 49.045
2024-12-01 | 1:48 | 5120.15 | 13741.21 | 1:25 | 240.07 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0455 | 0.6286 | 3.3923 | 1.4317 | 13738 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1778 | 61.1762 | 61.2457 | 88.58 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.035 | 0.028 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.0811 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6896 | 151.5557 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1333 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.162 | 48.124 | 68.735 | 49.045
2024-12-01 | 1:48 | 5123.15 | 13744.21 | 1:25 | 240.07 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0445 | 0.6409 | 4.0663 | 1.4255 | 13741 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 61.182 | 61.2518 | 88.56 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.034 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.0891 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6904 | 151.5556 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.162 | 48.125 | 68.735 | 49.046
2024-12-01 | 1:48 | 5126.15 | 13747.21 | 1:25 | 240.06 | 0.000175 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.042 | 0.6791 | 3.2834 | 1.4243 | 13744 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2056 | 61.1883 | 61.2592 | 88.56 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.1323 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.691 | 151.5555 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.162 | 48.125 | 68.735 | 49.046
2024-12-01 | 1:48 | 5129.15 | 13750.21 | 1:25 | 240.06 | 0.000182 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0436 | 0.6545 | 3.2739 | 1.4313 | 13747 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.195 | 61.2665 | 88.5467 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.1656 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6901 | 151.5554 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.163 | 48.125 | 68.735 | 49.047
2024-12-01 | 1:48 | 5132.15 | 13753.22 | 1:26 | 240.05 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0447 | 0.6372 | 3.4785 | 1.4287 | 13750 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2111 | 61.2021 | 61.2735 | 88.53 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.032 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.1482 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6902 | 151.5552 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.163 | 48.125 | 68.735 | 49.047
2024-12-01 | 1:48 | 5135.15 | 13756.22 | 1:26 | 240.06 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0463 | 0.6148 | 3.5425 | 1.4333 | 13753 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.2092 | 61.2792 | 88.52 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.031 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.1426 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6905 | 151.5552 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.163 | 48.125 | 68.736 | 49.048
2024-12-01 | 1:48 | 5138.15 | 13759.22 | 1:26 | 240.07 | 0.000191 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0458 | 0.6223 | 3.2413 | 1.4322 | 13756 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1889 | 61.2169 | 61.2845 | 88.51 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.1552 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6905 | 151.5551 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.163 | 48.126 | 68.736 | 49.048
2024-12-01 | 1:48 | 5141.15 | 13762.22 | 1:26 | 240.08 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0467 | 0.6106 | 3.8138 | 1.4386 | 13759 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1889 | 61.2251 | 61.2898 | 88.5033 | 68.2804 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.1709 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6907 | 151.555 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.163 | 48.126 | 68.736 | 49.049
2024-12-01 | 1:48 | 5144.15 | 13765.22 | 1:26 | 240.08 | 0.000204 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0491 | 0.5814 | 3.683 | 1.442 | 13762 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.2339 | 61.2947 | 88.49 | 68.2816 | 0.005 | 0 | 0.125 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.1708 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6907 | 151.5549 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85.1 | 61.3 | 60.6333 | 60.3333 | 60.1333 | [5 empty] | 69.164 | 48.126 | 68.736 | 49.049
2024-12-01 | 1:48 | 5147.15 | 13768.22 | 1:26 | 240.09 | 0.000192 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0462 | 0.6175 | 3.6431 | 1.4438 | 13765 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1778 | 61.2435 | 61.3016 | 88.48 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.03 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3269 | 64.1698 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6898 | 151.5549 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.0667 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.164 | 48.126 | 68.736 | 49.05
2024-12-01 | 1:48 | 5150.15 | 13771.22 | 1:26 | 240.1 | 0.000189 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0453 | 0.6285 | 4.3646 | 1.4431 | 13768 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.2 | 61.2524 | 61.3131 | 88.46 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.029 | 0.035 | 0.001 | 0 | 8.327 | 64.1608 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6913 | 151.5547 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.1 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.164 | 48.126 | 68.736 | 49.05
2024-12-01 | 1:48 | 5153.15 | 13774.22 | 1:26 | 240.1 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0465 | 0.6131 | 3.4319 | 1.4494 | 13771 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.2595 | 61.3269 | 88.4533 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.027 | 0.035 | 0 | 0 | 8.327 | 64.1567 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6907 | 151.5546 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.0667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.164 | 48.126 | 68.736 | 49.05
2024-12-01 | 1:48 | 5156.15 | 13777.22 | 1:26 | 240.11 | 0.000209 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0501 | 0.5731 | 3.8452 | 1.4495 | 13774 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.2652 | 61.338 | 88.4333 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.026 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3273 | 64.1264 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6902 | 151.5546 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.0667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.164 | 48.127 | 68.736 | 49.051
2024-12-01 | 1:48 | 5159.15 | 13780.22 | 1:26 | 240.11 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0476 | 0.6023 | 4.0792 | 1.449 | 13777 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.27 | 61.3433 | 88.42 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3273 | 64.1373 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6919 | 151.5545 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85.0667 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.051
2024-12-01 | 1:48 | 5162.15 | 13783.22 | 1:26 | 240.11 | 0.000183 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0439 | 0.6553 | 3.9344 | 1.4467 | 13780 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.2749 | 61.3478 | 88.42 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.04 | 0.001 | 0 | 8.3269 | 64.1826 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6899 | 151.5544 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85.0333 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.052
2024-12-01 | 1:48 | 5165.15 | 13786.22 | 1:26 | 240.1 | 0.000197 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0473 | 0.6093 | 4.5279 | 1.4416 | 13783 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.28 | 61.3535 | 88.4067 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.1569 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6915 | 151.5543 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.0333 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.2 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.052
2024-12-01 | 1:49 | 5168.15 | 13789.22 | 1:26 | 240.1 | 0.000197 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0472 | 0.6105 | 3.8352 | 1.4414 | 13786 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.2855 | 61.3584 | 88.4 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3274 | 64.1391 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6905 | 151.5542 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.0333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.052
2024-12-01 | 1:49 | 5171.15 | 13792.22 | 1:26 | 240.1 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.047 | 0.6125 | 4.0168 | 1.4395 | 13789 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1611 | 61.2904 | 61.3625 | 88.3933 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.1648 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6913 | 151.5542 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.053
2024-12-01 | 1:49 | 5174.15 | 13795.22 | 1:26 | 240.08 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0458 | 0.6289 | 3.8738 | 1.4324 | 13792 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1889 | 61.2947 | 61.3686 | 88.38 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.1687 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6925 | 151.554 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85.0667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.053
2024-12-01 | 1:49 | 5177.15 | 13798.22 | 1:26 | 240.07 | 0.000187 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0449 | 0.6401 | 3.7719 | 1.431 | 13795 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.3 | 61.378 | 88.37 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.022 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.177 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6945 | 151.554 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.165 | 48.127 | 68.736 | 49.053
2024-12-01 | 1:49 | 5180.15 | 13801.22 | 1:26 | 240.06 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0453 | 0.6354 | 3.816 | 1.4282 | 13798 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.3067 | 61.3857 | 88.35 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.024 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.1986 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6924 | 151.5539 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.166 | 48.127 | 68.736 | 49.054
2024-12-01 | 1:49 | 5183.15 | 13804.22 | 1:26 | 240.05 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0453 | 0.633 | 4.1419 | 1.4298 | 13801 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1889 | 61.3146 | 61.391 | 88.34 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0 | 8.327 | 64.2108 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6907 | 151.5538 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2333 | [5 empty] | 69.166 | 48.127 | 68.736 | 49.054
2024-12-01 | 1:49 | 5186.15 | 13807.22 | 1:26 | 240.05 | 0.000177 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0426 | 0.6732 | 3.7379 | 1.4238 | 13804 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.3235 | 61.3959 | 88.32 | 68.2824 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.1876 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6914 | 151.5537 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.166 | 48.127 | 68.736 | 49.054
2024-12-01 | 1:49 | 5189.15 | 13810.22 | 1:26 | 240.05 | 0.000183 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.044 | 0.6504 | 3.7143 | 1.4264 | 13807 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1667 | 61.3328 | 61.4012 | 88.32 | 68.282 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.023 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.1944 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6922 | 151.5536 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.166 | 48.127 | 68.736 | 49.054
2024-12-01 | 1:49 | 5192.15 | 13813.22 | 1:27 | 240.06 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0458 | 0.6254 | 3.2518 | 1.4297 | 13810 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1778 | 61.3416 | 61.409 | 88.3 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.037 | 0.019 | 0 | 0 | 8.327 | 64.2249 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6912 | 151.5535 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.2 | [5 empty] | 69.166 | 48.128 | 68.736 | 49.055
2024-12-01 | 1:49 | 5195.15 | 13816.22 | 1:27 | 240.06 | 0.000194 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0465 | 0.6139 | 3.344 | 1.432 | 13813 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.35 | 61.4151 | 88.28 | 68.2816 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.04 | 0.018 | 0.001 | 0 | 8.3272 | 64.2006 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6927 | 151.5535 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.166 | 48.128 | 68.736 | 49.055
2024-12-01 | 1:49 | 5198.15 | 13819.22 | 1:27 | 240.08 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0475 | 0.6002 | 3.5104 | 1.4329 | 13816 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.359 | 61.4175 | 88.28 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 0 | 8.3271 | 64.2204 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6927 | 151.5533 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.166 | 48.128 | 68.736 | 49.055
2024-12-01 | 1:49 | 5201.15 | 13822.22 | 1:27 | 240.08 | 0.000195 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0467 | 0.6103 | 4.3023 | 1.4386 | 13819 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.3679 | 61.419 | 88.26 | 68.2816 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.2641 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6918 | 151.5532 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.166 | 48.128 | 68.736 | 49.055
2024-12-01 | 1:49 | 5204.15 | 13825.22 | 1:27 | 240.09 | 0.0002 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.048 | 0.5942 | 3.7197 | 1.4427 | 13822 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1444 | 61.3754 | 61.4275 | 88.26 | 68.2804 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.015 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.2984 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6909 | 151.5531 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85 | 61.2667 | 60.6667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.166 | 48.128 | 68.736 | 49.056
2024-12-01 | 1:49 | 5207.15 | 13828.22 | 1:27 | 240.11 | 0.0002 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.048 | 0.5954 | 3.4117 | 1.4446 | 13825 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.382 | 61.4404 | 88.25 | 68.2812 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.327 | 64.251 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6923 | 151.553 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.167 | 48.128 | 68.736 | 49.056
2024-12-01 | 1:49 | 5210.15 | 13831.22 | 1:27 | 240.11 | 0.000187 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0448 | 0.6362 | 3.6093 | 1.4426 | 13828 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.3879 | 61.4494 | 88.23 | 68.2837 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.2992 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6934 | 151.553 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.167 | 48.128 | 68.736 | 49.056
2024-12-01 | 1:49 | 5213.15 | 13834.22 | 1:27 | 240.11 | 0.000198 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0474 | 0.6025 | 4.0557 | 1.4475 | 13831 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.3932 | 61.4537 | 88.2167 | 68.2845 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.042 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.2824 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6926 | 151.5529 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.056
2024-12-01 | 1:49 | 5216.15 | 13837.22 | 1:27 | 240.11 | 0.000209 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0501 | 0.5706 | 4.5352 | 1.4472 | 13834 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.3984 | 61.4557 | 88.21 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.041 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.2324 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6918 | 151.5528 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 85 | 61.3 | 60.6667 | 60.3333 | 60.1667 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.057
2024-12-01 | 1:49 | 5219.15 | 13840.22 | 1:27 | 240.12 | 0.000215 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.007 | 0.0516 | 0.5547 | 3.9786 | 1.4502 | 13837 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1611 | 61.4034 | 61.459 | 88.1967 | 68.2808 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0 | 8.3273 | 64.2235 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6932 | 151.5526 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.057
2024-12-01 | 1:49 | 5222.15 | 13843.23 | 1:27 | 240.11 | 0.000209 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0502 | 0.5718 | 3.8174 | 1.447 | 13840 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1833 | 61.4089 | 61.4647 | 88.19 | 68.28 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.2637 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6925 | 151.5526 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.057
2024-12-01 | 1:49 | 5225.15 | 13846.23 | 1:27 | 240.11 | 0.000185 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0445 | 0.6459 | 3.4546 | 1.4436 | 13843 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.4142 | 61.47 | 88.19 | 68.2808 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.2679 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6912 | 151.5525 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 85 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.057
2024-12-01 | 1:50 | 5228.15 | 13849.23 | 1:27 | 240.11 | 0.000181 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0436 | 0.6608 | 3.7056 | 1.442 | 13846 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.4195 | 61.4761 | 88.17 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.031 | 0.024 | 0.001 | 0 | 8.3271 | 64.274 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6929 | 151.5524 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9667 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.057
2024-12-01 | 1:50 | 5231.15 | 13852.23 | 1:27 | 240.1 | 0.000191 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0458 | 0.6296 | 3.7976 | 1.4437 | 13849 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1611 | 61.4253 | 61.4839 | 88.1567 | 68.2845 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.2794 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6926 | 151.5524 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9667 | 61.2667 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.058
2024-12-01 | 1:50 | 5234.15 | 13855.23 | 1:27 | 240.1 | 0.000188 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0452 | 0.6384 | 3.9171 | 1.4385 | 13852 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1778 | 61.4312 | 61.4888 | 88.15 | 68.2841 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.022 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3272 | 64.2629 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.692 | 151.5523 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.167 | 48.127 | 68.736 | 49.058
2024-12-01 | 1:50 | 5237.15 | 13858.23 | 1:27 | 240.09 | 0.000186 | 0.0289 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0447 | 0.6466 | 3.5398 | 1.4334 | 13855 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.437 | 61.4924 | 88.1367 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0.036 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.276 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6933 | 151.5522 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.058
2024-12-01 | 1:50 | 5240.15 | 13861.23 | 1:27 | 240.07 | 0.000187 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0449 | 0.6431 | 3.6838 | 1.431 | 13858 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1389 | 61.4429 | 61.4986 | 88.11 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.2944 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6927 | 151.5521 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.9333 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.058
2024-12-01 | 1:50 | 5243.15 | 13864.23 | 1:27 | 240.06 | 0.000184 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0442 | 0.6527 | 3.9044 | 1.4305 | 13861 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.4484 | 61.5059 | 88.1033 | 68.2829 | 0.005 | 0 | 0.141 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.293 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6929 | 151.552 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.058
2024-12-01 | 1:50 | 5246.15 | 13867.23 | 1:27 | 240.05 | 0.000175 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.006 | 0.042 | 0.6859 | 3.5808 | 1.428 | 13864 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1667 | 61.4543 | 61.5102 | 88.09 | 68.2841 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.3351 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6916 | 151.5519 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.059
2024-12-01 | 1:50 | 5249.15 | 13870.23 | 1:27 | 240.03 | 0.000169 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0405 | 0.7103 | 3.6848 | 1.4258 | 13867 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1389 | 61.459 | 61.5161 | 88.09 | 68.2857 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3269 | 64.3238 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6921 | 151.5519 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.059
2024-12-01 | 1:50 | 5252.15 | 13873.23 | 1:28 | 240.04 | 0.000175 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.042 | 0.6846 | 3.4528 | 1.426 | 13870 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.4642 | 61.5271 | 88.0767 | 68.2861 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3268 | 64.3348 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6944 | 151.5517 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.059
2024-12-01 | 1:50 | 5255.15 | 13876.23 | 1:28 | 240.04 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0463 | 0.6202 | 3.2927 | 1.4291 | 13873 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1778 | 61.4704 | 61.5394 | 88.07 | 68.2886 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.3116 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.694 | 151.5516 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.9667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.059
2024-12-01 | 1:50 | 5258.15 | 13879.23 | 1:28 | 240.06 | 0.000189 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0453 | 0.6336 | 3.7231 | 1.4308 | 13876 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1611 | 61.4763 | 61.5486 | 88.0567 | 68.2914 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.327 | 64.3334 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6932 | 151.5516 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.059
2024-12-01 | 1:50 | 5261.15 | 13882.24 | 1:28 | 240.07 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.005 | 0.0452 | 0.6337 | 4.1291 | 1.4356 | 13879 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1389 | 61.4815 | 61.5559 | 88.03 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.018 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.395 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6941 | 151.5515 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.06
2024-12-01 | 1:50 | 5264.15 | 13885.24 | 1:28 | 240.08 | 0.000207 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0498 | 0.5765 | 4.1423 | 1.4391 | 13882 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.4862 | 61.5655 | 88.02 | 68.2931 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.3992 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.694 | 151.5514 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.06
2024-12-01 | 1:50 | 5267.15 | 13888.24 | 1:28 | 240.09 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0475 | 0.6037 | 4.0652 | 1.4419 | 13885 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1667 | 61.4902 | 61.5735 | 88.0133 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3264 | 64.4201 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6948 | 151.5513 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.736 | 49.06
2024-12-01 | 1:50 | 5270.15 | 13891.24 | 1:28 | 240.1 | 0.000197 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0473 | 0.606 | 3.6778 | 1.4424 | 13888 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1444 | 61.4936 | 61.581 | 88 | 68.2861 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.019 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.4005 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6927 | 151.5513 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.735 | 49.06
2024-12-01 | 1:50 | 5273.15 | 13894.24 | 1:28 | 240.11 | 0.000195 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0469 | 0.6109 | 4.002 | 1.4444 | 13891 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1722 | 61.4965 | 61.5863 | 88 | 68.2853 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.3836 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6934 | 151.5511 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.9333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.168 | 48.127 | 68.735 | 49.06
2024-12-01 | 1:50 | 5276.15 | 13897.24 | 1:28 | 240.11 | 0.000199 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0478 | 0.5993 | 3.2459 | 1.4493 | 13894 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1444 | 61.4997 | 61.59 | 87.98 | 68.2878 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.02 | 0.041 | 0.001 | 0 | 8.327 | 64.3518 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6948 | 151.5511 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.168 | 48.126 | 68.735 | 49.061
2024-12-01 | 1:50 | 5279.15 | 13900.24 | 1:28 | 240.12 | 0.000208 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0499 | 0.5753 | 3.4158 | 1.4492 | 13897 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1667 | 61.5028 | 61.5945 | 87.9733 | 68.2894 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3273 | 64.3282 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6947 | 151.551 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.061
2024-12-01 | 1:50 | 5282.15 | 13903.24 | 1:28 | 240.12 | 0.0002 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0481 | 0.5962 | 3.5359 | 1.4508 | 13900 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.5052 | 61.601 | 87.9667 | 68.2898 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3269 | 64.3734 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.694 | 151.5509 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.061
2024-12-01 | 1:50 | 5285.15 | 13906.24 | 1:28 | 240.12 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0469 | 0.6121 | 3.7702 | 1.444 | 13903 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1278 | 61.5074 | 61.6076 | 87.9533 | 68.2918 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.023 | 0.041 | 0.001 | 0 | 8.3266 | 64.4192 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6942 | 151.5508 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.061
2024-12-01 | 1:51 | 5288.15 | 13909.24 | 1:28 | 240.12 | 0.000193 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0464 | 0.6197 | 4.1983 | 1.4404 | 13906 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.5098 | 61.612 | 87.94 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.413 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6929 | 151.5507 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.9 | 61.3 | 60.6667 | 60.3333 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.062
2024-12-01 | 1:51 | 5291.15 | 13912.24 | 1:28 | 240.11 | 0.000196 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.047 | 0.6124 | 3.8487 | 1.4415 | 13909 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.5129 | 61.6161 | 87.9267 | 68.2943 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.024 | 0.04 | 0.001 | 0 | 8.3264 | 64.4529 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6922 | 151.5507 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.9 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.062
2024-12-01 | 1:51 | 5294.15 | 13915.24 | 1:28 | 240.1 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0469 | 0.6119 | 4.0932 | 1.4393 | 13912 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1444 | 61.517 | 61.6202 | 87.9 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.022 | 0.038 | 0 | 0 | 8.3262 | 64.4848 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6933 | 151.5506 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.8667 | 61.3 | 60.7 | 60.3333 | 60.2 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.062
2024-12-01 | 1:51 | 5297.15 | 13918.24 | 1:28 | 240.1 | 0.000189 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0455 | 0.6326 | 3.2911 | 1.4352 | 13915 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.5219 | 61.6267 | 87.8933 | 68.2939 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3261 | 64.4958 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6939 | 151.5505 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.9 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.062
2024-12-01 | 1:51 | 5300.15 | 13921.24 | 1:28 | 240.09 | 0.000181 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0434 | 0.6606 | 3.5578 | 1.4324 | 13918 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1389 | 61.5268 | 61.6337 | 87.88 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 | 8.3261 | 64.5029 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6917 | 151.5504 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8667 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.062
2024-12-01 | 1:51 | 5303.15 | 13924.24 | 1:28 | 240.07 | 0.000192 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0461 | 0.6234 | 3.222 | 1.431 | 13921 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.5315 | 61.6402 | 87.8733 | 68.2951 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3262 | 64.4894 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6943 | 151.5503 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.8667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.063
2024-12-01 | 1:51 | 5306.15 | 13927.24 | 1:28 | 240.05 | 0.000195 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0467 | 0.6143 | 3.398 | 1.4287 | 13924 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.5358 | 61.6435 | 87.8667 | 68.2947 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3268 | 64.4299 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6949 | 151.5502 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.8667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.063
2024-12-01 | 1:51 | 5309.15 | 13930.24 | 1:28 | 240.04 | 0.000177 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0425 | 0.6747 | 3.8023 | 1.4241 | 13927 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1389 | 61.5411 | 61.6471 | 87.86 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.4653 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6952 | 151.5502 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.063
2024-12-01 | 1:51 | 5312.15 | 13933.24 | 1:29 | 240.04 | 0.000184 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0443 | 0.646 | 3.1784 | 1.4252 | 13930 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.5478 | 61.6502 | 87.84 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.4508 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6955 | 151.5501 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.063
2024-12-01 | 1:51 | 5315.15 | 13936.24 | 1:29 | 240.05 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0451 | 0.635 | 3.5882 | 1.4303 | 13933 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1444 | 61.5552 | 61.6561 | 87.84 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.4808 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6933 | 151.55 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.735 | 49.063
2024-12-01 | 1:51 | 5318.15 | 13939.25 | 1:29 | 240.05 | 0.000191 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0458 | 0.6239 | 3.5812 | 1.429 | 13936 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.5618 | 61.6676 | 87.8267 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.022 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.4553 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6948 | 151.55 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.064
2024-12-01 | 1:51 | 5321.15 | 13942.25 | 1:29 | 240.06 | 0.000189 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0455 | 0.6291 | 3.6227 | 1.4364 | 13939 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.5683 | 61.6792 | 87.82 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.134 | 0.023 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.4823 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6936 | 151.5498 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.064
2024-12-01 | 1:51 | 5324.15 | 13945.25 | 1:29 | 240.07 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.047 | 0.609 | 3.9065 | 1.4387 | 13942 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1667 | 61.5749 | 61.6882 | 87.81 | 68.2984 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.4606 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6943 | 151.5498 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.9 | 61.3333 | 60.7 | 60.3667 | 60.2 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.064
2024-12-01 | 1:51 | 5327.15 | 13948.25 | 1:29 | 240.08 | 0.000201 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0484 | 0.5906 | 3.5251 | 1.4404 | 13945 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.5821 | 61.6935 | 87.79 | 68.2971 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 0 | 8.3266 | 64.4789 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6955 | 151.5497 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.6667 | 60.3333 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.064
2024-12-01 | 1:51 | 5330.15 | 13951.25 | 1:29 | 240.09 | 0.000199 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0478 | 0.5974 | 3.564 | 1.4432 | 13948 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.0944 | 61.5889 | 61.6967 | 87.7767 | 68.2984 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.026 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3271 | 64.4204 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6958 | 151.5496 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.6333 | 60.3333 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.064
2024-12-01 | 1:51 | 5333.15 | 13954.25 | 1:29 | 240.09 | 0.000197 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0472 | 0.6037 | 4.5274 | 1.4432 | 13951 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1333 | 61.5956 | 61.7012 | 87.77 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.028 | 0.035 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.4813 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6962 | 151.5495 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.8 | 61.3 | 60.7 | 60.3667 | 60.1667 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.065
2024-12-01 | 1:51 | 5336.15 | 13957.25 | 1:29 | 240.1 | 0.000198 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0474 | 0.6013 | 4.0592 | 1.4481 | 13954 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.6013 | 61.7086 | 87.75 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3261 | 64.5567 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6961 | 151.5494 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.065
2024-12-01 | 1:51 | 5339.15 | 13960.25 | 1:29 | 240.1 | 0.000212 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 59.997 | 0.0509 | 0.5606 | 3.8768 | 1.4476 | 13957 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1167 | 61.6062 | 61.7165 | 87.75 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.5142 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6949 | 151.5493 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8333 | 61.3 | 60.6333 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.065
2024-12-01 | 1:51 | 5342.15 | 13963.25 | 1:29 | 240.1 | 0.000224 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0538 | 0.5314 | 4.54 | 1.4496 | 13960 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1167 | 61.6105 | 61.722 | 87.7433 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 8.3264 | 64.5306 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6946 | 151.5492 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8 | 61.3 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.065
2024-12-01 | 1:51 | 5345.15 | 13966.25 | 1:29 | 240.1 | 0.000211 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 59.998 | 0.0508 | 0.5628 | 3.5974 | 1.446 | 13963 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1167 | 61.6157 | 61.728 | 87.7367 | 68.2996 | 0.005 | 0 | 0.12 | 0.038 | 0.025 | 0.001 | 0 | 8.3268 | 64.4851 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6954 | 151.5492 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.065
2024-12-01 | 1:52 | 5348.15 | 13969.25 | 1:29 | 240.1 | 0.000194 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0466 | 0.6133 | 3.6636 | 1.4444 | 13966 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.6216 | 61.7353 | 87.7167 | 68.3002 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.04 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.5063 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.694 | 151.5491 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5351.15 | 13972.25 | 1:29 | 240.11 | 0.000196 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0469 | 0.6087 | 4.4486 | 1.4433 | 13969 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.6269 | 61.7445 | 87.7033 | 68.302 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3262 | 64.5642 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6966 | 151.549 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.8 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.126 | 68.734 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5354.15 | 13975.25 | 1:29 | 240.11 | 0.000198 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0476 | 0.6016 | 3.7596 | 1.4397 | 13972 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.6322 | 61.7502 | 87.6833 | 68.3014 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0.041 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3264 | 64.5509 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6954 | 151.5489 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7667 | 61.2667 | 60.6667 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.125 | 68.733 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5357.15 | 13978.25 | 1:29 | 240.09 | 0.000194 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0466 | 0.6168 | 3.8588 | 1.4406 | 13975 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1111 | 61.6389 | 61.7537 | 87.6767 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.039 | 0.017 | 0 | 0 | 8.3262 | 64.5758 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6947 | 151.5489 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.125 | 68.733 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5360.15 | 13981.25 | 1:29 | 240.09 | 0.000191 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 59.995 | 0.0458 | 0.6277 | 3.2774 | 1.4352 | 13978 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1556 | 61.6462 | 61.7578 | 87.67 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.035 | 0.021 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.5312 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6959 | 151.5488 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4667 | 84.7667 | 61.3333 | 60.7 | 60.4 | 60.2667 | [5 empty] | 69.169 | 48.125 | 68.733 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5363.15 | 13984.25 | 1:29 | 240.09 | 0.00019 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0457 | 0.63 | 3.0378 | 1.4306 | 13981 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.6543 | 61.7622 | 87.65 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.13 | 0.031 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3263 | 64.5682 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.696 | 151.5487 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1333 | [5 empty] | 69.169 | 48.125 | 68.733 | 49.066
2024-12-01 | 1:52 | 5366.15 | 13987.25 | 1:29 | 240.07 | 0.000186 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 59.999 | 0.0447 | 0.6455 | 3.503 | 1.4302 | 13984 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1 | 61.6632 | 61.7669 | 87.65 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.5535 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6954 | 151.5486 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1 | [5 empty] | 69.169 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5369.15 | 13990.25 | 1:29 | 240.07 | 0.000182 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0438 | 0.6576 | 3.4959 | 1.4253 | 13987 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.6725 | 61.7729 | 87.6367 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.023 | 0.034 | 0 | 0 | 8.3264 | 64.5641 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6966 | 151.5485 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7333 | 61.3 | 60.6333 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5372.15 | 13993.25 | 1:30 | 240.05 | 0.000175 | 0.0288 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.042 | 0.6862 | 3.5878 | 1.4244 | 13990 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.6806 | 61.781 | 87.63 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.138 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 8.3262 | 64.5949 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6965 | 151.5484 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7333 | 61.3333 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5375.15 | 13996.25 | 1:30 | 240.05 | 0.000176 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.002 | 0.0423 | 0.6789 | 3.6258 | 1.4259 | 13993 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.15 | 61.6888 | 61.7894 | 87.6167 | 68.3 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.018 | 0.039 | 0 | 0 | 8.3266 | 64.549 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6952 | 151.5483 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.5 | 84.8 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.17 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5378.15 | 13999.25 | 1:30 | 240.05 | 0.00018 | 0.0287 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0432 | 0.6636 | 3.51 | 1.4297 | 13996 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1278 | 61.6976 | 61.8004 | 87.61 | 68.3006 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0.019 | 0.042 | 0 | 0 | 8.3264 | 64.5778 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6959 | 151.5484 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7667 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5381.15 | 14002.25 | 1:30 | 240.07 | 0.000188 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0451 | 0.6349 | 3.3813 | 1.431 | 13999 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1222 | 61.7064 | 61.8108 | 87.59 | 68.3025 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 8.3265 | 64.5771 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6966 | 151.5482 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7333 | 61.3 | 60.7 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.125 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5384.15 | 14005.25 | 1:30 | 240.07 | 0.000193 | 0.0286 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0463 | 0.6168 | 3.8159 | 1.4338 | 14002 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.0889 | 61.7142 | 61.8176 | 87.58 | 68.3043 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0.023 | 0.039 | 0.001 | 0 | 8.3266 | 64.5678 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6966 | 151.5481 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7 | 61.3 | 60.6333 | 60.3667 | 60.1333 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.733 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5387.15 | 14008.25 | 1:30 | 240.08 | 0.00019 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0455 | 0.6267 | 3.5303 | 1.442 | 14005 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.0833 | 61.721 | 61.82 | 87.5667 | 68.3025 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0.027 | 0.038 | 0.001 | 0 | 8.3267 | 64.5509 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6965 | 151.548 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7 | 61.3 | 60.6333 | 60.3333 | 60.1333 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.732 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5390.15 | 14011.25 | 1:30 | 240.09 | 0.000208 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.003 | 0.0499 | 0.5719 | 4.1516 | 1.4406 | 14008 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1056 | 61.728 | 61.82 | 87.56 | 68.3025 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 8.3267 | 64.563 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.698 | 151.548 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.732 | 49.067
2024-12-01 | 1:52 | 5393.15 | 14014.25 | 1:30 | 240.1 | 0.000193 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.004 | 0.0464 | 0.6139 | 3.7463 | 1.4424 | 14011 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1167 | 61.7351 | 61.8224 | 87.5533 | 68.3037 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.035 | 0.029 | 0.001 | 0 | 8.3264 | 64.6065 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6965 | 151.5479 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7333 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.1667 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.732 | 49.068
2024-12-01 | 1:52 | 5396.15 | 14017.25 | 1:30 | 240.1 | 0.000186 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60.001 | 0.0447 | 0.6372 | 4.2342 | 1.4416 | 14014 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.0833 | 61.743 | 61.8286 | 87.5467 | 68.3031 | 0.005 | 0 | 0.119 | 0.039 | 0.024 | 0 | 0 | 8.3263 | 64.619 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6948 | 151.5478 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4 | 84.7 | 61.3 | 60.6333 | 60.3667 | 60.1 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.732 | 49.068
2024-12-01 | 1:52 | 5399.15 | 14020.25 | 1:30 | 240.11 | 0.000196 | 0.0285 | 3031.4 | 0 | 60 | 0.0471 | 0.6046 | 3.5321 | 1.4465 | 14017 | 15.175 | 0 | 0 | 4 | Test Complete.... Waiting for Delay Cutout.... | 70.1167 | 61.7515 | 61.8359 | 87.54 | 68.3012 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.02 | 0 | 0 | 8.3261 | 64.6496 | 0.036683 | 642.3118 | 77.0173 | 6.6949 | 151.5478 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 93.4333 | 84.7 | 61.3 | 60.6667 | 60.4 | 60.2 | [5 empty] | 69.17 | 48.124 | 68.732 | 49.068